伯肯燃料电池氢供应系统及空压机

北京市工程实验室创新能力建设项目

招标文件

招标编号：BIECC-CG5676

北京国际工程咨询有限公司

2018年9月

目  录

第一章	投标邀请	3

第二章	投标人须知	7

一、	说明	9

二、	招标文件	10

三、	投标文件的编写	10

四、	投标文件的递交	14

五、	开标和评标	15

六、	定标	19

第三章	合同主要条款	22

第四章	技术规格及要求	33

第五章	附件--投标文件格式	80

附件 1.	投标书	81

附件 2.	开标一览表	82

附件 3.	投标报价明细表	83

附件 4.	货物说明一览表	84

附件 5.	技术参数偏离表	85

附件 6.	商务条款偏离表	86

附件 7.	投标人资格证明文件	87

附件 8.	法定代表人授权书	91

附件 9.	投标人基本情况表	92

附件 10.	业绩证明文件	93

附件 11.	技术文件	94

附件 12.	招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件	95

- 投标邀请

- 投标邀请

北京国际工程咨询有限公司受北京伯肯节能科技股份有限公司的委托，对下述项目进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

- 项目名称：伯肯燃料电池氢供应系统及空压机北京市工程实验室创新能力建设项目

- 招标编号：BIECC-CG5676

- 招标内容：如下表，具体要求见第四章“技术规格及要求”。

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 点焊机及摄像监视系统 | 1 |
| 2 | 气氛炉 | 1 |
| 3 | 水压强度爆破测试系统 | 1 |
| 4 | 伺服液压机 | 1 |
| 5 | 分度头 | 1 |
| 6 | 杠杆百分表及表座 | 1 |
| 7 | 管道内窥镜 | 1 |
| 8 | 红外热像仪 | 1 |
| 9 | 漆膜测厚仪 | 1 |
| 10 | 示波器 | 1 |
| 11 | 卧式硬支撑平衡机 | 1 |
| 12 | 万能铣床 | 1 |
| 13 | 半自动显微维氏硬度仪 | 2 |
| 14 | 振动模态分析仪 | 1 |

- 合格投标人：见第二章“投标人须知”的第3条。

- 报名及购买招标文件时间、地点：

- 报名及购买时间：2018年9月13日起至2018年9月18日，每天9时30分至11时30分，13时30分至16时30分（国家法定节假日可电汇或网银）。

- 报名及购买地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层608室（北四环学院桥东北角）。

- 招标文件售价：

每本人民币500元，售后不退。若邮购，须加付EMS费100元人民币。

投标人如电汇购买标书，请将电汇底单及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写：购买标书信息+项目编号。发完邮件后请打招标公告中的电话确认。若电汇、网银或邮购，标书款必须于2018年9月18日16:30前到账

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号（有就写） |  |
| 公司名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

电子版招标文件免费下载方式：http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/biaoshuxiazai/

4、凡有意参加投标者，请持投标报名公司的组织机构代码证复印件或者最新三证合一的营业执照复印件（该资料不予退还），在规定时间内到指定地方购买标书。非现场报名的投标者，请将报名公司的组织机构代码证复印件或者最新三证合一的营业执照复印件，通过传真或者邮件形式发至我公司。

- 投标截止时间及开标时间、地点：

1、投标时间：2018年10月10日上午9时00分至9时30分（北京时间）。

2、投标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层511房间（北四环学院桥东北角）。

3、投标截止时间：2018年10月10日上午9时30分（北京时间）。

4、开标时间：2018年10月10日上午9时30分（北京时间）。

5、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层511房间（北四环学院桥东北角）。

- 评标办法：综合评分法。

- 其他：投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期恕不接受。届时请投标人派代表参加开标仪式。

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室

邮编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐号：10242000000002546

项目联系人：崔云龙、王思宇

联系电话：82372620

传真：82370881

电子邮箱： jowena@163.com

- 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：伯肯燃料电池氢供应系统及空压机北京市工程实验室创新能力建设项目 招标编号：BIECC-CG5676 |
| 2 | 招 标 人：北京伯肯节能科技股份有限公司 地 址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦C座1207室 |
| 3 | 招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司 地 址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室 |
| 4 | 投标截止时间和开标时间：2018年10月10日上午9时30分（北京时间） |
| 5 | 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层511室（北四环学院桥东北角） |
| 6 | 投标文件递交至：开标当日（投标截止时间之前）递交到开标地点 |
| 7 | 投标保证金：不低于投标报价1.5%，具体要求见“投标人须知”第17条 |
| 8 | 投标有效期：90天（日历日） |
| 9 | 投标文件纸质正本一份，纸质副本五份，电子文档（光盘或U盘）一套 |
| 10 | 招标代理服务费：本项目的中标人应在中标通知书发出后一次性向招标代理机构支付招标代理服务费。取费标准见“投标人须知”第38条 |

- 投标人须知

- 说明

- 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述的项目。

- 定义

  - “招标人”系指北京伯肯节能科技股份有限公司，也称业主。

  - “招标代理机构”系指受招标人委托进行招标组织工作的北京国际工程咨询有限公司。

  - “投标人”系指响应招标人要求，向招标人提交投标文件的单位。

  - “货物”系指投标人按招标文件要求须向招标人提供的一切设备、机械、仪器、仪表、备品备件、工具、手册、软件及其它技术资料和其它材料。

  - “服务”系指招标文件规定投标人须承担的设备安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

- 合格的投标人

  - 投标人必须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

  - 投标人必须遵守国家相关法律法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。

  - 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

  - 投标人不得相互串通投标。投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

  - 本项目不接受联合体投标。

  - 投标人必须购买招标文件并登记备案，否则无资格参加投标。

- 投标范围和投标费用

  - 投标人可对一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号拆开进行投标。

  - 投标人应承担所有参与投标的相关费用，不论投标过程中的作法和结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 招标文件

- 招标文件的构成

  - 招标文件由发售的招标文件及在招标过程中发生的修正和补充文件组成。招标文件共五章，内容如下：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同主要条款

- 技术规格及要求

- 附件--投标文件格式

  - 投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告知招标人补全或澄清。如果投标人不按上述提出要求而造成不良后果，招标人不承担责任。

- 对招标文件的异议

  - 任何对招标文件有异议的投标人或者其他利害关系人，应在投标截止日期10天之前按投标邀请中招标人/招标代理机构的地址以书面形式（包括电报、电传、传真）通知招标人/招标代理机构。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

- 招标文件的澄清或修改

  - 无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行澄清或修改。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人/招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人；不足15日的，招标人/招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

  - 招标文件的澄清或修改书将构成招标文件的一部分，对招标人和投标人都具有约束力。

  - 招标人保留在任何时候对招标文件的解释权。

- 投标文件的编写

- 投标要求

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 投标语言

  - 投标人提交的投标文件及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

- 投标计量单位

  - 除在招标文件的“技术规格及要求”中另有规定外,计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

- 投标文件的组成

  - 投标人应在其投标文件中按招标文件第五章规定的格式（如有），填写提供以下（但不限于）文件或资料，提供复印件的须加盖单位公章：

- 投标书（附件1）

- 开标一览表（附件2）

- 投标报价明细表（附件3）

- 货物说明一览表（附件4）

- 技术参数偏离表（附件5）

- 商务条款偏离表（附件6）

- 投标人的资格证明文件（附件7）

- 法定代表人授权书（附件8）

- 投标人基本情况表（附件9）

- 业绩证明文件（附件10）

- 技术文件（附件11）

- 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件（附件12）

  - 投标人应将投标文件装订成册（不允许活页装订，否则该投标文件将予以拒绝）。

- 投标方案要求

  - 投标方案的基本要求：投标人应根据本招标文件提出的具体要求，提出满足要求的投标方案。

- 投标报价

  - 投标报价为现场到货价，包括完成招标内容的产品设计、制造、运输、保险、安装、调试、验收、培训及相关技术服务等所有费用，还包括按照法律法规应交的全部税费。

  - 投标人应按招标文件中规定的“开标一览表”（附件2）格式，以招标内容为基础提出投标报价。

  - 投标人应在“投标报价明细表”（附件3）详细填写包含招标全部内容的各项费用的构成，属于免费提供的请填写“免费”。

  - 投标人按上述13.3款要求填写“投标报价明细表”是供招标人评标方便，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力。

  - 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将予以拒绝。

  - 除非招标文件另有说明，每个投标人只能有一个投标方案和报价，否则将予以拒绝。

- 投标货币

  - 投标人需用人民币报价。

- 投标人资格的证明文件和商务偏离

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件（附件7）,作为投标文件的重要组成部分。

    - 投标人必须具备履行招标文件中“合同主要条款”和“技术规格及要求”所需的技术、安装调试能力以及相应的财务能力。

    - 投标人应有能力履行招标文件中“合同主要条款”和“技术规格及要求”所规定的由投标人提供的设备维护、技术支持和服务以及备件供应等的义务。

  - 投标人应对本招标文件商务条款的异议逐条提出，并填写商务条款偏离表（见附件6）。

- 证明投标货物等符合招标文件规定的文件（技术文件）

  - 投标人应对招标文件第四章“技术规格及要求”中的各项条款做出清晰准确的答复，如有偏离应逐条提出，并将偏离情况填写技术参数偏离表（附件5）。

  - 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的响应性文件，作为投标文件的一部分。

  - 上述证明文件包括货物主要技术指标和性能的详细说明、项目实施方案、售后服务方案等。

  - 投标人应提供货物从招标人开始使用至质保期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格等信息。

  - 本招标文件的“技术规格及要求”中所提出的标准、商标牌号（如有）或商品目录编号（如有）的参考资料仅系说明，并非进行限制。投标人可以在投标文件中采用具有权威性的标准、商标牌号或商品目录编号替换招标人指定的相应内容，只要能表明这些替换在实质上相当于或优于招标人所提技术规范的要求，并能使招标人满意。

- 投标保证金

  - 投标保证金为投标文件的必须要件。

  - 投标人应随投标文件一并向招标代理机构提交不低于投标报价1.5%的投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。

  - 投标保证金币种仅限于人民币，接收单位为招标代理机构（银行信息见第一章）。投标保证金须按以下形式提交：北京地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票、投标保函；其它地区：电汇（或网银）、银行汇票、投标保函。

  - 投标保证金在中标人与招标人签订采购合同后五日内予以退还。

  - 招标人应按本须知第38条的规定交纳招标代理服务费。

  - 发生以下情况投标保证金将被没收：

    - 投标人在投标截止期后撤销投标。

    - 中标人无正当理由不与采购人订立合同。

    - 中标人在签订合同时向采购人提出附加条件。

    - 中标人不按照招标文件要求提交履约保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件从开标日起有效期为90天。如果投标文件有效期不足90天，将导致投标无效。

  - 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，将被要求相应延长投标保证金的有效期。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标文件的纸质正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上要求的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（附件8），并将其附在投标文件中。投标文件的纸质副本可采用纸质正本的复印件；若纸质正本和纸质副本不同，以纸质正本为准。

  - 投标文件的任何行间插字、涂改和增删须由签署投标文件的人在旁边签字并加盖公章才有效。

  - 投标文件（包括投标文件的补充文件、澄清函等）因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的递交

- 投标文件的数量、密封和标记

  - 投标人应提交一份纸质正本“投标文件”、五份纸质副本投标文件”和一份电子文档（光盘或U盘）。每份纸质投标文件封面的右上角应标明“正本”或“副本”。

  - 投标人应将纸质正本、纸质副本和电子文档（光盘或U盘）密封，并标明招标编号、项目名称及正本、副本或电子文档等信息。

  - 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表、投标保证金（投标保证金如是电汇，采用电汇底单复印件；如是网银，采用网银转账页面打印件）和投标优惠声明（如有）分别单独密封，与纸质正本、纸质副本和电子文档（光盘或U盘）分装，并作为投标文件的一部分同时递交。

  - 每一密封信封上注明“于      年   月   日    时之前（指招标文件中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样。

  - 投标人应将投标文件按20.1-20.4中的规定密封和标记后，按投标邀请中规定的开标地点送达招标人。

  - 如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对“投标文件”的提前拆封不负责任。

  - 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件发生而导致投标文件包装的损坏或投标文件的损毁、丢失等，招标人将不负责任。

  - 招标人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

- 递交投标文件的截止时间

  - 所有投标文件（包括一份纸质正本“投标文件”、五份纸质副本“投标文件” 和一份电子文档（光盘或U盘）以及开标一览表、投标保证金和投标优惠声明）都必须按招标人在投标邀请中规定的投标截止时间之前送达招标人。

  - 出现第7.3款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标人修改通知规定的时间前递交。

  - 招标人将拒绝在投标截止时间后收到/递交的投标文件及未按20.2-20.4中的规定密封的投标文件。

- 投标文件的修改、补充、撤回和撤销

  - 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知，且该通知需经投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字方为有效。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

  - 投标人不得在投标截止时间之后撤销其投标文件。

- 开标和评标

- 开标

  - 招标人在投标邀请书中规定的时间和地点公开开标。投标人派代表参加并签到。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标人，并承诺默认开标结果。

  - 开标仪式由招标代理机构组织并主持。由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证，确认无误后交由招标代理机构工作人员当众拆封，宣读所有在截止时间前收到投标文件的投标人名称、所投包号、投标价格、投标优惠声明（如有）、是否提交了投标保证金，以及投标文件的其他主要内容并加以记录，对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

  - 由招标代理机构对开标过程进行记录并由投标人代表签字确认。

  - 未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容在评标时将不予考虑。

- 评标委员会

  - 招标人将根据本次招标项目的特点和有关法律法规的要求组建评标委员会。

  - 评标委员会成员由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

  - 评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

- 对投标文件的审查和响应性的确定

  - 开标后，评标委员会将首先审查每一投标文件：

    - 是否满足本须知第3条合格投标人的标准

    - 是否完整。

    - 是否正确签署有关文件。

    - 是否提交了所要求的投标保证金。

    - 是否实质上响应了招标文件的要求（包括所有的商务条款和技术要求）。

  - 评标委员会确定投标文件是否合格、完整和有效。

  - 实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有条款、条件和规范、要求相符，无重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指：

    - 影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能等。

    - 限制了招标人的权力和投标人的义务的规定。

    - 纠正或保留这种偏离将会对提交了实质上响应招标文件要求的投标文件的其他投标人的竞争地位，产生不公正的影响。

  - 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离或保留。

  - 评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠开标后的任何外部证据。

  - “投标文件”属下列情况之一的， 评标委员会有权将其作无效投标处理：

    - 投标有效期不足90天的。

    - 不满足合格投标人要求或资格证明文件不全的。

    - 未有效提交投标保证金的。

    - 未按要求加盖投标人公章的。

    - 无法定代表人或其授权代表签字的，或签字人无法定代表人授权的。

    - 未按要求签字的。

    - 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

    - 投标人各包报有两个或多个价格或投标人的，报价混乱，总价、单价有多处不一致的错误的。

    - 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。

    - 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

    - 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 招标文件和有关法律法规明确规定可以被拒绝的其他情形。

- 投标文件报价错误的修正

  - 若“投标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“投标一览表”为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

- 投标文件的澄清

  - 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。

  - 投标人必须按要求进行澄清，书面澄清答复须有投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字，并加盖公章，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人在开标后主动提出的澄清、说明。

- 对投标文件的评审和比较

  - 评标委员会将对有效的投标文件进行评审和比较。

  - 评标时除考虑投标报价以外,还将考虑其它因素，具体见本须知第29.7条。

- 评标原则及主要方法

  - 认真贯彻国家有关法律、法规，维护国家利益。

  - 保护招标人的合法利益。

  - 评标工作将遵循公平、公正、科学、择优的原则，对各包所有投标人的投标评价都采用相同的程序和标准。

  - 评标严格按照招标文件的要求和评标办法的规定进行。

  - 评标期间不接受任何价格调整。

  - 本次评标采用综合打分法，是指在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，由评委依据招标文件和评标办法以及有关法律法规的要求对各包中每个合格的投标人进行独立打分，所有评委对各包中同一投标人打分的算术平均值为该投标人的最终得分（所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。各投标人按最终得分高低依次排序，得分最高的前1-3名作为该项目中标候选人。

  - 本次评标满分为100分， 具体权重划分如下：

| 序号 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分(10分) |  |  |
| 1.1 | 基本情况：考虑投标人的综合实力、人员构成等，良好得4-5分，一般得2-3分，较差得1分及以下。 | 5 |
| 1.2 | 投标人近三年相关业绩、成功案例（2015年1月1日起至开标日止，以合同签订日期为准）: 类似项目业绩突出得4-5分，一般得2-3分，较差得1分及以下。 | 5 |
| 二、技术部分（60分） |  |  |
| 2.1 | 技术性能：综合比较所有设备的技术性能，优得35-40分，良得25-34分，一般得15-24分，较差得14分及以下。 | 40 |
| 2.2 | 项目实施：项目实施方案完善合理，完全满足用户实际实施需求得8-10分，一般得4-7分，较差得3分及以下。 | 10 |
| 2.3 | 售后服务：售后服务方案完善合理，针对性强得8-10分，一般得4-7分，较差得3分及以下。 | 10 |
| 三、价格部分（30分） |  |  |
| 3.1 | 以全部有效投标报价的算术平均值为评标基准价，评标基准价的价格分为满分30分。当投标报价低于评标基准价时，其价格分=30-20*(评标基准价-投标报价)/ 评标基准价；当投标报价高于评标基准价时，其价格分=30-40*(投标报价-评标基准价)/ 评标基准价。 | 30 |

  - 反对不正当竞争。

- 评标过程保密

  - 有关投标人的任何情况不得透露给任何其他投标人。

  - 有关投标文件的审查、澄清、评估、比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任何投标人和其他无关人员。

- 与招标人/招标机构的接触

  - 从开标之日起至授予合同之日止，除非招标人/招标代理机构/评标委员会有要求，投标人不得就与其投标有关的事项与招标人/招标代理机构/评标委员会接触。

  - 投标人不得以任何方式干扰招标和评标活动，否则其投标无效，并没收其投标保证金。

- 定标

- 定标准则

  - 招标人将把合同授予各包被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力和意愿的综合得分最高的投标人。

  - 最低投标报价不是被授予合同的唯一条件。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照该包评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 资格确认

  - 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权力

  - 为维护国家利益和招标人的合法利益，招标人在发《中标通知书》前的任何时候仍有选择和拒绝任何或所有投标和取消招标过程的权力。并且，无须向受影响的投标人承担任何责任，同时也无须通知受影响的投标人有关招标人这样做的原因。

- 结果公示和中标通知

  - 招标人/招标代理机构自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

  - 招标人确定中标人后，招标代理机构向中标人发出《中标通知书》，同时将中标结果通知其它未中标的投标人；对未中标者，招标人/招标代理机构不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

  - 招标代理机构按规定退还投标保证金。

  - 《中标通知书》是合同文件的组成部分。

- 签定采购合同

  - 中标人应在《中标通知书》发出后30日内与招标人签订采购合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其补充/修改/澄清函件等均为采购合同的重要组成部分。

  - 中标人应当按照采购合同约定履行义务，中标人不得向他人转让中标项目，也不得事先未经招标人同意将中标项目分包。否则，招标人有权撤消合同，并要求中标人退回已支付资金和赔偿相应的损失。

- 腐败和欺诈行为

  - 发生以下情况中标无效或被拒绝发出《中标通知书》：

    - “投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的。

    - 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

- 招标代理服务费

  - 本项目的中标人应在中标通知书发出后一次性向招标代理机构支付招标代理服务费。

  - 招标代理服务费执行《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的规定给予八折优惠，根据中标金额按差额定率累进法计算后收取。

- 招标文件的解释权

  - 本招标文件由招标人和招标代理机构负责解释。

- 合同主要条款

- 合同主要条款

- 定义

  - “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

  - “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务，买方应支付给卖方的总金额。

  - “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切产品、备品备件、工具、手册、软件及其它技术资料和其它材料。

  - “服务”系指合同规定卖方须承担的设备安装、调试、技术协助、培训、售后服务以及其他类似的义务。

  - “合同条款”系指本合同条款。

  - “买方（甲方）”系指通过招标采购，接受合同货物及相应服务的企业或单位。

  - “卖方（乙方）”系指中标后提供合同货物及相应服务的经济实体。

  - “现场”系指将要进行货物安装运行的地点。

  - “性能验收”是指根据合同规定进行的，用以确定合同设备是否达到合同规定的技术性能和保证指标的验收；性能验收在合同设备安装、调试完毕，投入正常运行后进行。

  - “最终验收”是指买方对合同设备质保期满后的验收。

  - “天” 系指日历天数。

  - “月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

  - “采购合同”指在本招标文件框架下，买方同卖方签订的具体采购法律文书。

- 适用范围

  - 本合同条款适用于本次招标活动。

  - 本合同条款是买卖双方签订“采购合同”的依据，并不代表最终合同。中标后卖方依据本合同条款另行与买方签订具体的“采购合同”。

- 原产地

  - 原产地系指货物的生产地。

  - 货物的原产地有别于卖方的国籍。

- 技术规格和标准

  - 本合同项下所供货物的技术规格和标准应与本招标文件“技术规格及要求”规定的标准相一致。若本招标文件“技术规格及要求”中无相应规定，货物则应符合相应的国际标准或国家有关部门最新颁布的相应标准。

  - 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 专利权

  - 卖方保证买方及其用户在使用其货物及其任何部分过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用；买方由此造成的一切损失，均由卖方承担。

  - 卖方保证买方及其用户享有合法的使用。

- 使用合同文件和资料

  - 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

  - 没有买方事先书面同意，除了履行本合同外，卖方不应使用合同条款第6.1所列举的任何文件和资料。

  - 除了合同本身以外，合同条款第6.1条所列举的任何文件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方

  - 对于卖方和/或其人员在合同履行过程中所获得或了解的商业秘密，卖方应承担保密义务。未经买方事先的书面许可，卖方不得利用或披露这些商业秘密信息。

- 包装、装运标记、运输和保险

  - 除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途海运或空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

  - 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

  - 卖方应在每一包装箱相邻四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记，包括收货人、合同号、发货标记、收货人编号、目的地、货物名称、品目号和箱号、毛重/净重（用公斤表示）、尺寸（以长×宽×高用厘米表示）。

  - 如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱两侧用中文和适当的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。

  - 卖方负责办理将货物运抵招标文件或合同规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中，买方不另行支付。

  - 卖方应向保险公司以买方为受益人投保发运合同设备价格110%的运输一切险，相关费用应包括在合同总价中。

- 支付

  - 本合同项下的付款方法和条件如下：

    - 签订合同后30天内，买方支付卖方合同总额的30%。

    - 设备全部到场后，买方支付卖方合同总额的30%。

    - 全部产品验收合格后30日内，买方支付卖方合同总额的30%。

    - 验收合格之日起一年后，买方支付卖方合同总额的余款。

- 技术资料

  - 除招标文件的“技术规格及要求”中另有规定外，卖方应准备与合同设备相符的技术资料，并与所购产品同时送到买方，包括：安装配置手册、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

  - 上述完整资料应包装好随每批货物一起发运。

- 价格

  - 除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标一致。

- 保证

  - 卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后7天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有在规定期限内弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

  - 自接到中标通知书起至买方签定采购合同时，如某个产品更新换代，用户又需要新产品，在不超过中标价格且新产品的性能不低于原中标产品的情况下，中标方应按本次投标产品的折扣率提供新产品。

  - 卖方必须出具技术支持、服务保障能力的保证，必须出具供货及供货期保证，对买方远期产品支持的保证，备品备件供货保证。以上保证书作为合同附件。

  - 除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为全部设备初验合格后36个月。

- 设备检验、安装、调试和验收

  - 买方或其代表应有权检验和/或检测货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明买方要求进行的检验和检测，以及在何处进行这些检验和检测。买方将及时以书面形式把进行检验和/或检测的买方代表身份通知卖方。

  - 检验和检测可以在卖方或制造商的所在地、交货地点和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或制造商的所在地进行，卖方应免费为买方的检验人员提供工作条件，包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器。

  - 合同设备的性能验收由买方负责组织，卖方参加。性能验收应按附件技术规格书内容或相关标准进行。合同设备性能验收完毕后，需达到附件技术规格书规定的各项性能指标保证值。

  - 如果合同设备在性能验收时有一项或多项达不到本合同附件技术规格书所规定的性能保证值时，则由卖方采取措施予以尽快解决，并承担由此给买方造成的费用和损失。

  - 合同设备经过性能验收合格后30日内，买方向卖方签发初步验收证书。初步验收证书只是证明卖方所提供的合同设备性能和参数截止出具初步验收证书时可以按合同要求予以接受，不能视为卖方对合同设备中存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负的责任解除的证据。

  - 最终验收：合同设备质保期结束后，如果设备未出现质量问题，且下述先决条件被满足，则买方向卖方签发最终验收证书。买方出具最终验收证书的先决条件是：卖方应完成买方在质保期满前提出的索赔。该证书仅作为清付合同设备质量保证金的依据。同样，最终验收证书也不能被视为卖方对所供设备中存在的可能引起设备损坏的潜在缺陷应负责任已被解除的证据。卖方对纠正潜在缺陷所应负的责任，其时间应延长到质保期终止后三年。当发现这类潜在缺陷时，卖方应按照工程进度及合同规定进行修理或调换。

  - 如果任何被检验或检测的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

  - 买方在货物到达最终目的地后对货物进行检验、检测及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从卖方或制造商启运前通过了买方或其代表的检验、检测和认可而受到限制或放弃。

  - 卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给付款人付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终确认。

  - 在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请主管部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔，检验费用由卖方承担。

  - 卖方应负责设备安装、调试，解决在安装、调试中设备存在的异态和缺陷；并负责设备验收合格和设备正常运转成功。

  - 买方有权对中标合同货物设备按国家规定进行质量抽查检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况，并签字确认。

  - 无论买方或代表是否参加了出厂检验，也无论是否签了验收报告，均不能视为卖方按合同规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除卖方对设备质量应负的责任。

- 伴随服务

  - 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括招标文件规定的附加服务（如果有）：

    - 实施所供货物的现场安装、调试和试运行。

    - 提供货物安装和/或维修所需的工具。

    - 为所供货物进行零部件或整机的维护或更换。

    - 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行检查、维修、调优或升级，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。

    - 对买方人员进行培训。

  - 卖方提供的伴随服务的费用必须包含在货物的合同价中。

  - 卖方应提供招标文件中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

- 备品备件

  - 正如合同条款所规定，卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

    - 买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。

    - 在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先半年将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件。

    - 在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

  - 卖方应按照招标文件中的规定提供所需的备品备件。

- 索赔

  - 卖方对货物与招标文件或合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内或质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜：

    - 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用。

    - 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

    - 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

  - 如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以书面答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付合同款或卖方提供的履约保证金或质量保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

  - 买方如在合同执行期内发现合同设备存在设备缺陷或潜在缺陷，应立即通知卖方，卖方如果没有在合同规定时间内弥补缺陷，则每延迟一周（不满一周按一周计算），卖方应向买方支付合同总价1%的违约金,并且买方还可以采取必要的补救措施，消除缺陷，但其风险和费用将由卖方承担,同时买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

  - 卖方未按本合同约定履行运输、包装、标记义务，每发生一次，卖方应向买方支付合同总价的0.5%的违约金。

- 延期交付与误期赔偿

  - 卖方应按照招标文件中规定的交货时间交货。

  - 在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交付时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

  - 如果卖方未能按合同规定的时间按期交货（本合同第24条规定的不可抗力除外），在卖方同意支付误期赔偿的条件下，买方将同意延长交付期。误期赔偿的支付将由买方从未付合同款中扣除。误期赔偿比率为每迟交7天，按迟交货物金额的1%，不满7天按7天计算，但是，误期赔偿的支付不得超过合同总金额的5%。如果卖方在达到误期赔偿的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述延期交付的误期赔偿金。

- 违约终止合同

  - 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知，卖方在收到买方发出的违约通知后10天内（或经买方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方有权终止全部或部分合同：

    - 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

    - 卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

    - 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。

    - 卖方未能按照本合同约定履行质保义务的。

  - 一旦买方根据第17.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似的未交付部分的货物，卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

- 破产终止合同

  - 当卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同，该终止合同以不损害或不影响买方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

- 因买方的便利而终止合同

  - 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

  - 对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

    - 仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

    - 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

- 变更指示

  - 买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

    - 合同项下需要为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格。

    - 装运方式和包装方式。

    - 交付地点。

    - 交付时间。

    - 卖方须提供的服务。

  - 若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后15天内根据本款提出调整的实施意见。

- 合同修改

  - 对合同条款作出任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

- 转让与分包

  - 本合同不允许转让。

  - 除买方事先书面同意外，本合同不允许分包。

- 争议解决

  - 如因履行本合同发生争议，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方均应向买方所在地人民法院提起诉讼。

- 不可抗力

  - 签约双方任一方由于受不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

  - 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

  - 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

- 税费

  - 根据国家现行税法向买方征收的与履行本合同有关的一切税费由买方负担。

  - 根据国家现行税法向卖方征收的与履行本合同有关的一切税费由卖方负担。

  - 发生在中国境外的，与履行本合同有关的一切税费，应由卖方承担。

- 适用法律

  - 本合同应按中华人民共和国的法律解释。

  - 其它适用的法律是指行政法规，部门规章或买方所在地的地方法规、地方规章。

- 主导语言与计量单位

  - 合同书写应用中文，买卖双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。

- 通知

  - 本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

  - 通知以送达日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

- 监理

  - 本项目不实行监理制。

- 履约保证金

  - 本项目不需提交履约保证金。

- 合同生效及其它

  - 合同正本陆份，买方、卖方各执叁份，具有同等法律效力。

  - 除非合同中另有说明，本合同经双方签字加盖单位公章并在乙方提交履约保证金后即开始生效。

  - 下列文件属本合同的依据和附件，具有同等的法律效力：

    - 中标通知书。

    - 中标人的投标文件（包括澄清函等）。

    - 招标文件（包括补充/修改文件等）。

    - 双方授权代表签字并指明的书面文件。

  - 如果本合同货物在其所在国需要出口许可证，由卖方负责处理，并承担有关费用。

  - 卖方须按招标文件中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

  - 合同的终止期到货物质量保证期满为止，但双方因争议产生的索赔不受此限制。

  - 本合同条款为采购合同的框架，买卖双方在签订具体采购合同时可以根据招标文件和中标人的投标文件进行调整，但不得违背其实质性内容。

- 技术规格及要求

设备一：点焊机及摄像监视系统

数量：1套

用途：用于箔片轴承焊接及薄片类金属零件之间的焊接。

招标要求：

一.设备构成

1.	高频逆变电源供应器/控制器

2.	电气伺服焊头

3.	双级脚踏开关触发

4.	焊接监控系统

5.	专用焊接电缆

二.设备技术参数

- 高频逆变电源供应器/控制器

- 电源输入电压范围：3相320-440VAC ,20A

- 最大输出功率：不低于12KW

- 输出电流: 100A-2400A

- 输出电压: 0.12-10V

- 输出功率：50W-10KW

- 输出反馈响应时间: 不低于40ms

- 重量：不大于30公斤

- 电气伺服焊头

- 驱动方式：气动电气伺服驱动

- 最小焊接压力：2.2N

- 最大焊接压力：89N

- 焊接行程：不低于25.4mm

- 电极尺寸：1/8’(Ф3.2mm)

- 触发范围：行程范围内连续可触发

- 触发方式：EZ/Air压力触发

- 最快焊接速度：不低于2.5次/秒(满行程)

- 双极脚踏开关触发

- 技术要求：分2级触发,第1级触发焊头动作,电极下降压紧工件并达到设定触发压力,但是没有焊接电流输出,如确认可以焊接则继续触发第2级才放电焊接,否则直接放松第1级,焊头回复到初始位置(不放电焊接).

- 使用要求：能有效避免因定位不准确等造成的错误焊接

- 焊接监控系统

- 电源输入电压范围：单相230VAC

- 显微镜放大范围: 4.0-25×可调

- 显微镜工作范围: 不低于211mm

- 配微型摄像头，可电脑显示及记录，显示屏幕不小于17英寸

- 专用焊接电缆：用于连接高频逆变电源供应器/控制器与电气伺服焊头，不少于2米。

三.设备基本要求

1.	设备应本着节能降耗的设计原则，优先采用符合技术发展趋势的技术理论

2.	设备必须是完整全新设备（包括所有零件、元器件和附件也必须是全新的），具有合理的结构，高稳定性、可靠性和耐久性，操作简便，使用性能良好，并易于维修和保养；

3.	设备应符合本技术条件规定并按经用户方确认的图样及技术文件制造

4.	设备主要机械零部件应选用优质材料制造，所选用的机械、液压、电器、电子、仪表等元件应是先进、实用、可靠的系列产品，符合国家相关标准。

四．技术资料及其它

1.	提供详细的技术说明书和使用说明资料

2.	提供安装说明

3.	提供足够的备品备件及工具

4.	合同生效后交货前提供仪器的质量检验标准和检验方法

五．验收

中标方负责在招标人指定场地安装、调试仪器，双方按合同规定的标准对仪器性能和精度等项目进行检测，进行仪器的最终验收。检测合格、达到正常投入生产的状态，双方在书面验收报告签字作为最终验收证明。

六．技术服务要求

中标方负责培训招标人的相关人员，保证招标人的相关人员使用和简单的维护

七．质量保证期

自设备最终验收合格交付招标人之日起，质量保证期为一年。

八．包装及标识

包装应符合精密设备运输要求，标识清楚、正确、规范。

九．交货地点

招标人指定地点。

十．交货期

合同签订后85天内交货。

设备二：气氛炉

数量：1套

用途：用于高速电机箔片轴承的热处理及一般用途的加热处理。

招标要求：

一.技术参数

| 炉膛尺寸 | 300*300*300MM 宽*高*深 |
| --- | --- |
| 最高工作温度 | 1400 oC |
| 长期工作温度 | 1300 oC |
| 电压及额定功率 | 380V，三相，10KW |
| 温控仪表 | 1）人工智能PID仪表，自动控制温度。双向反并联可控硅调压，对电炉温度进行精准控制，并具有限流功能。防止供电电压不稳，电流突然过大引起跳闸，烧损电气元件等。 2）50段编程曲线，根据预置程序自动升温、保温、降温。一键完成，无需工人值守。 3）内置控温参数自整定功能。. 4）具有超温报警，热电偶断裂报警，并自动切断供电电源，提供可靠保护。 |
| 控温精度 | ±1 oC |
| 加热速率 | 升温速率0-20oC/分钟，可调 |
| 热电偶 | S分度 铂铑丝热电偶 热电偶保护管为纯度不低于 99.7%的刚玉管 |
| 加热元件 | 高品质U型硅碳棒 |
| 炉膛 | 三层全纤维炉衬，构成整个炉膛 1）第一层: 1600型多晶氧化铝陶瓷纤维，密度不小于550kgs/m3. 2）第二层: 1400型多晶氧化铝陶瓷纤维，密度不小于400kgs/m3. 3）第三层: 硅酸铝纤维板 4）炉膛采用内穿耐热钢拼接炉膛，彻底解决传统电炉因跨度过大而塌顶，凹顶等问题。 |
| 炉壳结构 | 双层加厚钢板，可承受0.01Mpa 压力 双风扇保证炉壳表面温度低于60°C 左侧，右侧，背部均采用大于12mm的实心方钢做加强筋，保证在抽真空的时候防止炉膛和焊接角没有变形。 |
| 真空系统 | 针型阀 正压负压两用真空压力表，抽真空和抽气都可以显示，抽真空最高为-0.08MPa 冲入气体显示正压为0.1MPa 浮子流量计（质子流量计）计算气体通入的气体量 进气孔：需采用刚玉管做保护管。 真空泵：电磁阀防止误操作，断电会自动关闭 进出气阀门为快卸接头，可以通入氮气氩气等惰性气体 |
| 炉门 | 炉口为定制进口隔热棉，防止因炉口温度过高烧毁炉门密封 四个手轮紧锁炉门 ，关闭炉门硅胶圈密封，真空度最高 -0.08MPa ，保温不低于24小时 |
| 货物清单 |  |
| 配套硅碳棒 2支，坩埚钳 1把，高温手套 1副，炉门挡火砖1块，真空泵1台，浮子流量计1个，质量证明书、说明书各一本； |  |

二.性能要求

1.炉体应采用优质碳钢，表面除锈并静电喷塑，符合国际实验室标准。

2.炉膛应采用轻质高纯度氧化铝，高硬度不掉粉，高温烧结无挥发物，符合国际行业标准。

3.应采用优质加热元件，炉温均匀性良好。

4.仪表程序设定完成后，按下运行按钮，升温及降温工作应自动完成，无需人工等待。

5.对于工作中的超温情况要有发出报警信号功能，并自动完成保护动作。

6.控制面板上设有电源指示灯和加热指示灯，可随时视察设备工作状态。

7.在设备上要装有断路器，当出现短路或者漏电等故障时，空开自动保护，既不会对人体造成安全隐患，也不会对设备造成损坏。

三.设备基本要求

1.	设备应本着节能降耗的设计原则，优先采用符合技术发展趋势的技术理论

2.	设备必须是完整全新设备（包括所有零件、元器件和附件也必须是全新的），具有合理的结构，高稳定性、可靠性和耐久性，操作简便，使用性能良好，并易于维修和保养；

3.	设备应符合本技术条件规定并按经用户方确认的图样及技术文件制造

4.	设备主要机械零部件应选用优质材料制造，所选用的机械、液压、电器、电子、仪表等元件应是先进、实用、可靠的系列产品，符合国家相关标准。

四．技术资料及其它

1.	提供详细的技术说明书和使用说明资料

2.	提供安装说明

3.	提供足够的备品备件及工具

4.	合同生效后交货前提供仪器的质量检验标准和检验方法

五．验收

中标方负责在招标人指定场地安装、调试仪器，双方按合同规定的标准对仪器性能和精度等项目进行检测，进行仪器的最终验收。检测合格、达到正常投入生产的状态，双方在书面验收报告签字作为最终验收证明。

六．技术服务要求

中标方负责培训招标人的相关人员，保证招标人的相关人员使用和简单的维护

七．质量保证期

自设备最终验收合格交付招标人之日起，质量保证期为一年。

八．包装及标识

包装应符合精密设备运输要求，标识清楚、正确、规范。

九．交货地点

招标人指定地点。

十．交货期

合同签订后35天内交货。

设备三：水压强度爆破测试系统

数量：1套

用途：对减压阀、加氢口阀、单向阀、手动截止阀、安全阀、气瓶阀进132MPa的强度试验及300MPa以内爆破试验，检验其阀体的强度及耐爆破性是否符合设计要求。

招标要求：

一.技术参数

| 技术要求 | 参数 |
| --- | --- |
| 试验压力 | 300MPa |
| 流量范围 | 不低于600ML/min |
| 计时单位 | 计算机自动 |
| 精度 | 不低于0.5%fs |
| 压力值分辨率 | 0.1MPa |
| 压力传感器 | ≤试验压力采样频率1秒 |
| 试验介质 | 液体 |
| 压力控制方式 | 手动按钮/计算机 |
| 操作方式 | 手动按钮/计算机 |
| 测试对象 | 瓶阀液压测试，液压爆破 |
| 防护装置 | 防爆透明测试件爆破防护箱 |
| 连接方式 | 螺纹连接密封 |
| 技术参数 |  |
| 压力显示方式 | 指针式压力表/数显表/计算机软件同步显示压力 |
| 实现功能 | 压力表/数显表/软件/ 同步 |
| 试压软件 | 免安装的绿色软件， 双击进入，直接试压， 软件有进入密码，可保护试压信息以及专人操作程序。 |
| 试压数据库 | 软件数据库，可对测试记录进行删除和储存，软件支持回访功能， 可截取一段和多段。 |
| 报告形式 | 测试项目任意编辑 中英文对照输出测试报表。 |
| 增压形式 | 气动液体高压泵 |
| 尺寸范围 | 1100*700*1400（控制台） 400*400*400 （透明爆破防护箱） |

二.供货范围

- 300MPa试验控制台：计算机控制，300MPa增压控制台，带HIP进口300MPa安全阀

- 测试件透明防爆防护箱：钢板焊接带透明防爆玻璃防护箱，内置缓冲防护网，并包含防护附件，连接附件。

- 空气泵：排气量为400~600L/min 静音无油压缩机 并包含连接附件。

三．性能要求

- 系统为计算机控制系统，内置气动液高压泵为高压测试提供高压动力源，外置金属焊接防爆透明爆破防护箱。系统配有数据采集系统和压力控制系统 可对测试压力进行压力控制和记录整个测试过程，输出压力曲线和测试报告。

- 试验台外型美观大方，机箱采用喷塑机箱

- 设备应采用免润滑设计，满足防爆要求；无油压缩技术

- 系统应采用无焊连接，方便拆卸

- 系统应留有升级空间，升级由中标方提供技术支持。

四.设备基本要求

1.	设备应本着节能降耗的设计原则，优先采用符合技术发展趋势的技术理论

2.	设备必须是完整全新设备（包括所有零件、元器件和附件也必须是全新的），具有合理的结构，高稳定性、可靠性和耐久性，操作简便，使用性能良好，并易于维修和保养；

3.	设备应符合本技术条件规定并按经用户方确认的图样及技术文件制造

4.	设备主要机械零部件应选用优质材料制造，所选用的机械、液压、电器、电子、仪表等元件应是先进、实用、可靠的系列产品，符合国家相关标准。

五．技术资料及其它

1.	提供详细的技术说明书和使用说明资料

2.	提供安装说明

3.	提供足够的备品备件及工具

4.	合同生效后交货前提供仪器的质量检验标准和检验方法

六．验收

中标方负责在招标人指定场地安装、调试仪器，双方按合同规定的标准对仪器性能和精度等项目进行检测，进行仪器的最终验收。检测合格、达到正常投入生产的状态，双方在书面验收报告签字作为最终验收证明。

七．技术服务要求

中标方负责培训招标人的相关人员，保证招标人的相关人员使用和简单的维护

八．质量保证期

自设备最终验收合格交付招标人之日起，质量保证期为一年。

九．包装及标识

包装应符合精密设备运输要求，标识清楚、正确、规范。

十．交货地点

招标人指定地点。

十一．交货期

合同签订后35天内交货。

设备四：伺服液压机

数量：1套

用途：用于高速电机箔片轴承的压延成型和一般用途的压力成型。

招标要求：

一.技术参数

| - 序号 | - 设备相关 | - 具体信息 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 数量 | - 1台 | - --- |
| - 2 | - 结构 | - 四柱式 | - --- |
| - 3 | - 压力允许范围 | - 5Tf-80Tf(吨力) | - --- |
| - 4 | - 设备功能 | - 具备可在人机界面自行调整设定及保存查询不低于100套压装参数配方的能力（可依要求增加）； - 压装力与位移或压装力与时间的关系变化以实时动态曲线描绘通过人机界面显示,并可保存、查询、提取及打印供产品分析使用； - 系统应具备20万组及以上的自发完成对工作过程中产生的压装数据的采集,分析,评判,存档等工作的能力,并可提取以及打印； - 4、电气应设有热过载保护开关、漏电保护开关电源;设备应设有安全防震脚杯防护； - 5、运行指示异常情况由声色报警灯及蜂鸣器报警并在人机界面提示报警原因，即： - ①压力模式时超出或未达到设定位置立即蜂鸣器报警 - ②位置模式时超出或未达到设定压力上下限值立即蜂鸣器报警 - ③设备运行过程中安全光栅对射区域感应到任何异常物体立即蜂鸣器报警并伺服退回原点 - 6、系统应具备智能压装模式 - 7、系统应具备自发提醒设备保养功能 |  |
| - 5 | - 压力精度 | - 不低于5‰ | - --- |
| - 6 | - 下死点重复精度 | - ±0.01mm | - --- |
| - 7 | - 位移重复精度 | - ±0.07mm | - --- |
| - 8 | - 工作台面平整精度 | - ±0.02mm | - --- |
| - 9 | - 运动垂直精度 | - ±0.02mm | - --- |
| - 10 | - 平行精度 | - ±0.03-0.05mm | - --- |
| - 11 | - 位移分辨率 | - 0.01mm | - --- |
| - 12 | - 工作台有效尺寸 | - 600*500mm | - 防锈处理 |
| - 14 | 模具固定方式 | T型槽 | - --- |
| - 15 | 最大开口高度 | 500mm | --- |
| - 16 | 伺服最大行程 | 400mm | --- |
| - 17 | - 闭合高度 | - 100mm | --- |
| - 18 | - 运行速度 | - 伺服快下不低于150mm/s - 伺服探测3-20mm/s - 伺服压装3-20mm/s - 伺服回升150mm/s | --- |
| - 19 | - 保压时间 | - 1S-9999S | --- |
| - 20 | - 数据提取格式 | - EXCEL | - 提取方式：USB或U盘 |
| - 21 | - 提取数据频率 | - 300HZ/s | - 可依工艺要求而定 |
| - 22 | - 压装数据存储设定 | - 100套 | - 可依要求而定 |
| - 23 | - 伺服液压电机功率 | - 7.5KW | - --- |
| - 24 | - 工作环境 | - 电源：三相380V，50Hz - 温度：-20℃~+60℃ - 室内相对湿度≦95% |  |
| - 25 | - 操作种类 | - 自动/手动 | - --- |
| - 26 | - 操作方式 | - 触摸屏/双手同时启动 |  |
| - 27 | - 安全-符合本质安全的规定 | - 操作面安全光栅 - 非操作面安全防护栏 - 双手同时启动按钮 - 紧急制动按钮 - 固定防震脚杯 | - ①防护栏可打开及拆卸 - ②安全光栅失灵设备无法运行 |
| - 28 | - 颜色 | - 主机：乳白色 - 安全防护：黄色 | - --- |
| - 29 | - 工作台离地面高度 | - 800mm±50mm | - --- |
| - 30 | - 总重量 | - 不大于3吨 | - --- |

二.性能要求

- 人机界面功能

| - 序号 | - 设备相关 | - 具体信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运行界面 | 显示当前压装力、各阶段运行速度、压装时间、压力曲线、实时位移、等设定值和实测值 显示当日产量，可选择累积或清零 显示设备的当前工作状态、以及各种故障报警及原因 I/O监控 |
| 2 | 参数设定 | 设备最大出力 设备最小出力 压装时间 压装力区间检测设定 位移检测设定 伺服上限位置 伺服下限位置 探测速度 探测压力 压装位置 光栅状态 设备各阶段运行速度 空久停机机时间等 |
| 3 | 数据接口 | USB接口、 128M内存、数据存储及输出功能 |
| 4 | 按钮设置 | 电源指示 电源开关 设备复位 三色指示灯 报警蜂鸣器 紧急制动按钮等 |
| 5 | 其他 | 能存储根据不同的产品订制相应的控制流程； 能显示出力与位移，力与时间的压装动态曲线图； 能存储产品压装过程中产生的力位移检测数据； 并能把数据以EXCEL格式直接向上位机输出，可供查询； 可连接打印机直接打印数据 |

- 电气控制功能

| - 序号 | - 设备相关 | - 具体信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压力和位移 | 用测力传感器对伺服的压装力、及其它监测力值进行设定 用位移传感器对伺服的上限位置，探测位置，缓冲压力，压装位置，下限位置进行设定 |
| 2 | 系统密码 | 设备软件系统提供三级密码， 系统开机密码； 操作员作业密码； 管理员参数设置密码，权限是参数设置，产品控制和监控程序存储和调出使用； |
| 3 | 工艺存储 | 按保存工艺，该模具参数设置完成，以后的操作只需输入工艺编号即可调出当前压机所需工作参数； 设备运行在每个阶段，触摸屏都会有相应的文字信息提示 |
| 4 | 其他 | 设备预留有开关量输入、输出点，可根据具体需求进行选择该点加入是否参与实际的控制 设备能自动关闭电源，即在一定时间内如果没有做任何操作的话，设备能自动停止，电机停止工作，且时间可以在1至30分钟内可任意设置，设置需要管理员密码 点动运行的时候，参数设定界面能实时显示当前位移及压力，方便用户参数设置 |

三.设备基本要求

1.	设备应本着节能降耗的设计原则，优先采用符合技术发展趋势的技术理论

2.	设备必须是完整全新设备（包括所有零件、元器件和附件也必须是全新的），具有合理的结构，高稳定性、可靠性和耐久性，操作简便，使用性能良好，并易于维修和保养；

3.	设备应符合本技术条件规定并按经用户方确认的图样及技术文件制造

4.	设备主要机械零部件应选用优质材料制造，所选用的机械、液压、电器、电子、仪表等元件应是先进、实用、可靠的系列产品，符合国家相关标准。

四．技术资料及其它

1.	提供详细的技术说明书和使用说明资料

2.	提供安装说明

3.	提供足够的备品备件及工具

4.	合同生效后交货前提供仪器的质量检验标准和检验方法

五．验收

中标方负责在招标人指定场地安装、调试仪器，双方按合同规定的标准对仪器性能和精度等项目进行检测，进行仪器的最终验收。检测合格、达到正常投入生产的状态，双方在书面验收报告签字作为最终验收证明。

六．技术服务要求

中标方负责培训招标人的相关人员，保证招标人的相关人员使用和简单的维护

七．质量保证期

自设备最终验收合格交付招标人之日起，质量保证期为一年。

八．包装及标识

包装应符合精密设备运输要求，标识清楚、正确、规范。

九．交货地点

招标人指定地点。

十．交货期

合同签订后35天内交货。

设备五：分度头

数量：1台

用途：该设备主要用于轴类零件的测量。

招标要求：

一.供货范围

1.	精密铣床分度头  1件

2.	尾座  1套

二.设备技术参数

- 卡盘直径：约200mm

- 中心高：约128mm

- 分度头头部可倾斜角度-10至90°

- 360度分度，1格1度

三．技术资料及其它

1.	提供详细的技术说明书和使用说明资料

2.	提供安装说明

3.	提供足够的备品备件及工具

4.	合同生效后交货前提供仪器的质量检验标准和检验方法

四．验收

中标方负责在招标人指定场地安装、调试仪器，双方按合同规定的标准对仪器性能和精度等项目进行检测，进行仪器的最终验收。检测合格、达到正常投入生产的状态，双方在书面验收报告签字作为最终验收证明。

五．技术服务要求

中标方负责培训招标人的相关人员，保证招标人的相关人员使用和简单的维护

六．质量保证期

自设备最终验收合格交付招标人之日起，质量保证期为一年。

七．包装及标识

包装应符合精密设备运输要求，标识清楚、正确、规范。

八．交货地点

招标人指定地点。

九．交货期

合同签订后7天内交货。

设备六：杠杆百分表及表座

数量：1套

用途：该设备主要用于零件尺寸的测量。

招标要求：

一.供货范围

1.	杠杆百分表  1件

2.	配套表座  1套

二.设备技术参数

- 杠杆百分表

- 测量范围0-0.8mm

- 分度值0.01mm

- 示值误差不超过0.009mm

- 回程误差不超过0.003mm

- 磁力表座

- 万能表座

- 最大升高240mm

- 最大伸长220mm

- 夹表孔径Ф8mm

三．技术资料及其它

1.	提供详细的技术说明书和使用说明资料

2.	提供安装说明

3.	提供足够的备品备件及工具

4.	合同生效后交货前提供仪器的质量检验标准和检验方法

四．验收

中标方负责在招标人指定场地安装、调试仪器，双方按合同规定的标准对仪器性能和精度等项目进行检测，进行仪器的最终验收。检测合格、达到正常投入生产的状态，双方在书面验收报告签字作为最终验收证明。

五．技术服务要求

中标方负责培训招标人的相关人员，保证招标人的相关人员使用和简单的维护

六．质量保证期

自设备最终验收合格交付招标人之日起，质量保证期为一年。

七．包装及标识

包装应符合精密设备运输要求，标识清楚、正确、规范。

八．交货地点

招标人指定地点。

九．交货期

合同签订后7天内交货。

设备七：管道内窥镜

数量：1台

用途：该设备主要用于管道内部的观察、记录。

招标要求：

一.性能要求

- 光学系统

- 观察方向：360全导向

- 焦距：固定

- 视场角：≥105°

- 景深范围：5-无穷

- 探头参数

- 可观测管道最小直径：≤4mm，直视，视场角≥110°

- 可观测管道最小直径：≤20mm，360度全景观测

- 探头弯曲角度：≥120°

- 探头弯曲方向：电动360度全导向

- 工作长度：不小于2米

- 图像采集及显示

- 镜头控制：电动360度全导向摇杆控制

- 图像控制：实时图像放大3倍，存储图像放大3倍

- 像   素：≥100万

- 显   示：5英寸彩色以上屏幕

- 可进行录制、回放

- 系统规格

- 手持，重量不大于1公斤

- 存储媒介：SD卡

- 存储格式：图片格式JEPG，视频格式MPEG4

- 输出接口：USB2.0   AV OUT

二.设备基本要求

1.	设备应本着节能降耗的设计原则，优先采用符合技术发展趋势的技术理论

2.	设备必须是完整全新设备（包括所有零件、元器件和附件也必须是全新的），具有合理的结构，高稳定性、可靠性和耐久性，操作简便，使用性能良好，并易于维修和保养；

3.	设备应符合本技术条件规定并按经用户方确认的图样及技术文件制造

4.	设备主要机械零部件应选用优质材料制造，所选用的机械、液压、电器、电子、仪表等元件应是先进、实用、可靠的系列产品，符合国家相关标准。

三．技术资料及其它

1.	提供详细的技术说明书和使用说明资料

2.	提供安装说明

3.	提供足够的备品备件及工具

4.	合同生效后交货前提供仪器的质量检验标准和检验方法

四．验收

中标方负责在招标人指定场地安装、调试仪器，双方按合同规定的标准对仪器性能和精度等项目进行检测，进行仪器的最终验收。检测合格、达到正常投入生产的状态，双方在书面验收报告签字作为最终验收证明。

五．技术服务要求

中标方负责培训招标人的相关人员，保证招标人的相关人员使用和简单的维护

六．质量保证期

自设备最终验收合格交付招标人之日起，质量保证期为一年。

七．包装及标识

包装应符合精密设备运输要求，标识清楚、正确、规范。

八．交货地点

招标人指定地点。

九．交货期

合同签订后15天内交货。

设备八：红外热像仪

数量：1台

用途：该设备主要用于对运行的机器设备内部热分布进行在线测量,侦测红外辐射或热量,生成高清红外图像,能够快速,精确找到发热点所在。

招标要求：

一.供货范围

1.	红外热像仪  1台

2.	配套三脚架   1件

3. 配件：AC适配器，电池充电器，可充电锂电池，SD卡，USB线，腕带，肩带，软件，操作手册，便携包

二.设备技术参数

- 温度测试范围：-40～500℃

- 灵敏度：0.03℃在30℃（带S/N增强）

- 测量精度：±1℃或±1% *1

- 记录像素：标准像素320*240，SR模式：640*480

- 焦距：10cm-30m

- 视场角：22°(H)×17°(V)

- 空间分辨率：1.2mrad；SR 模式：相当于 0.8mrad

- 多点温度显示：任选 10 点温度测量，显示最高、最低点、两点温差

- 自动聚焦，焦距10cm-∞（标准镜头）

- 数字变焦：1-4倍连续变焦

- 热图像及可视图像：具有并列显示，合成显示，画中画

- 温度修正功能：辐射率修正，环境/背景修正，距离修正

- 间隔记录：3s-60Min，同步记录可见光图像

- 视频输出：NTSC或PAL

- 软件功能：具有分析功能的在线分析软件和离线分析软件，可直接输出 WORD 或 EXCEL 格式的报告

- 语言：包含中文简体

- 显示：3.5寸LCD显示屏（可调节倾斜度和亮度），取景器（可调节倾斜度）

- 激光指示器：有（二级红外）

- LED照明、远程控制手柄：有

- 操作温度/湿度：-15-50℃,90%RH

- 防护等级：IP54以上

三.设备基本要求

1.	设备应本着节能降耗的设计原则，优先采用符合技术发展趋势的技术理论

2.	设备必须是完整全新设备（包括所有零件、元器件和附件也必须是全新的），具有合理的结构，高稳定性、可靠性和耐久性，操作简便，使用性能良好，并易于维修和保养；

3.	设备应符合本技术条件规定并按经用户方确认的图样及技术文件制造

4.	设备主要机械零部件应选用优质材料制造，所选用的机械、液压、电器、电子、仪表等元件应是先进、实用、可靠的系列产品，符合国家相关标准。

四．技术资料及其它

1.	提供详细的技术说明书和使用说明资料

2.	提供安装说明

3.	提供足够的备品备件及工具

4.	合同生效后交货前提供仪器的质量检验标准和检验方法

5.	提供国家认可的第三方检定校准报告

五．验收

中标方负责在招标人指定场地安装、调试仪器，双方按合同规定的标准对仪器性能和精度等项目进行检测，进行仪器的最终验收。检测合格、达到正常投入生产的状态，双方在书面验收报告签字作为最终验收证明。

六．技术服务要求

中标方负责培训招标人的相关人员，保证招标人的相关人员使用和简单的维护

七．质量保证期

自设备最终验收合格交付招标人之日起，质量保证期为一年。

八．包装及标识

包装应符合精密设备运输要求，标识清楚、正确、规范。

九．交货地点

招标人指定地点。

十．交货期

合同签订后100天内交货。

设备九：漆膜测厚仪

数量：1台

用途：该仪器主要用于一般铁铝零件表面涂层的厚度测量。

招标要求：

一.供货范围

1.	便携式漆膜测厚仪  1台

二.设备技术参数

- 测量范围0-1250μm

- 分辨率：0.1/1μm

- 测量精度：±（ 3%H+1）μm

- 最小曲率半径：凸1.5mm，凹3mm

- 重量：小于200克

三.设备基本要求

- 便携式

- 磁性、涡流两种测量方式

- 具有数据存储、统计功能

- 具有USB数据传输功能

- 工作模式：单次/连续

四．技术资料及其它

1.	提供详细的技术说明书和使用说明资料

2.	提供安装说明

3.	提供足够的备品备件及工具

4.	合同生效后交货前提供仪器的质量检验标准和检验方法

5.	提供国家认可的第三方检定校准报告

五．验收

中标方负责在招标人指定场地安装、调试仪器，双方按合同规定的标准对仪器性能和精度等项目进行检测，进行仪器的最终验收。检测合格、达到正常投入生产的状态，双方在书面验收报告签字作为最终验收证明。

六．技术服务要求

中标方负责培训招标人的相关人员，保证招标人的相关人员使用和简单的维护

七．质量保证期

自设备最终验收合格交付招标人之日起，质量保证期为一年。

八．包装及标识

包装应符合精密设备运输要求，标识清楚、正确、规范。

九．交货地点

招标人指定地点。

十．交货期

合同签订后7天内交货。

设备十：示波器

数量：1台

用途：该设备主要用于分析各种输入电信号的波形和参数。

招标要求：

一.供货范围

1.	示波器  1台

2. 配件：探头、USB数据连接线、电源线、操作手册

二.设备技术参数

- 模拟通道：不少于4

- 带宽：不少于100MHz

- 采样率：不少于1GS/s

- 记录长度：不少于20M点

三.性能要求

- 显示：9英寸WVGA显示屏

- 具有USB接口

- 水平格：15个以上

- TekVPI探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头，支持自动定标和单位

- 不少于32种自动测量和 FFT功能

- 支持Wi-Fi无线通信功能

- LXI标准10/100BASE-T以太网端口，通过LAN进行远程控制

- 电源电压100 ~ 240 VAC RMS ±10%

- 电源频率45 Hz ~ 65 Hz (90 ~ 264 V) ；360 Hz ~ 440 Hz (100 ~ 132 V)

- 功耗最大80 W

- 中文简体字显示

四.设备基本要求

- 设备应本着节能降耗的设计原则，优先采用符合技术发展趋势的技术理论

- 设备必须是完整全新设备（包括所有零件、元器件和附件也必须是全新的），具有合理的结构，高稳定性、可靠性和耐久性，操作简便，使用性能良好，并易于维修和保养；

- 设备应符合本技术条件规定并按经用户方确认的图样及技术文件制造

- 设备主要机械零部件应选用优质材料制造，所选用的机械、液压、电器、电子、仪表等元件应是先进、实用、可靠的系列产品，符合国际或国家相关标准；

五．技术资料及其它

1.	提供详细的技术说明书和使用说明资料

2.	提供安装说明

3.	提供足够的备品备件及工具

4.	合同生效后交货前提供仪器的质量检验标准和检验方法

六．验收

中标方负责在招标人指定场地安装、调试仪器，双方按合同规定的标准对仪器性能和精度等项目进行检测，进行仪器的最终验收。检测合格、达到正常投入生产的状态，双方在书面验收报告签字作为最终验收证明。

七．技术服务要求

中标方负责培训招标人的相关人员，保证招标人的相关人员使用和简单的维护

八．质量保证期

自设备最终验收合格交付招标人之日起，质量保证期为一年。

九．包装及标识

包装应符合精密设备运输要求，标识清楚、正确、规范。

十．交货地点

招标人指定地点。

十一．交货期

合同签订后7天内交货。

设备十一：卧式硬支撑平衡机

数量：1套

用途：该设备主要用于空压机叶轮、电机转轴动平衡调试和其它转动零件的动平衡试验。

招标要求：

一.供货范围

- 500mm机器床身及工作台   1件

- 支撑摆架                1套

- 控制柜系统              1套

二.设备技术参数

- 卧式硬支撑平衡机参数

- 若转子重量平分在两支承摆架上，转子重量W：最大12Kg

- 每个支承摆架承重：最大6Kg

- 转子最小重量（只要转子几何尺寸允许，和满足最小不平衡量的要求）：不限

- 支承中心间距离（500 mm 床身）：最大450mm，最小15mm

- 若皮带驱动装置在两支承摆架中间时：最小40mm

- 机器床身上方允许转子回转直径：最大360mm

- 皮带驱动装置允许的转子回转直径：最大200mm

- 轴颈支承直径：最大22mm，最小5mm。

- 皮带驱动部位直径：10-150mm

- 当皮带驱动直径为50 mm 时平衡转速约为：220–2200r.p.m

- 系统永久标定测量限制值：Wn2 = 80x106kg/min2

- 不平衡量减少率 (URR)：≥ 95%

- 500mm机器床身及工作台

- 铸铁床身，安放在工作台上，工作台长*宽*高900*530*860mm

- 具有上置式皮带传动系统，采用交流伺服电机，电机功率200W，转速1-3000转/分

- 包含基准信号传感器

- 支撑摆架

- 具有坚实的钢结构支架，轴向限位支架，测量过程中可轴向定位

- 具有高灵敏的压电传感器

- 控制柜系统

- 独立的柜体，对电机的运行进行控制

- 测量系统，TFT 彩色显示屏，图形布置清晰，易于阅读，

- 模块化设计，友好的服务系统，

- 嵌入式工业计算机，

- 高精度地数字化处理测量结果，

- 用Windows标准程序操作，

- 通过ECU控制单元实现附加功能，

- USB 接口，网络接口

- 简单补偿功能，把校验转子上残余不平衡量清零，通常用于设备标定和检验过程

- 夹具翻转补偿功能：用于带夹具（芯轴、涨套、卡盘或过渡接头等）做平衡的工件，通过夹具翻转补偿，可以消除由于连接夹具所产生的新的不平衡量影响

- 键补偿：用于消除在不带键（全键或半键）的情况下平衡，所产生的误差。规避转子带键平衡所带来的操作麻烦和可能产生的安全风险。

- 分量解算：转子不平衡量自动解算到指定的角度位置，角度位置可以按照等分或不等分的方式自定义

- 具有打印功能，配置激光打印机，可输出专业的平衡报告

- 备件：传动皮带1条，工具一套，平衡用橡皮泥一包。

三.设备基本要求

- 设备应本着节能降耗的设计原则，优先采用符合技术发展趋势的技术理论

- 设备必须是完整全新设备（包括所有零件、元器件和附件也必须是全新的），具有合理的结构，高稳定性、可靠性和耐久性，操作简便，使用性能良好，并易于维修和保养；

- 设备应符合本技术条件规定并按经用户方确认的图样及技术文件制造

- 设备主要机械零部件应选用优质材料制造，所选用的机械、液压、电器、电子、仪表等元件应是先进、实用、可靠的系列产品，符合国际或国家相关标准；

四．技术资料及其它

1.	提供详细的技术说明书和使用说明资料

2.	提供安装说明

3.	提供足够的备品备件及工具

4.	合同生效后交货前提供仪器的质量检验标准和检验方法

五．验收

中标方负责在招标人指定场地安装、调试仪器，双方按合同规定的标准对仪器性能和精度等项目进行检测，进行仪器的最终验收。检测合格、达到正常投入生产的状态，双方在书面验收报告签字作为最终验收证明。

六．技术服务要求

中标方负责培训招标人的相关人员，保证招标人的相关人员使用和简单的维护

七．质量保证期

自设备最终验收合格交付招标人之日起，质量保证期为一年。

八．包装及标识

包装应符合精密设备运输要求，标识清楚、正确、规范。

九．交货地点

招标人指定地点。

十．交货期

合同签订后80天内交货。

设备十二：万能铣床

数量：1套

用途：该设备主要用于一般金属零件立式和卧式的铣削加工。

招标要求：

一.供货范围

- 万能铣床   1台

- 分度头     1件

二.设备技术参数

- 工作台面积：1270*260mm

- 最大纵向形程：750mm

- 最大横向行程：300mm

- 最大垂向行程：400mm

- 滑枕行程：460mm

- 立铣头最大回转角度：±360°

- 工作台最大回转角度：±45°

- 卧轴到滑枕结合面距离：260mm

- 水平主轴锥度：7:24  ISO40

- 铣头主轴锥度：7:24  ISO40

- 水平主轴转速级数及范围：12级，40-1300rpm

- 铣头主轴转速级数及范围：10级，40-1600rpm

- 铣头主轴电机功率：3KW

- 水平主轴电机功率：3KW

- 机床净重：1500公斤左右

- 分度头规格：卡盘250mm

三.设备基本要求

- 设备应本着节能降耗的设计原则，优先采用符合技术发展趋势的技术理论

- 设备必须是完整全新设备（包括所有零件、元器件和附件也必须是全新的），具有合理的结构，高稳定性、可靠性和耐久性，操作简便，使用性能良好，并易于维修和保养；

- 设备应符合本技术条件规定并按经用户方确认的图样及技术文件制造

- 设备主要机械零部件应选用优质材料制造，所选用的机械、液压、电器、电子、仪表等元件应是先进、实用、可靠的系列产品，符合国际或国家相关标准；

四．技术资料及其它

1.	提供详细的技术说明书和使用说明资料

2.	提供安装说明

3.	提供足够的备品备件及工具

4.	合同生效后交货前提供仪器的质量检验标准和检验方法

五．验收

中标方负责在招标人指定场地安装、调试仪器，双方按合同规定的标准对仪器性能和精度等项目进行检测，进行仪器的最终验收。检测合格、达到正常投入生产的状态，双方在书面验收报告签字作为最终验收证明。

六．技术服务要求

中标方负责培训招标人的相关人员，保证招标人的相关人员使用和简单的维护

七．质量保证期

自设备最终验收合格交付招标人之日起，质量保证期为一年。

八．包装及标识

包装应符合精密设备运输要求，标识清楚、正确、规范。

九．交货地点

招标人指定地点。

十．交货期

合同签订后10天内交货。

设备十三：半自动显微维氏硬度仪

数量：各1台（设备1和设备2）

用途：该设备主要用于不锈钢卡套、铜卡套、不锈钢管、铝阀门壳体及一般金属的硬度测量。

招标要求：

一.性能要求（设备1和设备2）

- 维氏测量，并可进行布氏、洛氏等多种硬度标尺的自动转换

- 硬度仪配套自动控制测量系统(软件)，并配有专用计算机，多种测量模式可选，可进行数据编辑统计，并生成报告

- 通过计算机同步控制硬度计完成整个测量过程，带有高清摄像头；具有一键自动测量硬度值

- 软件应具有多种硬度误差校准功能，可使用标准硬度块进行硬度自动标定

- 可在操作面板上选择维氏硬度标尺（HV）或努氏硬度标尺（HK）

- 带有数字编码器的测微目镜结构，自动测量压痕 D1，D2 数值，显示屏直接显示硬度值和 D1、 D2 数值。

- 采用全自动转塔台，在测试时压头与物镜自动相互切换，测试点自动定位精确

- 自动加荷、自动保荷、自动卸荷；测试的硬度值，自动计算，自动显示

- 可参照标准硬度块或长度标尺进行硬度值自动校准标定

- 可通过触摸屏录入测试样品、测试员、合格范围等相关信息并保存

- 仪器可直接插 U 盘，所有检测数据以 EXCEL 格式保存在Ｕ盘中，便于编辑和处理

二.技术参数

1.设备1《试验力从10gf (0.098N)到1Kgf (9.8N)》

| 试验力 | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N)、 200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf(4.9N)、1Kgf (9.8N) |
| --- | --- |
| 符合标准 | GB/T4340，ASTM E92 |
| 测量分辨率 | 0.01µm |
| 数据显示输出 | 8 寸触摸屏显示读出，可储存 60 种测试结果,内置打印机和 RS-232接口 |
| 转换标尺 | 洛氏、布氏 |
| 硬度测试范围 | 8~2900HV |
| 试验力施加方法 | 自动（加荷、保荷、卸荷） |
| 测试显微镜放大倍率 | 400X(测试)，100X（测试、观察） |
| 试验力保荷时间 | 0~60s |
| 最大允许试件高度 | 160mm |
| X-Y 试台 | 尺寸：100*100mm 最大移动：25*25mm |
| 尺寸 | 约600*200*620mm |
| 重量 | 60公斤左右 |
| 电源 | AC220V+5%，50-60Hz |

2. 设备2《试验力从0.3Kgf(2.94N)到5Kgf(49.0N)》

| 试验力 | 0.3Kgf(2.94N)、0.5Kgf(4.9N)、1.0Kgf(9.8N)、2.0Kgf(19.6N)、 3.0Kgf(29.4N)、5Kgf(49.0N) |
| --- | --- |
| 符合标准 | GB/T4340，ASTM E92 |
| 测量分辨率 | 0.01µm |
| 数据显示输出 | 8 寸触摸屏显示读出，可储存 60 种测试结果,内置打印机和 RS-232接口 |
| 转换标尺 | 洛氏、布氏 |
| 硬度测试范围 | 8~2900HV |
| 试验力施加方法 | 自动（加荷、保荷、卸荷） |
| 测试显微镜放大倍率 | 100X，200X（测试、观察） |
| 试验力保荷时间 | 0~60s |
| 最大允许试件高度 | 160mm |
| X-Y 试台 | 尺寸：100*100mm 最大移动：25*25mm |
| 尺寸 | 约600*200*620mm |
| 重量 | 60公斤左右 |
| 电源 | AC220V+5%，50-60Hz |

三.设备基本要求（设备1和设备2）

- 设备应本着节能降耗的设计原则，优先采用符合技术发展趋势的技术理论

- 设备必须是完整全新设备（包括所有零件、元器件和附件也必须是全新的），具有合理的结构，高稳定性、可靠性和耐久性，操作简便，使用性能良好，并易于维修和保养；

- 设备应符合本技术条件规定并按经用户方确认的图样及技术文件制造

- 设备主要机械零部件应选用优质材料制造，所选用的机械、液压、电器、电子、仪表等元件应是先进、实用、可靠的系列产品，符合国际或国家相关标准；

四．技术资料及其它（设备1和设备2）

1.	提供详细的技术说明书和使用说明资料

2.	提供安装说明

3.	提供足够的备品备件及工具

4.	合同生效后交货前提供仪器的质量检验标准和检验方法

5.  提供国家认可的第三方检定校准报告

五．验收（设备1和设备2）

中标方负责在招标人指定场地安装、调试仪器，双方按合同规定的标准对仪器性能和精度等项目进行检测，进行仪器的最终验收。检测合格、达到正常投入生产的状态，双方在书面验收报告签字作为最终验收证明。

六．技术服务要求（设备1和设备2）

中标方负责培训招标人的相关人员，保证招标人的相关人员使用和简单的维护

七．质量保证期（设备1和设备2）

自设备最终验收合格交付招标人之日起，质量保证期为一年。

八．包装及标识（设备1和设备2）

包装应符合精密设备运输要求，标识清楚、正确、规范。

九．交货地点（设备1和设备2）

招标人指定地点。

十．交货期（设备1和设备2）

合同签订后15天内交货。

设备十四：振动模态分析仪

数量：1套

用途：该设备主要用于35MPa、70MPa氢燃料电池车供氢系统的振动试验过程进行实验模态分析。测试系统各个部件如电磁阀、减压阀、单向阀等对氢供应系统的流量、压力等参数的影响，测试氢供应系统的响应特性。转数与振动影响分析、共振频率。

招标要求：

一.供货范围

- 16通道数据采集仪                     1件

- 采集及分析软件                       1套

- 三轴加速度传感器及配套线缆           2套

- 单轴加速度传感器及配套线缆           4套

- 力锤                                 1件

- 模态软件                             1套

- 数据存储 （笔记本电脑）              1台

二.技术参数

- 16通道数据采集仪

- 模拟输入规格参数：

通道数：16通道同步模拟输入，可扩展至64通道

支持IEPE传感器，4mA恒流源

分辨率：24位

信噪比：94dB典型

输入量程：±10V，±1V

采样率：195Hz- 105 kHz

程控AC、DC耦合

Delta Sigma滤波器：0.49倍的采样率，带宽-3dB

模拟滤波器：低通400kHz；高通0.5Hz（AC耦合）

- 模拟输出规格参数：

通道数：2个32位模拟输出

最小采样频率：30kHz

最大采样频率：216kHz

输出范围：±10V

DAC Delta Sigma 滤波器

- 其它

小巧便携，重量小于1.5公斤。

1个转速输入通道

16路数字I/O通道。

可通过USB接口连接电脑

所有输入和输出的测量数据可以保持连贯同步

多种触发模式：软件触发、外部数字（TTL）触发、模拟信号阀值触发。可设置预触发、后触发。

数据格式支持模态分析软件。

2. 采集及分析软件

采集、显示数据，波形显示或数字显示

存储数据为.hpf文件，读取记录的数据文件

信号发生（固定波形，扫频正弦或噪声信号）

统计，包括最大值、最小值、差值、平均值

以.csv或.txt格式输出时域数据，可用于在Excel中进行进一步的分析

FFT分析，包括自谱、谱分析、功率谱密度

观察动态性能统计数据，包括IBF, SNR, SINAD, SFDR, THD, ENOB

加窗类型包括：Hanning, Hamming, Bartlett, Blackman Harris, Flat Top Response

数字IIR滤波器：Bessel, Butterworth, Chebyshev，支持低通、高通、带通、带阻。

设置参考和响应通道；

实现双通道的FFT分析，包括FRF, Cross-Spectrum, Cross Power Spectral Density, Coherence；

对响应通道设置指数窗函数；

数据可保存为.uff格式。

3.三轴加速度传感器及配套线缆

三轴加速度传感器量程：±50g

灵敏度：100mV/g

频响（±5%）：0.5Hz-5000Hz

重量小于8.5克

线缆长度10m

4.单轴加速度传感器及配套线缆

单轴加速度传感器，量程：±50g

灵敏度：100mV/g

频响（±5%）：0.5Hz-5000Hz

重量小于3.5克

线缆长度10m

5.力锤  2KN力锤

6.模态软件

1）3D 建模和显示

- 多角度模型显示（前后向、上下向、左右向、和3D 模式）

- 在 3D 模式下，可对模型进行旋转和缩放，可设置观测距离

- 可对模型的面进行颜色、透明度和材质的设定。

- 建模坐标系包括直角坐标系、柱坐标系和球坐标系

- 互动式的建模过程，可通过尺寸输入、拖拽、拉伸、旋转、剪切、拷贝、粘贴等方式快速生成模型

- 模型库中包含了大量的预定义模型，方便随时调用

- 模型中的每一个节点、线、面和子结构等都显示在图形界面右侧的表格中，可直接编辑表格内容来修改模型

- 可直接导入 UFF、AutoCAD、STL、FEMAP、NASTRAN 和 ANSYS 等生成的模型

2）结构振形的动画显示

- 可以动态地显示时域和频域下的结构振形以及模态振形表中的结构振形

- 可在模型加入插值点，插值点的振动数据来自于邻近的实际测量点

- 可对两个振形进行对比显示

- 可通过轮廓颜色、矢量箭头等方式对振形进行动画显示

- 结构振形的动态显示速度和振动幅度都可调

- 可显示最大形变点及其形变值，也可显示选定点的形变值

- 可显示指定方向的形变

- 可将多参考点中的某个参考点设定为基准进行形变显示

- 振形显示和形变显示可生成 AVI 的视频格式

3）单参考模态分析模块

- SDOF Co-Quad & Peak 曲线拟合法

- MDOF 多项式曲线拟合法，对超频段进行补偿

- 局部和全局曲线拟合

- 快速拟合命令，一键点击完成曲线拟合

- 对选取的测量数据段进行交互式的曲线拟合

- 模态指示函数可用于对共振峰个数进行计数

- 在模态指示图形上重叠显示估计的频率和阻尼

- 使用模态参数进行频响函数合成

- 模态参数以 UFF 格式导入导出

4）多参考模态分析和工作模态分析模块

- MDOF Z- 多项式曲线拟合

- MDOF 复指数曲线拟合

- MDOF ERA 曲线拟合

- OMA工作模态分析

- 多参考曲线拟合

- 稳态图，在一定曲线拟合范围内显示频率和阻尼

- 复模态式指示函数（CMIF），适用于密集模态和重根

- 多模态指示函数（MMIF），适用于密集模态和重根

- 模态置信因子（MAC），定量的进行模态振形比较

- 采用 MIMO FRF 矩阵计算结构响应，频响函数或激振力

7.数据存储 （笔记本电脑）

I7CPU，8G内存，256G固体硬盘

三.设备基本要求

- 设备应本着节能降耗的设计原则，优先采用符合技术发展趋势的技术理论

- 设备必须是完整全新设备（包括所有零件、元器件和附件也必须是全新的），具有合理的结构，高稳定性、可靠性和耐久性，操作简便，使用性能良好，并易于维修和保养；

- 设备应符合本技术条件规定并按经用户方确认的图样及技术文件制造

- 设备主要机械零部件应选用优质材料制造，所选用的机械、液压、电器、电子、仪表等元件应是先进、实用、可靠的系列产品，符合国际或国家相关标准；

四．技术资料及其它

1.	提供详细的技术说明书和使用说明资料

2.	提供安装说明

3.	提供足够的备品备件及工具

4.	合同生效后交货前提供仪器的质量检验标准和检验方法

五．验收

中标方负责在招标人指定场地安装、调试仪器，双方按合同规定的标准对仪器性能和精度等项目进行检测，进行仪器的最终验收。检测合格、达到正常投入生产的状态，双方在书面验收报告签字作为最终验收证明。

六．技术服务要求

中标方负责培训招标人的相关人员，保证招标人的相关人员使用和简单的维护

七．质量保证期

自设备最终验收合格交付招标人之日起，质量保证期为一年。

八．包装及标识

包装应符合精密设备运输要求，标识清楚、正确、规范。

九．交货地点

招标人指定地点。

十．交货期

合同签订后115天内交货。

- 附件--投标文件格式

- 投标书

致：招标代理机构

根据贵方为                      项目招标的投标邀请

（招标编号），签字代表              (全名、职务)经正式授权并代表

(投标人名称、地址）提交下述纸质文件正本一份和副本一式五份。

- 开标一览表

- 投标报价明细表

- 货物说明一览表

- 按招标文件要求提供的其它全部文件

- 已交纳投标保证金，金额为

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标表中规定的投标报价为               元（即：大写金额            ）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标自宣读投标日起有效期为         个日历日。

- 如果在规定的投标截止时间之后投标人撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：          （公章）

授权代表签字：                      日期：      年     月    日

- 开标一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 投 标 人 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 （现场交货价） | 大写金额：人民币 圆整 小写金额：￥ .00 |
| 交货期 | 满足招标文件要求 |
| 交货地点 |  |
| 投标保证金 |  |
| 其他声明 |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标报价明细表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 名 称 | 制造商名称 | 生产地 | 数 量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注1：投标报价应包含招标文件所要求的项目实施的全部费用。

注2：如果不提供详细的报价明细表将被拒绝。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 货物说明一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数说明（附配置清单） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 技术参数偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标规格 | 投标规格 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 商务条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标人资格证明文件

  - 营业执照复印件

（加盖本单位公章）

（若投标人提供最新三证合一的营业执照复印件，则不需要提供附件7-2所需资料）

  - 税务登记证书复印件

（须加盖本单位公章）

  - 投标人的资格声明

- 名称和概况：

  - 投标人名称：

  - 地址：                             邮编：

传真／电话：

  - 成立日期或注册日期：

  - 实收资本：

  - 最近年度资产平衡表（到           时为止）

    - 固定资产：

    - 流动资产：

    - 长期债务：

    - 流动债务：

    - 净    值：

  - 投标人法定代表人名称：

  - 投标人在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话。

- 开户银行名称和地址：

- 所属财团（如有的话）：

- 其它情况（年表、组织、机构等）：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

  - 声明

声明内容：

- 近三年无处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态的声明

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录的声明

注：声明函必须加盖公章，格式自拟。

- 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系注册于 （投标人地址） 的 （投标人名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）招标编号为             的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于      年  月  日签字生效，特此声明。

后附被授权人身份证复印件。

投标人名称并加盖公章：

法定代表人签字：

代理人（被授权人）签字：

日期：        年     月     日

- 投标人基本情况表

| 单位名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 银行账户 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |
| 业绩说明 | 以合同为准，合同复印件附后 |  |  |

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____

- 业绩证明文件

| 序号 | 行业类型 | 项目名称 | 起止时间 | 业务描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：投标人应对近2015年1月1日至开标之日做过的相关业绩作出说明（业绩证明材料应提供双方合同复印件,至少包含但不限于合同首页、双方单位名称、合同双方印章签字页、合同金额页、主要内容页、签订时间等信息内容。）

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____

- 技术文件

投标人自行根据招标文件技术要求进行编制

包括但不限于：项目实施方案、售后服务方案

- 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

投标人自行根据招标文件的评分要求提供相关资料