项目名称：北京林业大学教学科研设备采购

招标编号：BIECC-ZB5896

- 招 标 文 件

- 北京国际工程咨询有限公司

2018年11月

- 目   录

第一章  投 标 邀 请	2

第二章  投标资料表	4

第三章  投标人须知	5

第四章  合同资料表	22

第五章  合同条款	     23

第六章  合同格式	31

第七章  货物需求及技术需求                                         32

第八章  附件	59

第九章  评标标准	77

## 第一章  投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受北京林业大学的委托，对北京林业大学教学科研设备采购项目中所需货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标单位参加该项目的投标。

- 招标货物名称：北京林业大学教学科研设备采购

招标编号：BIECC-ZB5896

2．购买招标文件时间：

时间：2018年11月2日至2018年11月9日，上午9:00至11:30；下午13:00至16:30(北京时间)。

3．购买招标文件地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

4．招标文件售价及其注意事项：人民币200元/包，电子版标书免费下载地址：http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/biaoshuxiazai，进入主页后在页面中点击“标书下载”。投标人在购买招标文件时务必如实完整的填写出售标书记录。本项目分5个包进行招标，投标人在购买招标文件后，如果决定增加、减少或更改所投包号，务必在购买文件截止时间前书面通知项目招标代理机构，否则投标人将无权对所增加或更改的包号进行投标。若汇款购买招标文件，请按下述我公司相关信息汇款，汇款单上应注明汇款用途，并请将汇款底单及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题统一为：“5896项目购买招标文件汇款底单及信息表”。

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 包号（分包项目请具体填写所投包号） |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人纳税人识别号： |  |
| 投标人地址： |  |
| 联系人： |  |
| 联系电话： |  |
| 传 真： |  |
| 联系人邮箱： |  |
| 是否需要纸质招标文件 |  |

如汇款后没有将“汇款底单及信息表”发邮件给我公司而造成的投标人信息登记的遗漏，我公司概不负责。汇款购买招标文件如需纸质招标文件，我公司将在收到标书款后以快递的方式将招标文件发出（须加付快递费50.00元人民币）。招标文件售后不退。

5．投标截止时间和开标时间：2018年11月23日上午9:00（北京时间），届时请贵方派代表出席开标仪式。根据委托方要求，如有时间变化，另行通知。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层510会议室。根据委托方要求，如有变化，另行通知。

7.其他：

投标人应对招标文件中“第七章 货物需及技术需求”每包中所有货物进行投标，不得将每包中的内容拆开投标，否则其投标将被拒绝。投标人可投其中任一包、任几包或所有包。

8.采购人：北京林业大学

地  址：北京市海淀区清华东路35号

联系人：李老师

联系方式：010-62338379

- 9.招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

- 地  址：海淀区学院路30号科大天工大厦A座611房间

开户行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系人：张昕昕

电  话：82376700

传  真：82370881

电子邮件：jowena@163.com

,

## 第二章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.1 | 业主名称：北京林业大学 |
| 7.1 | 投标语言： 中文 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.1 | 投标货币： 人民币 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |  |
| 14.1 | 投标保证金金额：不少于本项目分包预算金额的1.5％ |
| 14.3 | 投标保证金形式：支票、汇票、电汇（网银），本项目不接受其他形式的保证金。 |
| 14.6 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付。 |
| 15.1 | 投标有效期：90天。 |
| 16.1 | 投标文件份数：一份正本及四份副本（另交电子版标书1份）。 |
| 17.2 | 投标书递交至：开标地点。 |
| 17.2 | 招标编号：BIECC-ZB5896 |
| 18.1 | 投标截止期：2018年11月23日 时间：上午9:00(北京时间)。 |
| 21.1 | 开标日期：2018年11月23日 时间：上午9:00(北京时间)。 地 点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层510会议室。 |
| 25.3 | 最低投标价不是中标唯一条件 |
| 授 予 合 同 |  |
| 28.1 | 数量增加变更：10% |
| 适用于本投标人须知的额外的变动 |  |
|  | 针对本项目的质疑，需以书面形式，由法定代表人授权的投标人代表亲自送达招标代理机构，其他形式质疑招标代理机构不予受理。 |

## 第三章  投标人须知

## 一 说  明

### 1．资金来源

- “投标资料表”中所述的业主已获得一笔资金。业主计划将一部

分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

### 2．招标采购代理机构及合格的投标人

2.1招标采购代理机构：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：北京林业大学；本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

2.2 合格的投标人

- 在中华人民共和国境内（不包括港澳台）合法注册的，具有独立法人资格的，符合国家法律规定，进行工商税务登记，有能力提供相应商品和服务的制造商或代理商，包括法人、其他组织或者自然人；

- 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人的投标人才能参加投标；

- 投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规；

- 投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加本次招标。投标人还应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询其主体信用记录无失信被执行人、不在重大税收违法案件当事人名单之中、不在政府采购严重违法失信行为记录名单之中，否则本次其投标将被拒绝；

7）如投标人为中小企业投标，应同时符合以下条件：

- 符合中小企业划分标准；

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中

小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标；

9）本项目不接受联合体投标。

2.3投标人在投标过程中不得向招标采购代理机构或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

2.4	招标采购代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

2.4.1	提供虚假的资料；

2.4.2	在实质性方面失实。

2.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 3．投标费用

3.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，“投标资料表”中所述的采购人和采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 二 招标文件

### 4．招标文件构成

4.1  要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共九章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标资料表

第三章 投标人须知

第四章 合同条款资料表

第五章 合同条款

第六章 合同格式

第七章 货物需求一览表及技术规格

第八章 附件

第九章 评标标准

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 5．投标人要求对招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购代理机构。招标采购代理机构对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6．招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.3招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购代理机构将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三 投标文件的编制

### 7．投标的语言

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用“投标资料表”中规定的语言书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有“投标资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

### 8．投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——技术规格偏离表（格式）

附件5——商务条款偏离表（格式）

附件6——资格证明文件

6-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

6-2 纳税证明

注：[提供开标日前三个月内任意一个月的纳税（增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税]

6-3 法定代表人授权书（格式）

6-4 投标人的资格声明（格式）

6-5 制造厂家授权书（格式，如所投产品为国产产品可不用提供此授

权）

6-6投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2017年年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

6-7 社会保障资金缴纳记录

注：[提供开标日前三个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金]

6-8具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6-9投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明；在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖本单位公章。此信用信息查询记录截图的截止时间不能早于本项目投标截止时间前五个日历日）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

附件7——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件8——招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件9——业绩证明材料

附件10——技术方案

### 9．投标书

投标人应完整地填写招标文件中提供的投标书、投标一览表和投标分项报价表。

### 10．投标报价

10.1投标报价：本项目要求投标人必须以人民币形式报出所投标产品到用户现场（北京林业大学）的全部费用。如果投标产品为进口产品且设备单价金额超过5万元（含）人民币，且能够办理免税，投标报价可报免税价（注：进口免税价格不含海关根据政策不批准免税所发生的海关税费）。进口产品报价应包含以下所有费用：

1.货款：包括主要设备及其他一切辅助设备、备品备件等；
 2.安装、培训;

3. 进口代理等费用。进口外贸代理公司由北京林业大学指定，进口代理费按下表所列比例并按差额递减的方法计算。

| 进口合同货款金额 | 最低代理费 | 5万美元以下 | 5-10万美元 | 10万美元以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理进口服务费(按百分比比例报价) | 800元 (人民币) | 1.0% | 0.8% | 0.6% |

4.办理进口环节所发生的费用（如银行费用、报关费、仓储费、送货费、商检费等一切杂费）按照实际发生额结算。

10.2投标人应在投标分项报价表上标明本合同拟提供货物的单价和总价。

10.3 投标人根据本须知第10.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标机构和买方对投标文件进行比较，并不限制买方以上述任何条件订立合同的权力。

10.4 投标人以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

10.5投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，依据本须知第20.3条规定，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

10.6每个投标人每包只能有一个投标方案和报价，否则该包投标将被拒绝。

### 11．投标货币

投标人需用人民币作为投标报价。

### 12．证明投标人合格和资格的文件

12.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

  - 投标人应提交证明其合格性的文件。投标人应符合本须知第2条对合格投标人的要求及完整提供附件7中的全部文件。

### 13．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

13.2 证明货物和服务满足招标文件的要求的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

- 货物主要技术指标和性能的详细说明。

- 所提供货物的售后服务方案及售后服务承诺。

- 货物从采购人开始使用至质量保证期结束内正常连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

- 对照招标文件技术规格,逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第八章“货物需求一览表及技术规格”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件5），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

- 投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 14．投标保证金

14.1 投标人应提交“投标资料表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2投标保证金是为了保护采购人和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第14.7条的规定没收投标人的投标保证金。

14.3 投标保证金应用投标货币，并采用下列任何一种形式：支票、汇票、电汇（网银）。

14.4 凡没有根据本须知第14.1和14.3条的规定随附投标保证金的投标，应按本须知第24条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

14.5 未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

14.6 中标人的投标保证金，在中标人按本须知第31条规定签订合同并扣除中标服务费后，剩余部分退还中标人。

14.7 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止期后撤销其投标的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不

按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（6）拒绝履行合同义务的。

### 15．投标有效期

15.1 根据本须知第18条规定，投标应在规定的开标日后的“投标资料表”中所述时期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第14条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 16．投标文件的式样和签署

16.1 投标人应准备一份投标文件正本和“投标资料表”中规定数目的副本及电子版投标文件一份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。投标文件的副本可采用正本的复印件。

16.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字或加盖投标人公章才有效。

16.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5  投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要

求均不适用。

## 四 投标文件的递交

### 17．投标文件的密封和标记

17.1 为方便开标唱标，投标人请将投标一览表和投标保证金（汇款底单复印件或网银支付打印件）单独密封提交，并在信封上注明项目名称、招标编号等，且标示“投标一览表”、“投标保证金单”字样。

17.2 投标人应将投标文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封，也可和投标文件正本一起密封。

17.3信封均应：

- 清楚标明递交至“投标资料表”中指明的地址。

- 注明项目名称、招标编号和“在2018年11月23日上午9:00时(北京时间)之前不得启封”的字样。

- 在信封的封口处密封。

17.4信封应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

17.5 如果信封未按本须知第17.3条要求加写标记和密封，采购人对误投或过早启封概不负责。

### 18．投标截止期

18.1投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购代理机构，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购代理机构应当拒收。

18.2 采购人可因修改招标文件而自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购人、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 19．迟交的投标文件

采购人将拒绝并原封退回在本须知第18条规定的截止期后收到的任何投标文件。

### 20．投标文件的修改与撤回

20．1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖投标单位公章。

20.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第17条规定编制、密封、标记和发送。

20.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改（评标委员会要求的澄清除外）。

20.4投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五 开标与评标

### 21．开标

21.1 采购人在“投标资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标代理机构，并承诺默认开标结果。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

21.3 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第20.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。

21.4 采购人将做开标记录，由投标人代表签字确认。

21.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 22．投标文件的澄清

22.1 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

### 23．评标委员会

23.1采购人根据项目的要求组织评标委员会,评标委员会由技术专家、采购人代表组成。评标委员会负责整个项目的评标工作。

### 24. 投标文件的初审

24.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

24.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

24.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的

投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

24.2如投标文件存在算术错误，将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，根据本须知第25条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、付款条件等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。采购人决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据（信用查询、是否购买招标文件、是否递交了投标保证金等内容除外）。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足；

- 超出经营范围投标的；

- 不满足招标文件对合格投标人要求的；

- 资格证明文件不全的；

- 投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 投标有效期不足的；

- 不满足技术规格书中主要参数的；

- 投标人串通投标的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

24.6有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 25．投标的评价

25.1 评标委员会将按照本须知第24条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较，对投标文件的评价采用综合评分法。

25.2 评标委员会在评标时，除考虑投标人的报价之外，还要考虑以下因素：

- 投标设备的配置、性能；

- 售后服务措施；

- 供货方案；

- 投标人业绩及类似项目的执行情况；

- 评标委员会认为的其它因素。

25.3 最低投标价不是中标唯一条件。

25.4提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第七章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

25.5评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 26．与采购人和评标委员会的接触

26.1除本须知第22条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与采购人和采购人接触。

26.2投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

### 27. 质疑

27.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

27.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

27.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

27.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

27.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

27.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

27.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

27.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

27.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

27.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

## 六 授予合同

### 28．合同授予标准

28.1除第29条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合评价最高的投标人。

28.2 中标人放弃合同、因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人有权重新进行公开招标。

28.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

28.4  在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.4.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.4.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.4.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.4.4 因重大变故，采购任务取消的。

28.5  废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

28.6  评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

28.7  招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

29.确定中标人：

29.1   采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.2   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

29.3    采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 30．中标通知书

30.1中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书是合同的一个组成部分。

### 31．签订合同

31.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

## 第四章  合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目现场名称：北京林业大学。 |
| 6 | 履约保证金：中标人在签订合同后7天内，按招标方可以接受的形式向招标方提交合同总价5%的履约保证金。 |
| 10.1 | 交货期：按合同约定。 |
| 16.1 | 付款方法和条件：如下。 |
| 22.1 | 违约罚款:每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。 |

付款方法和条件：

本合同项下付款需按下列方式进行并不接受偏离：

内贸合同：货到验收合格后付全款。

外贸合同：按外贸合同约定执行。

## 第五章  合同条款

### 1定义

- 本合同下列术语应解释为：

- “合同”系指买卖双方签署的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

- “合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

- “货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切货物。

- “服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如：安装、调试、售后、维修和合同中规定卖方应承担的其它义务。

- “合同条款”系指本合同条款。

- “买方”系指业主或其指定的采购代理公司。

- “卖方”系指提供本合同项下货物和服务的公司或实体。

- “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场。

- “天”指日历天数。

### 2适用性

- 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

### 3原产地

- 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区（以下简称“合格来源国”）。

- 本条款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

### 4标准

- 本合同下交付的货物应符合国内有关机构的发布的最新版本的技术标准或相关文件规定。

4.2 计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 5专利权

5.1 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

### 6履约保证金

中标人在签订合同后7天内，按招标方可以接受的形式向招标方提交合同总价10%的履约保证金。

### 7验收和安装测试

7.1卖方应在货物到达现场10天前，向用户提供详细的货物供货清单，由用户确认。在用户确认无误后，卖方应负责将货物运抵用户现场。货物运达用户现场后由用户和卖方依据货物供货清单对货物的数量进行检查，如发现有明显损坏，卖方负责更换。检查完成后双方共同签署收货证明，注明到货日期。当货物运交用户并签署收货证明后，依据约定的时间，卖方、用户和集成商（如有必要）共同对货物进行开箱验收并对货物的品质进行逐项检查。如发现所提供货物的品质和技术规范不符合合同要求而给用户带来损失，用户有权向卖方提出索赔。货物进行验收，有关方面签字的验收合格证书作为付款依据。

7.2 卖方有义务协助用户安装用户的货物并解决有关问题。

7.3设备安装与调试期间发生的搬运、实验室必要拆修等费用由供货方负责。

### 8包装

- 卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运输或转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

  - 卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆做出以下明显标记：

- 收货人；

- 合同号；

- 目的地；

- 货物名称、品目号和箱号；

- 毛重/净重（用kg表示）。

### 9装运通知

9.1 卖方应在货物到达现场10天前，向用户提供详细的货物供货清单，由用户

确认。如果是因为卖方没有及时通知用户，由此而造成的全部损失由卖方承

担。

### 10交货

10.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术需求书”规定的条件交货。

### 11保险

11.1 由卖方办理货物运抵现场的全程保险。卖方应办理以发票金额百分之一百一十（110％）的一切险。

### 12运输

12.1 卖方应负责将货物运至买方指定目的地，包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用应包括在合同价中。

### 13伴随服务

13.1卖方应提供“货物需求一览表及技术需求书”中规定的所有服务。为履行要求的服务的报价包括在合同价中。

### 14保证

14.1 符合“货物需求一览表及技术需求书”的要求。

### 15索赔

15.1如果卖方对偏差负有责任而买方在质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

- 卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

- 根据货物的偏差情况、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

### 16付款

## 按合同约定支付。

### 17价格

17.1卖方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

### 18合同修改

18.1任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

### 19转让

19.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

### 20分包

20.1卖方应书面通知买方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

### 21卖方履约延误

21.1  卖方应按照“货物需求一览表及技术需求书”中买方规定的时间表交货和提供服务。

21.2  在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

21.3  除了合同条款第23条的情况外，除非拖延是根据合同条款21.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第22条的规定被收取误期赔偿费。

### 22误期赔偿费

22.1如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。

### 23  违约终止合同

23.1  在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同。

- 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第21条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

- 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

- 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

a)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；

b)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益的行为。

  - 如果买方根据上述第23.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以

依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类

似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的

部分 。

### 24 不可抗力

24.1签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

24.2受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

### 25  因破产而终止合同

25.1 如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

### 26争端的解决

26.1合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后60天还不能解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”提交调解和仲裁。

26.2仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

26.3仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

26.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

### 27合同语言

27.1本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

### 28适用法律

28.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 29税和关税

29.1中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费是否计入投标总价请参考第三章“投标人须知”第10.1条的有关规定。

### 30合同生效及其他

30.1本合同应在双方签字后生效。

30.2下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 供货范围及分项价格表；

- 技术规格；

- 交货时间及交货批次；

- 服务承诺。

## 第六章  合同格式

本合同于       年    月    日由中华人民共和国的（采购人名称）（以下简称“采购人”）为一方和（卖方国家和城市）的（卖方名称）（以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于采购人为获得以下货物和伴随服务，即（货物和服务简介）而公开投标，并接受了卖方以总金额（币种、用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）提供上述货物和服务的投标。

本合同在此声明如下：

- 本合同中的词语和述语的含义与合同条款中定义的相同。

- 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释；

- 合同条款

- 合同条款资料表

- 合同条款附件

附件1-供货范围及分项价格表

附件2-技术规格

附件3-交货批次及交货时间

附件4-服务承诺

- 中标通知书

- 投标文件(含澄清文件)

- 招标文件(含招标文件补充通知)

- 考虑到采购人将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向采购人提供货物和服务，并修补缺陷。

- 考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，采购人在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期根据各自的法律签署本协议。

采购人代表姓名                      卖方代表姓名

采购人代表签字                      卖方代表签字

采购人名称      （盖章）            卖方名称       （盖章）

## 第七章  货物需求及技术需求

注：1：以下各包内容，如果投标产品为进口产品且设备单价金额超过5万元（含）人民币，且能够办理免税，需要出具投标产品制造商的授权书。

2：未标注“接受进口产品投标”的设备不接受进口产品投标。

01包：本包预算金额：63.183万元      本包接受进口产品投标

一、技术需求：

01品目：动物运动轨迹跟踪系统     数量：1台/套

一、技术参数：

- 系统通过视频跟踪技术实现行为轨迹跟踪。

- #原厂在中国设有分公司，能够提供快速的本地化技术支持和维修服务，并提供中国原厂的售后服务承诺函。

- #系统支持多语言操作界面，包含中文。

- #系统能够直接对数据进行在软件内进行图表数据分析。

- *系统提供五种观察对象识别的方法：灰度梯度法，静态减影法、动态减影法、微积分法和自动识别法。另外系统支持彩色标记辅助模式，可以应对几乎所有的困难的试验环境。

- #系统提供内置语音视频讲解教程。

- 系统提供四种数据采集方法：实时采集、实时采集并录制视频、录制视频后采集数据、采集预先录制视频的数据。

- 可自由设定数据记录的开始时刻

- #高光视频录制功能，系统自带录屏工具，可以挑选任意的时刻进行录屏输出。

- 系统提供综合数据筛选和分析功能。

- 系统可以导出轨迹原始数据和统计分析数据，导出格式为*.xls 或 *.txt 文件。

- 系统可以提供以下行为活动技术参数：

      - 运动速度

      - 运动距离

      - 区域内数据

      - 到某区域的距离

      - 到某点的距离

      - 区域穿梭

      - 到某点的朝向

      - 朝向

      - 转动角度

      - 转动角速度

      - 迂回程度

      - 运动强度

      - 活跃强度

      - 旋转次数

二、3D校准软件

- 允许对两幅图像中的标记点进行校准

- 支持BMP、TIF、JPEG、PNG等多种常见图像格式

- 可对图像进行放大和缩小，方便标记

- #可选择标记点位的序号

- *计算两幅图像中标记点的坐标关系时，允许实时输入实际3维坐标也允许结果保存后输入和修改

- #校准精度：≤跟踪区域的0.5%

三、3D轨迹计算分析软件

- 支持使用原有校准结果直接进行计算分析，也支持重新选择校准结果进行计算分析

- 可对3D轨迹图进行3D旋转操作

- 可对3D轨迹图进行局部放大缩小查看

- 可将3D轨迹图结果保存为普通图片

- #可对3D轨迹图进行数据回放，可以选择3D轨迹回放的速度，可将3D轨迹回放的过程保存为视频文件，可选择3D轨迹回放视频的分辨率和压缩质量。

- #可对摄像头畸变进行矫正

- 可设定风洞系统风速参数，设定气味流发散环位置、朝向、发散角、缓冲区宽度等

- 可设定分割区域参数，设定数据插值参数，设定数据平滑参数，设定噪声滤除参数

- 系统可以提供以下参数：

      - 3维坐标

      - 3维距离误差

      - 与气味流发散环的位置关系

      - 3D运动路径长度

      - #3D运动路径长度在底面及侧面的投影长度

      - 3D运动路径曲折度

      - #3D运动路径曲折度在底面及侧面的投影长度

      - 3D运动速度

      - 3D运动速度在3个维度的分量

      - 3D运动速度在底面的投影分量

      - 3D运动角度

      - 3D运动角度在底面及侧面的投影角度

      - 相对风速和风向的运动路程在3个投影平面的分量

      - 相对风速和风向的运动漂移角度

      - 3D飞行角度的改变

      - 3D飞行角度的改变在3个投影平面的分量

      - 3D角速度

      - 3D角速度在3个投影平面的分量

      - 3D区域分析

02品目：低光照条件单色GigE红外数码摄像机     数量：1台/套

- 主要功能：低光照GigE红外摄像机系统由1套多路视频录制软件、2个GigE红外数码摄像机、红外灯光源及电源等组成.

技术指标：

- *配有两个红外线GigE工业级别数码摄像机，视频输出信号为数字格式视频文件。

- 分辨率：≥1280X720

- 色彩模式：	黑白或彩色黑白兼备

- 像素：	≥92万

- 帧速率： ≥60帧/秒

- 镜头：≥	4-8mm

- #3D校准框架≥400mmX400mmX400mm，可以允许多个相同尺寸的框架组合同时使用

- 计算机软硬件系统，window10专业版64位操作系统，所有软件预装在内电脑工作站：

- CPU Core i7 ≥3.0GHz

- 内存≥8G

- 硬盘≥1TB

- DVD光驱带刻录

- 液晶显示器≥23寸

- 视频以高分辨率独立进行录制

- #同时录制不少于4路的全分辨率视频文件。

- #支持对以下种类摄像机的录制：

USB网络摄像机

GigE数码摄像机

IP网络摄像机

模拟摄像机

- 可以组合几种视频流到同一个视频文件（画中画模式或者画面分割模式）

视频录制输出格式为MPEG-4 DivX 或者 H.264 AVC

03品目：风洞系统（核心产品）     数量：1台/套

1、主要功能：

风洞系统由鼓风装置、整流装置、气味释放仓、飞行运动观察仓等组成.

2、技术指标：

1）*鼓风装置有调速功能，液晶屏幕显示并提供设定空气速度菜单选项， 可拓展网络版本，提供远程协助，可提供≥450m³/小时的风量。

2）飞行运动观察仓外观尺寸：1600mmX600mmX600mm，提供≥5㎡的空间。

3）风洞顶盖为透明聚氨酸酯材质。

4）风洞侧壁及地面选用可过滤6-mm红外光吸收材质。

5）风洞底端具有方便释放昆虫的端口

6）#红外光源可提供风洞内部照明，可兼容夜间模式实验

04品目：光纤光谱仪      数量：1台/套

1、光学平台：Czerny-Turner对称式非交叉光路

2、光谱范围：200 – 1100 nm

3、波长精度：≤±0.5 nm

4、波长间隔：≤0.5 nm

5、杂散光：≤0.1%

6、灵敏度（单位：计数/微瓦 每毫秒积分时间）≥470,000

7、*探测器类型：2048像素CCD阵列，像素尺寸≤14x200um，半导体热电制冷，可控温5℃

8、信噪比：≥300:1

9、AD转换器：16位, 2 MHz

10、积分时间（曝光时间）1.1 ms – 10minutes

11、接口：USB 2.0 / RS-232

12、*数据传输速度：≥1.8 ms /每次采样(USB2) ；≥430 ms /每次采样(RS-232)；支持Store to Ram功能，最大≥900幅/秒

13、IO接口：HD-26接口，2 针模拟输入, 2 针模拟输出, 3 针数字输入, 12 针

数字输出, 触发, 同步。

备注：投标方需对所提供设备型号以及技术参数进行详尽描述，并且提供技术参数响应情况对应表。

- 二、质量保证和免费售后服务要求：

- 1、本次招标保修期内提供免费7×24小时服务。未标注的按照国家相关规定执行。硬件故障时，电话技术支持响应时间不大于30分钟，技术人员到位时间不大于24小时。

2、按照国家相关规定执行投标人需按照不低于原厂所提供的服务与培训的标准，提供不低于两次相关产品的管理、配置技术培训。

3、其他要求

投标人应承诺，如果提供的产品或设备不满足我校要求，采购方我校有权要求终止合同，并要求中标人赔偿由此带来的损失。

三、到货时间：按合同约定。

四、到货地点：北京林业大学指定地点。

五、质保期：货到验收合格后不少于12个月。

02包：本包预算金额：31.30万元       本包接受进口产品投标

一、技术参数：

01品目：超声波虫害探测仪    数量：1台/套

探测木头、树木和土壤中的白蚁。•探测象甲虫，甲虫，及其它蛀食根茎的幼虫。•探测木蚁、中华木蜂。•林业、农业作物保护。•红棕象甲、光肩星天牛。• 文物古建监测保护。•谷物粮食产品储存。

- 频率范围:25kHz-1MHz。

- 增益:60dB(每次 1dB)。

- 电池:单只 9V(标准 800 mA-hr)。

- 显示:液晶显示器(背光)。

- 阈值模式显示屏显示:测试时间(倒计时),功放电流(mA),平均有效值(直流电压),测试模 式,电池状态及滤波器输入/输出。

- RMS 模式显示屏显示:最大,最小和平均有效值(DC volts),测试时间,功放电流(mA), 测试模式下,滤波器/输出和条形图的瞬间有效值。 指示:闪烁的 LED 灯闪亮时超过阈值。 扫描时间计数:0-255 秒,或连续。

- 测试模式:• 有效值,• 阈值(比率/秒),• 阈值(累计)。

- 仪器尺寸：≤215x100x40 毫米。

9、防水,静电屏蔽。

02品目：全控多功能果蝇培养箱    数量：1台/套

1. 控制器

1.1可控制光照，温度，湿度以及CO2浓度等条件

1.2单板机固化程序设计，包含触摸键,带有LED显示及真空荧光显示

1.3 程序可设定阶跃和非阶跃两种程序模式

1.4 可设定多程序并连续运行从而创建复杂的环境条件

1.5允许网络远程监控及控制

1.6数据记录可通过USB输出

*1.7控制面板上具有故障诊断功能，双实验保护，带有初始限制及独立二次限制

2. 光源系统

2.1 标配5层隔板，4个32W荧光灯管垂直于箱体内部

2.2 光强≥80umoles/m2/s,

2.3 光照可通过编程及光源控制器实时控制

3. 气流循环

3.1 通过箱体后壁的压力空气扩散器经由每层隔板实现气流循环

4. 箱体结构

4.1 箱体面板内部采用聚氨酯泡沫材料，内部及外部均为金属表面，齿轮型扣件及乙烯基垫片

4.2 内部外部均采用镀锌钢

4.3 箱体侧壁拥有通气孔，可通入新鲜空气

4.4 箱体配有承重式万向脚轮，

4.5 单门结构，门大小约为75cmx145cm，带有磁性密封垫圈

*4.6 内部空间：≥840L，工作面积≥2.2m2

4.7 箱体表面涂有环保型粉末涂层

4.8标配有含酚树脂涂层的盘管，耐水、耐酸碱、耐有机溶剂腐蚀

4.9 可升级昆虫防飞装置，防止昆虫飞入风扇或箱体控制器内部。

5. 冷凝系统

5.1 内置风冷压缩单元，带热气旁路的系统压缩机连续运行

6. 温度控制

*6.1 2-44℃（±0.5℃）关灯时，4-44℃（±0.5℃）开灯时，控制精度≤0.1℃

6.2 温度保护控制：可调节的高低温过温报警，可视显示及声音报警；当激活报警后，控制器自动切断电源以保护样品，当温度回归正常时系统自动恢复

6.3 带热气旁路系统的空气冷却/加热装置，工作过程中压缩机始终处于运行状态。

03品目：化学发光、荧光和可见光凝胶成像系统（核心产品）  数量：1台/套

一、技术参数：

*1. CCD的分辨率：≥600万像素（2825×2134个物理像素点, 非软件转换的数码像素点）

2. CCD的灰阶≥16bit，动态范围≥4.8 OD,

3. Peltier制冷方式，-40℃的制冷温度, 温控精度：≤±0.10 ℃，

#4. 暗电流≤0.002电子/像素/秒钟，

#5.配置智能化定焦镜头进行微距成像，镜头景深大，在一定高度（1mm－60mm）内，始终处于对焦清晰的状态，不需要手动或者通过软件调节镜头，放入样品，即可拍摄。

#6. 全封闭的暗箱，环氧金属外壳

#7. 自动的6位滤光片轮

*8. 双侧反射蓝色LED激发光源（470nm），用于SYBR Green，SYBR Safe，MaestroSafe，Goldview等EB替代染料的激发，对人，凝胶和样品无损伤

*9. 双波长紫外灯箱（320nm和365nm）1个，强度可调

10.	紫外白光转换屏1个，用于考马斯亮蓝或者银染的蛋白质凝胶成像

11.	黄色EB滤光片1个，590nm，用于EB染色

#12.成像面积≥28×22cm

13. 内置平板电脑，位于暗箱的外部

14. 可以外接台式电脑控制

15.成像软件

15.1  预置简易的图像拍摄程序，拍摄程序自动控制曝光时间，光源和滤光片的选择，根据应用选择相应的拍摄程序，即可实现“一键拍摄”；

15.2 用户可以根据应用编辑自己的拍摄程序；

15.3 多种曝光模式可选，可以一次拍摄多张图片，进行曝光时间叠加；

15.4 在拍摄化学发光图片的同时，能够拍摄marker，和化学发光图片叠加。

15.5 平场校正功能，可以校正由于光学系统的不均匀性造成的中心亮，边缘暗的问题，确保图像的均一性。

16. 分析软件：流水线式的操作步骤；能够自动识别条带和泳道，进行多重定量分析；具有分子量计算功能，泳道密度分析，条带密度分析，多孔板密度分析，自动和手动克隆计数和密度分析等等。

17. 应用范围：化学发光western blotting成像，化学荧光western blotting成像，蓝光凝胶成像，紫外光凝胶成像和可见光凝胶成像。

18.尺寸≤32 x 46 x 61 cm

19. 一体式组装，开箱即用，无需安装。

备注：投标方需对所提供设备型号以及技术参数进行详尽描述，并且提供技术参数响应情况对应表。

- 二、质量保证和免费售后服务要求：

- 1、本次招标保修期内提供免费7×24小时服务。未标注的按照国家相关规定执行。硬件故障时，电话技术支持响应时间不大于30分钟，技术人员到位时间不大于24小时。

2、按照国家相关规定执行投标人需按照不低于原厂所提供的服务与培训的标准，提供不低于两次相关产品的管理、配置技术培训。

3、其他要求

投标人应承诺，如果提供的产品或设备不满足我校要求，采购方我校有权要求终止合同，并要求中标人赔偿由此带来的损失。

三、到货时间：按合同约定。

四、到货地点：北京林业大学指定地点。

- 五、质保期：货到验收合格后不少于12个月。

03包：本包预算金额：57.97万元   本包接受进口产品投标

一、技术参数：

01品目：多温控实时荧光定量平台（核心产品）    数量：1台/套

一、技术参数：

1.工作条件

环境温度：15°C－30°C

环境相对湿度：20％－80％

电源：220VAC±10%，50Hz－60Hz

2. 总则

通过对核酸定量检测大规模研究基因表达、SNP分型等多种功能；能在一次试验里控制≥6个不同PCR条件。

3. 技术规格

3.1*≥6个16孔模块并兼容96 ；可同时运行≥6个不同荧光定量试验。

3.2  四通道检测,支持四重定量

3.3 *最高升降温速率：≥4.6°C /秒

3.4  LED光源激发，光电二极管检测荧光信号

3.5 *温控精度：≤±0.25°C(35°C to 95°C变温)

3.6  温控范围：4～99.9°C

温度均一性：±0.5°C(35°C to 95°C变温)

3.7可进行快速反应，在40分钟内完成40个循环的实时荧光定量PCR反应。

#3.8有防系统误差方法可供用户选择:内参比荧光Rox,校正加样误差和管间差异

3.9彩色液晶控制屏，双模块通过网线互联并可相互控制。

3.10可分辨起始拷贝数200与300的样本（0.5倍差异）

3.11试剂和单管、8联管、96孔板耗材完全开放

3.11.1配备完备的定量PCR软件,等位基因分析软件。原厂的探针及引物设计软件，可用于PCR引物，巢式PCR,多重PCR引物，RT-PCR引物和Taqman探针的设计和自动测试

3.11.2其他功能：相对标准曲线；基于比较Ct值的相对定量；融解曲线分析；阴阳性判定；移液反应/反应体系设计等。

3.12试剂开放

3.12.1可提供原厂大于60万种人类、大鼠、小鼠、果蝇和拟南芥等多种模式生物全基因组范围表达试剂盒基因表达试剂盒（试剂盒包含:正/反向引物，TaqMan探针，）且同一PCR条件

3.12.2可提供原厂人类、大鼠、小鼠、果蝇和拟南芥等模式生物miRNA检测试剂盒（试剂盒包含:正/反向引物，TaqMan探针，）且同一PCR条件

4. 基本配置

4.1多温控实时定量平台一套

4.2数据处理系统

4.3装机验证试剂盒包括

4.3.1 装机实验试剂

4.3.2定量PCR系统操作软件

4.3.3原厂引物与探针设计软件

4.3.4光学校正板

5. 质量保证期

自仪器安装验收合格后，免费提供技术培训和一年保修。

6 技术资料

6.1 详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书

6.2 网站提供中英文对照技术信息

7 技术服务和培训

7.1 卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

7.2 原厂设有800免费电话提供各种技术服务。

7.3 定期举办专业技术培训班。

02品目：台式冷冻离心机    数量：1台/套

一、技术指标：

用途：主要用于分子生物学DNA\RNA的分离，提纯细胞培养物的离心，血液样品分析前的处理、采血管的分离，酶免实验的样品处理，大型测序中心上样前的样品处理等;

1工作条件

1.1环境温度：5℃--- 40℃；

1.2相对湿度：20%---80%；

1.3工作电压：AC220V±10%, 50/60Hz。

2技术要求

*2.1最高转速:≥15000rpm

2.2最大离心力:≥25000Xg

2.3最大容量：4*400ml

2.4定时范围：0-9小时99分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式；可选择启动计时或定速计时模式

2.5温度设定：-10-40℃；

2.6≥5个快捷程序可一键调用，可保存≥99个程序

2.7具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换

#2.8水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件，

2.9双重温度显示模式:样品温度显示和腔体温度显示模式

2.10加速:9档减速:10档

2.11噪音:≤55DB

2.12带腔门开启和程序密码

3配置：

3.1 主机1台

#3.2碳纤维角转头8*50ml ，转速≥14000rpm，离心力≥24400g，15ml适配器。

03品目：超微量分光光度计     数量：1台/套

用途：用于核酸，蛋白浓度定量分析；

- 工作条件

1.1 工作温度：＋10℃～＋32℃，230V，50/60Hz

- 技术要求及配置

2.1主机：

2.1.1样品检测体积范围：≤1uL；

#2.1.2光路径：包含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 光程

2.1.3光源：氙闪灯

2.1.4检测器类型：2048-CMOS

2.1.5波长范围： 190－850nm连续波长全光谱分析

2.1.6波长精度：±1nm

#2.1.7光谱分辨率：≤1.8nm（FWHMatHg254nm）

2.1.8检测重复性：≤为0.002（1mm光程）或1%CV

2.1.9光吸收精度：≤3%（0.97Abs，302nm）

2.1.10光吸收范围：0-550A

*2.1.11检测范围:2ng/μL~27500ng/μL（dsDNA）；0.06mg/ml~820mg/ml (BSA)；

2.1.12检测时间：≤8秒

2.1.13样品台清洁方式：擦镜纸擦拭

2.2比色杯检测指标：

2.2.1加热温度: ≤37℃

2.2.2搅拌速度：≥9档

#2.2.3光路径：包含：10, 5, 2, 1 mm光程

#2.2.4检测下限：≤0.2 ng/μl (dsDNA)；

2.3 软件:

*2.3.1自动分析功能:具备当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物（≥5种）

2.3.2自动计算、显示260/280，260/230比值的功能：具备；

*2.4认证：CE，UL/CSA，计量器具型式批准证书；

2.5仪器控制：彩色触摸屏，内存≥32GB闪存。

3 配置:

3.1 能符合上述指标的主机1台

4.技术支持及服务

4.1 由供应商或生产商负责免费到校安装调试，定期维护终身保修；

4.2 对最终用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上；

4.3 售后服务应在3个工作日内到达现场；

4.4 产品质保期应至少为两年，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

5.交货地点：北京林业大学指定地点

7.设备验收：由供应商或生产厂家到用户所在地安装调试，由用户按招标合同及产品技术标准验收。

- 8.交货时间：合同签订后的90天内

04品目：超声波破碎仪      数量：1台/套

- 功率≥750W，处理样品体积为150ul至数升

- 集成温度控制器防止样品过热，监测并控制样品处理温度在1-100范围内

- 密封式变频器，隔离水汽、灰尘和腐蚀性气体

- 微处理器控制，可以编制，可存贮≥10个程序

- 实验参数实时显示，包括处理时间，剩余处理时间，温度，脉冲激发时间和次数，实际功率，振幅等

- 自动频率控制，可变振幅控制，自动振幅补偿

- 数字显示实际功率

- 定时装置，1秒至10小时定时功能

- 具备脉冲激发功能，独立开关，脉冲激发时间1秒至59秒可调节

可遥控

- 参考尺寸（高x宽x深）≥235 x 190 x 340mm

- 定时装置微处理器控制，≥10小时

- 脉冲激发装置，独立开关，1-59秒可调

- 固定探头，尖端≥φ13mm，适用体积10ml至250ml，长度≥136mm，重量≥340g。

- 14、电源要求，220或240V，50/60Hz

备注：投标方需对所提供设备型号以及技术参数进行详尽描述，并且提供技术参数响应情况对应表。

本包除各品目另有要求外，相关要求按以下内容执行：

- 二、质量保证和免费售后服务要求：

- 1、本次招标保修期内提供免费7×24小时服务。未标注的按照国家相关规定执行。硬件故障时，电话技术支持响应时间不大于30分钟，技术人员到位时间不大于24小时。

2、按照国家相关规定执行投标人需按照不低于原厂所提供的服务与培训的标准，提供不低于两次相关产品的管理、配置技术培训。

3、其他要求

投标人应承诺，如果提供的产品或设备不满足我校要求，采购方我校有权要求终止合同，并要求中标人赔偿由此带来的损失。

三、到货时间：按合同约定。

四、到货地点：北京林业大学指定地点。

- 五、质保期：货到验收合格后不少于12个月。

- 04包：本包预算金额：53.80万元   本包接受进口产品投标

01品目：全自动核酸分析系统（核心产品）    数量：1台/套

1、主要用途：

1.1 单重常规PCR检测；低分辨率多重PCR分析；质粒DNA检查

1.2 STR/微卫星 (SSR)分析；AFLP/RFLP/RAPD分析；高分辨率多重 PCR分析

1.3 高分辨率基因分型，基因组DNA和大片段DNA分析，总 RNA、cRNA、片段化 RNA、micro-RNA质控分析，HLA SSP分型

1.4 二代测序建库过程中的产物片段大小和浓度质控

2、工作条件:温度：15-30℃，湿度：10-75%，电压：100-240V AC；

3、技术指标：

3.1毛细管电泳分析技术

3.2高灵敏度PMT检测方式进行检测

*3.3使用将凝胶，毛细管通道和检测通道已整合组装好的即用型预制胶卡夹，无需人工制备凝胶染料混合物。

#3.4运行一次可平行分析处理≥8个样本，可自动连续运行分析≥96个样品而无须包括更换卡夹等任何人工干预。采用全自动化的灌胶方式。

3.5每轮分析后，采用全自动化的仪器清洁方式

3.6采用全自动化上样方式；直接兼容0.2ml PCR管上样，直接兼容12联管上样，直接兼容8联管上样，直接兼容96孔PCR板上样

*3.7 运行时间：分析12个核酸样本≤3分钟

#3.8 检测灵敏度：DNA分析，≤0.1ng/μl，检测灵敏度：RNA分析，≤5ng/μl

#3.9分辨率: 对500bp的DNA片段，分辨率≤3bp

#3.10 样本消耗量≤0.2μl，上样后原样品不受影响，可直接用于下游应用

3.11 安全性：凝胶内核酸染色剂含量极低，且封闭灌装，运行前、后均对操作人员和实验环境不产生污染，可以直接废弃处理；

3.12 软件自动识别并显示预制胶种类及效期等信息样品运行结束后，软件将自动处理、分析采集到的数据，结果可以用电泳峰型图或胶图格式对分析结果进行显示。

3.13 RNA质控分析时提供RNA完整性得分RIS值，自动对被分析样品中所需片段的大小、浓度和相对丰度出具报告。软件可自动判定样品中是否有特定的条带并出具报告，实验结果可以各种形式导出，可导出多种图像格式文件、excel表格等。

3.14 软件具备专门用于基因组DNA质控的运行方式。软件具备专门用于多重PCR产物分析的分析谱，可自动判定特定条带组合是否存在。软件具备专门用于NGS文库质控分析的分析谱。软件可集中一次分析多个运行结果。

3.15 招标文件中提供原厂仪器说明书

3.16 PCR产物原管原液直接上机检测，无需稀释。原厂可提供15bp至10kb的marker。

4、配置清单：

4.1主机一台

4.2 电脑一台

4.3 卡夹一个

4.4 配套MARKER一套

5、技术资料

详细的英文操作指南，可提供中文操作指南

6、技术服务和培训

6.1供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。

6.2供应商在国内必须设有分析仪器培训中心，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训；

6.3仪器在调试通过后提供壹年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。并在中国设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。

6.4供应商提供400/800免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

6.5供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应，72小时到达现场，保证仪器的正常操作。

7、质量保证

主机及配套设备免费保修期1年(自设备验收合格之日起计算)，保修期内提供全免费保修。

8、交货期：签订合同后3个月内。

- 9、交货地点：北京林业大学指定地点。

02品目：自动化样品破碎仪     数量：1台/套

1、主要用途：

1.1血凝块的全自动匀浆

1.2动物组织的全自动破碎

1.3小昆虫的全自动破碎

1.4各种植物样品的全自动破碎

1.5细菌、真菌、酵母及单细胞动物等样品的全自动破碎

2、工件条件: 温度： 5-40℃，湿度：≦80%，电压：100–240 V AC；

3、技术指标：

3.1 通量：标准配置≥48个样品/轮；最高≥192个样品/轮

3.2 频率：3–30 Hz (180–1800次震动/分钟)，以 1 Hz递进

3.3震荡时间：10s- 99min

3.4噪音指数≤72 dB(A)

*3.5提供2×24或2×96的适配器，或10ml钢罐

3.6可提供分配研磨珠

3.7提供处理动物组织，植物组织，细菌，酵母的标准操作流程

#3.8可提供优化试剂盒进行样品前处理

#3.9 常规适配器可放入-80℃预冷

*3.10 固定适配器的夹钳针对适配器突出部分具有夹紧压痕嵌套设计，且夹钳含有锁针设计。

4、技术资料

详细的英文操作指南。

5、技术服务和培训

卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训

6、质保期：货到验收合格后1年。

- 7、交货地点：北京林业大学指定地点。

05包：本包预算金额：52.67万元   本包接受进口产品投标

一、技术参数：

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度检测仪 | 3 | 温度测量范围：-20℃至60℃；温度精度：0℃至45℃（±0.5℃），-20℃至0℃&45℃至60℃（±1.0℃）；分辨率：0.1℃；温度更新速率：500ms；温度传感器类型：NTC；相对湿度范围：5%至95%RH；相对湿度精度：23℃时相对湿度10%至90%（±2.5%RH），相对湿度＜10%及＞90%时（±5.0%RH）；湿度传感器：电子电容高分子膜传感器；数据存储量：99点；响应时间（湿度）：总量程的90%-60s，空气流动速度1m/s |  |
| 2 | 数字风速风量仪 | 4 | 启动风速：0.8m/s；风速测量范围：0-45m/s；风温测量范围：0-45℃；风量测量范围：0-999900m³/min；风温测量精度：±1℃；风速测量精度：±3% |  |
| 3 | 红外成像仪 | 2 | 红外分辨率：80×60像素 热灵敏度：150mK 视场角：55°×43° 测温方式：中心点测温 目标温度范围：﹣10℃至+150℃ |  |
| 4 | 空气质量检测仪 | 1 | 粒径通道:PM2.5/PM10；质量浓度量程0-2000ug/m³；显示分辨率：1ug/m³；粒子通道;0.3、0.5、1.0、2.5、5.0、10μm；流量：0.1ft³（2.83L/min）可通过内置传感器控制；误差：5%、200000粒/ft³ |  |
| 5 | 在线超声波流量计系统 | 1 | 分体式、逐分钟监测、全网时间同步，多普勒速度传感器、超声波或压力传感器，1分钟采样频率下主机可正常使用1年，主机IP68，双层保护，中继器太阳能供电，GPRS通讯，不含维护费用。 |  |
| 6 | 安装调试费 |  | 包括设备安装杆、地埋件、避雷装置等设备安装需要的辅助材料费用以及安装调试服务费用。依据现场条件而定。 |  |
| 7 | 设备现场维护与运行保障 |  | 所有在线监测设备的维护、探头清洗、数据保障、耗材提供与更换、备品备件更换，3年。 运维费用标准：设备单价的8%/年 |  |
| 8 | 数据通讯服务 |  | 所有在线监测设备现场的无线采集网络、数据中心网络的租用费用，3年。 |  |
| 9 | Web端监测系统 |  | 专业的B/S架构监测系统在线服务，系统具有设备管理、数据查看、日志查询、统计分析、数据对比、报警信息等功能，支持Web Services的数据接口，软件在线自动升级，提供手机端微信报警与数据查询服务，3年。 |  |
| 10 | 手持式气象站 | 4 | 风速：范围0.6-40m/s精度±3%分辨率0.1 m/s 空气温度：范围-29℃-70℃精度0.5℃分辨率0.1℃ 相对湿度：范围10-90% 精度±2% 分辨率0.1 压力：范围700~1100hPa 精度1.5 hPa/mb 分辨率0.1 hPa/mb |  |
| 11 | 便携式多参数水质分析仪 | 1 | 128x64液晶显示屏 12.0x13.0x4.5cm （长x宽x高） 重量240g |  |
| 12 | 方形土壤采样器 | 1 | 钻头结构：方型、可打开、便于分层取样 采样规格：采样边长 15cm、一次采样长度15cm |  |
| 13 | 激光测距仪 | 3 | 典型的测量精度：±1毫米；范围：高达200米；测量单位：米，英尺，英寸，码；功率范围技术：有；在米的距离?：10，50，100米?；以mm为单位的激光点直径： 6，30，60毫米；倾斜传感器的测量范围：360°；Pointfinder 4倍变焦：有；记忆：30显示；免费应用程序：有；数据接口：蓝牙智能；每电池组的测量：高达5000；多功能结束件：自动识别；电池：AAA型2×1,5 V；三脚架螺纹：有；防护等级：IP65 - 水射流保护和防尘……尺寸：143×58×29毫米；带电池重量：198克；功能：最小/最大测量值：有；面积/体积测量：有；三角/房间角度功能：有；画家功能：有；梯形测量：有；毕达哥拉斯功能：2分和3分；倾斜跟踪：有；智能水平模式：有；倾斜对象测量：有；高跟踪：有；高度轮廓测量：有；放样功能：A/B；减/加：有 |  |
| 14 | 便携式土壤水势测定仪 | 1 | 1、 水势最大负荷：100Kpa 2、 分辨率：0.01Kpa 3、 精度：±1 4、 土壤温度测量范围：-55～+150℃ 5、 温度精度：±0.5 6、 标准配置探头数量：3个 |  |
| 15 | 便携式土壤水分测定仪 | 1 | 测量范围：0-100％体积含水量；电导率范围：0-6dS/m；6-12dS/m；12-50dS/m；0-40％测量精度：±1％；±2％；需要材料特殊标定；40-70％测量精度：±2％；±3％；测量重复精度：±0.2％；±0.3％；土壤温度测量范围：-15℃~+50℃（可定制其他温度量程）；土壤温度测量精度：±0.2℃；温度漂移：±0.3％；模拟输出接口：2个0~1V（4-20mA可选）；IMP232输出：通道1：0~100％体积含水量；通道2：-40~+70℃土壤温度：工作温度：-15℃~+50℃（可定制其他温度范围） |  |
| 16 | 便携式土壤温湿度测定仪 | 2 | 环境温度： -20.0℃～50℃（℃） 电源电压： 标准（V） 测量范围： 标准 类型： 便携式水分计 外形尺寸：标准（mm） 准确度：标准 |  |
| 17 | 温度/湿度数据记录器 | 3 | 温度感应器范围：MX2301：-40至70°C（-40至158°F） 准确性：从-40至0°C±0.25°C（-40至32°F±0.45） ±0.2°C从0到70°C（±0.36从32到158°F） 解析度：0.04°C（0.072°F） 漂移：<0.01°C（0.018°F）每年 |  |
| 18 | 综合温度热指数计 | 3 | 室内/室外，无日照：0~59±1.0； 室外，日照（℃）：0~56±1.5 #室内&室外无日照: WBGT =(0.7×WET)+(0.3×TG) 室外日照:WBGT=(0.7×WET)+(0.2×TG)+(0.1×TA) |  |
| 19 | 手持式总辐射计 | 3 | 光谱范围：360nm~1120nm；量程0~1999 W/m2；视角：180°；校准误差：±5%；重复性：<1%；非稳定性（长期漂移）：<2%/年；非线性：<1%（≤1750W/m2）；响应时间：<1ms；方向响应：±5%（75°天顶角）；温度响应：0.04±0.04%/℃；工作环境：0~50℃，90%非冷凝环境；分离式探头30m防水；记录模式：人工/自动；记录容量：99组数据；外形尺寸：12.6cm（长）×7.0cm（宽）×2.4cm（厚）；供电：CR2320纽扣电池×1；探头尺寸：2.4cm（直径）×2.8cm（高）；线缆长度：2m；重量：180g |  |
| 20 | 大气采样仪 | 3 | 流量范围：0.1～1.2L/min;流量误差：±5%;定时范围：1～99min;定时误差：±0.1%;持续工作时间：≥6hr;电源：7.2V/2.5Ah镍氢电池组;工作温度：0～40 ℃;外形尺寸：210×125×110mm;重量：2.2kg |  |
| 21 | 智能人工气候箱 | 1 | 温控范围、精度：0-50℃ ±0.1；温度波动度：±1.0℃；温度均匀度：±1.5℃；控湿范围：50-95% RH；湿度波动度：±7%RH；容积：1000L；外形尺寸：1250×650×1980；工作室尺寸：1200×600×1300；光照度：0-22000LX；温度、光照可编程段数：两段（分白天即01段和黑夜即02段）；光照级数： 0~5级；压缩机功率：480W；制冷剂:R134a（无氟）；工作环境：温度0~40℃，无腐蚀性气体；电源：220±22V、50±0.5HZ |  |
| 22 | 激光粉尘检测仪 | 1 | 测量原理：激光散射法；测量范围：0～6 mg/m3；指示范围：0-60 mg/m3(无粒子切割器模式)；分辨率：0.001mg/m3；探测下限：0.01mg/m3；切 割 器：TSP，PM10，PM2.5，PM1.0可选；粒径范围：0～20μm；粒子计数：三种粒径通道可选；流速：600cc/min；参考滤片：25mm直径玻璃纤维GFA；读数方式：大屏幕双行液晶显示，带背景光；数据存储：可以储存和调用检测数据；时 间：采样时间，采样速度，自动定时采样；电 源：密封铅酸可充电电池；尺 寸：160×100×90毫米；重 量：1.2 kg |  |
| 23 | 植物养分测定仪 | 1 | 植物养分测定仪（叶绿素、氮素、叶温、叶片湿度） |  |
| 24 | 便携式流速仪 | 1 | 精品型，测速范围0.01~4.00m/s,测杆0.45m，DC8.4V锂离子充电电池，4*16位液晶显示屏 |  |
| 25 | 光照培养箱 | 2 | 容积L 500 标配隔板数 4 电源 AC220V 50HZ 控温范围 无光照:0-50℃ 有光照:5-50℃ 控温精度 ±0.1℃ 控温波动度 温度均匀度 ±1℃（实验条件为空载，环境温度20℃、湿度50%RH） 光照度(lux) 30000LUX 工作环境 5～35°C 内部材料 镜面不锈钢 外部材料 时尚铝合金框架冷轧钢板表面喷塑 时间设定 定时0-99小时/连续运行 总功率W：1900W 工作室尺寸mm 650*650*1180 外形尺寸mm 870*710*1910 | 核心产品 |
| 26 | 离心机 | 2 | #1、最大容量：24 × 2.0 ml #2、最大转速：14800 rpm 3、最小转速：200 rpm 4、产品规格( H × W × D ) ：约176 × 226 × 212 mm 5、净重( 无转子 )：约5.4 kg 6、噪音：<60 dB 7、时间控制范围：0-99 min,连续运转,短时加速 8、最大加速时间：13 sec. 9、最小减速时间：11 sec. 10、电机：免维护无碳刷变频电机 11、电源：230 V 50/60 Hz 12、功率：95 W 13、转子：聚丙烯角转子 24 × 1,5/2,2 ml 14、最大离心力：≥16163 × g 15、工作温度:+10~+32 ℃ 16、最高转速下,可平稳运转 17、短时加速,按秒显示 18、离心力，速度，时间显示 19、双重盖锁定装置，不平衡保护 #20、能够配2×8联0.2mlPCR转子 #21、基本配置：主机1台，角转子24 x1.5/2.0 ml 1个，转速≥14800rpm，相对离心力≥16163xg 22、质保期:1年 |  |
| 27 | 超净工作台 | 1 | 洁净等级 ISO ５级(ISO Class5),100级(美联邦209E)Class100(Fed209E) 菌落数 ≤0.5个皿·时(Φ90mm培养皿) 平均风速 ≥0.3m/s 噪声 ≤62dB(A) 照度 ≥300Lx 电源 AC单相220V/50Hz 输入功率 250W 重量 130kg 工作区尺寸 W1×Ｄ１×Ｈ１ 870×690×520 装置外形尺寸 Ｗ×Ｄ×Ｈ 1010×730×1600 高效过滤器规格及数量 820×600×50×① 荧光灯/紫外灯规格及数量 14W×①/8W×① 适用人数 单人单面 垂直送风 |  |
| 28 | 电导率仪 | 1 | 测量参数 电导率，TDS，温度 电导率 0.00μS/cm～100mS/cm TDS （0.000～1999）mg/L 温度 （0.0～99.9）℃ 电导率 ±1.0%FS TDS ±1.0%FS 温度 ±0.3℃ 稳定性 （±0.33%FS）/3h 电源 AC （220±22）V，（50±1）Hz |  |
| 29 | 基因扩增仪 | 2 | 控制模式：标准模式、经济模式两种可选。样品数：96×0.2ml PCR管，12×8联管或96孔PCR板，温度范围：0-105℃。热盖温度：30-110℃。显示精度：0.1℃。温度准确性：±0.1℃@55℃。温度均一性：< 0.3℃@55℃。 最大变温速率：5℃/s。温度梯度：有。梯度范围：30-105℃。梯度跨度：1-42℃。屏幕大小：7英寸800*480 LED背光 64K色。触模屏操作：有。程序个数：1296个。程序密码保护：有。断电保护：有（无时间限制）。 输入电压：AC 220V（±10%）50/60Hz。 |  |
| 30 | 数码显微镜 | 1 | 放大倍数：40X-1000X；三目铰链式观察筒：倾斜30°可360°旋转，双视度可调±5，双目瞳距：47-75 mm；CF大视场、高眼点目镜：10X； CF物镜：4X（0.10）/WD:25,10X（0.25）/WD:6.7,40X（0.65、弹簧）/WD:0.6，100X（1.25、弹簧、油）/WD:0.14；矩形平台：面积：155×134 mm；双层机械平台：行程为76mm×40mm，以右手控制，游标刻度为0.1mm；聚光镜：垂直移动范围：10 mm，阿贝式NA=1.25 带孔径光栏，蓝色滤色片Φ33 mm；光源：内藏式卤素灯6V20W或LED冷光源（色温5600K）可选，更换灯泡方便，无须从底部安装； 具有防霉装置；带拍摄图片用的相机一台，像素为800万，带有相机链接显微镜的专用接口；带有与显微镜及相机配套的计算机一台 |  |
| 31 | 叶绿素计 | 2 | 光源：2个LED光源。 传感器：1 个SPD（硅光二极管）。 显示：LCD屏幕显示，4位小数，趋势图。 显示范围：-9.9 - 199.9 SPAD 单位。 内存：30 组测量数据，可计算/显示平均值。 电源：五号电池。电池寿命：约20,000次。 最小测量间隔：约2秒。 精度：±1.0 SPAD 单位（0.0-50.0 SPAD单位，常温湿度下）超过50.0 SPAD单位时会显示"*"。 重复性：±0.3 SPAD 单位以内，0.0 - 50.0°C SPAD 测量位置不变。 重现性：±0.5 SPAD 单位以内。 温度漂移：±0.04 SPAD 单位以内/°C。 操作温度/湿度范围：0 - 50°C，相对湿度85%以内（35°C），无凝露。 储存温度/湿度范围：-20 - 55°C，相对湿度85%以内（35°C），无凝露。 尺寸/重量：78 (宽) ×164 (长) ×49 (高) mm, 200 g。 其他：警告音，用户系数补偿。 |  |
| 32 | 高速离心机 | 2 | 最大 相对离心速度：20.238 x g 最高转速：14.680 rpm 加速时间：15 s 减速时间：16 s 温度：-10 °C 至 +40 °C 周期时间：30 s 至 9:59 h, ∞ 噪音水平：<54 dB(A) 功率：最大350 W 最大容量：24 x 2,0 mL |  |
| 33 | 自动温湿度记录仪 | 4 | 响应时间：90％ 1m/s 的气体流动中温度：5 min 相对湿度：4 min 内存：64K,可测量存储43000个数据 时间间隔：1秒-18小时，可自行设置 测量范围：温度：-40° 到 70°C ;相对湿度：0％到100％ 准 确 度：温度：±0.18°C @ 25°C ;相对湿度：± 2.5% from 10% to 90% 分辨率：温度： 0.02°C at 25°C;相对湿度：0.03% 数据通道：2个 使用环境：室外 密封防水 |  |
| 34 | 温湿度记录仪数据读取器 | 1 | 配合HOBO系列，自动温湿度记录仪使用。 操作温度范围: 0 到 50°C (32 到 122°F) 电缆长度:183厘米(6英尺)。 下载速率: 在30秒内下载满64K记录器数据 |  |
| 35 | 四气路大气采样仪 | 1 | 流量范围：（10-500）ml/min,(0.1-1.0)ml/min,(0.1-1.5)ml/min,(0.1-3.0)ml/min任意选择 抽气负压：>35000pa 流量计准确度:±2.5FS 流量稳定性：≤5% 采样流量误差：≤±5% 环境温度：-10°C-40°C 连续工作时间：≥8小时 |  |
| 36 | 超低温保存箱 | 1 | 温度范围 –50℃ 至 –86℃ 外部尺寸（W×D×H）*1 770×870×1990（mm） 净重 约296公斤 有效容量 519升 搁架 3块搁板 功率：1100 W 具有报警 高/低温，断电，过滤网检查，自我诊断，门报警，零部件更换通知 远程报警接点 |  |

- 二、交货时间及交货地点要求：

交货时间：国产设备为合同签订后一个月内交货；进口产品交货期按照外贸合同

约定执行。交货地点：北京林业大学指定地点。

三、质量保证和免费售后服务要求：

1、自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。质保期不得少于24个月，具体质保期限请投标人在投标文件中明确。质保期内因产品质量问题应予以免费维修、调试。

2、在质保期内，卖方应保证所提供产品无故障运行，如达不到要求，质保期应顺延，并且投标人应赔偿招标人经济损失。

- 3、对质保期内的维修服务，卖方应在接到买方通知后到现场无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件，响应时间请投标人在投标文件中明确。

第八章  附件

## 1．投标书

致：（采购人）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本  四  份。

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，金额为（金额数和币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起      个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                               传真

电话                               电子函件

投标人代表签字

投标人名称

公章

日期

## 2．投标一览表

投标人名称：       （公章）                    招标编号：                包号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 投标货币 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 3．投标分项报价表

投标人名称：       （公章）             招标编号：               包号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业生产的货物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物（系统）及其附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  | 1、属于小型和微型企业生产的货物和提供的服务合计价格为 2、属于监狱企业生产的货物和提供的服务合计价格为 3、属于残疾人企业生产的货物和提供的服务合计价格为 4、属于节能、环保产品合计价格为 |  |  |

投标人代表签字

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。       3.以上费用表格如不能完全表达清楚投标人认为必要的费用明细，投标人可自行补充。

## 4．技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：           包号：

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离（正/负/无） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字

注：此表内容如与技术响应文件内容不一致的，将以技术响应文件为准。

## 5．商务条款偏离表

投标人名称：     （公章）           招标编号：

投标人代表签字：                                   包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明（正偏离/负偏离/无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 投标人代表签字

## 6.资格证明文件

6-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

6-2 纳税证明

注：[提供开标日前三个月内任意一个月的纳税（增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税]

6-3 法定代表人授权书（格式）

6-4 投标人的资格声明（格式）

6-5 制造厂家授权书（格式，如所投产品为国产产品可不用提供此授权）

6-6投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2017年年度财务审计报告或银行出具的资信证明

6-7 社会保障资金缴纳记录

注：[提供开标日前三个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金]

6-8具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6-9投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明；在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖本单位公章。此信用信息查询记录截图的截止时间不能早于本项目投标截止时间前五个日历日）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

附件6-3    法定代表人授权书(格式)

（注：自然人投标无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

邮        箱：

附件6-4   投标人的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

投标人授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件6-5    制造厂家的授权书　（格式）

（如所投产品为国产产品可不用提供此授权）

致：招标采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（项目名称及招标编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的（货物名称和品牌型号）有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章，国外制造商可签字）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

附件6-6　　　投标人的资信证明

会计师事务所出具的2017年年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，须提供本单位2017年年度会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供2017年年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购代理机构保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件6-9 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

投标人还需提供不早于投标截止时间三个工作日内的在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖本单位公章。此信用信息查询记录截图的截止时间不能早于本项目投标截止时间前五个日历日）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

附件7 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业（如是监狱企业，该条改为“本公司郑重声明，本公司为监狱企业”）。

即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业（如是监狱企业，该条无需填写）。

2. 本公司参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）采购活动提供本公司制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型、监狱企业）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
   本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

附件8    招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

（如：招标文件第八章中要求提供的其他证明文件（复印件加盖公章）等。如涉

及节能产品、环境标志产品按以下要求提供）

一、对节能产品、环境标志产品、信息安全产品提交材料的要求

台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品等为政府强制采购节能产品。

1：节能产品、环境标志产品

在上述范围内的投标货物须在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发 展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印并标注出所在位置，并提供相应证明材料。

a.节能产品（非强制）：应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展  改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印产品所在目录页并标注出所在位置。

b.环境标志产品（如有）：应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家环境保护部网（http://www.sepa.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn）公布的最新一期“环境标志产品政府采购清单”目录中，须打印产品所在目录页并标注出所在位置。

2：信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

二、投标人须提供“投标人相关单位一览表”：

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人名称(公章)：_______________________________

投标人授权代表签字：_____________________________

日                期：__________________________________

## 附件9 业绩证明文件（须附合同甲乙方名称、合同金额、签署日期及合同主要内容等关键页复印件并加盖投标单位公章）

## 附件10.技术方案

应包括（但不限于）：

- 详细的技术方案；

- 详细的培训方案；

- 技术支持和服务内容承诺书；

- 招标文件要求投标人提交其它文件，包括所投主要设备的彩页及资料等。

# 第九章  评标标准

一、评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以每包评标总得分最高的投标人作为此包的中标候选供应商的评标方法。

二、综合评分的主要因素是：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

三、评分因素所占权重：

1 技术性能：40％；

考虑投标产品的配置，性能等。

1）投标产品技术参数每有一条“*”号指标不满足招标文件技术参数要求的其投标将被拒绝；

2）投标产品技术参数完全满足招标文件的技术要求的得35分；

3）投标产品技术参数每有一条实质性优于招标文件技术参数要求的加1分，最多加5分；

4）投标产品技术参数每有一条“#”号指标不满足招标文件技术参数要求的减2分，减完为止；

5）投标产品技术参数每有一条一般指标不满足招标文件技术参数要求的减1分，减完为止。

技术性能包括本招标文件第七章的相关内容。

2 相关业绩：5％；

投标人提供2015年(含)至今的与本招标内容相似或相近内容的业绩证明文件。相似或相近程度高的每份合同得1分，相似或相近程度一般的每份合同得0.5分，内容无关联的不得分。随投标文件装订的业绩证明文件需提供合同复印件并加盖投标单位公章。除合同外的其他一切业绩证明文件均无效。（注：“与本招标内容相似或相近内容的业绩证明文件”主要是指业绩证明文件中体现的设备或系统的用途及使用环境、设备或系统内容等主要内容与本招标内容相似或相近。）

3 综合商务：25％；

3.1 投标人资信、信誉和综合实力等3分：资信信誉良好，综合实力突出得3分；一般得2分；较差得1分；

3.2 投标文件编制：投标文件编制内容完整，目录清晰，编排合理，较好得2分，一般得1分，较差不得分。

3.3 供货（实施）方案10分：方案描述完善合理、切实可行得10分；方案描述内容一般，内容较粗糙，不便执行得7分；方案描述过于简单，无可执行性等得2分；

3.4售后服务措施及承诺10分：措施及承诺内容完善合理得10分；措施及承诺内容一般得8分；措施及承诺内容较差得5分。

4 投标报价：30％

价格分计算方法：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

注：（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写招标文件第九章附件7规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

另：监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第九章附件8规

定的“中小企业声明函”，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理

局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，

否则不考虑价格扣除。残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，

须填写招标文件第九章附件7规定的“残疾人福利性单位声明函”，

否则不考虑价格扣除。

（2）加分项：投标人所投产品如涉及环保节能产品（见附件8的规定，政府强制采购节能产品除外）每项加0.5分，最多加到2分。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。