首都医科大学

2018年建设性项目（第15批）

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB5963

北京国际工程咨询有限公司

2018年11月

目  录

第一章  投标人须知	1

一   说  明	1

1.	招标采购单位及合格的投标人	1

2．	资金来源	2

3．	投标范围和投标费用	2

二   招标文件	3

4.	招标文件构成	3

5.	投标人要求对招标文件的澄清	3

6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改	4

三   投标文件的编制	4

7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用	4

8.	投标文件构成	4

9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	6

10.	投标报价	7

11.	投标保证金	8

12.	投标有效期	9

13.	投标文件的签署及规定	9

四   投标文件的递交	10

14.	投标文件的密封和标记	10

15.	投标截止期	11

16.	投标文件的修改、补充与撤回	11

五   开标及评标	12

17.	开标	12

18.	组建评标委员会	12

19.	投标文件的初审与澄清	12

20. 	投标偏离与非实质性响应	14

21.	比较与评价	15

22．评标过程及保密原则	17

六   确定中标	17

23．中标候选人的确定原则及标准	17

24．确定中标人	18

25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利	18

26．中标通知书	18

27.	签订合同	19

28．履约保证金	19

七   其它	19

29．质疑的内容、时间与处理	19

第二章  合同一般条款	21

1     定义	21

2     技术规范	21

3     知识产权	21

4     包装要求	22

5     装运标志	22

6     交货方式	22

7     装运通知	23

8     付款条件	23

9     技术资料	23

10    质量保证	24

11    检验和验收	24

12    索赔	25

13    延迟交货	26

14    违约赔偿	26

15    不可抗力	26

16    税费	27

17    合同争议的解决	27

18    违约解除合同	27

19    破产终止合同	28

20    转让和分包	28

21    合同修改	28

22    通知	28

23    计量单位	28

24    适用法律	29

25    履约保证金	29

26　  合同生效和其它	29

第三章  政府采购合同格式（货物类）	30

第四章  附件——投标文件格式	33

附件1　　　　投标书（格式）	34

附件2　　　　投标一览表	36

附件3　　　　投标分项报价表	37

附件4        货物说明一览表	38

附件5　　　　技术规格偏离表	39

附件6　　　　商务条款偏离表	40

附件7　　　　资格证明文件（格式）	41

附件8　　　　业绩证明文件	58

附件9　　　　服务承诺书	59

附件10　　　 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函	60

附件11　　　 封面和背脊	62

第五章  投 标 邀 请	64

第六章  投标人须知资料表	66

第七章  合同特殊条款	69

第八章  货物需求一览表及技术规格	71

# 第一章  投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：首都医科大学。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.2.2  投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.2.3  投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.2.5  投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.6	遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章。

1.2.7	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包号的政府采购活动。

1.2.8	为本项目某包采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其它政府采购活动。

1.2.9	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的政府采购活动。

1.2.10	投标人所投货物如涉及到节能产品、环境标志产品、信息安全产品，应遵守相应政策法规的规定。

1.2.11	本项目有接受进口产品投标的内容（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），详见招标文件第八章。

1.2.12	投标人必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格参加本项目投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，内容如下：

第一章	　投标人须知

第二章	　合同一般条款

第三章	　合同格式

第四章	　附件——投标文件格式

第五章	　投标邀请书

第六章	　投标人须知资料表

第七章	　合同特殊条款

第八章	　货物需求一览表及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3	除非有特殊情况，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。投标人如有对招标文件的澄清要求，应在购买招标文件后七个工作日内以书面形式提交，招标采购单位应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应在原公告媒体上发布澄清（变更）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件的语言应使用中文。投标文件中的外文材料需附中文翻译，评标时以中文为准。

7.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2 税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件（投标人必须提供投标人相关单位一览表）

附件8——业绩证明文件

附件9——服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

附件11——封面和背脊

8.2		除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是  文字资料、图纸和数据  ，它包括：

9.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件第八章的技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术需求条文的偏差和例外，填写技术规格偏离表（附件5）。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其它标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格要求。

9.4	关于产品授权（资格证明文件）：单项货物总价大于或等于5万元人民币的进口产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。

9.5	所提供的投标产品单台、套金额达到人民币10万元及以上的进口产品，须提供维修手册（或设备电路图）及中文操作手册供应承诺（格式自拟），未提供的视为非实质性响应。

9.6	关于医疗器械和特种设备（实质性响应条款）：

如投标人所投产品为医疗器械，则投标人须提供医疗器械生产或经营许可证；国家食品药品监督管理局对投标产品有注册要求的，投标人须提供医疗器械注册证。

《特种设备安全监察条例》中涉及的压力容器（如高压灭菌锅、高压釜）等特种设备，投标人需提供有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，中标后须协助使用方办理完成相关许可使用登记手续及投入使用后安全附件的定检等。

9.7	投标人应提供投标人综合情况说明、投标人承担本项目主要专业技术人员一览表及简历。

9.8	投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。如涉及进口免税，详见文件第八章描述。若报免税价格，中国政府对原产于美国的部分商品加征关税由投标人负责。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件三）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1  投标货物包括标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

10.3.2  货物运至最终目的地的运输费、保险费等全部费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	只能有一个投标方案和报价, 否则将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供 不低于分包控制金额的1.5% 的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的收受人：北京国际工程咨询有限公司。银行账号信息见文件第五章。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；

（3）投标人恶意串通投标的；

（4）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

北京地区：支票、电汇、网银、投标担保函

外    埠：汇票、电汇、网银、投标担保函

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。投标人同时对多个包号进行投标时，如提供一份投标保证金的，应注明每包的投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定所涉及的包号的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内办理无息退还手续。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。中标人在领取中标通知书时须向招标代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的  90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将被退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　一　份和副本  四  份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人还需提供电子版投标文件1份（光盘或U盘），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件应胶装、目录清楚、页码准确。

13.3	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在招标文件要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.4	如对投标文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删等，必须由投标文件签字人（指法定代表人或经其正式授权的代表）在修改变更处签字并加盖公章。

13.5	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.6	投标人为自然人的，可以不执行招标文件中对投标文件的盖章要求。

13.7	投标文件封面及背脊的格式应按照招标文件的要求制作，格式见附件11。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

14.1	投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封（箱）表面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和投标文件正本一起封装。

14.2	为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

14.3	投标保证金应与投标文件同时提交。为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。如投标保证金是以电汇、网银等转账方式提交的，投标人应将电汇底单复印件或网银转账界面的打印件等加盖投标人公章后密封在信封里。

14.4	所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明项目名称、招标编号、包号和“在（开标日期、时间 ）之前不得启封”的字样。(填入规定的投标截止日期)

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的即视为符合密封要求，招标采购单位不得拒收。

14.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、包号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4	投标有效期内投标人撤销投标文件的，其投标保证金将不予退还。投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标采购单位，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

17.2	开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。投标人不足3家的，不得开标。

17.3	除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员 签字确认。

17.5	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 18.	组建评标委员会

18.1	评标委员会根据政府采购有关要求和本次采购项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	   投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

19.1.2  符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.2  澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2.4  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 20.     投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

（1）未按规定要求交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）未按照招标文件规定胶装投标文件的；

（4）不具备招标文件中规定资格要求或未按招标文件要求提供资格证明文件的；

（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标人串通投标的；

（8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

20.4	有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	比较与评价

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.4条。

21.3	投标相同品牌产品情况的处理

（1）提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

21.4	根据实际情况，本项目采用综合评分法：即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照招标文件中规定的评审因素的量化指标按包进行评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选供应商）的评标方法（每个评委按包分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。具体评分因素权重如下：

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 监狱企业、残疾人福利性单位参与投标视同小型、微型企业，须提供相应证明文件的复印件，否则不考虑价格扣除。 对未在货物说明一览表中写明或未填写“中小企业声明函”的，在价格评审时不予考虑。 | 30 |
| 2 | 技术性能 （45分） | （1）*号条款不满足每条扣5分； （2） #号条款不满足每条扣3分； （3）一般条款不满足每条扣1分； （4）漏报技术条款视为该条不满足。 40分扣完为止。 注：投标人在响应技术规格时，应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页、Datasheet）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告；印刷资料或检测报告出现与技术规格响应不一致；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。 投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款（参数）应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为不响应招标文件要求，扣5分。 | 40 |
|  |  | 全部满足招标文件要求的基础上，实质上优于招标文件要求，每一条款加1分，最高得5分。 | 5 |
| 3 | 相关业绩 （8分） | 投标人2015年至今与本项目相同或相关的项目业绩每份合同1分，最多8分（含合同首页、主要建设内容页、合同盖单位章页）。 | 8 |
| 4 | 综合商务 （12分） | 质量保证期：满足招标文件要求的得1分，每增加1年加1分，本项最高6分。 | 6 |
|  |  | 供货方案、培训方案、备件供应、售后服务措施，方案最完善的得6分，其它根据情况由优到次依次减1分，最低得0分。 | 6 |
| 5 | 政策法规（4分） | 投标产品中每有一项节能产品（且必须提供财政部、国家发展和改革委员会认可的有效期内的认证证书复印件及相应的节能产品政府采购清单并均需加盖本单位公章）得1分，最多2分。 | 2 |
|  |  | 投标产品中每有一项环境标志产品（且必须提供中华人民共和国财政部、中华人民共和国环境保护部认可的有效期内的认证证书复印件及相应的环境标志产品政府采购清单并均需加盖本单位公章）得1分，最多2分。 | 2 |
| 6 | 投标文件 （1分） | 投标文件封面背脊格式完全符合招标文件要求，装订牢固、目录清楚、逐页编码、页码准确，完全响应招标文件要求得1分； 投标文件封面背脊格式不符合招标文件要求，文件制作不够规范得0分。 | 1 |

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	开标之后，直到采购人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外，确定实质上响应招标文件且满足下列条件者为中标候选人。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。

### 24．	确定中标人

24.1	评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人。采购人按照推荐的中标候选人顺序确定一名中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

24.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同。如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，采购人也可以选择重新组织采购。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2	在招标过程中出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果，并同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.3   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	本项目不设履约保证金。

## 七   其它

### 29．	质疑的内容、时间与处理

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第二章  合同一般条款

### 1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备（含软件系统）、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2      技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     卖方应在合同规定的交货期  5 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7      装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2     如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8      付款条件

付款条件见第七章“合同特殊条款”。

### 9      技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后  5  天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送到买方处。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后  5  天内将这些资料免费寄给买方。

### 10     质量保证

10.1    卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3   根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  3  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后   3  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5    除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期不低于：自货物通过最终验收起12个月。

### 11     检验和验收

11.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2    货物运抵现场后，买方应在 7 日内组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

11.3    买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

### 12    索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在卖方收到索赔通知后  3  天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在收到索赔通知后 3 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 13     延迟交货

13.1    卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2    如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14     违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

### 15      不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  3  天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 3  日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16      税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17      合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向买方所住地人民法院提起诉讼。

### 18      违约解除合同

18.1    在卖方出现下列违约行为的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19     破产终止合同

19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20     转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    卖方拟将非主体、非关键性工作分包的，应当按照其投标文件中载明的分包承担主体进行分包，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的承担主体与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

### 21     合同修改

21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22      通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23     计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24     适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25     履约保证金

25.1   不设履约保证金。

### 26　   合同生效和其它

26.1    卖方未经买方允许，不得擅自将因履行本合同所知悉的买方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。卖方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给买方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

26.1   政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.2   本合同一式 八 份，具有同等法律效力。

# 第三章  政府采购合同格式（货物类）

政府采购合同格式（货物类）

合同编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(买方)            (项目名称)中所需         (货物名称)经           (招标采购单位)以          号招标文件在国内         (公开/邀请)招标。经评标委员会评定并经采购人确认               (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	合同补充协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物和数量：详见供货清单

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。大写：

分项价格：　详见附件

4、付款方式

4.1国产货物及进口含税货物：

（1）合同签订后15日内，买方支付合同总价的70% ；

（2）货到指定地点并且验收合格后15日内，买方支付合同总价的30%。

4.2进口免税货物：

（1）中标供应商与采购人、外贸代理公司签署三方协议；

（2）协议生效后买方支付货物总价的100%给外贸代理公司；

（3）外贸代理公司出具货物总价的100%不可撤销信用证；

（4）卖方提供发货单据后外贸代理公司支付货物总价的90%；

（5）卖方提交验收合格报告后，外贸代理公司支付货物总价的10%。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

5.1交货时间：

（1）国产货物及进口含税货物，自合同生效起3个月内，完成供货。

（2）进口免税货物，自信用证开出3个月内，完成供货。

5.2交货地点：

中标供应商所有货物必须送至首都医科大学设备库房，未经允许将货物直接送至最终使用单位，设备与实验室管理处将不予确认，由此带来的合同履约纠纷，由中标供应商负责。验收完成后，由中标供应商负责将货物送至最终使用用户处。

6、合同的生效。

本合同经双方法定代表人或其授权代表签署、加盖单位公章后生效。

买　方：               			     卖　方：

名　称：(印章)                      名　称：(印章)

年　月　日                          年　月　日

法定代表人或其授权代表(签字)：      法定代表人或其授权代表(签字)：

地　　址：							  地　　址：

邮政编码：							  邮政编码：

电　　话：							  电　　话：

开户银行：							  开户银行：

帐　　号：							  帐　　号：

开户行号：

# 第四章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3法定代表人授权书（格式）

7-4制造厂家的资格声明（格式）

7-5经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6制造厂家的授权书（格式）

7-7投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件（投标人必须提供投标人相关单位一览表）

附件8——业绩证明文件

附件9——服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

附件11——封面和背脊

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币

（用文字和数字表示的投标总价）。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方与采购人不存在可能影响招标公正性的利害关系，在投标之前，未曾为投标包号的采购需求提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 校内分包号 | 名称 | 投标总价 （元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中的不一致，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

货物名称：___________ 招标编号：_______________ 包号：         校内分包号：______________　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 原产地 | 制造商名称 | 数量（单位） | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：___________________

投标人(盖章)：

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4. 商品的原产地是指本次投标货物或产品的最初来源，即产品的生产地。进口产品需提供原产地证明。

注意：原产地不是制造商的注册地。

5. 设备单价2万元以上的，须在此分项报价表后附详细的配置清单，并加盖投标单位公章。

## 附件4     货物说明一览表

投标人名称：______________ 招标编号：______________  包号：          校内分包号：_______________

| 序号 | 货物名称 | 货物型号 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 （单位） | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：（人民币大写） |  |  |  |  |  |  | ￥ |  |  |  |

投标人授权代表签字：_______________________

投标人(盖章)：

注：1、若投标人所投货物为进口产品，应在备注栏标明投标报价是否为免税价；

若投标人所投货物为国产产品，应在备注栏标明所投产品是否为小微企业生产、是否为节能环保产品、是否为监狱企业或残疾人福利性单位生产；

如出现货物说明一览表中的“小型和微型企业产品”内容与“中小企业声明函”的内容不一致或货物说明一览表中未表明是否为小型和微型企业生产时，则在评审时视为非“小型和微型企业产品”。

2、如需要，投标人可以对以上各项货物详细技术性能另页描述。

## 附件5　　　　技术规格偏离表

投标人名称:_______ 招标编号:_______ 包号:______ 校内分包号：________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_______ 招标编号:_______ 包号:______ 校内分包号：________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：除招标文件第四章、第八章以外，投标人应申明投标文件对招标文件的每一章的响应情况。对于无偏离的章节，只需在说明中写明“完全响应”、“无偏离”即可。如有偏离，则应对偏离的条款逐条进行说明。

投标人授权代表签字：______________________

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件（投标人必须提供投标人相关单位一览表）

附件7-1    法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：提供复印件。投标人为法人或者其他组织的须加盖本单位公章；投标人为自然人的应签署本人姓名。可提供“三证合一”形式的新版执照。

附件7-2   税务登记证书及纳税证明复印件

说明：法人或者其他组织须加盖本单位公章；自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。纳税证明可提供开标前6个月内任意1个月的纳税证明材料（可提供复印件。若投标人在开标前6个月内依法可以不缴税的，应出具相应的说明）。证明材料可以是缴费的银行单据、税务机构开具的证明等。提供“三证合一”形式新版执照的，可不提供税务登记证。

附件7-3    法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：如投标人为自然人的，可不提供此项。

附件7-4   制造厂家的资格声明

（投标人为制造商时填写）

- 名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　  生产的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　　　　　　　　　销售项目和数量

________________________　　　　　　　　_________________________

________________________　　　　　　　　_________________________

出口销售额：________________________

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：_________________

授权代表(签字)：_____________

授权代表的职务：_____________

电话号：__________________

制造商盖章：_______________

传真号：__________________

附件7-5   经销商(作为代理)的资格声明

（投标人为经销商时填写）

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明（如有）：

制造厂名称和地址          制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址           制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____________________________________

授权代表(签字)：___________________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：___________________________________

传真号：___________________________________

公章：_____________________________________

附件7-6    制造厂家的授权书　（格式）

说明：授权书中应写明授权产品的名称、品牌、型号。如招标文件没有具体产品的授权要求，则投标时可以不提供此项内容。此格式供投标人参考使用。非进口产品的授权书不作为资格证明文件。

致：招标采购单位

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的  （产品名称和品牌型号）  的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

附件7-7　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位2017年度经会计师事务所出具的审计报告复印件（税务审计报告或未加盖会计师事务所公章的财务审计报告无效）并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明须提供银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件（不受收受人和项目的限制）。若提供的是复印件，评标委员会保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

附件7-8    社会保障资金缴纳记录

说明：提供开标前6个月内任意1个月的缴纳记录（可提供复印件）。证明材料可以是缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等（自行编写无效）。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。

附件7-9    具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

说明：具体内容以招标文件第八章要求为准。如招标文件第八章没有具体要求，则投标时可以不提供此项内容。证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有相应的履约能力，可以完成本采购项目所需的内容。

附件7-10    近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

附件7-11    信用声明

在参与本次采购活动之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

附证明材料：提供投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对自身查询结果的截图，查询时间应在投标截止时间前7日内。

附件7-12  节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

节能产品、环境标志产品

注：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

台式计算机产品性能参数须与节能产品政府采购清单台式计算机性能参数的附件一致，凡与附件所列性能参数不一致的产品，不予认可。

在上述范围内的投标货物须在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印并标注出所在位置，并提供相应证明材料。

以下两项为非强制内容，投标人可提供相应文件作为评审加分因素：

a. 节能产品（非强制）：应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印产品所在目录页并标注出所在位置。

b. 环境标志产品（如有）：应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、中华人民共和国生态环境部网站（http://www.mee.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.org/）公布的最新一期“环境标志产品政府采购清单”目录中，须打印产品所在目录页并标注出所在位置。

信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

附件7-13   招标文件要求的其他资格证明文件

1. 投标人必须提供投标人相关单位一览表

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人名称(公章)：__________________________________

投标人授权代表（签字）：_______________________________

日期：___________________________

2. 说明：其他资格证明文件应提供复印件并加盖公章。

## 附件8　　　　业绩证明文件

请投标人自行设计表格填写，对近3年做过的同类项目业绩作出说明（附合同主要部分的复印件,至少包含合同首页、主要建设内容页、合同盖单位章页）。

## 附件9　　　　服务承诺书

## 附件10　　　　中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

注：

1、如投标人为大型企业，则应进行如下声明：

本公司郑重声明，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_ 大型__企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

2、监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件11　　　　封面和背脊

封面格式

招标项目名称：（如“设备购置—教学楼配套设备采购项目”） 采购代理机构：（如“北京国际工程咨询有限公司”） 招标编号：（如“BIECC-ZB1666”） 分包名称：（如“设备购置—教学楼配套设备-设备购置-01”） 校内分包号：（如“bie-17q65-01”） 投标文件 正本（或副本） 投标人名称：. 投标人地址：. 投标人电话：. 投标人传真：. 投标人邮箱：. 投标日期：.

背脊格式

XXXX公司（注：此处填写投标人名称）

bie-17q65-01（注：此处写校内分包号）

# 第五章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受首都医科大学的委托，对下述货物及服务进行国内 公开 招标。现邀请合格的投标人前来投标。

- 招标编号：BIECC-ZB5963

- 招标货物名称和数量：详见第八章“货物需求一览表及技术规格”。

3.   招标文件售价：

本项目标书按包出售, 每包售价200元（电子文档下载地址：www.biecc.com.cn，进入主页后在页面中点击“标书下载”），招标文件售后不退。投标人如汇款购买招标文件，请将汇款单复印件及以下表格内容发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写为：“购买标书信息+项目编号”。如需快递纸质版招标文件，须加付快递费50元人民币。

在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的项目编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 详细通讯地址 |  |
| 传真 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 备注 |  |

注：投标人在购买招标文件时按照招标公告的要求提供相应材料，如实完整的填写出售标书记录，尤其须明确拟投标包号。本项目本次分4个包进行招标，投标人必须按所投包数缴纳购买招标文件的费用。投标人在购买招标文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

4.   购买招标文件时间和地点：

时间：招标公告发布之时起至 2018 年 12 月 5 日，上午9:00至11:30；下午1:00至4:30（北京时间），节假日除外。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

5.	投标截止时间：2018年 12 月 12 日　上午9：00　（北京时间）。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.	开标时间：2018年 12 月 12 日　上午9：00　（北京时间）。

7.   投标、开标地点：首都医科大学学术交流服务中心二层多功能厅

8.   凡对本次招标提出询问，请与北京国际工程咨询有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

9.   招标代理机构联系方法:

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层

邮  编：100083

开户行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系部门：招标事业部

联系人：孙恺宁、丁亚男、张乐

电  话：82373532、82376706

传  真：82370881

电子邮件：jowena@163.com

# 第六章    投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：首都医科大学 地址：北京市丰台区右安门外西头条10号 联系人：黄老师 电话：010-83911232 |
| 8.1 | 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容： 附件1——投标书（格式） 附件2——投标一览表（格式） 附件3——投标分项报价表（格式） 附件4——货物说明一览表（格式） 附件5——技术规格偏离表（格式） 附件6——商务条款偏离表（格式） 附件7——资格证明文件 7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 7-2 税务登记证书及纳税证明复印件 7-3 法定代表人授权书（格式） 7-4 制造厂家的资格声明（格式） 7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式） 7-6 制造厂家的授权书（格式） 7-7 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明 7-8 社会保障资金缴纳记录 7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料 7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明 7-11信用声明 7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料 7-13招标文件要求的其他资格证明文件（投标人必须提供投标人相关单位一览表） 附件8——业绩证明文件 附件9——服务承诺书 附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函 附件11——封面和背脊 投标人应按照“附件7——资格证明文件”的内容要求提供完整的资格证明文件，未按照要求提供相应资格证明文件的投标文件将被视为非实质性响应投标而被拒绝。 |
| 8.2 | 除上述8.1条外，投标文件还应包括招标文件第一章投标人须知第9条的所有文件。 |
| 9.4 | 关于产品授权（资格证明文件）： 单项货物总价大于或等于5万元人民币的进口产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。 |
| 9.5 | 所提供的投标产品单台、套金额达到人民币10万元及以上的进口产品，须提供维修手册（或设备电路图）及中文操作手册供应承诺（格式自拟），未提供的视为非实质性响应。 |
| 9.6 | 关于医疗器械和特种设备（实质性响应条款）： 如投标人所投产品为医疗器械，则投标人须提供医疗器械生产或经营许可证；国家食品药品监督管理局对投标产品有注册要求的，投标人须提供医疗器械注册证。 《特种设备安全监察条例》中涉及的压力容器（如高压灭菌锅、高压釜）等特种设备，投标人需提供有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，中标后须协助使用方办理完成相关许可使用登记手续及投入使用后安全附件的定检等。 |
| 10.1 | 所有投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。如涉及进口免税，详见文件第八章描述。若报免税价格，中国政府对原产于美国的部分商品加征关税由投标人负责。 |
| 11.1 | 投标保证金：不低于投标总报价的1.5% |
| 11.3 | 应按照招标文件规定的形式提交保证金，本项目不接受11.3条规定以外的其他形式的保证金。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付 |
| 12.1 | 投标有效期：90天(日历日) |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份 副本： 4 份 电子版文件： 1 份（须为投标文件正本pdf彩色扫描件，其中：分项报价表和货物说明一览表清单须单独提供word或excel格式的文件） |
| 15.1 | 投标截止期：2018年12月12日上午9：00前 |
| 17.1 | 开标时间：2018年12月12日上午9：00整 开标地点：首都医科大学学术交流服务中心二层多功能厅 |
| 21.3 | 投标相同品牌产品情况的处理 （1）提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。 （2）非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。 |
| 21.4 | 评标方法： 综合评分法 |
| 23.1 | 中标候选人：按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。排名最高的投标人为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选供应商）。 |
| 28.1 | 不设履约保证金。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 本招标文件的解释权属于采购人及招标代理机构。 |

# 第七章    合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。本条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：首都医科大学。

1.6 卖方：本合同卖方系指：中标供应商。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

8、 付款条件：

8.1国产货物及进口含税货物：

（1）合同签订后15日内，买方支付合同总价的70% ；

（2）货到指定地点并且验收合格后15日内，买方支付合同总价的30%。

8.2进口免税货物：

（1）中标供应商与采购人、外贸代理公司签署三方协议；

（2）协议生效后买方支付货物总价的100%给外贸代理公司；

（3）外贸代理公司出具货物总价的100%不可撤销信用证；

（4）卖方提供发货单据后外贸代理公司支付货物总价的90%；

（5）卖方提交验收合格报告后，外贸代理公司支付货物总价的10%。

9、 技术资料：

合同生效后 5 天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送至买方处。

10、质量保证（如招标文件第八章有特殊要求，按照第八章要求执行）：

10.3  卖方在收到通知后  3  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4  如果卖方在收到通知后  3  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5  合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 12 个月。

11、  检验和验收：

11.2  如招标文件第八章没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

15、  不可抗力：

15.2  不可抗力通知送达时间：事故发生后  3  天内。

# 第八章    货物需求一览表及技术规格

第一节．货物需求一览表与一般要求

一、货物需求一览表

| 包号 | 校内分包号 | 分包名称 | 控制金额 (万元) | 是否接受进口货物 | 所属CA项目名称及编号 | 项目总预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | bie-18q74-01 | 动物实验平台条件建设-设备购置-01 | 126.64 | 是 | 2018年建设性项目（第15批）XM-0000014226181108287 | 791.5728 |
| 02 | bie-18q74-02 | 动物实验平台条件建设-设备购置-02 | 355.9328 | 否 |  |  |
| 03 | bie-18q75-01 | 高性能计算系统配置软件项目-设备购置-01 | 132 | 是 |  |  |
| 04 | bie-18q77-01 | 中医药专业学科建设平台项目-设备购置-01 | 177 | 是 |  |  |

二、授权要求：

1.技术需求中已写明授权要求的，投标人按照要求的形式提供相应授权书。

2.技术需求中无明确授权要求的，单项货物总价大于或等于5万元人民币的进口产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。

三、交货时间：

1.国产货物及进口含税货物，自合同生效起3个月内，完成供货。

2.进口免税货物，自信用证开出3个月内，完成供货。

四、交货地点：

中标供应商所有货物必须送至首都医科大学设备库房，未经允许将货物直接送至最终使用单位，设备与实验室管理处将不予确认，由此带来的合同履约纠纷，由中标供应商负责。验收完成后，由中标供应商负责将货物送至最终使用用户处。

五、售后服务：

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起12个月。

2.如招标文件第八章第二节有明确要求，则按照第八章第二节的要求执行。

六、验收：

采购人在验收时将按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。如招标文件第八章第二节没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

第二节．技术需求

01包：动物实验平台条件建设-设备购置-01

校内分包号：bie-18q74-01

本包核心产品：序号1  研究级倒置显微镜

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究级倒置显微镜 |  | 用途：用于细胞培养观察，显微操作观察，用于研究工作。 1．工作条件： 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2． 主要技术指标： 2.1 研究级倒置显微镜 2.1.1 显微镜镜体：U型光路； 2.1.2 物镜转换器： ≥6孔式物镜转换器, 物镜转盘下配备防漏水功能装置； 2.1.3聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm），行程≥10mm，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节； *2.1.4 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm； 2.2 透射光照明装置：100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调，外置电源供应器； 2.3 双目镜筒：瞳距可在56-76mm范围内进行调节，视场直径为≥22； 2.4 载物台：具备XY锁定功能；控制手柄扭力可调；尺寸：≥240mm(D) x 444.5mm(W)；移动范围Y≥75mm，X≥114mm； 2.5 聚光镜：长工作距离DIC/RC聚光镜，N.A.≥0.5， W.D.≥45mm； 2.6 物镜 2.6.1 平场半复消色差相差物镜4X（N.A.≥0.13, W.D.≥17.0mm）； 2.6.2 平场半复消色差浮雕相衬物镜 10X（N.A.≥0.3, W.D.≥9mm）； 2.6.3 长工作距离平场半复消色差浮雕相衬物镜20X（N.A.≥0.45, W.D.≥6.6-7.8mm）； 2.6.4 长工作距离平场半复消色差浮雕相衬物镜40X（N.A.≥0.6, W.D.≥3.0-4.2mm）； 2.7 滤色镜：日光平衡滤色片，柔光镜，中灰密度滤色片； 2.8 目镜：高眼点目镜，10×，视场直径：≥22； 2.9 反射荧光系统 *2.9.1 激发块转盘： ≥8孔位激发块转盘，无需拆卸可更换激发块，内置光闸，防水设计； 2.9.2 荧光激发块：蓝色（B）、绿色（G）、紫外（U）； 2.9.3 光源：备有带聚光透镜和超高压汞灯变压器的100W超高压汞灯壳； 2.10彩色制冷型显微数码相机 2.10.1 与显微镜同一品牌专业数码照相机； 2.10.2 相机类型：单芯片彩色CMOS（像素位移）； 2.10.3 制冷系统：Peltier制冷； 2.10.4 芯片尺寸：1/1.2 英寸235万像素彩色CMOS全局快门； 2.10.5 相机接口：C接口； *2.10.6 有效图像分辨率：≥2000万像素； 2.10.7 灵敏度：ISO 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 ； 2.10.8 A/D: 12位； 2.10.9 测光模式: 模式：自动，SFL自动，手动 调节：±2.0 EV ；步进: 1/3 EV 时间：39 μs to 60 s 测光区域：全幅，30%, 1%, 0.1% 2.10.10 实时帧速：1920 × 1200 (1 × 1): 60 fps*2, 1920 × 1080 (1 × 1): 60 fps*2； 静态图像传输时间：5760 x 3600 (3 × 3): 大约4 s,1920 x 1200 (1 × 1): 大约0.3 s。 3． 基本配置： 3.1 显微镜主机 1套 3.2 落射明场照明系统 1套 3.3 半复消色差浮雕相衬物镜 10X、20X、40X 1套 3.4 荧光照明系统 1套 3.5 必配的附件、配件、专用工具、消耗品等 4． 技术资料： 4.1 详细的操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书 5． 技术服务和培训 5.1 卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。 |  | 台 | 1 | 是 | 否 |
| 2 | 显微数码成像系统 |  | 1.显微图像控制及分析软件： 1.1 采集图像：支持多种型号CCD； 1.2 可对图像中的直线显示线上灰度强度变化； 1.3 可在图像上添加注释、箭头等功能； 1.4 可调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度； 1.5 可对单荧光通道图片做色彩合成； 1.6 可合成透射光和荧光通道图像； 1.7 可支持反转滤镜； 1.8 可输入硬件信息即可实现添加标尺功能； 1.9 可以做离线白平衡； 1.10 可以执行简单的手动测量功能，如长度测量和面积测量。 2.配置： 显微数码成像系统软件 1套 数据处理 1套 |  | 套 | 1 | 是 | 否 |
| 3 | 体视显微镜 |  | 用途：动物、植物、卵细胞的观察。 1． 工作条件： 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2． 主要技术指标： 2.1 体视显微镜 2.1.1 放大倍率：13.4 - 90倍； *2.1.2 变倍：0.67 – 4.5X连续变倍，变倍比1：6.7； *2.1.3 工作距离：约110mm； 2.1.4 双目观察筒：视场数为≥22，瞳距调节范围为52-76mm； 2.1.5 目镜：10X，F.N. ≥22； 2.1.6 物镜：2X物镜； 2.1.7 透射光照明装置： 2.1.7.1 光源：6V30W卤素灯。 *2.1.7.2 照明方式：透射光明场照明、斜射光照明。 2.1.8 所采用光学元件均为环保无铅玻璃，有ECO无铅认证。 3． 基本配置： 3.1 体视显微镜主机 1套 3.2 透射照明系统 1套 3.3 附件：放大冷镜，配件：电源、专用工具、消耗品灯泡、擦镜纸等。 4． 技术资料： 4.1 详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。 5． 技术服务和培训 5.1 卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。 |  | 台 | 1 | 是 | 否 |
| 4 | 温度孵育控温仪 |  | 1．工作环境： 1.1 工作温度：5-31℃； 1.2 工作湿度：相对湿度≤80%； 1.3 工作电源：100–240 VAC, 50–60HZ。 2.性能与技术要求： 2.1 显示：8.5英寸彩色触摸屏； 2.2 完全试剂开放，各种科研和耗材开放，可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等； 2.3 反应体系：1-50µl，支持10µl以下小反应体系。 2.4 升降温速度：5℃/秒； 2.5 温控范围：0 -100℃； *2.6动态温度梯度功能：同时运行8个不同的温度；梯度温控范围：30 -100℃；梯度温差范围：1 - 24℃；梯度温度孵育时间：相同。 |  | 台 | 1 | 是 | 否 |
| 5 | 光学扫描仪 |  | 1．工作环境： 1.1 工作温度：5-31℃ 1.2 工作湿度：相对湿度≤80% 1.3 工作电源：100–240 VAC, 50–60HZ. 2.性能与技术要求： 2.1适用于多种荧光方法，如Taqman，Molecular Beacon，FRET探针，SYBR Green I； 2.2光源：6色带有滤光片的LED； 2.3检测通道：6个检测通道，具有FRET检测通道。 *2.4检测器：6个带有滤光片的PDT； 2.5激发/发射波长范围：450-730nm。 |  | 台 | 1 | 是 | 否 |
| 6 | 压电破膜仪 |  | （一）技术参数 1.功能设置: 1.1压电陶瓷通电后高频振动，带动显微操作针产生振动； 1.2 可以分别进行透明带打孔与细胞膜穿孔的独立参数设置和操作； 1.3 穿孔参数设置包括强度、速度、振动次数等； 1.4穿孔参数设置组合可以进行记录； *1.5可以自动清理针口； 1.6清理针口设置参数可以记录； *2. 压电脉冲参数： 振幅（Int.） 1-50 1-22 可以步距1调整 22-50可以步距4调整 速度（Speed）1-10 1-10可以步距1调整，每步1Hz 次数（Pulse）1-10 1-10可以步距1调整 清除功能 1-86 振幅（Int.） 1-22 可以步距1调整 22-50可以步距4调整 清除功能 1-40 速度（Speed）1-40可以步距1调整 1-10：每步1Hz；10-20：每步2Hz；30-34：每步5Hz；34-40：每步25Hz； 3. 电源： 连接电源 100V 到240V +-10%, 50Hz到60Hz 根据电压自动调整 保险丝 从100V到240V T3.15A,250V(2个) 功率：18W 保护等级 I 超电压范围 II 4. 环境要求： 环境：仅用于室内 环境温度： 150C到350C(590F到950F) 相对湿度： 30% 到65%，禁止喷雾 大气压 ：80kPa到106kPa 可以在海拔2000m以下使用 污染等级 2 5.接口： USB 仅用于技术服务 RS232 要求与显微镜X73适配 |  | 台 | 1 | 是 | 否 |
| 7 | C接口 |  | C-mount 0.7X DXM1200 Relay Lens（0.7X C接口） |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 8 | 小型台式高速冷冻离心机 |  | *1.温控范围：-10 °C 至 +4 °C ，并可在离心机运行期间设置。 2. 离心机具备制冷功能：从 21 °C 降温至4 °C ，≤8分钟。 3. 待机冷却功能：在待机状态下可持续制冷≥8小时。 4. 有冷凝水槽。 5. 符合IEC 1010-2-020离心机安全标准。 6. 最大转子容量：24*1.5ml、2.0ml 离心管，气密性转子。 7. 转子材质：铝合金金属材质。转子盖材质：不锈钢\铝金属材质。 *8.最高转速≥15000rpm ，以100rpm递增，最大相对离心力≥21100×g。 9. 加速到最高转速所需时间≤15 秒。 10. 从最高速降速到零所需时间≤16秒。 11. 离心计时：30 秒 – 99 小时 59 分钟，可连续离心。 12. 具有软刹车功能。 13. 具有单独的瞬时离心按键。 14. 具有单独的rpm（转速）/rcf（相对离心力）转换按键。 15. 具有无碳刷变频电机，免维护。 16. 具有定速计时功能。 *17.具有运行结束后自动开盖功能。 18. 转子经第三方认证，可高温高压灭菌。 19. 噪音≤48db。 20. 配置：24*1.5ml\2.0ml 气密性角转子。 |  | 台 | 1 | 是 | 否 |
| 9 | 8道手动移液器 |  | 1.重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀； 2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作安全； 3.人体工程学设计，减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损； *4.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性； *5.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察； *6.具有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性广泛； 7.八道移液器具备单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本； 8.移液体积范围为30～300μl ； 量程范围：30-300μl； 30μl体积：不准确度 ±3.0%， 不精确度 ±1.0% ； 150μl体积：不准确度 ±1.0%，不精确度 ±0.5% ； 300μl体积：不准确度 ±0.8%， 不精确度 ±0.3% ； |  | 把 | 1 | 是 | 否 |
| 10 | 单道移液器 |  | 1.采用高科技材质，重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀； *2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 3.人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）； *4.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性； 5.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察； *6.密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛； 7.0.1μl－10ml 10种不同量程选择； 8.4支/套 （0.5-10ul、2-20ul、 20-200ul、100-1000ul） 量程范围： 量程范围：0.5-10ul 0.5μl体积：不准确度 ±8.0% 不精确度 ±5.0% ； 10μl体积：不准确度 ±1.0% 不精确度 ±0.4% ； 量程范围：2-20ul 2μl体积：不准确度 ±5.0% 不精确度 ±1.5% ； 20μl体积：不准确度 ±1.0% 不精确度 ±0.3% ； 量程范围：20-200ul 20μl体积：不准确度 ±2.5% 不精确度 ±0.7% ； 100μl体积：不准确度 ±1.0% 不精确度 ±0.3% ； 200μl体积：不准确度 ±0.6% 不精确度 ±0.2% ； 量程范围：100-1000ul 100μl体积：不准确度 ±3.0% 不精确度 ±0.6% ； 500μl体积：不准确度 ±1.0% 不精确度 ±0.2% ； 1,000μl体积：不准确度 ±0.6% 不精确度 ±0.2%； |  | 套 | 1 | 是 | 否 |
| 11 | 漩涡混合器 |  | 1.自动或点振混合方式，可调速度。 2.转速范围：600-3200rpm。 3.重量：约4Kg。 |  | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 12 | 双门冰箱 |  | 类别：两门； 面板颜色：白； 面板材质：彩晶玻璃； 总容量（L）：＞270； 冷冻室（L）：＞90； 冷藏室（L）：＞175； 制冷剂：R600a； 冷冻能力（kg/24h）：10； 制冷方式：风冷； 控制方式：电脑； 按键方式：触摸； 额定电压/频率：220V/50Hz； 综合耗电量（Kw▫h/24h）：0.69； 能效等级（新国标）：2级； 压缩机类型：定频； 噪音值dB（A）：＜40； 气候类型：SN-N-ST； 尺寸含把手及电源线（深*宽*高mm）：635*578*1722。 |  | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 13 | 高压灭菌器 |  | 一.技术参数： 1.容量:≥60升； 2.立式结构底部带脚轮； 3.采用垂直向上打开腔门(上掀下压式开关盖)，节省空间； 4.腔体直径≥40cm； 5.灭菌腔材料:SUS304不锈钢； 6.最高灭菌工作温度:≥138℃； *7.时间范围:灭菌时间:1-5999分钟，融化时间:1-5999分钟,保温时间:1-7666分钟，定时启动时间：0分钟-140小时； 8.压力：设计压力≥0.34Mpa,安全阀起跳压力≥0.3Mpa； 9.存储系统:可同时创建20条程序； 10.内置蒸气收集瓶容量:≥16升； 11.附件：水位传感器1个,冷却风扇1个,不锈钢提篮2个。 12.带自动注水功能：内置大空量蒸气收集瓶,可实现对升温产生的蒸气的有效吸收,同时当灭菌腔底缺水时,会对腔体进行自动注水； 13.腔体水位显示：显示屏可直接显示腔体水位状态(水满,缺水,补水中),免除用户需要观察腔底水位的不便。 *14.配备烘干功能：全自动烘干，灭菌后不需要打开腔盖，对器具进行烘干，效果彻底。 *15.提供空气过滤:提供0.2μm空气过滤器,灭菌结束时,外部气体经过滤后进入腔体, 可实现在无菌状态下的快速干烘干。 二．特点： 1.采用智能化微电脑系统,可以实现对灭菌过程的全自动控制； 2.人性化权限管理,可以对仪器分三级权(操作员,管理员和工程师)权限管理； 3.记忆存储系统,可设置自己的灭菌参数,记忆存储起来,断电也不会丢失； 4.定时启动:可预约灭菌器,设定灭菌器,灭菌器按预约时间启动； 5.废弃物灭菌模式：专用的废弃物灭菌程序，对实验室的废弃物进行有效灭菌； 6具有琼脂处理功能:可以对琼脂进行加热、融化、保温,以及对腔体进行预热处理； 7.预置五种及以上灭菌模式,可针对固体,液体,琼脂,废弃物等灭菌； 8.提供校验接口,可同时接入15根温度探头,以供温度验证之用； 9..配备冷却风扇:灭菌完成可快速降温。 三.安全措施： 1.防烫设计：腔盖、台面由热绝缘塑料制成，可以防烫； 2.电动式双内锁：实时监测腔盖开关状态,确保腔盖关到位才能启动工作,同时实时监测腔内温度和压力,只有温度和压力在安全的状态下才能开启腔盖。 3.冷却锁打开温度：根据灭菌物的热惯性,可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度,腔盖无法打开。 4.缺水双重保护：配备水位传感器和干烧保护器的双重保护系统,防止干烧,杜绝误判,缺水迅速断电并报警。 5.过压双重保护：配备安全阀和过压保护系统,压力异常,能泄压产断电报警。 6.过温与升温保护：若出现超过设定的温度或升温异常,能断电并报警。 7.具有过流,短路保护,漏电保护。 四.相关证书 1.鉴于高压灭菌器是特种设备，生产厂家必须是正规的高压灭菌器生产厂家，产品必须有检测报告（提供检测报告复印件），否则投标无效。 2.生产厂家必须本身具有特种设备(压力容器)生产资质(由国家法定机关颁发,不接受由第三方提供的资质)（提供资质证书复印件），否则投标无效。 五.质保期：自验收合格起五年。 |  | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 14 | 超声波清洗器 |  | 1.主要性能特点： 清洗机采用单片机软件操作； 清洗机降音盖、清洗槽均采用优质不锈钢密封性好，并具有隔音、隔热效果； 数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示； 数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、进液液位（及实际液位）、加热温度（及实际温度）； 清洗机电路具有自动扫频功能，能产生连续脉冲射流，使清洗效果更明显，工作更稳定； 清洗机电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低； 2.主要技术参数： 外形尺寸：350*245*330mm； 内槽尺寸：230*140*130mm； 容量：4L； 标准超声频率：40KHz； 超声功率：100W； 超声功率可调范围：40-100%； 加热功率：400W； 温度设定范围：室温-80℃； 工作时间可调：1-480min。 3.其他配置：不锈钢网篮、不锈钢降音盖、手控进排水 4.电源：220V/50Hz |  | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 15 | 安全应急包 |  | 每个安全应急包内含防烟防毒面具3个，应急手灯1个 |  | 个 | 90 | 否 | 否 |

02包：动物实验平台条件建设-设备购置-02

校内分包号：bie-18q74-02

本包核心产品：序号1 大鼠IVC(一拖二）

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大鼠IVC (一拖二） | 初效、高效过滤器、进排风阀门、生命窗盖、笼盒终端滤膜、饮水瓶密封圈、搭扣及笼盒硅胶密封条，备用风机二台 | 1.本IVC用于大鼠饲养或繁殖SPF级实验小鼠； 2.电源供应：AC 220V/50 Hz； 3.空气过滤器：至少提供粗效、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.999%； 4.换气次数：可调≥20次； 5.笼间供气均一性：误差＜10％； 6.运行噪音：控制系统（主机）＋笼架，在换气次数为60次时笼盒内噪音＜55dB； 7.笼盒结构：无死位死角，笼盒硅胶密封圈保证无论正压或负压状态都能有效防漏； *8.笼盒内气体扩散速度：0.05~0.2m/s，动物不受直接送风的刺激； 9.笼盒内压力：正负压可调，压差-50~+50Pa； *10.笼盒耐受高压灭菌能力：高压灭菌温度≥134℃，≥200次高压灭菌无变形； 11.笼盒抗腐蚀性：长期尿液浸泡不会变花，变脆，耐强酸、碱； 12.进排气阀为自动闭合式，当笼盒从笼架上脱开即关闭阀门，保持笼内洁净； 13.卡片座可插入记录卡片，便于对实验数据的管理； 14.饮水瓶 ≥700ml； 15.笼盒底面积及高度：底面积≥800cm2 ，高度≥18cm； 16.安全性：笼顶自带生命气窗，在无后备电源的情况下，0.22μm滤膜可以有效降低笼内CO2水平，防止动物窒息。 17.笼架规格：单架（长×宽×高）小于1380mm×580mm×1900mm； 18.笼架及笼盒材质：笼架为AISI304不锈纲，风管可拆下并打开清洗。笼盒采用聚砜PSU耐高温灭菌塑料，抗化学性强，和现有的笼盒和笼架能自由无障碍地交替使用。 19.笼架移动与固定：4轮结构便于移动，带2个刹车脚轮； 20.每架笼位数 ≥20笼/架； 21.控制系统（主机），具备在线监测笼内正负压力及换气次数等环境参数，预留远程报警系统接口；选用功能强大、运算速度更快的PLC控制器，配高精度风速传感器、压差传感器和温湿度传感器，实现风量、换气次数和压差多个关键指标控制；并通过X-net总线实现远程监控。 22.质保期：自验收合格起五年。 |  | 套 | 8 | 否 | 否 |
| 2 | 大鼠IVC (一拖三） | 初效、高效过滤器、进排风阀门、生命窗盖、笼盒终端滤膜、饮水瓶密封圈、搭扣及笼盒硅胶密封条，备用风机二台 | 1.本IVC用于大鼠饲养或繁殖SPF级实验小鼠； 2.电源供应：AC 220V/50 Hz； 3.空气过滤器：至少提供粗效、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.999%； 4.换气次数：可调≥20次； 5.笼间供气均一性：误差＜10％； 6.运行噪音：控制系统（主机）＋笼架，在换气次数为60次时笼盒内噪音＜55dB； 7.笼盒结构：无死位死角，笼盒硅胶密封圈保证无论正压或负压状态都能有效防漏； 8.笼盒内气体扩散速度：0.05~0.2m/s，动物不受直接送风的刺激； 9.笼盒内压力：正负压可调，压差-50~+50Pa； 10.笼盒耐受高压灭菌能力：高压灭菌温度≥134℃，≥200次高压灭菌无变形； 11.笼盒抗腐蚀性：长期尿液浸泡不会变花，变脆，耐强酸、碱； 12.进排气阀为自动闭合式，当笼盒从笼架上脱开即关闭阀门，保持笼内洁净； 13.卡片座可插入记录卡片，便于对实验数据的管理； 14.饮水瓶 ≥700ml； 15.笼盒底面积及高度：底面积≥800cm2 ，高度≥18cm； 16.安全性：笼顶自带生命气窗，在无后备电源的情况下，0.22μm滤膜可以有效降低笼内CO2水平，防止动物窒息。 17.笼架规格：单架（长×宽×高）小于1380mm×580mm×1900mm； 18.笼架及笼盒材质：笼架为AISI304不锈纲，风管可拆下并打开清洗。笼盒采用聚砜PSU耐高温灭菌塑料，抗化学性强，和现有的笼盒和笼架能自由无障碍地交替使用。 19.笼架移动与固定：4轮结构便于移动，带2个刹车脚轮； 20.每架笼位数 ≥20笼/架； 21.控制系统（主机），具备在线监测笼内正负压力及换气次数等环境参数，预留远程报警系统接口；选用功能强大、运算速度更快的PLC控制器，配高精度风速传感器、压差传感器和温湿度传感器，实现风量、换气次数和压差多个关键指标控制；并通过X-net总线实现远程监控。 22.质保期：自验收合格起五年。 |  | 套 | 7 | 否 | 否 |
| 3 | 大鼠IVC底盒 |  | 规格：470mm×315mm×180mm聚砜PSU材料；新料； 笼盒为淡黄透明色，耐酸耐碱，可耐150℃，30分钟高压蒸汽灭菌； 质保期：自验收合格起五年。 |  | 个 | 825 | 否 | 否 |
| 4 | 大鼠IVC水瓶 | 硅胶饮水瓶密封圈、不锈钢水嘴 | 形状：方型，稳定，动物在盒内活动不影响饮水瓶晃动； 容量：700ml； 瓶体采用进口聚碳酸酯塑料, 瓶口带密封硅胶圈，可高压灭菌； 瓶盖为304不锈钢，饮水管直径8.0mm，不漏水不滴水，配收集盒。 质保期：自验收合格起五年。 |  | 付 | 1650 | 否 | 否 |
| 5 | 小鼠IVC（1-2） | 备用风机二台 | 1.功能和用途： 设备由进排气主机和独立密闭式通气动物笼架（盒）组成，适用于SPF级小鼠饲养与繁殖。正负压可调节。有效保证操作人员、动物及环境的安全。 2.技术参数： 小鼠独立通气动物笼具（IVC）应按国标《实验动物环境及设施》（GB14925－2010）及其它相关标准要求，进行设计、制造、配套、安装，确保优质工程。 2.1整体机要求：电源供应符合中国制式为220V/50 Hz。 2.2 主机与笼架分离,不接受一体机和壁挂机。 2.3 一台主机最多可连接2个双面架或4个单面架，换气次数可调在50～80次/小时。 2.4 主机尺寸≤260mm×580mm×1580mm，主机正负压可调，主机与笼架模块化组合，设备满负荷运行时的噪音低于60dB。 *2.5 主机的重要部件：要求是使用安全稳定可靠产品，如主机的风机、风速传感器、压差传感器等，宜采用进口部件，并提供相关的证明材料。 2.6 主机的控制系统显示屏应不小于7寸彩色液晶显示屏。智能化的LCD显示终端，嵌入式ARM显示一体机，能在线显示送排风量、笼盒的内外压差和笼盒内的温湿度；主机连接专用测试笼，在线监测笼内压差；换气次数、压差、温度、湿度过高或过低报警，报警范围上下限可设定，高效过滤器更换等报警；预留数据接口，支持多套IVC系统联网监控，用图形组态软件管理。 2.7 主机的数据信号接口提供通讯协议，设施控制主机是与IVC主机连接以便管理，投标厂家能提供IVC数据的云端服务器，以便用户随时可通过本地监控中心电脑对IVC设备进行管理。 2.8 笼架主体采用材质为AISI 304不锈钢结构，可高压灭菌，易清洗；送排风主管道无需工具即可清洗和重新组装。 2.9 笼架规格及尺寸要求： 组合包含：1台主机和2个63笼位单面笼架； 63笼位单面小鼠笼架尺寸（长×宽×高）≤1560mm×500mm×1960mm； 2.10笼架底部的四个边角为弧度角带防撞轮以防碰坏墙壁，笼架底部安装带刹车不锈钢万向脚轮，并具有防碰撞功能；笼架每个笼盒的导轨有笼盒入位指示标识，当笼盒入位后，指示标识消失代表笼盒正确入位。 *2.11笼盒材料要求：全新聚亚苯基砜PPSU原材料，不接受回收料。 2.12 笼盒空间要求： 底盒笼内净高度≥13cm， 笼底净面积≥500cm²。 2.13 笼盒卡扣，卡扣与笼底和盖组装式连接，不宜卡扣与笼盖一体形式连接。 2.14 当笼盒从笼架上取出时，笼盒上的进排气阀门应自动关闭。在笼盒放入笼架位置时，笼架上的进排气阀不侵入IVC笼盒内，以避免交叉污染。 2.15各笼盒间换气次数均一度误差≤20％，提供国家级或国际相关认证检测机构出具的检测报告（提供检测报告复印件加盖厂家公章）。 2.16 笼盒密闭性：有保证笼盒密闭性措施，宜采用笼盒U型密封；可在笼盖和笼底放置挂牌。 2.17 笼盒的送排风嘴位于笼盒上盖；笼盖配置防停电窒息生命窗，并覆盖过滤膜，过滤膜对≥0.2µm的粒子过滤效率≥99.999%，保障笼盒内正负压可调使用。 2.18 笼盒与笼架连接：笼盒导轨与笼架滑道终端处带锁止功能，防止笼盒脱离笼架造成动物伤害。 2.19 饮水瓶与笼盒连接：饮水瓶为外置，水瓶置放槽为自动定心导入式 ，防止饮水瓶放置不到位，水瓶嘴进出口处具有自动关闭装置。 #2.20 饮水瓶要求：饮水瓶容量≥250ml；瓶口带密封圈，水瓶材料是为全新PPSU材料，不接受回收料；饮水瓶嘴材料为AISI316不锈钢。 #2.21笼盒隔栏要求：全隔栏，笼盒内隔栏及饲料槽的隔栏材料为AISI304不锈钢。 2.22 笼盖及笼底均应明确标识生产日期、笼盒材质、厂家LOGO等标识。 3.质保期：自验收合格起五年。质保期内破损的笼盒全部免费更换。 |  | 架 | 2 | 否 | 否 |
| 6 | 小鼠IVC（1-4） | 备用风机二台 | 1.功能和用途： 设备由进排气主机和独立密闭式通气动物笼架（盒）组成，适用于SPF级小鼠饲养与繁殖。正负压可调节。有效保证操作人员、动物及环境的安全。 2.技术参数： 小鼠独立通气动物笼具（IVC）应按国标《实验动物环境及设施》（GB14925－2010）及其它相关标准要求，进行设计、制造、配套、安装，确保优质工程。 2.1整体机要求：电源供应符合中国制式为220V/50 Hz。 2.2 主机与笼架分离，不接受一体机和壁挂机。 2.3 一台主机最多可连接2个双面架或4个单面架，换气次数可调在50～80次/小时。 2.4 主机尺寸≤260×580×1580mm，主机正负压可调, 主机与笼架模块化组合，设备满负荷运行时的噪音低于60dB。 *2.5 主机的重要部件：要求是使用安全稳定可靠产品，如主机的风机、风速传感器、压差传感器等，宜采用进口部件，并提供相关的证明材料。 2.6 主机的控制系统显示屏应不小于7寸彩色液晶显示屏。智能化的LCD显示终端，嵌入式ARM显示一体机，能在线显示送排风量、笼盒的内外压差和笼盒内的温湿度；主机连接专用测试笼，在线监测笼内压差；换气次数、压差、温度、湿度过高或过低报警，报警范围上下限可设定，高效过滤器更换等报警；预留数据接口，支持多套IVC系统联网监控，用图形组态软件管理。 2.7 主机的数据信号接口是提供通讯协议，我们设施控制主机是与IVC主机连接以便管理，投标厂家能提供IVC数据的云端服务器，以便用户随时可通过本地监控中心电脑对IVC设备进行管理。 2.8 笼架主体采用材质为AISI 304不锈钢结构，可高压灭菌，易清洗；送排风主管道无需工具即可清洗和重新组装。 2.9 笼架规格及尺寸要求： 组合包含：1台主机和4个63笼位单面笼架； 63笼位单面小鼠笼架尺寸（长×宽×高）≤1560×500×1960mm； 2.10笼架底部的四个边角为弧度角带防撞轮以防碰坏墙壁，笼架底部安装带刹车不锈钢万向脚轮，并具有防碰撞功能；笼架每个笼盒的导轨有笼盒入位指示标识，当笼盒入位后，指示标识消失代表笼盒正确入位。 *2.11笼盒材料要求：是全新聚亚苯基砜PPSU原材料,不接受回收料。 2.12 笼盒空间要求，底盒笼内净高度≥13cm，笼底净面积≥500cm²。 2.13 笼盒卡扣，卡扣与笼底和盖组装式连接，不宜卡扣与笼盖一体形式连接。 2.14 当笼盒从笼架上取出时，笼盒上的进排气阀门应自动关闭。在笼盒放入笼架位置时，笼架上的进排气阀不侵入IVC笼盒内，以避免交叉污染。 2.15各笼盒间换气次数均一度误差≤20％，提供国家级或国际相关认证检测机构出具的检测报告。 2.16 笼盒密闭性，有保证笼盒密闭性措施，宜采用笼盒U型密封；可在笼盖和笼底放置挂牌。 2.17 笼盒的送排风嘴位于笼盒上盖；笼盖配置防停电窒息生命窗，并覆盖过滤膜，过滤膜对≥0.2µm的粒子过滤效率≥99.999%，保障笼盒内正负压可调使用。 2.18 笼盒与笼架连接：笼盒导轨与笼架滑道终端处带锁止功能，防止笼盒脱离笼架造成动物伤害。 2.19 饮水瓶与笼盒连接：饮水瓶为外置，水瓶置放槽为自动定心导入式 ，防止饮水瓶放置不到位，水瓶嘴进出口处具有自动关闭装置。 #2.20 饮水瓶要求：饮水瓶容量≥250ml；瓶口带密封圈，水瓶材料是为全新PPSU材料，不接受回收料；饮水瓶嘴材料是为AISI316不锈钢。 #2.21笼盒隔栏要求：全隔栏，笼盒内隔栏及饲料槽的隔栏材料为AISI304不锈钢。 2.22 笼盖及笼底均应明确标识生产日期、笼盒材质、厂家LOGO等标识。 3.质保期：自验收合格起五年。质保期内破损的笼盒全部免费更换。 |  | 架 | 3 | 否 | 否 |
| 7 | 小鼠IVC底盒 |  | 1.全新聚亚苯基砜PPSU原材料,不接受回收料。 2.笼盒空间要求，底盒笼内净高度≥13cm，笼底净面积≥500cm²。 3.与第5项、第6项中的笼盒规格相同。 4.质保期：自验收合格起五年。质保期内破损的笼盒全部免费更换。 |  | 个 | 1008 | 否 | 否 |
| 8 | 小鼠IVC水瓶 |  | 1.饮水瓶与笼盒连接：饮水瓶为外置，水瓶置放槽为自动定心导入式 ，防止饮水瓶放置不到位，水瓶嘴进出口处具有自动关闭装置。 2.饮水瓶：饮水瓶容量≥250ml；瓶口带密封圈，水瓶材料必须为全新PPSU材料，不接受回收料；饮水瓶嘴材料为AISI316不锈钢。带收集盒。 3.质保期：自验收合格起五年。质保期内破损的笼盒全部免费更换。 |  | 个 | 2106 | 否 | 否 |

03包：高性能计算系统配置软件项目-设备购置-01

校内分包号：bie-18q75-01

本包核心产品：序号1 流固耦合分析软件

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流固耦合分析软件 |  | 一、整体功能技术要求 仿真软件应包含前处理器、求解器和后处理器。要求软件拥有一体化的图形用户界面，集成到同一品牌平台下，能完成从建模、网格生成、模型设定、计算求解一直到后处理分析的整个流程。并具备多核并行计算能力。 二、软件数量及规格要求 数量：一套；同时支持5个任务同时计算，每个任务求解计算支持CPU核数不低于16个，提供永久正式license。 三、基本功能配置 1. 前后处理模块 CAD软件接口； （1）可以直接导入但不限以下格式： iges、parasoid、wbpj、rst、inp等（提供相关证明截图）； （2）实体建模；软件采用基于动态建模技术，可完成几何模型建立与修改。软件可读取.dwg、.dxf等二维数据，直接用于三维模型的构建。 （3）软件可直接读取第三方CAD软件，包括但不限于：Inventor、JT Open、NX、OBJ、Creo、Solid Edge、Solidworks等的模型文件。 （4）软件可通过读取.scscript、.py脚本文件获取几何模型。 （5）软件支持不低于20种晶格类型，并且每种类型的晶格都可以对填充率、长度、厚度等参数进行修改（列出晶格类型清单）。 （6）软件支持.stl面体模型的读取，针对面体模型提供检查刻面、自动修复、柔和、规范化、尖锐边检查等多种模型光顺化处理工具，可实现面体模型的实体化创建。 （7）网格划分功能：计算流体动力学网格划分；计算流体动力学前后处理；流体前后处理。 （8）自动识别接触，接触类型快速定义，智能网格生成器 （六面体网格方法、网格大小和密度方便控制、可局部细化）；各种结果的数据处理 （多种类型的输出格式，支持第三方CAE软件数据共享）；各种结果的图形及动画显示 （显示方式可由用户控制，图片和表格可保存为多种格式，动画可保存为AVI格式）；全自动生成计算报告 （模板可自定义）。 2. 结构力学模块 （1）可完成结构线性静态、线性和非线性屈曲、结构非线性、结构动力学、显式非线性瞬态动力学分析； （2）提供生物医学专用材料库（提供证明文件）； （3）支持GPU计算支持； *（4）支持格式： 至少支持.db、.cdb、inp、.rst、wbpj等常用格式（提供证明文件）； *（5）支持增材点阵结构分析，可以从宏观-微观多尺度仿真。 3. 机构运动学模块 可以仿真含大量接触碰撞的数字模型，分析系统的运动学、动力学特性，分析软件应具备和涵盖如下功能： *（1）软件求解器须具备相对坐标系运动方程理论，具备完全递归算法，能快速强健地进行隐式积分。 （2）能评价系统及零部件动力学行为。 （3）能够自动地将机构运动过程的载荷直接传递到有限元分析模型上。 （4）导入外部模型：可导入ParaSolid内核的CAD模型。 （5）提供多种运动副建模元素：固定副，转动副，平动副、平面副、圆柱副、球铰、螺纹副、万向节、常速铰、点线约束、线线约束、耦合副、齿轮副。 （6）提供多类力联接元素：重力场、单向力/力矩、弹簧/扭簧、多向力/力矩、Bushing力，可以通过复杂表达式表达各种复杂变载荷。 *（7）能够和结构力学模块在同一界面下联合求解（提供证明文件）。 4. 热分析模块 可实现稳态及瞬态；传导、对流及辐射；相变；耦合热流管道；热非线性分析。 5. 计算流体动力学模块 （1）计算流体动力学全功能求解器； （2）流体求解器； *（3）求解器必须包含基于压力的分离求解器、基于压力的耦合求解器、基于密度的耦合显式求解器和基于密度的耦合隐式求解器。（提供软件截图资料） 6. 电磁学：可完成低频电磁学分析 7. 多物理场耦合分析 *（1）可实现流体-结构耦合，双向耦合分析，无需借助第三方软件运行。（提供软件流程截图）； （2）可以实现声-振耦合；热-结构耦合；热-电耦合分析；实现压电、压阻分析；压阻分析；结构-电磁；用于MEMS的降阶建模-场路耦合分析/；结构-电磁分析。 8. 其它功能 （1）可实现循环对称；复合材料；疲劳；断裂力学；形状优化；拓扑优化；单元生死；概率设计；程序设计语言；用户程序特征；远程求解管理器；以上模块必须在同一工作环境内容。 （2）软件具备仿真分析设置简单且能清楚了解工程意图、数据关系、项目状态等多种信息，并具备将整个仿真流程更加紧密的组合在一起的能力，通过简单的拖拽操作即可完成单场或复杂的多物理场分析流程设置。 9.其它要求 要求软件为广泛应用的成熟产品，需列举出不少于3个的公共计算中心客户名单。 四、服务要求 （1）软件包含一年免费升级，一年技术支持服务。 （2）免费提供现场安装调试；北京市培训，培训时间不低于3天。 五、授权要求：如果投标产品为进口产品，代理商投标需要提供制造厂商针对本项目的授权。 | 1.软件光盘（一套）； 2.正式license文件一个； 3.培训手册一套； | 套 | 1 | 是 | 否 |
| 2 | 动力学模拟分析软件 |  | 一、主要功能要求 主要功能：除了能够模拟结构（应力 / 位移）问题，还可以模拟热传导、质量扩散、热电耦合分析、声学分析、岩土力学分析（流体渗透 / 应力耦合分析）及压电介质分析。 二、模块要求 1、前后处理模块 （1）基于 Windows 的前后处理模块。 （2）直接支持多种CAD格式的导入/导出，并提供与CAD软件PRO/E和CATIA的实时交互（修改 PRO/E和CATIA中的几何特征，程序会自动随之修改）； （3）自动有限元建模：具有智能化网格划分工具，提供自动网格划分功能，可根据曲率自动确定网格密度；提供了分网工具、能够精确地创建各种一维、 二维和三维网格； *（4）与求解器紧密结合：支持各种非线性（几何，材料和边界）的功能定义；材料模型，包括材料的本构关系和失效准则等，支持橡胶材料模型不少于16种（列举出具体清单）。 *（5）可并利Python语言把自行开发的应用程序和功能及针对特殊要求开发的内容直接嵌入前后处理程序的框架系统。 2、隐式分析求解器 （1）能够求解广泛的线性和非线性问题，包括：线性/非线性静力分析、模态分析、简谐响应分析、频谱分析、随机振动分析、动力响应分析、静/动力接触、屈曲/失稳、失效和破坏分析、机构运动分析等，具有结构分析能力； *（2）提供多种的结构单元、连续单元和特殊单元的单元库，超过 500 种单元类型。 （3）提供多种功能的加载步长自适应控制技术，自动确定分析曲屈、蠕变、热弹塑性和动力响应的加载步长。此外，支持网格重划功能，能纠正过度变形后产生的网格畸变，确保大变形分析的继续进行； *（4）并行计算支持：具有动态负载均衡功能的并行直接稀疏矩阵求解器、基于区域分解的并行迭代求解器、并行Lanczos特征值求解器和并行AMS特征值求解器；具有稳定可靠的接触、约束和机构分析功能。 3、显式分析求解器 （1）能够求解广泛的高度非线性动力学问题，包括：冲击、碰撞、水下爆炸等瞬态、高度大变形非线性分析等； （2）适用于模拟高度非线性动力学和准静态分析（包括绝热效应）、完全耦合瞬态-位移分析、声固耦合分析； （3）适用于分析瞬态动力学问题。基于表面的流体空腔可用于模拟填充了流体或气体的结构，包括结构变形与内部液体或气体压力的耦合分析； 4、并行运算/CPU并行计算 *（1）支持Threads和MPI两种模式的并行，Threads模式只能在SMP系统上运行，而MPI模式则在SMP或者集群系统上都可以运行； License支持CPU并行数量不限。 （2）隐式和显式求解器都具有高效的并行功能。 （3）软件对所分析问题的规模（节点数、网格数等）没有限制，实际的解算能力仅受计算机硬件资源的制约。 三、售后服务内容 1、一年免费升级，一年技术支持服务。 2、基础技术培训：提供至少一次现场培训；地点，北京；时间：不少于3天。 四、授权要求：如果投标产品为进口产品，代理商投标需要提供制造厂商针对本项目的授权。 | 1.软件光盘（一套）； 2.正式license文件一个； | 套 | 1 | 是 | 否 |

04包：中医药专业学科建设平台项目-设备购置-01

校内分包号：bie-18q77-01

本包核心产品：序号1  生物安全柜

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | 支架1个，紫外灯1根 | 1.生物安全柜为30%气体外排，70%气体循环；操作区尺寸约为1270 x 560 x 670mm。 2.工作区内空气洁净度标准符合ISO14644.1 Class 3。 3.进气气流流速≥0.5m/s，沉降气流流速≥0.3m/s。 4.过滤器对0.12um颗粒系截流效率达到99.999%。 5.免维护风机系统，能够在电压变化或过滤器堵塞造成压降后，自动调整风机工作电压，提供平稳安全气流。 6.背板及侧壁一体圆弧成型无死角，侧壁负压腔。 7.无边框、双层覆膜、防紫外线、防爆钢化玻璃前窗>6mm。 8.操作台面为一体成型不锈钢平面式，没有焊接或螺丝，可以提起并取出，方便清洁及消毒。 9.控制系统监控柜体各项功能，安全柜的各项气流数值可在液晶控制屏上实时显示。 10.采用纳米银离子抗菌涂层。 | 主机、电源线、说明书 | 台 | 5 | 是 | 是 |
| 2 | 二氧化碳培养箱 |  | 1. 工作体积≥165升； 2. 设备承重：每块板不低于10 Kg / 总负重不低于 30 Kg； 3. 温度控制范围：高于室温3℃～55℃； 4. 温度控制精度：≤±0.1℃； 5. 温度均一性：＜±0.3℃； 6. 具有温度跟踪报警功能； 7. 温度显示：触摸屏； 8. 保温方式：直热式； 9. 温度探头：双温度探头。 10. 二氧化碳控制范围：0～20%； 11. 二氧化碳控制精度≤±0.1%； 12. 具有二氧化碳跟踪报警功能； 13. 二氧化碳浓度控制：IR红外传感器，发射光源为半导体，可耐受180℃高温灭菌。 14. 用户编程上下限可跟踪报警； 15. 180℃干热灭菌程序，可保证除HEPA滤器外全部配件在位灭菌。 16. 开机自动校正，在高温灭菌后进行零点校准。 17. 显示控制：触摸屏，中文操作界面。 18. 在3分钟记录一次的条件下，可自动记录15天全部运行数据。 19. 腔内HEPA过滤系统：正常运行条件下，开门30秒，在关门5分钟后，腔内洁净度可达ISO5级别（Class 100）。 | 主机、电源线、说明书 | 台 | 3 | 是 | 是 |
| 3 | 移液器 |  | 1. 单指操作，调节量程； 2. 四位数字显示，透明量程具有放大功能。 3. 可整支进行高压灭菌。 4. 校准无需工具 5. 配置：0.1~2.5ul；0.5~10ul；2~20ul；10~100ul；20~200ul；100-1000ul各一支，配枪架一个。 6. 精度要求： 0.1-2.5ul 移液器体积增量0.002ul 0.25ul时不准确度±12%，不精确度≤6.0%； 2.5ul时不准确度±1.4%，不精确度≤0.7%； 0.5-10ul 移液器体积增量0.01ul 0.5 μl不准确度±8.0%，不精确度±5.0%； 10ul时不准确度±1.0%，不精确度≤0.4%； 2–20 μl 移液器体积增量0.02ul 2ul时不准确度±5%，不精确度≤1.5%； 10ul时不准确度±1.2%，不精确度≤0.6%； 10-100ul 移液器体积增量0.1ul 10ul时不准确度±3.0%，不精确度≤1.0%； 100ul时不准确度±0.6%.不精确度≤0.2%； 20-200ul 移液器体积增量0.2ul 20 ul时不准确度±2.5%，不精确度≤0.6%； 200ul时不准确度±0.6%，不精确度≤0.2%； 100-1000ul 移液器体积增量0.1ul 100 ul时不准确度±3.0%，不精确度≤0.6%； 1000ul时不准确度±0.6%，不精确度≤0.2%； | 主机、说明书 | 套 | 20 | 是 | 是 |
| 4 | 电动移液器 |  | 1.V形锥头。 2.锥头O型圈。 3.8道枪身部位可360℃双向旋转，带有阻尼。 4.每个零部件均可单独拆卸与维修。 5.整支可进行121℃高温灭菌。 6.可快速校准。 7.5-100ul、10-200ul各一只。 | 主机、说明书、电源线、电池 | 套 | 16 | 是 | 是 |
| 5 | 三气培养箱 |  | 1.工作体积≥165升； 2.不锈钢内壁； 3.搁板数目≥3块； 4.设备承重：每块板≥10 Kg / 总负重≥30 Kg； 5.温度控制范围：高于室温3℃～55℃； 6.温度控制精度 （时间）≤±0.1℃； 7.温度均一性：＜±0.3℃； 8.具有温度跟踪报警功能； 9.温度显示：触摸屏； 10.保温方式：直热式； 11.温度探头：双温度探头，一备一用，防止探头损坏时温度失控； 12.二氧化碳控制范围：0～20%； 13.二氧化碳控制精度≤±0.1%； 14.具有二氧化碳跟踪报警功能； 15.二氧化碳浓度控制：IR红外传感器，发射光源为半导体，可耐受180℃高温灭菌； 16.用户编程上下限可跟踪报警。 17.180℃干热灭菌程序，可保证除HEPA滤器外全部配件在位灭菌。 18.具有开机自动校正功能，可在高温灭菌后进行零点校准。 19.显示控制：触摸屏，中文操作界面。 20.在3分钟记录一次的条件下，可自动记录15天全部运行数据。 21.腔内HEPA过滤系统：正常运行条件下，开门30秒，在关门5分钟后，腔内洁净度可达ISO5级别（Class 100）。 22.腔内冷凝点设计。 23.底部水库设计：无水盘设计，低水位报警。 24.氧气浓度控制范围：1%-21%。 25.配有三个气密性内门。 | 主机、电源线、说明书 | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 6 | 培养摇床 | 1×微孔板夹具、2×125ml烧瓶夹具、4×250ml烧瓶夹具、4×500ml烧瓶夹具、2×lL烧瓶夹具、2×2L烧瓶夹具 | 1．工作条件： 1.1电源：220-240V/50-60Hz； 1.2环境温度：0℃-40℃； 2. 技术要求： 2.1温度控制范围：环境温度+10℃~60℃； 2.2转速：15-500rpm； 2.3最大承重≥22kg； 2.4 PID温度控制，温度精度在37度时≤0.1度； 2.5 LED显示屏分别显示转速、温度和时间； 2.6声光报警系统； 2.7启动时样品不溅溢； 2.8安全内锁，盖子打开时自动停止振荡； 2.9具备三重偏心轮驱动装置，能够保证24小时稳定运转。 | 主机、电源线、说明书 | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 7 | 倒置显微镜 | LED光源1个、物镜4个（4X、10X、20X、40X）、目镜2个,CCD1个、软件1个 | 1．工作条件 1.1电源：220VAC（交流），±10%，50HZ； 1.2环境温度：10-35℃； 1.3相对湿度：20%-85%； 2．技术规格 2.1 放大率：40~400X，主机双光路视频端口。 2.2光学系统：无限远光学系统，物镜齐焦距离≥55mm，200mm的筒镜长度。 2.3目镜筒：三目镜筒，定心望远镜可调焦，视场直径为≥22；三目镜筒装有遮光板。 2.4目镜≥22mm标准视场数。 2.5显微镜镜体：通过物镜转盘的上下移动进行调焦；备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，（最小微调刻度单位：1um）,行程≥10mm（向上≥7mm，向下≥3mm），粗调旋钮扭距可调；配有3条光路转换器；配有中间2级放大率转换器1×/1.5×； 2.6透射光照明装置：LED长寿命恒温照明光源； 2.7物镜转换器：≥6孔物镜转换器； 2.8载物台：行程≥57x36.5mm ； 2.9物镜： 平场荧光相差物镜4X (N.A. ≥0.13, W.D. ≥ 16.5 mm)； 平场荧光相差物镜10X (NA≥0.30 WD ≥15.2mm)； 平场超长工作距离荧光相差物镜20X (NA≥0.45，WD 8.2-6.9mm)； 平场超长工作距离荧光相差物镜40X (NA≥0.60，WD 3.6-2.8mm)； 2.10荧光装置： 带≥6孔荧光滤色块转盘；130W高效汞，汞灯寿命≥2000小时， DAPI、FITC、TRITC激发镜组；荧光带有噪声消除器，使图象的信噪比提高5倍。可对中的孔径光阑，可对中的视场光阑，33mm ND4/ND8滤光片、25mm隔热片。 2.11聚光镜：长工作距离多功能聚光镜； 2.12 ≥1600万高分辨率彩色CMOS：显微镜专用COMS芯片数码相机，相机与显微镜同一品牌实际像素：≥1600万（非像素移动成像）芯片耙面大小：约36.0mmx23.9mm；图像采集速度4908x3264 分辨率≥6幅/秒, 1636x1088 分辨率≥45 幅/秒； 2.13成像分析软件： 可以配合相机和显微镜硬件对活细胞进行相差和多色荧光的长时间动态拍摄，存成电影文件回放，可以控制相机和显微镜部分的拍摄，选择曝光时间，多功能测量分析软件，可对图象进行深度分析处理，具有测量、记数、大图自动无缝拼接和统计功能，时间分段测量,报告生成器,数据库管理,多维文件格式。 2.14显微镜的硬件和软件为同一厂家。 | 主机、电源线、说明书 | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 8 | 显微镜配件 |  | 与现有的尼康Ti-U显微镜连接，≥1600万高分辨率彩色CMOS：显微镜专用COMS芯片数码相机，相机与显微镜同一品牌，实际像素：1600万（非像素移动成像），芯片耙面大小：36.0mmx23.9mm；图像采集速度4908x3264 分辨率≥6幅/秒, 1636x1088 分辨率≥45 幅/秒。 成像分析软件：可以配合相机和显微镜硬件进行对活细胞进行相差和多色荧光的长时间动态拍摄，存成电影文件回放，可以自由控制相机和显微镜部分的拍摄，选择曝光时间，多功能测量分析软件，可对图象进行深度分析处理，具有测量、记数、大图拼接和统计功能，时间分段测量,报告生成器,数据库管理。 | 说明书、CCD | 套 | 2 | 是 | 否 |
| 9 | 软件 | 激发块3块 | 控制和采集图像，并进行存储和数据库管理。 图像处理功能——颜色调整：包括对比度／背景减除／分量混合，适合单独对各种颜色进行色调调整，可将彩色图像转换为RGB或HIS分量——滤光片：含有智能滤光片，可进行图像平滑、锐化以及边缘检测等——形态：提供多样化的数学形态功能（清理、腐蚀、打开、关闭、平滑）、形态分离功能、线形形态功能、填充功能（缺省填充、关闭填充）等。 分析功能：荧光共位性分析，空间和灰度校对，强度分析，数据分析。 测量功能——图像分段：可使用RGB或HIS颜色空间将图像分出，并可以将测量结果输出到EXCEL中处理），图像多维化处理功能。 测量功能——图像分段：可使用RGB或HIS颜色空间将图像分段，创建二进制图像，测量功能使用二进制图像记录长度、面积、角度与色度——自动测量：可使用二进制对象自动测量长度、面积、密度与色度参数集合，大约可以测量30个不同的目标图形——交互式测量：包括分类、计数、长度、半轴、面积、角度或轮廓，所有输出的统计数据与3方图可导出至 MS EXCEL——还包括通道合并、图像算术、大图拼接、轮廓、分类器等。 彩色通道管理：多通道荧光的色彩叠加，适合于多重荧光标记观察等，自动化报告生成器。 内置的报告生成器，通过模板导出图像、数据、字符等。 | 光盘、说明书 | 套 | 1 | 是 | 否 |
| 10 | 台式冷冻离心机 | 主机一台，48×1.5/2ml角转子一个、6×50ml角转子一个、6×15ml角转子适配器一套 | 1. 水平转头最大容量4×400ml，最高转速≥6000rpm，最大离心力≥7000g，可离心16×50ml尖底离心管； 2. 角转头最大容量6×100ml，最高转速≥15000rpm，最大离心力≥25800g； 3. 温度范围：-10℃—40℃；温度精度±1°； 4. 控制系统：微处理器控制系统； 5. 具有转头自动锁定系统； 6. ≥5个快捷程序可一键调用，最多可保存99个程序 7. 驱动系统：直驱无碳刷系统； 8. 制冷系统：无CFC制冷剂； 9. 离心时间：9小时99分钟、连续离心、瞬时离心； 10. 带腔门开启和程序密码； 11. 配碳纤维角转头。 | 主机、电源线、说明书 | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 11 | 烘箱 |  | 1.温度控制范围： 室温+10~250℃； 2.工作容积：≥65升； 3.搁板数量：≥2块不锈钢搁板； 4.温度稳定性：≤±0.2℃； 5.温度偏差（空间/时间）：≤3.3℃/≤0.3℃（@150℃）； 6.自动超温报警； 7.机械对流； 8.内置计时器。 | 主机、电源线、说明书 | 台 | 2 | 是 | 是 |
| 12 | 摇床 | 通用夹具一个 | 1.运行方式：圆周； 2.允许震荡承重量（含夹具）不低于 2 kg； 3.速度范围：0 - 800 rpm； 4.时间设置范围: 1 - 599 min； 5.运行方式：定时，连续运转； 6.外形尺寸：约为270 x 100 x 315 mm。 | 主机、电源线、说明书 | 台 | 1 | 否 | 否 |