北京市农林科学院

玉米中心科研仪器设备购置项目农林牧渔专用仪器采购项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB6375

北京国际工程咨询有限公司

2019年3月

目  录

第一章 投标人须知	1

一   说  明	1

1.	招标采购单位及合格的投标人	1

2．	资金来源	2

3．	投标范围和投标费用	2

二   招标文件	3

4.	招标文件构成	3

5.	投标人要求对招标文件的澄清	3

6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改	4

三   投标文件的编制	4

7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用	4

8.	投标文件构成	4

9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	6

10.	 投标报价	6

11.	投标保证金	7

12.	投标有效期	8

13.	投标文件的签署及规定	8

四   投标文件的递交	9

14.	投标文件的密封和标记	9

15.	投标截止期	10

16.	投标文件的修改、补充与撤回	10

五   开标及评标	11

17.	开标	11

18.	组建评标委员会	12

19.	   投标文件的初审与澄清	12

20.     投标偏离与非实质性响应	13

21.	比较与评价	14

22．	评标过程及保密原则	16

六   确定中标	16

23．	中标候选人的确定原则及标准	16

24．	确定中标人	17

25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利	17

26．	中标通知书	17

27.	签订合同	18

28． 	履约保证金	18

七   其它	18

29．	质疑的内容、时间与处理	18

第二章  合同一般条款	21

1       定义	21

2      技术规范	21

3     知识产权	21

4     包装要求	22

5     装运标志	22

6     交货方式	22

7      装运通知	23

8      付款条件	23

9      技术资料	23

10     质量保证	24

11     检验和验收	24

12    索赔	25

13     延迟交货	26

14     违约赔偿	26

15      不可抗力	26

16      税费	27

17      合同争议的解决	27

18      违约解除合同	27

19     破产终止合同	28

20     转让和分包	28

21     合同修改	28

22      通知	28

23     计量单位	28

24     适用法律	29

25     履约保证金	29

26　   合同生效和其它	29

第三章　政府采购合同格式	30

第四章 附件——投标文件格式	33

附件1　　　　投标书（格式）	34

附件2　　　　投标一览表	36

附件3　　　　投标分项报价表	37

附件4   货物说明一览表	38

附件5　　　　技术规格偏离表	39

附件6　　　　商务条款偏离表	40

附件7　　　　资格证明文件（格式）	41

附件8　　　　业绩证明文件	58

附件9　　　　服务承诺书	59

附件10　　　　中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函	60

第五章    投 标 邀 请	62

第六章    投标人须知资料表	66

第七章    合同特殊条款	68

第八章	货物需求一览表及技术规格	70

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：北京市农林科学院。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.2.2	投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.2.3	投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4	投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.2.5	投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.6	投标人具有进出口贸易资质。

1.2.7	遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章。

1.2.8	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包号的政府采购活动。

1.2.9	为本项目某包采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其它政府采购活动。

1.2.10	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商没有资格参加本项目的政府采购活动。

1.2.11	投标人所投货物如涉及到节能产品、环境标志产品、信息安全产品，应遵守相应政策法规的规定。

1.2.12	本项目有不接受进口产品投标的内容（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），详见招标文件第八章。

1.2.13	投标人必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格参加本项目投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，内容如下：

第一章	　投标人须知

第二章	　合同一般条款

第三章	　合同格式

第四章	　附件——投标文件格式

第五章	　投标邀请书

第六章	　投标人须知资料表

第七章	　合同特殊条款

第八章	　货物需求一览表及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3	除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。投标人如有对招标文件的澄清要求，应在购买招标文件后七个工作日内以书面形式提交，招标采购单位应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应在原公告媒体上发布澄清（变更）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件的语言应使用中文。投标文件中的外文材料需附中文翻译，评标时以中文为准。

7.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2 税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件

附件8——业绩证明文件

附件9——服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

8.2		除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是  文字资料、图纸和数据  ，它包括：

9.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件第八章的技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术需求条文的偏差和例外，填写技术规格偏离表（附件5）。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其它标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格要求。

9.4	投标人应提供投标人综合情况说明、投标人承担本项目主要专业技术人员一览表及简历。

9.5	投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

### 10.		投标报价

10.1	本项目所有投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。如涉及免税，详见文件第八章描述。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件三）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1  投标货物包括标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

10.3.2  货物运至最终目的地的运输费、保险费和进口产品的进口代理费等全部费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	只能有一个投标方案和报价, 否则将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供 不低于分包控制金额的1.5% 的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的收受人：北京国际工程咨询有限公司。银行账号信息见第五章。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；

（3）投标人恶意串通投标的；

（4）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

北京地区：支票、电汇、网银、投标担保函

外    埠：汇票、电汇、网银、投标担保函

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。投标人同时对多个包号进行投标时，如提供一份投标保证金的，应注明每包的投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定所涉及的包号的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内办理无息退还手续。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。中标人在领取中标通知书时须向招标代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的  90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　一　份和副本  五  份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人还需提供电子版投标文件1份（光盘或U盘），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。

13.3	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在招标文件要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.4	如对投标文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删等，必须由投标文件签字人（指法定代表人或经其正式授权的代表）在修改变更处签字并加盖公章。

13.5	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.6	投标人为自然人的，可以不执行招标文件中对投标文件的盖章要求。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

14.1	投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封（箱）表面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和投标文件正本一起封装。

14.2	为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

14.3	投标保证金应与投标文件同时提交。为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。如投标保证金是以电汇、网银等转账方式提交的，投标人应将电汇底单复印件或网银转账界面的打印件等加盖投标人公章后密封在信封里。

14.4	所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明项目名称、招标编号、包号和“在（开标日期、时间 ）之前不得启封”的字样。(填入规定的投标截止日期)

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的即视为符合密封要求，招标采购单位不得拒收。

14.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、包号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4	投标有效期内投标人撤销投标文件的，其投标保证金将不予退还。投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标采购单位，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

17.2	开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。投标人不足3家的，不得开标。

17.3	除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员 签字确认。

17.5	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 18.	组建评标委员会

18.1	评标委员会根据政府采购有关要求和本次采购项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	   投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

19.1.2  符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.2  澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2.4  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 20.     投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

（1）未按规定要求交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求或未按招标文件要求提供资格证明文件的；

（4）	投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）	投标人串通投标的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求（★项）的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

20.4	有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	比较与评价

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.4条。

21.3	投标相同品牌产品情况的处理

（1）提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

21.4	根据实际情况，本项目采用综合评分法：即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照招标文件中规定的评审因素的量化指标按包进行评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选供应商）的评标方法（每个评委按包分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。具体评分因素权重如下：

| 序号 | 评分因素 | 评价指标和分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 价格分计算方法：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 价格评审说明：a.如投标人为小型、微型企业，对其所投产品为小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；b.如投标人为联合体，并且小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；c.投标人应在投标分项报价表中写明属于小型和微型企业产品的单价和小计，并如实填写附件中“中小企业声明函”；d.对未在分项报价表中写明或未填写“中小企业声明函”的，在价格评审时不予考虑。e.监狱企业、残疾人福利性单位参与投标视同小型、微型企业，须提供相应证明文件的复印件，否则不考虑价格扣除。 |
| 2 | 综合状况 （3分） | 综合审查投标人的技术状况、提供的其它优惠条件等，得1-3分。 |
| 3 | 供货、安装、调试 （2分） | 完善、合理，可行得2分，否则酌情扣分。 |
| 4 | 服务方案 （8分） | 售后服务完善、响应时间迅速、培训合理、符合招标文件中的有关要求的得7-8分；方案内容不够详实但基本满足采购需求得4-6分；方案整体响应较差得0-3分。 |
| 5 | 投标文件 （5分） | 文件制作规范、装订牢固、目录清楚、页码准确，完全响应招标文件要求并提供相关资料、表格等，得5分；有欠缺的酌情扣分。 |
| 6 | 相关业绩 （10分） | 审查投标人近3年（2015年1月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）做过的同类项目业绩（附合同主要部分复印件，至少包含合同首页、采购内容与金额、双方签字盖章页）, 每提供1份业绩得2分，最多得10分。 |
| 7 | 节能产品、环境标志产品 （2分） | 审查投标人所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，须附相应证明材料（证明材料须按照“附件7-12”的要求提供；属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分）。 每提供1项节能产品得0.5分，最多得1分； 每提供1项环境标志产品得0.5分，最多得1分。 |
| 8 | 技术性能 （40分） | 技术性能包括：投标文件对招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”的响应程度；技术方案与投标产品的配置；投标货物的先进性、可靠性等。 1）技术响应情况：全部满足招标文件要求，得35分。 每有一项“*”号项不满足招标文件要求的，扣5分；每有一项非“*”号项不满足招标文件要求的，视偏离情况，扣1-4分。 2）优越性：实质上优于招标文件要求的（含技术方案、实施方案），视优于情况，得0-5分。 |

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	开标之后，直到采购人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外，确定实质上响应招标文件且满足下列条件者为中标候选人。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。

### 24．	确定中标人

24.1	评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人。采购人按照推荐的中标候选人顺序确定一名中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

24.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同。如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，采购人也可以选择重新组织采购。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2	在招标采购过程中出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果，并同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.3   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	中标人在签订合同后 7 天内向采购人提交合同总价　5%　的履约保证金。

28.2 	中标人应以采购人可以接受的形式交纳履约保证金。

28.3	如果中标人没有按照上述第27条或28.1条的规定执行，采购人将取消该中标决定，在此情况下，招标采购单位可选下一个中标候选人。

## 七   其它

### 29．	质疑的内容、时间与处理

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第二章  合同一般条款

### 1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备（含软件系统）、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2      技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     卖方应在合同规定的交货期  5 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7      装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2     如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8      付款条件

付款条件见第七章“合同特殊条款”。

### 9      技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后  5  天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送到买方处。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后  5  天内将这些资料免费寄给买方。

### 10     质量保证

10.1    卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3   根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  3  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后   3  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5    除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期不低于：自货物通过最终验收起12个月。

### 11     检验和验收

11.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2    货物运抵现场后，买方应在 7 日内组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

11.3    买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

### 12    索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在卖方收到索赔通知后  3  天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在收到索赔通知后 3 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 13     延迟交货

13.1    卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2    如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14     违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

### 15      不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  3  天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 3  日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16      税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17      合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向买方所住地人民法院提起诉讼。

### 18      违约解除合同

18.1    在卖方出现下列违约行为的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19     破产终止合同

19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20     转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    卖方拟将非主体、非关键性工作分包的，应当按照其投标文件中载明的分包承担主体进行分包，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的承担主体与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

### 21     合同修改

21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22      通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23     计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24     适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25     履约保证金

25.1   卖方应在合同签订后 7 天内，按约定的方式向买方提交合同总价 5% 的履约保证金。

25.2   履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3   履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：支票、汇票、现金或其他买方可接受的形式。

25.4	履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

25.5   如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后三十天内，买方将把履约保证金退还卖方。

### 26　   合同生效和其它

26.1    卖方未经买方允许，不得擅自将因履行本合同所知悉的买方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。卖方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给买方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

26.1   政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由卖方递交履约保证金后开始生效。

26.2   本合同一式 五 份，以中文书写，具有同等法律效力。

# 第三章　政府采购合同格式

政府采购合同

合同编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(买方)          (项目名称)中所需 　　　　(货物名称)经            (招标采购单位)以　　       号招标文件在国内　　　　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定 　　　　　        (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物：

数量：

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：

交货地点：

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。

买　方：               			   卖　方：

名　称：(印章)　　　　　　　　　  名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　　　　  　年　月　日

授权代表(签字)：      				授权代表(签字)：

地　　址：							地　　址：

邮政编码：							邮政编码：

电　　话：							电　　话：

开户银行：							开户银行：

帐　　号：							帐　　号：

# 第四章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3法定代表人授权书（格式）

7-4制造厂家的资格声明（格式）

7-5经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6制造厂家的授权书（格式）

7-7投标人的财务状况报告

7-8社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件

附件8——业绩证明文件

附件9——服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币

（用文字和数字表示的投标总价）。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方与采购人不存在可能影响招标公正性的利害关系，在投标之前，未曾为投标包号的采购需求提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 名称 | 投标总价 （元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中的不一致，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 总价 | 是否属于小型和微型企业产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主要设备和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  | 总价 ，其中属于小型和微型企业产品的价格合计 |  |  |

投标人授权代表签字_________________

投标人(盖章):

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4. 如出现分项报价表中的“小型和微型企业产品”内容与“中小企业声明函”的内容不一致或分项报价表中未表明是否属于小型和微型企业产品时，则在评审时视为非“小型和微型企业产品”。

## 附件4   货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 附件5　　　　技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件章节或条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：除招标文件第四章、第八章以外，投标人应申明投标文件对招标文件的每一章的响应情况。对于无偏离的章节，只需在说明中写明“完全响应”、“无偏离”即可。如有偏离，则应对偏离的条款逐条进行说明。

投标人授权代表签字：______________________

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件

附件7-1    法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：提供复印件。法人或者其他组织须加盖本单位公章；自然人应签署本人姓名。可提供“三证合一”形式的新版执照。

附件7-2   税务登记证书及纳税证明复印件

说明：法人或者其他组织须加盖本单位公章；自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。纳税证明可提供开标前3个月内任意1个月的纳税证明材料（可提供复印件）。证明材料可以是缴费的银行单据、税务机构开具的证明等。提供“三证合一”形式新版执照的，可不提供税务登记证。若投标人在开标前3个月内依法可以不缴税的，应出具相应的说明。

附件7-3    法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：如投标人为自然人的，可不提供此项。

附件7-4   制造厂家的资格声明

（投标人为制造商时填写）

- 名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　  生产的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　　　　　　　　　销售项目和数量

________________________　　　　　　　　_________________________

________________________　　　　　　　　_________________________

出口销售额：________________________

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：_________________

授权代表(签字)：__________________

授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

制造商盖章：____________________________

传真号：__________________

附件7-5   经销商(作为代理)的资格声明

（投标人为经销商时填写）

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明（如有）：

制造厂名称和地址          制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址           制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

授权代表(签字)：___________________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件7-6    制造厂家的授权书　（格式）

说明：如招标文件第八章没有具体产品的授权要求，则投标时可以不提供此项内容。此格式供投标人参考使用。非进口产品的授权书不作为资格证明文件。

致：招标采购单位

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

附件7-7　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位2016年度或2017年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明须提供银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

附件7-8    社会保障资金缴纳记录

说明：证明材料应提供开标前3个月内任意1个月的社会保障资金缴纳凭证的复印件（公司缴费的银行单据或公司所在社保机构开具的缴费凭证。自行编写的无效）。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。

附件7-9    具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

说明：具体内容以招标文件第八章要求为准。如招标文件第八章没有具体要求，则投标时可以不提供此项内容。证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有相应的履约能力，可以完成本采购项目所需的内容。

附件7-10    近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

附件7-11    信用声明

在参与本次采购活动之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

附证明材料：提供投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对自身查询结果的截图。查询时间应在投标截止时间前7日内。

附件7-12  节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

节能产品、环境标志产品

注：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

台式计算机产品性能参数须与节能产品政府采购清单台式计算机性能参数的附件一致，凡与附件所列性能参数不一致的产品，不予认可。

在上述范围内的投标货物须在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印并标注出所在位置，并提供相应证明材料。

以下两项为非强制内容，投标人可提供相应文件作为评审加分因素：

a. 节能产品（非强制）：应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印产品所在目录页并标注出所在位置。

b. 环境标志产品（如有）：应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、中华人民共和国环境保护部网站（http://www.zhb.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.org/）公布的最新一期“环境标志产品政府采购清单”目录中，须打印产品所在目录页并标注出所在位置。

信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

附件7-13   招标文件要求的其他资格证明文件

说明：资格证明文件应加盖公章（可提供复印件）。

1、相关单位一览表

投标人应如实列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位名单并加盖公章。

| 与投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |
| 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |

投标人授权代表（签字）

投标人公章

注 ：（1）如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

（2）单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

（3）控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

2、进出口贸易资质证明文件

3、其它

## 附件8　　　　业绩证明文件

请投标人自行设计表格填写，对近3年做过的同类项目业绩作出说明（附合同主要部分的复印件,至少包含合同首页、采购内容与金额、双方签字盖章页）。

## 附件9　　　　服务承诺书

## 附件10　　　　中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

注：

1、如投标人为大型企业，则应进行如下声明：

本公司郑重声明，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_ 大型__企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

2、监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 第五章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受北京市农林科学院的委托，就玉米中心科研仪器设备购置项目农林牧渔专用仪器采购项目进行国内公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

1、项目名称：玉米中心科研仪器设备购置项目农林牧渔专用仪器采购项目

2、项目编号：BIECC-ZB6375

3、招标内容：

| 设备名称 | 数量(单位：台/套/组) | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- |
| 移液器 | 4 | 是 |
| 混匀小精灵 | 1 | 否 |
| 超声波清洁仪 | 1 | 否 |
| 标签打印机 | 1 | 否 |
| 检验砻谷机 | 1 | 否 |
| 智能生化培养箱 | 1 | 否 |
| 脱色摇床 | 1 | 否 |
| 恒温金属浴 | 1 | 否 |
| 高压灭菌器 | 1 | 否 |
| 离心机 | 2 | 否 |
| 小型转印槽 | 1 | 否 |
| 手掌离心机 | 4 | 否 |
| 旋涡混合器 | 2 | 否 |
| 高通量组织研磨器 | 1 | 否 |
| 制冰机 | 1 | 否 |
| 台式恒温振荡器 | 2 | 否 |
| 低温冷藏箱 | 2 | 否 |
| 低温冰箱 | 1 | 否 |
| 全自动化学发光图像分析系统 | 1 | 否 |
| 纯水系统 | 1 | 否 |
| 拟南芥/烟草培养架定制 | 6 | 否 |
| 玉米培养架定制 | 2 | 否 |
| 半自动纤维分析仪 | 1 | 是 |
| 玉米考种仪 | 1 | 否 |
| 离心机转子 | 1 | 是 |
| 半封闭比重籽粒清选机器 | 2 | 否 |
| -80℃超低温冰箱 | 1 | 否 |
| 真空冷冻干燥机 | 1 | 否 |
| 高压灭菌锅 | 1 | 否 |
| 真空离心浓缩仪 | 1 | 否 |
| 半自动微滴式数字基因检测系统 | 1 | 是 |

4、资金来源：财政拨款。本项目预算金额242.65万元，

批复编号：PXM2019_179202_000077-JH001-XM001。

5、投标人资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人；

（7）法律、行政法规规定的其他条件;

（8）本项目不接受联合体投标。

6、投标报名时间及招标文件发售时间：自2019年03月21日起至2019年03月28日止，每天上午9:30至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，下同。非工作日只能电汇或网银购买标书）。

7、招标文件发售地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

8、招标文件售价：人民币200元/包，售后不退（电子版招标文件下载地址：www.biecc.com.cn，进入主页后搜索项目名称）。若电汇或网银购买标书，请将电汇底单（网银转账页面）扫描件及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请务必注明“（招标编号）购买标书信息”。

| 招标编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

10、公告期限：5个工作日

11、投标文件递交截止时间暨开标时间：2019年04月12日09:30（北京时间）。

12、投标文件递交地点暨开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层510会议室（北四环学院桥东北角）。

13、投标文件请于投标当日投标截止时间之前递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受，届时请投标人派代表参加开标仪式。

14、评标方法：综合评分法

15、采购项目需要落实的政府采购政策：节能产品强制采购；节能产品、环境标志产品优先采购；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；政府采购信用担保；进口产品管理等。

16、本项目招标公告在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）网上发布。

17、凡对本次招标提出询问及质疑，请与北京国际工程咨询有限公司联系（质疑函请采用政府采购供应商质疑函范本格式，以书面形式一次性提交）。

采购代理机构： 北京国际工程咨询有限公司

地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611（购买标书在608）

邮  编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系部门：招标事业部

联系人：王蕾蕾

联系电话：82376729

传真：82370881

电子邮箱：jowena@163.com

# 第六章    投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京市农林科学院 地址：北京市海淀区曙光花园中路9号 电话：闫老师/ 51503420 |
| 8.1 | 投标人应按照“附件7——资格证明文件”的内容要求提供完整的资格证明文件，未按照要求提供相应资格证明文件的投标文件将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。 |
| 11.1 | 投标保证金：人民币肆万元整（￥40000.00元） 递交截止时间：同投标截止时间。 交纳投标保证金形式：电汇、支票、保函、政府采购投标担保函等非现金形式 账户名称： 北京国际工程咨询有限公司 开户银行：华夏银行北京学院路支行 帐 号：10242000000002546 |
| 11.3 | 应按照招标文件规定的形式提交保证金，本项目不接受11.3条规定以外的其他形式的保证金。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付 |
| 12.1 | 投标有效期：90天(日历日) |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份 副本： 5 份 电子版文件： 1 份（电子文件规定：必须提供文件的可编辑版本和盖红章的PDF扫描件，存储载体为USB存储设备） |
| 15.1 | 投标截止期：2019年04月12日上午9：30前 |
| 17.1 | 开标时间：2019年04月12日上午9：30整 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层510会议室（北四环学院桥东北角） |
| 21.3 | 评标方法： 综合评分法 |
| 23.1 | 中标候选人：投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。 |
| 28.1 | 提交履约保证金的时间：签订合同后 7 天内。 履约保证金金额：合同总价的 5％ 。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。 |

# 第七章    合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。本条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：北京市农林科学院。

1.6 卖方：本合同卖方系指：中标供应商。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

8、 付款条件：

（1）合同生效后，买方支付合同总价的90%，卖方向买方提交合同总价5%履约保证金；

（2）货物到达合同指定地点并验收合格后，买方支付合同总价的10%；

（3）验收合格后无质量及服务问题，买方退还履约保证金。

9、 技术资料：

合同生效后  5  天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送至买方处。

10、质量保证：

10.3  卖方在收到通知后  3   天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4  如果卖方在收到通知后   3  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5  合同项下货物的质量保证期按照招标文件第八章的具体要求执行。

11、检验和验收：

11.2  如招标文件第八章没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

12、  索赔：

12.3  索赔通知期限：  3   天。

15、  不可抗力：

15.2  不可抗力通知送达时间：事故发生后   3     天内。

25、  履约保证金：

25.1  提交履约保证金的时间：签订合同后7天；

履约保证金金额：合同总价的5％。

25.3  履约保证金提交方式：按照合同约定。

# 货物需求一览表及技术规格

一、货物需求一览表

| 设备名称 | 数量(单位：台/套/组) | 是否允许进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移液器 | 4 | 是 | 否 |
| 混匀小精灵 | 1 | 否 | 否 |
| 超声波清洁仪 | 1 | 否 | 否 |
| 标签打印机 | 1 | 否 | 否 |
| 检验砻谷机 | 1 | 否 | 否 |
| 智能生化培养箱 | 1 | 否 | 否 |
| 脱色摇床 | 1 | 否 | 否 |
| 恒温金属浴 | 1 | 否 | 否 |
| 高压灭菌器 | 1 | 否 | 否 |
| 离心机 | 2 | 否 | 否 |
| 小型转印槽 | 1 | 否 | 否 |
| 手掌离心机 | 4 | 否 | 否 |
| 旋涡混合器 | 2 | 否 | 否 |
| 高通量组织研磨器 | 1 | 否 | 否 |
| 制冰机 | 1 | 否 | 否 |
| 台式恒温振荡器 | 2 | 否 | 否 |
| 低温冷藏箱 | 2 | 否 | 否 |
| 低温冰箱 | 1 | 否 | 否 |
| 全自动化学发光图像分析系统 | 1 | 否 | 否 |
| 纯水系统 | 1 | 否 | 否 |
| 拟南芥/烟草培养架定制 | 6 | 否 | 否 |
| 玉米培养架定制 | 2 | 否 | 否 |
| 半自动纤维分析仪 | 1 | 是 | 否 |
| 玉米考种仪 | 1 | 否 | 否 |
| 离心机转子 | 1 | 是 | 否 |
| 半封闭比重籽粒清选机器 | 2 | 否 | 否 |
| -80℃超低温冰箱 | 1 | 否 | 否 |
| 真空冷冻干燥机 | 1 | 否 | 否 |
| 高压灭菌锅 | 1 | 否 | 否 |
| 真空离心浓缩仪 | 1 | 否 | 否 |
| 半自动微滴式数字基因检测系统 | 1 | 是 | 是 |

二、技术指标要求

- 移液器

采购数量：4把

- 工作条件

1.1温度要求：室温

1.2湿度要求：20-80%

- 技术参数

  - 规格：（8道，0.5-10ul）*1；（12道，0.5-10ul）*2；（12道，10-100ul）*1

  - 移液器符合人体工程学设计，重量轻，且操作用力小，防止手部重复性劳损（RSI）。吸嘴具有伸缩性，且保证吸头和移液器之间的气密性。移液器采用高科技材质，耐化学腐蚀、抗高温，同时，可以整支高温高压灭菌和紫外灭菌。具有密度调节功能，移取与水密度不一致的液体，多道移液器可手动调节满足不同耗材的孔距。

  - 采用系统的材质，坚固耐用，具有耐高温抗腐蚀功能

  - 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌。

  - 四位数字体积显示，位置合理。

  - 采用人体工程学设计，重量轻。

  - 伸缩式弹性吸嘴设计，确保移液气密性和均一性。

  - 具有密度调节功能，适用于不同密度的液体。

  - 单独活塞设计，每个通道可单独拆卸。

  - 通道数字标识，确保同一方向移液。

- 配置清单

1.1移液器本体

1.2产品说明（中英文）

1.3售后说明

1.4最新产品展示图册

- 检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

- 技术服务的范围及内容：须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

- 质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

- 交货时间：预估需要3~9个月，因涉及进口采买事宜，因此具体时间需要根据报关、通关情况来定。

- *提供生产厂商或代理商针对本项目的授权书，并加盖公章，若提供代理商授权书，代理商应提供生产厂商对其代理产品的授权。

- 混匀小精灵

- 采购数量：1台

- 工作条件：

  - 室温

  - 湿度：20%-60%

  - 电压：交流电220V

  - 功率：≥45W

- 技术参数

1.1混匀频率：300-3000rpm(以10rpm递增）

1.2 Vortex 振荡混匀频率：3500rpm

1.3混匀时间：1s—100h，可连续运转

1.4振荡和混匀半径：1.5mm（3mm振幅）

1.5噪音：<52分贝

1.6重量：约4.5kg

1.7尺寸：约270x196x170mm

1.8电源：AC100～230V，50-60Hz

  - 功率：≥45W

- 配置清单

  - 主机1台

  - MIX-A：96*0.2ml离心管支架，适合0.2mlPCR管、PCR排管、96孔PCR板（半高裙边、无裙边）

  - MIX-C：24x1.5/2.0ml离心管支架

1.2产品说明（中文）

1.3售后说明

- 检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

- 技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员) 须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

- 质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

- 交货时间：预估需要3~9个月。

- 超声波清洁仪

采购数量1台

- 工作条件

  - 温度要求：室温

  - 湿度要求：20%~80%

  - 使用电源：AC220V±22V 50Hz  ≥18A

  - 整机功率：≤800W

- 技术参数

  - 仪器尺寸：约520×320×355mm

  - 清洗槽内尺寸：约500×300×200 mm

  - 最大容量：≥30 L

  - 频率：40-60(KHz)

  - 加热功率：≥2000 W

  - 清洗温度：30-90℃

  - 时间可调：1－99 min

  - 功率可调：0-99%

  - 槽数:1

- 配备清单

标准配置

- 随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

- 检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

- 技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员) 须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

- 质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

- 交货时间：预计签约合同之日算起3~5个月（包含工厂定做时间）

- 标签打印机

采购数量1台

- 工作条件：

  - 温度要求：室温

  - 湿度要求：室温

  - 适配电源：交流供电器

- 技术参数

  - 定制规格：

外形尺寸：约240*435*312（mm），具体数值需工程师实地考察后决定；

摆放位置及高度：约一个小办公桌上及桌子高度（60cm）左右即可（起支撑作用）

  - 类型：台式

  - 打印方式：热转移/热转印

  - 打印分辨率：300DPI

  - 接口：串口/USB/以太网

  - 大打印宽度：105.6mm

  - 大标签宽度：106mm

  - 大打印速度：200mm/秒

  - 大打印长度：1016mm

  - 小的标签长度：3.175mm

  - 小时/运作：8小时/5天

  - 是否可连电脑：是

  - 最大耗能：

  - 内存：64MB

  - 打印颜色：单色

  - 打印方式：平压式

- 产品特征：

  - 具有高速、清晰的300DPI打印分辨率，确保打印清晰。

  - 配置大尺寸图形及字母数字液晶显示屏，直观清晰，智能错误提示信息有助于快速排除故障。

  - 打印机可使用各种BRADY专用材料。

  - 具有自动打印模式

  - 具有快速更换材料功能

- 配备清单：

  - 提供相关配件；

- 随机附件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

- 检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

- 技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员) 须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

- 质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月。

- 交货时间：预计签约合同之日算起3~5个月（包含工厂定做时间）

- 检验砻谷机

采购数量1台

- 工作条件

  - 温度要求：16℃~22℃（工作状态时散热，需外界环境辅助降温）

  - 湿度要求：室温

  - 使用电源：220V、功率≤100W

- 技术参数

  - 机壳外形尺寸：约208×140×207mm

  - 电机电压：220V；功率≤100W；转速≥5500r/min

  - 胶辊规格：40×45mm

- 产品特征

3.1广泛用于粮食、种子、农业粮食院校，商检及科研等部门检验稻谷出糙率，米质优劣、种子存活力和快速发芽试验脱壳用必不可少的一种仪器

3.2该机具有造型美观、坚固耐用、体积小、重量轻、操作简单、携带方便、更换装修零件简单、机械性能稳定、噪声小、出糙速度快、按等级检定各类稻谷，指标均达到GB1350-1999、GB/T17891-1999国家新标准规定要求

- 配备清单

  - 标准配备；

- 随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

- 检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

- 技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员) 须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

- 质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，6个月

- 交货时间：预估需要3~5个月，因涉及断货采买事宜，因此建议提前购

- 智能生化培养箱

采购数量1台

1. 工作条件

1.1温度要求：温度4－30℃

1.2湿度要求：85%RH以下，无腐蚀性气体

1.3使用电源：220V(范围187V－246V)、50HZ

2. 技术参数

2.1容积：≥450L

2.2温度 ( ℃ )

控制范围:   0－50℃(长时间使用温度控制在8-50℃)

波 动 度:   ≤±1.0 ℃

偏    差:   ≤±1.5 ℃

不均匀度:   ≤±1.5 ℃

2.3尺寸

内胆尺寸：约605*600*1100

外形尺寸：约660*660*1845

2.4升温时间:  0℃升至40℃≤80分钟

2.5降温时间:  40℃降至10℃≤120分钟

  - 工作时间： 周期范围: 1－30，白天、黑夜时间设置范围: 0－24小时

  - 压缩机动延时间保护时间:  3分钟

  - 工作方式:   连续运行(压缩机间歇工作)

  - 噪    音:   ≤70db

3. 产品特征

3.2 微电脑全自动控制，触摸开关

3.3 可自行设置或不连续控制，定时间、温度

3.4  PID输出控制

3.5 具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能

3.6 恒温控制系统、响应快、温控精度高

3.7 风道式通风，工作室风速柔和，温度均匀

3.8采用反射钢化镀膜玻璃

3.9具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全

3.10适用于植物种子发芽、栽培和育苗，昆虫、小动物饲养, 木材、建材的性能试验等

- 配备清单

  - 标准配备；

- 随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

- 检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

- 技术服务的范围及内容：卖方须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

- 质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，6个月

- 交货时间：预估需要3~5个月，因涉及断货采买事宜，因此建议提前购买。

七．脱色摇床

采购数量1台

1.工作条件：

1.1温度要求：室温

1.2湿度要求：室温

1.3适配电源：交流供电器

2.技术参数

2.1电源：220V；

2.2功率：≤35W；

2.3.频率：40～240转/分；

2.4旋幅：回转半径15mm；
2.5速度：无极调速、数字显示；
2.6外观尺寸约：370×335×145mm，托盘：320×265mm；

3.配备清单

3.1标准配备；

3.2随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

3.3检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

3.4技术服务的范围及内容：卖方须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

3.5质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

3.6交货时间：预估需要3~5个月，因涉及断货采买事宜，因此建议提前购买。

八．恒温金属浴

采购数量1台

1.工作条件：

1.1温度要求：室温

1.2湿度要求：室温

1.3适配电源：AC100~240V/50Hz/60Hz；

2.技术参数

2.1控温范围：室温+5℃—100℃

2.2温度稳定性：100℃	≤±0.5℃

2.3模块最大温差：40℃	0.3℃，模块温度均匀性≤±0.3℃，显示精度0.1℃

2.4升温时间：≤15min (从20℃升至100℃)，时间设置最长：99h59min

2.5最高温度：100℃，最大功率：≤150W

3.配备清单

3.1标准配备；

3.2随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

3.3检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

3.4技术服务的范围及内容：卖方须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

3.5质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

3.6交货时间：预估需要3~5个月。

九．高压灭菌器

采购数量1台

1.工作条件：

1.1温度要求：室温

1.2湿度要求：室温

1.3适配电源：交流供电器

2.技术参数

*2.1生产厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（不允许借用第三方资质）

2.2容量:≥50L, 立式结构,底部带脚轮  可放入直径≥30 cm CM,高度≥60 cm CM的灭菌架

2.3灭菌腔材料:SUS304不锈钢

2.4开盖方式：手旋式开盖，自感应连锁装置（机械式连锁装置），连锁可靠性强于电子式连锁装置，

2.5时间范围:灭菌时间:1-999分钟,融化时间:1-999分钟,保温时间:1-7600分钟，定时器预置范围：0-6天延迟

*2.6温度和压力: 最高工作温度≥135℃  设计压力0.3Mpa,安全阀起跳压力≥0.29Mpa

2.7记忆存储系统:可记忆存储20条灭菌程序

*2.8六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整，优于传统的全排，不排，微排等排气方式。

2.9集汽瓶：内置双蒸汽集汽瓶，不会影响周围环境，前置集汽瓶，方便使用

*2.10防烫设计:腔盖、台面由热绝缘塑料制成

2.11定时启动:可预约灭菌器,设定灭菌器,灭菌器按预约时间启动

2.12采用“Smart II”级新型智能化微电脑系统。

2.13饱和蒸汽监测：系统自动监测冷空气排放情况，确保纯蒸汽的灭菌环境，保证最佳灭菌效果

2.14检验接口：提供温度、压力校验接口，方便进行校验，可搭配3Q验证转接头，最多可同时接入15根温度探头

2.15具有四种及以上灭菌模式，包含液体，固体等灭菌

2.16仪器的操作需要简便人性化：压力表前置，废水壶前置，仪器节省空间，

2.17附件:不锈钢提篮3个

2.18安全装置：

防烫设计  自感应安全联锁装置  缺水保护  过压双重保护  过温与升温保护:过流,短路保护,漏电保护  闭盖检查系统  后台安全测试程序

2.19节省空间：实验室位置有限，要求仪器占地面积低于0.26平方米(长*宽)

*2.20.鉴于高压灭菌器是特种设备,生产由国家严格管控.生产厂家必须是正规的高压灭菌器生产厂家（生产厂家具有医疗器械（灭菌设备）生产许可证）,产品有经过检测的（出具国家权威机构检测报告），产品有经过充分的市场验证。

3.配备清单

3.1标准配备；

3.2随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

3.3检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

3.4技术服务的范围及内容：卖方须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

3.5质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

3.6交货时间：预估需要3~5个月

十．离心机

采购数量2台

1.工作条件：

1.1温度要求：室温

1.2湿度要求：室温

1.3适配电源：交流供电器

2.技术参数

2.1电源AC220V±22V 50Hz ≥3A，整机功率≥250W；

*2.2最高转速16500r/min，最大相对离心力18360xg；

2.3最大容量12×5ml，转速精度±30r/min；

2.4定时范围1min~99min；

2.5外形尺寸约(长×宽×高)：320×370×235 (mm)；

2.6外包装尺寸约(长×宽×高)：530×410×290(mm)；

2.7可选转子：No.1、 No.2、 No.3、 No.4、 No.5 、No.6 、No.7

3.配备清单

3.1标准配备；

3.2随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

3.3检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

3.4技术服务的范围及内容：卖方须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

3.5质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

3.6交货时间：预估需要3~5个月。

十一．小型转印槽

采购数量1台

1.工作条件：

1.1温度要求：室温

1.2湿度要求：室温

1.3适配电源：交流供电器

2.技术参数

2.1一小时内转印2 块7.5 x 10 cm 凝胶；也可进行低强度的过夜转印 ；

2.2电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印 ；

2.3颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶 的正确定向；

2.4内置冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量 ；

2.5技术参数：最大凝胶尺寸(W x L)  10 x 7.5 cm；

2.6缓冲液要求:450 ml；

2.7凝胶容量:2 块Mini-PROTEAN 3 凝胶，2 块Ready Gel 预制胶；

2.8体积约(W x L x H) 12 x 16 x 18 cm。

3.配备清单

3.1标准配备；

3.2随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

3.3检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

3.4技术服务的范围及内容：卖方须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

3.5质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

3.6交货时间：预估需要3~5个月。

十二．手掌离心机

采购数量4台

1.工作条件：

1.1温度要求：室温

1.2湿度要求：室温

1.3适配电源：AC100~240V/50Hz/60Hz 20W；

2.技术参数

2.1电源：AC100~240V

2.2最高转速[rpm]：≥5000；

2.3最大相对离心力[xg]：≥1360；

2.4转子容量：0.2/0.5/1.5/2.0mL×8；

2.50.2mL×16 PCR排管或0.2mL×2 PCR 8排管；

2.6.运行时间：连续；

2.7电机：直流电机；

2.8噪音[dB]：≤45dB；

2.9尺寸约（长x宽x高）150×150×117mm；

3.配备清单

3.1标准配备；

3.2随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

3.3检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

3.4技术服务的范围及内容：卖方须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

3.5质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

3.6交货时间：预估需要3~5个月。

十三．旋涡混合器

采购数量2台

1.工作条件：

1.1温度要求：室温

1.2湿度要求：室温

1.3适配电源：AC100~240V/50Hz/60Hz；

2.技术参数

*2.1电源：220V；功率：≥50W；转速：≥2800转/分；

2.2工作方式：连续、点触、调速；
2.3工作台：碗型、平板型可调换；
2.4外形尺寸：约165×122×165mm；

2.5标配：主机 单试管头垫片 3英寸圆橡胶平板垫片；

3.配备清单

3.1标准配备；

3.2随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

3.3检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

3.4技术服务的范围及内容：卖方须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

3.5质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

3.6交货时间：预估需要3~5个月。

十四．高通量组织研磨器

采购数量1台

1.工作条件：

1.1温度要求：室温

1.2湿度要求：室温

1.3适配电源：AC100~240V/50Hz/60Hz 20W；

2.技术参数

*2.1 时间设定：1(秒)-9999(秒)；

*2.2 频率设定：10—70Hz，即振荡300—2100次/min ；

2.3额定功率：≥180W；

*2.4 夹具行程：34mm(垂直)；

*2.5 样本容量： 标配2ml的适配器 48孔、5ml的适配器12孔；50ml的适配器2孔;96孔酶标板适配器1*96;2ml的适配器192孔及专用研磨罐

2.6 保护：开盖保护，紧急制动功能；

2.7 电源需求：220V\50Hz；

2.8随机配500颗玛瑙/锈钢球ø3cm；

2.9可选配增加制冷模块(非液氮冷却)

3.招标提供的技术资料

3.1提供仪器设备的安装、操作手册；

3.2提供仪器设备的维修保养手册；

*3.3产品为投保研发责任险产品；

*3.4仪器制造商需要提供ISO9001认证证书、具有国家高新技术企业资格；

*3.5在北京设有办事处，需提供技术人员联系方式，如有质量问题，24小时之内上门服务。

十五．制冰机

采购数量1台

1.工作条件

1.1 电源：220V,  50Hz；

1.2 环境温度：10-35˚C；

1.3 环境湿度：不大于90%相对湿度；

2.技术参数

2.1产冰量:≥50KG；
2.2储冰量: ≥15KG；
2.3输入功率：≥280W；
2.4耗水量：≤2.0(L/H)；
2.5冷凝方式：风冷；
2.6制冷剂：R134a；
2.7外壳：不锈钢304，内胆：ABS；
3.配备清单

3.1标准配备；

3.2随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

3.3检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

3.4技术服务的范围及内容：卖方须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

3.5质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

3.6交货时间：预估需要3~5个月。

十六．台式恒温振荡器

采购数量2台

1.工作条件

1.1 电源：220V,  50Hz；

1.2 环境温度：10-35˚C；

1.3 环境湿度：不大于60%相对湿度；

2.技术参数

2.1振荡频率: 20~350转/分

2.2振幅：≥26mm

2.3最大容量：约1000ml×6或500ml×9或250ml×12（三角瓶）

2.4标准配置：万能弹簧网架

2.5托盘尺寸：(mm)430×330

2.6定时范围：0~999min

2.7恒温范围：室温+5℃～60℃

2.8恒温精度：0.1℃

2.9温度均匀度：±0.5℃

2.10数显方式LED

3.配备清单

3.1标准配备；

3.2随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

3.3检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

3.4技术服务的范围及内容：卖方须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

3.5质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

3.6交货时间：预估需要3~5个月。

十七．低温冷藏箱

采购数量2台

1.工作条件：

1.1温度要求：10～32℃

2.技术参数：

2.1温度控制范围：2℃～8℃

2.2外形尺寸：约660×650×1970

2.3内箱尺寸：约570×498×1405

2.4有效容积：≥387L

*2.5压缩机：性能不低于恩布拉克压缩机，全封闭型

*2.6风扇：采用双风扇设计，箱内温度分布更均匀，降温更迅速。

*2.7噪音：≤55dB

*2.8电加热膜玻璃门，有效防止结露

2.9柜体自带门锁，保证存储安全

2.10测试孔：直径32mm检测孔1个

2.11制冷剂：R134a（HFC）

2.12层架：5层5个（可调节）

十八．低温冰箱

采购数量1台

1.工作条件：

1.1温度要求：10～32℃

1.2湿度要求：20-80%

1.3适配电源220V±10% ，50 Hz±1HZ。

2.技术参数

2.1工作条件：环境温度10～32℃，工作环境湿度：20-80%，电源220V±10% ，50 Hz±1HZ。

2.2样式：立式。

2.3有效容积≥398L。

*2.4外部尺寸：约785*1041*1947 。

*2.5内部尺寸：约440*696*1266 。

*2.6温度控制：微电脑控制，箱内温度-10℃～-86℃范围内任意设定。

2.7安全存储：完善的声光报警系统（高低温、开门、电压异常、传感器故障、冷凝器散热差、系统故障等），物品存储更安全；开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；双锁设计，保证样本存储更安全。

2.8显示：≥7英寸LCD液晶触摸屏，清晰显示，界面友好，液晶屏动态实时显示运行温度、设定温度、电压、环境温度、报警状态、时间等参数信息。静态温度曲线显示，可直观了解任意时间段温度运行状态。

2.9双层发泡保温门，内外门均设门封条，箱体采用高性能VIP真空绝热材料。2.11隔热层：箱体采用高性能VIP真空绝热材料，大幅提升保温效果。

2.10无氟环保制冷工质,采用单级油滑润压缩机制冷技术；

2.11性能不低于恩布拉科高效压缩机，低噪音风机，大面积翅片式冷凝器，翅片间距≤2mm。

2.12可选配温度记录打印机、断电报警、警灯、电压补偿系统。

2.13双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁。

2.14  2个温度测试孔，方便测试温度。

*2.15远程通讯集中监控系统，液氮/二氧化碳后备系统。

2.16可选配样本资源管理信息化系统；规范、便捷管理样本。

2.17标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。

*2.18 5℃环温时，降温速度≤5小时。

2.19可存储2英寸标准冻存盒300个，2ml标准冻存管30000支。

2.20自动加热门体平衡孔设计。

2.21  5V冷链供电系统。

*2.22获得国家CQC节能认证和环保认证。

2.23提供同类产品的省内用户名单。

3.售后服务及其他：

3.1 维修：

*3.1.1 设备验收合格后整机保修壹年，压缩机等主要零部件保修五年，终身维修。

3.1.2 维修响应时间为24小时内到院排除故障。

3.2 培训：免费提供操作培训和维修培训。

4.安装及验收要求：

4.1安装地点：业主指定地点。

4.2安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成。

4.3安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。

4.4验收标准：应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准。

十九．全自动化学发光图像分析系统

采购数量1台

1.工作条件：

1.1温度要求：10-35˚C；

1.2湿度要求：不大于90%相对湿度；

1.3适配电源：220V,  50Hz；

- 技术参数

2.1仪器性能

2.1.1摄像头：高分辨低照度数码制冷CCD相机

*2.1.2冷却温度：≤-65℃（提供厂家证明文件）

2.1.3 物理分辨率：≥605万像素，≥2750×2200，非插值生成

2.1.4 读出噪声：≤3e- RMS

2.1.5 量子效率：CCD芯片光电转换效率≥75%

2.1.6 像素合并：1×1，2×2，3×3，4×4，5×5

2.1.7 像数密度：≥16 bit

*2.1.8 摄像头接口：大尺寸M42接口，直径≥42mm，而非小尺寸C接口

*2.1.9 电动镜头：标配F0.80镜头，无需改装校正光圈即可达到F0.8

2.1.10 电动调焦：可通过软件进行镜头的电动聚焦调整

*2.1.11 样品台：上下双层样品台设计，可兼容拍摄样品厚度0.01mm - 10cm。

2.2 软件功能

2.2.1 全中文拍摄分析软件，自动识别8bit、10bit、14bit、16bit 的图像，终身免费升级，支持Windows XP / 7 / 8 /10 系统。

2.2.2 自动曝光: 自动获得最佳图像，并可序列保存

2.2.3 区域自动曝光: 可自由选择曝光识别区域，实现精确自动曝光

2.2.4 单张拍摄: 具有长时间曝光功能，可实现单张画面长时间曝光

2.2.5 积分拍摄: 可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积。

2.2.6 序列保存: 具有序列图像保存功能。

2.2.7 溢出提示: 在拍摄中可显示过饱和像素。

3.配备清单

3.1标准配备；

3.2随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

3.3检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

3.4技术服务的范围及内容：卖方须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

3.5质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

3.6交货时间：预估需要3~5个月。

二十．纯水系统

采购数量1台

1.工作条件：

1.1温度要求：室温

1.2湿度要求：室温

1.3适配电源：AC100~240V/50Hz/60Hz 20W；

2.技术参数

2.1造水量≥20L/hr，取水流速0.5-2L/min，设备具有水质水量升级功能，机器配置≥60L 自动灭菌PE 水箱；

2.2进水水源一般城市自来水、进水水压：0.15-0.5MPa，水温5-40℃

2.3产水指标纯水：电导率≤5μs/cm@25℃(原水TDS<200ppm)，

2.4符合中国实验室用水规格（GB/T6682-2008）三级水标准；

2.5超纯水：电阻率18.25MΩ.cm@25℃， TOC <10ppb*，热源<0.001EU/ml，颗粒（>0.1um）<1个/ml，微生物<1cfu/ml，

2.6符合中国国家实验室用水规格（GB6682－2008）以及ASTM、CAP 和NCCLS 的一级水标准。

2.7真彩LCD液晶屏设计，可显示：电导率、电阻率、温度、电极常数、温度常数、报

控制点位等设置。

2.8系统同时监测和显示纯水和超纯水在线电导率和电阻率，并有水质不合格回流检测功能确保取水质量。

2.9显示预处理、RO膜、UV灯和超纯化柱已用和剩余量，做到耗材到期更换自动提醒，避免水质突然下降。

3.配备清单

3.1标准配备；

3.2随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

3.3检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

3.4技术服务的范围及内容：卖方须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

3.5质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

3.6交货时间：预估需要3~5个月。

二十一．拟南芥/烟草培养架定制

采购数量6组

1.工作条件

1.1 电源：220V,  50Hz；

1.2 环境温度：10-35˚C；

1.3 环境湿度：不大于90%相对湿度；

2.技术参数

*2.1规格：约1300×600×2350（mm）

拟南芥：三层，每层6支LED/4100K植物育成专用灯。

每层独立开关。

2.2主体材质：2557万能角钢。

2.3输入功率： ≤288W/架

2.4搁板：双层塑料隔热板。

3.配备清单

3.1标准配备；

3.2检验：卖方代表或工程师在用户所在地检验，验收标准及方法符合产品说明所达到的要求。

3.3技术服务的范围及内容：卖方须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

3.4设备故障提供24小时服务响应。

3.5质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

3.6交货时间：预估需要15个工作日。

二十二. 玉米培养架定制

采购数量2组

1.工作条件

1.1 电源：220V,  50Hz；

1.2 环境温度：10-35˚C；

1.3 环境湿度：不大于90%相对湿度；

2.技术参数

*2.1.规格：约1300×600×2100（mm）

玉米：三层，每层8支LED /4100K植物育成专用灯。

每层独立开关。

2.2主体材质：2557万能角钢。

2.3输入功率：≤ 288W/架

2.4.搁板：双层塑料隔热板。

3.配备清单

3.1标准配备；

3.2检验：卖方代表或工程师在用户所在地检验，验收标准及方法符合产品说明所达到的要求。

3.3技术服务的范围及内容：卖方须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

3.4设备故障提供24小时服务响应。

3.5质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

3.6交货时间：预估需要15个工作日。

二十三. 半自动纤维分析仪

采购数量1台

1.工作条件

1.1 电源：220V,  50Hz；

1.2 环境温度：10-35˚C；

1.3 环境湿度：不大于90%相对湿度；

2.技术参数

1、原理：国际和国标酸碱消解方法，利用化学溶剂提取纤维含量

2、检测范围：标准的含纤维干样本。

3、*运用技术：滤袋技术

4、*滤袋结构：三维结构

5、*滤袋孔隙：≤25um

6、检测工艺：全自动精确加热、恒温，涡流搅动，手动注入/排出溶剂（消煮），手动分次淋洗/排出废液。

7、液晶屏时间及温度显示

8、测量范围：0～100％

9、采样量范围：0.5～1g

10、*批处理量：≥24个

11、*最大日处理量：≥96（按每天8小时工作时长计算）

12、*批处理耗时：60-120分钟（含加热过程）

13、结果标准差：≤±0.5%

14、重复性精度（线性系数）：≤±0.5%

15、温度范围：100℃

16、控温精度：± 0.1℃

17、*安全性能：不含危险的玻璃管材质实验器材。多点安全监控。敏锐的温度及压力探测器，自动停机温度：115℃。样品消煮、淋洗、过滤等过程完全在密闭状态下进行，绝无任何刺激性气味散逸而引起的人体不适。合金缸体，密闭环境，脱手工作

18、环境要求：无需配备通风厨，普通标准实验室即可

19、*仪器主要用材：耐高温、高腐蚀加厚合金钢，符合EC/CE，CSA，UL等国际上多种产品质量体系认证标准

- *提供生产厂商或代理商针对本项目的授权书，并加盖公章，若提供代理商授权书，代理商应提供生产厂商对其代理产品的授权。

二、配置：

1、半自动纤维提取仪主机   1台；

2、热封器                 1个；

3、惰性黑色标注笔         2支；

3.配备清单

3.1标准配备；

3.2随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

3.3检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

3.4技术服务的范围及内容：卖方须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

3.5质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

4.交货时间：预估需要4-6个月。

二十四. 玉米考种仪

采购数量1台

1.工作条件

1.1 电源：220V,  50Hz；

1.2 环境温度：10-35˚C；

1.3 环境湿度：不大于90%相对湿度；

2.技术参数

1、测量指标：穗行数、行粒数、穗粒数、穗重、穗长、穗粗、穗周长、秃尖长、籽粒厚，测量误差需小于3%；考种效率：不低于10穗/分钟；

2、主要控制设备采用高性能部件，包括：工业相机、LED光源、步进电机、数据采集卡、工作状态指示灯、电子天平等；

3、可实时采集果穗完整图像信息，批量实现果穗自动排序、分组和分项功能；

4、配套考种软件可实现以下功能：设备控制、图像检测、图像采集、表型数据解析、数据统计分析、图像数据管理等，可对果穗图像动态采集过程进行直观控制和显示、并行执行数据采集和表型解析工作、及时反馈计算分析结果；自动检测果穗进入、退出，实现批量果穗自动推送；同时采集多果穗图像，自动切割；自动测速、自动校正；可以自动生成果穗表面全景图，分辨率≥1292*964；

5、软件后台批量计算效率不低于10穗/分钟，果穗和穗粒的数量、几何和重量性状测量误差低于3%，常规果穗的穗行数等指标的计算准确率需达到98%以上；

6、考种结果统计分析与打印输出，可导出为Office表格和文本文件；

7、可扩展外部输入条码枪等外部输入设备。

3.配备清单

3.1标准配备：移动式玉米果穗考种装置、工业摄像机、LED光源组、高精度电子天平、果穗高清图像采集模块等；

3.2随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

3.3检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

3.4技术服务的范围及内容：卖方须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

3.5质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

4.交货时间：预估需要4-6个月。

二十五. 离心机转子

采购数量1个

1.工作条件

1.1 电源：220V,  50Hz；

1.2 环境温度：10-35˚C；

1.3 环境湿度：不大于90%相对湿度；

2.技术参数

1.1 为BECKMAN公司型号Avanti J-26S XP的落地式冷冻离心机采购，专用转头配件；

1.2 转头型号为JA-10，技术规格为6×500ML，合金钢定角转头，相对离心力17700×g,转速10000rpm。

3.配备清单

3.1标准配备：12个配套的转筒。

3.2随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

3.3检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

3.4技术服务的范围及内容：卖方须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

3.5质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

4.交货时间：预估需要4-6个月。

二十六. 半封闭比重籽粒清选机器

采购数量2台

1.工作条件

1.1 电源：220V,  50Hz；

1.2 环境温度：10-35˚C；

1.3 环境湿度：不大于90%相对湿度；

2.技术参数

1.配用动力：≥2.2kw

2.尺寸：约1540x920x1880mm

3.电源电压：220v/380v

4.功率：≥2.2kw

5.加工能力：900-1000kgh

6.适用对象：稻类,豆类,玉米,油菜,蔬菜,蔬菜林木种子、草籽等

3.配备清单

3.1标准配备；

3.2随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

3.3检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

3.4技术服务的范围及内容：卖方须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

3.5质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

4.交货时间：预估需要4-6个月。

二十七. -80℃超低温冰箱

采购数量1台

1.工作条件

1.1 电源：220V,  50Hz；

1.2 环境温度：10-35˚C；

1.3 环境湿度：不大于90%相对湿度；

2.技术参数

1.产品形式：立式

2.冷却方式：直冷

3.电源(V/Hz):220V/50

4.有效容积（L）: ≥338

5.箱内温度范围（℃）:-40~-86

6.LED数字式，电脑板温控

7.制冷剂：混合无氟制冷剂

8.耗电量功率≤900（W）噪音(dB):≤50。

3.配备清单

3.1标准配备；

3.2随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

3.3检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

3.4技术服务的范围及内容：卖方须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

3.5质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

4.交货时间：预估需要4-6个月。

二十八. 真空冷冻干燥机

采购数量1台

1.工作条件

1.1 电源：220V,  50Hz；

1.2 环境温度：10-35˚C；

1.3 环境湿度：不大于90%相对湿度；

2.技术参数

1.板层总面积0.525㎡

2.液体产品装量：≥ 8Kg

3.板层最低温度≤-55℃（空载），板层结构为上下表面均无焊点的内焊法

4.冷阱最低温度≤-85℃（空载）

*5.系统极限真空度≤1Pa

6.凝冰量≥ 8 Kg

*7.板层降温速率≤ 40 min(+20℃降至-40℃)

*8.冷阱降温速率：+20℃降到-70℃/ 10分钟内

9.抽真空速率：大气压→10 Pa ＜ 10分钟（干燥条件下）

10.全自动冻干系统，一键启动，全自动执行，无人值守。

11.配置远程控制系统，实现现场和办公室均可控制设备。

12.手机APP功能，可实现随时随地监控设备。

13.全自动除霜功能，一键启动，自动除霜。

14.数据记录系统，U盘存储。

15.共晶点测试仪。

16.7寸工业触摸屏+PLC。

17.全进口配置，安全可靠。

3.配备清单

3.1标准配备；

3.2随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

3.3检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

3.4技术服务的范围及内容：卖方须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

3.5质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

4.交货时间：预估需要4-6个月。

二十九. 高压灭菌锅

采购数量1台

1.工作条件

1.1 电源：220V,  50Hz；

1.2 环境温度：10-35˚C；

1.3 环境湿度：不大于90%相对湿度；

2.技术参数

1.容积：≥50L

2.功率：≤2.7KW

3.电源：220V±10%  50Hz±2%

4.最高工作/设计温度：135℃/138℃

5.最高工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa

6.定时范围（分钟）：0-120

7.内腔尺寸(mm)：约Ф300×680

8.提篮尺寸(mm)：约Ф280×210×3个

9.外形尺寸约(mm)：约525×440×1080

3.配备清单

3.1标准配备；

3.2随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

3.3检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

3.4技术服务的范围及内容：卖方须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

3.5质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

4.交货时间：预估需要4-6个月。

三十. 真空离心浓缩仪

采购数量1台

1.工作条件

1.1 电源：220V,  50Hz；

1.2 环境温度：10-35˚C；

1.3 环境湿度：不大于90%相对湿度；

2.技术参数

一主机：

1.模块化设计，离心腔/真空室、真空泵、冷阱均为独立体，可自由组装。

2.采用LCM段式液晶控制面板，微电脑控制。

*3.一键启动功能。

4.内置式真空延迟功能，在转速达到预设值后再抽真空

5.交流变频免维护感应电机，电磁驱动离心系统，噪声小，免维护

*6.温控快捷键设计：室温、30℃、45℃和 60℃。

7.Teflon涂层转子可高温高压灭菌（20 分钟，121 °C）

8.防腐蚀：腔体为Teflon涂层铝合金

*9.原装进口减压阀自动真空释放，具备自动开关功能

10.转速范围：300rpm到1800rpm可调。

11.最大离心力：≥430×g

11.定时范围：0-9999min可调

12.极限真空值：＜30Pa

13.温度设定范围：室温-70℃, 1℃递增

14.安全功能：断电自动泄真空，保护样品安全

15.运行过程中可随时修改参数。

16.国际标准真空接口，可与多种真空泵联用

17.转子配置：90x1.5ml角转子，8x50ml+8x10ml角转子（304不锈钢）

二冷阱：

1.采用进口无氟制冷压缩机，制冷速度快，噪音小

*2.回收效率高：直接悬挂在溶剂蒸汽气路中的冷凝线圈将蒸汽直接冷凝成液体进入回收瓶

*3.其它：宽度小于21cm。

*4.冷阱温度：≤-50℃

5.R404a无氟环保制冷剂

6.回收瓶溶剂：≥600ml

7.抽气速率：≥3.6m³/h

8.极限真空值：10＜Pa

9.双极防返油真空油泵。

3.配备清单

3.1标准配备；

3.2随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

3.3检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

3.4技术服务的范围及内容：卖方须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

3.5质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

4.交货时间：预估需要4-6个月。

三十一. 半自动微滴式数字基因检测系统

采购数量1台

1.用途

适用于依靠Ct值（通过荧光定量实时PCR技术得到）不能很好达到分辨效果的应用领域：拷贝数变异、稀有突变检测、基因相对表达研究(如等位基因不平衡表达)、二代测序结果验证、miRNA表达分析、单细胞基因表达分析等。

2．工作环境

2.1	工作温度：15-30℃

2.2	工作湿度：相对湿度≤85%

2.3	工作电源：AC  100–240 V, 50–60HZ.

3主要性能参数

*3.1 要求采用油包水的方式生成微滴进行PCR体系微分化，微分化的样品一次可进行不少于8个温度梯度的扩增，方便进行扩增条件优化。

3.2 适用于Taqman探针与染料，可提供配套试剂耗材，两种方法均有第三方客户的SCI文献证实

3.3 能对DNA、RNA分子进行绝对定量分析，能提供专用一步法RT-ddPCR预混液，

无需进行逆转录

*3.4 微滴发生器无需外接高压氮气瓶等其他辅助装置，一次可同时处理≥8个样品的微滴生成，时间约2分钟，并可升级至≥96样品全自动处理模块，一次可完成≥96个样本的微分化，全程无需手动处理

*3.5 一次可连续检测≥96个样品，样品放置后全程无需人工干预，全自动读取分析

3.6具有同时检多种荧光的功能

3.7反应体系为20µl

*3.8检测器采用硅光子计数器检测(MPCC)，而非CCD或CMOS检测方式

3.9 能检测到单拷贝基因

3.10具5个数量级，1-100,000，的动态范围，至少可提供3篇文献支持该线性动态范围

*3.11 支持微分化后微滴内PCR扩增产物回收功能

3.12操作软件能够显示每个微滴荧光通道的荧光信号、计算给出每个样品中含有靶分子的起始拷贝数或浓度、拷贝数变异分析功能、结果可直接打印输出或导入Excel表格

3.13 具有自主开发且专用于数字PCR平台的突变检测试剂盒、NGS测序文库质控试剂盒、拷贝数变异分析试剂盒、KRAS多重筛选试剂盒、宿主细胞残留DNA检测预混液等

3.14 有不少于3000篇公开发表的SCI文献支持

4、配置说明

4.1微滴生成器 1台；

4.2 96样本通量微滴检测器 1台；

4.3 封膜仪     1台；

4.4 数据捕获及分析软件 1套；

4.5与设备兼容的工作站1台：显示器分辨率不低于1920x1080；操作系统: Windows 7英文专业版64位。

4.6试剂耗材 1批

5、售后服务与培训

5.1.由供货商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护终身保修；

5.2.对最终用户在安装现场培训与国内进行免费人员培训各2人以上；

5.3. 售后服务应在接到用户通知3个工作日内到达现场；

5.4. 产品质保期1年，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供货商负担。