项目名称：北京林业大学校医院医疗设备采购

招标编号：BIECC-ZB6466/2

- 招 标 文 件

- 北京国际工程咨询有限公司

2019年5月

- 目   录

第一章  投 标 邀 请	2

第二章  投标资料表	4

第三章  投标人须知	5

第四章  合同资料表	23

第五章  合同条款	24

第六章  合同格式	36

第七章  货物需求及技术需求                                         37

第八章  附件	63

第九章  评标标准	80

## 第一章  投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受北京林业大学的委托，对北京林业大学校医院医疗设备采购项目中所需货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标单位参加该项目的投标。

- 招标项目名称：北京林业大学校医院医疗设备采购

招标编号：BIECC-ZB6466/2

2．购买招标文件时间：

时间：2019年5月22日至2019年5月29日上午9:00至11:30；下午13:00至16:30（北京时间,节假日除外）。

3．购买招标文件地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

4．招标文件售价及其注意事项：人民币200元/本（电子版标书免费下载地址：http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/biaoshuxiazai）。若汇款购买招标文件，请按下述我公司相关信息汇款，汇款单上应注明汇款用途，并请将汇款底单及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题统一为：“6466/2项目购买招标文件汇款底单及信息表”。

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人纳税人识别号： |  |
| 投标人地址： |  |
| 联系人： |  |
| 联系电话： |  |
| 传 真： |  |
| 联系人邮箱： |  |
| 是否需要纸质招标文件 |  |

如汇款后没有将“汇款底单及信息表”发邮件给我公司而造成的投标人信息登记的遗漏，我公司概不负责。汇款购买招标文件如需纸质招标文件，我公司将在收到标书款后以快递的方式将招标文件发出（须加付快递费50.00元人民币）。招标文件售后不退。注：购买招标文件时不需携带任何资质证明文件。

5．投标截止时间和开标时间：2019年6月12日下午2:30（北京时间），届时请贵方派代表出席开标仪式。根据委托方要求，如有时间变化，另行通知。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第三会议室。根据委托方要求，如有变化，另行通知。

7.其他：

投标人应对招标文件中“第七章 货物需及技术需求”中所有货物进行投标，不得将其中的内容拆开投标，否则其投标将被拒绝。

8.采购人：北京林业大学

地  址：北京市海淀区清华东路35号

联系人：李老师

联系方式：010-62338379

- 9.招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

- 地  址：海淀区学院路30号科大天工大厦A座611房间

开户行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系人：张昕昕

电  话：82376700

传  真：82370881

电子邮件：jowena@163.com

## 第二章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.1 | 业主名称：北京林业大学 |
| 7.1 | 投标语言： 中文 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.1 | 投标货币： 人民币 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |  |
| 14.1 | 投标保证金金额：不少于本项目预算金额的1.5％ |
| 14.3 | 投标保证金形式：支票、汇票、电汇（网银），本项目不接受其他形式的保证金。 |
| 14.6 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付。 |
| 15.1 | 投标有效期：90天。 |
| 16.1 | 投标文件份数：一份正本及四份副本（另交电子版标书1份）。 |
| 17.2 | 投标书递交至：开标地点。 |
| 17.2 | 招标编号：BIECC-ZB6466/2 |
| 18.1 | 投标截止期：2019年6月12日 时间：下午2:30(北京时间)。 |
| 21.1 | 开标日期：2019年6月12日 时间：下午2:30(北京时间)。 地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第三会议室。 |
| 25.3 | 最低投标价不是中标唯一条件 |
| 其 他 |  |
|  | 针对本项目的质疑，需以书面形式，由法定代表人授权的投标人代表亲自送达招标代理机构，其他形式质疑招标代理机构不予受理。 |

## 第三章  投标人须知

## 一 说  明

### 1．资金来源

- “投标资料表”中所述的业主已获得一笔资金。业主计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

### 2．招标采购代理机构及合格的投标人

2.1招标采购代理机构：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：北京林业大学；本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

2.2 合格的投标人

- 在中华人民共和国境内（不包括港澳台）合法注册的，具有独立法人资格的，符合国家法律规定，进行工商税务登记，有能力提供相应商品和服务的制造商或代理商，包括法人、其他组织或者自然人；

- 投标人须具有有效期内的中华人民共和国医疗器械经营许可证；

- 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人的投标人才能参加投标；

- 投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规；

- 投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加本次招标。投标人还应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询其主体信用记录无失信被执行人、不在重大税收违法案件当事人名单之中、不在政府采购严重违法失信行为记录名单之中，否则本次其投标将被拒绝；

8）如投标人为中小企业投标，应同时符合以下条件：

- 符合中小企业划分标准；

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中

小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标；

10）本项目不接受联合体投标。

2.3投标人在投标过程中不得向招标采购代理机构或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

2.4	招标采购代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

2.4.1	提供虚假的资料；

2.4.2	在实质性方面失实。

2.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 3．投标费用

3.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，“投标资料表”中所述的采购人和采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 二 招标文件

### 4．招标文件构成

4.1  要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共九章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标资料表

第三章 投标人须知

第四章 合同条款资料表

第五章 合同条款

第六章 合同格式

第七章 货物需求及技术规格

第八章 附件

第九章 评标标准

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 5．投标人要求对招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购代理机构。招标采购代理机构对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6．招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.3招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购代理机构将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三 投标文件的编制

### 7．投标的语言

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用“投标资料表”中规定的语言书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有“投标资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

### 8．投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——技术规格偏离表（格式）

附件5——商务条款偏离表（格式）

附件6——资格证明文件

6-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

6-2 纳税证明

注：[提供开标日前最近三个月内任意一个月的纳税（增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税]

6-3 法定代表人授权书（格式）

6-4 投标人的资格声明（格式）

6-5投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2017年年度或2018年年度财务审计报告（至少包含资产负债表、利润表、资金流量表、所有者权益变动表及附注），或银行出具的资信证明

6-6 社会保障资金缴纳记录

注：[提供开标日前最近三个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金]

6-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6-8投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明；在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖本单位公章。此信用信息查询记录截图的截止时间不能早于本项目投标截止时间前五个日历日）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

附件7——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件8——招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件9——业绩证明材料

附件10——技术方案

### 9．投标书

投标人应完整地填写招标文件中提供的投标书、投标一览表和投标分项报价表。

### 10．投标报价

10.1投标报价：本项目要求投标人必须以人民币形式报出所投标产品到用户指定现场的全部报价。

10.2投标人应在投标分项报价表上标明本合同拟提供货物的单价和总价。

10.3 投标人根据本须知第10.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标机构和买方对投标文件进行比较，并不限制买方以上述任何条件订立合同的权力。

10.4对原产于美国的产品，进口时在正常科创免税之外，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。

10.5 投标人以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

10.6投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，依据本须知第20.3条规定，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

10.6每个投标人每种货物只能有一个投标方案和报价，否则其投标将被拒绝。

### 11．投标货币

投标人需用人民币作为投标报价。

### 12．证明投标人合格和资格的文件

12.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

  - 投标人应提交证明其合格性的文件。投标人应符合本须知第2条对合格投标人的要求及完整提供附件7中的全部文件。

### 13．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

13.2 证明货物和服务满足招标文件的要求的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

- 货物主要技术指标和性能的详细说明。

- 所提供货物的售后服务方案及售后服务承诺。

- 货物从采购人开始使用至质量保证期结束内正常连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

- 对照招标文件技术规格,逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第七章“货物需求及技术需求”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件5），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

- 投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 14．投标保证金

14.1 投标人应提交“投标资料表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2投标保证金是为了保护采购人和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第14.7条的规定没收投标人的投标保证金。

14.3 投标保证金应用投标货币，并采用下列任何一种形式：支票、汇票、电汇（网银）。

14.4 凡没有根据本须知第14.1和14.3条的规定随附投标保证金的投标，应按本须知第24条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

14.5 未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

14.6 中标人的投标保证金，在中标人按本须知第31条规定签订合同并扣除中标服务费后，剩余部分退还中标人。

14.7 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止期后撤销其投标的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不

按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（6）拒绝履行合同义务的。

### 15．投标有效期

15.1 根据本须知第18条规定，投标应在规定的开标日后的“投标资料表”中所述时期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第14条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 16．投标文件的式样和签署

16.1 投标人应准备一份投标文件正本和“投标资料表”中规定数目的副本及电子版投标文件一份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。投标文件的副本可采用正本的复印件。

16.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字或加盖投标人公章才有效。

16.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5  投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要

求均不适用。

## 四 投标文件的递交

### 17．投标文件的密封和标记

17.1 为方便开标唱标，投标人请将投标一览表和投标保证金（汇款底单复印件或网银支付打印件）单独密封提交，并在信封上注明项目名称、招标编号等，且标示“投标一览表”、“投标保证金单”字样。

17.2 投标人应将投标文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封，也可和投标文件正本一起密封。

17.3信封均应：

- 清楚标明递交至“投标资料表”中指明的地址。

- 注明项目名称、招标编号和“在2019年6月12日下午2:30时(北京时间)之前不得启封”的字样。

- 在信封的封口处密封。

17.4信封应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

17.5 如果信封未按本须知第17.3条要求加写标记和密封，采购人对误投或过早启封概不负责。

### 18．投标截止期

18.1投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购代理机构，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购代理机构应当拒收。

18.2 采购人可因修改招标文件而自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购人、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 19．迟交的投标文件

采购人将拒绝并原封退回在本须知第18条规定的截止期后收到的任何投标文件。

### 20．投标文件的修改与撤回

20．1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖投标单位公章。

20.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第17条规定编制、密封、标记和发送。

20.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改（评标委员会要求的澄清除外）。

20.4投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五 开标与评标

### 21．开标

21.1 采购人在“投标资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标代理机构，并承诺默认开标结果。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

21.3 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第20.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。

21.4 采购人将做开标记录，由投标人代表签字确认。

21.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 22．投标文件的澄清

22.1 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

### 23．评标委员会

23.1采购人根据项目的要求组织评标委员会,评标委员会由技术专家、采购人代表组成。评标委员会负责整个项目的评标工作。

### 24. 投标文件的初审

24.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

24.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

24.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的

投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

24.2如投标文件存在算术错误，将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，根据本须知第25条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、付款条件等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。采购人决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据（信用查询、是否购买招标文件、是否递交了投标保证金等内容除外）。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足；

- 超出经营范围投标的；

- 不满足招标文件对合格投标人要求的；

- 资格证明文件不全的；

- 投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 投标有效期不足的；

- 不满足技术规格书中主要参数的；

- 投标人串通投标的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

24.6有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 25．投标的评价

25.1 评标委员会将按照本须知第24条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较，对投标文件的评价采用综合评分法。

25.2 评标委员会在评标时，除考虑投标人的报价之外，还要考虑以下因素：

- 投标设备的配置、性能；

- 售后服务措施；

- 供货方案；

- 投标人业绩及类似项目的执行情况；

- 评标委员会认为的其它因素。

25.3 最低投标价不是中标唯一条件。

25.4提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第七章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

25.5评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 26．与采购人和评标委员会的接触

26.1除本须知第22条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与采购人和采购人接触。

26.2投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

### 27. 质疑

27.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

27.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

27.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

27.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

27.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

27.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

27.4   质疑函应当包括下列内容（请按后附“质疑函范本”格式提交）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

27.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

27.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

27.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

## 六 授予合同

### 28．合同授予标准

28.1除第29条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合评价最高的投标人。

28.2 中标人放弃合同、因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人有权重新进行公开招标。

28.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

28.4  在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.4.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.4.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.4.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.4.4 因重大变故，采购任务取消的。

28.5  废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

28.6  评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

28.7  招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

29.确定中标人：

29.1   采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.2   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

29.3    采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 30．中标通知书

30.1中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书是合同的一个组成部分。

### 31．签订合同

31.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

## 第四章  合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目：北京林业大学校医院医疗设备采购 |
| 2 | 交货期：根据本招标文件“第七章 货物需求及技术需求”的有关规定。 |
| 3 | 付款方法和条件：如下。 |
| 4 | 违约罚款:每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。 |

付款方法和条件：

本合同项下付款需按下列方式进行并不接受偏离：

内贸合同：货到安装调试验收合格后付全款。

外贸合同：按外贸合同约定执行。

## 第五章  合同条款

中 标 合 同

项目名称：________________________________________

项目编号：________________________________________

合同编号：________________________________________

采购人（甲方）：______________________________________

中标人（乙方）：______________________________________

__________________________(甲方)在_______________________(项目名称)项目中所需___________________________(货物名称)经北京林业大学以__________号（项目编号）招标文件在国内进行公开招标。经评标委员会评定，确定_______________(乙方)为中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

    - 定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

  - “项目”指_______________________。

  - “合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

  - “附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

  - “合同货物”指合同货物清单（附件一）（同投标文件中投标货物数量、价格表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

  - “服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。

  - “检验”指甲方收货后，按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。

  - “验收证书”指检验完成后由合同双方签署的最终验收确认书。

  - “技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件。

  - “保修期”指自验收证书签署之日起，乙方以自担费用方式保证合同货物正常运行的时期。

  - “第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

  - “法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。

  - “招标文件”指北京林业大学发布的_______________________项目(项目名称) __________号（项目编号）招标文件。

  - “投标文件”指乙方按照北京林业大学______  号（项目编号）招标文件的要求编制和投递，并最终被接受的投标文件。

  - 合同标的

甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售附件一、合同货物清单（同投标文件中投标货物数量、价格表）中所列货物及相关服务。

    - 合同价格

- 合同总金额为人民币        元（大写：                   元）。

- 本合同价格为包含了购买货物及其相关服务的费用和所需缴纳的所有税费,并包含了货物发运到指定地点所需的一切费用。

- 合同货物详细目录及销售价格见附件一、合同货物清单（同投标文件中投标货物数量、价格表）。

三、支付和结算方式

- 双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

- 双方的帐户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。

- 付款方式：

货到检验后付款：乙方将货物安装调试完毕并经甲方验收合格后，双方签署验收证书后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的100%，即人民币 元（大写：                     元）。

- 乙方在收到甲方每一笔付款的同时，应向甲方开具相应金额的商业发票。

- 如乙方根据本合同规定有责任向甲方支付违约金或其它赔偿时，甲方在书面通知乙方后,有权从上述付款中扣除该等款项。

四、 交货

- 交货方式	：现场交货：

    - 乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

    - 乙方应办理合同货物从出厂至运抵交货地点这一段的保险，保险应按照发票金额的110％办理“一切险”。

    - 货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，经甲方核对无误，双方签署收货单后为交货完毕。收货单一式两份，甲方和乙方各执一份。交货完毕货物所有权发生转移，此前货物毁坏的风险由乙方承担。

    - 所有货物运抵现场的日期为交货日期。

    - 乙方应在交货日七日前，向甲方提供交货计划（内容包括：合同号、货物名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），并于发运的同时通知甲方。

    - 乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。 否则乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

    - 其他约定事项	。

- 交货日期	        年       月       日。

- 运输方式	                。

- 交货（安装、调试、服务）地点	。

五、包装和标记

- 乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

- 若合同货物采用集装箱装运的，乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上，用不褪色的油漆以醒目的中文做出以下标记：

收货单位

货物名称

箱号/件号

毛重（千克）

尺寸（长×宽×高，以厘米计）

发货单位

发货单位详细地址

乙方应根据合同货物的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上用中文标记“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等标志和“重心”等装卸搬运时适用的通用图案，以利于装卸和搬运。

- 下列资料包装在合同货物的包装箱中：

- 装箱单

- 合同货物数量和质量合格证书、保修证书

- 产品使用说明书及其它必要的技术资料

- 凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

    - 质量标准和检验

- 乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的， 是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。

- 乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目招标文件中《投标货物清单、技术要求和供货》部分中的规定及投标文件中《投标货物技术规范偏离表》(如果被采购人接受) 相一致，若无相应技术规范，合同货物质量应符合中华人民共和国部颁标准及相应的技术规范要求。

- 除招标文件另有规定或乙方已在投标文件中载明并为甲方所接受，乙方不得将合同转包或分包给其他供应商履行,但合同的主体或关键性工作必须由乙方亲自完成。

- 乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

- 乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。

- 甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。采用现场交货方式的，检验在交货地点进行。开箱检验的时间不迟于交货日期后三十日。

- 开箱检验时双方应派员参加，并签署验收证书，以此作为双方确定责任的依据。乙方应在收到甲方的验货通知后三日内到现场参加开箱检验，否则乙方应承认甲方的检验结果。

- 若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起十日内运达甲方指定地点，相关费用由乙方承担。

- 乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。甲方在清点乙方提供的技术资料时如发现缺失，乙方应在接到甲方通知后七日内予以补足。

- 在双方签署验收证书后三十日内，如果甲方发现货物内在的、非显而易见的损坏，或者货物的质量与合同规定不符，或者在货物质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换有缺陷的货物或部件。甲方应在发现该情况之日起三日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后十日内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由乙方承担。

    - 培训

- 乙方承诺按照以下规定为甲方提供技术培训。

- 培训时间：从   年   月   日至   年   月   日，共日；

- 培训地点：

- 参加人员和人数：

- 培训标准和要求：

- 乙方不向甲方收取任何费用。

七、  技术服务和保修责任

- 乙方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起（    ）个月。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。

- 乙方承诺在合同货物的质量保修期内免费为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务，提供此项服务的时间是：每周( 　 )天*( 　 )小时（工作时间）。

- 乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后（ 　 ）小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后（ 　 ）小时内派员至甲方免费维修和提供现场指导。

- 如乙方在接到甲方维修通知后（ 　 ）小时仍不能修复有关货物，乙方应提供与该货物同一型号的备用货物，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

- 如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后（ 　 ）小时内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

- 如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方可以提供更换或修理服务，由此引起的费用由甲方负担。

- 如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责修理或更换有缺陷和损坏的货物硬件或软件，使合同货物运行指标和技术性能达到合同规定,由此引起的全部费用由乙方承担。

- 在合同货物保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成本合同货物不得不停止运行，货物保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

- 在合同货物保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供货物的维修服务，甲方应按乙方提供的优惠价格向乙方支付相关费用， 乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物和相关配件的价格向甲方提供备品备件。

- 在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知后立即提供电话支持、远程支持并在(　 )小时内到达现场，迅速排除货物故障。

- 乙方保证，乙方依据本合同提供的货物及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

八、违约责任

- 如果乙方未按照合同规定的要求交付合同货物和提供服务；或乙方在收到甲方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后十日内或在乙方签署货损证明后十日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

- 在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失。

- 在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物或／和修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿甲方所遭受的损失。

- 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将甲方所退货物的全部价款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及甲方为保护货物所支出的其它必要费用。

- 甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

- 如果乙方在收到甲方的违约通知书后十日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

- 延期交货的违约责任

- 如乙方未按合同规定的交货日期向甲方交货时，则每逾期一周，乙方应按逾期交货货物价款总值的百分之（  ）计算，向甲方支付逾期交货违约金，但不超过合同总金额的百分之（  ）。乙方支付逾期交货违约金并不免除乙方交货的责任。

- 如乙方在合同规定的交货日期后（  ）天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权解除合同，乙方除退还已收取的货款外，还应向甲方偿付全部货款百分之（十）的违约金。

- 以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

九、  不可抗力

- 不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

- 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

- 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

- 合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十、  联系方式

- 合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达。

- 合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至以下通讯地址，付款或收款应使用以下帐号，一方变更通讯地址或帐号，应自变更之日起三个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

甲方：北京林业大学	联系人：

地址：海淀区清华东路35号邮编：

电话：              	传真：

开户银行及帐号：

乙方：	联系人：

地址：                      	邮编：

电话：              	传真：

开户银行及帐号：

- 上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十一、  保密条款

- 任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

- 除非法律、法规另有规定或得到本合同另一方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

十二、  合同的解释和法律适用

- 任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

- 本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

- 对本合同的任何解释均应以书面作出。

- 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

十三、  合同的终止

- 本合同因下列原因而终止：

- 本合同正常履行完毕；

- 投标人未按合同规定，转包或分包的；

- 投标人没按标书要求使用原材料的；

- 合同双方协议终止本合同的履行；

- 不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

- 任何一方行使解除权，解除本合同。

- 对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十四、  权利的保留

- 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

- 如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

- 在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意合作尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

十五、  争议的解决

- 合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，则双方同意在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十六、  合同的补充、修改和变更

- 如果甲方需追加与本合同相同的标的，在不改变合同其他条款的前提下，乙方可与甲方签订补充合同,但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十。

- 对本合同的补充必须以书面形式进行。

- 双方签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

十七、  合同的生效

- 本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

十八、  其它约定事项

- 本合同未尽事宜，按照本招标文件的有关规定、中标人的中标文件及其澄清、说明或者补正文件执行。

- 本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

- 一方当事人未经另一方书面同意，不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三人。

- 本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：北京林业大学乙方：

委托代理人：									  委托代理人：

签字日期：									      签字日期：

## 第六章  合同格式

本合同于       年    月    日由中华人民共和国的（采购人名称）（以下简称“采购人”）为一方和（卖方国家和城市）的（卖方名称）（以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于采购人为获得以下货物和伴随服务，即（货物和服务简介）而公开投标，并接受了卖方以总金额（币种、用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）提供上述货物和服务的投标。

本合同在此声明如下：

- 本合同中的词语和述语的含义与合同条款中定义的相同。

- 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释；

- 合同条款

- 合同条款资料表

- 合同条款附件

附件1-供货范围及分项价格表

附件2-技术规格

附件3-交货批次及交货时间

附件4-服务承诺

- 中标通知书

- 投标文件(含澄清文件)

- 招标文件(含招标文件补充通知)

- 考虑到采购人将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向采购人提供货物和服务，并修补缺陷。

- 考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，采购人在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期根据各自的法律签署本协议。

采购人代表姓名                      卖方代表姓名

采购人代表签字                      卖方代表签字

采购人名称      （盖章）            卖方名称       （盖章）

第七章  货物需求及技术需求

注：本章中任一条“*”指标不满足其投标将被拒绝。

预算金额：127.50万元  下表中仅标明“进口”的设备接受进口产品投标，其余产品均不接受进口产品投标。

核心产品：呼吸机

一、设备用途：临床急救及临床诊疗、临床治疗及康复等。

二、技术需求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤起搏监护仪 | 1 | *1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 2.整机带电极板、电池的重量≤6kg。 #3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。最大除颤能量可以≥360J 4.手动除颤方式：同步和非同步两种方式，可通过体外电极板进行能量选择，能量选择≥20档。 5.充电至200J时间≤5s。 6.配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。 #7.具备CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。 8.心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 9.可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。 10.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 11.成人、小儿一体化电极板，具备除颤起搏监护多功能电极片。 12.支持中文操作界面、AED中文语音提示。 13.彩色TFT显示屏≥6”, 分辨率≥640×480，最多可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 #14.具备50mm宽记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间≥10s。 #15.可存储≥24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 16.关机状态下设备可自动运行自检，包括150J自检、屏幕、按键检测。 17.可在-10ºC环境正常工作。 18.符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 19.符合欧盟救护车标准EN1789:2007。 20.防水防尘级别IP44。 21.裸机可承受0.75m跌落冲击。 |
| 2 | 心电监护仪 | 1 | 1.硬件结构 1.1主机显示器一体化设计。 1.2无风扇设计。 #1.3彩色液晶显示≥8.4吋,分辨率≥800*600,触屏操作。 1.4≥4通道波形显示。 1.5三色报警显示灯独立于显示屏幕之外。 1.6具备网络接口。 2.用户界面 2.1可自定义屏幕显示方式≥20种，波形和数值的大小、位置可调节。 2.2波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警。 3.测量性能及软件 3.1心电 3.1.1具备12导联心电监护 3.1.2诊断级心电监护带宽 0.05-150Hz 3.1.3心律失常分析≥10种，含房颤分析。 #3.1.4 12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新。 #3.1.5 12导联ST 环状图，以图形形式标记12导联ST值，实时更新，并可显示趋势。 3.1.6具备QT及QTc分析，实时显示数值。 3.1.7除颤后波形恢复时间≤2秒钟 3.3无创血压 3.3.1双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法。 3.4 脉搏血氧饱和度 3.4.1指套式传感器 3.4.2具备灌注指数显示，指示外周小动脉充盈状态。 3.5可储存≥48小时趋势，并可以表格和图形形式进行回顾。 |
| 3 | 呼吸机 | 1 | 基本要求 1.1适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机。 #1.2电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源。 1.3整机重量≤10千克（不含台车）。 1.4采用彩色液晶触摸控制屏≥12英寸，分辨率≥1280*800。 1.5中文操作界面、中文报警、中文操作提示信息、中文参数调节，具备锁屏功能。 1.6内置后备可充电电池可正常使用≥120分钟，电池总剩余电量能在屏幕显示。 1.7吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。 1.8呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置压差流量传感器，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），。 1.9 开机自检：可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。 1.10具备待机模式、有创通气、氧疗模式、无创通气模式。 1.11 可通过病人类型及体重进行参数设置。 1.12病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。 1.13具备旁流CO2监测功能。 1.14 具备主流CO2监测功能，同时监测容积-CO2环图、气道死腔（VDaw）和肺泡通气量（Vtalv）等参数。 2. 呼吸模式及功能 2.1常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气（A/C）和同步间歇指令通气（SIMV）、压力控制通气下的辅助控制通气（A/C）和同步间歇指令通气（SIMV）、持续气道正压通气和压力支持（CPAP/PSV）、窒息通气模式及叹息模式（SIGH）。 2.2高级模式：双相气道正压通气（BIPAP或Bi-vent或Bilevel），自动适应性压力调整容量控制通气（AUTOFLOW或PRVC或VC+）及同步间歇指令通气SIMV、压力释放通气APRV。 2.3 无创通气模式：具备无创通气NIV。 #2.4氧疗模式：具备高流速氧疗功能，氧疗流速和氧浓度可设，具有湿化器。 2.5 其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压（P0.1）和最大吸气负压（NIF）的测定。 #2.6具备自动气管插管阻力补偿功能（TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致。 #2.7具备低流速P-V工具。 3. 设置参数要求 3.1 潮气量：20ml-2000ml 3.2呼吸频率：1-100次/min 3.3 SIMV频率：1-60次/min 3.4吸/呼比：1:10-4:1 3.5 最大峰值流速：≥200L/min 3.6吸气压力： 5-80 cmH2O #3.7压力支持：0-80cmH2O 3.8呼气末正压PEEP：0-45 cmH2O 3.9压力触发灵敏度：-10~0.5cmH2O 3.10流量触发灵敏度： 0.5~15L/ min 3.11呼气触发灵敏度：Auto，10-85% 3.12氧浓度：21-100% 3.13压力上升时间：0-2s 3.14吸气时间：0.2-10s 4. 监测参数要求 4.1气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压。 4.2分钟通气量参数：总分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄露分钟通气量。 4.3 潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、理想体重输送的潮气量。 4.4呼吸频率参数：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。 4.5氧浓度参数：吸入氧浓度。 4.6肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数。 4.7其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测。 4.8波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，CO2/时间。最多可同屏显示≥4道波形，波形的颜色可调。 4.9具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测。 4.10呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示。 4.11趋势记录：提供≥72小时的全部监测参数的趋势图、表分析。 4.12日志记录：提供≥5000条历史事件信息的记录。 5.报警要求 5.1分级报警、声光报警 5.2气道压力过高报警 5.3呼出每分钟通气量过高/过低报警 5.4自主呼吸频率过高报警 5.5呼出潮气量过高/过低报警 5.6呼气末正压过高/过低报警 5.7吸入氧浓度：过高/过低报警 5.8 EtCO2过高/过低报警 5.9窒息报警：时间设置范围5-60s 5. 10呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障报警 5. 11.电源、气源中断报警 5. 12电池低压报警 6. 其他要求 6.1自动漏气补偿功能：成人最大漏气补偿流速≥65 L/min，儿童最大漏气补偿流速≥45 L/min #6.2具备同步技术，呼吸触发灵敏度自动调节。 6.3气源方式：提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 6.4 信息互连：能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统。 6.5具备护士呼叫功能。 6.6具备VGA扩展显示功能。 6.7.软件升级：支持U盘和网络升级。 6.8符合EMC标准 YY0505-2012。 6.9符合IP21防水标准。 |
| 4 | 心肺复苏机 | 1 | 1.驱动方式：电动电控 #2. 按压深度：3-6cm 可调 3. 按压频率：100bpm±2 bpm 4. 运行模式：按压/通气 30:2，连续按压 5. 按压与释放比：1:1 #6. 潮气量：400ml、500ml、-600ml 范围内≥3挡可调可控 7. 呼吸比：1:1.67 8. 呼吸频率：12bpm±1bpm 9. 低电压报警：电池电压低于指定值时报警 10. 位移故障报警：当按压位移超过设定值范围时报警11. 供电：可充电电池，电池充满电后可持续使用≥ 40min12. 外形尺寸：≤520550*240250*580mm600mm |
| 5 | 动态心电分析系统 | 1 | （一）、技术标准与认证 1、硬件记录器具有SFDA注册证。 2、分析软件具有SFDA注册证。 3、具备软件著作权证书。 4、具备省级质量技术监督局颁发的计量器具型式批准证书。 （二）、记录器技术参数 *1. 12导联记录器。 #2. 独立起搏通道，起搏通道采样率≥10000点/秒。 3. 普通心电采集采样率≥4000点/秒 4. 3导、12导联根据导联线自动识别，其中3导支持4芯、5芯、7芯各种导联制式。 5. 具备USB2.0高速回放功能 6. 三通道支持≥7天记录、十二通道支持≥3天记录 7. 电源1节7号电池 8. 具备特殊事件按钮、心电采集指示灯 9 尺寸≤90mm×55mm×25mm 10. 重量≤100克（不含电池） #11. 配备标准12导导联线 12. 支持晚电位数据采集 13. 支持向量心电数据采集 （三）、工作站软件部分技术参数 1. 具备心率减速力（DC）分析功能。 2. 连续心率减速力(DRs)分析功能。 3. 全览图彩色打印及心律失常色彩编码。 4. 支持HL7网络接口，支持DICOM影像接口，支持GDT接口，支持SQL网络接口。 5. 支持多医生自定义结论，可自动语音阅读结论。 6. 支持医生数字签名，支持多医生登陆密码设置。 7. 支持首页自定义报告抬头 8. 支持卫星Holter系统及区域化HOLTER系统。 9.患者信息登记功能：可事先将患者信息登记进记录器 10. 起搏器页扫描功能：可迅速观察患者起搏器运行情况 11. 具备自动房颤、房扑分析功能 12. 具备全程抗基线漂移技术 #13. 高级心率变异分析、散点图及药物评价模块、三维ST段分析 14. 晚电位及向量心电图分析 15. 心律失常模板反混淆技术：可对模板进行12导联的静态叠加。 16. 具备“睡眠呼吸波”分析功能（需记录器支持）。 17. T波变异度分析：可对任何时段的心电数据进行T波变异度分析。 18. 室性逸搏分析功能：将室性异常搏动做出联律间期柱状图，根据时间关系加以区分。 19. 具备频谱心电分析功能。 20. 心率变异各参数支持EXCEL表格输出， 30分钟-3小时时间范围内≥4档可选 21. 具备心率震荡（VE Chaos，HRT）分析功能。 22. ST段分析功能：具备12导联ST段趋势图对比扫描和 12导联ST段三维趋势图。 23. 起搏器分析功能：适合VVI、AAI、DDD等多种类型起搏器，自动分析起搏失败、感知失败、房性起搏、房室顺序起搏、室性起搏、室性融合波等。 24. 具备自动起搏钉提取与识别功能。 25. 读入动态血压监护数据，生成动态心电与动态血压对照报告。 26. 具备电子邮件功能，可将动态心电数据和报告发给其它医生。 27.数据库管理功能：多种条件进行病例查询和检索。具有光盘、移动硬盘输入输出功能。 28. 具备模板、散点图、反混淆同界面分析技术 #29. 具备P波色谱图技术 30. 具备整体散点图反向混沌技术、时间分段散点图技术、分层散点图技术。 31. 具备动画心电教学系统。 32. 具备QT离散度分析 33. 柱状图≥50个。 #34. 具备 P波增强技术，波形可放大≥40mm/mV. 35. 具备心电图左右手反接及转换胸部电极技术. 36 . 支持中文、英文报告。 37、具备波形平滑技术。 #38. 具备新生儿波形识别算法。 |
| 6 | 十二道自动分析心电图机 | 2 | *1.标准12导联、十二道同步采集及记录 2.输入回路电流≤0.1μA 3.输入阻抗≥50MΩ 4.定标电压：1mV±1% 5.标准灵敏度：10mm/mV ±2% 6.增益：1/4cm/mV、2cm/mV，手动或自动 7.耐极化电压：优于±550mV 8.共模抑制比≥100dB 9.频响：0.05～150Hz 10.噪声电平≤15uVp-p 11.时间常数≥3.2s 12.采样速率≥8000/s 13.道间干扰≤0.5mm# 14.基线稳定性：灵敏度变化时（无信号输入）位移≤2mm 15.温度漂移：5~40℃温度范围内，平均基线漂移≤0.5mm/℃ 16.内置彩色液晶显示器≥6.5英寸，分辨率≥640*480带背光源，可显示3、6、12道ECG波形、心率数、ID号码、性别、年龄、工作状态、操作程序菜单及显示某个电极脱落等参数。 17.滤波器。 17.1交流滤波器：50/60Hz ≥20dB 17.2漂移滤波器：0.25/0.5Hz ≥3dB 17.3肌电滤波器：25/35Hz ≥3dB 17.4高频截止滤波器：75/100/150Hz 18.具有抗除颤保护功能 19.具有设备自诊断及故障提示功能 20.标准12导联检查、心律不齐检查、R-R测量检查、负荷后检查 21.具有自动记录、手动记录、回顾记录、延长记录、间隔记录、定时记录、压缩记录等方式；可在记录时标记异常波形；记录相位具有时间连续和同步模式。 22.手动及自动记录时均可打印分析结果报告，并可设定是否输出分析结果。 23.可记录前10秒测量的心电图波形。 #24.分析记录时，当心律不齐被检出时，自动打印心律不齐心电图报告。 25.具有分析结果指南功能 26.可打印当天、指定日期或全部心电图日志 27.记录速度：5mm/s 、50mm/s范围内≥5档可选，误差 ±3%以内 28.记录道数3 CH、3 CH +1（节律导联）、3 CH +2（节律导联）、6 CH、6 CH +1（节律导联）、12 CH 29.内置≥210mm宽纸热敏打印机，可用卷纸和折纸 30、内置存储器：主机可存储500组以上的心电图数据 31、外接存储器：SD卡或 U盘存储，选用512M SD卡可至少存储15000件心电图文件 32、自带全键盘输入，另可外接USB接口键盘输入。 33、信号输出1通道 ECG信号同步输出 34、接口：RS-232串口×2、USB接口×2、SD卡接口×1、LAN端口×1、ECG信号输出接口×1，等电位端子接口×1，患者导联线接口×134、网络功能：内置LAN接口(可选配无线网络) 35、电源要求：交流：100~240V 50Hz；直流：内置可充电锂电池及充电器 36、可连续使用90分钟（按照IEC 60601-2-51试验方法的12ch记录）；充电时间：从空置状态起，约3小时结束。 37、附加功能：可连接条码扫描枪或ID读卡器。 |
| 7 | 十五道心电图机 (进口) | 1 | 1.导联： 1.1.十二导联同步采集及记录标准12导联 *1.2.十五导联同步采集、记录 1.3 具备弗兰克导联检查功能 2.输入阻抗：≥50MΩ(10Hz) 3.标准灵敏度：10mm/mv ±2％ 4.定标电压：1mV±1% 5.频响：0.05 Hz～150Hz(-3db以内) 6.增益:1/4 cm/mV-2cm/mV范围内≥4档可选，手动或自动 7.共模抑制比：≥100dB 8.抗极化电压：优于±550mV #9.除颤保护：具有抗除颤保护功能 10.时间常数：3.2秒 11.滤波器 11.1 交流滤波器:50 Hz /60Hz，≥20dB 11.2肌电滤波器:25 Hz /35Hz，≥3dB 11.3漂移滤波器:0.25 Hz /0.5Hz，≥3dB 11.4高频滤波器:75 Hz /100Hz，≥12dB；150Hz，≥3dB 12.外接输出：0.5V /10mV，误差±5％以内 13.外接输入：10mm/0.5V，误差±5％以内 #14.A/D位数≥18位 #15.采样速率≥8000/S/CH 16.具备设备自诊断及故障提示功能 17.记录速度：5 mm/s-50mm/s范围内≥5挡可选 ，误差±3％ 18.记录道数： 18.1. 十二导联：3、3+1(节律)、3+2(节律)、6、6+1(节律)、12； 18.2. 十五导联时：3、3+1(节律)、6+3、6+3+1(节律) 19.记录纸 ：210mm宽卷纸或折纸 20.记录方式：内置热阵式记录器,可做自动、手动、测量、及分析记录。能够中文打印ECG波形和测量值及分析诊断结果报告、心律不齐分析报告(任意3个导联)、ST段测量报告、R-R测量报告 21.记录增强功能 #21.1.具备回顾记录、冻结记录、拷贝记录、定时记录、间隔记录、负荷前后心电图比较记录功能 21.2自动延长记录：分析记录时，当心律不齐被检出时，自动延长记录心律不齐心电图 21.3. 具有A4尺寸竖版记录功能 22.可直接外接打印机，打印彩色报告 23.具有记录及显示分析结果指南注释功能 24.显示器： 24.1.翻盖式彩色液晶触摸屏≥12.1英寸(附背光源)，分辨率≥1024×768点 24.2 可中文显示6 道、6道+1(节律)、12道+1(节律)、15道+1（节律）ECG波形、心率数、ST测量值、工作状态、ID编号、患者参数、分析结果及注释、操作程序菜单及显示电极脱落等参数 #24.3 可显示触摸式标准键盘，进行文字（中文和英文）输入。 25.冻结存储功能 ：具有波形冻结功能，冻结≥10分钟的ECG波形并可存储 26.输出显示：可外接子显示器 27.对比显示：具有与过去ECG波形比较显示功能 28.端口：内置3个RS-232C串行接口和1个LAN接口 29.存储功能：具有PC和CF卡槽，选配PC卡和CF卡可存储10000组以上的心电波形及信息 30.日信息保存： 每日可保存≥200个当日收集的心电图概要信息报告 31.运动负荷试验：可进行二阶梯运动负荷试验 32.汉字输入功能：采用拼音输入法输入汉字，输入信息的内容包括：ID、年龄、姓名、医院名、科室病房、身高、体重、用药、症状、注释、血压、体位、呼吸数、医生姓名、技师姓名等 33.电源：AC: 220V±10% 50Hz±2%；DC: 内置可充电电池及充电器 34.连续工作时间： AC，≥4小时；DC，≥30分钟 35.质量证书 35.1 取得CMC制造计量器具许可证 35.2 取得医疗器械注册证 35.3 取得医疗器械生产企业许可证 35.4 取得CMD的质量体系认证证书 36．标准配置 36.1主机:：1台 36.2十五导导联线 ：1根（抗除颤电击保护） 36.3肢体电极：4支 36.4胸电极：6支 36.5记录纸：1卷 |
| 8 | 呼出气一氧化氮分析仪 | 1 | 1.呼气流速监测 实时监测患者呼气流速 2.呼气流速范围 50ml/秒，10ml/秒，200ml/秒，其他自选流速（适用于科研） 3.自动终止功能 呼气流速不符合要求，设备将自动终止本次检测 4.视频激励功能 通过视频激励软件指导患者顺利完成检测 5.一氧化氮检测范围 0～3100ppb 6.呼气时间： 6.1正常模式：10秒 6.2儿童、老年模式： 6秒 7.具备自定义模式 8.测定部位：上气道，鼻腔一氧化氮浓度测定 9.下气道：包括大气道FeNO、小气道和肺泡中一氧化氮浓度测定CaNO） 10.测定模式 10.1口呼在线测定模式 10.2离线测定模式 10.3潮气测定模式 10.4鼻腔测定模式 11.分析时间：≤90 秒 12.质量控制 12.1仪器开机自动校准、一氧化氮标准气、呼出气三种检验校准方式检验校准 12.2自动监控并提示分析过程 13. 精确度 误差±3ppb以内或±10%以内 14.重复性 相对偏差CV≤10％ 15.线性：≥0.97（0-3100ppb 范围内测量值与标准配气浓度的关联系数） 16.精准采集气体功能 有效采集呼气后6秒后气体分析 17.电源 1个标准交流转换电源（220v转24v） 18.一氧化氮过滤功能，可有效过滤外界一氧化氮对检测干扰 *19.应用软件：主机系统软件集成数据管理软件和数据分析软件 #20.报告功能 数据管理软件可自动生成报告，并能自动比较，形成趋势曲线等功能（建立患者个人健康档案，适合呼吸慢病管理） 21.工作环境温度：5℃～40℃ 22.工作环境湿度：≤80% 23.系统自检功能 开机时可对主机、检测器、电脑的连接及运行状态进行自检 #24.数据存储、导出功能 可存储≥200万个检测数据并具备数据导出及备份功能（可随时查询患者历史数据） 25.终身免费软件版本升级 26.具备演示功能 视觉激励软件具备演示功能 27.具备便捷检测功能 可在院内移动监测 28.主机质保：≥5年/50000次 #29.配件质保：一氧化氮检测器≥3年、一次性过滤器≥2年、呼吸过滤器（手柄）≥3年 30.检测器 300人次 31.一次性过滤器：外壳由高分子聚合材料组成，内有过滤膜，可有效过滤呼出气，专人专用，一次性使用，符合医院院感防控要求 32.呼吸过滤器（手柄）：2个通路，一个通路供吸气使用过滤NO，另外一个通路供呼气使用，将呼出气体送入机器中 33.具备二类医疗器械注册证 |
| 9 | 24小时动态血压记录器 | 1 | #1.测量范围：收缩压60-290mmHg 舒张压30-195mmHg 2.测量精高：±3mmHg以内 3.充气压力：0-300mmHg 4.心率：30-240mmHg 5.测量方法：震荡示波法 #6.测量协议：≥4个自由编辑时段，可设置合适的昼夜测量协议 7.1小时内可设置测量次数：130次范围内≥9档可选 #8.储存：≥300次测量 9.操作温度：10-40摄氏度 10.操作湿度：15-90% 11.记录器尺寸：≤150*80*50mm 12.重量：带电池≤250g #13.传输方式四种可选择：串口、远红外、蓝牙、USB 14.血压测量模式：自动逻辑反馈加压技术、固定加压技术 15.采集盒自动测量并显示电池电压和具体电压数值,并具备日夜按键. 16.在软件内可同屏显示同一患者不同时间的血压对比趋势图、直方图、关联图、饼状图等17.在采集盒上删除盒内数据 18. 主要配置： 18.1、动态血压记录器：1台 #18.2、血压袖带：3副（大号、中号、小号各一副） 18.3、USB数据线1条 4、仪器挂包1个 18.4、软件光盘及说明书1套 |
| 10 | 碳13呼气检测仪 | 1 | 1、检测项目：能进行胃幽门螺杆菌、肝功能、胃排空功能（包括固体、半流体和液体排空功能）、胰腺外分泌功能（包括胰脂肪酶和胰淀粉酶）、肠道细菌及乳化糖酶的检测 2、适宜人群：包括孕妇、儿童等人群。 #3、可提供原厂配套的检测幽门螺杆菌、肝功能、胃排空功能、胰腺外分泌功能、肠道乳糖酶水平及细菌过生长等检测试剂。 4、提供与该设备配套使用的颗粒剂型的试剂有效注册证书复印件。 5、能够一次连接并连续检测≥10个气袋样本。 6、能统一或分别打印中文检测报告，气体采集器有注册证件。 #7、分析速度：每个样品检测时间≤100 Sec 。 8、设备预热时间≤15分钟。 9、红外光谱13CO2/12CO2探测器，使用寿命长≥10年。 #10、各个进气孔的开闭分别独立控制，独立的光路系统和干涉器分别检测13CO2/12CO2的吸光度；呼气样本13CO2/12CO2的比值差≤0.2 ‰ 。 #11、CO2检测浓度范围： 1%—10% 。 12、具有气体净化功能，吸水率≥90%；CO2吸收率≥70%；除尘过滤直径≤5um 。 13、内在和外部重复性误差均≤0.3‰，精密度： sd≤0.25‰。 14、仪器具有自检功能，具有自我诊断，自动储存，自动校准等功能。 15、可连接医院内部网络。 |
| 11 | 肺功能仪 | 1 | 1.测试参数：≥50项，至少包括静态肺活量（SVC）、补呼气量（ERV）、最大通气（MVV）、补吸气量（IRV）、潮气量（VT）等；流速-容量曲线包含用力肺活量（FVC）、一秒量（FEV1）、一秒率（FEV1/FVC）、呼气峰流速（PEF）、FEF25-75、FEV1/VC%、MEF50、MEF74、FET100%。 2.流量传感器Spiraflow ，内膜为斜网设计。 *3.测量原理：压差式 4. 测量范围： ±16L/S， 5. 流量阻力：<0.09kpa/(l/s)@15l/s，有效死腔：≤25ml， #6.流量分辨率：≤1ml/s；采样率≥125Hz；精度：≤3%或≤20ml/s 7. 容积：0-20L，精度：±3%以内或≤50ml 8.操作系统： windows10 系统 9. 配备医用工作台车 10.激光（彩色喷墨）打印机：可直接打印标准A4纸报告 11.具备“肺年龄”评估功能。 12.S VC和F-V既可分项测试，也可联合测试，一次测试即可得出SVC与F-V流速曲线环和测试结果。 13.全中文操作界面，具备测试结果自动提示功能。多种预计值可选。 14.同时具有ATS与ETS测量标准，具有质量管理提示功能，测试者可以根据提示看到测试是否标准。 #15.支持支气管舒张和激发试验，配备激发测试软件。 16.同时具有成人图示与文字引导测试模式和多种儿童动画引导测试模式。 17.具有多人种预计值，包含亚洲人、东北亚人、中国人预计值，也可以预定义预计值。 18.通过ISO 13485 认证、CFDA注册证 19.配件：血氧饱和度探头、环境传感器 |

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 智能疼痛治疗仪 | 4 | 1.额定输入功率：150VA 2.一路球状辐射器输出：≥1路 3.球状辐射器口直径≥150mm。 *4.输出波长： 800nm-1000nm *5.输出功率：3-25档可调 6.定时范围：0-99min可调 7.采用国际名牌医疗专用光源，照射面大，性能稳定，治疗显著，每次治疗结束后有提示； 8.微电脑控制数码显示； 9.产品使用范围广。 10.立式配备脚轮。 11.产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。 12.生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。 13.提供有效产品注册证或登记表 |
| 13 | 电针治疗仪 | 10 | 1.治疗仪额定输入功率：≤15VA。 *2.输出波形：连续波、断续波、疏密波。 3.连续波： 3.1 连续波频率：0.8Hz～100Hz，≥10档可调； 3.2 脉冲宽度：0.5ms±0.1ms； 4.断续波周期：6s±0.5s； 5.疏、密波变换周期：6s±0.5s。 6.输出脉冲强度 6.1 毫针电极（负载阻抗250Ω）：输出强度为0～12V。 6.2皮肤电极（负载阻抗500Ω）：输出强度为0～38V。 #7.输出通道：≥6路输出。 #8.治疗时间：10min-60min范围内≥8档可调。 9. 通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。 |
| 14 | 短波治疗仪 | 2 | 1.额定电压：AC 220V±10%，额定频率：50Hz±2%； 2.额定输入功率≤700VA； #3.输出功率： 20W-200W范围内≥5档可调，误差±20%以内； 4.工作频率：27.12MHz±1.5%； 5.治疗时间： 10min-30min范围内≥5可调，误差±20%以内； 6.脉冲模式 6.1 脉冲调制频率：疏波（MF），70Hz±10%；密波350Hz±10%； 6.2调制波形：方波； 6.3调制脉冲脉宽：疏波2.0ms±20%；密波，1.8ms±20%； 6.4调制度：100%； 7.规格 主机：长430mm，宽330mm，高830mm，允差±15%。 |
| 15 | 毫米波治疗仪 | 1 | 1.工作频率：30GHz～40GHz 2.波长：7.5mm～10.0mm 3.输出功率密度：4mW/cm2～9mW/ cm2 4.外护套直径：Φ68mm±3mm 5.治疗时间：15～90分钟范围内≥6可调，倒计时数字显示 #6.投射内口径宽：33mm±3mm，长45mm±4mm 7.输入功率≤20W 8.外形尺寸：长≤350mm，宽≤250mm，高≤100mm 9.整机重量：≤7kg 10.安全性能Ⅰ类、B型 |
| 16 | 电脑恒温电蜡疗仪 | 2 | 1.电源：AC220V±10% 50Hz±2% 2.额定输入功率：≤3000VA #3.熔蜡槽熔蜡温度范围：58℃～99℃可调，调节步长≤1℃，误差±1℃以内；（核实1℃还是3℃） 4.外形尺寸：≤700×550×450mm 5.蜡槽熔蜡量：≥10Kg 6.无水化蜡技术。； 7.蜡电分离，隔离加热化蜡 8.完全化蜡时间≤20分钟； 9.可设定一周的工作参数，开机自动工作无需每天开关机，设定参数可长期保存； 10.具备强制加热和停止功能。 #11.温度保护：当第一路保护失效时，温度达到60℃停止加热，并有声音提示，提示音≥65dB(A)。 12.生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证. 14.具有医疗器械注册证 |
| 17 | 紫外线治疗仪 | 1 | 1.电源：AC220V±10% 50Hz±2% 2.额定输入功率：≤100VA #3.辐射波长：254nm±3nm。 4.治疗时间：0-999s，调节步长≤1s，误差±2%以内。 5.输出通道：双通道输出 #6.具有体腔照射器和体表照射器。 7.体腔照射器配有直光导和弯光导。 8.体表照射器紫外辐照强度均匀性±25%以内。 9.紫外辐照强度的稳定性≤5%。 |
| 18 | 体外冲击波治疗仪 | 1 | 1.彩色液晶触摸屏≥8吋。 2.压强调节范围：1～5（10²kPa）,调节步长≤0.1（10²kPa） 3. 最大能量密度≥3.8mJ/mm2。 4.治疗探头频率：1～22Hz，调节步长≤0.5Hz，误差±10%以内。 5.冲击波次数：100-9900次，调节步长≤100次。 #6.传导子：标配六种传导子，包含聚焦、深层、穴位、变频治疗头。 #7.处方：≥200个。 8.治疗手枪具有防滑圈和减震功能。 9.内置空气压缩机。 10.具有人体解剖图，可快速选择相应部位处方。 11.具有语音播报功能，开始和结束时有语音提示。 12.具有手枪自动识别检测功能。 13.产品入选优秀国产医疗设备产品目录，可提供文件证明。 14.生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。 15.产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。 |
| 19 | 电脑中频治疗仪 | 4 | 1.额定输入功率：≤150VA。 2.电源：AC 220V±22V，频率50Hz±1Hz。 3.尺寸：长≤450mm，宽≤400mm，高≤250mm。 4.显示方式：数码显示。 #5.输出通道：中频加透热输出≥4路、离子导入直流输出≥4路，干扰电输出≥2路。 #6.中频频率：1kHz～10kHz，单一频率误差±10％以内。 7.调制频率：0～150Hz，单一频率误差±10％以内或±1Hz以内。 8.中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us，误差±10％以内。 9. 调制波形具备正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波， 调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 10.中频调幅度：0%-100%范围内≥5档可选，误差±5％。 11.干扰电性能： 11.1 工作频率：4kHz±10％。 11.2调制频率：0.125Hz±10％。（核实） 11.3 差频频率范围：0～112Hz，误差±10％以内或±1Hz以内。 11.4 调幅度：0%、100%，误差±5％以内。 11.5 差频变化周期：5.5s±10％、32s±10％。 12. 固定处方≥100个。 13.中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流0-100mA内，≥99级可调。 14.输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率≤10%。 15.中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压≤500V。 16.运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 17.电极板温度：38℃～55℃范围内≥6档可调，误差±3℃以内。 18.离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流0-50mA内，≥99级可调。 19.治疗时间：20min-45min≥5档可调。治疗时间到，有音响提示，并停止输出，时间误差±1min以内。 |

三、到货时间：合同签订之日起30个工作日。

四、交货地点：北京林业大学医院

五、质保期：验收证书签署之日起36个月。

六、验收标准：货物数量齐全、规格与合同要求一致、包装无破损、仪器无损坏、安装调试正常运行。

七、售后服务及培训要求：

调试正常运行后一周内培训，保证使用设备人员熟练掌握。合同保修期内，设备出现任何问题，工作日24小时内人员响应,非工作日48小时内人员响应，免费维修或现场指导,需要更换的零配件及设备负责包修、包换;合同保修期届满后，继续提供指导和维修服务,工作日24小时内人员响应,非工作日48小时内人员响应，负责对所提供的产品进行定期维护和修理，不限年份终身服务，仅收取材料成本费。

第八章  附件

## 1．投标书

致：（采购人）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本 四 份。

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，金额为（金额数和币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起      个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                               传真

电话                               电子函件

投标人代表签字

投标人名称

公章

日期

## 2．投标一览表

投标人名称：       （公章）                    招标编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 投标货币 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 3．投标分项报价表

投标人名称：       （公章）             招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业生产的货物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物（系统）及其附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  | 1、属于小型和微型企业生产的货物和提供的服务合计价格为 2、属于监狱企业生产的货物和提供的服务合计价格为 3、属于残疾人企业生产的货物和提供的服务合计价格为 |  |  |

投标人代表签字

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。       3.以上费用表格如不能完全表达清楚投标人认为必要的费用明细，投标人可自行补充。

## 4．技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离（正/负/无） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字

注：此表内容如与技术响应文件内容不一致的，将以技术响应文件为准。

5．商务条款偏离表

投标人名称：     （公章）           招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明（正偏离/负偏离/无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 投标人代表签字

## 6.资格证明文件

6-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

6-2 纳税证明

注：[提供开标日前最近三个月内任意一个月的纳税（增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税]

6-3 法定代表人授权书（格式）

6-4 投标人的资格声明（格式）

6-5投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2017年年度或2018年年度财务审计报告或银行出具的资信证明

6-6 社会保障资金缴纳记录

注：[提供开标日前最近三个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金]

6-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6-8投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明；在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖本单位公章。此信用信息查询记录截图的截止时间不能早于本项目投标截止时间前五个日历日）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

附件6-3    法定代表人授权书(格式)

（注：自然人投标无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

邮        箱：

附件6-4   投标人的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

投标人授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件6-5　　　投标人的资信证明

会计师事务所出具的2017年年度或2018年年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，须提供本单位2017年年度或2018年年度会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供2017年年度或2018年年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购代理机构保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件6-8投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

投标人还需提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖本单位公章。此信用信息查询记录截图的截止时间不能早于本项目投标截止时间前五个日历日）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

附件7 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业（如是监狱企业，该条改为“本公司郑重声明，本公司为监狱企业”）。

即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业（如是监狱企业，该条无需填写）。

2. 本公司参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）采购活动提供本公司制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型、监狱企业）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

附件8    招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

（包括但不限于“中华人民共和国医疗器械经营许可证”（复印件加盖公章）

等。如涉及节能产品、环境标志产品按以下要求提供）

1：节能产品、环境标志产品

a.属于“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”的范围内，且为政府强制采购的节能产品或环境标志产品，投标人必须出具经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

b.属于“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”的范围内，但不属于政府强制采购的节能产品或环境标志产品的，对投标人能够出具经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，实行优先采购（具体规则见本招标文件第一章21.3说明2）。

注：“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）公布的最新的清单为准。

2：信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

二、投标人须提供“投标人相关单位一览表”：

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人名称(公章)：_______________________________

投标人授权代表签字：_____________________________

日                期：__________________________________

## 附件9 业绩证明文件（须附合同甲乙方名称、合同金额、签署日期及合同主要内容等关键页复印件并加盖投标单位公章）

## 附件10.技术方案

应包括（但不限于）：

- 详细的技术方案及产品介绍；

- 详细的培训方案；

- 技术支持和服务内容承诺书；

- 招标文件要求投标人提交其它文件，包括所投主要设备的彩页及资料等。

# 第九章  评标标准

一、评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分按从高到低的顺序取排名前三名的投标人作为预中标候选人推荐给采购人的评标方法。

二、综合评分的主要因素是：综合商务、技术性能、相关业绩及投标报价。

三、评分因素

1 技术性能：40％；

考虑投标产品的配置，性能等。完全满足招标文件的技术要求的得35分；每有一条实质性优于招标文件技术参数要求的加1分，最多加5分；每有一条#号指标不满足招标文件技术参数要求的减2分，减完为止；每有一条一般指标不满足招标文件技术参数要求的减1分，本项得分减完为止。技术性能是指本招标文件第七章中“技术需求”部分内容。

2 相关业绩：5％；

投标人提供2015年(含)至今的与本招标内容相似或相近内容的业绩证明文件。相似或相近程度高的每份合同得1分，相似或相近程度一般的每份合同得0.5分，内容无关联的不得分。随投标文件装订的业绩证明文件需提供合同复印件并加盖投标单位公章。除合同外的其他一切业绩证明文件均无效。（注：“与本招标内容相似或相近内容的业绩证明文件”主要是指业绩证明文件中体现的设备或系统的用途及使用环境、设备或系统内容等主要内容与本招标内容相似或相近。）

3 综合商务：25％；

3.1 投标人资信、信誉和综合实力等3分：资信信誉良好，综合实力突出得3分；资信信誉存在一定的问题，综合实力一般得2分；资信信誉有较大的问题，综合实力较差得1分；

3.2 投标文件编制：投标文件编制内容完整，目录清晰，编排合理，文件装订牢固、页码准确，完全响应招标文件要求提供相关资料、表格等，得2分；有欠缺的每项扣分0.5分

3.3 供货（实施）方案10分：方案描述完善合理、切实可行得10分；方案描述内容一般，内容较粗糙，不便执行得7分；方案描述过于简单，无可执行性等得2分；

3.4售后服务措施及承诺10分：质保期及售后服务内容符合招标文件要求得8分；每有一项实质性优于质保期及售后服务内容的加1分，最高加2分；每有一项质保期及售后服务内容不满足招标文件要求的，减1分，本项得分减完为止。

4 投标报价：30％

价格分计算方法：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

注：（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写招标文件第八章附件7规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

另：监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第九章附件7规

定的“中小企业声明函”，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理

局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，

否则不考虑价格扣除。残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，

须填写招标文件第八章附件7规定的“残疾人福利性单位声明函”，

否则不考虑价格扣除。

（2）加分项：投标人所投产品如涉及环保节能产品（见附件8的规定，政府强制采购节能产品除外）每项加0.5分，最多加到2分。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。