项目名称：北京林业大学校医院医疗设备采购

招标编号：BIECC-ZB6867

- 招 标 文 件

- 北京国际工程咨询有限公司

2019年6月

- 目   录

第一章  投 标 邀 请	2

第二章  投标资料表	4

第三章  投标人须知	5

第四章  合同资料表	24

第五章  合同条款	25

第六章  合同格式	37

第七章  货物需求及技术需求                                         38

第八章  附件	70

第九章  评标标准	88

## 第一章  投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受北京林业大学的委托，对北京林业大学校医院医疗设备采购项目中所需货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标单位参加该项目的投标。

- 招标项目名称：北京林业大学校医院医疗设备采购

招标编号：BIECC-ZB6867

2．购买招标文件时间：

时间：2019年6月4日至2019年6月12日上午9:00至11:30；下午13:00至16:30（北京时间,节假日除外）。

3．购买招标文件地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

4．招标文件售价及其注意事项：人民币200元/包（电子版标书免费下载地址：http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/biaoshuxiazai）。本项目分2个包进行招标，投标人在购买招标文件后，如果决定增加（应补齐相应费用）、减少或更改所投包号，务必在购买文件截止时间前书面通知项目招标代理机构，否则投标人将无权对所增加或更改的包号进行投标。投标人在购买招标文件时务必如实完整的填写出售标书记录。若汇款购买招标文件，请按下述我公司相关信息汇款，汇款单上应注明汇款用途，并请将汇款底单及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题统一为：“6867项目购买招标文件汇款底单及信息表”。

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 投标人名称： |  |
| 包号： |  |
| 投标人纳税人识别号： |  |
| 投标人地址： |  |
| 联系人： |  |
| 联系电话： |  |
| 传 真： |  |
| 联系人邮箱： |  |
| 是否需要纸质招标文件 |  |

如汇款后没有将“汇款底单及信息表”发邮件给我公司而造成的投标人信息登记的遗漏，我公司概不负责。汇款购买招标文件如需纸质招标文件，我公司将在收到标书款后以快递的方式将招标文件发出（须加付快递费50.00元人民币）。招标文件售后不退。注：购买招标文件时不需携带任何资质证明文件。

5．投标截止时间和开标时间：2019年6月25日上午9:00（北京时间），届时请贵方派代表出席开标仪式。根据委托方要求，如有时间变化，另行通知。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第三会议室。根据委托方要求，如有变化，另行通知。

7.其他：

投标人应对招标文件中“第七章 货物需及技术需求”中每包中所有货物进行投标，不得将每包中的内容拆开投标，否则其投标将被拒绝。

8.采购人：北京林业大学

地  址：北京市海淀区清华东路35号

联系人：李老师

联系方式：010-62338379

- 9.招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

- 地  址：海淀区学院路30号科大天工大厦A座611房间

开户行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系人：张昕昕

电  话：82376700

传  真：82370881

电子邮件：jowena@163.com

## 第二章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 说 明 |  |  |
| 1.1 | 业主名称：北京林业大学 |  |
| 7.1 | 投标语言： 中文 |  |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |  |
| 11.1 | 投标货币： 人民币 |  |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |  |  |
| 14.1 | 投标保证金金额：不少于本项目分包预算金额的1.5％ |  |
| 14.3 | 投标保证金形式：支票、汇票、电汇（网银），本项目不接受其他形式的保证金。 |  |
| 14.6 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付。 |  |
| 15.1 | 投标有效期：90天。 |  |
| 16.1 | 投标文件份数：一份正本及四份副本（另交电子版标书1份）。 |  |
| 17.2 | 投标书递交至：开标地点。 |  |
| 17.2 | 招标编号：BIECC-ZB6867 |  |
| 18.1 | 投标截止期：2019年6月25日 时间：上午9:00(北京时间)。 |  |
| 21.1 | 开标日期：2019年6月25日 时间：上午9:00(北京时间)。 地点：海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第三会议室。 |  |
| 25.3 | 最低投标价不是中标唯一条件 |  |
| 其 他 |  |  |
|  | 针对本项目的质疑，需以书面形式，由法定代表人授权的投标人代表亲自送达招标代理机构，其他形式质疑招标代理机构不予受理。 |  |

## 第三章  投标人须知

## 一 说  明

### 1．资金来源

- “投标资料表”中所述的业主已获得一笔资金。业主计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

### 2．招标采购代理机构及合格的投标人

2.1招标采购代理机构：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：北京林业大学；本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

2.2 合格的投标人

- 在中华人民共和国境内（不包括港澳台）合法注册的，具有独立法人资格的，符合国家法律规定，进行工商税务登记，有能力提供相应商品和服务的制造商或代理商，包括法人、其他组织或者自然人；

- 投标人须具有有效期内的中华人民共和国医疗器械经营许可证；

- 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人的投标人才能参加投标；

- 投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规；

- 投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加本次招标。投标人还应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询其主体信用记录无失信被执行人、不在重大税收违法案件当事人名单之中、不在政府采购严重违法失信行为记录名单之中，否则本次其投标将被拒绝；

8）如投标人为中小企业投标，应同时符合以下条件：

- 符合中小企业划分标准；

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中

小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标；

10）本项目不接受联合体投标。

2.3投标人在投标过程中不得向招标采购代理机构或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

2.4	招标采购代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

2.4.1	提供虚假的资料；

2.4.2	在实质性方面失实。

2.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 3．投标费用

3.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，“投标资料表”中所述的采购人和采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 二 招标文件

### 4．招标文件构成

4.1  要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共九章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标资料表

第三章 投标人须知

第四章 合同条款资料表

第五章 合同条款

第六章 合同格式

第七章 货物需求及技术规格

第八章 附件

第九章 评标标准

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 5．投标人要求对招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购代理机构。招标采购代理机构对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6．招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.3招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购代理机构将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三 投标文件的编制

### 7．投标的语言

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用“投标资料表”中规定的语言书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有“投标资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

### 8．投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——技术规格偏离表（格式）

附件5——商务条款偏离表（格式）

附件6——资格证明文件

6-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

6-2 纳税证明

注：[提供开标日前最近三个月内任意一个月的纳税（增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税]

6-3 中华人民共和国医疗器械经营许可证

6-4 法定代表人授权书（格式）

6-5 制造商的授权函（格式，投国产产品可不用提供此函）

6-6 投标人的资格声明（格式）

6-7投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2017年年度或2018年年度财务审计报告（至少包含资产负债表、利润表、资金流量表、所有者权益变动表及附注），或银行出具的资信证明

6-8社会保障资金缴纳记录

注：[提供开标日前最近三个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金]

6-9具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6-10投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明；在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖本单位公章。此信用信息查询记录截图的截止时间不能早于本项目投标截止时间前五个日历日）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

附件7——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件8——招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件9——业绩证明材料

附件10——技术方案

### 9．投标书

投标人应完整地填写招标文件中提供的投标书、投标一览表和投标分项报价表。

### 10．投标报价

10.1投标报价：本项目要求投标人必须以人民币形式报出所投标产品到用户现场（北京林业大学）的全部费用。如果投标产品为进口产品且设备单价金额超过5万元（含）人民币，且能够办理免税，投标报价可报免税价（注：进口免税价格不含海关根据政策不批准免税所发生的海关税费）。进口产品报价应包含以下所有费用：

1.货款：包括主要设备及其他一切辅助设备、备品备件等；
2.安装、培训;

3.进口代理等费用。进口外贸代理公司由北京林业大学指定，进口代理费按下表所列比例并按差额递减的方法计算。

| 进口合同货款金额 | 最低代理费 | 5万美元以下 | 5-10万美元 | 10万美元以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理进口服务费(按百分比比例报价) | 800元 (人民币) | 1.0% | 0.8% | 0.6% |

4.办理进口环节所发生的费用（如银行费用、报关费、仓储费、送货费、商检费等一切杂费）按照实际发生额结算。

10.2投标人应在投标分项报价表上标明本合同拟提供货物的单价和总价。

10.3 投标人根据本须知第10.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标机构和买方对投标文件进行比较，并不限制买方以上述任何条件订立合同的权力。

10.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，依据本须知第20.3条规定，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

10.5 每个投标人每包只能有一个投标方案和报价，否则该包投标将被拒绝。

10.6对原产于美国的产品，进口时在正常科创免税之外，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。

### 11．投标货币

投标人需用人民币作为投标报价。

### 12．证明投标人合格和资格的文件

12.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

  - 投标人应提交证明其合格性的文件。投标人应符合本须知第2条对合格投标人的要求及完整提供附件7中的全部文件。

### 13．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

13.2 证明货物和服务满足招标文件的要求的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

- 货物主要技术指标和性能的详细说明。

- 所提供货物的售后服务方案及售后服务承诺。

- 货物从采购人开始使用至质量保证期结束内正常连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

- 对照招标文件技术规格,逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第七章“货物需求及技术需求”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件5），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

- 投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 14．投标保证金

14.1 投标人应提交“投标资料表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2投标保证金是为了保护采购人和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第14.7条的规定没收投标人的投标保证金。

14.3 投标保证金应用投标货币，并采用下列任何一种形式：支票、汇票、电汇（网银）。

14.4 凡没有根据本须知第14.1和14.3条的规定随附投标保证金的投标，应按本须知第24条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

14.5 未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

14.6 中标人的投标保证金，在中标人按本须知第31条规定签订合同并扣除中标服务费后，剩余部分退还中标人。

14.7 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止期后撤销其投标的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不

按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（6）拒绝履行合同义务的。

### 15．投标有效期

15.1 根据本须知第18条规定，投标应在规定的开标日后的“投标资料表”中所述时期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第14条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 16．投标文件的式样和签署

16.1 投标人应准备一份投标文件正本和“投标资料表”中规定数目的副本及电子版投标文件一份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。投标文件的副本可采用正本的复印件。

16.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字或加盖投标人公章才有效。

16.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5  投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要

求均不适用。

## 四 投标文件的递交

### 17．投标文件的密封和标记

17.1 为方便开标唱标，投标人请将投标一览表和投标保证金（汇款底单复印件或网银支付打印件）单独密封提交，并在信封上注明项目名称、招标编号等，且标示“投标一览表”、“投标保证金单”字样。

17.2 投标人应将投标文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封，也可和投标文件正本一起密封。

17.3信封均应：

- 清楚标明递交至“投标资料表”中指明的地址。

- 注明项目名称、招标编号和“在2019年6月25日上午9:00时(北京时间)之前不得启封”的字样。

- 在信封的封口处密封。

17.4信封应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

17.5 如果信封未按本须知第17.3条要求加写标记和密封，采购人对误投或过早启封概不负责。

### 18．投标截止期

18.1投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购代理机构，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购代理机构应当拒收。

18.2 采购人可因修改招标文件而自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购人、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 19．迟交的投标文件

采购人将拒绝并原封退回在本须知第18条规定的截止期后收到的任何投标文件。

### 20．投标文件的修改与撤回

20．1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖投标单位公章。

20.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第17条规定编制、密封、标记和发送。

20.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改（评标委员会要求的澄清除外）。

20.4投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五 开标与评标

### 21．开标

21.1 采购人在“投标资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标代理机构，并承诺默认开标结果。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

21.3 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第20.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。

21.4 采购人将做开标记录，由投标人代表签字确认。

21.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 22．投标文件的澄清

22.1 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

### 23．评标委员会

23.1采购人根据项目的要求组织评标委员会,评标委员会由技术专家、采购人代表组成。评标委员会负责整个项目的评标工作。

### 24. 投标文件的初审

24.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

24.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

24.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的

投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

24.2如投标文件存在算术错误，将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，根据本须知第25条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、付款条件等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。采购人决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据（信用查询、是否购买招标文件、是否递交了投标保证金等内容除外）。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足；

- 超出经营范围投标的；

- 不满足招标文件对合格投标人要求的；

- 投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 投标有效期不足的；

- 不满足技术规格书中主要参数的；

- 超过分包预算金额的；

- 投标人串通投标的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

24.6有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 25．投标的评价

25.1 评标委员会将按照本须知第24条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较，对投标文件的评价采用综合评分法。

25.2 评标委员会在评标时，除考虑投标人的报价之外，还要考虑以下因素：

- 投标设备的配置、性能；

- 售后服务措施；

- 供货方案；

- 投标人业绩及类似项目的执行情况；

- 评标委员会认为的其它因素。

25.3 最低投标价不是中标唯一条件。

25.4提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第七章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

25.5评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 26．与采购人和评标委员会的接触

26.1除本须知第22条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与采购人和采购人接触。

26.2投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

### 27. 质疑

27.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

27.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

27.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

27.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

27.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

27.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

27.4   质疑函应当包括下列内容（请按后附“质疑函范本”格式提交）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

27.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

27.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

27.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

## 六 授予合同

### 28．合同授予标准

28.1除第29条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合评价最高的投标人。

28.2 中标人放弃合同、因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人有权重新进行公开招标。

28.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

28.4  在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.4.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.4.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.4.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.4.4 因重大变故，采购任务取消的。

28.5  废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

28.6  评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

28.7  招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

29.确定中标人：

29.1   采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.2   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

29.3    采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 30．中标通知书

30.1中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书是合同的一个组成部分。

### 31．签订合同

31.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

## 第四章  合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目：北京林业大学校医院医疗设备采购 |
| 2 | 交货期：根据本招标文件“第七章 货物需求及技术需求”的有关规定。 |
| 3 | 付款方法和条件：如下。 |
| 4 | 违约罚款:每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。 |

付款方法和条件：

本合同项下付款需按下列方式进行并不接受偏离：

内贸合同：货到安装调试验收合格后付全款。

外贸合同：按外贸合同约定执行。

## 第五章  合同条款

中 标 合 同

项目名称：________________________________________

项目编号：________________________________________

合同编号：________________________________________

采购人（甲方）：______________________________________

中标人（乙方）：______________________________________

__________________________(甲方)在_______________________(项目名称)项目中所需___________________________(货物名称)经北京林业大学以__________号（项目编号）招标文件在国内进行公开招标。经评标委员会评定，确定_______________(乙方)为中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

    - 定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

  - “项目”指_______________________。

  - “合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

  - “附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

  - “合同货物”指合同货物清单（附件一）（同投标文件中投标货物数量、价格表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

  - “服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。

  - “检验”指甲方收货后，按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。

  - “验收证书”指检验完成后由合同双方签署的最终验收确认书。

  - “技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件。

  - “保修期”指自验收证书签署之日起，乙方以自担费用方式保证合同货物正常运行的时期。

  - “第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

  - “法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。

  - “招标文件”指北京林业大学发布的_______________________项目(项目名称) __________号（项目编号）招标文件。

  - “投标文件”指乙方按照北京林业大学______  号（项目编号）招标文件的要求编制和投递，并最终被接受的投标文件。

  - 合同标的

甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售附件一、合同货物清单（同投标文件中投标货物数量、价格表）中所列货物及相关服务。

    - 合同价格

- 合同总金额为人民币        元（大写：                   元）。

- 本合同价格为包含了购买货物及其相关服务的费用和所需缴纳的所有税费,并包含了货物发运到指定地点所需的一切费用。

- 合同货物详细目录及销售价格见附件一、合同货物清单（同投标文件中投标货物数量、价格表）。

三、支付和结算方式

- 双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

- 双方的帐户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。

- 付款方式：

货到检验后付款：乙方将货物安装调试完毕并经甲方验收合格后，双方签署验收证书后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的100%，即人民币 元（大写：                     元）。

- 乙方在收到甲方每一笔付款的同时，应向甲方开具相应金额的商业发票。

- 如乙方根据本合同规定有责任向甲方支付违约金或其它赔偿时，甲方在书面通知乙方后,有权从上述付款中扣除该等款项。

四、 交货

- 交货方式	：现场交货：

    - 乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

    - 乙方应办理合同货物从出厂至运抵交货地点这一段的保险，保险应按照发票金额的110％办理“一切险”。

    - 货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，经甲方核对无误，双方签署收货单后为交货完毕。收货单一式两份，甲方和乙方各执一份。交货完毕货物所有权发生转移，此前货物毁坏的风险由乙方承担。

    - 所有货物运抵现场的日期为交货日期。

    - 乙方应在交货日七日前，向甲方提供交货计划（内容包括：合同号、货物名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），并于发运的同时通知甲方。

    - 乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。 否则乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

    - 其他约定事项	。

- 交货日期	        年       月       日。

- 运输方式	                。

- 交货（安装、调试、服务）地点	。

五、包装和标记

- 乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

- 若合同货物采用集装箱装运的，乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上，用不褪色的油漆以醒目的中文做出以下标记：

收货单位

货物名称

箱号/件号

毛重（千克）

尺寸（长×宽×高，以厘米计）

发货单位

发货单位详细地址

乙方应根据合同货物的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上用中文标记“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等标志和“重心”等装卸搬运时适用的通用图案，以利于装卸和搬运。

- 下列资料包装在合同货物的包装箱中：

- 装箱单

- 合同货物数量和质量合格证书、保修证书

- 产品使用说明书及其它必要的技术资料

- 凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

    - 质量标准和检验

- 乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的， 是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。

- 乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目招标文件中《投标货物清单、技术要求和供货》部分中的规定及投标文件中《投标货物技术规范偏离表》(如果被采购人接受) 相一致，若无相应技术规范，合同货物质量应符合中华人民共和国部颁标准及相应的技术规范要求。

- 除招标文件另有规定或乙方已在投标文件中载明并为甲方所接受，乙方不得将合同转包或分包给其他供应商履行,但合同的主体或关键性工作必须由乙方亲自完成。

- 乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

- 乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。

- 甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。采用现场交货方式的，检验在交货地点进行。开箱检验的时间不迟于交货日期后三十日。

- 开箱检验时双方应派员参加，并签署验收证书，以此作为双方确定责任的依据。乙方应在收到甲方的验货通知后三日内到现场参加开箱检验，否则乙方应承认甲方的检验结果。

- 若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起十日内运达甲方指定地点，相关费用由乙方承担。

- 乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。甲方在清点乙方提供的技术资料时如发现缺失，乙方应在接到甲方通知后七日内予以补足。

- 在双方签署验收证书后三十日内，如果甲方发现货物内在的、非显而易见的损坏，或者货物的质量与合同规定不符，或者在货物质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换有缺陷的货物或部件。甲方应在发现该情况之日起三日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后十日内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由乙方承担。

    - 培训

- 乙方承诺按照以下规定为甲方提供技术培训。

- 培训时间：从   年   月   日至   年   月   日，共日；

- 培训地点：

- 参加人员和人数：

- 培训标准和要求：

- 乙方不向甲方收取任何费用。

七、  技术服务和保修责任

- 乙方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起（    ）个月。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。

- 乙方承诺在合同货物的质量保修期内免费为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务，提供此项服务的时间是：每周( 　 )天*( 　 )小时（工作时间）。

- 乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后（ 　 ）小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后（ 　 ）小时内派员至甲方免费维修和提供现场指导。

- 如乙方在接到甲方维修通知后（ 　 ）小时仍不能修复有关货物，乙方应提供与该货物同一型号的备用货物，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

- 如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后（ 　 ）小时内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

- 如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方可以提供更换或修理服务，由此引起的费用由甲方负担。

- 如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责修理或更换有缺陷和损坏的货物硬件或软件，使合同货物运行指标和技术性能达到合同规定,由此引起的全部费用由乙方承担。

- 在合同货物保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成本合同货物不得不停止运行，货物保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

- 在合同货物保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供货物的维修服务，甲方应按乙方提供的优惠价格向乙方支付相关费用， 乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物和相关配件的价格向甲方提供备品备件。

- 在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知后立即提供电话支持、远程支持并在(　 )小时内到达现场，迅速排除货物故障。

- 乙方保证，乙方依据本合同提供的货物及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

八、违约责任

- 如果乙方未按照合同规定的要求交付合同货物和提供服务；或乙方在收到甲方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后十日内或在乙方签署货损证明后十日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

- 在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失。

- 在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物或／和修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿甲方所遭受的损失。

- 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将甲方所退货物的全部价款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及甲方为保护货物所支出的其它必要费用。

- 甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

- 如果乙方在收到甲方的违约通知书后十日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

- 延期交货的违约责任

- 如乙方未按合同规定的交货日期向甲方交货时，则每逾期一周，乙方应按逾期交货货物价款总值的百分之（  ）计算，向甲方支付逾期交货违约金，但不超过合同总金额的百分之（  ）。乙方支付逾期交货违约金并不免除乙方交货的责任。

- 如乙方在合同规定的交货日期后（  ）天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权解除合同，乙方除退还已收取的货款外，还应向甲方偿付全部货款百分之（十）的违约金。

- 以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

九、  不可抗力

- 不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

- 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

- 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

- 合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十、  联系方式

- 合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达。

- 合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至以下通讯地址，付款或收款应使用以下帐号，一方变更通讯地址或帐号，应自变更之日起三个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

甲方：北京林业大学	联系人：

地址：海淀区清华东路35号邮编：

电话：              	传真：

开户银行及帐号：

乙方：	联系人：

地址：                      	邮编：

电话：              	传真：

开户银行及帐号：

- 上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十一、  保密条款

- 任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

- 除非法律、法规另有规定或得到本合同另一方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

十二、  合同的解释和法律适用

- 任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

- 本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

- 对本合同的任何解释均应以书面作出。

- 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

十三、  合同的终止

- 本合同因下列原因而终止：

- 本合同正常履行完毕；

- 投标人未按合同规定，转包或分包的；

- 投标人没按标书要求使用原材料的；

- 合同双方协议终止本合同的履行；

- 不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

- 任何一方行使解除权，解除本合同。

- 对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十四、  权利的保留

- 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

- 如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

- 在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意合作尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

十五、  争议的解决

- 合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，则双方同意在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十六、  合同的补充、修改和变更

- 如果甲方需追加与本合同相同的标的，在不改变合同其他条款的前提下，乙方可与甲方签订补充合同,但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十。

- 对本合同的补充必须以书面形式进行。

- 双方签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

十七、  合同的生效

- 本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

十八、  其它约定事项

- 本合同未尽事宜，按照本招标文件的有关规定、中标人的中标文件及其澄清、说明或者补正文件执行。

- 本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

- 一方当事人未经另一方书面同意，不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三人。

- 本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：北京林业大学乙方：

委托代理人：									  委托代理人：

签字日期：									      签字日期：

## 第六章  合同格式

本合同于       年    月    日由中华人民共和国的（采购人名称）（以下简称“采购人”）为一方和（卖方国家和城市）的（卖方名称）（以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于采购人为获得以下货物和伴随服务，即（货物和服务简介）而公开投标，并接受了卖方以总金额（币种、用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）提供上述货物和服务的投标。

本合同在此声明如下：

- 本合同中的词语和述语的含义与合同条款中定义的相同。

- 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释；

- 合同条款

- 合同条款资料表

- 合同条款附件

附件1-供货范围及分项价格表

附件2-技术规格

附件3-交货批次及交货时间

附件4-服务承诺

- 中标通知书

- 投标文件(含澄清文件)

- 招标文件(含招标文件补充通知)

- 考虑到采购人将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向采购人提供货物和服务，并修补缺陷。

- 考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，采购人在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期根据各自的法律签署本协议。

采购人代表姓名                      卖方代表姓名

采购人代表签字                      卖方代表签字

采购人名称      （盖章）            卖方名称       （盖章）

第七章  货物需求及技术需求

注：本章中任一条“*”指标不满足其投标将被拒绝。

01包： 校医院医疗辅助用品   本包预算金额：113.00万元

本包不接受进口产品投标。

一、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 是否核心产品 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可移动手术灯 | 4 | 否 | 否 |
| 2 | 可移动手术灯 | 2 | 否 | 否 |
| 3 | 医用空气消毒器 | 5 | 是 | 否 |
| 4 | 医用冷藏柜 | 3 | 否 | 否 |
| 5 | 医用冷藏柜 | 3 | 否 | 否 |
| 6 | 医用冷藏柜 | 5 | 否 | 否 |
| 7 | 冷藏柜 | 4 | 否 | 否 |
| 8 | 冰箱 | 1 | 否 | 否 |
| 9 | 冰箱 | 1 | 否 | 否 |
| 10 | 冰箱 | 7 | 否 | 否 |
| 11 | 药物导入热疗仪 | 1 | 否 | 否 |
| 12 | 电子石英定时器 | 6 | 否 | 否 |
| 13 | 医用光学显微镜 | 4 | 否 | 否 |
| 14 | 电热恒温培养箱 | 1 | 否 | 否 |
| 15 | 医用水浴箱 | 1 | 否 | 否 |
| 16 | 混匀器 | 1 | 否 | 否 |
| 17 | 移动紫外线车 | 20 | 否 | 否 |
| 18 | 移动输液架 | 4 | 否 | 否 |
| 19 | 氧气机 | 3 | 否 | 否 |
| 20 | 担架 | 2 | 否 | 否 |
| 21 | 自吸风烫台 | 1 | 否 | 否 |
| 22 | 全自动洗衣机 | 3 | 否 | 否 |
| 23 | 拐杖 | 10 | 否 | 否 |
| 24 | 出诊访视包 | 2 | 否 | 否 |
| 25 | 急救访视包 | 1 | 否 | 否 |
| 26 | 全自动电子身高体重秤 | 2 | 否 | 否 |
| 27 | 出诊急救箱 | 4 | 否 | 否 |
| 28 | 电子儿童身高坐高秤 | 2 | 否 | 否 |
| 29 | 婴幼儿儿身高体重测量计 | 2 | 否 | 否 |
| 30 | 对数视力表 | 4 | 否 | 否 |
| 31 | 折叠平板车 | 5 | 否 | 否 |
| 32 | 医疗垃圾转运车 | 2 | 否 | 否 |
| 33 | 肺活量仪器 | 4 | 否 | 否 |
| 34 | 自动血压计 | 40 | 否 | 否 |
| 35 | 自动血压计 | 5 | 否 | 否 |
| 36 | 电子温度计 | 5 | 否 | 否 |
| 37 | 网络血糖检测系统 | 1 | 否 | 否 |
| 38 | 全自动血压计 | 3 | 否 | 否 |
| 39 | 医生健康小屋查询系统 | 1 | 否 | 否 |
| 40 | 网络身高体重系统 | 4 | 否 | 否 |
| 41 | 网络腰围测量系统 | 1 | 否 | 否 |
| 42 | 健康一体机 | 1 | 否 | 否 |
| 43 | 心电图机 | 1 | 是 | 否 |
| 44 | 药柜 | 2 | 否 | 否 |
| 45 | 落托盘 | 2 | 否 | 否 |
| 46 | 针灸铜人模型 | 1 | 否 | 否 |
| 47 | 多功能护理人 | 1 | 否 | 否 |
| 48 | 放大人体心脏 | 1 | 否 | 否 |
| 49 | 人体肩关节模型 | 1 | 否 | 否 |
| 50 | 阴道疾病模型 | 1 | 否 | 否 |
| 51 | 儿童心肺复苏电子标准化病人 | 1 | 否 | 否 |
| 52 | 心肺检查和腹部检查教学系统 | 1 | 否 | 否 |
| 53 | 褥疮护理仿真模型 | 1 | 否 | 否 |
| 54 | 糖尿病足部护理模型 | 1 | 否 | 否 |
| 55 | 食物模型 | 10 | 否 | 否 |
| 56 | 灌肠模型 | 1 | 否 | 否 |
| 57 | 儿童听诊器 | 6 | 否 | 否 |
| 58 | 儿童血压计 | 6 | 否 | 否 |
| 59 | 医用手电筒 | 30 | 否 | 否 |
| 60 | 梯子 | 6 | 否 | 否 |
| 61 | 铅衣架 | 2 | 否 | 否 |
| 62 | 分体铅衣 | 8 | 否 | 否 |

二、招标参数要求：

(1)、可移动手术灯

1、照度（相距1m处)：≥40000LUX

2、色温：4300±500K

3、光斑直径：≥50mm

4、照明深度：≥800mm

5、亮度调节：1-100%

6、显色指数（CRI）≥97%

7、色彩还原指数(Ra) ≥97%

8、电源电压：220V±22V

#9、光源：LED，平均寿命≥60000小时,功率≤1W

10、灯头直径≥200mm

(2)、可移动手术灯

1、灯头直径≥500mm.

2、照度（相距1m处) ≥160000 LUX

3、色温： 4300±500K

4、光斑直径100—300 mm

5、照明深度≥1200 mm

6、亮度调节:1-100%

7、显色指数（CRI）≥97%

8、色彩还原指数(Ra) ≥97%

9、术者头部温升≤1℃

10、术野工作区域温升（℃） ≤2 ℃

11、电源电压 220V±22V 50Hz±1Hz

12、输入功率 ≤400VA

13、光源：LED，平均寿命≥60000小时,功率≤1W

(3)、医用空气消毒器

1、用途：用于普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区、消毒供应中心、重症透析中心、检查室、治疗室、感染性疾病诊室的空气消毒。

2、安装方式：移动式

#3、消毒方法：等离子体+静电吸附

4、最大适用体积：≥95 m3

5、额定循环风量：≥1000 m3 /h

6、杀菌区电场强度≥8000V，积尘区电场强度≥4000V。

#7、设备持续工作1小时，臭氧残留量≤0.005mg/m³（提供检测报告）

#10、净化效果：设备持续工作1小时，对100m³房间0.5um颗粒物的净化效率≥93%；净化后0.5um颗粒物≤2700000个/m³。

#11、洁净空气量（CADR）≥450m³/h，提供机构检测报告

#12、气雾室细菌的杀灭率均≥99.9%，提供机构检测报告。

#13、设备持续工作1小时，对体积为100 m³室内空气中的自然菌，消亡率均≥90%，平均消亡率≥95%。（提供机构检测报告）

14、可在有人状态下进行连续动态消毒。

15、外壳采用冷轧钢板。

16、具备分子过滤器，可去除有机气体和异味。

17、可实时监测室内空气温、湿度。

18、风速≥3档可调

19、工作模式：手动、定时。

#20、程序数量（定时消毒）≥6组。

21、模块化设计。

22、具备一键锁定功能。

23、具备工作时间自动累计功能。

24、具备遥控器。

25、报警功能：等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警。

26、输入功率：≥170W

27、电源：AC 220V±10%  50Hz±2%

28、具备卫生安全评价报告

(4)、医用冷藏柜

1、产品类型：8～20℃药品阴凉箱，可储藏中草药。

2、电源：AC 220V±10%  50Hz±12%

3、额定功率：≤450W

4、防触电保护类型：I

5、温湿度控制：温度8～20℃；湿度35～75%RH。符合GSP要求

7、自动化霜

8、工作环境：N型气候类型（16℃～32℃）；

#9、箱内制冷方式：风冷

#10、有效容积：≥650L

11、内部尺寸(宽×深×高)：≥1050×450×1250mm

12、外形尺寸(宽×深×高)：≤1200×600×2000mm

13、箱体外壳材质规格：冷轧钢板成形后喷粉

14、内胆材料：喷粉冷轧钢板

15、保温层材料：环保无氟高密度保温层，保温层厚度≥50mm

16、门体：双层镀膜中空玻璃门，对开门式双门结构；

17、配有暗锁

18、搁架数量：≥12个，

19、底脚和脚轮：4个万向脚轮、2个止动底脚

20、箱内灯：LED灯，功率≤3W

21、温控器调节精度：≤0.1℃

22、湿度显示精度：≤0.1%RH

23、温度显示精度：≤0.1℃

24、蒸发器：铝管蒸发器配纯铜管组

25、风机：双风机设置

26、冷凝器：丝管式冷凝器

27、箱内冷凝水处理：利用压缩机排气管热量蒸发冷凝水，无需倾倒

28、湿度控制：配备加湿盒，控制箱内湿度。

29、故障报警：超温报警、超湿报警、传感器故障报警；

30、报警方式：蜂鸣器报警，灯管闪烁报警；蜂鸣器报警可以通过按键取消

32、具备医疗器械注册证

(5)、医用冷藏柜

1、整体结构:左右对开玻璃门

2、外部尺寸（宽深高）: ≤1200×600×2000mm

3、内部尺寸（宽深高）: ≥1050×450×1250 mm

4、搁架数量:≥12个搁架

#5、总有效容积: ≥650L

6、脚轮与底脚:4个万向脚轮+2个止动底脚

7、发泡箱体保温层: ≥50mm

8、温度控制系统≥5路传感器

9、照明灯：LED灯

10、温度设定范围:2-8℃

11、输入功率:≤450W

12、均匀性:≤3℃

13、具备蓄电池

14、故障报警：高低温报警、传感器故障报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警

15、报警方式:声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，

16、远程报警功能:具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。

#17、门锁:双锁结构

18、具备医疗器械注册证

(6)、医用冷藏柜

#1.微电脑控制，控温精度≤0.1°C，数字显示箱内温度。

2.温度设定范围：2～8℃范围调节，箱内温度均匀度≤3°C；

3.故障报警：高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警

4.报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；

5.冷凝水汇集后自动蒸发；

6. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能；

7. 配备脚轮，可通过底脚固定；

8.材料：箱体采用彩色喷涂钢板搭配热镀锌板； PS吸附内胆；

9.门：双层钢化电加热玻璃单门，32℃环温85%湿度条件下无凝露；

10.≥6个搁架，搁架带标识牌插槽；

11.LED照明灯；

12.门体双锁结构；

13.具备后备电池，断电后仍可实时显示箱内温度；

14.外部尺寸（宽深高）：≤700×750×2000mm；

15.内部尺寸（宽深高）：≥500×550×1350 mm；

#16.总有效容积：≥390L；

17.脚轮与底脚：4个万向脚轮+2个止动底脚；

18.发泡箱体保温层: ≥40mm；

19.输入功率：≤400W；

20.具备医疗器械注册证；

(7)、冷藏柜

1.直流变频压缩机制冷技术

#2.容量:≥35L；

3.温控范围：+10℃至-22℃；

4.功率：≤100W；

5.冷冻区≥20L;

6.冷藏区≥15L;

#7.自动检测电池电量。

8.尺寸(宽长高）：≤400×600×600mm。

(8)、冰箱

1.开门方式:对开门

2．显示方式:LED显示

#3．制冷方式:风冷

4．控制方式：微电脑式

5．除霜模式:自动除霜

6．定频/变频：变频

#7．总容积: ≥620L

8．制冷循环:双循环

9．能效等级:2级或优于2级

10．耗电量:≤1.5 kWh/24h

11．制冷剂:环保制冷剂

12．外形尺寸（深x宽x高）: ≤750×950×1850 mm

#13．特性:冰块/冰水/碎冰 一机三用

14.冷冻室容积:≥215，冷藏室容积:≥405

15. 温控范围:冷藏室1-7℃，冷冻室-23℃到-15℃

(9)、冰箱

1．开门方式:双对开门

2．显示方式:LED显示

3．面板类型:不锈钢

#4．制冷方式:风冷+直冷

5．控制方式：微电脑式

6．除霜模式：自动除霜

7．冷冻室：≥150升

8．冷藏室：≥320升

9．冷冻能力：≥10 kg/24h

10．制冷循环：双循环

11．能效等级：2级或优于2级

12．耗电量：≤0.9 KWh/24h

13．噪音：≤40dB

14．制冷剂：环保制冷剂

15．电源：AC 220V±10% 50Hz±2%

16．外形尺寸（深x宽x高）：≤700×850×1850 mm

17.温控范围:冷藏室2-8℃，冷冻室-20℃到-10℃

(10)、冰箱

1．制冷方式：直冷

#2．总容积：≥190升

3．能效等级：2级或优于2级

4．耗电量：≤0.50 KWh/24h

5．噪音：≤40dB

6．制冷剂：环保制冷剂

7．外部尺寸（深x宽x高）：≤650×600×1500 mm

8. 温控范围:冷藏室2-8℃，冷冻室-20℃到-10℃

9. 冷冻室容积: ≥68

10.冷藏室容积: ≥122升

(11)、药物导入热疗仪

1．电源：AC 220V±22V  频率50Hz±1Hz

2.≥2路输出

3．输入功率：≤50VA

#4.主频：4Hz±30%  载频：5000Hz±500Hz

5．脉冲幅度：输出幅度最小至最大连续可调，最小值≤最大值的2%,最大值范围32Vp-p-38Vp-p。（负载为1K情况下的测量值）

6．电极尺寸：≤110 mm×80mm。

7．电热垫部分尺寸：≤110×80mm。

#8．电热垫温度： 39℃～55℃。

9．定时：5min～60min，调节步长≤5min。

10．使用环境温度：5℃～40℃  相对湿度：≤85%

11．安全分类：Ⅰ类BF型应用部分

(12)、电子石英定时器

1.环境温差：-10℃-50℃

2.空气相对湿度：≤80%

3.走时精度：月误差≤15秒

4.定时点：≥60个

(13)、医用光学显微镜

1. 用途：可用于普通染色的切片观察。

2． 工作条件：

2.1  电源：AC 220V±10%、50Hz±2%

2.2 使用温度：-5℃～40℃，相对湿度≤85%。

2.3  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

3．生物显微镜

3.1  光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离45mm。

3.2  载物台：

3.2.1钢丝传动，无齿条结构

3.2.2载物台高度≤150mm

3.2.3机械固定载物台 (W × D): ≥200 mm × 150mm

3.2.4移动范围 (X × Y): ≥75 mm × 50mm，可锁定

3.3  调焦机构：

3.3.1粗调≤15 mm/圈， 细调焦旋钮最小调节幅度≤ 2.5 μm

3.3.2可以进行张力调节；

3.3.3具备粗调限位装置。

3.4  聚光镜：

3.4.1内置孔径光阑；

3.4.2阿贝聚光镜 NA≥1.25（ 油浸时）；

3.4.3 2孔位：明场/暗场。

#3.5  照明系统：内置LED透射光照明系统，LED光源寿命≥60000小时。

3.6  三目观察筒：

3.6.1瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°；

3.6.2目镜：10X，视场数≥20；

3.6.3分光：100/0或0/100。

3.7  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘。

3.8  物镜：

3.8.1 4X平场消色差物镜：N.A.≥0.1，W.D≥27.8mm

3.8.2 10X平场消色差物镜：N.A.≥0.25，W.D≥8.0mm

3.8.3 40X平场消色差物镜：N.A.≥0.65，W.D≥0.6mm

3.8.4 100X油镜：N.A.≥1.25，W.D≥0.13mm

3.9  防霉装置：三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理

3.10  所采用光学元件均为环保无铅玻璃

(14)、电热恒温培养箱

1、自然对流通风式结构。

2、箱体采用薄钢板制成。

3、微电脑控温仪

4、控温方式：微电脑温度控制器

5、工作室材料：不锈钢内胆，搁板支架可以自由装卸

6、外门设有方形观察窗。

7、门与箱体采用硅橡胶密封条。

8、数字式温度控制器。

9、具有温度保护以及温度传感器故障报警功能。

10、断电或死机时具有参数记忆功能，来电自动恢复

#11、容积：≥50 L

12、内部尺寸：≥35×35×40 cm

13、控温范围：RT+5℃～60℃

14、温度波动度：±0.5℃以内

15、温度均匀度：±0.1℃以内

17、隔板：≥2块

(15)、水浴箱

1. 双排四孔

2．电热恒温，数显

3．电源：AC 220V±10%、50Hz±2%

4．温度范围：环境温度-100℃

5．温度波动：±0.5℃以内

6．材质：304食品级不锈钢制造

7．工作尺寸：≥300×300×150mm

(16)、混匀器

1. 温度控制范围 室温+5℃ ～ 100℃

2．升温时间 ≤ 15 分钟(从20℃升至100℃)

3．温度均匀性：±0.1℃以内；稳定性±0.1℃以内

4．振荡幅度与方式：3mm ，水平回转，

5．时间设置 0-99h59min

6．振荡转速范围 200～1500rpm

7．配备模块 35×2.0ml

(17)、移动紫外线车

#1. 材质：不锈钢

2．紫外线波长：253.7mm±1mm

3．电源：AC 220V±10%、50Hz±2%

4．灯臂可调节角度：0-135°；

5．定时范围：0-60分钟，

6．灯管辐照度：≥100uw/㎡

7．灯管：30Wx2，可分别单独控制

8．并带蜂鸣器发出声响报知

9．四轮可移动

(18)、移动输液架

1.不锈钢材质，

2．可升降：110-200cm。

(19)、氧气机

1、最大流量：≥4.5L/min

#2、出口标称压力为零和7kPa时的流量范围：0.5～5L/min

3、在最大流量时，施加7kPa的背压，流量变化≤0.5L/min

4、出口标称压力为零时、氧流量0.5～5L/min时，氧浓度：93%±3%

5、在初始开机30min内，达到规定的浓度水平。

6、输出压力：40～70kPa

7、压缩机安全阀释放压力：250kPa±50kPa

8、噪声：≤60dB（A）（不带雾化组件时）

9、雾化率：≥0.1mL/min

10、电源：AC 220V±10%、50Hz±2%，功率≤500VA

11、海拔高度：海平面至1828米时不会降低氧浓度。

12、安全系统：

12.1电流过载或连线松脱，停机；

12.2压缩机高温，停机；

12.3具备压力、循环故障报警功能并停机；

12.4具备压缩机故障报警功能并停机

12.5具备低氧浓度报警功能；

13、电气分类：II类设备，BF型应用部分

14、工作制：连线运行

15、防进液等级：IPX0

16、工作环境温度范围：10▫C～40▫C；相对湿度范围：30%～75%；大气压力范围：860hPa～1060hPa

17、氧气输出口温度：≤46▫C

18、血氧

18.1显示范围：0-100%；分辨率≤1%；

18.2 70-100%时，精度±2%以内。

19、脉率

19.1显示范围30-250次/分钟；

19.2分辨率≤1次/分钟；

19.3 精度：±3次/分钟以内。

19.4测量更新周期≤1s；平均时间≥8s。

(20)、担架

1. 展开尺寸：≥160×45cm

2．折叠尺寸：≤120×45cm×10cm3．承重≤155kg

4．净重≤8kg

5．采用高强度工程塑料制成，两端设有离开装置，使担架分成左右两部分，在不移动病人的情况下，可将病人铲入或从病人体下抽出担架。

(21)、自吸风烫台

1．适用于衣物布草的熨烫整理定型

2．含高低压管、全钢蒸汽熨斗

3．外形尺寸（mm）: ≥1400x750x800

#4．全自动上水，具备缺水自动报警

5．功率：≥3kw

6．蒸汽压力：0.2-0.4MPa

(22)、全自动洗衣机

1．全自动滚筒洗衣衣机

2．显示方式:LED数码屏显示

3．控制方式:微电脑控制

4．开门方式:前开式

5．排水方式:上排水

6．电机类型:变频电机

7．具备中途添衣功能

8．具备脱水功能

9．具备防缠绕功能

10．具备儿童安全锁

11．具备烘干功能：烘干

#12．能效等级：1级

13．洗净比：≥1.05

14．洗衣程序：混合、超快、羊毛、衬衣、羽绒、消毒洗、超净洗、筒自洁、丝绸/雪纺、大物/窗帘、蒸汽除螨、童装、空气洗、单烘干、单脱水、漂洗+脱水

#15．洗涤容量：≥10 kg

16．脱水容量：≥10 kg

17．脱水转速：≥1400转/分

18．脱水功率：≥450 W

19．烘干容量：≥7 kg

20．烘干功率：≥1800 W

21．水温调节范围：室温-90oC范围内≥5档可调

22．箱体材质：金属

23．内筒材质：不锈钢

24．外形尺寸（深×宽×高）：≤600×600×850 mm

25．具备蒸汽除螨功能

(23)、拐杖

1．减震式双拐

2．最大承重≥300公斤

3．具备橡胶防滑脚垫

4．铝合金材质

(24)、出诊访视包

1. 规格尺寸：≤40×15×30 cm

2．空包重量：≤0.4KG

3．携带方式：单肩、手提式

4．内袋数量：≥10个

5．包壁隔层：≥3层普通隔层壁

6．拉链模式：1组双向式，1个单向式拉链

7．内置格局：1个隐藏式内袋

8．其他：印有白色社区访视包

9. 访视包配置物品

9.1血压计：1台

9.2双用听诊器：1个

9.3婴儿电子秤：1个

9.4防水婴儿兜：1个

9.5水银体温计：2支

9.6 1.5m软皮尺：1个

9.7笔式手电筒：1把

9.8 纱布片（≥7.5×7.5cm）：10片

9.9 不锈钢压舌板：1把

9.10 医用棉签：（≥20支/包）：2包

9.11酒精棉片（≥5×5cm）：10片

9.12 医用棉球（≥5个/包）：5包

9.13透明100毫升碘酒空瓶： 2个

9.14透气医用胶带：2卷

9.15 碘伏棉片（≥5×5cm）：10片

9.16 12.5cm敷料镊子：1把

9.17小号医用弯盘：1个

9.18 医用垫巾（≥40×50cm）：10张

9.19乳胶检查手套：5双

9.20 12.5cm医用剪刀：1把

9.21 随访记录本 （10页）：1本

9.22黑色随访记录笔：1支

9.23 A4尺寸新生儿访视卡： 10张

(25)、急救访视包

#1．急救包需取得医疗器械第一类备案凭证

2．技术规格：

2.1. 材质：防水布，规格尺寸：≤35×25×51

#2.2.空包重量：≤6kg

2.3.携带方式：单肩/手提式

#2.4.内袋数量：≥8个

2.5.包壁隔层：3层加厚式防水包壁

#2.6.拉链模式：2组双向式拉链

2.7.内置格局：配备1个托盘式隔层板，5个壁式插袋

2.8急救访视包配置物品

2.8.1 2升单表医用供氧钢瓶：1套

2.8.2 PVC成人小型人工呼吸器：1套

2.8.3血压表：1套

2.8.4:听诊器：1套

2.8.5水银体温计：1支

2.8.6手动吸引器：1套

2.8.7三叶片成人麻醉喉镜：1套

2.8.8丁字式开口器：1把

2.8.9舌钳： 1支

2.8.10金属压舌板：1把

2.8.11大圆头叩诊槌：1把

2.8.12 3#、4#、7#、8#一次性气管插管：各1条

2.8.13纱布绷带（≥10×500cm）：4卷

2.8.14三角绷带（≥100×100×140cm，≥1块/包）：2包

2.8.15压缩纱布块（≥50×80cm，1块/包）：2包

2.8.16医用纱布片（≥7.5×7.5cm）：10片

2.8.17急救毯（≥130×210cm）：1条

2.8.18卷式夹板 （100×11cm）：2套

2.8.19卡式医用止血带：1个

2.8.20透气胶带（≥1.25×200cm）：2卷

2.8.21 7#、7.5医用手套：各1副

2.8.22酒精棉片（≥5×5cm）：10片

2.8.23 碘药棉片（≥5×5cm）：10片

2.8.24 14cm医用剪刀：1把

2.8.25 12.5cm敷料镊子：1把

2.8.26笔式手电筒：1把

2.8.27外伤缝合包：1套

(26)、全自动电子身高体重秤

#1、具备ISO9001质量体系认证，二类医疗器械备案

2、身高测量方式: 超声波测距

#3、体重测量方式:精密平衡梁式压力传感器称重，秤盘采用

4、冷板冲压成型（非铸铁）。

5、体型:≥1英寸大LED显示国际通用体格指数(BMI)。

6、显示方式:主显示屏LED显示屏，显示偏胖，偏瘦，正常，肥胖

7、测量范围:

7.1 身高测量范围：60-200cm ，分度值0.1CM或0.5cm可选择

7.2 体重测量范围：8-200kg 分度值0.1kg

8、测量速度：≥480次/小时

9、语音提示:有语音自动播报测量结果

10、数据输出格式: RS-232

11、电源电压:交流 ：110V-220V,50HZ

12、直流 ）：12V±10％

13、功耗:待机时功率：≤８Ｗ

测量时功率：≤１２Ｗ

平均耗电量：≤１０Ｗ

14、环境温度：－１０℃～＋４０℃

15、环境湿度：＜８５％

(27)、出诊急救箱

#1.急救箱需取得一类医疗器械备案登记表

2．技术规格：

2.1.规格尺寸：≤65×30×45cm

#2.2.空箱≤9kg

2.3.携带方式：单肩/手提式/拉杆

#2.4.内置格局：配备2个透明PE盒

2.5急救箱配置清单:

2.5.1  2升医用供氧单表钢瓶：1套（含鼻氧管，加湿壶，氧桥，扳手）

2.5.2  儿童、成人面罩：各1个

2.5.3  PVC成人人工呼吸器：1套

2.5.4  血压表：1套

2.5.5  听诊器：1套

2.5.6  水银体温计：1支

2.5.7  手动吸痰器： 1套

2.5.8  三叶片成人麻醉喉镜：1套

2.5.9  一次性开口器：1把

2.5.10  17cm舌钳：1支

2.5.11  金属压舌板：1把

2.5.12  大圆头叩诊槌：1把

2.5.13  3#、4#、7#、8#一次性气管插管：各1条

2.5.14 纱布绷带（≥10×500cm）：4卷

2.5.15 三角绷带（≥100×100×140cm，≥1块/包）：2包

2.5.16 压缩纱布块（≥50×80cm，≥1块/包） ：2包

2.5.17 医用纱布片（≥7.5cm×7.5cm）：10片

2.5.18 急救毯（≥130×210cm）：1条

2.5.19 卷式夹板（≥92×11cm）：2套

2.5.20卡式医用止血带：1个

2.5.21 透气胶带（≥1.25×200cm）：2卷

2.5.22 7#医用手套：1副

2.5.23 酒精棉片（≥5×5cm）：10片

2.5.24 碘药棉片（≥5×5cm）：10片

2.5.25 14cm医用剪刀：1把

2.5.26 14cm敷料镊子：1把

2.5.27笔式手电筒：1把

2.5.28 4号手术刀柄：1把

2.5.29小圆刀20号手术刀片：2片

2.5.30 急救手册：1本

(28)、电子儿童身高坐高秤

#1、具备ISO9001质量体系认证，二类医疗器械备案

2、身高测量方式: 超声波测距(有温差补偿)

#3、体重测量方式:精密平衡梁式压力传感器称重，秤盘采用

4、冷板冲压成型（非铸铁）。

5、体型:≥1英寸大LED显示国际通用体格指数(BMI)。

6、显示方式:主显示屏LED显示屏，显示偏胖，偏瘦，正常，肥胖

7、测量范围:

7.1 身高测量范围：200-150cm 分度值0.1cm

#7.2 坐高测量范围：20—150cm(坐高折叠凳，ABS工程塑料,测量稳定，可靠。)

7.3 体重测量范围：8-200kg 分度值0.1kg

8、测量速度：≥480次/小时

9、语音提示:有语音自动播报测量结果

10、数据输出格式: RS-232

11、电源电压:交流 ：110V-220V,50HZ

12、直流 ）：12V±10％

13、功耗:待机时功率：≤８Ｗ

测量时功率：≤１２Ｗ

平均耗电量：≤１０Ｗ

14、环境温度：－１０℃～＋４０℃

15、环境湿度：＜８５％

(29)、婴幼儿儿身高体重测量计

1、具备模块化热敏打印机；

2、LED数码显示测量数据，语音播报测量结果，待机状态显示时间温度；

3、具备标准RS-232接口。

4、全环保材料一次成型技术；

5、外露边角进行圆倒角处理；

6、脚踏开关测量健；

7、具备软头垫。；

8、身高测量范围： 0-105cm，测量精度：≤1mm；

9、坐高测量范围： 0-105cm，测量精度：≤1mm；

10、体重测量范围： 0-60kg，测量精度：≤0.01kg；

11、平均功率：≤ 10W；

(30)、对数视力表

1、外形：四边开启式，厚度≤25mm,边框宽≤35mm,铝合金。

2、电源：AC 220V±10%,50Hz±2%。

3、视力表白底的光亮度≥320cd/m2

4、视力距离：2.5m

5、光源：LED。

(31)、折叠平板车

1.承重：≥ 300斤

2.车板尺寸：长≥70cm，宽≥45cm

3.车板材质：加厚钢板

4. PU耐磨脚轮，尺寸≥4英寸

5.净重：≤8.5kg

(32)、医疗垃圾转运车

1.尺寸：≥1000×550×900mm，

2.框架为不锈钢材质，静音轮.

(33)、肺活量仪器

1.量程：0ml-9999ml

2．分度值：≤1ml；误差：±1.5%以内

3．采用≥3寸液晶屏显示，

#4．肺活量测试主机数据采集：具备有线、无线及IC卡功能；

5．内置蓄电池。

6．采用肺活量流量管，配有内置微压差传感器。

#7．吹管可以拆卸冲洗、消毒。

#8．具备停顿补吹数据自动锁定功能；

9．主机屏幕中文显示受试者姓名、编号和测试成绩。

10．测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，

11．测试数据可查询，测试次数可设定；

#12．主机具备双芯片存储、测试数据双重备份功能及外设IC卡备份功能。

13．主机具备IC卡接口，可导出测量数据。

14．主机存储≥20000条个人信息及数据；

15．测试数据传输方式：有线传输、无线网络传输，无线传输≥200米；

16．配备金属可折叠工作桌。

(34)、自动血压计

一、技术参数

1、测量原理：示波法/听诊法

2、显示： LCD显示

3、测量位置：上臂

4、适应手臂周长：12～50cm

5、测量范围：

5.1、压力测量范围：0～300mmHg

5.2、脉搏测量范围： 40～200次/分

6、测量精度

6.1、压力精度：±3mmHg以内；

6.2、脉搏测量精度：±5%以内

7、可自动判定合适的充气速度

#8、听诊法测量功能：按照血压测量规范要求的速度自动充放气，但不进行测量，医生自己用听诊器进行听诊测量，且可通过按键记录，实现测量结果的显示和储存。

#9、具备不规则脉波检测功能。

#10、具备身体移动检测功能

11、主机和袖带均可用酒精擦拭消毒

12、具备背光灯

13、外型尺寸：宽≤150mm，高≤210mm，厚≤90mm

14、重量：≤ 0.6kg

15、电击防护型式： Class II/内部电源   BF型设备

16、电源：交直流两用，AC 100V～240V，电池：充满电状态下可测量≥300次

17、操作环境：温度+5℃～+40℃，湿度：15%RH～85%RH

二、主要配置	：

1、医用电子血压计血压计主机：1台

2、中号袖带(22-32cm)：1个

3、充电电池： 1组

(35)、自动血压计

1. 显示：数字式显示；

2．外形尺寸：宽≤250mm，高≤250mm，长≤250mm；

3. 测量方式：示波测定法

4．测量范围：

4.1 压力：0-299mmHg

4.2 脉搏:40-180此/分；

5．测量精度：

5.1压力精度：±3mmhg以内

5.2脉搏数精度：±5%以内

6．存储：可存储≥90次的2组测量值，两组测量值可分开记录

7．袖带：臂周17-32cm

8．具备一键紧急停止按钮

9．显示用户三次测量的血压平均值

10．不规则脉波提示：检测到的瞬间心跳节奏超过平均心跳节奏上下25%的范围，出现不规则脉波提示；

(36)、电子温度计

1. 测量范围：32℃-43℃

2．可针对不同人群差异，提示发烧点。

3．校准模式测量：测量范围：0℃-100℃

(37)、网络血糖检测系统

1. 组成：系统由血糖检测仪、身份确认装置及语音与多功能传输装置组成。

2. 功能：

2.1用于血糖指标的检测与糖尿病患者的血糖值跟踪。

2.2具有身份证信息自动导入功能（刷卡导入）

2.3可语音指挥血糖自测。

2.4网络传输功能；与数据通相连，实现网络通讯，组成语音提示测量微创血糖系统。

3. 语音提示：具有语音提示功能。

4. 信息输入输出：具备USB接口，可与扫码器相连。

5、具备网络连接功能，信息可自动传输至北京市海淀区基本卫生公共服务平台信息系统。

6. 显示方式：mol/L。

7. 测试标本：末梢血，静脉血、全血，标本量≤1ml。

8. 测试时间：≤10秒。

9. 测量范围：1.1 mmol/L～33.0mmol/L；

10. 测量误差：血糖≤4.2mmol/L时，测量误差±0.9mmol/L以内；当血糖＞4.2mmol/L时，测量误差±20%以内。

11.提供产品注册证

(38)、全自动血压计

1.组成：系统由台式全自动电子血压计、身份证读卡器及语音与多功能传输装置组成。

2.功能：

2.1具有身份证信息自动导入功能（刷卡导入）

2.2语音指挥血压自测

2.3具备自动网络传输、记录功能。

#3.臂筒式全自动血压计

4.具有自动语音提示、操作文字提示功能。

5.测量原理：示波法。

6.显示：LED数字显示

7.测量位置：左右臂均可测量，左、右上臂6cm以上。

#8.压力测量范围：：0mmHg～280mmHg，精度：±4mmHg以内 （提供证明材料）

9.脉搏测量范围及精度：40次/分～160次/分，精度：±2%以内

10. 安全设置：具备紧急停止开关及过压保护功能

#11. 抗菌设计：机身及袖套全部采用抗菌材料（需提供第三方检测证明材料）

12.数据输出：基于TCPIP，实现系统信息与多媒体查询工作站自动网络传输，并可自动传输至北京市海淀区基本卫生公共服务平台信息系统。

13. 提供产品注册证及计量器具许可证

(39)、医生健康小屋查询系统

1.软件：

1.1语音提示每个测量设备的使用。

1.2系统支持多人同时测量、查询。

3.3系统支持多种身份识别卡，测量完成后数据自动传输，具备健康管理服务查询功能、统计功能。

3.4系统查询机具备测量参数、分析报告、健康变化趋势的查阅功能，

#3.5可生成血压评估报告、血糖评估报告。

4.基本功能要求：

#4.1具有身高体重、血压、血糖、腰围、心电图、动脉硬化等数据的自动采集及传输功能。

4.2具备身高体重、血压、血糖、腰围、心电图、动脉硬化等数据的自动整理及归档功能。

4.3具备数据库。

4.4具备病历存档及上传功能。

4.5具备病历资料保密功能。

4.6具备对比分析功能

4.7具备数据实时添加、删减功能。

4.8多窗口独立操作。

4.9具备报告自动输出功能。

4.10软件可升级。

4.11具备危机值的管理机制。

4.12具备系统自动备份与恢复功能。

4.13具备数据的批量录入功能。

4.14具备存入数据的合法性校验功能。

5.远程参数传输功能。

5.1具备数据的远程传输及浏览功能，包括Internet上的档案数据浏览和操作，系统数据能够定期存入北京市市民健康信息系统。

5.2能够通过区域平台进行健康档案数据的WEB发布平台。

5.3社区医生能够在市民健康信息系统中调阅本系统生成的各类健康检测数据。

5.4具备对历史数据的分析功能。

5.5具备用户认证机制，提供病人隐私信息及资料的加密权限管理。

5.6可提供多级权限。

5.7具备分区管理及分组功能。

5.8支持多种组合条件对档案进行查询和调阅，能与第三方系统整合，能向第三方系统返回档案信息、检查数据、及时间节点信息。

#5.9支持与北京市基本卫生公共服务平台信息系统对接，提供长期的后续使用系统配套接口服务。

(40)、网络身高体重系统

1.组成：系统由身高体重仪、身份证读卡器及多功能传输装置组成。

2.功能：具有身份证信息自动导入（刷卡导入）、自动传输、记录功能，实现网络通讯。

3.具有语音提示功能。

4.信息输入输出：具有USB、Internet接口，可与扫码器相连，并可基于TCPIP进行网络连接。信息可自动传输至北京市海淀区基本卫生公共服务平台信息系统。

5.身高

5.1测量方式: 超声波测距

5.2.测量范围：80-200cm

5.3 测量精度：≤0.5cm

6.体重

6.1测量方式:平衡梁式压力传感器

6.2测量范围：10-200kg

6.3测量精度：≤0.1kg

7.体型:国际通用体格指数(BMI)

8.显示

8.1显示方式: LED显示屏≥1吋

8.2显示内容：可同时显示身高、体重、BMI体格指数、体型

9.测量速度：≥400次/小时

10.数据输出:RS-232端口

(41)、网络腰围测量系统

1.组成：系统由腰围尺、身份证读卡器及多功能传输装置组成。

2.功能：具有身份证信息自动导入（刷卡导入）、语音指挥腰围自测；。

#3.检测方法：自动腰围测量及数值读取，无线数据传递

4.检测范围：0-150厘米，精度≤0.2cm

5.信息输入输出：可与扫码器相连，并可基于TCPIP进行网络连接，具有上传功能。信息可自动传输至区基本卫生公共服务平台信息系统。

(42)、健康一体机

1.整体要求

1.1 健康一体机:将心电图、心率、血压、血氧饱和度、尿常规、血糖、体温、中医体质辨识等8项检测功能的设备以及多功能读卡器通过一体机终端软件实现一体化整合的临床检测设备，支持将采集到的健康数据上传至个人健康档案。

1.2离线状态下可进行单项检查操作和多项检查操作，并能自动保存≥2000人次的检查数据。

1.3同时具备2G/3G/4G、WIFI、有线以太网等多种网络互联方式；可通过蓝牙、USB连接外接设备

1.4 彩色液晶触摸屏≥10吋。

#1.5内置多功能读卡器，可读取二代身份证、医保卡、健康卡等信息；

1.6系统可自动生成测量结果集成报告功能。

1.7公共卫生服务项目符合国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）随访及慢病管理的要求

1.8心电测量时具有电子化心电各导联连接指示图

1.9电源：AC 220V±10%，频率50Hz±2%；DC：充电电池，可持续正常工作≥3小时。

1.10支持测量结果报告功能。

#1.11 可以实现与健康小屋及北京市海淀区基本卫生公共服务平台信息系统对接工作。

2、高集成性

#2.1多功能读卡器、显示屏集成在箱体的固定位置，8项基本检测功能≥4项检测设备集成内置。

2.2通过物理整合只有一个外接电源接口、一个输出接口，通过终端软件整合只有一个软件接口.

2.3健康一体机提供便携式箱（或包），便携式箱（或包）支持单挎或双背。健康一体机（含箱或包）整体重量≤10kg。

3、检测功能要求

3.1心电检测功能

#3.1.1导联选择：标准十二导联，包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V1-6，并且具有十二导联同步采集，十二导联记录的功能。

3.1.2灵敏度选择：5 mm/ mV-20 mm/ mV范围内≥3档可选。

3.1.3记录速度： 12.5 mm/s-50mm/s范围内≥3档可选。

3.1.4时间常数：≥3.2秒。

3.1.5定标电压：1mV±5%。

3.1.6具备自动报告功能。

3.1.7 具备导联脱落报警功能

3.1.8提供非贴片式电极且能反复使用。

3.1.9具备心电及诊断结果远程传输功能

3.1.10应符合YY1139—2013、GB10793-2000标准。

3.2心率检测

3.2.1.监测范围：30bpm～250bpm；

3.2.2.测量误差：

3.2.2.1当心率≥100bpm，测量误差在±2%之内；

3.2.2.2当心率<100bpm，测量误差在±2bpm之内。

3.3血糖测量

3.3.1.检测样本：末梢毛细血管全血或静脉全血。

3.3.2.测量范围：1.5mmol/L～33mmol/L。

3.3.3.检测时间：每次检测所需时间≤10秒。

3.3.4.定标曲线：通过校正码自动选择测试曲线。

3.3.5.检测精度：当血糖测值在2.0～5.4mmol/L时，精密度SD≤0.45mmol/L；当血糖测值在5.5～30.0mmol/L时， 精密度CV≤7.5%。

3.3.6.配件：每台设备提供一次性通用针头100个、一盒通用试纸100张。

3.4无创血压检测

3.4.1测量范围：

#3.4.1.1收缩压：0mmHg～255mmHg；

3.4.1.2舒张压： 30mmHg～180mmHg；

3.4.2.测量精度：平均压测量误差±5mmHg之内，标准偏差±8mmHg之内。

3.4.3.测量分辨率：≤1 mmHg。

3.4.4.测量过压保护：过压保护点为300mmHg。

3.4.5.符合《YY0670-2008无创自测量血压计》标准。

3.5血氧饱和度测量

3.5.1.测量范围：0%～99%。

3.5.2.测量精度：在70%～99%范围内，测量误差±3%以内。

3.5.3.测量方式：指夹式。

3.5.4.分辨率：≤1%。

3.5.5.标准要求：符合《YY 0784-2010医用电气设备 医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求》。

3.5.6.其他要求：具有低血氧报警功能。

3.6尿常规测量

#3.6.1.检测项目：至少包括比重、白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、隐血、pH值、维生素C、肌肝、微量白蛋白、尿钙。

3.6.2.测试速度：≥60个标本/小时。

3.6.3.测量稳定性：开机8小时内，分析仪对适配的尿试纸条重复测试结果的符合率≥90%。

3.6.4.检测结果：检测结果为半定量或定量数据，并具备正常参考值；

3.6.5.存储：可存储≥1000个测量结果

3.6.6.提供与投标设备同一厂家制造的100张尿液试纸；

3.7体温测量

3.7.1.测量范围：35℃～42℃。

3.7.2.测量精度：测量误差±0.3℃以内。

3.7.3.分辨率：≤ 0.1℃。

3.7.4.感温部：非接触式红外线额温。

3.8中医体质辨识系统

3.8.1.可为65岁以上老年人提供中医体质辨识服务；

3.8.2.提供不同体质对应的健康养生指导，以及干预服务。

3.8.3.功能

3.8.3.1体质检测：具备客户信息录入（身份证自动识别）、体质类型测评、测评结果等服务功能。

3.8.3.2可显示客户各种体质得分。

3.8.3.3健康教育：介绍体质的含义、体质的划分以及不同体质所表现的特征特点，以及相对应的生理特点，进行健康教育及科普宣传。

3.8.3.4保健指导：可针对不同体质类型提供相应的体质调理建议，包括：饮食调养、起居调摄、运动保健、穴位保健、节气养生等

(43)、心电图机

1、类型：便携式心电图机（带包）

2、心电信号处理 ：

2.1、ECG输入：12导联同步采集分析

2.2、输入阻抗：≥10MΩ@10Hz，具备抗除颤电击保护功能

2.3、频率响应：0.01-150Hz(-3db)

2.4、抗极化电压：±300mV

2.5、共模抑制比：≥100dB

2.6、采样率：≥2000Hz/CH

2.7、分析频率：≥500HZ

2.8、采集模式：后采集，≥10秒预采集

2.9、抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、漂移滤波功能

2.10、患者漏电流：≤10 μA

3、显示

3.1、液晶显示屏≥4英寸

3.2、显示分辨率：≥480x272

3.3、显示信息：可显示12导联波形；显示菜单、心率、病人姓名、导联选择、走纸速度、增益、滤波器、时钟、导联脱落等

3.4、显示通道：≥12

4、记录

4.1、记录类型：热敏式点阵记录机

4.2、分辨率：水平≥1000dpi（25mm/S），垂直≥200dpi

4.3、记录通道：≥6

4.4、记录速度：5- 50mm/s范围内≥4档可选

4.5、记录灵敏度：2.5-20 mm/mV范围内≥4档可选或10/5（mm/mV）自动

4.6、记录纸规格：Z型热敏折纸

4.7、记录模式：自动模式，手动模式

5、软件

5.1、分析软件： 12SL自动测量诊断软件，具有性别-年龄特异性

5.2、信号质量检测：具备连续信号质量检测软件

5.3、语言支持：中文

6、网络连接

6.1、网络接口：串口

6.2、传输模式：直连心电管理系统

7、数据存储 ：

7.1、SD卡≥2G

7.2、文件导出格式：hilltop、XML、PDF

8、键盘：医用级防水键盘

9、电源

9.1、供电方式：交直流两用,AC 110-240V，50Hz±1 Hz

9.3、直流电源：内置可充电可更换锂离子电池.

9.4、电池容量：充足后可≥6小时监测或记录≥1000页心电图记录或≥100分钟持续记录

10、物理指标

10.1、尺寸：≤85x300x250mm

10.2、重量：≤1.5公斤（含电池）

11、工作环境

11.1、操作温度：5--40°C

11.2、操作湿度：25--95%

(44)、药柜

1.规格：≥1000×500×2000mm

2.材质：整体采用冷轧钢焊接成型，厚度≥1.0mm,

3.柜门采用ABS半透明左右滑动卷帘门设计。上部分配三个抽拉式药盘架，配有滑道自由抽拉；中间放置电子密码锁保险柜，内置隔板；下部分配三个抽拉式药盘架，配有滑道；，药盘内配置活动分隔板。

4.整体经去油除锈、磷化和电泳底漆处理，使用环氧树脂粉末涂料。

(45)、落托盘

1．规格：≥500×400×900/1250mm

2．材质：主体框架采用不锈钢圆管及方管焊接成型，厚度≥1.2mm，

3．活动式台面（可拆卸），采用不锈钢板经光纤激光切割机技术切割而成，厚度≥0.8m

4.台面具备升降功能，升降范围：900-1250mm，配有锁紧装置。

4．配有4支万向脚轮。

(46)、针灸铜人模型

1．高度：≥165cm

2.材质：玻璃钢。

3．仿明代针灸铜人模型无经穴穴位名、无十四经络线、铜色

(47)、多功能护理模拟人

1．模拟瞳孔：一侧为正常瞳孔，一侧为散大瞳孔，可进行临床示教。

2．基础护理功能：可练习洗头，洗脸，眼、耳清洗，口腔护理，假牙护理。

3．可练习气管切开护理

4．可练习吸氧疗法

5．可练习鼻饲法、洗胃法

6．可练习造瘘口护理

7．可练习胸腔引流

8．可练习腰椎穿刺

9．可练习手臂静脉穿刺、注射、输液（输血）

10．可练习三角肌皮下注射

11．可练习股外侧肌、臀部肌肉注射

12．可练习男性导尿术、膀胱冲洗术

13．可练习灌肠

14．整体护理：四肢关节可活动，可进行擦浴、穿换衣服、冷热疗法等操作。

15．可模拟不同疾病时（如呕血、咯血、口腔疾病等）血液从口腔流出的临床症状，进行相应临床护理。

16．可测量无创血压

17．可练习心肺复苏

18．具备动脉搏动

(48)、放大人体心脏模型

1.心脏解剖放大模型

2.PVC材质

(49)、人体肩关节模型

1.示肩关节构造，关节和韧带。

2.PVC材质

(50)、阴道疾病模型

1、正确的妇科检查体位，模型体表皮肤柔韧，手感逼真。

2、具备≥8个子宫、≥8个宫颈，可任意组合。

3、可练习项目：双合诊检查；三合诊检查；直肠指诊；阴道镜检查；宫颈检查；阴道涂片。

4、子宫模型：中等后倾子宫2个、前倾前屈子宫、子宫肌瘤、左侧输卵管炎、右侧输卵管炎、子宫畸形并右侧输卵管炎、左侧卵巢囊肿各一个。

5、宫颈模型：正常宫颈2个、经产妇宫颈、黏液分泌增多宫颈、急性宫颈炎、宫颈癌、宫颈腺体囊肿、宫颈息肉各1个。

(51)、儿童心肺复苏电子标准化模拟病人

1、模拟标准气道开放：

2、具备人工手指位胸外按压显示报警：

3、具备按压位置正确、错误的指示灯显示功能及错误报警功能；

4、具备按压强度正确（4～5cm）、错误的指示灯显示功能及错误报警功能；

5、具备人工口对口呼吸（吹气）显示报警功能，吹入的潮气量在150ml～200ml之间正确指示灯显示；过大、过下错误指示灯显示

8、具备气体进入胃部指示灯显示功能及报警功能。

9、按压与人工呼吸比：30:2/单人比或15:2/双人。

10、操作周期：按压与人工吹气30:2或15:2五个循环周期CPR操作。

11、操作频率： 100次/分。

12、操作方式：训练操作。

13、可手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。

14、电源AC 220V±10% 50Hz±2%。

(52)、心肺检查和腹部检查教学系统

#1、模型采用可自动识别听诊部位的电子听诊器。

#2、心肺听诊仿真人体内部，胸前背后各听诊部位具备矩阵非接触识别传感器，心脏瓣膜相应部位具备微型振动传感器，各听诊部位可同时进行听诊，在病变区可听到应有的病变体征，在非病变区可同时听到正常的心音及呼吸音。

#3、 能触摸到心尖搏动，能触摸到各种细震颤；

4、有扩听示教功能，无需点击界面可由电子听诊器引导各部位发出相应的心音及呼吸音。

5、听诊部位以骨性标识各肋骨肋间隙为标准。

6、每幅心电图均有自动测量尺，可测量心电图各波段的电压(振幅)、时间、ST段升高与降低的幅度、整幅心电图的心律与节律，测量后自动报出测量数据。

#7、心肺听诊仿真人可模拟≥195例病人的综合体征且提供病例表。

8、仿真人体皮肤柔软，有弹性，可触摸分辩各肋骨、肋间隙，腹部触诊体征≥43种，肝触诊有质软、质中等硬、质硬等质地变化。

9、腹部触诊电子标准化病人为半屈膝状，能模拟腹部血管杂音及肠鸣音。

#10、统可自动识别模型故障发生位置并提供解决方案。

11、所有软件应提供软件登记证。

12、主要配置：

12.1心脏听诊多媒体教学软件：1套

12.2肺部听诊多媒体教学软件：1套

12.3心肺听诊考核与练习软件：1套

12.4心电图教学与考核软件：1套

12.5腹部触诊听诊教学与考核练习软件：1套

12.6心肺听诊触诊仿真电子标准化病人：1具

12.7腹部触诊听诊仿真电子标准化病人：1具

12.8电子听诊器：1把

12.9模型外衣：2件

12.10 钢木结构教师实验台：1套

12.11有源音箱：1套

(53)、褥疮护理仿真模型

1、仿真模型材质柔软、触感真实，可触及骨性标志；

2、左侧大转子处的Ⅰ期(瘀血红润期)褥疮；

3、右侧大转子处的Ⅱ期(炎性浸润期)褥疮；

4、左侧坐骨结节处的Ⅲ期(浅度溃疡期)褥疮；

5、骶部的Ⅳ期(坏死溃疡期)褥疮；

6、可进行不同分期的褥疮护理操作。

(54)、糖尿病足部护理模型

1、模型具备糖尿病导致的足部病理变化，学员可进行病变的护理。

2、侵入性创伤，第1、2、3脚趾周围具备轻微的感染体征。

3、展示严重的足部病变，包括脚趾截肢、夏柯氏足和坏疽等。

4、模型材料柔软有弹性，脚趾可弯曲。

(55)、食物模型

1.ABS材质，

2.对每一种产品会有详细的标注，包括可食部、毛重（g)，热量（kcal），蛋白质（g），脂肪（g），碳水化合物（g）。

(56)、灌肠模型

1、标准灌肠体位，材质柔软、触感真实，外观形象逼真；

2、具有肛门、直肠结构，插管操作有逼真的阻滞感。

3、可进行各种灌肠操作，包括大量灌肠、小量灌肠、保留灌肠、不保留灌肠。

4、灌入的液体不会从肛门逆流出来。

(57)、儿童听诊器

1、听诊头：

1.1、具备悬浮式可调振动膜技术。

1.2、具备防寒圈技术。

2、听诊管及耳塞：

2.1、Y型听诊管，双管合一、一体成型；

2.2、软耳塞；

2.3、隐蔽式双层耳件簧，可调节耳管松紧度；

2.4、听诊管: 长度≥65cm；

3、适用于儿科医师、新生儿科医师；

(58)、儿童血压计

1.全自动血压测量。

2.数据存储功能：≥3个用户，每个用户最多可存储≥100条记录。

3.具备成人、小儿和新生儿三种测量模式。

4.具备数据列表、趋势图、大字体等数据回顾界面。

5.具有生理报警功能，报警范围可设置，血压测量结果高于高限或低于低限，可触发报，报警开关可设置。

6.电量低时屏幕显示提示信息，仪器发出电量低提示音，提示音开关可设置。

7.测量过程中未能得到测量结果时，仪器可显示相应错误信息。

8.内部具有短时电量存储功能，更换电池时不影响时钟计时。

9.提供mmHg、kPa两种血压参数计量单位。

10.存储血压测量结果及测量日期和时间。

11.彩色液晶屏≥2.5英寸，提供中文界面。

12.具备数据回放、分析测量结果、趋势图回顾等功能。

13.具备自动关机功能。

14.测量方法：示波法

15.测量方式：上臂测试

16.测量范围： 0mmHg-290mmHg

17.分辨率： ≤1mmHg

18.误差：±3mmHg以内

19.脉率测量范围：40～240bpm

20.加压：压力泵自动加压方式

21.减压：自动阶梯减压方式

22.电源：电池/电源适配器

22.安全：Ⅱ类设备BF型应用部分

23尺寸：长≤150mm，宽≤150mm，高≤100mm

24.重量：≤300g（不包含电池）

25. 数据处理软件

25.1具备数据处理软件，计算机可通过USB接口与仪器连接。

25.2计算机可下载终端仪器的血压测量结果。

25.3计算机显示趋势图、血压统计分析柱状图、饼图等。

25.4计算机能够编辑每条血压数据，为数据添加注解。

25.5计算机编辑基本信息、医嘱信息、血压状况说明、当前用药信息等。

(59)、医用手电筒

1.黄白双光源， 色温5000K±500K

2.材质: 铝合金

3.长度: ≤12cm

4.光源: LED,

(60)、梯子

1.梯类型：单侧梯

2.材质：加厚铝合金

3.踏板数：计算机≥5步

4.尺寸：高≥185cm，宽≥5,5cm，厚≤5cm

5.承重：≥150KG

(61)、铅衣架

1.采用不锈钢制作

2.可挂连体、分体铅衣各≥4件

3.可移动静音脚轮，直径≥50mm，带刹车。

4.尺寸：高度140cm,宽度90cm,底部脚长度60cm，，尺寸可上下浮动±5%。

(62)、分体铅衣

1.分体铅衣：具备上衣、围裙、铅防护围领、铅防护帽。

2. 上衣：

2.1分体双面无袖铅衣

2.2、防护材料：双面分体防护服,正面每片防护层铅当量≥0.5mmpb；重叠部分≥1.0mmpb，背面铅当量≥0.25mmpb，袖子部分≥0.25mmpb；

3、围裙：腰部带卡扣设计，长度可根据需求调节。

4、铅防护帽：

4.1铅当量：≥0.5mmpb；

4.2、可调长度，大小通用

4.3、重量≤0.7kg

4、铅防护围领：

4.1、铅当量：≥0.5mmpb；

4.2、可调长度，大小通用

4.3、重量≤0.5kg

三、到货时间：合同签订之日起40个工作日。

四、交货地点：北京林业大学校医院

五、质保期：验收证书签署之日起12个月。

六、验收标准：在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装，调试，并承担由此发生一切费用。由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试，需院方验收、签字认可。

七、售后服务及培训要求：

1、售后服务期限：

1.1整机全保至少1年或以上，终身免费维修保养。

1.2每年至少两次维护保养，只收取零配件成本费。

2、故障响应时间≤1小时，应急上门服务响应时间≤4小时，并可提供备用设备或核心部件应急使用。

3、质量保证：投标人须提供针对本项目的售后服务承诺书原件加盖投标人公章；免费的远程诊断服务，终身免费维修保养,免收上门服务费，只收取零配件成本费。

4、培训要求：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能全部培训合格；

5、设备接口要求：提供符合医院信息化建设所需的所有标准接口，如实在图像的DICOM传输、工作列表（WORKLIST）信息的获取等所有接口，不得以授权、密码等各种方式进行限制，院方可以在厂家的指导下进行连接、配置等。

6、技术资料

6.1卖方须向买方提供操作手册一套。

6.2卖方须向买方提供设备的运行，安装，使用环境要求，施工图纸及参数。

02包：本包预算金额：49.00万元    本包接受进口产品投标

一、采购清单：

| 序号 | 系统名称 | 数量 | 是否核心产品 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声多普勒系统 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 数字震动阈值检查仪 | 1 | 否 | 是 |
| 3 | 动脉硬化检测仪 | 1 | 是 | 是 |

二、技术参数：

(1)、超声多普勒系统

1、具备病人信息录入、音频信息记录、病人数据管理和存储功能。

2、主机连续记录双向彩色多普勒波形，正、反向血流分别显示，或者叠加显示。

3、主机系统便携式设计。

4、内置储存器可记录≥95例病人全身血管彩色多普勒频谱记录。

5、具备USB数据接口，软件支持USB接口数据下载。

6、中文软件，多种报告可选。

7、 主机使用电池或电源适配器供电，电池支持多普勒检查≥2小时。

8、主机配8MHz多普勒探头一个。

9、配备臂、踝、足趾压力袖带一组。

10、检测项目

*10.1、 全彩色多普勒频谱分析，具备ABI、TBI指数、收缩期血流速度、平均血流速度、峰值血流速度、舒张期血流度、 PI（搏动指数）、RI（阻力指数）、S/D比、心率测量功能。

10.2、具备上肢、下肢、足趾动静脉、ABI、TBI指数、节段血压测量功能。

10.3、具备头颈动静脉、阴茎动静脉测量。

（2）、数字震动阈值检查仪

1．具备ISO9001、13485等认证。

2．设备用途：测量人体任何部位的皮肤或粘膜上粗有髓鞘感觉神经纤维的震动感觉阈值(VPT),定量检查周围神经病变的深感觉障碍层度。

3．检测器：

# 3.1振幅微调精度≤0.1 V；测量误差≤±5%。

3.2探头振源输出频率: 100Hz 正弦波；输出电压范围：0-50Volt；振幅范围：0-70um。

3.3通过微米级震动刺激探头无痛性的测量人体各部位生物震动感觉阈值，具有自动和手动测试模式，。

3.4配有手持式患者反应器。

3.5主机重量≤5.5kg；刺激探头≤0.7kg。

3.6 输入电源:AC 220V±10% 50Hz±2%。

4．软件功能及要求：

#4.1配有 “人体感觉阈值测试软件”。

#4.2按照感觉阈值国际标准检测法，软件自动计算三次平均值作为检测结果。

4.3可设定临床标准数据，方便检测结果的对比分析。

* 4.4根据检测数据自动成生报告摘要。

4.5可提供医院HIS系统所需的数据文件。

4.6支持病例存储、查询功能。

（3）、动脉硬化检测仪

1、检测过程中无需任何耗材。

2、同一心动周期内，四肢同步测量。

# 3、一次测量，同步检测ABI（踝臂指数）、baPWV（踝臂动脉脉搏波传导速度）；

#4、具备心律失常检测（Arr.）功能

5、可同步测量四肢血压（Sys、Dia），测量范围：60 mmHg～240mmHg，袖带压力：0～300mmHg

6、自动计算测量脉压（PP）

7、具备脉率（Pul）测量功能

#8、自动计算左右上臂的收缩压差（Diff Arm Sys）、左右上臂的舒张压差（Diff Arm Dia）、左右踝部的收缩压差（Diff Leg Sys）

9、多次检测后，自动生成跟踪检测报告，自动评估心血管危险度。

10、检测时间≤2分钟，自动生成检测报告。

11、内存≥50G。

14、显示屏≥17英寸。

三、到货时间：合同签订之日起40个工作日。

四、交货地点：北京林业大学校医院

五、质保期：验收证书签署之日起12个月。

六、验收标准：在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装，调试，并承担由此发生一切费用。由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试，需院方验收、签字认可。

七、售后服务及培训要求：

1、售后服务期限：

1.1整机全保至少1年或以上，终身免费维修保养。

1.2每年至少两次维护保养，只收取零配件成本费。

2、故障响应时间≤1小时，应急上门服务响应时间≤4小时，并可提供备用设备或核心部件应急使用。

3、质量保证：投标人须提供针对本项目的售后服务承诺书原件加盖投标人公章；免费的远程诊断服务，终身免费维修保养,免收上门服务费，只收取零配件成本费。

4、培训要求：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能全部培训合格；

5、设备接口要求：提供符合医院信息化建设所需的所有标准接口，如实在图像的DICOM传输、工作列表（WORKLIST）信息的获取等所有接口，不得以授权、密码等各种方式进行限制，院方可以在厂家的指导下进行连接、配置等。

6、技术资料

6.1卖方须向买方提供操作手册一套。

6.2卖方须向买方提供设备的运行，安装，使用环境要求，施工图纸及参数。

第八章  附件

## 1．投标书

致：（采购人）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本 四 份。

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，金额为（金额数和币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起      个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                               传真

电话                               电子函件

投标人代表签字

投标人名称

公章

日期

## 2．投标一览表

投标人名称：       （公章）                    招标编号：                包号:

| 序号 | 名称 | 数量 | 投标货币 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 3．投标分项报价表

投标人名称：       （公章）             招标编号：               包号:

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业生产的货物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物（系统）及其附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  | 1、属于小型和微型企业生产的货物和提供的服务合计价格为 2、属于监狱企业生产的货物和提供的服务合计价格为 3、属于残疾人企业生产的货物和提供的服务合计价格为 |  |  |

投标人代表签字

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。       3.以上费用表格如不能完全表达清楚投标人认为必要的费用明细，投标人可自行补充。

## 4．技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：           包号:

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离（正/负/无） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字

注：此表内容如与技术响应文件内容不一致的，将以技术响应文件为准。

5．商务条款偏离表

投标人名称：     （公章）           招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明（正偏离/负偏离/无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 投标人代表签字

## 6.资格证明文件

6-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

6-2 纳税证明

注：[提供开标日前最近三个月内任意一个月的纳税（增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税]

6-3 中华人民共和国医疗器械经营许可证

6-4 法定代表人授权书（格式）

6-5 制造商的授权函（格式，投国产产品可不用提供此函）

6-6 投标人的资格声明（格式）

6-7投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2017年年度或2018年年度财务审计报告（至少包含资产负债表、利润表、资金流量表、所有者权益变动表及附注），或银行出具的资信证明

6-8社会保障资金缴纳记录

注：[提供开标日前最近三个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金]

6-9具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6-10投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明；在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖本单位公章。此信用信息查询记录截图的截止时间不能早于本项目投标截止时间前五个日历日）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

附件6-4    法定代表人授权书(格式)

（注：自然人投标无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

邮        箱：

附件6-5  制造商的授权函

（如所投产品为国产产品可不用提供此授权）

致：招标采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（项目名称及招标编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的（货物名称和品牌型号）有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称：______________

制造商盖章：_________     或签字：           （在此签字的制造商相关负责人的职位及音译中文全名：             ）

注：以上“制造商盖章”部分如是国外制造商也可由制造商相关负责人签字，同时需以中文注明签字的制造商的职位及音译中文全名。

附件6-6  投标人的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

投标人授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件6-7　　　投标人的资信证明

会计师事务所出具的2017年年度或2018年年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，须提供本单位2017年年度或2018年年度会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供2017年年度或2018年年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购代理机构保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件6-10 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

投标人还需提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖本单位公章。此信用信息查询记录截图的截止时间不能早于本项目投标截止时间前五个日历日）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

附件7 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业（如是监狱企业，该条改为“本公司郑重声明，本公司为监狱企业”）。

即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业（如是监狱企业，该条无需填写）。

2. 本公司参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）采购活动提供本公司制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型、监狱企业）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

附件8    招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

包括但不限于“医疗器械注册证”、“提供产品注册证”、“计量器具许可证”（复

印件加盖公章等。如涉及节能产品、环境标志产品按以下要求提供）

1：节能产品、环境标志产品

a.属于“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”的范围内，且为政府强制采购的节能产品或环境标志产品，投标人必须出具经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

b.属于“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”的范围内，但不属于政府强制采购的节能产品或环境标志产品的，对投标人能够出具经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，实行优先采购（具体规则见本招标文件第一章21.3说明2）。

注：“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）公布的最新的清单为准。

2：信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

二、投标人须提供“投标人相关单位一览表”：

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人名称(公章)：_______________________________

投标人授权代表签字：_____________________________

日                期：__________________________________

## 附件9 业绩证明文件（须附合同甲乙方名称、合同金额、签署日期及合同主要内容等关键页复印件并加盖投标单位公章）

## 附件10.技术方案

应包括（但不限于）：

- 详细的技术方案及产品介绍；

- 详细的培训方案；

- 技术支持和服务内容承诺书；

- 招标文件要求投标人提交其它文件，包括所投主要设备的彩页及资料等。

# 第九章  评标标准

一、评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以每包评标总得分按从高到低的顺序取排名前三名的投标人作为该包的预中标候选人推荐给采购人的评标方法。

二、综合评分的主要因素是：综合商务、技术性能、相关业绩及投标报价。

三、评分因素

1 技术性能：40％；

考虑投标产品的配置，性能等。完全满足招标文件的技术要求的得35分；每有一条实质性优于招标文件技术参数要求的加1分，最多加5分；每有一条#号指标不满足招标文件技术参数要求的减2分，减完为止；每有一条一般指标不满足招标文件技术参数要求的减1分，本项得分减完为止。技术性能是指本招标文件第七章中“技术需求”部分内容。

2 相关业绩：5％；

投标人提供2015年(含)至今的与本招标内容相似或相近内容的业绩证明文件。相似或相近程度高的每份合同得1分，相似或相近程度一般的每份合同得0.5分，内容无关联的不得分。随投标文件装订的业绩证明文件需提供合同复印件并加盖投标单位公章。除合同外的其他一切业绩证明文件均无效。（注：“与本招标内容相似或相近内容的业绩证明文件”主要是指业绩证明文件中体现的设备或系统的用途及使用环境、设备或系统内容等主要内容与本招标内容相似或相近。）

3 综合商务：25％；

3.1 投标人资信、信誉和综合实力等3分：企业运行良好、经营信誉无不良记录得3分；资信信誉存在一定的问题，如有因经营问题存在的小额亏损、涉及小金额的罚款等情况，得1分；

3.2 投标文件编制：投标文件编制内容完整，目录清晰，编排合理，文件装订牢固、页码准确，完全响应招标文件要求提供相关资料、表格等，得2分；有欠缺的每项扣分0.5分

3.3 供货（实施）方案10分：方案描述完善合理、切实可行得10分；方案描述内容一般，内容较粗糙，不便执行得7分；方案描述过于简单，无可执行性等得2分；

3.4售后服务措施及承诺10分：质保期及售后服务内容符合招标文件要求得8分；每有一项实质性优于质保期及售后服务内容的加1分，最高加2分；每有一项质保期及售后服务内容不满足招标文件要求的，减1分，本项得分减完为止。

4 投标报价：30％

价格分计算方法：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

注：（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写招标文件第八章附件7规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

另：监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第九章附件7规定的“中小企业声明函”，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第八章附件7规定的“残疾人福利性单位声明函”否则不考虑价格扣除。

（2）加分项：投标人所投产品如涉及环保节能产品（见附件8的规定，政府强

制采购节能产品除外）每项加0.5分，最多加到2分。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审

查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评

标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公

章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会

应当将其作为无效投标处理。