首都医科大学

基本支出-公用经费-公卫、生工科研水平提升建设性项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB7611

北京国际工程咨询有限公司

2019年11月

目  录

第一章  投标人须知	1

一   说  明	1

1.	招标采购单位及合格的投标人	1

2．	资金来源	2

3．	投标范围和投标费用	2

二   招标文件	3

4.	招标文件构成	3

5.	投标人要求对招标文件的澄清	3

6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改	4

三   投标文件的编制	4

7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用	4

8.	投标文件构成	4

9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	6

10.	投标报价	7

11.	投标保证金	8

12.	投标有效期	9

13.	投标文件的签署及规定	9

四   投标文件的递交	10

14.	投标文件的密封和标记	10

15.	投标截止期	11

16.	投标文件的修改、补充与撤回	11

五   开标及评标	12

17.	开标	12

18.	组建评标委员会	12

19.	投标文件的初审与澄清	12

20. 	投标偏离与非实质性响应	14

21.	比较与评价	15

22．评标过程及保密原则	17

六   确定中标	17

23．中标候选人的确定原则及标准	17

24．确定中标人	18

25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利	18

26．中标通知书	18

27.	签订合同	19

28．履约保证金	19

七   其它	19

29．质疑的内容、时间与处理	19

第二章  合同一般条款	21

1     定义	21

2     技术规范	21

3     知识产权	21

4     包装要求	22

5     装运标志	22

6     交货方式	22

7     装运通知	23

8     付款条件	23

9     技术资料	23

10    质量保证	24

11    检验和验收	24

12    索赔	25

13    延迟交货	26

14    违约赔偿	26

15    不可抗力	26

16    税费	27

17    合同争议的解决	27

18    违约解除合同	27

19    破产终止合同	28

20    转让和分包	28

21    合同修改	28

22    通知	28

23    计量单位	28

24    适用法律	29

25    履约保证金	29

26　  合同生效和其它	29

第三章  政府采购合同格式（货物类）	30

第四章  附件——投标文件格式	33

附件1　　　　投标书（格式）	34

附件2　　　　投标一览表	36

附件3　　　　投标分项报价表	37

附件4        货物说明一览表	38

附件5　　　　技术规格偏离表	39

附件6　　　　商务条款偏离表	40

附件7　　　　资格证明文件（格式）	41

附件8　　　　业绩证明文件	57

附件9　　　　服务承诺书	58

附件10　　　 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函	59

附件11　　　 封面和背脊	61

第五章  投 标 邀 请	63

第六章  投标人须知资料表	65

第七章  合同特殊条款	68

第八章  货物需求一览表及技术规格	70

# 第一章  投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：首都医科大学。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.2.2  投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.2.3  投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.2.5  投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.6	遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章。

1.2.7	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包号的政府采购活动。

1.2.8	为本项目某包采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其它政府采购活动。

1.2.9	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的政府采购活动。

1.2.10	投标人所投货物如涉及到节能产品、环境标志产品、信息安全产品，应遵守相应政策法规的规定。

1.2.11	本项目有接受进口产品投标的内容（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），详见招标文件第八章。

1.2.12	投标人必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格参加本项目投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，内容如下：

第一章	　投标人须知

第二章	　合同一般条款

第三章	　合同格式

第四章	　附件——投标文件格式

第五章	　投标邀请书

第六章	　投标人须知资料表

第七章	　合同特殊条款

第八章	　货物需求一览表及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3	除非有特殊情况，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。投标人如有对招标文件的澄清要求，应在购买招标文件后七个工作日内以书面形式提交，招标采购单位应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应在原公告媒体上发布澄清（变更）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件的语言应使用中文。投标文件中的外文材料需附中文翻译，评标时以中文为准。

7.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2 税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-12招标文件要求的其他资格证明文件（投标人必须提供投标人相关单位一览表）

附件8——业绩证明文件

附件9——服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

附件11——封面和背脊

8.2		除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是  文字资料、图纸和数据  ，它包括：

9.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件第八章的技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术需求条文的偏差和例外，填写技术规格偏离表（附件5）。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其它标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格要求。

9.4	关于产品授权（资格证明文件）：单项货物总价大于或等于5万元人民币的进口产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。

9.5	所提供的投标产品单台、套金额达到人民币10万元及以上的进口产品，须提供维修手册（或设备电路图）及中文操作手册供应承诺（格式自拟），未提供的视为非实质性响应。

9.6	关于医疗器械和特种设备（实质性响应条款）：

如投标人所投产品为医疗器械，则投标人须提供医疗器械生产或经营许可证；国家食品药品监督管理局对投标产品有注册要求的，投标人须提供医疗器械注册证。

《特种设备安全监察条例》中涉及的压力容器（如高压灭菌锅、高压釜）等特种设备，投标人需提供有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，中标后须协助使用方办理完成相关许可使用登记手续及投入使用后安全附件的定检等。

9.7	投标人应提供投标人综合情况说明、投标人承担本项目主要专业技术人员一览表及简历。

9.8	投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。如涉及进口免税，详见文件第八章描述。若报免税价格，中国政府对原产于美国的部分商品加征关税由投标人负责。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件三）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1  投标货物包括标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

10.3.2  货物运至最终目的地的运输费、保险费等全部费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	只能有一个投标方案和报价, 否则将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供 不低于分包控制金额的1.5% 的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的收受人：北京国际工程咨询有限公司。银行账号信息见文件第五章。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；

（3）投标人恶意串通投标的；

（4）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

北京地区：支票、电汇、网银、投标担保函

外    埠：汇票、电汇、网银、投标担保函

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。投标人同时对多个包号进行投标时，如提供一份投标保证金的，应注明每包的投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定所涉及的包号的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内办理无息退还手续。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。中标人在领取中标通知书时须向招标代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的  90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将被退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　一　份和副本  四  份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人还需提供电子版投标文件1份（光盘或U盘），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件应胶装、目录清楚、页码准确。

13.3	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在招标文件要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.4	如对投标文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删等，必须由投标文件签字人（指法定代表人或经其正式授权的代表）在修改变更处签字并加盖公章。

13.5	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.6	投标人为自然人的，可以不执行招标文件中对投标文件的盖章要求。

13.7	投标文件封面及背脊的格式应按照招标文件的要求制作，格式见附件11。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

14.1	投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封（箱）表面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和投标文件正本一起封装。

14.2	为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

14.3	投标保证金应与投标文件同时提交。为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。如投标保证金是以电汇、网银等转账方式提交的，投标人应将电汇底单复印件或网银转账界面的打印件等加盖投标人公章后密封在信封里。

14.4	所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明项目名称、招标编号、包号和“在（开标日期、时间 ）之前不得启封”的字样。(填入规定的投标截止日期)

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的即视为符合密封要求，招标采购单位不得拒收。

14.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、包号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4	投标有效期内投标人撤销投标文件的，其投标保证金将不予退还。投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标采购单位，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

17.2	开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。投标人不足3家的，不得开标。

17.3	除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员 签字确认。

17.5	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 18.	组建评标委员会

18.1	评标委员会根据政府采购有关要求和本次采购项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	   投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

19.1.2  符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.2  澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2.4  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 20.     投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

（1）未按规定要求交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）未按照招标文件规定胶装投标文件的；

（4）不具备招标文件中规定资格要求或未按招标文件要求提供资格证明文件的；

（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标人串通投标的；

（8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

20.4	有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	比较与评价

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.4条。

21.3	投标相同品牌产品情况的处理

（1）提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

21.4	根据实际情况，本项目采用综合评分法：即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照招标文件中规定的评审因素的量化指标按包进行评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选供应商）的评标方法（每个评委按包分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。具体评分因素权重如下：

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 监狱企业、残疾人福利性单位参与投标视同小型、微型企业，须提供相应证明文件的复印件，否则不考虑价格扣除。 对未在货物说明一览表中写明或未填写“中小企业声明函”的，在价格评审时不予考虑。 | 30 |
| 2 | 技术性能 （45分） | （1）*号条款不满足每条扣5分； （2） #号条款不满足每条扣3分； （3）一般条款不满足每条扣1分； （4）漏报技术条款视为该条不满足。 40分扣完为止。 注：投标人在响应技术规格时，应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页、Datasheet）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告；印刷资料或检测报告出现与技术规格响应不一致；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。 投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款（参数）应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为不响应招标文件要求，扣5分。 | 40 |
|  |  | 全部满足招标文件要求的基础上，实质上优于招标文件要求，每一条款加1分，最高得5分。 | 5 |
| 3 | 相关业绩 （8分） | 投标人2016年至今与本项目相同或相关的项目业绩每份合同1分，最多8分（含合同首页、主要建设内容页、合同盖单位章页）。 | 8 |
| 4 | 综合商务 （12分） | 质量保证期：满足招标文件要求的得3分，每增加1年加1分，本项最高6分。不满足招标文件要求的得0分。 | 6 |
|  |  | 供货方案、培训方案、备件供应、售后服务措施完善，全面、合理且针对性强，得6分；完整且有一定针对性，得4分；基本完整且针对性一般，得2分；有欠缺，无针对性得0分 | 6 |
| 5 | 政策法规（4分） | 投标产品中每有一项节能产品（且必须提供财政部、国家发展和改革委员会认可的有效期内的认证证书复印件及相应的节能产品政府采购品目清单并均需加盖本单位公章）得1分，最多2分。 | 2 |
|  |  | 投标产品中每有一项环境标志产品（且必须提供中华人民共和国财政部、中华人民共和国生态环境部认可的有效期内的认证证书复印件及相应的环境标志产品政府采购品目清单并均需加盖本单位公章）得1分，最多2分。 | 2 |
| 6 | 投标文件 （1分） | 投标文件封面背脊格式完全符合招标文件要求，装订牢固、目录清楚、逐页编码、页码准确，完全响应招标文件要求得1分； 投标文件封面背脊格式不符合招标文件要求，文件制作不够规范得0分。 | 1 |

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	开标之后，直到采购人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外，确定实质上响应招标文件且满足下列条件者为中标候选人。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。

### 24．	确定中标人

24.1	评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人。采购人按照推荐的中标候选人顺序确定一名中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

24.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同。如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，采购人也可以选择重新组织采购。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2	在招标过程中出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果，并同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.3   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	本项目不设履约保证金。

## 七   其它

### 29．	质疑的内容、时间与处理

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第二章  合同一般条款

### 1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备（含软件系统）、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2      技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     卖方应在合同规定的交货期  5 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7      装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2     如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8      付款条件

付款条件见第七章“合同特殊条款”。

### 9      技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后  5  天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送到买方处。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后  5  天内将这些资料免费寄给买方。

### 10     质量保证

10.1    卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3   根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  3  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后   3  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5    除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期不低于：自货物通过最终验收起12个月。

### 11     检验和验收

11.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2    货物运抵现场后，买方应在 7 日内组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

11.3    买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

### 12    索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在卖方收到索赔通知后  3  天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在收到索赔通知后 3 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 13     延迟交货

13.1    卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2    如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14     违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

### 15      不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  3  天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 3  日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16      税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17      合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向买方所住地人民法院提起诉讼。

### 18      违约解除合同

18.1    在卖方出现下列违约行为的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19     破产终止合同

19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20     转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    卖方拟将非主体、非关键性工作分包的，应当按照其投标文件中载明的分包承担主体进行分包，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的承担主体与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

### 21     合同修改

21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22      通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23     计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24     适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25     履约保证金

25.1   不设履约保证金。

### 26　   合同生效和其它

26.1    卖方未经买方允许，不得擅自将因履行本合同所知悉的买方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。卖方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给买方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

26.1   政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.2   本合同一式 八 份，具有同等法律效力。

# 第三章  政府采购合同格式（货物类）

政府采购合同格式（货物类）

合同编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(买方)            (项目名称)中所需         (货物名称)经           (招标采购单位)以          号招标文件在国内         (公开/邀请)招标。经评标委员会评定并经采购人确认               (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	合同补充协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物和数量：详见供货清单

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。大写：

分项价格：　详见附件

4、付款方式

4.1国产货物及进口含税货物：

（1）合同签订后15日内，买方支付合同总价的70% ；

（2）货到指定地点并且验收合格后15日内，买方支付合同总价的30%。

4.2进口免税货物：

（1）中标供应商与采购人、外贸代理公司签署三方协议；

（2）协议生效后买方支付货物总价的100%给外贸代理公司；

（3）外贸代理公司出具货物总价的100%不可撤销信用证；

（4）卖方提供发货单据后外贸代理公司支付货物总价的90%；

（5）卖方提交验收合格报告后，外贸代理公司支付货物总价的10%。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

5.1交货时间：

（1）国产货物及进口含税货物，自合同生效起3个月内，完成供货。

（2）进口免税货物，自信用证开出3个月内，完成供货。

5.2交货地点：

中标供应商所有货物必须送至首都医科大学设备库房，未经允许将货物直接送至最终使用单位，设备与实验室管理处将不予确认，由此带来的合同履约纠纷，由中标供应商负责。验收完成后，由中标供应商负责将货物送至最终使用用户处。

6、合同的生效。

本合同经双方法定代表人或其授权代表签署、加盖单位公章后生效。

买　方：               			     卖　方：

名　称：(印章)                      名　称：(印章)

年　月　日                          年　月　日

法定代表人或其授权代表(签字)：      法定代表人或其授权代表(签字)：

地　　址：							  地　　址：

邮政编码：							  邮政编码：

电　　话：							  电　　话：

开户银行：							  开户银行：

帐　　号：							  帐　　号：

开户行号：

# 第四章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3法定代表人授权书（格式）

7-4制造厂家的资格声明（格式）

7-5经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6制造厂家的授权书（格式）

7-7投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-12招标文件要求的其他资格证明文件（投标人必须提供投标人相关单位一览表）

附件8——业绩证明文件

附件9——服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

附件11——封面和背脊

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币

（用文字和数字表示的投标总价）。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方与采购人不存在可能影响招标公正性的利害关系，在投标之前，未曾为投标包号的采购需求提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 校内分包号 | 名称 | 投标总价 （元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中的不一致，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

货物名称：___________ 招标编号：_______________ 包号：         校内分包号：______________　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 原产地 | 制造商名称 | 数量（单位） | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：___________________

投标人(盖章)：

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4. 商品的原产地是指本次投标货物或产品的最初来源，即产品的生产地。进口产品需提供原产地证明。

注意：原产地不是制造商的注册地。

5. 设备单价2万元以上的，须在此分项报价表后附详细的配置清单，并加盖投标单位公章。

## 附件4     货物说明一览表

投标人名称：______________ 招标编号：______________  包号：          校内分包号：_______________

| 序号 | 货物名称 | 货物型号 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 （单位） | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：（人民币大写） |  |  |  |  |  |  | ￥ |  |  |  |

投标人授权代表签字：_______________________

投标人(盖章)：

注：1、若投标人所投货物为进口产品，应在备注栏标明投标报价是否为免税价；

若投标人所投货物为国产产品，应在备注栏标明所投产品是否为小微企业生产、是否为节能环保产品、是否为监狱企业或残疾人福利性单位生产；

如出现货物说明一览表中的“小型和微型企业产品”内容与“中小企业声明函”的内容不一致或货物说明一览表中未表明是否为小型和微型企业生产时，则在评审时视为非“小型和微型企业产品”。

2、如需要，投标人可以对以上各项货物详细技术性能另页描述。

## 附件5　　　　技术规格偏离表

投标人名称:_______ 招标编号:_______ 包号:______ 校内分包号：________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_______ 招标编号:_______ 包号:______ 校内分包号：________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：除招标文件第四章、第八章以外，投标人应申明投标文件对招标文件的每一章的响应情况。对于无偏离的章节，只需在说明中写明“完全响应”、“无偏离”即可。如有偏离，则应对偏离的条款逐条进行说明。

投标人授权代表签字：______________________

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-12招标文件要求的其他资格证明文件（投标人必须提供投标人相关单位一览表）

附件7-1    法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：提供复印件。投标人为法人或者其他组织的须加盖本单位公章；投标人为自然人的应签署本人姓名。可提供“三证合一”形式的新版执照。

附件7-2   税务登记证书及纳税证明复印件

说明：法人或者其他组织须加盖本单位公章；自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。纳税证明可提供开标前6个月内任意1个月的纳税证明材料（可提供复印件。若投标人在开标前6个月内依法可以不缴税的，应出具相应的说明）。证明材料可以是缴费的银行单据、税务机构开具的证明等。提供“三证合一”形式新版执照的，可不提供税务登记证。

附件7-3    法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：如投标人为自然人的，可不提供此项。

附件7-4   制造厂家的资格声明

（投标人为制造商时填写）

- 名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　  生产的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　　　　　　　　　销售项目和数量

________________________　　　　　　　　_________________________

________________________　　　　　　　　_________________________

出口销售额：________________________

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：_________________

授权代表(签字)：_____________

授权代表的职务：_____________

电话号：__________________

制造商盖章：_______________

传真号：__________________

附件7-5   经销商(作为代理)的资格声明

（投标人为经销商时填写）

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明（如有）：

制造厂名称和地址          制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址           制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____________________________________

授权代表(签字)：___________________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：___________________________________

传真号：___________________________________

公章：_____________________________________

附件7-6    制造厂家的授权书　（格式）

说明：授权书中应写明授权产品的名称、品牌、型号。如招标文件没有具体产品的授权要求，则投标时可以不提供此项内容。此格式供投标人参考使用。非进口产品的授权书不作为资格证明文件。

致：招标采购单位

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的  （产品名称和品牌型号）  的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

附件7-7　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位2018年度经会计师事务所出具的审计报告复印件（税务审计报告或未加盖会计师事务所公章的财务审计报告无效）并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明须提供银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件（不受收受人和项目的限制）。若提供的是复印件，评标委员会保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

附件7-8    社会保障资金缴纳记录

说明：提供开标前6个月内任意1个月的缴纳记录（可提供复印件）。证明材料可以是缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等（自行编写无效）。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。

附件7-9    具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

说明：投标人应作出具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺（格式自拟），证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有相应的履约能力，可以完成本采购项目所需的内容，加盖公章。

附件7-10    近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

附件7-11  节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

节能产品

注：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

以《财政部 发展改革委关于关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件“节能产品政府采购品目清单”为准，如产品为品目清单内产品，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件及节能产品政府采购品目清单，并在清单中标出产品品目。所投产品属于强制节能的产品必须提供上述证明文件，否则其投标无效。所投产品属于非强制节能的产品，证明文件符合上述要求的将按照节能产品得分规则加分。

环境标志产品

以《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件“环境标志产品政府采购品目清单”为准，如所投产品为清单内产品，投标人须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件及环境标志产品政府采购品目清单，并在清单中标出产品品目。符合要求的将按照环境标志产品得分规则加分。

信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

附件7-12   招标文件要求的其他资格证明文件

1. 投标人必须提供投标人相关单位一览表

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人名称(公章)：__________________________________

投标人授权代表（签字）：_______________________________

日期：___________________________

2. 说明：其他资格证明文件应提供复印件并加盖公章。

## 附件8　　　　业绩证明文件

请投标人自行设计表格填写，对近3年做过的同类项目业绩作出说明（附合同主要部分的复印件,至少包含合同首页、主要建设内容页、合同盖单位章页）。

## 附件9　　　　服务承诺书

## 附件10　　　　中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

注：

1、如投标人为大型企业，则应进行如下声明：

本公司郑重声明，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_ 大型__企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

2、监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件11　　　　封面和背脊

封面格式

招标项目名称：（如“设备购置—教学楼配套设备采购项目”） 采购代理机构：（如“北京国际工程咨询有限公司”） 招标编号：（如“BIECC-ZB1666”） 分包名称：（如“设备购置—教学楼配套设备-设备购置-01”） 校内分包号：（如“bie-17q65-01”） 投标文件 正本（或副本） 投标人名称：. 投标人地址：. 投标人电话：. 投标. 投标人邮箱：传真：. 投标日期：.

背脊格式

XXXX公司（注：此处填写投标人名称）

bie-17q65-01（注：此处写校内分包号）

# 第五章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受首都医科大学的委托，对下述货物及服务进行国内 公开 招标。现邀请合格的投标人前来投标。

- 招标编号：BIECC-ZB7611

- 招标货物名称和数量：详见第八章“货物需求一览表及技术规格”。

3.   招标文件售价：

本项目标书按包出售, 每包售价200元（电子文档下载地址：www.biecc.com.cn，进入主页后在页面中点击“标书下载”），招标文件售后不退。投标人如汇款购买招标文件，请将汇款单复印件及以下表格内容发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写为：“购买标书信息+项目编号”。如需快递纸质版招标文件，须加付快递费50元人民币。

在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的项目编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 详细通讯地址 |  |
| 传真 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 备注 |  |

注：投标人在购买招标文件时按照招标公告的要求提供相应材料，如实完整的填写出售标书记录，尤其须明确拟投标包号。本项目本次分7个包进行招标，投标人必须按所投包数缴纳购买招标文件的费用。投标人在购买招标文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

4.   购买招标文件时间和地点：

时间：招标公告发布之时起至 2019 年 11 月 22 日，上午9:00至11:30；下午1:00至4:30（北京时间），节假日除外。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

5.	投标截止时间：2019年 12 月 9 日 上午9：00 （北京时间）。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.	开标时间：2019年 12 月 9 日上午9:00（北京时间）。

7.   投标、开标地点：首都医科大学学术交流服务中心多功能厅

8.   凡对本次招标提出询问，请与北京国际工程咨询有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

9.   招标代理机构联系方法:

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层

邮  编：100083

开户行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系部门：招标事业部

联系人：孙恺宁、丁亚男

电  话：82376721

传  真：82370881

电子邮件：jowena@163.com

# 第六章    投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：首都医科大学 地址：北京市丰台区右安门外西头条10号 联系人：黄老师 电话：010-83911226 |
| 8.1 | 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容： 附件1——投标书（格式） 附件2——投标一览表（格式） 附件3——投标分项报价表（格式） 附件4——货物说明一览表（格式） 附件5——技术规格偏离表（格式） 附件6——商务条款偏离表（格式） 附件7——资格证明文件 7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 7-2 税务登记证书及纳税证明复印件 7-3 法定代表人授权书（格式） 7-4 制造厂家的资格声明（格式） 7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式） 7-6 制造厂家的授权书（格式） 7-7 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明 7-8 社会保障资金缴纳记录 7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料 7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明 7-11节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料 7-12招标文件要求的其他资格证明文件（投标人必须提供投标人相关单位一览表） 附件8——业绩证明文件 附件9——服务承诺书 附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函 附件11——封面和背脊 投标人应按照“附件7——资格证明文件”的内容要求提供完整的资格证明文件，未按照要求提供相应资格证明文件的投标文件将被视为非实质性响应投标而被拒绝。 |
| 8.2 | 除上述8.1条外，投标文件还应包括招标文件第一章投标人须知第9条的所有文件。 |
| 9.4 | 关于产品授权（资格证明文件）： 单项货物总价大于或等于5万元人民币的进口产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。 |
| 9.5 | 所提供的投标产品单台、套金额达到人民币10万元及以上的进口产品，须提供维修手册（或设备电路图）及中文操作手册供应承诺（格式自拟），未提供的视为非实质性响应。 |
| 9.6 | 关于医疗器械和特种设备（实质性响应条款）： 如投标人所投产品为医疗器械，则投标人须提供医疗器械生产或经营许可证；国家食品药品监督管理局对投标产品有注册要求的，投标人须提供医疗器械注册证。 《特种设备安全监察条例》中涉及的压力容器（如高压灭菌锅、高压釜）等特种设备，投标人需提供有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，中标后须协助使用方办理完成相关许可使用登记手续及投入使用后安全附件的定检等。 |
| 10.1 | 所有投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。如涉及进口免税，详见文件第八章描述。若报免税价格，中国政府对原产于美国的部分商品加征关税由投标人负责。 |
| 11.1 | 投标保证金：不低于分包控制金额的1.5% |
| 11.3 | 应按照招标文件规定的形式提交保证金，本项目不接受11.3条规定以外的其他形式的保证金。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人按包支付 |
| 12.1 | 投标有效期：90天(日历日) |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份 副本： 4 份 电子版文件： 1 份（须为投标文件正本pdf彩色扫描件，其中：分项报价表和货物说明一览表清单须单独提供word或excel格式的文件） |
| 15.1 | 投标截止期：2019年12月9日上午9:00前 |
| 17.1 | 开标时间：2019年12月9日上午9:00整 开标地点：首都医科大学学术交流服务中心多功能厅 |
| 21.3 | 投标相同品牌产品情况的处理 （1）提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。 （2）非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。 |
| 21.4 | 评标方法： 综合评分法 |
| 23.1 | 中标候选人：按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。排名最高的投标人为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选供应商）。 |
| 28.1 | 不设履约保证金。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 本招标文件的解释权属于采购人及招标代理机构。 |

# 第七章    合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。本条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：首都医科大学。

1.6 卖方：本合同卖方系指：中标供应商。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

8、 付款条件：

8.1国产货物及进口含税货物：

（1）合同签订后15日内，买方支付合同总价的70% ；

（2）货到指定地点并且验收合格后15日内，买方支付合同总价的30%。

8.2进口免税货物：

（1）中标供应商与采购人、外贸代理公司签署三方协议；

（2）协议生效后买方支付货物总价的100%给外贸代理公司；

（3）外贸代理公司出具货物总价的100%不可撤销信用证；

（4）卖方提供发货单据后外贸代理公司支付货物总价的90%；

（5）卖方提交验收合格报告后，外贸代理公司支付货物总价的10%。

9、 技术资料：

合同生效后 5 天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送至买方处。

10、质量保证（如招标文件第八章有特殊要求，按照第八章要求执行）：

10.3  卖方在收到通知后  3  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4  如果卖方在收到通知后  3  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5  合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 12 个月。

11、  检验和验收：

11.2  如招标文件第八章没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

15、  不可抗力：

15.2  不可抗力通知送达时间：事故发生后  3  天内。

# 第八章    货物需求一览表及技术规格

第一节．货物需求一览表与一般要求

一、货物需求一览表

| 包号 | 校内分包号 | 分包名称 | 控制金额 (万元) | 是否接受进口货物 | 所属CA项目名称及编号 | 项目总预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | bie-19q73-01 | 公共卫生与预防医学科研水平提升项目-设备购置-01 | 275.63 | 部分是 | 基本支出-公用经费-公卫、生工科研水平提升建设性项目采购项目JBZC2019_014226_302-JH00222-XM001 | 844.294 |
| 2 | bie-19q73-02 | 公共卫生与预防医学科研水平提升项目-设备购置-02 | 160 | 否 |  |  |
| 3 | bie-19q73-03 | 公共卫生与预防医学科研水平提升项目-设备购置-03 | 131.77 | 部分是 |  |  |
| 4 | bie-19q74-01 | 生物医学工程学院科研发展支持项目-设备购置-01 | 38.9 | 是 |  |  |
| 5 | bie-19q74-02 | 生物医学工程学院科研发展支持项目-设备购置-02 | 67.92 | 部分是 |  |  |
| 6 | bie-19q74-03 | 生物医学工程学院科研发展支持项目-设备购置-03 | 33.474 | 否 |  |  |
| 7 | bie-19q74-04 | 生物医学工程学院科研发展支持项目-设备购置-04 | 136.6 | 部分是 |  |  |

二、授权要求：

1.技术需求中已写明授权要求的，投标人按照要求的形式提供相应授权书。

2.技术需求中无明确授权要求的，单项货物总价大于或等于5万元人民币的进口产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。

三、交货时间：

1.国产货物及进口含税货物，自合同生效起3个月内，完成供货。

2.进口免税货物，自信用证开出3个月内，完成供货。

四、交货地点：

中标供应商所有货物必须送至首都医科大学设备库房，未经允许将货物直接送至最终使用单位，设备与实验室管理处将不予确认，由此带来的合同履约纠纷，由中标供应商负责。验收完成后，由中标供应商负责将货物送至最终使用用户处。

五、售后服务：

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起12个月。

2.如招标文件第八章第二节有明确要求，则按照第八章第二节的要求执行。

六、验收：

采购人在验收时将按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。如招标文件第八章第二节没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

第二节．技术需求

01包：公共卫生与预防医学科研水平提升项目-设备购置-01

校内分包号：bie-19q73-01

本包核心产品： 序号13 负八十度冰箱

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶标仪配件自动进样器 |  | *1.与现有设备MD SpectraMAX I 3x匹配，保证机器原有功能的扩展，自动进样功能正常使用； 2.分液器数目：≥2； 3.支持检测模式：荧光强度、化学发光； 4.支持防溢出探测； 5.发光反应类型：闪光及辉光； 6.支持孔板类型：6-384； 7.分液范围：1µl- 10µl； 8.分液准确度：＜5%@100µl； 9.分液精确度：＜2% cv@100µl； 10.支持气泡探测。 | 自动进样器 | 套 | 1 | 是 | 否 |
| 2 | 体式显微镜荧光附件 |  | *1.与现有研究级体视镜Olympus SZX10匹配，保证体视显微镜荧光功能的正常使用； *2.同轴落射荧光观察附件，备有四孔位用于荧光观察，一孔位明场观察； 3.GFP荧光专用激发滤色镜； 4.RFP荧光专用激发滤色镜； *5.100W汞灯光源； 6.落射荧光系统； | 1.荧光专用载物板 2.100w汞灯灯室 3.220v汞灯供电器 4.电源线 5.同轴反射荧光光源 6.GFP专用荧光激发块 | 套 | 1 | 是 | 否 |
| 3 | 便携式PH/ORP测试仪 |  | 1.全防水，达到最高安全防护级别IP67； 2.电池电量不足提示； 3.自动与手动温度补偿； 4.LCD显示屏幕，带背光； 5.测量数据稳定自动锁定功能； 6.两组标准液选择； 7.记录≥120组测量数据； 8.温度偏置设定，自动关机选择功能；酸碱度和氧化还原电位两种测量模式； 9.一点、两点或三点任意顺序校正方式； 10.酸碱度:–2.00pH~16.00pH； 11.分辨率:≤0.01pH； 12.精确度:±0.2%F.S； 13.温度:–10.0℃~110.0℃； 14.分辨率:≤0.1℃； 15.精确度:≤±0.2 ℃； 16.使用环境:–5℃~60℃； 17.相对湿度 < 90%； 18.电源:7号(AAA)电池 *2； 19.工作时间:>500小时； | 便携式PH/ORP测试仪 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 4 | 便携式电导/TDS/SAL测试仪 |  | 1.防水设计，安全防护级别≥IP65； 2.自动温度补偿功能； 3.电池电量不足提示； 4.测量数据稳定图标提示； 5.LCD显示屏幕，带背光； 6.记录≥120组测量数据； 7.电导率和TDS/盐度三种测量模式； 8.配常数为0.01、0.1、1、10四种电极； 9.电导率:0.000uS/cm~400.0mS/cm； 10.分辨率: 0.001uS/cm～0.1mS/cm； 11.精确度:≤±0.5%F.S； 12.TDS:0.000mg/L~400.0g/L； 13.分辨率:0.001mg/L～0.1g/L； 14.精确度:≤±0.5%F.S； 15.盐度:0.0~260.0g/L； 16.分辨率:≤0.1g/L； 17.精确度: ≤±0.5%F.S； 18.温度:–10.0℃～110.0℃； 19.分辨率:≤0.1℃； 20.精确度:≤±0.2 ℃ ； | 便携式电导/TDS/SAL测试仪 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | 便携式溶解氧测试仪 |  | 1.全防水设计，达到最高安全防护级别IP67； 2.电池电量不足提示； 3.LCD显示屏幕，带背光； 4.一点或两点两种校正方式； 5.记录≥120组测量数据； 6.自动温度补偿,手动设置压力及盐度补偿； 7.百分比饱和度和氧浓度两种氧含量测量模式； 8.百分比饱和度：0.0%~400.0%；分辨率：≤ 0.1% ；精确度：≤±0.5%F.S. 9.氧浓度：0.00mg/L~40.00mg/L；分辨率：≤0.01mg/L；精确度：±0.5%F.S. 10.温度：–10.0℃~110.0℃；分辨率：≤0.1℃ ；精确度：≤± 0.2 ℃ | 便携式溶解氧测试仪 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 智能消解仪 |  | 1．石墨消解模块： *1.1加热模块和控制模块分体式设计，由石墨消解模块、控温模块两部分组成； 1.2加热模块采用石墨材料制作，经过特氟龙防腐涂层处理； *1.3加热模块上没有任何金属附件； *1.4电源连接线护套采用PFA螺纹管，长度＞1.5米； 1.5加热系统采用嵌镶式设计； 1.6产品尺寸参考400X315X165mm； 1.7消解孔数选择:（孔径X孔数X孔深）约Φ31X48X50mm； 1.8控温范围：RT-360℃； 1.9功率：≥2.4KW； 1.10可连续工作48小时以上。 2．温控模块： 2.1≥5英寸彩色触摸屏，人机互动界面； 2.2程序化梯度控温，加热温度、加热保持时间、加热速率、温度梯度等可自由设置； 2.3存储10种方法,名称并可编辑；每种方法可设定10个温度梯度段, 可实现100段程序控制； 2.4控温精度±0.1℃； 2.5温度自校准； 2.6延时启动功能； 2.7实时程序状态显示，实时工作曲线图形显示； 2.8加热完成自动停止； 2.9高低温报警，自动断电保护； 2.10定时预约启动功能。 | 石墨消解模块1台； 控制器1台； 说明书1套； 48位同时包含48根聚四氟乙烯消解罐。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | 人体成分测试仪 |  | 1.测试方法：直接节段多频率生物电阻抗测试法； 2.电极方法：4极8点接触式电极；不使用经验估算值（提供证明文件）； 3.测试部位及频率： 阻抗（Z）：通过6个不同的频率（1 KHZ ，5 KHZ ，50KHZ ，250KHZ ，500KHZ，1000KHZ）分别在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行30个电阻抗测量； 4.测试模式：成人模式、儿童模式,3种报告：体成分报告、儿童报告、水分报告，3种报告单独打印； 5.主要测量值不可少于： *5.1成人报告纸 人体成分分析(身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、体重), 肥胖分析(BMI,体脂百分比), 节段肌肉分析(根据理想体重/根据当前体重: 右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢), 细胞外水分比率分析(细胞外水分比率), 测试历史记录(体重、骨骼肌重量、体脂肪率、细胞外水分比率), 评分, 内脏脂肪面积(图解),体型, 体重控制(目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制), 肥胖评估，营养评估, 身体均衡评估(上肢、下肢、上下肢), 节段脂肪分析(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢), 节段水分分析 ，节段细胞内水分分析，节段细胞外水分分析, 节段围度分析(颈围、胸围、腹围、臀围，右上臂、左上臂、右大腿、左大腿), 腹部脂肪率(图解), 内脏脂肪等级(图解)，研究项目(细胞内水分、细胞外水分，骨骼肌、基础代谢率、腰臀比、内脏脂肪等级、肥胖度、骨矿物质含量、身体细胞量、上臂围度、上臂肌肉围度,去脂体重指数、脂肪量指数), 结果解析二维码, 电抗, 相位角(50kHz,右半身, 节段相位角5kHz/50kHz/250kHz), 阻抗； *5.2儿童报告纸 体重、身体总水分、蛋白质、无机盐、骨骼肌、体脂肪含量、BMI、体脂百分比、身体均衡评估、肌肉均衡、成长曲线（身高、体重）、营养评估（蛋白质、无机盐、脂肪）、研究项目(细胞内水分、细胞外水分，基础代谢率、儿童肥胖度、骨矿物质含量、身体细胞量)、每个节段和频率的电阻抗值、结果解析QR代码,儿童数据库（WHO、整个中国、中国北方、中国东方），身体记录，成长分数； *5.3水分报告 身体水分组成(身体总水分, 细胞内水分,细胞外水分) , 细胞外水分比率分析(细胞外水分比率), 节段体水分分析, 节段细胞外水分比率分析,身体水分历史记录(体重、身体总水分、细胞内水分、细胞外水分、细胞外水分比率), 节段细胞内水分分析, 节段细胞外水分分析,人体成分分析(蛋白质、无机盐、体脂肪、去脂体重、 骨矿物质含量), 肌肉脂肪分析(体重、骨骼肌含量、肌肉量、体脂肪含量), 肥胖分析(BMI, 体脂百分比), 研究项目(基础代谢率、腰臀比、腹围、内脏脂肪面积、肥胖度、身体细胞量、上臂围度、上臂肌肉围度、 TBW/FFM, 去脂体重指数、脂肪量指数),结果解析二维码,电抗，相位角(50kHz,右半身), 节段相位角 (50kHz), 阻抗。 6.软件提供数据：软件具有血压、血糖、人体成分、儿童成分、身体水分历史数据对比分析、查询分析；软件连接方式：蓝牙、wifi、USB连接线、RS-232接口；软件具有私密性：使用者密码功能；显示LOGO：报告纸中显示名称、地址、联系方式； 7.参考标准：亚洲人标准（多人种标准可供选择）； 8.显示屏：≥10英寸彩色液晶屏，触摸屏，语音提示测试功能，保护性：使用密码功能； 9.测量体重范围：10～250Kg，测量年龄范围：3～99岁，测量身高范围：95～220cm；额定电流： 70uA～90uA；测试时间： 1分钟以内； 10.数据存储：通过输入ID号可储存结果100000次，配备工作站超过10万次，方便数据保存和管理； 11.管理员菜单：环境设置: 设置及数据管理 ，故障排除: 对常出现的问题进行检查说明；测试模式：自助模式及专家模式 ； *13.相位角(ǿ)：全身相位角(50kHz)； 14.电抗（Xc）：通过3个不同的频率（5 KHZ ，50KHZ ，250KHZ ）分别在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行15个电阻抗测量； 15.支持USB存储设备，可使用USB存储设备存储数据（与Excel和软件兼容）或备份全部数据； | 1.会员管理软件 2.可连接条形码扫码枪 3.适应儿童的手柄 4.为体成分分析提供基础信息的身高体重仪；5.可以主机相连的血压计 | 台 | 1 | 是 | 否 |
| 8 | CO2培养箱 | 增湿盘 | 1.有效容积：≥170升； 2.内门：强化玻璃，隔板：铜合金不锈钢，标准4张 (mm) 承重量:≥7公斤/张 多段可调节式； 3.隔热层 硬质聚亚胺酯原位整体发泡； 4.加热方式 DHA方式 (直接加热气套式)； 5.箱内循环方式：微风搅拌方式； 6.温度控制范围： +5℃～50℃(环境温度:5℃～35℃)； 7.温度均匀性： ≤±0.25℃ (环境温度25℃，设定37℃，二氧化碳5%，无负载)； 8.温度波动幅度： ≤±0.1℃ (环境温度25℃，设定37℃，二氧化碳5%，无负载)； 9.二氧化碳控制方式：PID控制方式 (IR传感器)； 10.二氧化碳浓度控制范围： 0～20%； 11.二氧化碳浓度波动幅度： ≤±0.15% (环境温度25℃，设定37℃，二氧化碳5%，无负载)； 12.加湿方式：加湿托盘自然蒸发方式； 13.箱内湿度：95±5%R.H. 14.报警功能：高/低温报警，二氧化碳浓度波动，低水位， 门报警，独立过热保护。 | 主机一台 | 台 | 4 | 是 | 是 |
| 9 | 微型冷冻离心机 | 1、主机1台 2.角转子：30 ×1.5/2.0 mL一个 3.水平转子一套 | 1.水平转子和高速固定角转可互相更换； 2.最高转速≥14,000 rpm，最大相对离心力≥20,800×g； 3.自动转子识别传感器，可识别转子允许设定的最高转速，确保离心安全； 4.气密性转子盖，可以安全离心任何适用的危险样品；转子寿命≥34000次； 5.快速、简单地设定离心时间、温度（冷冻型）、转速/相对离心力和离心半径； －至少可设定 35 个用户程序； －不少于10 档加速和减速控制档； 6.快速制冷功能，不超过15分钟可预冷舱体； 7.温度范围：–9 ℃ 至 40 ℃； 8.待机冷却功能，可在离心机盖关闭的状态下将腔体温度保持在设定温度； 9.转子、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌。 | 1.主机1台； 2.角转子：30 ×1.5/2.0 mL一个； 3.水平转子10ml一个 | 台 | 2 | 是 | 是 |
| 10 | 冷冻离心机 | 1.主机1台 2. 转子 | 1.最大容量：4 x 750 mL, 200 x 1.5/2.0 mL, 36 x 50 mL, 64 x 15 mL, 20 x 采血管，采血管规格至少包含以下两种： 120 x 13mm (直径), 104 x 16 mm (直径)； 2.最大相对离心力：≥22,132 x g (14,000 rpm)； 3.温控范围：-11 °C to 40 °C； 4.≥99 个自定义程序数；≥5 个快捷程序按键，快速运行常用程序； 5. 5 mL 锥底离心管固定角转，20 x 5.0 mL (20,913 x g/13,100 rpm)； 6.具有6 x 250 mL 大容量高速固定角转； 7.自动转子识别和自动转子失衡检测功能； 8.转子在最高转速下，仍可以保持4 °C； 9.转子及附件可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟）； 10.快速锁定转子盖/吊篮盖：旋转1/4 圈可快速打开或锁紧转子/吊篮； 11.10 档可调的软加速和软刹车功能，防止样品重悬； 12.具备通用组合适配器，一个适配器可实现多种离心耗材的离心； 13.通用吊篮设计，可同时离心工作板和离心管，无需单独的工作板吊篮； 14.最高转速运行时噪音水平 < 53 db(A)； 15.单独的“Short Spin”瞬时离心按键； 16.离心计时10 s to 99 小时 59 分钟，可连续离心 ； 17.转速范围：100 rpm – 1400 rpm (10 rpm 调整精度)。 | 1.主机1台 2.S-4x400 转子 | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 11 | 细胞电阻仪 | 电极，校正系统用电极， 充电器 | 1.膜电压范围： ± 999.0 mV； 2.电压测量精度： ≤0.1 mV； 3.电阻范围： 0 to 10,000 Ω； 4.电阻分辨率：≤ 1 Ω； 5.交流方波电流： ± 10 μA nominal at 12.5 Hz； 6.电源：内置 6 V NiMH 2,200 mAH电池，外接12 VDC电源供充电 7.每充电12h电池可用时间： 不低于8 hrs； 8.模拟输出： 1–10 V (1 mV/ohm)； 9.环境要求： 50–100 °F (10–38 °C)； 10.0–90% 相对湿度； 11.尺寸：约20 × 10 × 5 cm； 12.重量：≤ 2 kg； | 测量仪表， 校正系统用电极，充电器 | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 12 | 超声波清洗器 |  | 1.容量：约22.5L； 2.清洗槽尺寸(长*宽*高) ：约500*300*150mm； 3.超声频率可调：0 ~ 40KHZ； 4.超声功率：不低于500W； 5.加热功率：不低于1000W； 6.时间可调：1-20min； 7.不锈钢网架； 8.手控进排液； 9.有降音盖。 | 主机、提篮 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 13 | 负八十度冰箱 |  | 1.内部容积：≥490L； 2.压缩机：2台1HP，制冷剂和绝热材料，无CFC,无HCFC,阻燃； 3.温度：-50℃~-86℃； 4.工作电压：208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器； 5.具有 boost/buck功能； 6.标配两台风机； 7.内部为不锈钢内壁，具有至少3块可调节高度的不锈钢搁板，粉末涂层的外壁； 8.冰箱门铰链采用工业级材料制作，确保良好的密封性，长时间运行不变形； 9.≥四个内门以减少冷气丢失。 10.外部尺寸(mm)：高约2000m；宽约850 mm；深度≥950 mm。 11.原位成型无氟聚亚胺酯绝热层保护样品，壁厚≥125mm，门厚≥110mm。 12.控制面板高度齐眼线； 13.凸轮式推入设计门把手； 14.双温度探头； 15.温度探头位于冰箱底部； 16.超大冷凝器，面积约为300*460mm， 由铝制叶片和铜管制作； 17.冷凝器防护网，聚氨发泡材料，厚≥13mm，面积≥0.075m3； 18.全电脑程序控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示：在过温,温度不足,门开启,断电,温度探头损坏,电源错误,电池需充电.压缩机故障,制冷电路损坏； 19.重型脚轮； 20.冰箱底部装有消声器和吸音泡沫； 21.带充电电池,当断电时可保证显示系统正常工作72小时,推入驱动门锁可同时进行开门和取放样品； 22.可以配置液态CO2和LN2安全后备装置以便在断电时使冰箱内温度保持在-60°C以下。 23.可在终端设备上独立监控每台冰箱运行状况。 | 主机 | 台 | 13 | 否 | 否 |
| 14 | 水浴锅 |  | 温度范围：环境温度-100℃，控温精度：≤1℃ ，水温波动：≤±0.1℃，定时范围：0-999min，触摸键温控表，内、外泵循环；外形尺寸约460×340×41mm；内胆尺寸约 400×27mm。 | 主机一台 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 15 | 台式摇床 |  | 1.振荡方式：回旋； 2.控温范围：环境温度+5~65℃； 3.转速范围：0，20~600rmp； 4.振幅范围：0~50mm； 5.万能夹具； | 主机一台、万能夹具 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 16 | 全自动生物图像细胞活力分析系统 |  | 1.仪器原理：台盼蓝染色排除法； 2.应用技术：数码视频成像技术； *3.可测细胞直径范围：2µm - 70µm； 4.可测细胞浓度范围：5 x 104～1 x 107个/毫升； 5.可测细胞存活率：0 - 100%； 6.操作系统：Windows操作系统，可将多重结果输出至EXCEL 文件； 7.具有自动取样装置，样品量：不超过0.5 ml； 8.有精确进样系统； 9.分析时间周期（包括自动进样，作样，清洗全过程）：不超过3分钟； 10.自动聚焦FIREWIRE CCD，像素不低于1394 x 1040； *11.可实时采集细胞图像； *12.图形具有缩放功能； 13.样品抽取及台盼蓝染料混合可变量； 14.浓度高低可自动报警，废液过多可自动报警； 15.符合21CFR PART 11 准则； 16.有生物处理3D，旋转绘图； 17.用户可自行定义非存活细胞分团选项； 18.有提高圆度检测功能，可分离细胞碎片； *19.可提供的数据：细胞存活率；总细胞数；存活细胞数；总细胞浓度；存活细胞浓度；细胞的直径及分布；细胞的平均直径；细胞圆度及分布；细胞平均圆度；细胞的生长速度；细胞倍增时间；细胞生长曲线。 | 1.全自动生物图像细胞活力分析仪一台； 2.图像卡（台式电脑用） 3.试剂包（包含4套试剂+960支样品管） 4.浓度标样 5.聚焦标准品 | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 17 | 独立式五层双排养殖单元 |  | 1.配置316L材质不锈钢架，外形尺寸约1540×700×2000㎜，机架材料规格约25×25×2.0㎜，带底脚调节螺丝； 2.配置有养殖水自动循环净化装置：包括微滤初处理、微滤精处理、活性炭过滤、循环紫外线消毒杀菌，生物处理（高效除氨）、加热控温补偿、充气补氧等配置； * 3.独立式五层双排斑马鱼养殖单元采用嵌入式控制系统。自动液位保护，控制采用24V 安全电压，标准工业专业级24V弱电控制元件；养殖缸内水的循环量大于4 次/ 小时；设备全自动运行，故障保护； * 4.养殖缸：采用食品级PC材质注塑一次成型；平底养殖缸缸底，在正常循环的水流下即可快速实现养殖缸内养殖水的自洁，耐120℃高温消毒； 5.养殖缸标准配置：第1层安装40个1L 养殖缸、第2-3层安装48个3L 养殖缸、第4-5层安装24个10L 养殖缸； 6.每个养殖缸的供水流量单独可控；每排养殖缸的供水流量单独可控；排水总成采用PC材料注塑一次成型； * 7.管材管件等部件采用饮用水级别； 8.回水槽采用PC材质，模具一次成型，无死角； 9.循环水系电导率自动监测及调整，调整值 500-550μs/cm，PH 自动监测及调整，调整值 7.2-7.6，配仪表和加药泵；水温监测。 10.随机附件：食品级PC材质注塑一次成型交配盒10套。 | 1.不锈钢架 2.40个1L 养殖缸 3.48个3L 养殖缸 4.24个10L 养殖缸 5.电导率、PH值、水温监控装置各一套 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 18 | 智能脱色摇床 |  | 1.显示方式：LED数码显示； 2.振荡方式：旋回式；往复式； 3.振荡幅度：最大可达30mm； 4.回旋频率范围：15-240rpm/min； 5.定时范围：0-99小时59分钟； 6.托盘尺寸：约250×230mm； | 旋回式主机2台，往复式主机一台 | 台 | 3 | 否 | 否 |
| 19 | 层析柜 |  | 1.运行环境： 1.1 电源：220V，50Hz； 1.2 环境温度：5℃～32℃； 1.3 相对湿度：≤85%； 2.技术参数： 2.1立式箱体、左右双门，双层钢化玻璃门。 2.2微电脑控制，内置5个数字温度传感器，同时增加防高温防低温机械温控器，控温精度≤0.1°C， LED数码管显示、风冷设计。同时增加测试孔设计。数字显示箱内温度。可实时监控箱内温度。 #2.3设定温度在2～8℃范围调节，双风机设计，箱内温度均匀度小于3°C； 2.4多种故障报警（高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）； 2.5冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼； 2.6具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。 2.7配备脚轮，灵活，可移动、可通过底脚固定。 2.8压缩机：质量稳定； 2.9冷凝风机：高效节能，低噪音，使用寿命长； 2.10材料：箱体和内胆均采用彩色喷涂钢板，有效防菌防腐蚀； #2.11门：双层钢化电加热玻璃门，32℃环温85%湿度条件下无凝露，自关门功能。 2.12多层搁架设计，搁架带标识牌插槽便于区分存储物品，可实现独立存取物品；搁架高度可调节，立柱上有以1cm为单位的标尺，适用于不同高度样品存放。 2.13灯：LED照明灯，功耗低，亮度高，手动开关控制。 #2.14两个门体分别带锁，实现一把钥匙一把锁，防止门体随意开启，保证存储物品安全。 2.15后备电池采用大容量12V蓄电池，断电后仍可实时显示箱内温度，并发出报警，可持续显示和报警≥72小时。 2.16主机预留温度测试孔，可配备无线温度监控模块。 *2.17有效容积≥890L； 2.18 外形尺寸参考1139*760*1980mm； 2.19 功率≥850W； 2.20 搁架数量：12块； 2.21 箱体内部220V防水电源插座。 | 主机一台、搁架12块 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 20 | 制备型HPLC一体机 | 1.C18大孔硅胶载体色谱柱（迪马，Bio-Bond色谱柱）2,加密锁（色谱工作站配备） | 1.液相色谱泵技术规格： 流速范围：0.01～199.99 mL/min（200mL泵头）； 最大压力：≥10MPa； 流量精度：≤1%（10mL/min，二次水，室温）； 尺寸/重量：约130×110×210 mm（长×高×深）/不超过5Kg； 2.液相色谱检测器（配制备流通池）技术规格： 波长范围：190-700nm； 波长精度：≤±1nm； 尺寸/重量：约130×180×210 mm（长×高×深）/不超过3Kg； 流通池最大流速：≥250mL/min； 3.自动进样器技术规格： 线性相关：>0.99； 残留：< 0.1 %； 进样精度：< 0.5 % RSD (typical, 5 µL)； 样品数量：≥72位； 尺寸(mm)：约260 x 285 x 400 ( W x H x D )； | 1.液相色谱泵（2套） 2.液相色谱检测器（2套） 3.色谱工作站1套 4.混合器1套（动态混合器，制备型） 5.自动进样器一套（配50套样品瓶，含瓶盖） | 套 | 1 | 否 | 否 |

02包：公共卫生与预防医学科研水平提升项目-设备购置-02

校内分包号：bie-19q73-02

本包核心产品： 序号1细颗粒物在线富集染毒系统

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细颗粒物在线富集染毒系统 |  | 1 系统整机指标 1.1系统主要包括：全身暴露腔、染毒控制系统、上位机控制系统、样品发生器系统、细颗粒物在线富集系统、气体控制系统、气溶胶稀释系统、采样系统、气溶胶质量浓度检测系统、可饲养式鼠笼系统、废气处理系统、防护报警系统、IVC笼具等功能模块。 1.2全身暴露染毒内腔圆周染毒均匀度指标：气体均匀度误差在±10%之内，粉尘、液体气溶胶均匀性误差在±20%以内。气溶胶质量浓度6h稳定性误差<±20%。 *1.3全身暴露腔斜对锥型设计，配置涡旋扩散器，采用316不锈钢内腔，防酸碱。可满足≥96只大鼠同时实验，单笼单鼠吸入暴露结构，配置有不锈钢动物粪便接收盘。 1.4实验过程中的暴露室温度、湿度、压差、二氧化碳浓度和氧气浓度可实时监测，暴露室进气流量、稀释流量、采样流量、抽气流量、染毒时间、剩余时间等参数可按照GLP实验室的实验要求设定控制。动物染毒暴露染毒整个过程都可以通过计算机实现全程监控，并能实现动态显示其数值与实时曲线;实时报警与记录;历史数据、历史曲线自动保存记录;历史报表查询、打印、数据导出简便。 *1.5液体气溶胶发生器所发生颗粒的空气动力学质量中值粒径MMAD 1-4um，GSD:1.5-3；并提供第三方出具的粒径大小分布检测报告。 1.6具有气溶胶质量浓度检测仪，可实现实时在线采样。 1.7具有定时自动采样系统，用于滤膜称重采样或撞击吸收式采样，定时时长1-99min可设置。 1.8细颗粒物在线富集系统可实时富集大气中的细颗粒物，富集倍数≥6倍，输出≥40L/min。 1.9检测报告：提供第三方出具的检测动物全身暴露系统气溶胶颗粒物粒径分布情况、气溶胶浓度均匀性和稳定性的检测报告。 2.液体气溶胶发生器 *2.1气溶胶发生器产生的气溶胶空气动力学质量中值粒径MMAD:1 -4μm ，GSD:1.5-3；并提供第三方出具的粒径大小分布检测报告。 2.2液体气溶胶发生器总体材质采用聚四氟乙烯与玻璃材质，不锈钢为316L 食品级不锈钢，其高防腐性可适用各种化学生物溶液。玻璃为高硼硅玻璃，耐急冷急热，可以轻松适应高温蒸汽灭菌环境。 3. 手持式液体气溶胶肺递送装置 *3.1.采用微型喷头雾化； 3.2插管毛细管外径：约0.6mm； 3.3单次雾化用液量：≤50μl； 3.4单次雾化计量精度：≤3μl； 3.5高压推送器储样：≥250μl； 3.6配置气管雾化给药的专用小动物固定台，可完成大小鼠的柔性固定，并将鼠口部撑开，配置冷光光源喉镜，可探视到气管进行雾化给药。 3.7悬挂丝径：约0.3mm，操作倾角：0-50°可调，头枕高度：0-8mm可调； 3.8 至少可提供10家用户证明； 4. PM2.5在线浓缩富集系统 *4.1该系统可与全身吸入暴露系统对接使用，满足富集后的细颗粒物进行全身暴露实验的要求。 4.2 系统性能指标： 4.2.1系统输出流量： 40-60L/min可调； 4.2.2 输出气流相比原始大气颗粒物含量，浓缩≥6倍； 4.2.3输出气量至少适用于96只大鼠同时做全身暴露实验； 4.3冲击切割器系统：主体结构由优质航空铝制成，经过特殊表面处理，防腐蚀易清洗，适用流量范围800-1000L/min，含PM10及PM2.5冲击模块。含安装管，可安装固定在墙壁上，具有专用的防虫器，防止昆虫进入堵塞切割器。配置有防雨罩，可以防止雨水进入。 #4.4一级狭缝虚拟切割器系统：可将大于0.1μm的颗粒物进行浓缩富集，采用锥形气流连接管路，可方便与冲击切割器管路连接。适用流量800-1000 L/min。 #4.5二级狭缝虚拟切割器系统：优质铝合金制作，采用空气动力学原理，可将大于0.1μm的颗粒物进行浓缩富集，采用锥形气流连接管路。适用流量160-200 L/min。 4.6分流系统 采用优质不锈钢管材制作，≥10个分流器， 通道间流量均匀性误差≤5%，适用流量100-1500L/min,涡旋气泵管路与虚拟切割器具有专用连接器。 4.7大流量无油真空泵 采用单相220V电压，功率不大于1000W，真空度要求高于80KPa，流量≥400L/min。 电源电压的允许波动范围为额定电压 ±10%；使用环境（吸入空气）条件：温度： 0～40 ℃ 、湿度：通常湿度（ 65±20% ）。 4.8大流量无油真空泵降噪系统：≤60分贝； 4.9涡旋气泵：流量≥1000L/min，转速≥2800转/分，无油无水，性能稳定，低噪音、低振动，含有自散热风扇和消音器。 4.10涡旋气泵降噪系统：≤60分贝； 4.11流量控制系统 一级切割旁路流量控制系统，量程100-1000L/min,精度≤±5%；二级切割旁路流量控制系统，量程20-300L/min,精度≤±5%；流量控制系统压降小，清洗方便，可将浓缩气流和旁路气流调节至最佳比例。 4.12用户证明：至少可提供3家国内用户的证明； 5. 气溶胶稀释单元：气量比1：2—1:10； 6. 全身暴露腔 *6.1全身暴露腔斜对锥型设计，配置涡旋扩散器，采用316不锈钢内腔，防酸碱。可满足96只大鼠同时实验，单笼单鼠吸入暴露结构，配置有不锈钢动物粪便接收盘。 6.2容积≥1m³，内腔保持负压-10Pa～-3000Pa； 6.3气溶胶质量浓度6h稳定性误差<±20%； 6.4全身暴露腔可进行动物饲养，内有喂食喂水系统； 7. 全身染毒控制系统 7.1 温度检测与控制系统 测量范围0～120℃ 分辨率：≤0.1℃；控制范围 22±3℃ ； 7.2 湿度检测与控制系统 测量范围0～100%RH 分辨率：≤0.1%RH；控制范围 40%RH～70%RH，检测范围：10～90%RH。 7.3 压差检测与控制系统 测量范围-5000Pa～1000Pa 分辨率：≤1Pa；控制范围 -5Pa～-50Pa； 7.4 氧气浓度检测与控制系统 氧气传感变送器，测量范围 0～25% 分辨率：≤0.1%；控制范围 19%～21% 控制精度≤±0.2%。 7.5 CO2浓度检测与控制系统 CO2传感变送器测量范围 0～5% 分辨率：≤0.01%；控制CO2浓度小于1% ,控制精度≤±0.2%； 8. 气溶胶流量控制系统 控制范围0-50L，重复性±0.2%;测量精度≤±1.0%;线性精度≤±0.5%;流量控制器自身具有伺服阀，流量不受压力变化的影响。 9. 稀释气体流量控制系统 控制范围0-200L，重复性≤±0.2%;测量精度≤±2.0%;线性精度≤±1.5%;流量控制器自身具有伺服阀，流量不受压力变化的影响； 10. 采样流量控制系统 控制范围0-5L，重复性≤±0.2%;测量精度≤±1.5%;线性精度≤±1.5%;流量控制器自身具有伺服阀，流量不受压力变化的影响。 11. 抽气流量控制系统 控制范围0-200L，重复性≤±0.2%;测量精度≤±2.0%;线性精度≤±1.5%;流量控制器自身具有伺服阀，流量不受压力变化的影响。 *12. 上位机控制系统 软件具有方案管理、用户管理、参数设定、压力控制、流量控制（能够控制载气流量、稀释流量、采样流量、抽气流量）、实时曲线、历史曲线、曲线详细查看、T99和T95自动记录、报表记录、报警记录、数据导出、自动生成实验报表、自动排水等功能。 13. 工控计算机 性能优异的一体机，具有高可靠性、稳定性、耐候性、抗震性、防水防尘性、抗干扰性、可扩展性。 显示器：配备现场触屏显示器。 14.洁净供气系统 14.1流量≥150L/min；最大压力≥8Bar；储气罐≥30L露点温度5℃；噪音≤50dB； 14.2配置无热再生干燥机； 14.3纯无油：纯无油设计，输出气体不含油分子，对人体无伤害； 14.4超静音：噪音低，输出气压平稳无波动，降低噪音污染； 14.5多级过滤：气体多级过滤，干净、纯洁，可延长器械的使用寿命； 14.6内喷防锈：气罐经过内喷涂精加工，避免空气被锈化污染； 14.7使用安全：若电压、电流导致机器过热，自动停机保护，避免烧坏； 14.8自动启动：间断使用，机器开关不需重启； 14.9气压可调：气压可调节，可满足不同的设备需要； 15. 异常报警系统 温度异常报警系统、湿度异常报警系统、压差异常报警系统。 16 .采样系统 16.1流量控制0.2-5L/min可调，精度±3%。 16.2滤膜称重采样器：用于定时滤膜称重采样。 16.3多孔玻板采样器：用于撞击吸附式采样。 17.PM2.5质量浓度测量仪 17.1 PM2.5质量浓度测量仪不仅用于PM2.5的检测，还适用于恶劣的工业生产区域、建筑和环保场所以及其他户外应用。PM2.5质量浓度测量仪能够检测气溶胶污染物，如灰尘、烟雾、有害烟气以及雾气等，具有数据记录功能的光散射激光光度计，能够提供大量实时气溶胶读数。使用鞘气系统使得光学元件室中的气溶胶分隔，使得光学元件能够保持清洁，提高设备的可靠性，降低维修率。配置有零点校准器具。监测值可实时传输给计算机或采用U盘拷贝。 *17.2气溶胶浓度范围：0.001 至 400 mg/m3。 18.实验室废气处理系统，采用四重过滤，达到国家安全排放标准。 19.无油静音抽气泵，可最大提供120L/min抽气流量；噪音≤50dB。 | 1.液体气溶胶发生器 1台 2.手持式液体气溶胶肺递送装置 1台 3.小动物固定台 1套 4.液体输送仪 1台 5.质量流量控制器 4台 6.全身暴露腔 1套 7.温度检测系统 1套 8.湿度检测系统 1套 9.压差检测系统 1套 10.氧气浓度检测系统 1套 11.CO2浓度检测系统 1套 12.加湿系统 1套 13.动物全身暴露式吸入染毒系统软件 1套 14.全身暴露系统控制柜 1套 15.工控机 1台 16.洁净空气过滤器 1套 17.抽气过滤器 1套 18.采样过滤器 1套 19.无油静音抽气泵 1台 20.无油纯净空气发生器 1台 21.气溶胶涡旋稀释器 1套 22.全身自动采样控制系统 1套 23.称重采样器 1套 24.多孔玻板采样器 1套 25.在线采样系统采样器 1套 26.PM2.5质量浓度测量仪 1台 27.细颗粒物在线富集系统（配置两套虚拟切割器） 1套 28.可饲养式鼠笼 6套 29.大小鼠通用IVC饲养系统 1套 29.检测报告及相关说明 1套 30.说明书与保修卡 1套 | 台 | 1 | 否 | 否 |

03包：公共卫生与预防医学科研水平提升项目-设备购置-03

校内分包号：bie-19q73-03

本包核心产品： 序号4全自动核酸提取仪

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96孔板真空提取装置 |  | 1.现有Manifold沃特世仪器功能延展 2.负压，96孔孔间流速均一 3.可与真空泵连接使用 | 1.主机一台 2.盖垫 1 个 3.一次性储液器托盘 4.2ml样品收集板 1个 5.固相萃取板 1个 | 套 | 1 | 是 | 否 |
| 2 | 移液排枪 |  | 1.彩色液晶显示屏，量程范围：15～1000ul。 *2.提供≥8个预置程序设计，包括正向移液、反向移液、稀释、连续移液、混匀、重复移液、滴定等，体积和量程可调。 3.Matrix编程功能，模块调用、程序关联； 4.可存储≥20个程序，每个程序可编辑≥40步； 5.支持多用户复杂环境使用，可对程序、校准曲线、个性化设置、快捷方式进行密码保护。 6.间距调节采用滑动标尺式设计，可任意位置调节。 7.具有间距标识窗口。 8.具有间距固定卡点。 *9.电动退吸头装置。 10.吸液、放液10档速度可调。 11.长效锂电池，可线充或座充。 12.可进行网络连接，通过云端数据库进行数据存储和处理。 13.具有移液器App，可电脑操控移液器，程序创建、编辑、共享和移动，实现多用户管理。 14.具有程序库，随时下载预置程序，包括qPCR操作移液程序、核酸提取试剂盒移液程序、通用移液程序等。 15.多用户管理，可设置≥5个不同的用户，用户之间共享程序、共同管理。 16.具有蓝牙、USB双重传输模式。 | 移液排枪 | 支 | 1 | 是 | 否 |
| 3 | 单管型发光检测仪 |  | 1.可用于萤火虫荧光素酶、海肾荧光素酶等报告基因检测，以及ATP发光检测、免疫化学发光检测等各种生物与化学发光样品的定量检测。 2.检测模式:发光检测； 3.检测类型:辉光, 闪光, 动力学, 重复； 4.样品规格:1.5ml离心管； 5.检 测 器:光电倍增管(PMT)； 6.光谱范围350 - 650 nm； *7.灵 敏 度: ≤1×10-18moles of ATP； *8.读值范围: 0 – 100,000,000 RLU； 9. ≥7.0英寸触摸屏导航和操作； *10.存储容量:仪器内可存储≥60000组检测结果； 11.数据输出:数据显示在触摸屏上或通过USB接口传输； *12.数据接口:USB接口，可通过U盘导出数据； 13.电源:100-240 V, 50/60Hz，1.5A。 | 主机一台 | 套 | 1 | 是 | 否 |
| 4 | 全自动核酸提取仪 |  | 1. 适用范围：采用最新磁棒吸附转移核酸纯化方式，利用96深孔反应板，搭配不同种类的磁珠法核酸提取试剂，从血液、细胞、组织、病毒等多种样本中自动分离提取纯化核酸。 2. 样本通量：≥32； 3. 液体处理体积：20-1000μl； 4. 磁珠回收效率：≥98%； 5. 裂解/洗脱温度控制范围：室温+5-125℃； *6. 裂解/洗脱加热槽位：1/5列裂解/洗脱加热槽位间隔设计； 7. 运动控制：驱动装置：步进电机，传动装置：滚珠丝杠，各运动部件均配置极限位置保护功能； 8. 振动混合模式：多档可调振动速度，溶液体积自适应振动幅度，振动幅度根据溶液体积自动调整； *9. 磁珠吸附模式：普通/强力吸附模式； 10. 仪器操控：Windows Pad和机屏按键双操控模式； *11. 通讯控制：Bluetooth接口远程控制，标配Windows操作系统； 12. 程序管理：内置多组优化实验程序，智能程序设置向导，Windows应用程序自由灵活新建、编辑、删除实验程序； 13. 污染控制、安全防护：内置紫外灭菌模块，封闭反应仓，配套使用预装密封试剂和一次性耗材，最大程度减少实验人员与化学试剂的接触保证操作安全； 14. 规格尺寸：约430mm×372mm×450mm(宽×深×高)，不超过30kg； 15. 电源：100-240VAC，50Hz/60Hz，450W； 16. 工作环境：环境温度：10-40℃，环境湿度：10-90%。 | 1、全自动核酸提取纯化仪 1台 2、电源线(3C) 250V 10A 1根 3 、熔断器 F 250V 6A ⌀5x20 2个 4、蓝牙通讯转接盒 1个 5、96孔深孔板 2个 6、塑料护套 4个 7、Windows Pad 1台 8、说明书 1份 9、装箱单 1份 10、产品保修卡 1份 11、合格证 1份 12、磁力板 1个 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | 连续分配移液器 |  | 1.体积调节装置智能化、单手可完成体积设置；数字显示； 2.吸头推出杆高度可调； 3.一键式校准系统； 4.防震，可紫外线和整支高压蒸汽灭菌； 5.移液范围：100-1000ul； 6.刻度增量：1ul； 7.不准确度（E%)：<± 0.6%； | 1、主机移液器一支 2、针管适配器一个 3、90cm硅胶管一根 4、排液针头一个 | 个 | 1 | 是 | 否 |
| 6 | 激光多普勒血流仪 |  | 1.电源：电压220V，频率50-60 Hz，35VA； 2.环境温湿度：温度（15℃ ~ 30℃），湿度（20% ~ 75%）。 3.仪器输出接口： 数字：RS-232接口通过串口或USB接口输至计算机或直接连接到打印机。 模拟：-10V ~ +10V； *4.仪器主机为四通道操作系统，配备激光多普勒血流单元，若升级可以选配经皮氧分压监测单元、温控单元、压力单元。监测功能单元数量，可以根据用户要求升级通道数量。 5.监测数据：各项参数在一套软件内记录、同一坐标系显示、分析，自动生成分析报告。 6.激光多普勒血流监测单元，可做任意组织的无创/微创的血流实时监测。 输出：灌注量，CMBC（流动血细胞的浓度），监测体积内血细胞平均移动速度，和TB（回光总量） 7.具有专业操作分析软件系统可以采集、储存、分析和打印数据，可以自动生成检查报告。具备中文操作界面。 *8.采样频率：≥ 128Hz。 | 1、仪器主系统 1套 2、激光多普勒血流监测单元 2套 3、校正系统 1个 4、操作分析软件 1个 5、激光多普勒血流探头 2个 6、单光纤可植入式血流监测探头 2个 7、生物胶 2瓶 8、加速剂 2瓶 9、数据分析系统 1台 | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 7 | 恒温混匀仪 |  | 1.2维混匀技术。 2.可温度控制，具有可编程功能。 3.多重安全保护功能。 4.微处理器控制，温控线性好、振荡转速准确、波动小。 5.设有定时功能，0~100小时范围内任意设定培养时间。也可设定为不定时连续运转。 6.内置温度校准功能及短振荡点动功能。 7.直流无刷电机驱动、长寿命、免保养。 8.具有断电恢复功能，断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行，运行结束后蜂鸣提示。 9.转速范围：300 ~1500rpm； 10.振幅：≥3mm (水平回转)； 11.控温范围：0℃ ~100℃； 12.最大降温幅度：≥室温下降 20℃； 13.温度设定范围：0℃ ~100 ℃； 14.温度稳定性：≤±0.3℃； 15.模块温度均匀性：≤±0.3℃； 16.温度显示精度：≤0.1℃； 17.升温速度：≤15min (20℃ 至 100℃)； 18.制冷时间：≤30min (室温下降 20℃) @环境温度26℃； 19.制冷速度：≥7℃/min（100℃降至20℃）≥1.2℃/min（室温下降10℃）； 20.定时范围：1min ~99h59min 或 点动； 21.输入点烟：AC 100V ~230V, 50/60Hz； 22.功率：200W； 23.熔断器：250V, 3A, Ф5×20； 24.外形尺寸：≤W.196 x D.270x H.170mm； 25净重：≤10kg。 | 1.主机1台，96*0.2ml标准板 1个 2.15*0.5ml+20*1.5ml模块 1个 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 8 | 真空浓缩仪 |  | 1.可持续运行： 噪音水平 < 50 dB(A)；至少具备可选4个预设温度：室温、30℃、45℃、60℃，适用于不同样品的安全高效浓缩；至少3种可选操作模式（真空浓缩、真空干燥、离心）；至少3 种可选应用模式（水溶液、乙醇和高蒸汽压），针对不同溶剂样品，可缩短20%处理时间； 2.具备软刹车功能，防止样品重悬；耐化学腐蚀，免维护的PTFE 涂层隔膜泵，无需添加泵油 免维护感应驱动和耐化学腐蚀的不锈钢加热腔体； *3.至少配备2 种不同转子，适合于0.2 mL - 50 mL 不同体积的离心管、微孔板和PCR 板； *4.带真空街口： 允许外连设备使用系统整合的真空泵，将需要抽真空的设备（如干胶仪）连接到真空接口上即可，无需从系统中拆下。 5.尺寸：≤35*60*30cm； 6.净重：≤35kg。 | 1.主机 一台 2 .48*1.5-2.0ml转子 1个 3.96孔水平转子 1个 | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 9 | 电动移液器（八道） |  | 1.工作温度：5℃～40℃；空气相对湿度：10%～95%； 2.弹性吸嘴功能，至少8道，具有移液、分液、自动分液、按序分液、移液和混匀、稀释等多种功能，可自动移取体积0.5 µL至10 mL的液体； 3.至少具备5种功能模式，且可直接通过选项盘选择； 4.彩色液晶屏显示，可快速而简便地编程； *5.整个下半支可高温高压灭菌； 6.可调整液体属性； 7.内置RFID 芯片，可读取或添加数据； 8.具有通道指示器； *9.独立通道，每个通道可单独拆卸，每个模式下自动保存最近10次的设置； 10.重量：≤180g； *11.锂聚合物电池，一次充电可至少加样100块96孔板； *12.量程：50-1000µL； 体积：50μL 不准确度：≤±8.0% 不精确度：≤±1.2% 体积：100 μL 不准确度：≤±6.0% 不精确度：≤±0.9% 体积：500 μL 不准确度：≤±2.7% 不精确度：≤±0.4% 体积：1000μL 不准确度：≤±1.2% 不精确度：≤±0.3% | 八道电动移液器 一支； 充电支架一个 | 支 | 1 | 是 | 否 |
| 10 | 真空泵 |  | 1.配有两个压力表和调节器调节器； 2.1/4”接头，可接真空软管； 3.泵：1/8HP,～25”Hg,1.5CFM； 4.尺寸：约20*13*20CM； 5.电压：220V 50Hz。 | 主机一台 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 11 | 单道可调移液器 |  | 1.单道，重量≤115g； *2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌； 3.伸缩式弹性吸嘴设计； 4.四位数字放大体积显示； 5.密度调节窗口，适用于不同密度的液体； *6.每套移液器至少包含6支，量程分别为0.1-2.5ul、0.5-10ul、2-20ul、10-100ul、20-200ul、100-1000ul； 7.移液精度： 体积：0.1-2.5ul，不准确度≤3.0%，不精确度≤2.0%； 体积：0.5-10ul ，不准确度≤2.0%，不精确度≤1.0%； 体积：2-20ul，不准确度≤1.5%，不精确度≤0.5%； 体积：10-100ul，不准确度≤0.8%，不精确度≤0.3%； 体积：20-200ul，不准确度≤0.8%，不精确度≤0.3%； 体积：100-1000ul，不准确度≤0.8%，不精确度≤0.3%； | 每套含六支，量程分别为0.1-2.5ul、0.5-10ul、2-20ul、10-100ul、20-200ul、100-1000ul | 套 | 2 | 是 | 否 |
| 12 | 生物安全柜 |  | 1.显示方式：LCD； 2.气流方向：70%循环、30%排放； 3.主过滤器类型：HEPA； 4.排气过滤器类型：HEPA； 5.灭菌灯类型：石英高效紫外线杀菌灯； 6.环境温度（℃）：10~30； 7.相对湿度（RH）：≤85%（25℃时）； 8.大气压力（Pa）：80~105； 9.主过滤器效率（％）：≥99.999(针对0.1~0.2μm的微粒系)； 10.排气过滤器效率（％）：≥99.99(针对0.3μm的微粒系)； 11.流入气流平均流速（m/s）：0.53； 12.下降气流平均流速（m/s）：0.35； 13.下降气流控制精度（m/s）：±0.015； 14.风速分辨率（m/s）：0.01； 15.压差显示范围（Pa）：0~500； 16.压差显示精度：±1%； 17.噪音水平dB（A）：﹤67； 18.振动半峰值（μm）：≤5； 19.照度（Lx）：≥650； 20.具有HEPA（ULPA）状态自检功能； 21.具有HEPA（ULPA）失效预警功能； 22.具有HEPA（ULPA）失效报警功能； 23.具有HEPA（ULPA）破损报警功能； 24.手动/自动可选功能； 25.具有压差显示功能； 26.具有风量显示功能； 27.具有静音功能； 28.具有预设消毒功能； 29.具有计时监视功能； 30.具有时钟显示功能； 31.工作区参考尺寸（mm）：1230*635*655； 32.外型参考尺寸（mm）：1500*820*2270； 33.净重（kg）：≤250； 34.功率（W）：≥800； 35.电源：AC 220V 50/60Hz。 | 主机一台 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 13 | 气密性固定角转 | 15ml适配器 | 1.与现有Eppendorf 5910R离心机匹配； 2.气密性高速角转，适用于5–50mL不同离心管的离心； 3.最大相对离心力：≥20,133×g（≥12,100 rpm）； 4.快速锁定转子盖，可以安全离心危险样品； *5.铝合金材质； *6.45°转子孔角度； 7.转子、转子盖和适配器均可高温高压灭菌。 | 15ml适配器*3 | 个 | 1 | 是 | 否 |
| 14 | 啮齿动物气管插管系统 |  | 1.包括啮齿动物工作台、大小鼠插管包和小动物喉镜。 2.啮齿动物工作台 可支撑啮齿动物在45度的位置,可进行气管插管、药物灌注及其它类似操作。 3.大小鼠插管包包括所有要做快速、高效、小创伤大小鼠气管插管术所需的工具，含可高压插管窥镜,施药器,气管内导管导线,一个门齿环，剪刀，全棉脐带线,气管插管的检定窥镜和一个简短的插管视频教程。 4.小动物喉镜可充电，包括电池手柄，喉镜头。 | 1.小鼠插管包 1个 2.插管台 1个 3.喉镜(含电池3块) 1个 | 套 | 2 | 是 | 否 |
| 15 | 加热制冷 恒温震荡 金属浴 |  | 1.温度控制范围：15℃-100℃，温度控制精度：≤±0.5℃，温度均一性：≤±0.5℃； 2.调速范围：200-1500rpm； 3.时间设置范围：1min-99h59min； 4.工作环境温度：5-40℃； 5.功率：≥200W； 6.显示屏：LCD。 | 金属浴1台 加热块附件4套: 1、0.5ml离心管24孔 2、1.5ml离心管24孔 3、2.0ml离心管24孔 4、5.0ml离心管 8孔 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 16 | 单道移液器 |  | 1.单道，重量不超过150g； 2.耐高温抗腐蚀； *3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌； 4.伸缩式弹性吸嘴设计； 5.四位数字放大体积显示； 6.密度调节窗口，适用于不同密度的液体； 7.每套移液器至少包含9支，量程分别为0.1-2.5ul,0.5-10ul,2-20ul，10-100ul, 20-200ul,30-300ul,100-1000ul，0.5ml-5ml，1ml-10ml； 8.移液精度： 体积：0.1-2.5ul，不准确度≤3.0%，不精确度≤2.0%； 体积：0.5-10ul， 不准确度≤2.0%，不精确度≤1.0%； 体积：2-20ul，不准确度≤1.5%，不精确度≤0.5%； 体积：10-100ul，不准确度≤0.8%，不精确度≤0.3%； 体积：20-200ul，不准确度≤0.8%，不精确度≤0.3% 体积：30-300ul，不准确度≤0.8%，不精确度≤0.3%； 体积：100-1000ul，不准确度≤0.8%，不精确度≤0.3%； 体积：0.5ml-5ml，不准确度≤0.5%，不精确度≤0.2%； 体积：1ml-10ml，不准确度≤0.4%，不精确度≤0.1%； | 每套含单道移液器9支 10ul盒装吸头 20ul盒装吸头 100ul盒装吸头 200ul盒装吸头 1000ul盒装吸头 | 套 | 1 | 是 | 否 |
| 17 | 电泳仪+电泳槽 |  | 1. 工作环境： 1.1 工作温度：0-40°C 1.2 工作和存储湿度：0-95% 1.3 工作电源：100-240V 2. 用途： 用于蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验，可适应变性凝胶电泳和天然凝胶电泳。 提供微型胶的快速、高质量的印迹转移。可在1小时内转移2块7.5×10cm的胶。带有冷却装置，可吸收转移过程产生的热量。 3.性能与技术要求： *3.1同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验； 3.2 胶面积：8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：10.1 x 8.2 cm； #3.3 玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶； #3.4灌胶系统：平行排列设计，弹簧杠杆设计，密封性好； #3.5 上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样； 3.6 电泳梳：塑料电泳梳，制胶过程中，内置的脊避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合； *3.7模块化：可换置转印（western blot）等模块； 3.8 参数设置灵活。可以200V电压转移，也可以30V转移。 3.9 在低压下也能获得高效、稳定的转移。 #3.10 具有超冷却芯和水循环装置，可用于酶(4℃)或高强度转移； 3.11 阴极用涂有铂的钛作成，阳极采用不锈钢； 3.12 整体大小：16×12×18 cm；最大胶尺寸：7.5×10 cm；缓冲液体积：≤450 ml；胶容量：4块小胶。 | 缓冲液槽，带电缆线槽盖，电极装置，电泳模块，小型电泳缓冲液挡板，2个制胶架，4个制胶框，5个10孔梳，5个短玻板，5个长玻板，上样引导装置、 2个凝胶支架转印夹、4个海绵垫、1个电转印模块、1个蓝色制冷芯、带电源连接线的缓冲液槽和盖 | 套 | 3 | 是 | 否 |
| 18 | 十二道移液器 |  | 1.耐高温抗腐蚀； *2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌； 3.所有量程均为四位数字体积显示； 4.伸缩式弹性吸嘴设计； 5.密度调节功能，适用于不同密度的液体； 6.移液精度： 30-300 ul，移液器不准确度≤0.8%，不精确度≤0.3%； | 300ul一支 | 支 | 2 | 是 | 否 |
| 19 | 连续分液器 |  | 1.不同彩色标识 2.自动识别分液管，无需计算体积 3.漏斗形设计 4.纯聚丙烯制成 5.加长型分液管吸嘴（2.5mL、5 mL 和 10 mL） 6.刻度优化，便于查看溶液体积 7.9 种量程（涵盖0.1 mL、2.5ml、5ml、10ml、15ml、20ml、30ml、40ml、50 mL） | 连续分液器一支 | 支 | 4 | 是 | 否 |
| 20 | 瓶口分液器 |  | 1.抗化学腐蚀； 2.根据精密的刻度进行体积的快速设定； 3. 提供适合容器高度的伸缩管； *4.可高温高压灭菌，无需拆卸； *5. 具有安全帽防止漏液； *6. 具有不同介质的精细调节装置。 | 瓶口分液器一支 | 支 | 2 | 是 | 否 |
| 21 | 十二道移液器 |  | 1.耐高温抗腐蚀； *2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌； 3.所有量程均为四位数字体积显示； 4.伸缩式弹性吸嘴； 5.密度调节功能，适用于不同密度的液体； *6.移液精度： 0.5-10ul，移液器不准确度≤2.0%，不精确度≤1.0%。 | 10ul一支 | 支 | 2 | 是 | 否 |
| 22 | 隔膜真空泵 |  | 1.抽气速度（L/Min)：60； 2.极限压力：≥0.08Mpa； 3.真空度：≤200mbar； 4.正压：≥30Psi； 5.泵头：2； 6.进气孔径（mm)：6； 7.电机功率（W)：160； 8.工作环境温度（℃）：7-40； 9.泵体工作温度（℃）：＜55； 10.噪音（dB）：＜50； 11.外形尺寸（mm)：大约300*160*235； 12.整机重量（kg）：≤10。 | 主机一台 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 23 | 气瓶手推车 |  | 钢材质，用于40L气瓶搬运 |  | 台 | 3 | 否 | 否 |
| 24 | 单道移液器 |  | 1.单道，重量≤115g； *2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌； 3.伸缩式弹性吸嘴； 4.四位数字放大体积显示； 5.密度调节窗口，适用于不同密度的液体； *6.每套移液器至少包含5支，量程分别为：0.1–2.5μl、2-20ul、20-200ul、100-1000ul、0.5-5ml； 7.移液精度: 体积：0.1-2.5ul，不准确度≤3.0%，不精确度≤2.0%； 体积：2-20ul， 不准确度≤1.5%，不精确度≤0.5%； 体积：20-200ul，不准确度≤0.8%，不精确度≤0.3%； 体积：100-1000ul，不准确度≤0.8%，不精确度≤0.3%； 体积：0.5ml-5ml，不准确度≤0.5%，不精确度≤0.2%； | 包含： 0.1–2.5 μl（5把）、2-20ul（5把）、20-200ul（5把）、100-1000ul（4把）、0.5-5ml（4把） | 支 | 23 | 是 | 否 |
| 25 | 超声波清洗器 |  | 1.槽容量：≥0.6L； 2.槽材质：不锈钢； 3.振荡频率：约42KHz； 4.功率：35~50w； 5.功能：定时器至少具备90、180、280、380、480秒5个档位，防止忘记关机。 | 一台主机 | 台 | 3 | 否 | 否 |
| 26 | 上皮细胞跨膜电阻仪 |  | 1. 校正系统用电极，充电器； *2.膜电压范围： ± 999.0 mV； *3.电压测量精度：≤ 0.1 mV； 4. 电阻范围： 0 to 10,000 Ω； *5.电阻分辨率：≤ 1 Ω； 6. 交流方波电流： ± 10 μA nominal at 12.5 Hz； 7. 电源： 内置 6 V NiMH 2,200 mAH电池，外接12 VDC电源供充电； 8. 每充电12h电池可用时间： ≥8 hrs； 9. 模拟输出： 1–10 V (1 mV/ohm)； 10. 环境要求： 11. 温度： 10–38 °C，相对湿度：0–90% ； 12. 尺寸约20 × 10 ×5 cm； 13. 重量不超过2 kg。 | 主机一台，电极 | 台 | 1 | 是 | 否 |
| 27 | 微型个人离心机 |  | 1.电源：220V 50HZ； 2.转速：≥8000转／分； 3.离心力：约3000g； 4.外形尺寸：约155×175×125mm； 5.速度控制：自动恒速； 6.驱动方式：直接驱动。 |  | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 28 | 实验室真空过滤器 |  | 1.最大真空度：≤120mbar； 2.最大流速：≥18L/min ； *3.过滤杯灭菌方式：可在121℃高温高压灭菌30分钟； *4.接收瓶灭菌方式：可在121℃高温高压灭菌30分钟； 5.过滤杯连接方式：旋卡式； 6.过滤杯容积：≥500ml；过滤杯材质：聚醚砜； 8.接收瓶容积：≥500ml；接收瓶材质：硼硅玻璃； 10.噪音：≤50dB； 11功率：≥60W； 12.具有接收瓶盖，底部有排水口； 13.配固定座；固定座材质：硅胶；带缓冲杯； 14.具有真空调节阀； |  | 台 | 1 | 否 | 否 |

04包：生物医学工程学院科研发展支持项目-设备购置-01

校内分包号：bie-19q74-01

本包核心产品： 序号1 无创夜间睡眠监测仪

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无创夜间睡眠监测仪 | PSG主机；夜间摄像系统；无线数据传输系统；数据处理系统 | (1) PSG监测系统； (2)同步夜间红外摄像系统； (3)主机彩色高清液晶触摸屏操作，直接在显示屏上操作进行初始化，同时在屏幕上显示实时心率数值和波形，实时血氧数值和波形，实时脉搏波形和脉率数值，并可进行探头连接信号检测，防止设备未连接或连接有误； (4)具有连续无创血压监测功能，可监测并且实时查看连续每搏的收缩压和舒张压波形和数值，血压数值单位为毫米汞柱(mm Hg)，且其他睡眠生理参数进行同软件分析； (5)配备数据处理系统；不低于CPU：i5-9400；6核；内存：DDR4，8G；硬盘：1TB；集成显卡；显示器：21.5英寸，1920×1080分辨率； (6)软件具有心电散点图功能，以依次发生的2个RR间期分别作为横、纵坐标，构成直角坐标系，用于分析常见心律失常症状；软件具有3D脑电地形图和癫痫棘波分析功能，从俯视、左侧、右侧三个方位进行查看脑电地形图，且自动识别癫痫诱发时特征棘波波形； (7)备具有无线遥测功能，通过内置蓝牙模块实时无线数据传输，患者可在睡眠室自由活动。 | PSG主机；胸部绑带；腹部绑带；麦克风；热敏传感器；压力气流传感器；无线传输设备；腿动传感器；SpO2探头；心电电极线；夜间摄像摄像头；数据处理系统。 | 套 | 1 | 是 | 否 |

05包：生物医学工程学院科研发展支持项目-设备购置-02

校内分包号：bie-19q74-02

本包核心产品： 序号3  二氧化碳培养箱

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外光学运动捕捉摄像机 |  | 1.分辨率：≥2048 x 2048； 2.帧速：30-180FPS，可调，最大≥250FPS； 3.延迟：≥5.5ms； 4.快门：全局快门； *5.最大捕捉距离：≥30m； 6.LED：≥170个，850nm红外，亮度可调； 7.镜头：12mm F#1.8 51°； 8.状态显示：数字LED显示摄像机编号，彩色LED显示摄像机工作状态；9.接口：具有PoE功能的千兆网接口； *10.辅助瞄准：辅助瞄准按钮，可切换至2D的实际灰度场景预览视角； *11.提供国际EMC专业认证机构出具的证书。 | 红外摄像机1台 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 2 | 大鼠转轮式疲劳仪 |  | 1.转速：5-40转/分钟； 2.刺激电压：直流方波100V； 3.电流限流：0.20-2.5mA； 4.电击耐受时间设定：1-10秒； 5.转轮参考尺寸：外径450mm 内径300mm宽65mm； 6.参考跑道尺寸：宽65mm 高75mm 弧面长度650mm； | 主机1台，5轮跑台 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | 二氧化碳培养箱 |  | 1.工作条件： 1.1工作环境温度： 18-34℃； 1.2电源：1/N/PE AC; 220V ，50 Hz/60Hz； 2．技术要求： 2.1工作体积：≥165升； 2.2标配搁板≥3块； 2.3温度控制范围：高于室温3℃～55℃； 2.4温度控制精度：≤±0.1℃； 2.5温度均一性: ＜±0.3℃； 2.6具有温度跟踪报警功能； 2.7温度显示：触摸屏； 2.8 直热式保温； 2.9 温度探头：双温度探头，一备一用； 2.10二氧化碳控制范围：0～20%； 2.11二氧化碳控制精度：≤±0.1%； 2.12具有二氧化碳跟踪报警； 2.13二氧化碳浓度控制：IR红外传感器，发射光源为半导体，可耐受180度高温灭菌。 2.14 编程上下限可跟踪报警。 * 2.15 180℃干热灭菌程序，除HEPA滤器外全部配件在位灭菌。 2.16开机自动校正，高温灭菌后零点校准。 2.17 显示控制：触摸屏，中文操作界面。 2.18在3分钟记录一次的条件下，可自动记录≥15天全部运行数据。 *2.19 腔内HEPA过滤系统：正常运行条件下，开门30秒，在关门5分钟后，腔内洁净度可达ISO5级别。 2.20 腔内冷凝点设计：减少腔内冷凝水。 * 2.21 无水盘，低水位报警。 | 主机1台，搁板3层，HEPA过滤器 | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 4 | 超微量分光光度计 |  | *1. 波长范围（nm）：185-910； 2. 检测单元：≥2048 像素线型 CCD 阵列； 3. 最小样品量（μl）：≤0.5； 4. 最小光程长度（mm）：≤0.05； 5. 波长准确性 (nm)： ≤±1； 6. 光谱分辨率 (nm)： ≤1.8(FWHM at Hg 253.7nm)； 7. 最低检测浓度：≤2ng/μl (dsDNA)； *8. 最高检测浓度：≥15000ng/μl (dsDNA)； 9. 检测时间：＜5秒； 10. 吸光度精确性：≤0.002 (1mm 光程 )； 11. 吸光率准确性：≤3%(at .65A at 350nm)； 12. 比色皿加热温度 (℃ )：37±0.5； 13. 比色皿搅拌速度 (RPM)：150-850； 14. 比色皿光程 (mm)：10、5、2、1； 15. 比色皿最低检测浓度：≤0.4ng/μl dsDNA； 16. 比色皿最高检测浓度：≥750ng/μl dsDNA； 17. 数据接口：USB； *18. 无线连接：Wifi； 19. 软件升级：U盘升级； 20. 电源：AC110V-220V 50HZ/60HZ 电源适配器； 21. 重量：约2.1KG。 |  | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | 恒温混匀仪 |  | 1.混匀频率最高≥ 3,000 rpm； 2.二维混匀操控技术，可控的、二维圆周运动方式混匀液体； 3.具有防溅射功能； 4.热盖可防止形成冷凝水； 5.独立传感器控制的模块 具有温控精准性和均一性； 6.金属浴技术； 7.可快速更换加热模块； 8.低噪音； 9.预设程序按键和温度按键； 10.可选择多种可替换式的加热模块，如24x1.5ml模块，微孔板模块； 11.人体工程学设计。 | 主机一台，24x1.5ml模块一个，微孔板模块一个 | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 6 | 超高灵敏化学发光成像仪 |  | 1. 工作环境： 1.1 工作温度：10-28°C； 1.2 工作和存储湿度：10-85%； 1.3 工作电源：100-250V； 2. 用途： 采集化学发光（chemiluminescence）、比色（colorimetric）、荧光（fluorescence）及Stain-Free免染成像等核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜等的数字图像，并对获得的图像进行数据分析。并可升级至全能型成像系统，使其具备RGB+2IR多通道荧光成像功能。 3. 性能与技术要求： 3.1 硬件性能 3.1.1 功能涵盖：化学发光，光密度成像，荧光成像，Stain-Free免染成像等，应用范围包括但不仅限为： - 核酸凝胶：Ethidium bromide、SYBR® Green、SYBR® Safe、SYBR® Gold、GelGreen™、GelRed™、Fast Blast™、Texas Red、Fluorescein、Oligreen、Picogreen、GelStar； - 蛋白凝胶：Coomassie Blue、Copper stain、Zinc stain、Flamingo、Oriole、Silver stain、Coomassie Fluor Orange、SYPRO Ruby、Krypton； - 印迹膜：Chemiluminescent、Colorimetric、SYPRO Ruby、Coomassie Fluor Orange、Alexa Fluor 488、DyLight 488、Qdot 525、Qdot 565、Qdot 625。 *3.1.2 CCD检测器：增强型超冷CCD检测器，分辨率≥6.1M pixel（2,758x2,208）； *3.1.3 ≥12英寸触摸屏控制，支持2点以上触控功能； 3.1.4 425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：≥70％，绝对Q/E峰值：≥75%@525nm； 3.1.5 CCD暗电流：≤0.002 e/p/s；CCD读出噪音：≤6 e-rms ； 3.1.6 使用f/0.95快速对焦镜头，提高进光量的同时完成自动聚焦； 3.1.7 自动优化曝光功能，所有成像过程均保持自动对焦； 3.1.8 ≥16bit数据采集（65,536灰度级，4.8OD），所有样品动力学范围>4个数量级； 3.1.9样品托盘能自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能； *3.1.10 样品托盘设计：化学发光、紫外和免染样品成像；白光样品盘（将透射紫外转换为透射白光，考染、银染及其他蛋白成像）；光源：反射白光，透射紫外； 3.1.11 滤光片转轮位置：8位（5色荧光、标准滤光片、平场校正、化学发光）； 3.1.12 紫外光源：302nm； 3.1.13 最大成像面积 ≥16.8 x 21 cm； 3.1.14 UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶； 3.1.15 自动模式，手动模式， 累积曝光模式，化学发光预览模式； 3.1.16 数据传输：USB及局域网； 3.1.17 累积曝光多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，可以挑选最中意的图像保存。 3.2 软件功能： 3.2.1 触屏软件控制系统； 3.2.2 支持多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码，以保护数据安全； 3.2.3 系统管理员功能，可定义其他用户操作权限； 3.2.4 可通过USB及Internet输出原始格式数据，及TIF、JPEG格式图片； 3.2.5 显示过饱和像素； 3.2.6 电脑分析软件可对数据进行优化、定量、分析图像及报告输出； 3.2.7 软件可自由安装于多台电脑，同时分析； 3.2.8 添加各种格式的文字注释； 3.2.9 自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算； 3.2.10 相对含量百分数分析； 3.2.11 绝对浓度、密度计算； 3.2.12 12种预设染料颜色标记显示及输出； 3.2.13 多幅图像合并显示并分析功能； 3.2.14 报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等； 3.2.15 图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg、.mscn； 3.2.16 数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出； 3.2.17 配有软件操作指南flash； 3.2.18 软件免费升级； 3.2.19 中文版、英文版软件自由切换。 | 整合式主机1台，操作软件1套，白光屏1个，紫外盘1个，免染盘1个 | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 7 | 4度冰箱 | 主机；电源线 | 1.控温方式：机械控温； 2.温区：单温柜； 3.开门方式：侧开门箱体； 4.颜色：白色； 5.冷方式：风冷； 6.能效等级：3级； 7.压缩机：定频 ； 8.放置方式：立式； 9.容积：≥270L； | 主机，1台 说明书，1份 电源线，1根 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 8 | 烘箱 | 主机；电源线 | 1.箱体：采用钢板表面经静电喷涂处理。 2.四角呈圆弧过渡，隔板间距可调，风道侧板与底加热罩快拆式结构。 3.立式双风道垂直热风循环。 4.调速式风机。 5.独立限温报警系统。 6.控温范围：RT+10-300℃。 7.恒温波动度：≤±1.0℃ 。 8.温度分辨率：≤0.1℃。 9.工作环境温度：+5-40℃。 10.加热功率：≥2KW。 11.容积：≥120L。 | 主机，1台 说明书，1份 电源线，1根 | 台 | 1 | 否 | 否 |

06包：生物医学工程学院科研发展支持项目-设备购置-03

校内分包号：bie-19q74-03

本包核心产品： 序号1  5人睡眠测评系统

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5人睡眠测评系统 |  | 1.检测发射器重量：≤20g； 2.动态续航时间：≥8h； 3.心电： A/D转换≥19位，频响0.5-100Hz； 4.血氧： A/D转换≥12位，精度≤±2%； 5.体温： 精度≤±0.2℃，分辨率≤0.1℃； 6.呼吸/体容积变量： A/D转换≥24位，频响0.05-0.5Hz； 7.体位角分辨率：≤1°； 8.视频监测：夜视，分辨率≥1080p； 9.数据处理系统：主要配置不低于酷睿八代i7处理器，8G内存， 23英寸显示器。 | 1、睡眠测评系统捡拾发射器及收纳盒5套； 2、睡眠测评系统app及配套移动终端Pad（含充电器）5套； 3、睡眠测评系统音视频单摄像头同步版PC软件1套； 4、睡眠测评系统高清夜视音视频单机位设备1套； 5、 数据处理系统1套； 6、 免费云数据存储管理服务12个月； 7、 免费软件更新及后台技术支持服务12个月。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 2 | 磁共振兼容眼动追踪设备 |  | 1、虚拟现实眼动跟踪模组硬件： *1)帧率：≥100Hz（USB2.0）； 2) 延迟：<5ms； 3) 精度: <0.5； 4) 视场角: >110； 5) 眼动模组植入方式：可拆卸； 6) 单个眼动跟踪模组重量：24±1g； 7) 双眼配件可各自独立使用； 8) 通过连接器可将双眼连接共同使用； 9) 辅助LED灯≥8颗，波长850nm； 10) 配件需要有凹槽可插入视力矫正镜片，配件需要有缺口可将镜片取出； 11) 搭配200、400、600度的近视镜片，可提供定制眼镜片服务； 12) 连接方式：USB 2.0/3.0； 眼动数据信息： 眼球追踪过程中需要记录如下详细眼睛与眼动数据 *1)瞳孔半径 *2)瞳孔在眼图中的位置 *3)上下眼皮距离 *4)注视点坐标（x,y ) 5) 自定义校准接口 6) 虹膜验证与识别 7) 眼图 2、眼动分析系统软件： 1) 内容创建：标准Unity场景Demo源代码，提供Unity内容开发服务； 2) 运行环境（Runtime）：API接口：C++ ；Plugins：Unity、Unreal； 3）【AOI划分】划分感兴趣区的工具，划分后可对经典指标进行一键统计； (1) 含圆形、方形两种圈定方式； (2) 可为AOI命名； (3) 具备动态AOI功能，可为视频插帧、减帧，动态AOI可自动根据两帧调节大小与路径。 4）【描点归纳】可将视频、3D虚拟现实、实时摄像中的注视点汇总到一个感兴趣的平面图中。 5）【可视化结果】包含过程回放、轨迹图、热图，统计分析图表直观展现眼动模式。 6）【过程回放】，以第一人称视角回放被试参与实验的整个过程，叠加注视点。 7）【轨迹图】，用圈的大小表示注视时长，用直线代表眼跳。 (1) 轨迹图中注视点的透明度、边缘大小可调。 (2) 可调节绘制轨迹的滑窗，只绘制一定滑动时间段的轨迹。 8）【注视热图】可根据之前设置的被试变量进行分组的注视热度叠加。 (1) 注视热图的表现形式分为彩度热图与透视热图两种。 (2) 彩度热图用红色表示注视最多的区域，递减为橙色、黄色、绿色，没有颜色覆盖的为没有集中注视的区域。 (3) 透视热图将整个视图用黑色蒙版覆盖，注视越多的地方蒙版越透明。 (4) 在热度的累加方式上有统计热图与累计热图两种方式。 (5) 统计热图中将分组中所有人的注视时长进行统计，整体计算热度分布并呈现。 (6) 累计热图中将分组中每个人的热图进行简单叠加。 9）【统计分析】可将经典的统计分析指标按AOI以表格及柱状图的形式表示。 (1) 注视次数。 (2) 注视时长。 (3) 首次注视前次数。 (4) 首次注视前时间。 (5) 回看次数。 (6) 瞳孔直径。 10）【报告生成】一键生成诊断报告，并可直接打印。 (1) 可选择需要进行判断的AOI与判定标准，来判定当前记录的眼动正常或异常。 (2) 可选择比较性的AOI判定标准，通过比较对两个AOI眼动指标判断正常或异常。 (3) 可直接生成诊断报告并打印。 (4) 被试的信息会直接在打印报告中体现。 11）【灵活改进】提供SDK开发包，支持二次开发，支持眼动分析指标定制。 | 分析软件1套 | 台 | 1 | 否 | 否 |

07包：生物医学工程学院科研发展支持项目-设备购置-04

校内分包号：bie-19q74-04

本包核心产品： 序号4  振动切片机

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动物运动轨迹跟踪及电动微推进系统 |  | 1.工作温度：10-40℃； 2.工作湿度（相对湿度）：5-95%； 3.工作电源：220 (at 50 Hz) VAC； | 1）基础模块 2）试验和硬件控制模块 3）黑白摄像机套装 4）电动微推进器 5）颅钻2台 | 套 | 1 | 是 | 是 |
| 1.1 |  | 动物运动轨迹跟踪系统 | 1.通过视频跟踪技术实现行为轨迹跟踪，可以用于大小鼠水迷宫、旷场、T/Y迷宫等行为学研究。也可以用于悬尾实验、强迫游泳实验等跟踪啮齿类动物的试验，各种昆虫、鱼类，家畜等研究。 2.可对已录制好的多个视频进行批处理分析。 3.可以同时观察不少于96个区域。可以同时对多个观察区设定进行旋转、调整比例大小等。可自动识别观察对象，也可以用灰度梯度法，静态减影法、动态减影法、微积分法来识别。可以应对几乎所有的困难的试验环境。可以识别动物的理毛、跳跃、支撑性直立、非支撑性直立、蜷缩、嗅探、行走、休息、摄食和饮水等行为。 4.提供至少四种数据采集方法：实时采集、实时采集并录制视频、录制视频后采集数据、采集预先录制视频的数据。 5.在采集轨迹数据的同时可以手动记录一些特殊的行为，可标定的行为动作数量无限制，可以设定点行为，持续事件和互斥事件。 6.可以通过视频追踪转化为TTL/SDI信号，发出控制命令，自动控制动物神经信号采集的开始和停止记录，控制八臂迷宫的门开启，控制电刺激等操作。 7.提供综合数据筛选和分析功能。 8.可以分析不少于10只动物在同一观察区域内的交互行为 9.可以导出轨迹原始数据和统计分析数据，导出格式为xls 或 txt 文件。 10.可以直接输出轨迹可视化的结果图片，直接显示动物运动轨迹的热区图。 11.可以提供以下行为活动技术参数： 运动速度； 运动距离； 区域内数据；到某区域的距离；到某点的距离；区域穿梭； 到某点得朝向； 朝向； 转动角度； 转动角速度； 迂回程度； 运动强度； 活跃强度；旋转次数； 手动记录行为参数。 |  | 套 | 1 | 是 | 是 |
| 1.2 |  | 电动微推进器 | 1.电动微推进器，电动控制的液压推进方式； 2.可与定位仪操作臂固定； 3.可预先选择≥10个预定义的速度设置，范围1 µm/sec. to 4 mm/sec； 4.步进范围：0.1μm至99.9μm，分辨率为≤0.1μm； 5.行程范围≥25mm； 6.提供有线控制器；主机屏幕显示读数。 7.转速：0---35000转/分钟。 8.功率：65W； 9.夹头：直径2-3mm； 10.扭矩：250-280gf.cm； 11.手动无极变速调节功能； 12.脚踏板控制开关； 13.正反转任意切换； 14.自动过载保护功能。 |  | 套 | 1 | 是 | 是 |
| 2 | 脑立体定位及微操作系统 |  | 1.工作温度：10-40℃； 2.工作湿度（相对湿度）：5-95%； 3.工作电源：220 (at 50 Hz) VAC； | 1）双臂脑立体定位仪 2）小鼠适配器 3）夹持器2个 4）超微量操作泵 5）纳升操作泵 6）适配器连接线 7）手术显微镜 | 套 | 1 | 是 | 是 |
| 2.1 |  | 脑立体定位仪 | 1.耳杆位置高度50-55毫米,尖端15-20度倒角，表面积5-7平方毫米。 2.操作臂移动范围上下、左右、前后≥80mm，机械刻度≤0.01毫米。 3.电极臂的Z轴可水平面360°旋转，与XY平面角度0° - 90°，可调，精度为≤2°。 4.传感器精度≤100微米。 5.底座参考尺寸为17x 10英寸。 6.X，Y，Z轴行程≥80mm，精度为≤10um。 7.垂直方向操作臂角度设置0-90度，2度的增量。 8.可180度旋转并随时锁定任意位置。 9.适配器水平位移≥44mm。 10.配置一个鼻子、齿（腭）和耳杆。 11.配置至少大鼠、小鼠适配器。 12.激光刻度及开放式的U形底座设计。 13.材料表面容易清洗并耐磨耐，划不会刮花。 14.材料表面容易清洗并长期保持良好的清洁度。 15.耳棒水平位置上下≥10mm位移空间。 16.腹侧耳棒水平位置≥20毫米。 17.夹持器加持范围2.8mm到11mm 18.夹持器用于将电极固定在一个塑料夹子上，使几个电极紧密地放在一起。 |  | 套 | 1 | 是 | 是 |
| 2.2 |  | 超微量操作泵 | 一、超微量操作泵由超微量操作泵，纳升微量操作泵组成。 二、技术参数： 1.夹持针筒直径为5.5mm-9mm的0.5 uL到1mL的微量注射器； 2.微电脑控制器主机可同时或独立控制≥2个通道； 3.微电脑控制器，采用膜键盘和LCD显示来操作。 4.可设置注射模式、抽取模式、注射体积、转速、注射器型号等参数； 5.设置参数可以被储存记忆，当注射单位一开启，该参数能立即响应； 6.注射泵可固定于微操，也可固定于脑立体定位仪上进行注射或回抽； 7.拥有微步模式，步进数：≥20000 (63mm)； 8.步总进距离：≤3.2μm/步； 9.圆桶注射泵推力：≥400 gram； 10.最小注射容积：≤0.58 nl/步，5-25nl容量，最大注射速率：≥700 步/秒； 11.玻璃管外径：约1mm； 12.玻璃管内径：约0.5mm； 13.步进：≤12.7um/步进； 14.注射速度：最慢，≤1.617nl/分，最快≥1287nl/秒； 15.最小体积：≤0.1nl； 16.最大每个步进注射量≥4527nl； 17.重量约1.9kg。 |  | 套 | 1 | 是 | 是 |
| 2.3 |  | 动物手术显微镜 | 1.主镜目镜：单人双目0-90度可变角调节观察目镜 2.主镜目镜：10X 广角，带视度调整，视度调节范围：双目±6D 3.前后调倾范围：≥±45° 4.左右调倾范围：≥±30° 5.瞳距调节范围：55mm-75mm 6.放大倍数：4X-20X（无极连续变倍） 7.视场直径：12.5mm-60mm 8.工作距离：≥200mm 9.配备手术专用大物镜 10.照明形式：宽径光导纤维 11.照明光源：15V/150W卤素灯（两组可转换光源） 12.照明控制方式：四级调光 13.照明照度：≥80000LX 14.照明电源控制:220V±10% 50Hz 15.横臂伸展长度：≥1050mm 16.上下调节范围：＞200mm 17.脚控电动微调焦范围：40mm±10mm |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | 神经记录分析系统 |  | 1.工作温度：10-40℃； 2.工作湿度（相对湿度）：5-95%； 3.工作电源：220 (at 50 Hz) VAC； | 1.LED光源2套 2.光电检测系统 3.光路组件 4.数据采集及分析 5.多模光纤 6.磨针仪 7.数据处理系统 8.矿场箱 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 3.1 |  | 双色光纤记录系统 | 1.激发光中心波长（nm） 480 2.光纤输出功率范围（µW） 15~130 3.钙信号采样频率（Hz） ≥100 4.钙信号检测范围 0~255 5.最小有效可检测功率（pW） ≤0.6 6.基线噪声 <0.1 7.偏置噪音比 <1000 8.最大通道数目 7 9.摄像头像素≥480*640dpi； 10.数字输出通道≥3； 11.视频采集频率(Hz) 5-30 12.矿场箱参考尺寸 50*50*40cm |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 3.2 |  | 磨针仪 | 1.电源：INPUT：100-240VAC 50/60Hz 0.3A OUTPUT：12VDC 2A 2.X平移行程（mm）： X: ±12.5 mm 3.Z平移行程（mm）：Z:±12.5 mm 4.X旋转自由度（°）：360° 5.最大转速（rpm）：≥7000rpm 6.参考尺寸（长x宽x高）：240 mm x 126 mm x 50 mm 7.磨削电极直径（mm）：1-1.5mm |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 4 | 振动切片机 |  | 1.独立控制面板是图形化按钮。 2.带振动刀片的全自动切片机，可在自动切片模式下操作，也可在半自动切片模式下操作。 3.自动切片模式下带有样品回缩功能；半自动切片模式下可以手动执行回缩。 4.切片厚度设置：手动，以1μm递增；自动，最厚为1000μm；切片厚度可计。 5.切片频率（±10%）：≥85Hz（±10%）。 6.切片振幅：0-3mm，0.05mm增幅。 7.切片速度（±10%）：0.01-1.5mm/s。0.01 – 0.1 mm/s，0.01 mm/s 增幅；0.10 – 0.5 mm/s，0.02 mm/s 增幅；0.50 – 1.5 mm/s，0.10 mm/s 增幅。 8.返回速度（±10%）：1.0-5mm/s，0.5mm/s增幅。 9.样品垂直总行程：≥20mm（电动）。 10.切片范围： 0.5mm-45mm。 11.样品回缩：0-100μm（可调，可关闭）。 12.最大样品尺寸：带标准刀架：≥33×50mm；样品定位，可旋转：360°；样品座，可旋转：0-10°。 13.通过控制单元操作，可保存≥8组用户参数设置。 14.在生理条件下工作：冰浴盘和缓冲盘可拆卸。 15.外接式控制面板具有抚摸保护，左右手操作者都适用。 16.提供安全的刀片安装：可以适用剃须刀，注射刀片或者蓝宝石刀片，整片剃须刀可以插入刀架，无需将刀片截成两半；刀架可以翻折90°，以便插入刀片；具有防止缓冲液溢出功能。 17.集成的LED照明，5档不同的照明强度。 *18.具有振动检测器，可以针对刀片的垂直向移动（以μm计）进行自动检测。 19.振动检测器在进行垂直偏移校准时，通过刀架上的调节按钮把振动降到最低。 | 1.主机，1台 2.振动检测器，1件 3.缓冲液盘（金属，全套），1件 | 套 | 1 | 是 | 否 |