北京石油化工学院

科研平台-天然产物资源综合开发利用研究创新平台

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB7972

北京国际工程咨询有限公司

2020年4月

目  录

第一章    投标人须知	1

第二章    合同一般条款	21

第三章    政府采购合同格式	25

第四章    附件——投标文件格式	28

第五章    投 标 邀 请	59

第六章    投标人须知资料表	61

第七章    合同特殊条款	62

第八章    货物需求一览表及技术要求	63

第九章    疫情防控期间供应商承诺书	87

# 第一章    投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：北京石油化工学院。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.2.2  投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.2.3  投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.2.5  投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.6	遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章。

1.2.7	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包号的政府采购活动。

1.2.8	为本项目某包采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其它政府采购活动。

1.2.9	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商没有资格参加本项目的政府采购活动。

1.2.10	投标人必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格参加本项目的投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

1.6	本项目是否接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），详见招标文件第八章。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物和服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，内容如下：

第一章	　投标人须知

第二章	　合同一般条款

第三章	　合同格式

第四章	　附件——投标文件格式

第五章	　投标邀请书

第六章	　投标人须知资料表

第七章	　合同特殊条款

第八章	　货物需求一览表及技术要求

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。投标人如有对招标文件的澄清要求，应在购买招标文件后七个工作日内以书面形式提交，招标采购单位应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应在原公告媒体上发布澄清（变更）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件的语言应使用中文。投标文件中的外文材料需附中文翻译，评标时以中文为准。

7.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件3-1——投标设备、服务明细表

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2 税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 制造厂家的资格声明（格式）

7-4 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-5 制造厂家的授权书（格式）

7-6 投标人的财务状况报告

7-7社会保障资金缴纳记录

7-8具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-9近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-10信用声明

7-11招标文件要求的其他资格证明文件

附件8——业绩证明文件

附件9——售后服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

附件11——法定代表人授权书(格式)

8.2		除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明货物与服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是  文字资料、图纸和数据  。

9.3	对照招标文件技术要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，或申明与技术要求条文的偏差和例外，填写技术规格偏离表。

9.4	投标人应注意采购人在技术要求中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其它标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于招标文件的技术要求。

9.5	投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

### 10.		投标报价

10.1	本项目所有投标均以人民币报价，不接受其他货币报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件三）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1  投标货物包括标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

    - 货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	只能有一个投标方案和报价, 否则将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供 所投包号项目预算金额的1.5% 的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的收受人：北京国际工程咨询有限公司。银行账号信息见第五章。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；

（3）投标人恶意串通投标的；

（4）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

电汇、网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函。

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。投标人同时对多个包号进行投标时，如提供一份投标保证金的，应注明每包的投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定所涉及的包号的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内办理无息退还手续。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。中标人在领取中标通知书时须向招标代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的  90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　一　份和副本  五  份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人还需提供电子版投标文件1份（U盘），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。

13.3	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在招标文件要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.4	如对投标文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删等，必须由投标文件签字人（指法定代表人或经其正式授权的代表）在修改变更处签字并加盖公章。

13.5	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.6	投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

14.1	投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封（箱）表面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和投标文件正本一起封装。

14.2	为方便开标唱标，投标人应将“投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

14.3	投标保证金应与投标文件同时提交。为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。如投标保证金是以电汇、网银等转账方式提交的，投标人应将电汇底单复印件或网银转账界面的打印件等加盖投标人公章后密封在信封里。

14.4	所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明项目名称、招标编号、包号和“在（开标日期、时间 ）之前不得启封”的字样。(填入规定的投标截止日期)

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的即视为符合密封要求，招标采购单位不得拒收。

14.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、包号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4	投标有效期内投标人撤销投标文件的，其投标保证金将不予退还。投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5	在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标采购单位，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

17.2	开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。投标人不足3家的，不得开标。

17.3	除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员 签字确认。

17.5	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 18.	组建评标委员会

18.1	评标委员会根据政府采购有关要求和本次采购项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1	投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1	资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

19.1.2	符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1	在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.2	澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3	算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.	投标偏离与非实质性响应

20.1	对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2	在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

（1）未按规定要求交纳投标保证金的；

（2）除评分因素条款外的未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求或未按招标文件要求提供资格证明文件的；

（4）	投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）	不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

（7）	投标人串通投标的；

（8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

20.4	有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	比较与评价

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.4条。

21.3	投标相同品牌产品情况的处理

（1）提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由投标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和投标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

21.4	根据实际情况，本项目采用综合评分法：即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照招标文件中规定的评审因素的量化指标按包进行评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选供应商）的评标方法（每个评委按包分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。具体评分因素权重如下：

打分办法：

| 序号 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分(15分) |  |  |
| 1.1 | 业绩： （1）审查投标人所投产品的生产厂家近3年（2017年1月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）做过的产品的同类项目业绩（需包含核心产品，附合同主要部分复印件，至少包含合同首页、采购内容与金额、双方签字盖章页）,每提供1份业绩得3分，满12分。 | 12 |
| 1.2 | 内控制度： 具有明确的内控管理制度，内控制度清晰、完备，主要岗位职责明确，得3分 具有基本的内控管理制度，制度较完善，制度关键环节有缺失，得2分 不具有内控管理制度或者内控制度混乱，得0分 | 3 |
| 二、技术部分（55分） |  |  |
| 2.1 | 技术方案及性能：技术性能包括：投标文件对招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”的响应程度；技术方案与投标产品的配置；投标货物的先进性、可靠性等。 1）参数响应情况：全部满足招标文件要求，得30分。 “*”号项为必须满足技术指标；每有一项“#”号项不满足招标文件要求的，扣3分；其它普通指标，每有一项不满足招标文件要求的，扣1分。（扣完为止） 2）优越性：实质上优于招标文件要求的（含技术方案、实施方案），每有一项加1分，最多加5分。 | 35 |
| 2.2 | 产品保障：审查投标人提供的非进口产品的产品授权书、产品厂家服务承诺函等的齐全程度，全部满足招标文件要求的得3分；未按招标文件要求提供或未提供，每少一项扣1分，扣完为止。 | 3 |
| 2.3 | 供货方案： （1）针对设备运输、安装、时效、使用过程中容易出现的安全风险制定了安全保障措施且措施合理具有针对性，完全满足用户需求，得5分 （2）针对设备运输、安装、时效、使用过程中容易出现的安全风险制定了明确的供货安全保障措施，且措施合理但是缺乏针对性，可得3分 （3）供货安全保障措施不明确，时效、合理性及针对性较差，得1分 （4）本项未提供得0分 | 5 |
| 2.4 | 培训方案： （1）培训方案详细，有针对设备使用中可能存在的问题提供专项培训方案，且完全满足用户需求，得5分 （2）培训方案粗略，未明确提出方案或在交货或验收过程中进行使用安全提示或简单口头培训的，不能完全满足用户需求的，得3分 （3）培训方案较差，基本未提及，不能满足用户需求，得1分 （4）本项未提供得0分 | 5 |
| 2.5 | 售后服务： （1）售后服务方案详细，有明确的售后服务跟踪制度、针对性强，完全满足用户需求，得5分 （2）售后服务方案粗略，有较明确的售后服务跟踪制度、针对性较强，基本可以满足用户需求，得3分 （3）售后服务方案较差，售后制度不明确、针对性较差，不能满足用户需求，得1分 （4）本项未提供得0分 | 5 |
| 2.6 | 节能产品、环境标志产品： 综合审查投标人所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，每有一项符合要求得0.5分，最高得2分，须附相应证明材料（证明材料须按照招标文件的要求提供；属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分）。 | 2 |
| 三、价格（30分） |  |  |
| 3.1 | 以符合招标文件要求的最低评标价为基准价，基准价得满 分30分，其它投标人的价格得分＝（基准价/该投标人的 评标价）×30。 | 30 |
| 注：以上证明文件均需提供复印件，并加盖投标人公章，否则视为未提供 |  |  |

说明1：评标价

注1：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予10%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写附件中规定的“小型微型企业声明函”，并在投标分项报价表中明确列出是否属于小型和微型企业产品、服务以及属于小型和微型企业的产品、服务总价，否则不考虑价格扣除。

监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须填写本须知第附件中规定的“小型微型企业声明函”

注2：

残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写附件中规定的“ 残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除

说明2：节能产品、环境标志产品

节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素，除强制节能、环保产品，其他不做资格证明材料。

说明3：报价过低

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明4：评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明5：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

说明6：废标、停止评标及招标终止

1. 在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

2. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

3. 招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	开标之后，直到采购人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外，确定实质上响应招标文件且满足下列条件者为中标候选人。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标价由低到高顺序排列；得分且投标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。

### 24．	确定中标人

24.1	评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人。采购人按照推荐的中标候选人顺序确定一名中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

24.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同。如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，采购人也可以选择重新组织采购。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果，并同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.3	中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	中标人在签订合同后 7 天内向采购人提交合同总价 5% 的履约保证金。

28.2 	中标人应以采购人可以接受的形式交纳履约保证金。

28.3	如果中标人没有按照上述第27条或28.1条的规定执行，采购人将取消该中标决定，在此情况下，采购人可按顺序确定排名下一位的中标候选人为中标人。

## 七   其它

### 29．	质疑的内容、时间与处理

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第二章    合同一般条款

政  府  采  购  合  同

合同序号：（   ）

项目编号：

招标编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：     北京石油化工学院

卖　　方：

签署日期：　   年    月    日

合同书

北京石油化工学院(甲方)             (项目名称)中所需         (货物名称)经     （招标公司）以      号招标文件在国内公开（邀请）招标。经评标委员会评定并经采购人确认               (乙方)为中标人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书

b.中标通知书

c.协议

d.投标文件	(含澄清文件)

e.招标文件	(含招标文件补充通知)

二、货物和数量

详见采购货物明细表。

三、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

人民币大写金额为：

分项价格：　详见采购设备明细表

四、付款方式

详见合同特殊条款

五、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：

交货地点：

六、合同的生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签署、加盖单位公章后生效。

买  方： 北京石油化工学院              卖  方：

名  称：(印章)                         名  称：(印章)

年   月     日                           年    月     日

授权代表(签字)：                       授权代表(签字)：

项目负责人（签字）：

地    址：北京市大兴区清源北路19号     地    址：

邮政编码：102617  				         邮政编码：

电    话：                  电    话：

开户银行：                              开户银行：

银行代码：

帐　　号：	                           帐    号：

采购货物明细表

合同序号：                                                  采购方式：

项目负责人:                                                 移动电话：

所属单位：

项目名称：

项目编号：                                                  招标编号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 规格 | 国别 | 制造商 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 台/套 |  |  |  |
| 1 |  | —— | —— |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：元整 |  |  |  |  |  |  |  | ￥ |  |

供 营 商：

授权代表：

办公电话：

移动电话：

日    期：     年  月   日

预上账日期：      年  月   日                  项目负责人：负责人（执行人）

# 第三章    政府采购合同格式

政府采购合同

合同编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：         年       月      日

签署地点：

合　　　同　　　书

(买方)                 (项目名称)中所需        (货物名称)              (招标人)以                 号招标文件在国内公开招标。经评标委员会评定                 (卖方)为中标人。买、卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物：

数量：

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：

交货地点：

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。

买　方：                    	     卖　方：

(印章)　　　       	                (印章)

授权代表(签字)：              	         授权代表(签字)：

项目负责人（签字）

地址：                                   地址：

邮政编码：	        	                 邮政编码：

电　　话：                              电话：

组织机构代码：

开户银行：

开户行号：

账　　号：

# 第四章    附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件3-1—投标设备、服务明细表

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3制造厂家的资格声明（格式）

7-4经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-5制造厂家的授权书（格式）

7-6投标人的财务状况报告

7-7社会保障资金缴纳记录

7-8 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-9近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-10信用声明

7-11招标文件要求的其他资格证明文件

附件8——业绩证明文件

附件9——售后服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

附件11——法定代表人授权书(格式)

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币

（用文字和数字表示的投标总价）。

（2）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）投标人已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自开标日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）投标人与采购人不存在可能影响招标公正性的利害关系，在投标之前，未曾为投标包号的采购需求提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（7）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章-------------------------

日期---------------------------

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 货物名称 | 投标总价 （元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中的不一致，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 总价 | 是否属于小型和微型企业产品、服务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主要货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  | 总价 ，其中属于小型和微型企业产品的价格合计 |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4.如出现分项报价表中的“小型和微型企业产品”内容与“中小企业声明函”的内容不一致或分项报价表中未表明是否属于小型和微型企业产品时，则在评审时视为非“小型和微型企业产品”。

## 附件3-1　　　投标设备、服务明细表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 供应商名称 | 企业类型 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 商品名称 | 商品型号 | 商品品牌 | 产品类型 | 数量 | 计量单位 | 分项单价（元） | 分项总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.上述各项的投标设备明细表，可另页描述。

2.表中产品类型是指所投产品为进口产品还是国内产品。

3.上述各设备的分项总价之和应为投标总价。

4.本表应单独提供word或excel的电子版，随电子版文件一同递交

## 附件4   货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 附件5.　　　　技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件章节或条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：除招标文件第四章、第八章以外，投标人应申明投标文件对招标文件的每一章的响应情况。对于无偏离的章节，应在说明中写明“完全响应”、“无偏离”。如有偏离，则应对偏离的条款逐条进行说明。

投标人授权代表签字：______________________

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3制造厂家的资格声明（格式）

7-4 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-5 制造厂家的授权书（格式）

7-6 投标人的财务状况报告

7-7 社会保障资金缴纳记录

7-8 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-9近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-10信用声明

7-11招标文件要求的其他资格证明文件

附件7-1    法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：提供复印件。投标人为法人或者其他组织的，须加盖本单位公章；投标人为自然人应签署本人姓名。可提供“多证合一”形式的新版执照。

附件7-2   税务登记证书及纳税证明复印件

说明：纳税证明可提供开标前6个月内任意1个月的纳税证明材料。证明材料可以是缴费的银行单据、税务机构开具的证明等（提供复印件。若投标人在近3个月内依法可以不缴税的，应出具相应的说明）。法人或者其他组织须加盖本单位公章；自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。提供“多证合一”形式新版执照的，可不提供税务登记证。

附件7-3  制造厂家的资格声明

（投标人为制造商时填写）

1．名称及概况：

(1) 投标人名称：________________________________________

(2) 总部地址：__________________________________________

电传／传真／电话号码：____________________   ______________________

(3) 成立和／或注册日期：_____________________

(4) 实收资本：_________________________________________

(5) 近期资产负债表(到___________年________月________日止)

①  固定资产：__________________________

②  流动资产：__________________________

③  长期负债：__________________________

④  流动负债：___________________________

⑤  净值：_________________________ ____

(6) 职员人数：

2． 投标人投标货物的经验 (包括年限、项目买方、额定能力、商业运营的期始日期等)：

__________________________________________

__________________________________________

3．近三年的年营业额

年份           国内         出口        总额

________      _________     ________    __________

________      _________     ________    __________

4．有关开户银行的名称和地址：________________________________

5．投标人所属的集团公司，如有的话：

6．其他情况：______________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（公章）：_____________________

授权代表签字：__________________________

授权代表的职务：________________________

日    期：_________年______月_____日

传    真：________________

电    话：________________

电子函件：________________

附件7-4   经销商(作为代理)的资格声明

（投标人为经销商时填写）

1.  名称及概况：

(1) 投标人名称：________________________________________

(2) 总部地址：__________________________________________

电传／传真／电话号码：____________________   ______________________

(3) 成立和／或注册日期：_____________________

(4) 实收资本：_________________________________________

(5) 近期资产负债表(到___________年________月________日止)

①  固定资产：__________________________

②  流动资产：__________________________

③  长期负债：__________________________

④  流动负债：___________________________

⑤  净值：_____________________________

(6) 职员人数：

2． 本投标人投标货物的经验 (包括年限、项目买方、额定能力、商业运营的起始日期等)：

__________________________________________

__________________________________________

3．近三年的年营业额

年份           国内         出口        总额

________      _________     ________    __________

________      _________     ________    __________

4．有关开户银行的名称和地址：________________________________

5．投标人所属的集团公司，如有的话：

6．其他情况：______________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（公章）：________________________

授权代表签字：__________________________

授权代表的职务：________________________

日    期：_________年______月_____日

传    真：________________

电    话：________________

电子函件：________________

附件7-5    制造厂家的授权书　（格式）

说明：如招标文件第八章没有具体产品的授权要求，则投标时可以不提供此项内容。此格式供投标人参考使用。非进口产品的授权书和作为评分因素的授权书不作为资格证明文件。

致：招标采购单位

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

附件7-6　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位2018或2019年度会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供2018或2019年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明须提供银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件（不受收受人和项目的限制，复印件加盖本单位公章）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

附件7-7    社会保障资金缴纳记录

说明：证明材料应提供开标前6个月内任意1个月的社会保障资金缴纳凭证的复印件（公司缴费的银行单据或公司所在社保机构开具的缴费凭证。自行编写的无效）。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。

附件7-8    具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

说明：具体内容以招标文件第八章要求为准。如招标文件第八章没有具体要求，则投标时可以不提供此项内容。证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有相应的履约能力，可以完成本采购项目所需的内容。

附件7-9    近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年经营活动中有重大违法记录，我单位将承担因此引起的一切后果。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

附件7-10    信用声明

在参与本次采购活动之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

说明：招标采购单位将于投标截止日当日（投标截止时间后），在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对所有投标人进行信用信息查询并保留网页查询结果截图。

附件7-11  招标文件要求的其他资格证明文件

注：以下证明文件均需提供原件或复印件并加盖公章

1.相关单位一览表

投标人应如实列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位名单并加盖公章。

| 与投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |
| 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |

投标人授权代表（签字）

投标人公章

日期：__________________________________________

注 ：（1）如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

（2）单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

（3）控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

2.与采购项目的关系申明

我公司（□  是    ☑否）为本采购项目的    包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

注：为本采购项目的    包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商没有资格参与此次投标。

3.其它证明文件

## 附件8　　　　业绩证明文件

【按招标文件“第一章，打分办法”中要求提供相应的项目业绩及项目组成员相关证明材料】

注：项目业绩及项目组成员需列表进行描述，格式自拟。

## 附件9　　　　售后服务承诺书

## 附件10　　　　中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

注：

1、如投标人为大型企业，则应进行如下声明：

本公司郑重声明，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_ 大型__企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

2、监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件11　　　　法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附法人、被授权人：

姓名：

身份证号：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：如投标人为自然人的，可不提供此项。

# 第五章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受北京石油化工学院的委托，对下述货物及服务进行国内 公开 招标。现邀请合格的投标人前来投标。

1.项目名称：北京石油化工学院科研平台-天然产物资源综合开发利用研究创新平台

2.招标编号：BIECC-ZB7972

3.招标货物名称和数量：详见第八章“货物需求一览表及技术要求”。

4.招标文件售价：

（1）招标文件售价：人民币200元/包，售后不退（电子版招标文件下载地址：www.biecc.com.cn，进入主页点击标书下载频道后搜索项目名称）。

（2）若电汇或网银购买标书，请将电汇底单（网银转账页面）扫描件及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请务必注明“（招标编号）购买标书信息”。若需快递纸质版招标文件也请在邮件中注明，须加收快递费50元。电汇或网银必须于购买招标文件截止日下午16:30前到账。注：投标人在购买招标文件时按照招标公告的要求提供相应材料，如实完整的填写出售标书记录，尤其须明确拟投标包号。本项目本次分包进行招标，投标人必须按所投包数缴纳购买招标文件的费用。投标人在购买招标文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

| 招标编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

（3）电汇购买招标文件/投标保证金及中标服务费收取的信息如下：

开 户 行：华夏银行北京学院路支行

账    号：102 420 000 00 002 546

5.购买招标文件时间和地点：

时间：招标公告发布之时起至 2020 年 4 月 26日，上午9:00至11:30；下午1:00至4:30（北京时间），节假日除外。非法定工作日只能电汇或网银购买标书。期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，招标采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

6.投标截止时间：2020年 5 月 12 日　上午09：00　（北京时间）。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

7.开标时间：同投标截止时间。

8.投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层510室

9.凡对本次招标提出询问，请与北京国际工程咨询有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

10.采购代理机构联系方法:

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层611室

邮  编：100083

开户行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系人：张乐、王爽/ 82376082

联系部门：招标事业部

传  真：82370881

电子邮件：jowena@163.com

项目联系人和联系方式：张乐、王爽；82376082

11. 本项目招标公告期限：5个工作日。

采购人：北京石油化工学院

地址：北京市大兴区黄村清源北路19号

联系人：胡老师，联系方式：81293288

12.发布公告的媒介：本项目招标公告在中国政府采购网、北京市政府采购网同步发布。

# 第六章    投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：北京石油化工学院 地址：北京市大兴区黄村清源北路19号 联系人：胡老师 联系方式：81293288 |
| 2 | 投标保证金：所投包号项目预算金额的1.5% |
| 3 | 应按照招标文件规定的形式提交保证金，本项目不接受11.3条规定以外的其他形式的保证金。 |
| 4 | 中标服务费为：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，按包由中标人支付。 |
| 5 | 投标有效期：90天(日历日) |
| 6 | 投标文件：正本： 1 份 副本： 5 份 电子版文件： 1 份 |
| 7 | 投标截止期：2020年 5月 12日上午09：00 |
| 8 | 开标时间：同投标截止期 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层510室 |
| 9 | 评标方法： 综合评分法 |
| 10 | 中标候选人：投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。 |
|  | 本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。 |

# 第七章    合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。本条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

- 定义

1.1 买方：本合同买方系指：         。

1.2 卖方：本合同卖方系指：       。

1.3 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。

2、交货方式

2.1　本合同项下的货物交货方式为：。

3、付款条件：

国产设备：合同签定后买方支付合同总额70%的货款给卖方，货到安装调试并验收合格（凭验收证明文件）后7个工作日买方支付合同总额30%的货款给卖方。

进口设备：合同签定后买方支付合同总额90%的货款给卖方，货到安装调试并验收合格（凭验收证明文件）后7个工作日买方支付合同总额10%的货款给卖方。

4、技术资料：按照合同要求。

5、质量保证：按照合同要求，若“第八章”有要求以“第八章”为准。

6、检验和验收：

货物运抵现场后，买方应在 7 日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署意见。如招标文件第八章没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。设备无故障运行3个月，可开具验收报告，凭验收报告付剩余的10%货款。

7、索赔：

7.1索赔通知期限：  15  天。

8、不可抗力：

8.1、不可抗力通知送达时间：事故发生后   15    天内。

# 第八章    货物需求一览表及技术要求

- 一、预算

| 序号 | 名称 | 内 容 | 预算 （万元） | 是否接受进口 | 是否免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京石油化工学院科研平台-天然产物资源综合开发利用研究创新平台 | 提升办学质量 控制系统将在功能和物理上适当分散 | 138 | 部分接受进口 | 部分免税 |
| Ca编号：JBZC2020_014222_302-JH0012-XM001 |  |  |  |  |  |

- 二、采购产品一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中药提取浓缩整套机组数据采集控制系统（42位点） | 1技术要求 1.1 总则 1.1.1 采控系统采用的元器件需是先进、成熟、符合有关工业标准、有良好业绩的产品。 1.1.2 供方提供的采控系统能通过高性能的工业控制网络人机接口和过程控制软件等来完成机组数据的采集、运行监视和控制。 1.1.3 采控系统的监视、报警集中在显示器上显示和在打印机上打印，控制系统将在功能和物理上适当分散。 1.1.4 供方所提供的采控系统将结合工艺系统特点并按功能分散和物理分散的原则进行设计。 1.1.5 在执行合同的过程中，随着工程设计进程和技术资料逐渐完善，在不超出I/O总量的前提下，硬件、软件冻结前后，需方对过程I/O信号及控制要求有变化，供方将及时更新设计。在保证10%备用量的前提下而不发生硬件和软件费用问题。 1.2 数据采集控制系统 1.2.1 基本要求 实现对中药提取浓缩整套机组的运行参数进行采集和控制。数据采集控制系统中与工艺介质直接接触的仪器仪表需要选择防爆型号，现场仪器仪表的信号须通过隔离栅之后才能连接到PLC的输入端。 1.2.2 基础条件参数 #1）现场参数点位 现场参数点位统计表 项目 要求 现场AI：37点 现场AO：7点 现场DI：7点 现场DO：5点 系统内点位中带预留点位用于系统冗余控制的设计，以及用于电控器件故障的准确判断点位。 2）控制柜参数 控制柜参数表 项目 要求 控制台：不小于2工位 控制柜：钣金厚≥1.5mm。 PLC及模块：不低于西门子S1200配置 其他电器元件：推荐品牌：西门子、施耐德、ABB等 不间断电源：为采控系统提供不低于10分钟供电 安全隔离栅：现场信号须全部经过安全隔离栅 #3）现场仪器仪表参数 现场仪器仪表参数表 项目 要求 现场仪器仪表数量 温度变送器 数量16台 压力变送器：数量17台 流量变送器：数量3台 液位变送器：数量1台 控制调节阀：数量5台 工作环境温度：不劣于-5～40℃ 工作环境湿度：不劣于15%～30% 电源要求： 24VDC，0.5W 爆炸危险区：II区 防护等级：≥IP65 防爆等级：Ex dIIBT4 过程接口：根据现场 接触材质：316L 本体材质：316L 测量精度：不低于1.5级 1.3 现场安全防控系统 1.3.1基本要求 实现对中药提取浓缩整套机组的运行现场安全防控，现场安全防控系统的作用为当机组运行过程中出现安全情况时，及时启动，实现安全防控。安全防控系统包含（但不限于）现场视频监视、有毒可燃气报警系统、现场排风系统升级改造。 1.3.2 基本条件参数 1）监控参数 监控参数表 项目 要求 #摄像头数目：不低于2台，其中1台实现云台功能，4G传输。 #视频保存：不低于1个月 分辨率：高清1080P 供电接口：PoE供电 照射距离：红外照射距离≥50米 #智能报警：移动监测、动态分析 工作温度： 不劣于-5-40℃，湿度小于95%（无凝结） 2）有毒可燃气报警系统参数 有毒可燃气报警系统参数表 项目 要求 #系统容量：不少于4只适配探测器 适配探测器：4～20mA标准信号输出 工作电压：AC220V±15%、50Hz±1% 功耗：小于240W（8只探测器） 报警输出：常开无源触点 2A/220VAC 显示误差：报警点±3%；满量程±5% 爆炸危险区：II区 防护等级：≥IP65 防爆等级：Ex dIIBT4 #响应时间：＜30s 使用环境：温度不劣于-5～40℃ 探测器供电电流：80mA±5%/路 控制器与探测器连线要求：三芯或四芯电缆 单芯线径要求：≥1mm2; 1.4 物联网多终端控制系统 1.4.1 基本要求 物联网多终端控制系统实现对数据采集控制系统的远程监视和控制，远程控制的上位机设备为远程PC、移动端设备。 1.4.2 基本条件参数 物联网多终端控制系统基础条件参数表 项目 要求 #远程PC监控系统：联网PC控制，PC控制界面 #移动端监控系统：笔记本、手机、平板电脑等移动设备控制界面 1.5 辅助系统 1.5.1基本要求 实现对系统仪表空气气质指标提升，要求系统内的仪表空气质量不低于1.5.3的要求，以确保系统中气动执行机构的精准动作，避免在机组控制中出现动作偏差，同时与药品接触的气体中不含有油类污染杂质（含液态油、油雾、油蒸气、油气凝胶）,满足ISO8573-1中关于总油含量0级的水平，并需带有TUV Class 0及认证。 1.5.2基础条件参数 辅助系统基础条件参数表 项目 条件参数 工作环境温度：不劣于-5～40℃ 工作环境湿度：不劣于10%～90%RH 电源要求：220V AC, 50/60 Hz, 3KW 工作压力：不劣于0.5～0.7MPaG 设备占地：＜1.2㎡ 1.5.3 技术指标 # 辅助系统建议由冷冻式干燥系统、催化氧化深度除油净化系统、精密过滤器等组成。具体指标如下： 辅助系统技术指标表 序号 项目 单位 指标 #1 处理气量 ≥2m3/min 2 工作压力 ≥0.7MPaG 3 工作温度：常温 4 系统占地 ≤1.2㎡ 5 设备高度 ≤1m #6总含油量 ≤0.01mg/m3,（含TUV 0级无油认证） 7 颗粒物含量 2级（ISO8573-1） 9 常压露点 ≤-20℃ 1.6 后期服务 采控系统验收合格后，供方需提供采控系统操作人员的培训工作，并承诺未来5年内对现有采控系统根据需方要求进行免费组态升级，供方在5年内需满足需方在该系统软件平台的改进需求。 2. 工程服务 2.1 项目管理 2.1.1 合同签订后，供方应指定一个固定项目经理，负责协调供方在工程全过程的各项工作。如系统设计、工程进度、制造确认、编程和技术服务、图纸文件、工厂和现场测试、编制文件、启动、投运和现场系统测试等工作。需常驻现场，现场服务时间不小于15个工作日。 2.1.2 以下工程节点该项目经理必须在施工现场： PLC 到货开箱 PLC 系统上电 中药提取浓缩整套系统调试 中药提取浓缩整套系统72h或168h试运转期间 2.2 程序设计 在设备和系统制造前，供方应将设备布置图、子系统说明书、功能控制及逻辑控制图提供给需方审核批准，以保证所供系统和设备能符合合同文本的各项规定。 2.3 现场服务 2.3.1在完成系统的安装、启动调试及投运期间，供方应派出常驻工程现场的专家，以提供现场服务。 2.3.2供方派出的专家，在系统的安装、接线、调试和启动期间，应负责监督和指导。 2.3.3供方派出的专家，还应负责对需方的安装和运行人员进行现场培训，教会他们如何区分和安装设备，如何启动、操作及维护设备和系统。 2.3.4供方还应负责将PLC投入运行。 2.3.5供方应提供由其供应的设备和系统进行安装检查、软件调试、维护和启动所必需的专用测试设备和工具。 2.3.6供方的专家应遵守法律和法规，在现场工作期间应遵守现场工作的规定。 2.4 培训 2.4.1 供方应提供需方现场培训服务，于培训前5个工作日内提供培训教程，培训服务时间不少于40个学时。 2.4.2 供方应派出有关专家到现场，承担现场培训任务。现场培训的要求与使用培训相仿。 2.4.3 现场培训至少应有下列内容： PLC 的基本知识和系统组态 PLC 的安装、检查、排除故障，在线联网和维修等课程。 人－机接口的应用培训 2.4.4 当进行现场安装和开车测试时，供方应对需方的运行人员进行PLC的在线操作培训。 2.5 后续服务 2.5.1供方在接到需方系统故障通知的48小时内派工程师到达现场，如一时无法修复的设备，供方应提供备品供需方临时使用。 #2.5.2对整套系统需提供为期5年的后期服务。 2.5.3 在服务期内，供方应保证及时免费排除任何非需方人员非正常操作而导致的缺陷或故障，包括因此而造成的相关设备的更换。 2.5.4 在服务期内，在需方人员对系统有调整的需求时，在不增设点位或设备的前提下，供方须配合完成需方人员对系统控制的调整。要求供方在需方提出要求后5日内作出响应，并安排人员现场处理。 3. 试验验收 3.1 总则 3.1.1 供方在制造过程中，应对设备的材料、连接、组装、工艺、整体以及功能进行试验和检查，以保证完全符合本技术规范书和设计的要求。 #3.1.2需方有权在任何时候，对设备的质量管理情况进行检查。如发现任何不符合本技术规范书要求的硬件和软件，供方都必须及时更换。由此而引起的任何费用都应由供方承担。 3.1.3 系统工程结束后，由需方组织对系统进行全面试验验收工作，供方应全力配合实施。 3.2 验收 3.2.1 初步检查 现场安装完成后，在设备通电前，供方应仔细检查所有的设备、现场接线，电源和安装情况，在检查无误后，系统方可授电。供方可以进行其标准的诊断试验。现场输入和输出信号，由需方的施工人员按供方图纸负责接线。 3.2.2 现场可利用率试验（SAT） 现场条件满足后，应采用实际的输入、输出信号进行可利用率试验。供方应核实是否所有的系统和文件都已更新，并准备投入可利用率试验，系统只有在通过了这里所规定的可利用率试验后，方能被接受。 供方应保证 99.9 ％的系统可利用率，并在试验期间证实其符合本技术规范书规定的所有性能。可利用率试验应在 PLC 试运行后开始，试验开始的日期由买卖双方共同商定。 PLC在连续运行90天（2160小时）后，其故障时间小于2.2小时，则可认为成功地完成了可利用率试验。若故障时间超过了2.2小时，可利用率试验应延长至180天，在此期间，故障时间不应超过4.3小时。但是完成可利用率试验的总时间限制在270个连续日内，其间的故障时间不应超过6.5小时。若试验结果连续二次超过规定的故障时间限制，则认为试验未通过。可利用率表明了一个可恢复特性的装置或系统能在规定的时间内完成其规定功能的概率。 | 1套 | 供方需提供采控系统操作人员的培训工作，并承诺未来5年内对现有采控系统根据需方要求进行免费组态升级，供方在5年内需满足需方在该系统软件平台的改进需求。 |
| 2 | 全自动数字式微量粘度计模块（进口，免税） | 1量程： #粘度测定范围： 不劣于0.3mPa.s～10000mPa.s 测量系统倾斜度范围：不劣于15°～80° 可调幅度：≤1° 剪切速率测定范围：不劣于0.5s-1～1000 s-1 温度控制范围：不劣于5℃～100℃ 2.精确度： #粘度测定精确度：≤0.1% 测量系统倾斜度精确度：≤0.02° 时间计数分辨率：≤0.001s 温度控制精确度：≤0.02℃ 3.准确度： #粘度测定准确度：≤0.5% 测量系统倾斜度准确度：≤0.1° 时间计数准确度：≤0.05% 温度控制准确度：≤0.05℃ 4.测量系统环绕式高精度铂耳贴控温系统， 加热/冷却速率: ≤20 ℃ / min 5.测量系统倾斜度连续可调，与可变且较低的剪切速率精密对应，自动推算零剪切粘度。 6.测量时间：成立于30s～180s 7.样品量： 1mL～3mL 8.标配测量系统：1.59 mm毛细管/1.5mm滚球: 13 mPa.s 到300 mPa.s #9.此粘度计模块配套安东帕密度计要求： 10.可在不劣于5℃～100℃的任何温度下测量各种粘度的样品。 11.可完全封闭的测试系统– 无样品/空气接触。 12.可完全不受样品透明度和样品颜色深浅的影响。 11、配置要求： 1.高精度微量粘度模块：1套 2.连续流动上样附件：1套 3.标准样品：1套， # 需提供原厂家授权书 # 需提供原厂家售后服务承诺书 | 1套 | 免费培训，提供技术支持，保修期1年。 |
| 3 | 中压梯度纯化系统 | 1、模块化配置； 2、凸轮曲线补偿技术； 3、多点流量校正曲线； 4、系统支持UV、ELSD、RI等多种检测器； 5、具有混合器流路优化功能； 6、材质：316L； 7、采用数据库模式管理数据； 8、具有权限管理、电子记录、电子签名、审计追踪功能； 9、系统控制软件符合相关法规要求； #10、系统能升级多种配置以满足今后工作科研需要；需能满足升级的配置有：蒸发光检测器、电导检测器、PH检测器、紫外检测器等；相关兼容性请给予必要说明。 #11、流速范围: 不劣于0.1-100mL/min（增量0.1mL/min）； 12、流速精度：≤1%； 13、流量重复性：≤1% 14、压力范围：0-6MPa； 15、压力脉动：≤0.2MPa； #16、可远程控制； 17、配全波长紫外检测器 #18、波长范围：190-800nm（双波长同时检测） 19、吸光度范围：0-3AU 20、波长精度：±1nm； 21、检测器光源：氘灯+钨灯 22、上样阀：手动上样阀； 23、上样方式：液体上样或固体上样； #24、层析柱：参考尺寸26*460mm （耐压4MPa）； 25、电源：AC220VAC，50Hz； 26、控制界面：图形界面，USB接口+RS-232接口，配套软件工作站； 27、配套附件 | 1套 | 免费培训，提供技术支持，保修期1年。 |
| 4 | 板框压滤机 | 不锈钢材质，滤板参考直径150mm，层数：10层，流量≥1.5T/h,功率≥1.1kW,220V，参考长*宽*高600*500*800mm | 1台 | 免费培训，提供技术支持，保修期1年。 |
| 5 | 数显烘培烤箱 | 温控范围：常温～350度 玻璃材质：双层防爆玻璃 额定功率：2500W 额定电压：220V 内胆参考尺寸：520*520*180mm 产品参考尺寸：(高*宽*深）686*654*327mm | 1台 | 免费培训，提供技术支持，保修期1年。 |
| 6 | 旋转蒸发仪（中型） | 温度调节范围：常温+5℃～95℃； 温度机转速：液晶显示； 加热功率：≥6KW； 整机功率：≥6.3KW； 静止状态真空系统升压速率≦2KPa/H； 旋转电机功率：≥250W； 转速调整：无极调速； 转速调整范围：不劣于20rpm～130rpm； #冷凝面积：主冷≥0.95㎡，副冷≥0.5㎡； 旋转瓶开口：≥125mm； 收集瓶容积：≥10L； 浴槽材质：SUS304； 控温精度：±1.5℃； 升降行程：不劣于0～190mm； 放料阀阀芯：聚四氟乙烯材质； 电源电压：380V,50HZ； 参考尺寸（mm）：1120W×680D×1900H | 1台 | 免费培训，提供技术支持，保修期1年。 |
| 7 | 旋转蒸发仪（常规） | 浴槽:水·油两用槽 #温度调节范围：常温+5℃～150℃； 温度机转速：液晶显示； 加热功率：≥2KW； 整机功率：≥2.3KW； 静止状态真空系统升压速率≦2KPa/H； 旋转电机功率：≥250W； 转速调整：无极调速； 转速调整范围：不劣于20rpm～140rpm； 旋转瓶开口：≥50mm； 收集瓶容积：≥3L； 浴槽材质：SUS304； 控温精度：±1.5℃； 升降行程：不劣于0～150mm； 放料阀阀芯：聚四氟乙烯材质； 电源电压：220V,50HZ； 参考尺寸（mm）：840W×460D×1090H | 2台 | 免费培训，提供技术支持，保修期1年。 |
| 8 | 冷却循环器 | #空载最低温度≤-20℃； 储液槽容积≥10L； 温度稳定性：±2.0℃； 整机功率：≥1480W； 制冷量：≥2500W； 循环泵功率：≥100W； 循环泵流量：≥20L/min； 循环泵压力：≥0.5bar； 载冷剂储液槽材质：SUS304； 管道阀门材质：SUS304； | 3台 | 免费培训，提供技术支持，保修期1年。 |
| 9 | pH计 | 仪器级别：0.01级； pH：不劣于（0.00～14.00）pH； 精度：±0.01pH； mV ：（-1999～1999）mV 。 自动识别3种缓冲溶液，自动1-2点校准； 手动/自动温补。 | 2台 | 免费培训，提供技术支持，保修期1年。 |
| 10 | 胶体磨 | 卫生型立式胶体磨 乳化细度：≥2um 调节范围：不劣于1～0.01mm 产量：不劣于10～200kg/h 电机功率：≥1.1kw 电压：380V或220V 转速：≥2825r/min，不锈钢材质。 | 1台 | 免费培训，提供技术支持，保修期1年。 |
| 11 | 分散机 (进口，免税) | - 工作条件 1.1 电压 220 V 、频率50 Hz 1.2环境温度要求 不劣于5℃～40℃ 2．技术描述 2.1处理量为 不劣于1–1500 mL。 2.2快式插接口 2.3机身轻巧， 2.4可直插电源 2.5不锈钢分散刀具拆卸不需任何工具 2.6配多种尺寸的分散刀具 2.7速度稳定 2.8静音运行 2.9电机输入/出功率:≥125/75W 2.10最小处理量（H2O）：≤1mL 2.11最大处理量（H2O）：≥1500mL 2.12最大处理粘度：≥5000 mPas 2.13转速范围：不劣于3000 - 25000 rpm 2.14转速显示：数字指示 2.15转速控制：无极 2.16噪音≤65dB (A) 3.配置要求： 3.1主机 1台 3.2支架 1个 3.3夹头 1个 3.4刀头S18N-19G 处理量10-1500mL 1个 3.5容器固定夹 1个 注：以上参数均需要提供彩页或宣传页，否则视为不满，响应参数与彩页、宣传页不一致以彩页、宣传页为准 | 4台 | 免费培训，提供技术支持，保修期1年。 |
| 12 | 细胞监护仪 (进口，免税) | 1 工作环境 1.1 工作温度 不劣于10-30℃ 1.2 工作湿度 不劣于20-80% 1.3 工作电源 90–240 VAC (±10%), 50–60HZ 2 用途 用于哺乳动物细胞、干细胞，从血液、组织等获得的各种原代细胞如淋巴细胞、外周血单个核细胞（PBMCs）等进行准确计数监护，提供细胞存活率及细胞大小分布数据。 3 性能与技术要求 3.1 主要性能 3.1.1 自动聚焦，≤30秒内得到准确细胞总数 #3.1.2 多维聚焦平面 #3.1.3 本机存储≥100次计数的数据结果；通过USB导出计数结果和细胞图像； 3.1.4 提供总细胞数，细胞存活率等数据 #3.1.5 提供细胞直径分选功能 3.2 主要技术要求 #3.2.1 自动聚焦技术：有 #3.2.2 细胞浓度范围：不劣于5x104–1x107 cells/mL 3.2.3 活细胞计数直径范围：6–50 微米 3.2.4 样本体积：≤10 μL 3.2.5 稀释度计数器： 有 3.2.6 计数时间：≤30秒 3.2.7 细胞图像可视：是 3.2.8 细胞计数板规格 (w/d/h) ：75x25x1.8 mm 3.2.9 计数板深度：100 μm 3.2.10 提供无台盼蓝染色的总细胞数量或台盼蓝染色的活细胞计数及细胞存活率 #3.2.11 配套软件，可在PC机上利用仪器软件进行脱机后续分析 #3.2.12 支持样品独立命名 注：具有细胞计数功能、且满足上述参数的设备亦可。 | 1台 | 免费培训，提供技术支持，保修期1年。 |
| 13 | 层析柜 | 参考外部尺寸(宽×深×高)：640×870×1980(mm) 参考内部尺寸(宽×深×高)：540×720×1300（mm） 有效容积：≥500L 外部材料：彩色涂层钢板 内部材料：304不锈钢材质 箱体门：1扇（双层玻璃门），带门自关闭装置，1个门锁 隔热层：硬质聚胺亚脂原位整体发泡 搁架：2层，（不锈钢） 检测孔：2个，直径40mm（2个侧面） 脚轮： 4个 冷却方式：强制空气对流 压缩机：≥495W / 密封式 蒸发器：翅片管式 冷凝器：翅片管式 制冷剂：环保制冷剂 除霜加热器：≥300W 温度范围：温控范围：不劣于1℃～10℃ 温度显示：数字式（每档≤0.1℃） 报警系统：高∕低温报警、温度锁定 箱内照明：15W*1，日光灯 箱内消毒：15W*1，紫外灯 注：以上参数均需要提供彩页或宣传页，否则视为不满，响应参数与彩页、宣传页不一致以彩页、宣传页为准 | 1套 | 免费培训，提供技术支持，保修期1年。 |
| 14 | 通用型电源 (进口，免税) | - 工作环境 1.1 工作温度 不劣于 0-40℃ 1.2 工作湿度 不劣于0-95% 1.3 工作电源 100-240V 2. 用途 提供电泳实验的稳定电压、电流、功率及时间控制。 3 性能与技术要求 #3.1 输出范围：电压10–500 V；电流0.01–2.5 A；功率1–500 W 3.2 输出类型：恒流、恒压、恒功率、伏特小时控制（99000 V-hr） #3.3 定时器：可定时1分钟到99小时59分钟 3.4 暂停/继续功能：有 3.5 屏幕显示：不限于128 x 64像素，亮背景，图形液晶显示 #3.6 可编程方法：储存≥9个方法，每个≥9个步骤 3.7 断电后自动恢复：有 3.8 安全性能：空载监测；荷载突变监测；过载/短路监测；地面漏电保护；过压保护过载/短路监测； 3.9 可叠放： #3.10 输出插孔：4对并联 #3.11 参考安全标准：CE，EN-61010 注：需要提供彩页或宣传页，否则视为不满，响应参数与彩页、宣传页不一致以彩页、宣传页为准 | 1套 | 免费培训，提供技术支持，保修期1年。 |
| 15 | 基础型电泳电源 (进口，免税) | - 工作环境 1.1 工作温度 不劣于0-40°C 1.2 工作湿度 不劣于0-95% 1.3 工作电源 100-240V 2. 用途 提供电泳实验的稳定电压、电流、功率及时间控制。 3 性能与技术要求 3.1 输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率75 W (最大) #3.2 输出类型：恒压、恒流，可定时1-999分钟 #3.3 有暂停/继续功能 3.4 有断电后自动恢复功能 #3.5 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 #3.6 参考安全标准：通过EN-61010, CE标准 注：均需要提供彩页或宣传页，否则视为不满，响应参数与彩页、宣传页不一致以彩页、宣传页为准 | 1套 | 免费培训，提供技术支持，保修期1年。 |
| 16 | 垂直电泳槽 (进口，免税) | - 工作环境 1.1 工作温度：不劣于0-40°C 1.2 工作湿度：不劣于0-95% 1.3 工作电源：100-240V 2. 用途 用于蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验，可适应变性凝胶电泳和天然凝胶电泳。 3 性能与技术要求 3.1 标准配置：电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳 3.2 性能指标： #3.2.1同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验 3.2.2 参考胶面积：8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：10.1 x 8.2 cm #3.2.3 玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶 #3.2.4灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性 #3.2.5 上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样 3.2.6 电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合 #3.2.7 模块化：可换置转印（western blot）等模块 注：需要提供彩页或宣传页，否则视为不满，响应参数与彩页、宣传页不一致以彩页、宣传页为准 | 1套 | 免费培训，提供技术支持，保修期1年。 |
| 17 | 水平电泳槽 (进口，免税) | 1. 工作环境 1.1 工作温度：不劣于5-32°C 1.2 工作湿度：不劣于20-80% 1.3 工作电源：100-240V，50+1Hz 2. 用途 水平电泳槽 3. 性能与技术要求 3. 1 带有荧光标尺的紫外透光凝胶盘，参考尺寸为7x7 cm或7x10cm 3.2 多种不同大小的手灌胶选择 #3.3 适合所有需要的电泳梳---多通道移液器兼容电泳梳。电泳梳、高度可调节的电泳梳和制备型电泳梳 #3.4 可支持预制胶 3.5 可分离样品数≥30 | 1套 | 免费培训，提供技术支持，保修期1年。 |
| 18 | 红外激光器 | # 波长：650nm 出瞳功率：不劣于0.3mW～180mW 发 散 角：不劣于0.1mrad～0.6mrad 光学系统：光学镀膜玻璃透镜、优质非球面塑胶透镜 光斑描述：最小光斑直径≤Φ0.3mm，光斑大小可以根据使用距离调节 激光级别：Ⅱ、Ⅲa、Ⅲb 工作温度：不劣于-10℃～50℃ 附件：激光器专用电源、支架。 | 1套 | 免费培训，提供技术支持，保修期1年。 |
| 19 | 红外激光器 | # 波长：808nm 输出波长: 808nm 光斑大小: 包括但不限于10mX10m，15mX15m，20mx20m 照射距离：包括但不限于50米、100米、150米、200米、300米 光学透镜: 红外专用透镜组 工作电源：专用电源DV12V、AC220V 工作温度: 不劣于-10℃至50℃ 储藏温度: 不劣于-40℃至85℃ 使用寿命:≥8000h 附件：激光器专用电源、支架。 | 1套 | 免费培训，提供技术支持，保修期1年。 |
| 20 | 小型转印槽 (进口，免税) | - 工作环境 1.1 工作温度：不劣于0-40℃ 1.2 工作湿度：不劣于0-95% 1.3 工作电源：100-240V 2. 用途 提供微型胶的印迹转移 3 性能与技术要求 3.1 标准配置：转印槽，转印夹，海绵垫，冷却芯 3.2 性能指标： 3.2.1 具有200V电压转移和30V过夜转移。 3.2.2 支持低压转移。 #3.2.3 具有超冷却芯和水循环装置，可用于酶(4℃)或高强度转移。 3.2.4 阴极为涂有铂的钛，阳极为不锈钢。 3.2.5 胶尺寸：≥7.510 cm；缓冲液体积：≥450 mL；胶容量：2块小 注：以上参数均需要提供彩页或宣传页，否则视为不满，响应参数与彩页、宣传页不一致以彩页、宣传页为准 | 1套 | 免费培训，提供技术支持，保修期1年。 |
| 21 | 凝胶成像系统 （进口，免税） | 1. 工作环境 1.1 工作温度 不劣于0-40℃ 1.2 工作湿度 不劣于0-95% 1.3 工作电源 100-240V 2. 用途 凝胶成像系统 3 性能与技术要求 3.1 仪器性能 3.1.1 样品来源：不透光样品；荧光样品等 3.1.2 CCD分辨率：≥1360 ×1024 3.1.3 动力学范围≥3个数量级，12 bit灰度级（非插值） 3.1.4CCD控制：马达自动控制 3.1.5镜头缩放：不劣于8.5-51mm镜头 #3.1.6 暗箱：密封暗箱可用于化学发光检测 3.1.7 滤光片：≥5个 #3.1.8备有校正镜头曲面度的专用滤光片 3.1.9配平场校正板 #3.1.10配三块自动对焦校正板 #3.1.11灵敏度：≤0.1ngEB染色的DNA #3.1.12信噪比：≥56dB #3.1.13曝光时间：0.001s，每0.001s步进 3.1.14 参考样品大小：28x36cm #3.1.15 参考成像大小：25x26cm 3.1.16 光源：透射白光，反射白光，透射紫外，透射蓝光 3.1.17 紫外光源：302nm，254nm，365nm 3.1.18紫外光源：保护要回收的核酸样品 #3.1.19紫外自动光闭保护 #3.1.20 UV防护板 #3.1.21切胶尺：切割凝胶 #3.1.22荧光尺：系统检测并用于测量长度 3.1.23 具体应用范围： 核酸凝胶：包括但不限于Ethidium bromide、SYBR＆reg; Green、SYBR＆reg; Safe、SYBR＆reg; Gold、GelGreen＆#8482;、GelRed＆#8482;、Fast Blast＆#8482;； 蛋白凝胶：包括但不限于Coomassie Blue、Copper stain、Zinc stain、Flamingo、Oriole、Silver stain、Coomassie Fluor Orange、SYPRO Ruby、Krypton； 印迹膜：包括但不限于Colorimetric、Qdots 525、Qdots 565、Qdots 625、CY2、Alexa 488、DyLight 488、Fluorescein。 3.2 软件功能 3.2.1 全自动专业成像及分析软件，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出。 #3.2.2 软件可编程，所编程序可重复调用或再编辑 #3.2.3 软件可自由安装于多台电脑 3.2.4 软件可控制曝光时间 3.2.5 显示过饱和像素 #3.2.6 所有成像过程均保持自动对焦 3.2.7 添加各种格式的文字注释 #3.2.8 自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算 3.2.9 相对含量百分数分析 3.2.10 绝对浓度、密度计算 #3.2.11微卫星DNA分析 3.2.12 RFLP和DNA指纹分析 #3.2.13 3D图像观察及输出。 #3.2.14 12种预设染料颜色标记显示及输出 #3.2.15 多幅图像合并显示并分析功能 #3.2.16 报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等 #3.2.17 图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg #3.2.18 数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出 3.2.19 配有软件操作指南 3.2.20 软件免费升级 #3.2.21中文版/英文版软件 4 附件 数据采集系统配套主流配置计算机 注：需要提供彩页或宣传页，否则视为不满，响应参数与彩页、宣传页不一致以彩页、宣传页为准 | 1套 | 免费培训，提供技术支持，保修期1年。 |
| 22 | 药品稳定试验箱 | 一、符合标准 ： 本试验箱按照2015版药典物品稳定性试验指导原则和GB10586-2006执行。可满足ICH2003Q1A（2）指导原则/GMP 2015版中国药典稳定性试验条件： 1、高湿试验:不劣于25℃±2.0℃ 90%R.H±5%R.H或25℃±1.0℃ 75%R.H±5%R.H/10天 2、加速试验：不劣于40℃±2.0℃75%R.H±5%R.H或30℃±1.0℃ 65%R.H±5%R.H/180天 3、长期试验：不劣于25℃±2.0℃65%R.H±5%R.H/365天 二、药物稳定性试验箱类型技术参数： 1. 控温范围: 不劣于0～65℃ 2. 控温波动: ±0.5℃ 3. 控湿范围: 不劣于40～95%RH 4. 湿度偏差: ±3%RH 5. 调温调湿方式: 平衡调温调湿方式 6. 工作环境温度：不劣于+5-30 ℃ 7. 电源: AC 220V±10% 50Hz。 | 1套 | 免费培训，提供技术支持，保修期1年。 |
| 23 | 荧光定量PCR仪 (进口，免税) (核心产品) | 1．工作环境 1.1 工作温度 不劣于5-31℃ 1.2 工作湿度 相对湿度≤80% 1.3 工作电源 100–240 VAC, 50–60HZ. 2．功能 可用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域。 3．性能与技术要求 3. 1 主要性能 *3.1.1≥6个检测通道，可实现≥5重PCR，可同时检测≥5个靶基因，专用FRET检测通道 *3.1.2有动态温度梯度PCR功能，可以同时运行≥8个不同的温度，每个温度孵育时间相同 3.1.3试剂开放，各种科研和临床试剂适用 3.1.4适用于多种荧光方法，包括但不限于Taqman，Molecular Beacon，FRET探针，SYBR Green I等 3.1.5耗材开放，可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等 #3.1.6 可独立运行，无需连接电脑即可实时监控PCR荧光扩增曲线 3.2 主要技术要求 #3.2.1样品容量：96x0.2ml，可使用标准规格96孔板（12x8） 3.2.2耗材类型：可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等 3.2.3反应体系：1-50μL #3.2.4光源：≥6个带有滤光片的LED #3.2.5检测器：≥6个带有滤光片的光敏二极管 #3.2.6升降温速度：≥5℃/秒 3.2.7温控范围：不劣于0 -100℃ 3.2.8温度准确性：±0.2℃（90℃时） 3.2.9温度均一性：±0.4℃（10秒内达到90℃） 3.2.10动态梯度温控范围：不劣于30 -100℃；梯度温差范围：不劣于1 - 24℃； 3.2.11激发/发射波长范围：450-730nm 3.2.12灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因 *3.2.13动态范围：≥10个数量级 3.2.14 显示：≥8.5英寸彩色触摸屏 3.2.15 数据分析模式：标准曲线定量、熔解曲线、CT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、熔解曲线分析功能 3.2.16数据导出：Excel, Word, 或 PowerPoint。用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF #3.2.17 染色体结构研究：采用real-time PCR方法，通过比较核酸酶对基因组DNA降解作用效果，定量分析染色质结构的方法。真正证明了染色质结构与基因表达之间的高度相关性 #4 必备附件：工作站主机及控制分析软件（包含绝对定量、相对定量、融解曲线分析、终点分析、多板数据比较等功能） 注：以上参数除“*”号项，其余均需要提供彩页或宣传页，否则视为不满，响应参数与彩页、宣传页不一致以彩页、宣传页为准 | 1套 | 免费培训，提供技术支持，保修期1年。 |
| 24 | 数显糖度计 | 1.测量范围 Brix浓度0～50% 2.折射率范围1.3330～1.4200nD #3.分辨率：Brix0.1%；折射率0.0001nD 4.一秒测量，一键校正 5.电源：1节AAA1.5V7号电池。 | 2台 | 免费培训，提供技术支持，保修期1年。 |
| 25 | GPC分析软件和凝胶色谱柱 (进口，免税) | 可在已有Empower软件上实现GPC/SEC功能； 适用于水溶性样品的分析，如：低聚物；低聚糖；多糖；阳离子、阴离子和两性聚合物。 一、GPC分析软件技术参数： 1.定义窄分布和宽分布标准样，以及窄分布和宽分布未知样 #2.定义： 窄分布标准样的分子量 系统适应性组分的名称 宽分布标准样的平均分子量 标准样和未知样的 Mark-Houwink （K 和 alpha）值 累计百分比宽分布标准样的分子量对和命名分布 3. 校正 4. 查看显示GPC校正曲线和分子量分布 5. 比较重叠分布，以便从相同或不同的聚合物的多重分析比较分子量分布。重叠校正GPC曲线，以比较在不同日期或不同条件下产生的曲线 #6. 报告GPC分布图、通用GPC分布图、GPC分布表、GPC校正图 7. GPC校正表 二、凝胶色谱柱技术参数 1. 产品类型：柱式 2. 内径：7.8 mm 3. 长度：300 mm 4. 分离方式：SEC/GPC #5. 最小分子量范围：≤1000 #6. 最大分子量范围：≥7000000 7. 颗粒形状：球型 8. 粒径：≤10μm 9. 颗粒基质：聚合物 10. 包装溶剂：水 11. 系统：HPLC 12. pH范围：2-12 | 1套 | 免费培训，提供技术支持，保修期1年。 |
| 注：以上证明文件均需提供复印件并加盖投标人公章，否则视为未提供 |  |  |  |  |

- 三、其他条款

（1）、交付要求：

1、交付时间：合同签订后6个月

2、交付地点：用户指定地点。

（2）、售后要求：

质量保证期内，如设备出现故障，乙方应在接到通知后，半小时内做出响应，4小时内到达现场免费维修或更换零部件，直到最终解决问题。如故障不能在48小时内排除，乙方应免费提供一台同型号的备机代替使用，待故障排除后更换。

当货物发生非人为因素严重故障时，乙方应当免费在甲方规定的时间内将补充或者更换的货物运抵甲方指定的地点，由此产生的一切相关费用由乙方负担。

质保期外终生维修，保修期后只收取工本费

（3）、质保要求：

投标人质保一年

（4）、验收标准：

（1）、在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

（2）、货物运抵现场后，买方应及时组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

（3）、买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

（4）、制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，成交人必须提前通知买方。

（5）、培训要求：

培训内容应包括但不限于下述内容：成交人所提供设备的性能、技术原理和操作使用方法，维护管理的技术，实际操作练习。成交人负责提供培训教材和实际的操作环境。按照用户需求不定期进行培训，用户提出需求后1小时响应，3小时上门进行免费培训

# 第九章  疫情防控期间供应商承诺书

承  诺  书

（参与投标的授权代表需手持承诺书原件，如投标时疫情防控结束则无需携带）

本单位名称:                    ,参与投标（响应）人员姓名：        ，身份证号码：                   ，联系方式：           ，承诺严格落实党中央、国务院以及北京市委、市政府相关工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》、《北京市人民政府关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及相关要求。

本单位承诺在参与北京国际工程咨询有限公司组织的                   项目的投标（响应）过程中做到以下几点：

1.本单位参与投标（响应）人员近期未去过（或途径）湖北地区，未与湖北地区人员密切接触，未与确诊或疑似病例有过接触史，未有发热、咳嗽等症状，身体状况良好。

2.本单位参与投标（响应）人员为在京身体健康人员或外埠进京（返京）隔离已满14天的身体健康人员。

3.本单位承诺做好开标前的各项准备工作。

4.本单位参与投标（响应）人员配合工作人员进行体温检测和人员信息登记，自觉做好个人防护，按规定佩戴口罩，听从工作人员引导，投标（响应）活动完成后及时离场。

供 应 商（公章）：

参与投标（响应）人员（签字）：

年     月    日