首都医科大学

基本支出--资本性支出-燕京医学院建设性项目（二）采购项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB8359

北京国际工程咨询有限公司

2020年6月

目  录

第一章  投标人须知	1

一   说  明	1

1.	招标采购单位及合格的投标人	1

2．	资金来源	2

3．	投标范围和投标费用	2

二   招标文件	2

4.	招标文件构成	2

5.	投标人要求对招标文件的澄清	3

6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改	3

三   投标文件的编制	4

7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用	4

8.	投标文件构成	4

9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	5

10.	投标报价	7

11.	投标保证金	7

12.	投标有效期	8

13.	投标文件的签署及规定	9

四   投标文件的递交	9

14.	投标文件的密封和标记	9

15.	投标截止期	10

16.	投标文件的修改、补充与撤回	11

五   开标及评标	11

17.	开标	11

18.	组建评标委员会	12

19.	投标文件的初审与澄清	12

20. 	投标偏离与非实质性响应	13

21.	比较与评价	14

22．评标过程及保密原则	17

六   确定中标	19

23．中标候选人的确定原则及标准	19

24．确定中标人	19

25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利	19

26．中标通知书	20

27.	签订合同	20

28．履约保证金	20

七   其它	20

29．质疑的内容、时间与处理	20

第二章  合同一般条款	23

1     定义	23

2     技术规范	23

3     知识产权	23

4     包装要求	24

5     装运标志	24

6     交货方式	24

7     装运通知	25

8     付款条件	25

9     技术资料	25

10    质量保证	26

11    检验和验收	26

12    索赔	27

13    延迟交货	28

14    违约赔偿	28

15    不可抗力	28

16    税费	29

17    合同争议的解决	29

18    违约解除合同	29

19    破产终止合同	30

20    转让和分包	30

21    合同修改	30

22    通知	30

23    计量单位	30

24    适用法律	31

25    履约保证金	31

26　  合同生效和其它	31

第三章  政府采购合同格式（货物类）	32

第四章  附件——投标文件格式	35

附件1　　　　投标书（格式）	36

附件2　　　　投标一览表	38

附件3　　　　投标分项报价表	39

附件4        货物说明一览表	40

附件5　　　　技术规格偏离表	42

附件6　　　　商务条款偏离表	43

附件7　　　　资格证明文件（格式）	44

附件8　　　　业绩证明文件	60

附件9　　　　服务承诺书	61

附件10　　　 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函	62

附件11　　　 封面和背脊	64

第五章  投 标 邀 请	66

第六章  投标人须知资料表	68

第七章  合同特殊条款	71

第八章  货物需求一览表及技术规格	73

# 第一章  投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：首都医科大学。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.2.2	本项目有接受进口产品投标的内容（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），详见招标文件第八章。

1.2.3	遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章。

1.2.4  本项目不接受联合体投标。

1.2.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包号的投标。

1.2.6  为本项目某一包采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目该包的投标。

1.2.7  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本次政府采购活动。

1.2.8	投标人必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格参加本项目的投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，内容如下：

第一章	　投标人须知

第二章	　合同一般条款

第三章	　合同格式

第四章	　附件——投标文件格式

第五章	　投标邀请书

第六章	　投标人须知资料表

第七章	　合同特殊条款

第八章	　货物需求一览表及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3	除非有特殊情况，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。投标人如有对招标文件的澄清要求，应在购买招标文件后七个工作日内以书面形式提交，招标采购单位应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应在原公告媒体上发布澄清（变更）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件的语言应使用中文。投标文件中的外文材料需附中文翻译，评标时以中文为准。

7.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2 税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-12招标文件要求的其他资格证明文件（投标人必须提供投标人相关单位一览表）

附件8——业绩证明文件

附件9——服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

附件11——封面和背脊

8.2		除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是  文字资料、图纸和数据  ，它包括：

9.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件第八章的技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术需求条文的偏差和例外，填写技术规格偏离表（附件5）。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其它标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格要求。

9.4	关于产品授权（资格证明文件）：单项货物总价大于或等于5万元人民币的进口产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。

9.5	所提供的投标产品单台、套金额达到人民币10万元及以上的进口产品，须提供维修手册（或设备电路图）及中文操作手册供应承诺（格式自拟），未提供的视为非实质性响应。

9.6	关于医疗器械和特种设备（实质性响应条款）：

如投标人所投产品为医疗器械，则投标人须提供医疗器械生产或经营许可证；国家食品药品监督管理局对投标产品有注册要求的，投标人须提供医疗器械注册证。

《特种设备安全监察条例》中涉及的压力容器（如高压灭菌锅、高压釜）等特种设备，投标人需提供有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，中标后须协助使用方办理完成相关许可使用登记手续及投入使用后安全附件的定检等。

9.7	投标人应提供投标人综合情况说明、投标人承担本项目主要专业技术人员一览表及简历。

9.8	投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。如涉及进口免税，详见文件第八章描述。若报免税价格，中国政府对原产于美国的部分商品加征关税由投标人负责。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件三）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1  投标货物包括标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

10.3.2  货物运至最终目的地的运输费、保险费等全部费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	只能有一个投标方案和报价, 否则将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供 不低于分包控制金额的1.5% 的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的收受人：北京国际工程咨询有限公司。银行账号信息见文件第五章。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；

（3）投标人恶意串通投标的；

（4）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

北京地区：支票、电汇、网银、投标担保函

外    埠：汇票、电汇、网银、投标担保函

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。投标人同时对多个包号进行投标时，如提供一份投标保证金的，应注明每包的投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定所涉及的包号的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内办理无息退还手续。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。中标人在领取中标通知书时须向招标代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的  90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将被退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　一　份和副本  四  份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人还需提供电子版投标文件1份（光盘或U盘），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件应胶装、目录清楚、页码准确。

13.3	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在招标文件要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.4	如对投标文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删等，必须由投标文件签字人（指法定代表人或经其正式授权的代表）在修改变更处签字并加盖公章。

13.5	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.6	投标人为自然人的，可以不执行招标文件中对投标文件的盖章要求。

13.7	投标文件封面及背脊的格式应按照招标文件的要求制作，格式见附件11。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

14.1	投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封（箱）表面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和投标文件正本一起封装。

14.2	为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

14.3	投标保证金应与投标文件同时提交。为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。如投标保证金是以电汇、网银等转账方式提交的，投标人应将电汇底单复印件或网银转账界面的打印件等加盖投标人公章后密封在信封里。

14.4	所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明项目名称、招标编号、包号和“在（开标日期、时间 ）之前不得启封”的字样。(填入规定的投标截止日期)

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的即视为符合密封要求，招标采购单位不得拒收。

14.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、包号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4	投标有效期内投标人撤销投标文件的，其投标保证金将不予退还。投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标采购单位，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

17.2	开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。投标人不足3家的，不得开标。

17.3	除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员 签字确认。

17.5	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 18.	组建评标委员会

18.1	评标委员会根据政府采购有关要求和本次采购项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	   投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

19.1.2  符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.2  澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2.4  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 20.     投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

（1）未按规定要求交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）未按照招标文件规定胶装投标文件的；

（4）不具备招标文件中规定资格要求或未按招标文件要求提供资格证明文件的；

（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标人串通投标的；

（8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

20.4	有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	比较与评价

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.4条。

21.3	投标相同品牌产品情况的处理

（1）提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

21.4	根据实际情况，本项目采用综合评分法：即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照招标文件中规定的评审因素的量化指标按包进行评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选供应商）的评标方法（每个评委按包分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。具体评分因素权重如下：

除05包之外，各包评分办法

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 监狱企业、残疾人福利性单位参与投标视同小型、微型企业，须提供相应证明文件的复印件，否则不考虑价格扣除。 对未在货物说明一览表中写明或未填写“中小企业声明函”的，在价格评审时不予考虑。 | 30 |
| 2 | 技术性能 （45分） | （1）★号条款不满足每条扣5分； （2） #号条款不满足每条扣3分； （3）一般条款不满足每条扣1分； （4）漏报技术条款视为该条不满足。 40分扣完为止。 注：投标人在响应技术规格时，应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页、Datasheet）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告；印刷资料或检测报告出现与技术规格响应不一致；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。 投标人对加注星号（“★”）的重要技术条款（参数）应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为不响应招标文件要求，扣5分。 | 40 |
|  |  | 全部满足招标文件要求的基础上，实质上优于招标文件要求，每一条款加1分，最高得5分。 | 5 |
| 3 | 相关业绩 （8分） | 投标人2017年至今与本项目相同或相关的项目业绩每份合同1分，最多8分（含合同首页、主要建设内容页、合同盖单位章页）。 | 8 |
| 4 | 综合商务 （12分） | 质量保证期：满足招标文件要求的得3分，每增加1年加1分，本项最高6分。不满足招标文件要求的得0分。 | 6 |
|  |  | 供货方案、培训方案、备件供应、售后服务措施完善，全面、合理且针对性强，得6分；完整且有一定针对性，得4分；基本完整且针对性一般，得2分；有欠缺，无针对性得0分 | 6 |
| 5 | 政策法规（4分） | 投标产品中每有一项节能产品（且必须提供财政部、国家发展和改革委员会认可的有效期内的认证证书复印件及相应的节能产品政府采购品目清单并均需加盖本单位公章）得1分，最多2分。 | 2 |
|  |  | 投标产品中每有一项环境标志产品（且必须提供中华人民共和国财政部、中华人民共和国生态环境部认可的有效期内的认证证书复印件及相应的环境标志产品政府采购品目清单并均需加盖本单位公章）得1分，最多2分。 | 2 |
| 6 | 投标文件 （1分） | 投标文件封面背脊格式完全符合招标文件要求，装订牢固、目录清楚、逐页编码、页码准确，完全响应招标文件要求得1分； 投标文件封面背脊格式不符合招标文件要求，文件制作不够规范得0分。 | 1 |

05包评分办法

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 监狱企业、残疾人福利性单位参与投标视同小型、微型企业，须提供相应证明文件的复印件，否则不考虑价格扣除。 对未在货物说明一览表中写明或未填写“中小企业声明函”的，在价格评审时不予考虑。 | 30 |
| 2 | 技术性能 （45分） | （1）★号条款不满足每条扣5分； （2） #号条款不满足每条扣3分； （3）一般条款不满足每条扣1分； （4）漏报技术条款视为该条不满足。 40分扣完为止。 注：投标人在响应技术规格时，应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页、Datasheet）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告；印刷资料或检测报告出现与技术规格响应不一致；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。 投标人对加注星号（“★”）的重要技术条款（参数）应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为不响应招标文件要求，扣5分。 | 40 |
|  |  | 提供满足招标文件技术参数要求的样品，得5分，样品不满足要求或未提供样品的得0分。 | 5 |
| 3 | 相关业绩 （8分） | 投标人2017年至今与本项目相同或相关的项目业绩每份合同1分，最多8分（含合同首页、主要建设内容页、合同盖单位章页）。 | 8 |
| 4 | 综合商务 （12分） | 质量保证期：满足招标文件要求的得3分，每增加1年加1分，本项最高6分。不满足招标文件要求的得0分。 | 6 |
|  |  | 供货方案、培训方案、备件供应、售后服务措施完善，全面、合理且针对性强，得6分；完整且有一定针对性，得4分；基本完整且针对性一般，得2分；有欠缺，无针对性得0分 | 6 |
| 5 | 政策法规（4分） | 投标产品中每有一项节能产品（且必须提供财政部、国家发展和改革委员会认可的有效期内的认证证书复印件及相应的节能产品政府采购品目清单并均需加盖本单位公章）得1分，最多2分。 | 2 |
|  |  | 投标产品中每有一项环境标志产品（且必须提供中华人民共和国财政部、中华人民共和国生态环境部认可的有效期内的认证证书复印件及相应的环境标志产品政府采购品目清单并均需加盖本单位公章）得1分，最多2分。 | 2 |
| 6 | 投标文件 （1分） | 投标文件封面背脊格式完全符合招标文件要求，装订牢固、目录清楚、逐页编码、页码准确，完全响应招标文件要求得1分； 投标文件封面背脊格式不符合招标文件要求，文件制作不够规范得0分。 | 1 |

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	开标之后，直到采购人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外，确定实质上响应招标文件且满足下列条件者为中标候选人。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。

### 24．	确定中标人

24.1	评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人。采购人按照推荐的中标候选人顺序确定一名中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

24.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同。如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，采购人也可以选择重新组织采购。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2	在招标过程中出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果，并同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.3   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	本项目不设履约保证金。

## 七   其它

### 29．	质疑的内容、时间与处理

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第二章  合同一般条款

### 1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备（含软件系统）、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2      技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     卖方应在合同规定的交货期  5 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7      装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2     如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8      付款条件

付款条件见第七章“合同特殊条款”。

### 9      技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后  5  天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送到买方处。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后  5  天内将这些资料免费寄给买方。

### 10     质量保证

10.1    卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3   根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  3  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后   3  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5    除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期不低于：自货物通过最终验收起12个月。

### 11     检验和验收

11.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2    货物运抵现场后，买方应在 7 日内组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

11.3    买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

### 12    索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在卖方收到索赔通知后  3  天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在收到索赔通知后 3 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 13     延迟交货

13.1    卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2    如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14     违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

### 15      不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  3  天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 3  日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16      税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17      合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向买方所住地人民法院提起诉讼。

### 18      违约解除合同

18.1    在卖方出现下列违约行为的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19     破产终止合同

19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20     转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    卖方拟将非主体、非关键性工作分包的，应当按照其投标文件中载明的分包承担主体进行分包，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的承担主体与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

### 21     合同修改

21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22      通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23     计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24     适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25     履约保证金

25.1   不设履约保证金。

### 26　   合同生效和其它

26.1    卖方未经买方允许，不得擅自将因履行本合同所知悉的买方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。卖方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给买方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

26.1   政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.2   本合同一式 八 份，具有同等法律效力。

# 第三章  政府采购合同格式（货物类）

政府采购合同格式（货物类）

合同编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(买方)            (项目名称)中所需         (货物名称)经           (招标采购单位)以          号招标文件在国内         (公开/邀请)招标。经评标委员会评定并经采购人确认               (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	合同补充协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物和数量：详见供货清单

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。大写：

分项价格：　详见附件

4、付款方式

4.1国产货物及进口含税货物：

（1）合同签订后15日内，买方支付合同总价的70% ；

（2）货到指定地点并且验收合格后15日内，买方支付合同总价的30%。

4.2进口免税货物：

（1）中标供应商与采购人、外贸代理公司签署三方协议；

（2）协议生效后买方支付货物总价的100%给外贸代理公司；

（3）外贸代理公司出具货物总价的100%不可撤销信用证；

（4）卖方提供发货单据后外贸代理公司支付货物总价的90%；

（5）卖方提交验收合格报告后，外贸代理公司支付货物总价的10%。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

5.1交货时间：

（1）国产货物及进口含税货物，自合同生效起3个月内，完成供货。

（2）进口免税货物，自信用证开出3个月内，完成供货。

5.2交货地点：

中标供应商所有货物必须送至首都医科大学设备库房，未经允许将货物直接送至最终使用单位，设备与实验室管理处将不予确认，由此带来的合同履约纠纷，由中标供应商负责。验收完成后，由中标供应商负责将货物送至最终使用用户处。

6、合同的生效。

本合同经双方法定代表人或其授权代表签署、加盖单位公章后生效。

买　方：               			     卖　方：

名　称：(印章)                      名　称：(印章)

年　月　日                          年　月　日

法定代表人或其授权代表(签字)：      法定代表人或其授权代表(签字)：

地　　址：							  地　　址：

邮政编码：							  邮政编码：

电　　话：							  电　　话：

开户银行：							  开户银行：

帐　　号：							  帐　　号：

开户行号：

# 第四章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3法定代表人授权书（格式）

7-4制造厂家的资格声明（格式）

7-5经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6制造厂家的授权书（格式）

7-7投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-12招标文件要求的其他资格证明文件（投标人必须提供投标人相关单位一览表）

附件8——业绩证明文件

附件9——服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

附件11——封面和背脊

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币

（用文字和数字表示的投标总价）。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方与采购人不存在可能影响招标公正性的利害关系，在投标之前，未曾为投标包号的采购需求提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 校内分包号 | 名称 | 投标总价 （元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中的不一致，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

货物名称：___________ 招标编号：_______________ 包号：         校内分包号：______________　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 原产地 | 制造商名称 | 数量（单位） | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：___________________

投标人(盖章)：

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4. 商品的原产地是指本次投标货物或产品的最初来源，即产品的生产地。进口产品需提供原产地证明。

注意：原产地不是制造商的注册地。

5. 设备单价2万元以上的，须在此分项报价表后附详细的配置清单，并加盖投标单位公章。

## 附件4     货物说明一览表

一、产品规格一览表

投标人名称：______________ 招标编号：______________  包号：          校内分包号：_______________

| 序号 | 货物名称 | 货物型号 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 （单位） | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：（人民币大写） |  |  |  |  |  |  | ￥ |  |  |  |

投标人授权代表签字：_______________________

投标人(盖章)：

注：1、若投标人所投货物为进口产品，应在备注栏标明投标报价是否为免税价；

若投标人所投货物为国产产品，应在备注栏标明所投产品是否为小微企业生产、是否为节能环保产品、是否为监狱企业或残疾人福利性单位生产；

如出现货物说明一览表中的“小型和微型企业产品”内容与“中小企业声明函”的内容不一致或货物说明一览表中未表明是否为小型和微型企业生产时，则在评审时视为非“小型和微型企业产品”。

2、如需要，投标人可以对以上各项货物详细技术性能另页描述。

二、产品属性一览表

投标人名称：______________ 招标编号：______________  包号：          校内分包号：_______________

| 投标人名称 | 投标人 企业类型 | 投标人地址 | 统一社会信用代码 | 商品名称 | 商品型号 | 商品品牌 | 产品 类型 | 产品国别 | 采购数量 | 计量单位 | 分项单价（元） | 分项总价（元） | 产品 属性 | 投标人 企业特殊性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 填写： 大型企业 或中型企业 或小微企业 |  |  |  | 不涉及填：无或不适用 | 不涉及填：无或不适用 | 填写： 国内或进口 |  |  |  |  | 分项总价=采购数量*分项单价 | 填写： 节能 或节水 或环保 不涉及填：无或不适用 | 填写 监狱企业或福利企业或其他 不涉及填：无或不适用 |

投标人授权代表签字：_______________________

投标人(盖章)：

注:1、表格行数可自行添加。

2、上述各分项总价之和应为投标总价。

3、本表应单独提供word或excel的电子版，随电子版文件一同递交。

## 附件5　　　　技术规格偏离表

投标人名称:_______ 招标编号:_______ 包号:______ 校内分包号：________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_______ 招标编号:_______ 包号:______ 校内分包号：________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：除招标文件第四章、第八章以外，投标人应申明投标文件对招标文件的每一章的响应情况。对于无偏离的章节，只需在说明中写明“完全响应”、“无偏离”即可。如有偏离，则应对偏离的条款逐条进行说明。

投标人授权代表签字：______________________

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-12招标文件要求的其他资格证明文件（投标人必须提供投标人相关单位一览表）

附件7-1    法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：提供复印件。投标人为法人或者其他组织的须加盖本单位公章；投标人为自然人的应签署本人姓名。可提供“三证合一”形式的新版执照。

附件7-2   税务登记证书及纳税证明复印件

说明：法人或者其他组织须加盖本单位公章；自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。纳税证明可提供开标前6个月内任意1个月的纳税证明材料（可提供复印件。若投标人在开标前6个月内依法可以不缴税的，应出具相应的说明）。证明材料可以是缴费的银行单据、税务机构开具的证明等。提供“三证合一”形式新版执照的，可不提供税务登记证。

附件7-3    法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：如投标人为自然人的，可不提供此项。

附件7-4   制造厂家的资格声明

（投标人为制造商时填写）

- 名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　  生产的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　　　　　　　　　销售项目和数量

________________________　　　　　　　　_________________________

________________________　　　　　　　　_________________________

出口销售额：________________________

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：_________________

授权代表(签字)：_____________

授权代表的职务：_____________

电话号：__________________

制造商盖章：_______________

传真号：__________________

附件7-5   经销商(作为代理)的资格声明

（投标人为经销商时填写）

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明（如有）：

制造厂名称和地址          制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址           制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____________________________________

授权代表(签字)：___________________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：___________________________________

传真号：___________________________________

公章：_____________________________________

附件7-6    制造厂家的授权书　（格式）

说明：授权书中应写明授权产品的名称、品牌、型号。如招标文件没有具体产品的授权要求，则投标时可以不提供此项内容。此格式供投标人参考使用。非进口产品的授权书不作为资格证明文件。

致：招标采购单位

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的  （产品名称和品牌型号）  的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

附件7-7　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位2019年度经会计师事务所出具的审计报告复印件（税务审计报告或未加盖会计师事务所公章的财务审计报告无效）并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明须提供银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件（不受收受人和项目的限制）。若提供的是复印件，评标委员会保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

附件7-8    社会保障资金缴纳记录

说明：提供开标前6个月内任意1个月的缴纳记录（可提供复印件）。证明材料可以是缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等（自行编写无效）。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。

附件7-9    具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

说明：投标人应作出具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺（格式自拟），证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有相应的履约能力，可以完成本采购项目所需的内容，加盖公章。

附件7-10    近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

附件7-11  节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

节能产品

注：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

以《财政部 发展改革委关于关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件“节能产品政府采购品目清单”为准，如产品为品目清单内产品，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件及节能产品政府采购品目清单，并在清单中标出产品品目。所投产品属于强制节能的产品必须提供上述证明文件，否则其投标无效。所投产品属于非强制节能的产品，证明文件符合上述要求的将按照节能产品得分规则加分。

环境标志产品

以《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件“环境标志产品政府采购品目清单”为准，如所投产品为清单内产品，投标人须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件及环境标志产品政府采购品目清单，并在清单中标出产品品目。符合要求的将按照环境标志产品得分规则加分。

信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

附件7-12   招标文件要求的其他资格证明文件

1. 投标人必须提供投标人相关单位一览表

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人名称(公章)：__________________________________

投标人授权代表（签字）：_______________________________

日期：___________________________

2. 说明：其他资格证明文件应提供复印件并加盖公章。

## 附件8　　　　业绩证明文件

请投标人自行设计表格填写，对近3年做过的同类项目业绩作出说明（附合同主要部分的复印件,至少包含合同首页、主要建设内容页、合同盖单位章页）。

## 附件9　　　　服务承诺书

## 附件10　　　　中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

注：

1、如投标人为大型企业，则应进行如下声明：

本公司郑重声明，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_ 大型__企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

2、监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件11　　　　封面和背脊

封面格式

招标项目名称：（如“基本支出-资本性支出-燕京医学院建设性项目（二）采购项目”） 采购代理机构：（如“北京国际工程咨询有限公司”） 招标编号：（如“BIECC-ZB8359”） 分包名称：（如“检验学学系实验教学中心条件建设-设备购置-01”） 校内分包号：（如“bie-20q29-01”） 投标文件 正本（或副本） 投标人名称：. 投标人地址：. 投标人电话：. 投标人传真：. 投标人邮箱：. 投标日期：.

背脊格式

XXXX公司（注：此处填写投标人名称）

bie-20q29-01（注：此处写校内分包号）

# 第五章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受首都医科大学的委托，对下述货物及服务进行国内 公开 招标。现邀请合格的投标人前来投标。

- 招标编号：BIECC-ZB8359

- 招标货物名称和数量：详见第八章“货物需求一览表及技术规格”。

3.   招标文件售价：

本项目标书按包出售, 每包售价200元（电子文档下载地址：www.biecc.com.cn，进入主页后在页面中点击“标书下载”），招标文件售后不退。投标人如汇款购买招标文件，请将汇款单复印件及以下表格内容发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写为：“购买标书信息+项目编号”。如需快递纸质版招标文件，须加付快递费50元人民币。

在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的项目编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 详细通讯地址 |  |
| 传真 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 备注 |  |

注：投标人在购买招标文件时按照招标公告的要求提供相应材料，如实完整的填写出售标书记录，尤其须明确拟投标包号。本项目本次分10个包进行招标，投标人必须按所投包数缴纳购买招标文件的费用。投标人在购买招标文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

4.   购买招标文件时间和地点：

时间：招标公告发布之时起至 2020 年 6 月18 日，上午9:00至11:30；下午1:00至4:30（北京时间），节假日除外。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

5.	投标截止时间：2020年 7 月 3 日　上午9：00　（北京时间）。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.	开标时间：2020年 7 月 3 日　上午9：00　（北京时间）。

7.   投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座616室。

8.   凡对本次招标提出询问，请与北京国际工程咨询有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

9.   招标代理机构联系方法:

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611室

邮  编：100083

开户行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系部门：招标事业部

联系人：孙经理

电  话：82376721

传  真：82370881

电子邮件：jowena@163.com

# 第六章    投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：首都医科大学 地址：北京市丰台区右安门外西头条10号 联系人：黄老师 电话：010-83911226 |
| 8.1 | 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容： 附件1——投标书（格式） 附件2——投标一览表（格式） 附件3——投标分项报价表（格式） 附件4——货物说明一览表（格式） 附件5——技术规格偏离表（格式） 附件6——商务条款偏离表（格式） 附件7——资格证明文件 7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 7-2 税务登记证书及纳税证明复印件 7-3 法定代表人授权书（格式） 7-4 制造厂家的资格声明（格式） 7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式） 7-6 制造厂家的授权书（格式） 7-7 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明 7-8 社会保障资金缴纳记录 7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料 7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明 7-11节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料 7-12招标文件要求的其他资格证明文件（投标人必须提供投标人相关单位一览表） 附件8——业绩证明文件 附件9——服务承诺书 附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函 附件11——封面和背脊 投标人应按照“附件7——资格证明文件”的内容要求提供完整的资格证明文件，未按照要求提供相应资格证明文件的投标文件将被视为非实质性响应投标而被拒绝。 |
| 8.2 | 除上述8.1条外，投标文件还应包括招标文件第一章投标人须知第9条的所有文件。 |
| 9.4 | 关于产品授权（资格证明文件）： 单项货物总价大于或等于5万元人民币的进口产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。 |
| 9.5 | 所提供的投标产品单台、套金额达到人民币10万元及以上的进口产品，须提供维修手册（或设备电路图）及中文操作手册供应承诺（格式自拟），未提供的视为非实质性响应。 |
| 9.6 | 关于医疗器械和特种设备（实质性响应条款）： 如投标人所投产品为医疗器械，则投标人须提供医疗器械生产或经营许可证；国家食品药品监督管理局对投标产品有注册要求的，投标人须提供医疗器械注册证。 《特种设备安全监察条例》中涉及的压力容器（如高压灭菌锅、高压釜）等特种设备，投标人需提供有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，中标后须协助使用方办理完成相关许可使用登记手续及投入使用后安全附件的定检等。 |
| 10.1 | 所有投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。如涉及进口免税，详见文件第八章描述。若报免税价格，中国政府对原产于美国的部分商品加征关税由投标人负责。 |
| 11.1 | 投标保证金：不低于分包控制金额的1.5% |
| 11.3 | 应按照招标文件规定的形式提交保证金，本项目不接受11.3条规定以外的其他形式的保证金。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付 |
| 12.1 | 投标有效期：90天(日历日) |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份 副本： 4 份 电子版文件： 1 份（须为投标文件正本pdf彩色扫描件，其中：分项报价表和货物说明一览表清单须单独提供word或excel格式的文件） |
| 15.1 | 投标截止期：2020年 7月 3 日上午9：00前 |
| 17.1 | 开标时间：2020年 7 月 3 日上午9：00整 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座616室 |
| 21.3 | 投标相同品牌产品情况的处理 （1）提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。 （2）非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。 |
| 21.4 | 评标方法： 综合评分法 |
| 23.1 | 中标候选人：按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。排名最高的投标人为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选供应商）。 |
| 28.1 | 不设履约保证金。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 本招标文件的解释权属于采购人及招标代理机构。 |

# 第七章    合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。本条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：首都医科大学。

1.6 卖方：本合同卖方系指：中标供应商。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

8、 付款条件：

8.1国产货物及进口含税货物：

（1）合同签订后15日内，买方支付合同总价的70% ；

（2）货到指定地点并且验收合格后15日内，买方支付合同总价的30%。

8.2进口免税货物：

（1）中标供应商与采购人、外贸代理公司签署三方协议；

（2）协议生效后买方支付货物总价的100%给外贸代理公司；

（3）外贸代理公司出具货物总价的100%不可撤销信用证；

（4）卖方提供发货单据后外贸代理公司支付货物总价的90%；

（5）卖方提交验收合格报告后，外贸代理公司支付货物总价的10%。

9、 技术资料：

合同生效后 5 天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送至买方处。

10、质量保证（如招标文件第八章有特殊要求，按照第八章要求执行）：

10.3  卖方在收到通知后  3  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4  如果卖方在收到通知后  3  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5  合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 12 个月。

11、  检验和验收：

11.2  如招标文件第八章没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

15、  不可抗力：

15.2  不可抗力通知送达时间：事故发生后  3  天内。

# 第八章    货物需求一览表及技术规格

第一节．货物需求一览表与一般要求

一、货物需求一览表

| 包号 | 校内分包号 | 分包名称 | 控制金额 (万元) | 是否接受进口货物 | 所属CA项目名称及编号 | 项目总预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | bie-20q29-01 | 检验学学系实验教学中心条件建设-设备购置-01 | 57.107 | 否 | 基本支出--资本性支出-燕京医学院建设性项目（二）采购项目JBZC2020_014226_310-JH003-XM001 | 709.2554 |
| 02 | bie-20q29-02 | 检验学学系实验教学中心条件建设-设备购置-02 | 80.591 | 是 |  |  |
| 03 | bie-20q29-03 | 检验学学系实验教学中心条件建设-设备购置-03 | 13.215 | 否 |  |  |
| 04 | bie-20q30-01 | 临床医学系实验教学中心条件建设-设备购置-01 | 77.2 | 否 |  |  |
| 05 | bie-20q30-02 | 临床医学系实验教学中心条件建设-设备购置-02 | 32.7 | 部分是 |  |  |
| 06 | bie-20q31-01 | 护理学实践教学中心设备补充-设备购置-01 | 67.6 | 部分是 |  |  |
| 07 | bie-20q33-01 | 分子生物学实验室建设-设备购置-01 | 99.718 | 部分是 |  |  |
| 08 | bie-20q33-02 | 分子生物学实验室建设-设备购置-02 | 80.3364 | 部分是 |  |  |
| 09 | bie-20q36-01 | 科研基本实验条件配套建设-设备购置-01 | 107.8281 | 部分是 |  |  |
| 10 | bie-20q36-02 | 科研基本实验条件配套建设-设备购置-02 | 92.9599 | 部分是 |  |  |

二、授权要求：

1.技术需求中已写明授权要求的，投标人按照要求的形式提供相应授权书。

2.技术需求中无明确授权要求的，单项货物总价大于或等于5万元人民币的进口产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。

三、交货时间：

1.国产货物及进口含税货物，自合同生效起3个月内，完成供货。

2.进口免税货物，自信用证开出3个月内，完成供货。

四、交货地点：

中标供应商所有货物必须送至首都医科大学设备库房，未经允许将货物直接送至最终使用单位，设备与实验室管理处将不予确认，由此带来的合同履约纠纷，由中标供应商负责。验收完成后，由中标供应商负责将货物送至最终使用用户处。

五、售后服务：

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起12个月。

2.如招标文件第八章第二节有明确要求，则按照第八章第二节的要求执行。

六、验收：

采购人在验收时将按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。如招标文件第八章第二节没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

七、样品：

如招标文件第八章第二节有提交样品要求，投标人应于投标当日随投标文件一同提交样品，样品递交截止时间同投标文件递交截止时间，样品应密封提交，逾期提交的样品不予接收。中标公告发布后，未中标人样品将被退回，中标人样品将由采购人封样保存作为履约验收的依据。

第二节．技术需求

01包：检验学学系实验教学中心条件建设-设备购置-01

校内分包号：bie-20q29-01

本包核心产品：序号1生物安全柜

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | / | 1. 类型：A2型生物安全柜为30%气体外排，70%气体循环。 2. 工作区尺寸：长度≥1150mm,深度≥610mm,高度≥650mm,适用于单人或双人操作。 3.作区结构及材质：人体工学原理的10°倾斜角设计，凹盘式工作台设计，腔体为SUS304全不锈钢一体成型，圆角结构。 4. 过滤器：排风过滤器HEPA过滤效率≥99.99%@0.3μm；送风过滤器ULPA过滤效率≥99.9995%@0.12μm，自动扫描检测过滤器运行状态，有过滤器泄漏报警功能。 5. 前窗玻璃：前窗玻璃底部无框设计，防止积存微生物，防紫外线钢化玻璃，厚度≥6mm，采用手拉式开启，不得使用电控，以保证断电时能及时关门防护。 6. 联动报警功能：紫外灯只有在风机、荧光灯、前窗玻璃全部关闭的情况下使用。打开前窗玻璃后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；风机停止工作时，前窗玻璃未关严声光报警提示;进风口被遮挡时，有声光报警。 7. 面板显示：数字显示下降气流流速、流入气流风速、外排风量、过滤器承载压力、负压通道内负压、过滤器寿命和风机紫外灯累计运行时间； 8. 过滤器寿命不足20%提示性报警。 9. 噪声：≤65分贝； 10. 照度：≥1000lux； 11. 洁净等级：10级； 12. 气流：下降气流流速≥0.28m/s;流入气流流速≥0.6m/s。 13. 结构：除紫外灯、插座和水、气龙头等必要设施外，工作区内壁无其它多余物，以防微生物积存； 14. 附件：配备防溅插座，水、气通道； 15. 生产企业通过ISO9001、ISO13485、ISO14001认证；获得医疗器械生产企业许可证（需提供证书复印件）； 16. 报修后2小时内响应，24小时内上门维修。 17. 产品具有医疗器械注册证（需提供证明文件）。 | / | 台 | 3 | 否 | 否 |
| 2 | 电热鼓风干燥箱 | / | 1.使用温度范围：RT+10～300℃； 2.温度分布精度：±2.5%； 3.温度控制方式：数码管双列PID； 4.温度设定方式：轻触四按键设定； 5.内容积：≥125L； 6.内部参考尺寸（宽×深×高mm）：500×450×550； 7.额定功率：≥2.3KW； 8.液晶具有多数据全屏操作显示，至少包括停电记忆、停电 补偿,双风道强制对流。 | 1.主机1台 2.隔板2件 3.隔板架4件 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | 冰箱 | / | 1.双开门，童锁功能； 2.总容积：≥269L； 3.冷藏室容积：≥176L，温度：5℃； 4.冷冻室容积：≥93L，温度：—18℃； 5.温控方式：电脑温控； 6.制冷方式：风冷； 7.制冷能力：≥4kg/24h； 8.外形参考尺寸：578×635×1722mm。 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 4 | 正置荧光显微镜 | / | 1. 光学系统：无限远色差校正系统。 2. 目镜：N-WF10x/22，标准配置的高眼点设计、双目视度可调，还可安装测量和计算用的分划板。另外，目镜上的卡槽设计可将目镜锁紧定位，避免掉出。 3. 观察筒：30°倾斜的铰链式镜筒，瞳距调节范围为50-75mm。长时间观察也能确保使用者操作舒适、无疲劳感; 超大视场（22mm），搜索迅速、便捷。三目镜筒可轻松安装显微摄影摄像装置，并有100:0、20:80、0:100三种分光比供选择。 4. 编码转换器：内定位五孔物镜编码转换器，每个转换器的孔位可以自动记忆亮度。一旦照明亮度再次改变亮度记忆功能自动复制上次的设置。 5. 物镜：无限远平场消色差物镜EF-N Plan 4x/0.1 EF-N Plan10x/0.25 EF-N Plan 40x/0.65(弹簧) EF-N Plan 100x/1.25（弹簧、油）； 6. 载物台：载物台：独立可移动钢丝传动载物台，陶瓷载物台表面、防腐、耐磨，行程≥80x55mm，面积≥180x170mm;X、Y向转动手轮松紧度可调。 7. 调焦机构：粗微同轴调焦手轮，微调≤0.2mm/转，格值≤0.001mm，粗动松紧可调，工作台上限位装置可用镜臂上的滚花螺钉调节。 8. 聚光镜：摇出式聚光镜，N.A.0.9/1.3高度可通过聚光镜调节手轮调节，中心可通过聚光镜托座上的一对调中扳手进行调节。 9. 照明装置：集光镜装有螺纹旋入的滤色片盖，能将滤色片固定。照明方式≥50W卤素灯亮度可调的柯拉照明。 10. 智能感应模式：机身上的红外感应器可以感知是否有用户在显微镜前工作，如果用户离开显微镜15分钟，仪器的电源会自动关闭；而当用户返回时，感应器收到信号，将自动重新开启电源。 11. 荧光装置：标准套可做蓝/绿激发； ①荧光激发块：含B、G激发。 ②供电箱为汞灯提供电源，高亮度100W汞灯。 ③黄色遮光板，有效避免荧光辐射。 ④调节中心像对中物镜一个。 12. 整机成型，整机防霉，全金属结构。 | / | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 5 | 荧光显微镜视频图像采集系统 | / | 1.传感器尺寸：2/3”； 2.像素尺寸:≤3.40×3.40； 3.分辨率:≥2580×1944； 4.图像：彩色； 5.CCD成像传感器； 6.控制、处理及成像面板； 7.内置式4帧缓冲器； 8.内置式FBGA； 9.TTL触发端口； 10.过滤器； 11.CS/C接口（提供C-接环）； 12.USB2.0数据MINI端口（提供USB数据线）； 13.通用电源DC5V±5%； 14. 珀尔贴冷却设备专为冷热循环系统设计，使用寿命长； 100%无铅并通过RoHS认证； 15. 最多可比周围温度降低10℃，冷却范围：≥15-≤45℃，可实时显示温度值；16.可通过SDK进行重新开发整； 17.配套分析软件 ； 18.处理器：不低于I3 9100， 内存≥8G，硬盘≥1T。 | 1.视频图像采集系统1套 2.分析软件1套： 3.工作站 1套 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 微波消解仪 | / | 1.消解罐容积：≥100mL； 2.测压方式：多光纤非接触式扫描测压； 3.测温方式：中红外非接触式扫描测温； 4.批处理量： ≥12位； 5.罐体材质：消解内罐： TFM；保护外罐： PEEK混玻纤； 6.显示器：≥7英寸超大触摸屏控制器； 7.控压范围：0-15MPa； 8.压力控制精度：±0.01MPa； 9.控温范围：50-400℃； 10.最高工作温度：≥250℃； 11.温度控制精度：±0.1℃； 12.微波功率：0-1000W（任意可调）； 13.微波频率：≥2450MHz； 14.炉腔排风系统：耐腐蚀风机； 15.转盘旋转方式：同一方向持续匀速旋转； 16.微波炉腔：316L不锈钢大腔体，多层耐腐蚀涂层喷涂； 17.微波泄漏：<5mw/cm2； 18.电源：AC220V±10%，10A，50/60Hz； 19.外观参考尺寸：490mm×560mm×630mm（L×W×H）； | 配置清单 1、主机：1台 2、主机电源线：1根 3、操作手册（含保修单）：1份 4、消解罐（内罐+外罐）/12套 5、载样平台：1套 6、辅助平台：1套 7、8孔内罐架：2 套 8、修复工具：1件 9、脱罐工具：1件 10、信号校准板：2套 11、排风管（含抱箍）：1套 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | 赶酸仪 | / | 一、基本参数 (1)样品批处理量：1～12个； (2)样品加热孔：直径Ф39mm，深度40mm； (3)温度控制范围：室温～250℃，温度设定梯度0.1℃，温度精度±0.5℃； (4)加热功率：≥1600W； (5)电源：AC220V±10%，50～60 Hz； (6)工作环境：-10～60℃，湿度≤90%RH； (7)外观参考尺寸（长×宽×高）：350mm×275mm×140 mm； (8)净重：约13kg。 二、性能要求 (1)电热湿法消解设备； (2)微波消解辅助设备可用于：微波消解前的预处理工作、微波消解后的赶酸工作； (3)加热体表面喷涂PFA涂层，耐高温，耐强腐蚀； (4)自动控温：采用综合了AI人工智能技术的PID智能控温系统，控温精度±0. 5℃；最高工作温度≥250℃； | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 8 | 个体空气采样器 | 带配件 | 1.负载能力：≥3.0L/min（4000 Pa负压）； 2.流量范围 ：0.2～3.0L/min ； 3.流量稳定性：1-3L/min时8小时内，≤5%； 0.2-1L/min时1小时内，≤5%； 4.流量误差：≤±5%； 5.定时范围：0～24hr59min 误差≤0.1%； 6.连续工作时间：≥8hr； 7.工作温度：0～40℃； 8.外形参考尺寸：≤100×52×152mm； 9.主机重量：≤650g； | 1、采样仪主机（含腰夹）：1台 2、充电器（8.4V）：1个 3、Ø37塑料采样夹及挂件：1套 4、Ø30呼吸性粉尘采样头（含预分离器）：1套 5、Ø25塑料采样夹：1套 6、滤膜（Ø37、Ø30、Ø25）：各1盒 7、吸收瓶挂件：1个 8、软管：1条 9、缓冲瓶：1个 10、三角架：1个 11、说明书：1份 12、合格证（仪器背面）：1份 13、仪器箱：2台/箱 | 台 | 3 | 否 | 否 |
| 9 | 便携式二氧化硫检测仪 | 带配件： 说明书、合格证、保修卡、USB充电器（含数据线）、高档铝合金仪器箱 | 1.检测气体：二氧化硫（SO2） 2.检测原理：电化学原理 3.测量范围 0-100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm 4.分 辨 率≤ 0.01ppm(0-100)、≤1ppm(0-5000) 5.气体单位 ppm与mg/m³ 6.检测方式：泵吸式 7.报警方式：声光报警、振动报警 8.精 度：≤±3%（F.S） 9.重 复 性 ≤±1% 10.线性误差 ≤±1% 11.零点漂移 ≤±1%（F.S/年） 12.响应时间 ≤20秒 13.恢复时间 ≤30秒 14.防爆类型：本质安全型 15.防护等级：IP65 16.防爆标志/编号：Ex ib IIC T3 GB/ CNEx17.2211 17.电池容量 3.7VDC，1800mAh（带充电） 18.工作温度 -20℃～+70℃ 19.相对湿度 10%～95%RH （非凝露） 20.数据保存 USB导出（标配存储10000条） 21.传感器寿命：两年以上 22.压力限制：86-106 KPa 23.最大功耗：≤2.5W 24.参考尺寸≤ 125×52×30(mm) 25.重 量≤200g | / | 台 | 3 | 否 | 否 |
| 10 | 大气采样器 | / | 1.流量范围：0.1～1.2L/min 2.流量稳定性：≤5% 3.流量误差：≤±5% 4.定时范围：1-99min 5.定时误差：＜0.1% 6.工作温度：0～45℃ 7.连续工作时间：使用电池大于6小时 8.主机外形参考尺寸：≤200×120×110mm 9.重量（含电池）：≤2.4kg | / | 台 | 3 | 否 | 否 |
| 11 | 大气采样器 | / | 1.流量范围： 0.3-5.0L/min（5型） 2.流量稳定性：≤5% 3.流量误差：≤±5% 4.定时范围：1-99min 5.定时误差：＜0.1% 6.工作温度：0-45℃ 7.连续工作时间：≥4小时 8.主机外型参考尺寸：≤120×60×180mm 9.重量（含电池）：≤1.3kg | / | 台 | 3 | 否 | 否 |
| 12 | 大气采样器 | / | 1.流量范围：50-500ml/min 2.流量稳定性：≤5% 3.流量误差：≤±5% 4.定时范围：1-99min 5.定时误差：＜0.1% 6.工作温度：0-40℃ 7.连续工作时间：使用电池大于8小时 8.主机外形参考尺寸：≤100×52×152mm 9.重量（含电池）：≤550g | / | 台 | 3 | 否 | 否 |
| 13 | 粉尘采样仪 | / | 1.流量范围：5～30L/min ，连续可调（双气路） 2.抽气负压：＞2500Pa 3.流量计精度：2.5级 4.定时范围：0～99min 误差≤0.1% 5.连续工作时间：使用电池大于3小时 6.工作条件：温度0～45℃， 相对湿度＜95% 7.工作电流：＜1.2A 8.主机外形参考尺寸：≤235mm×140mm×135mm 9.主机重量：≤3.3kg | / | 台 | 3 | 否 | 否 |
| 14 | 粉尘采样仪 | / | 1.负载能力：≥5.0L/min（1000 Pa负压） 2.流量范围：1.0～5.0L/min 3.流量稳定性：8小时内≤5% 4.流量误差：≤±5% 5.定时范围：0～24hr59 min 误差≤0.1% 6.连续工作时间：≥8 hr 7.防爆类型：本质安全型Exia II CT3 8.工作温度：0～45℃ 9.外形参考尺寸：≤100×52×152mm 10.主机重量：≤650g | / | 台 | 3 | 否 | 否 |

02包：检验学学系实验教学中心条件建设-设备购置-02

校内分包号：bie-20q29-02

本包核心产品：序号1 气相色谱质谱联用仪

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱质谱联用仪 | / | 1. 基本性能 1.1 质量数范围: 1.5-1090u； 1.2 灵敏度: 1.2.1 I Scan(氦气)：1pg，八氟萘 OFN ，m/z 272，S/N≥2000； 1.2.2 EI Scan（氢气）：1pg，八氟萘 OFN，m/z 272，S/N≥300； 1.2.3 IDL（SIM）：IDL ≤10 fg（100 fg，OFN， 8次连续进样，272m/z，峰面积RSD ≤3.4%）； 1.2.4 IDL（高速扫描Scan）：IDL ≤500 fg（1pg，OFN，8次连续进样，272m/z，扫描速度20,000 u/sec）； 1.3 分辨率：R≥2M(FWHM)； 1.4 质量稳定性：≤±0.1u/48小时 (恒温)； 1.5 最大扫描速度：≥18,000 u/sec； 2. 离子源 2.2 EI离子源：屏蔽板设计的整体惰性化高灵敏度离子源； 2.3 离子化能量：10 ～ 180eV； 2.4 离子源温度：独立控温，140 ～ 300℃ ； 2.5 灯丝电流：5 ～ 200μA（发射电流）； 2.6 双灯丝设计； 2.7 GCMS 接口温度：50 ～ 300℃； 3.质量分析器 3.1 配备预四极的高精度全金属四极杆。 3.2 预四极可转动可清洗打磨，主四极杆可清洗打磨，预四极杆有效避免主四极杆，以及检测器的污染。 3.3 四极杆具有自动优化加速功能：具有对于高质量端离子的自动电场补偿功能，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性。(须提供此技术的证明材料) 3.4 四极杆无需控温即可实现0.1amu/48h稳定。 4. 扫描功能: 4.1 扫描功能：支持全扫描模式(Scan)、选择离子扫描模式(SIM)以及Scan/SIM同时扫描模式。 4.2 在SIM模式下，最大支持≥64通道 x 128 组。 5. 检测系统 5.1 二次电子倍增管，配备偏转透镜和±10kV转换打拿。（须提供此技术的证明材料） 5.2 离轴连续打拿电子倍增器； 5.3 动态范围：≥5×106； 6. 真空系统 6.1 高真空：双入口差动式涡轮分子泵排气系统，≥180L/sec +180L/sec，须提供涡轮分子泵抽力的证明图片。 6.2 低真空：≥30L/min（60Hz）机械泵。 6.3 配备皮拉尼真空规、离子规（软件直接监测高真空和低真空）。 6.4 柱流量最大≥15mL/min（He），可直接连接最大≥0.53mm内径的色谱柱。 6.5 支持双柱双流路系统，两个柱流量控制系统均采用流量控制单元。 6.6 支持使用氢气、氮气作为载气，无需更换任何部件。(须提供氮气、氢气作为载气的应用文章证明) 7.须提供在售全新仪器，不得为停产型号或翻新机。 8.气相色谱部分 8.1 柱箱 8.1.1 操作温度范围：室温以上4℃-450℃； 8.1.2柱箱最高升温速率≥ 220℃/min（无需升级），以≤0.01℃/min增加； 8.1.3 程序升温的阶数：≥20 阶21平台； 8.1.4 温度设定精度：≤0.1℃； 8.1.5 控温准确性：≤0.01℃； 8.1.6 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃； 8.1.7 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s）； 8.1.8 最大运行时间：≥9999.99分钟； 8.1.9 面板键盘：完全控制及显示所有温度区域和载气流量；完全控制所有检测器功能和检测器气体；实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件。 8.2 流路系统 8.2.1 支持双柱双流路系统 8.2.2 两个柱流量控制系统均采用流量控制单元 8.2.3 具有室温补偿和自动环境补偿功能 8.2.4 具有恒线速度控制功能，须提供软件截图和采用横线速度分析样品的应用文章证明。 8.3 分流/不分流毛细管进样口 8.3.1 压力、流量和分流比可通过流量控制系统进行数字化设定 8.3.2 配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能 8.3.3支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式，同时具有恒线速度控制功能 8.3.4 最高温度：≥450℃ 8.3.5 压力设定范围：0 ～ 1010kPa 8.3.6 升温速率：≥220℃/min，以≤0.01℃/min增加 8.3.7 速率设定范围：-400 ～ 400kPa/min 8.4多功能自动进样器 8.4.1 可实现液体、顶空、ITEX DHS动态顶空多种模式的自动进样 。 8.4.2 可实现自动样品前处理操作功能：衍生化、稀释、添加内标、配制标准曲线 。 8.4.3 具有瓶底探测、快速进样（≤100ms）功能。 8.4.4 可支持SPME Arrow 固相微萃取新技术。 8.4.5 可实现最大吸附剂体积≥15.3ul。 8.4.6可支持ITEX DHS动态顶空技术。 8.4.7最大样品针加热温度≥150℃，捕集阱最大加热温度≥350℃。 8.4.8位孵化器，最高加热温度≥200℃。 8.4.9 样品瓶容量：2mL样品瓶标配≥162位，最大可扩展至≥648位；10/20mL样品瓶标配≥60位，最大可扩展至≥240位。 8.4.10 进样量范围：液体进样: 1.2uL ～1mL ；顶空进样： 1mL ～ 5mL 。 8.4.11 通过气质工作软件嵌入式控制，中英文版本均可提供。 9.数据处理系统 9.1支持Scan，SIM和FASST（快速自动Scan/SIM同时扫描）数据采集方式。依靠准确迅速的“One-Window”技术，以最优布局显示信息。采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范。 9.2 支持“Smart SIM”功能（自动创建SIM表）和“AART”功能（基于保留指数的保留时间自动校正），支持单次分析≥400种以上的化合物。须提供一针分析400种以上的应用文献。 9.3支持中/英文工作站，一套软件即可安装成中文，亦可安装成英文。支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入。须同时提供中文和英文工作站的界面截图。 9.4 支持NIST库，Wiley库，同时还有多种基于保留指数开发的方法包和数据库，如Compound Composer快速筛查数据库，代谢物分析数据库，农药分析方法包，水质分析方法包，农药谱库，香精香料谱库，法医毒品数据库，EPA分析软件，VOC分析软件等。以上谱库均支持带保留指数的相似度检索（LRI），帮助用户在没有标准品的情况下对未知物进行更为准确的定性。支持通用谱库和自建谱库功能。 9.5 具有相似度检索，指定条件的相似度检索，反检索，索引查询等功能。 9.6 具有高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。测定数据能够以AIA，JCAMP，ASCII，mzData或mzXML形式转换输出，自建谱库也可转换为JCAMP格式，强化与NIST提供的AMDIS程序的联合使用。 9.7 具有高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 9.8可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。 9.9 具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪等功能。 9.10 支持不停机进样口维护功能（用户无需停止真空系统即可进行进样口的维护）和“MS Navigator”功能（引导仪器的使用和维护等操作）。 9.11 快速进样口维护功能：与质谱联机时可以在不卸真空的情况下更换进样垫和衬管，进行进样口维护。配备生态学模式，有效降低耗电量与装置的运行成本，并可在批处理完成后自动运行。 | 1.气相色谱质谱联用仪主机 1台； 2.三位一体顶空进样器 1台； 3.原装软件 1套； 4.配套设备：UPS电源，电脑，氦气钢瓶等1套； 5.包含气路改造、电路改造等相关费用。 6.耗材1套： a. 1.5mL样品瓶套装,带盖和隔垫 (100个/包) ，5包 b. 5 MS Cap. Column,30m×0.25mm×0.25um 2根；1701 Cap Column,30m×0.25mm×0.25um 1根；WAX Cap Column,30m×0.25mm×0.25um 2根； c. 灯丝 d. 分流不分流衬管，5/pk，4包 e. 石墨密封，10/pk，10包 f.气质专用泵油，1L，4瓶 | 套 | 1 | 是 | 是 |

03包：检验学学系实验教学中心条件建设-设备购置-03

校内分包号：bie-20q29-03

本包核心产品：序号9通风橱

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验边台 | / | 1.规格及要求:定做，约400×70×85cm，（大型仪器用）全钢结构，防火、防耐酸碱，耐腐蚀环保材料，带抽屉、下边对开门，每组实验台带4组（8个）5孔电源插座，插座带开关。 2.基本功能：耐腐蚀（含酸碱腐蚀和有机溶剂腐蚀），耐一定高温、承重能力强；所有柜体采用电解镀锌钢板材质，背板双侧版为一张整板一体折弯而成，其余需要焊接部分全部为满焊。 3.台面使用≥13mm厚实芯理化板，耐高温，防腐蚀。 4.柜体、柜门：采用1.2mm厚电解镀锌钢板双层夹心结构，内设加强筋。柜门采用单开门形式，经过数控冲压，数控折弯，表面环氧树脂静电粉末喷涂。活动式后背板，不用工具可轻松拆卸，方便水电连接和维修。 4.1 整体采用1.5mm厚镀锌钢框架结构（工字型框架），下柜体为固定式，架体与下柜体可自由组合。 4.2 层板：采用≥1.0mm电解镀锌钢板，所有带柜门实验柜均内置活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上。 4.3 地脚采用实验室专用钢质可调脚，具备箱体内部可调节功能。在底板处设置4个可调口，配有堵盖。 4.4 拉手与柜门为一体折弯条形拉手，表面环氧树脂静电粉末喷涂，防酸碱，耐腐蚀。 4.5 滑轨：抽屉导轨采用实验室钢制三节静音滑轨。挂插式结构，无铆钉连接。带阻尼装置、有自闭功能。 4.6 铰链：柜门铰链采用金属铰链，自闭式，开启角度小于15º自动闭合，表防酸碱，耐腐蚀，使用寿命大于10万次。 4.7 承重：柜体、台面承载≥300kg/㎡不，抽屉承载≥25kg/㎡。 4.8 电源：边台后背板上应设有电源插孔，采用1.2mm电解镀锌钢板加工而成，表面环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，配备220V、10A国家标准插座，自闭式防水防尘。导线暗装，防漏电。 | / | 套 | 2 | 否 | 否 |
| 2 | 实验边台 | / | 1.规格及要求:定做，约450×70×85cm，全钢结构，防火、防耐酸碱，耐腐蚀环保材料，带抽屉、下边对开门，带单层试剂架，每组实验台带4组（8个）5孔电源插座。 2.基本功能：耐腐蚀（含酸碱腐蚀和有机溶剂腐蚀），耐一定高温、承重能力强；所有柜体采用电解镀锌钢板材质，背板双侧版为一张整板一体折弯而成，其余需要焊接部分全部为满焊。 3.台面使用≥13mm厚实芯理化板，耐高温，防腐蚀。 4.柜体、柜门：采用1.2mm厚电解镀锌钢板双层夹心结构，内设加强筋。柜门采用单开门形式，经过数控冲压，数控折弯，表面环氧树脂静电粉末喷涂。活动式后背板，不用工具可轻松拆卸，方便水电连接和维修。 4.1 整体采用1.5mm厚镀锌钢框架结构（工字型框架），下柜体为固定式，架体与下柜体可自由组合。 4.2 层板：采用≥1.0mm电解镀锌钢板，所有带柜门实验柜均内置活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上。 4.3 地脚采用实验室专用钢质可调脚，具备箱体内部可调节功能。在底板处设置4个可调口，配有堵盖。 4.4 拉手与柜门为一体折弯条形拉手，表面环氧树脂静电粉末喷涂，防酸碱，耐腐蚀。 4.5 滑轨：抽屉导轨采用实验室钢制三节静音滑轨。挂插式结构，无铆钉连接。带阻尼装置、有自闭功能。 4.6 铰链：柜门铰链采用金属铰链，自闭式，开启角度小于15º自动闭合，表防酸碱，耐腐蚀，使用寿命大于10万次。 4.7 承重：柜体、台面承载≥300kg/㎡不，抽屉承载≥25kg/㎡。 4.8 电源：边台后背板上应设有电源插孔，采用1.2mm电解镀锌钢板加工而成，表面环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，配备220V、10A国家标准插座，自闭式防水防尘。导线暗装，防漏电。 | / | 套 | 2 | 否 | 否 |
| 3 | 实验室中央台 | / | 1.规格及要求:定做，约450×140×85cm，全钢结构，防火、防耐酸碱，耐腐蚀环保材料，带抽屉、下边对开门，带单层试剂架，每侧实验台带4组（8个）5孔电源插座。 2.基本功能：耐腐蚀（含酸碱腐蚀和有机溶剂腐蚀），耐一定高温、承重能力强；所有柜体采用电解镀锌钢板材质，背板双侧版为一张整板一体折弯而成，其余需要焊接部分全部为满焊。 3.台面使用≥13mm厚实芯理化板，耐高温，防腐蚀。 4.柜体、柜门：采用1.2mm厚电解镀锌钢板双层夹心结构，内设加强筋。柜门采用单开门形式，经过数控冲压，数控折弯，表面环氧树脂静电粉末喷涂。活动式后背板，不用工具可轻松拆卸，方便水电连接和维修。 4.1 整体采用1.5mm厚电解镀锌钢框架结构（工字型框架），下柜体为移动式，架体与下柜体可自由组合。 4.2 层板：采用≥1.0mm电解镀锌钢板，所有带柜门实验柜均内置活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上。 4.3 地脚采用实验室专用钢质可调脚，具备箱体内部可调节功能。在底板处设置4个可调口，配有堵盖。 4.4 拉手与柜门为一体折弯条形拉手，表面环氧树脂静电粉末喷涂，防酸碱，耐腐蚀。 4.5 滑轨：抽屉导轨采用实验室钢制三节静音滑轨。挂插式结构，无铆钉连接。带阻尼装置、有自闭功能。 4.6 铰链：柜门铰链采用金属铰链，自闭式，开启角度小于15º自动闭合，表防酸碱，耐腐蚀，使用寿命大于10万次。 4.7 承重：柜体、台面承载≥300kg/㎡不，抽屉承载≥25kg/㎡。 4.8 电源：中央台后背板上应设有电源插孔，采用1.2mm电解镀锌钢板加工而成，表面环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，配备220V、10A国家标准插座，自闭式防水防尘。导线暗装，防漏电。 | / | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 4 | 实验室边台 | / | 1.规格及要求:定做，约210×70×85cm，全钢结构，防火、防耐酸碱，耐腐蚀环保材料，带抽屉、下边对开门，实验台带3组（6个）5孔电源插座，插座带开关。 2.基本功能：耐腐蚀（含酸碱腐蚀和有机溶剂腐蚀），耐一定高温、承重能力强；所有柜体采用电解镀锌钢板材质，背板双侧版为一张整板一体折弯而成，其余需要焊接部分全部为满焊。 3.台面使用≥13mm厚实芯理化板，耐高温，防腐蚀。 4.柜体、柜门：采用1.2mm厚电解镀锌钢板双层夹心结构，内设加强筋。柜门采用单开门形式，经过数控冲压，数控折弯，表面环氧树脂静电粉末喷涂。活动式后背板，不用工具可轻松拆卸，方便水电连接和维修。 4.1 整体采用1.5mm厚镀锌钢框架结构（工字型框架），下柜体为固定式，架体与下柜体可自由组合。 4.2 层板：采用≥1.0mm电解镀锌钢板，所有带柜门实验柜均内置活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上。 4.3 地脚采用实验室专用钢质可调脚，具备箱体内部可调节功能。在底板处设置4个可调口，配有堵盖。 4.4 拉手与柜门为一体折弯条形拉手，表面环氧树脂静电粉末喷涂，防酸碱，耐腐蚀。 4.5 滑轨：抽屉导轨采用实验室钢制三节静音滑轨。挂插式结构，无铆钉连接。带阻尼装置、有自闭功能。 4.6 铰链：柜门铰链采用金属铰链，自闭式，开启角度小于15º自动闭合，表防酸碱，耐腐蚀，使用寿命大于10万次。 4.7 承重：柜体、台面承载≥300kg/㎡不，抽屉承载≥25kg/㎡。 4.8 电源：边台后背板上应设有电源插孔，采用1.2mm电解镀锌钢板加工而成，表面环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，配备220V、10A国家标准插座，自闭式防水防尘。导线暗装，防漏电。 | / | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | 实验室边台 | / | 1.规格及要求:定做，约400×70×85cm，（大型仪器用）全钢结构，防火、防耐酸碱，耐腐蚀环保材料，带抽屉、下边对开门，每组实验台带4组（8个）5孔电源插座，插座带开关。 2.基本功能：耐腐蚀（含酸碱腐蚀和有机溶剂腐蚀），耐一定高温、承重能力强；所有柜体采用电解镀锌钢板材质，背板双侧版为一张整板一体折弯而成，其余需要焊接部分全部为满焊。 3.台面使用≥13mm厚实芯理化板，耐高温，防腐蚀。 4.柜体、柜门：采用1.2mm厚电解镀锌钢板双层夹心结构，内设加强筋。柜门采用单开门形式，经过数控冲压，数控折弯，表面环氧树脂静电粉末喷涂。活动式后背板，不用工具可轻松拆卸，方便水电连接和维修。 4.1 整体采用1.5mm厚镀锌钢框架结构（工字型框架），下柜体为固定式，架体与下柜体可自由组合。 4.2 层板：采用≥1.0mm电解镀锌钢板，所有带柜门实验柜均内置活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上。 4.3 地脚采用实验室专用钢质可调脚，具备箱体内部可调节功能。在底板处设置4个可调口，配有堵盖。 4.4 拉手与柜门为一体折弯条形拉手，表面环氧树脂静电粉末喷涂，防酸碱，耐腐蚀。 4.5 滑轨：抽屉导轨采用实验室钢制三节静音滑轨。挂插式结构，无铆钉连接。带阻尼装置、有自闭功能。 4.6 铰链：柜门铰链采用金属铰链，自闭式，开启角度小于15º自动闭合，表防酸碱，耐腐蚀，使用寿命大于10万次。 4.7 承重：柜体、台面承载≥300kg/㎡不，抽屉承载≥25kg/㎡。 4.8 电源：边台后背板上应设有电源插孔，采用1.2mm电解镀锌钢板加工而成，表面环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，配备220V、10A国家标准插座，自闭式防水防尘。导线暗装，防漏电。 | / | 套 | 2 | 否 | 否 |
| 6 | 实验室中央台 | / | 1.规格及要求:定做，约400×140×85cm，全钢结构，防火、防耐酸碱，耐腐蚀环保材料，带抽屉、下边对开门，每侧实验台带4组（8个）5孔电源插座，插座带开关。 2.基本功能：耐腐蚀（含酸碱腐蚀和有机溶剂腐蚀），耐一定高温、承重能力强；所有柜体采用电解镀锌钢板材质，背板双侧版为一张整板一体折弯而成，其余需要焊接部分全部为满焊。 3.台面使用≥13mm厚实芯理化板，耐高温，防腐蚀。 4.柜体、柜门：采用1.2mm厚电解镀锌钢板双层夹心结构，内设加强筋。柜门采用单开门形式，经过数控冲压，数控折弯，表面环氧树脂静电粉末喷涂。活动式后背板，不用工具可轻松拆卸，方便水电连接和维修。 4.1 整体采用1.5mm厚电解镀锌钢框架结构（工字型框架），下柜体为移动式，架体与下柜体可自由组合。 4.2 层板：采用≥1.0mm电解镀锌钢板，所有带柜门实验柜均内置活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上。 4.3 地脚采用实验室专用钢质可调脚，具备箱体内部可调节功能。在底板处设置4个可调口，配有堵盖。 4.4 拉手与柜门为一体折弯条形拉手，表面环氧树脂静电粉末喷涂，防酸碱，耐腐蚀。 4.5 滑轨：抽屉导轨采用实验室钢制三节静音滑轨。挂插式结构，无铆钉连接。带阻尼装置、有自闭功能。 4.6 铰链：柜门铰链采用金属铰链，自闭式，开启角度小于15º自动闭合，表防酸碱，耐腐蚀，使用寿命大于10万次。 4.7 承重：柜体、台面承载≥300kg/㎡不，抽屉承载≥25kg/㎡。 4.8 电源：中央台后背板上应设有电源插孔，采用1.2mm电解镀锌钢板加工而成，表面环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，配备220V、10A国家标准插座，自闭式防水防尘。导线暗装，防漏电。 | / | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | 可移动小柜子 | / | 1.规格及要求:定做，约60×50×66cm，带抽屉，小柜子，带轱辘。柜体为移动式，可与柜体自由组合。 2.柜体、柜门：采用1.2mm厚电解镀锌钢板双层夹心结构，内设加强筋。柜门采用单开门形式，经过数控冲压，数控折弯，表面环氧树脂静电粉末喷涂。 层板：采用≥1.0mm电解镀锌钢板，所有带柜门实验柜均内置活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上。 3.地脚采用实验室专用转轮。 4.拉手与柜门为一体折弯条形拉手，表面环氧树脂静电粉末喷涂，防酸碱，耐腐蚀。 5.滑轨：抽屉导轨采用实验室钢制三节静音滑轨。挂插式结构，无铆钉连接。带阻尼装置、有自闭功能。 6.铰链：柜门铰链采用金属铰链，自闭式，开启角度小于15º自动闭合，表防酸碱，耐腐蚀，使用寿命大于10万次。 | / | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 8 | 通风橱 | / | 1.规格:1200×800×2350mm, 含风机管线。 2.柜体：全钢制一体化柜体，采用1.2mm厚优质冷轧钢板，经酸洗磷化防腐，表面为环氧树脂粉末静电喷涂处理，防酸碱及防锈。 3.操作台面：选用实心理化板台面，满足不同用途需要。可抵抗多种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸，强碱。外缘双层贴边加厚双向弧形倒角，外观手感俱佳。 4.仪表板：采用触摸按键式电子控制面板，保护装置，电源、马达、插座、照明、漏电、过载短路等故障保护。 5.配件：配有水龙头和PP小水杯，可根据需要选配脚踏开关。 6.抽风系统：风机根据实际使用要求采用国产耐腐蚀的PP风机，噪音低于65dBA:风管现场情况使用PP风管，直排墙外或排至指定位置。 7.照明：采用40W防爆日光灯一支隐藏于顶板上，不与通风柜内气流接触，易更换，且顶部的软连接对爆炸有减压释放作用。 8.防爆玻璃视窗：采用5mm厚安全防爆玻璃配平衡组合，平衡部分为无端式结构设计，玻璃操作门设计了上、下开启，灵活的操作程序，可安全的完成特殊的实验。 9.内胆采用6mm厚抗倍特板，耐酸碱，抗腐蚀。 10.风速：在调节视窗全开情况下，通风柜表面平均风速0.5m/s，在任一表面风速测量点，风速值均介于0.5m/s±15%范围内。 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 9 | 通风橱 | / | 1.规格:1500×800×2350,含风机管线。 2.柜体：全钢制一体化柜体，采用1. 2mm厚优质冷轧钢板，经酸洗磷化防腐，表面为环氧树脂粉末静电喷涂处理，防酸碱及防锈。 3.操作台面：选用实心理化板台面，满足不同用途需要。可抵抗多种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸，强碱。外缘双层贴边加厚双向弧形倒角，外观手感俱佳。 4.仪表板：采用触摸按键式电子控制面板，保护装置，电源、马达、插座、照明、漏电、过载短路等故障保护。 5.配件：配有水龙头和PP小水杯，可根据需要选配脚踏开关。 6.抽风系统：风机根据实际使用要求采用国产耐腐蚀的PP风机，噪音低于65dBA:风管现场情况使用PP风管，直排墙外或排至指定位置。 7.照明：采用40W防爆日光灯一支隐藏于顶板上，不与通风柜内气流接触，易更换，且顶部的软连接对爆炸有减压释放作用。 8.防爆玻璃视窗：采用5mm厚安全防爆玻璃配平衡组合，平衡部分为无端式结构设计，玻璃操作门设计了上、下开启，灵活的操作程序，可安全的完成特殊的实验。 9.内胆采用6mm厚抗倍特板，耐酸碱，抗腐蚀。 10.风速：在调节视窗全开情况下，通风柜表面平均风速0.5m/s，在任一表面风速测量点，风速值均介于0.5m/s±15%范围内。 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 10 | 试剂柜 | / | 1.规格:900×500×1800mm，定制。 2.基材：柜体采用≥0.8mm厚电解镀锌钢板，三折弯工艺处理，表面环氧树脂静电粉末喷塑。 3.优质五金锁具。 4.工艺、结构：上下部均为对开钢板门，上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。 5.搁板长边三折弯处理，中间及门内设加强筋板。门外设标签框。 | / | 个 | 3 | 否 | 否 |

04包：临床医学系实验教学中心条件建设-设备购置-01

校内分包号：bie-20q30-01

本包核心产品：序号2不锈钢尸体保存柜

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 解剖电动手术切骨机 | / | 1.充电器电源：AC 220V±10% 50Hz±2% 2.锯频：≥16000次∕分 3.摆幅：≥4° 4.主机温升：≤30℃ 5.噪音：≤92db 6.可充电电池可正常工作≥1小时 | 1.主机：1台 2.电池：1块 3.锯片：2片 4.充电器：1台 5.隔离通道：1只 | 套 | 3 | 否 | 否 |
| 2 | 不锈钢尸体保存柜 | / | 1.具有升降、浸泡、储存功能； 2.整体采用SUS304不锈钢材质，主材板厚≥1.2mm； ★3.内置可拆装不锈钢升降平台，平台板厚≥1.7㎜，模压成型，负载≥200kg，平台有效行程≥30mm； 4.升降系统采用不锈钢丝悬吊止回式设计，钢丝直径≥4mm； 5.升降平台控制方式：手摇操作升降； 6.双开箱盖，采用滑道式对开，开启后可悬挂于箱体两侧； 7.台体与箱盖结合处采用硅胶条密封； 8.箱体下部配置有排水阀，可与普通水管连接； 9.配置可拆卸万向脚轮，单轮承重≥200kg。 | / | 台 | 12 | 否 | 否 |
| 3 | 更换解剖实验室现有破损标本玻璃缸 | / | 1、圆形无机玻璃缸： 1.1直径：30cm，高：100cm ，尺寸可上下浮动5% 1.2玻璃厚度：≥3mm，一次成型 1.3具备密封盖 1.4数量：50个 2、圆形无机玻璃缸： 2.1直径：30cm，高：80cm，尺寸可上下浮动5% 2.2玻璃厚度：≥3mm，一次成型 2.3具备带密封盖 2.4数量：30个 3、长方形无机玻璃缸： 3.1长：30cm；宽：30cm；高100cm，尺寸可上下浮动5% 3.2玻璃厚度：≥3mm，一次成型 3.3具备密封盖 3.4数量：30 个 4、长方形无机玻璃缸： 4.1长：20cm，宽：30cm，高：80cm，尺寸可上下浮动5% 4.2玻璃厚度：≥3mm，一次成型 4.3具备密封盖 4.4数量：20个 5、长方形无机玻璃缸： 5.1长：40cm，宽：40cm，高：80cm，尺寸可上下浮动5% 5.2玻璃厚度：≥3mm，一次成型 5.3具备密封盖 5.4数量：20个 | / | 批 | 1 | 否 | 否 |

05包：临床医学系实验教学中心条件建设-设备购置-02

校内分包号：bie-20q30-02

本包核心产品：序号2血气分析仪

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换能器（血压+张力） | / |  | / | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 1.1 |  | 压力换能器 | 1.可用于生物机能实验系统420n； 2.免定标型； 3.量程：-30～+300 mmHg； 4.灵敏度：100 Mv/mmHg； 5.过载压力：125 PSI ； 6.线性和迟滞：≤1％ FS； 7.零位偏差：≤2 mmHg ； 8.桥臂电阻：1.5 KΩ ； 9. 绝缘电阻：＞5000 MΩ/100V； 10.工作温度：-40℃～+125℃； 11.湿度：10％～90％（非压缩）。 | / | 个 | 8 | 否 | 否 |
| 1.2 |  | 张力换能器 | 1.张力换能器 1.1可用于生物机能实验系统420n 1.2数量：6个 1.3免定标型 1.4量程； 0—50g 1.5满量程输出:50mV 1.6非线性误差:≤0.5% 1.7重复性误差: ≤0.5% 1.8零位温漂: ≤0.5%H 1.9灵敏度温漂: ≤0.05%℃ 1.10绝缘电阻:＞500MΩ 1.11工作温度:5℃—40℃ 2.张力换能器 2.1可用于生物机能实验系统420n 2.2数量：6个 2.3免定标型 2.4量程； 0—5g 2.5满量程输出:50mV 2.6非线性误差:≤0.5% 2.7重复性误差: ≤0.5% 2.8零位温漂: ≤0.5%H 2.9灵敏度温漂: ≤0.05%℃ 2.10绝缘电阻:＞500MΩ 2.11工作温度:5℃—40℃ | / | 个 | 12 | 否 | 否 |
| 2 | 血气分析仪 | / |  |  | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 2.1 | / | 血气分析仪 | 1.采用微电极技术； ★2.能同时检测pH、pO2、pCO2、 Na+、K+、Ca+、Cl-、Lac、Hct 3.测量范围 3.1 pH：7.00-7.60 3.2 pO2：15-420mmHg 3.3 pCO2：15-125mmHg 3.4 Na+:120-180mmol/L、 3.5 K+: 2.0-8.0mmol/ 3.6 Ca+：0.5-2.0mmol/L： 3.7 Cl-：85-140mmol/L 3.8 Lac：10-75% 3.9 Hct:0.3-20mmol/L； 4.能同时计算出Ch+,cHCO3 -(P)，cBase(B)，cBase(B,ox)，cBase(Ecf)，cBase(Ecf,ox)，cHCO3-(P,st),ctCO2(P)，ctCO2(B)，cCa2+(7.40)，Anion Gap (K+)，Anion Gap，ctO2,sO2，ctHb，pO2(A)，pO2(a/A)，pO2(A–a)，PO2(a)/FO2I,RI参数值； | / | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 2.2 | / | BL9处理包 | 处理包：200人份 | / | 包 | 1 | 是 | 是 |
| 2.3 | / | ABL9测试卡 | 测试卡：200人份 | / | 包 | 1 | 是 | 是 |
| 3 | 组织切片 | / | 一、技术参数要求： 1.疏松结缔组织：显示巨噬细胞、肥大细胞、胶原纤维和弹性纤维； 2.坐骨神经：显示横、纵切面； 3.心肌细胞纵切面：铁苏木精染色或HE染色； 4.肺：有小支气管； 5.乳腺：静止期； 6.其它组织或器官：HE染色； 7.切片 7.1可清晰显示切片器官部位的主要典型结构； 7.2厚薄均匀、无刀痕，厚度4-15um之间； 7.3展片平整、无褶皱和裂片； 7.4组织部位无杂质。 8.染色清晰明显，胞质和胞核染色对比明显 ； 9.封片采用中性树胶； 10.切片统一用环保ABS材料制作的切片盒子盛放，可以长期保存； 11.提供全国形态学实验室主任联席会对组织学切片的鉴定报告。 二、样品要求： 投标时需提供眼球、内耳、垂体、人子宫4种样品各1片。 所提供的切片在显微镜下必须清晰看到下列结构： 1.眼球：纤维膜[角膜：角膜上皮，前界层，角膜基质，后界层，角膜内皮；角膜缘:角膜缘上皮(角膜缘干细胞), 巩膜静脉窦, 小梁网；巩膜：巩膜距；]。血管膜、视网膜[虹膜（有瞳孔）, 虹膜基质，瞳孔括约肌，虹膜上皮，瞳孔开大肌，色素上皮细胞；睫状体，睫状体基质，睫状肌，睫状体上皮，色素上皮细胞，非色素上皮细胞；脉络膜，玻璃膜，视网膜视部（有黄斑、视盘），色素上皮层，视细胞层，视杆，视锥，双极细胞层，节细胞层]。晶状体[晶状体囊，晶状体上皮，晶状体纤维，皮质，晶状体核]。 2.内耳：耳蜗[蜗轴，骨螺旋板，蜗神经节，蜗管，前庭阶，鼓室阶，膜蜗管，前庭膜，外侧壁，血管纹，螺旋韧带，下壁，基底膜，听弦，螺旋器，支持细胞，内、外柱细胞，内、外指细胞，内、外毛细胞，静纤毛，盖膜]；前庭[椭圆囊或球囊，位觉斑，支持细胞，位砂膜，毛细胞]；半规管[膜半规管, 壶腹嵴，支持细胞，壶腹帽，毛细胞]。 3.垂体：腺垂体[远侧部，嗜酸性细胞，嗜碱性细胞，嫌色细胞，血窦，中间部]；神经垂体和腺垂体均需肉眼可以很明显的辨认出来[神经部, 无髓神经纤维，赫林体，垂体细胞，毛细血管]。 4.人子宫：内膜[单层柱状上皮，分泌细胞，纤毛细胞，固有层，子宫腺，螺旋动脉，功能层，基底层]；肌层[平滑肌]；外膜[浆膜]。 | 1.疏松结缔组织：200张 2.胎儿骨：200张 3.长骨：200张 4.血涂片：200张 5.心肌：200张 6.坐骨神经：200张 7.中等动静脉：200张 8.大动脉：200张 9.心脏：200张 10.胸腺：200张 11.淋巴结：200张 12.脾：200张 13.食管：200张 14.胃底：200张 15.小肠：200张 16.阑尾：200张 17.气管：200张 18.肺：200张 19.膀胱：200张 20.眼球：200张 21.内耳：200张 22.肾上腺：200张 23.垂体：200张 24.前列腺：200张 25.卵巢：200张 26.子宫：200张 27.乳腺：200张 | 批 | 1 | 否 | 否 |

06包：护理学实践教学中心设备补充-设备购置-01

校内分包号：bie-20q31-01

本包核心产品：序号1自动体外除颤仪

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动体外除颤仪 | / | 1.波形：截断指数双相波。波形参数以每位患者的身体阻抗为自变量，按照函数关系进行调整； 2.治疗：成人除颤：峰值电流32A（标称值是向50欧姆的负载发放150焦耳的能量）。 3.指示：详细的语音提示与可视图标会指导急救人员完成使用除颤仪的全过程； 4.心肺复苏指导：成人和婴儿/儿童心肺复苏语音指导为胸部按压的正确次数、频率和深度以及每次人工呼吸提供说明和提示音。 | 每套含： 1.除颤仪； 2.立柜； 3.便携包； 4.说明书。 | 套 | 10 | 是 | 否 |
| 2 | 迷你安妮 | / | 1.需至少包含10个迷你心肺复苏模型； 2.坚固耐用，可进行超过30万次按压； 3.需具有充气袋方便充气使用； 4.多个方便存储和收藏的方式； 5.符合AHA2015指南的响片设置； 6.每个模型均具有充气袋和跪垫。 | 每套含： 1.迷你安妮10个； 2.说明书1本； 3.跪垫10个； 4.充气袋10个。 | 套 | 2 | 是 | 否 |
| 3 | 婴儿模型 | / | 1.婴儿需由软性硅胶材质构成，全身需为无缝无关节结构，前后囟门可自然触及，锁骨明显可模拟锁骨骨折，可触及脊椎； 2.婴儿可练习沐浴，洗澡； 3.可进行全身观察和测量身高体重，换尿布，吸痰，脐带护理，测肛温以及婴儿体操练习； 4.需具有前囟门，脑后顶门，矢状缝和额顶缝。婴儿的脖颈可旋转90度，耳朵柔软； 5.鼻到咽喉的腔5cm，口腔到胃部的腔15cm。肛门的腔5cm； 6.需具有脊椎骨、锁骨和胸骨； 7.婴儿手脚可自由伸展，脐带可自由拆卸，可进行脐带止血训练； 8.女婴的嘴唇可含住乳头或奶嘴，可模拟喂奶练习。 ★9.投标时需提供满足上述参数要求的样品。 | 每个含： 1.模型主体1个； 2.说明书1本；3.婴儿衣服1件。 | 个 | 4 | 是 | 否 |
| 4 | 老年体验装置 | / | 1.需模拟套装的设计源于亚洲人的体格； 2.覆盖大面积区域，使用紧致的维可牢（Velcro）胶带使得各种类型体格的人都能体验； 3.练习者穿上胳膊和膝盖处的阻碍物后很难活动关节，可以用手腕和脚踝上的重物练习变弱的肌肉力，还可以通过戴手套练习变弱的手指触感，并且难以抓住物体； 4.练习者可以通过穿戴背部阻碍物练习弯曲姿势； ★5.练习者能体验到周围视觉的丧失，以及因白内障戴护目镜而造成的视觉功能的变化； 6.练习者可以体验因戴耳塞阻碍高频范围声音造成的老年性聋。 | 每个含： 1.主体1件； 2.沙袋4个； 3.拐杖一副； 4.眼镜一副； 5.耳塞1包； 6.说明书1本。 | 个 | 2 | 是 | 否 |
| 5 | 气道管理模型 | / | 1.当进行气管插管、人工呼吸、吸引和支气管检查训练时，气道管理模型可真实地模仿多种生理情况； 2.需具有真实的解剖特征，可以有效地讲解Sellick手法和气道痉挛； 3.可进行口和鼻插管； 4.可插入喉罩(LMA)和复合插管； 5.可进行复苏球通气练习； 6.可进行清除气道阻塞和吸引液体异物的操作练习； 7.人工通气时可见肺部胀缩，可进行呼吸音听诊； 8.可模拟胃胀气和呕吐情况； 9.可进行光导气管插管的使用练习； ★10.需单独配有气道演示模块； ★11.投标时需提供满足上述参数要求的样品。 | 每个含： 1.主体1件； 2.说明书1本；3.润滑剂1瓶； | 个 | 3 | 是 | 否 |
| 6 | 成人气管插管训练模型 | / | 1.需可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示； 2.需可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时： 2.1正确操作插入气道，有电子显示及语音提示功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到导管气囊固定导管。 3.需可进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时： 3.1错误操作插入食道，电子显示及语音提示功能，供气使胃膨胀。 4.需可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时： 4.1错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子显示及语音提示功能。 5.观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔； 6.指示环甲膜穿刺部位。 | 每个含： 1.主体1件； 2.导管1根； 3.润滑剂瓶； 3.说明书1本。 | 个 | 1 | 否 | 否 |

07包：分子生物学实验室建设-设备购置-01

校内分包号：bie-20q33-01

本包核心产品：序号 19小型台式高速离心机

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热恒温培养箱 | 主机一台 | 1.总体要求： 1.1便捷操作，定值运行，定时运行，自动停止。 1.2功能键实现温度设定。 1.3辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。 1.4立式双风道气套，涡轮离心强制送风。 1.5调速风机可使轻质、细小、粉状样品得以使用。 1.6强制风机散热进气结构，使风机最高工作温度＜50℃，长时长寿运行。 1.7可液晶多数据全屏操作显示，具有停电记忆、停电补偿功能。 1.8过升防止器：过升报警、菜单锁定、过升防止。 2.技术参数： 2.1方式：双风道强制对流 2.2性能：使用温度范围：R+5-80℃ 2.3温度分辨率：≤0.1℃ 2.4温度波动度：±0.5℃ 2.5温度分布精度：±1.0℃ 2.6构成：内装：不锈钢板 2.7外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装 2.8断热材：聚氨酯 2.9加热器：镍铬合金加热丝 2.10额定功率：0.7KW 2.11排气口： 28mm*1，顶部 2.12温度控制方式：液晶双列PID 2.13温度设定方式：轻触四按键设定 2.14温度表示方式：测定温度显示：液晶上位显示；设定温度显示：液晶下位显示 2.15定时器：0-9999分钟（带定时等待功能） 2.16运行功能：定值运行、定时运行、自动停止 2.17附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、 无调速风机 2.18传感器：Pt100 2.19安全装置：过升防止器 2.20 内参考尺寸（宽*深*高）：600*500*750，外参考尺寸（宽*深*高）：735*625*1220； 2.21内容积：≥230 L 2.22隔板承重：≥15kg 2.23隔板层数：≥17层 2.24隔板间距：≥35 mm 2.25电源（50/60Hz）额定电流：AC220/3.2A 2.26隔板：2件 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 2 | 台式振荡培养箱 | / | 1.总体要求： 1.1工作室采用优质不锈钢镜面板加工； 1.2中空钢化玻璃门；侧面配有约￠ 30mm 测试孔，方便测试及满足样品对氧气的需求； 1.3配有照明灯和紫外灭菌灯； 1.4离心式循环风道； 1.5采用直流无刷电机控制方案，转数测定精确，寿命长，免维护；可进行正反转工作设定； 1.6具有门控功能，开门自动停止转动； 1.7采用多轴一体的偏心轮轴驱动，运行平稳、使用寿命长； 1.8LCD 大屏幕液晶屏显示。采用 PID 微电脑控制芯片，控温精度≤ 0.1℃； 1.9具有正反转和静止 3 种工作模式设定，转速控制可编程式运行。可进行正转、反转、停止交替程序运行，各段运行时间可自由设定转换； 1.10具 有 定 时 功 能， 时 间 设 定 范 围 为0~999.9 分钟； 1.11具有断电记忆功能； 1.12具有超温声光报警、自动断电功能； 1.13具有故障自诊断功能； 2.技术参数： 2.1控制系统：LCD( 液晶显示屏 ) 2.2振荡频率：30-400rpm 2.3振荡频率精度：±1rpm 2.4摇板振幅：Ф20mm 2.5温控范围：室温 +5~65℃ 2.6温度分辨率：≤0.1℃ 2.7具有灭菌功能 2.8温度均匀度：±0.3℃（37℃时） 2.9恒温波动度：±0.3℃（37℃时） 2.10最大容量：250ml×30 2.11摇板尺寸 (mm)：520×430 2.12万用弹簧夹具 2.13定时范围：0~999.9 分钟 2.14功率（kw）：0.48 2.15电源：AC220±10% 50~60Hz 2.16外形参考尺寸（宽 x 深 x 高 mm）：860×676×530 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | 紫外切胶仪 | 主机一台 | 主要用于核酸、蛋白电泳凝胶结果的观察、成像。 1、可无需暗室、安全且全天候使用； 2、具有紫外光透射功能； 3、抽屉式透照台； 4、两侧配有切胶口； 5、紫外光透射面积：≥200×250mm 6、透射紫外波长：300nm 7、紫外灯数量：8支，功率：8瓦 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 4 | 漩涡混合器 | / | 1.总体要求 1.1具有点振、连续、调速旋涡混合器 1.2振动与旋涡混合方式：可调速控制，能从低速振动到高速旋涡混合。可根据需要选择适合的混台方式； 1.3多元功能：具有碗型振动台、平扳型振动，可适应不同试管及容器的手动或自动的两种混合方式； 1.4自动与点振混合方式：三点开关可选择自动或点振混合方式； 1.5稳定操作：具有足够重量和整体金属外壳，能为各种混合提供了稳定的操作平台 2.设备参数 2.1电源：220V 2.2功率：≥40W 2.3转速：≥2800转/分 2.4速度控制：无极调速 2.5感应距离：≥30cm 2.6工作方式：连续、点触、调速 2.7工作台： 碗型、平板型 2.8外形参考尺寸：170×120×170mm 2.9整机重量：≥4.8KG | / | 台 | 5 | 否 | 否 |
| 5 | 微波炉 | / | 用途：可加热、烹饪、烧烤、解冻 类型：微烤一体机 加热方式：平板加热 控制方式：按键式 功能：杀菌开门 方式：侧拉门 容量：≥23L 内胆材质：喷涂 功率：≥800W | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 脱色摇床 | / | 工程塑料模具成型，美观、耐用、无油漆喷涂、环保低碳。 天然橡胶模压平台，耐酸碱、不变形、易清洗、防溢漏。 带裙边电源开关及定时、调速和电源座插孔，可防止液体溢漏时对电源开关、调速定时部件的腐蚀、电源电路的短路。 可实时转速显示和机械定时装置。 采用曲臂轴承旋转、牢固、无磨损、适合长时间使用。 超小型，可放入冰箱中使用。 电源：220V 功率：≥30W 重量：≤5.5kg 翘板速度：10-75转/分 速度显示：数字 定时范围：0-120分/连续 摆幅角度：上下约25mm 托盘参考尺寸：240×230mm 外形参考尺寸：≤240×290×140mm | / | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 7 | 生物安全柜 | / | 1. 类型：A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环。 2. 工作区尺寸：长度≥1150mm,深度≥610mm,高度≥650mm,适用于单人或双人操作。 3. 人体工学原理的10°倾斜角设计，凹盘式工作台设计， SUS304全不锈钢一体成型，圆角结构； 4. 过滤器：排风过滤器HEPA过滤效率≥99.99%@0.3μm；送风过滤器ULPA过滤效率≥99.9995%@0.12μm自动扫描检测过滤器运行状态，有过滤器泄漏报警功能。 ★5.前窗玻璃：前窗玻璃底部无框设计，防止积存微生物，防紫外线钢化玻璃，厚度≥6mm，采用手拉式开启，不得使用电控。 ★6. 联动报警功能：紫外灯只有在风机、荧光灯、前窗玻璃全部关闭的情况下才可使用。打开前窗玻璃后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行;风机停止工作时，前窗玻璃未关严声光报警提示;进风口被遮挡时，有声光报警。 ★7. 面板显示：数字显示下降气流流速；流入气流风速；外排风量；过滤器承载压力；负压通道内负压；过滤器寿命；风机紫外灯累计运行时间； ★8. 过滤器寿命不足20%提示性报警。 9.噪声：≤65分贝； 10.照度：≥1000lux； ★11.洁净等级：10级； 12. 气流：下降气流流速≥0.28m/s;流入气流流速≥0.6m/s。 13. 结构：除紫外灯、插座和水、气龙头等必要设施外，工作区内壁无其它多余物。 14. 附件：配备防溅插座，水、气通道。 ★15. 生产企业通过ISO9001、ISO13485、ISO14001认证；获得医疗器械生产企业许可证（提供证书复印件）； ★16.报修后2小时内响应，24小时内上门维修。 ★17.产品具有医疗器械注册证（提供证书复印件）。 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 8 | 全自动立式高压灭菌器 | 含开工告知检测费用 | 一.技术参数 1.容量:≥60升； 2.立式结构,底部带脚轮； 3.采用垂直向上打开腔门(上掀下压式开关盖)； ★4．腔体直径≥40cm； 5.灭菌腔材料:SUS304不锈钢； ★6.最高灭菌工作温度:≥138℃； ★7.时间范围:灭菌时间:1-6000分钟,融化时间:1-6000分钟,保温时间:1-9999分钟 ，定时启动时间：0分钟-6天； ★8.压力：设计压力≥0.34MPA,安全阀起跳压力≥0.3Mpa ； 9.存储系统:可同时创建20条以上程序； 10.内置蒸气收集瓶容量≥8升； 11.附件：水位传感器1个,冷却风扇1个,不锈钢提篮2个； 二．产品要求 1.采用微电脑系统,可以实现对灭菌过程的全自动控制； ★2.人性化权限管理,可以对仪器分三级权(操作员,管理员和工程师)权限管理； 3.记忆存储系统,可设置自己的灭菌参数,记忆存储起来,断电也不会丢失； 4,定时启动:可预约灭菌器,设定灭菌器,灭菌器按预约时间启动； 5.废弃物灭菌模式：可对实验室的废弃物进行有效灭菌； 6具有琼脂处理功能:可以对琼脂进行加热、融化、保温,以及对腔体进行预热处理； 7.预置五种及以上灭菌模式,可针对固体,液体,琼脂,废弃物等灭菌； 8.提供校验接口,可同时接入至少15根温度探头； ★9.内置F0值功能:可打印F0值； 10.配备冷却风扇:灭菌完成后可快速降温； ★11.内置曲线打印功能:压力打印套装可打印温度和压力曲线； 三.安全措施 1.防烫设计:腔盖、台面由热绝缘塑料制成； 2.电动式双内锁:实时监测腔盖开关状态,确保腔盖关到位才能启动工作,同时实时监测腔内温度和压力,只有温度和压力在安全的状态下才能开启腔盖； 3.冷却锁打开温度:根据灭菌物的热惯性,可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度,腔盖无法打开； ★4.缺水双重保护:配备水位传感器和干烧保护器的双重保护系统,干烧、缺水能迅速断电并报警； 5.过压双重保护:配备安全阀和过压保护系统,压力异常时能泄压产断电报警； 6.过温与升温保护:若出现超过设定的温度或升温异常,能断电并报警； 7.具有过流、短路保护,漏电保护。 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 9 | 水浴锅 | / | 内部尺寸（宽*深*高mm）：≥325*325*120； 隔板承重：≥5kg； 隔板层数：1； 使用温度范围：RT+5-100℃； 温度分辨率：≤0.1℃； 温度波动度：±0.5℃； 温度分布精度：±1.0℃； 内装：不锈钢板； 外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装； 加热器：不锈钢加热管； 额定功率：≥1.0kw； 控制器：温度控制方式：PID； 温度设定方式：轻触按键设定； 温度表示方式：测定温度显示：3位数码上位显示 设定温度显示：3位数码下位显示； 定时器：0-999分钟（带定时等待功能）； 运行功能：定值运行、定时运行、自动停止； 附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆； 安全装置：过升报警。 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 10 | 超净工作台（双人单面） | / | 垂直流，气流方向由作业空间上方向下；水平流，气流方向由后向前下； 一、总体要求： 1.低噪音，轻触按键，多级风速调节 2.垂直送风，滑动调节门任意驻停 3.强化玻璃，准闭合式台面 二、技术参数： 适用工位：双人 单面 气流方向：垂直 性能：洁净度：100级 收集效率：0.5um粒子99.9%以上 菌落数：≤0.5个/皿（φ90mm培养皿） 风速：初期：0.6 m/sec；终期：0.2m/sec 风速调节范围：0.2-0.6m/sec 噪声：≤62db 振动与半峰值：≤3um 照明度：≥300LX（作业中心） 作业面承重：≥50kg 构成：内装：不锈钢板 外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 作业门：钢化玻璃 HEPA过滤器（mm）：≥610*610*50 ，两个 粗效过滤器：≥520*490*5，两个 荧光灯：≥30w*1 紫外灯：≥30w*1 风机：≥300w 两个 水平调整：调节脚（40mm） 控制器：表述式 风机位置：顶置 内尺寸：（宽*深*高）：1310*710*550 最大功率：≥0.8 kw 电源（50/60Hz）额定电流：AC220V/3.6A | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 11 | 冰箱 | / | 1.产品类别：双开门 2.容积：总容积≥328L；冷藏室容积≥186L；冷冻室容积≥121L 3.温控方式：电脑温控 4.制冷方式：风冷 5.制冷能力：≥12kg/24h 6气候类型：SN-N-ST-T 7.能效等级：1级 8.噪声值：≤35db 9.制冷剂：R600a 10.压缩机：变频 11.无霜功能：支持 12.面板材质：彩晶玻璃 13.按键方式：触摸 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 12 | 蛋白电泳仪 | / | 一、工作条件： 1.工作温度：0-40℃； 2.工作和存储湿度：0-95%； 3.工作电源：100-240V； 二、用途： 用于蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验，可适应变性凝胶电泳和天然凝胶电泳。 三、性能与技术要求： 1.配置：电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳； ★2.同一槽内可同时进行≥4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验； 3. 胶面积：约8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：约10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：约10.1 x 8.3 cm； 4. 玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶； 5. 灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性； 6.上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样； 7. 电泳梳：塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合； ★8. 模块化：可换置转印（western blot）等模块； 9. 缓冲液使用总体积：2块胶，≤700ml，4块胶，≤1000ml； | 电泳槽1个，制胶模块2套，电极模块1个，电泳模块1个，1.0mm电泳梳5把，1.0mm玻璃板15块，薄玻璃板15块 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 13 | 蛋白电泳仪电源 | / | 1. 工作环境 1.1 工作温度： 0-40℃； 1.2 工作和存储湿度：0-95% 1.3 工作电源：100-240V 2. 用途 提供电泳实验的稳定电压、电流、功率及时间控制。 3.性能与技术要求 ★3.1 输出范围：电压10–500 V；电流0.01–2.5 A；功率1–500 W； 3.2 输出类型：恒流、恒压、恒功率、伏特小时控制（≥99000 V-hr）； #3.3 定时器：可定时1分钟到99小时59分钟； 3.4 具有暂停/继续功能； 3.5 屏幕显示：≥128 x 64像素，亮背景，图形液晶显示； #3.6 可编程方法：储存≥9个方法，每个最多9个步骤； 3.7 具有断电后自动恢复功能； 3.8 安全性能：空载监测；荷载突变监测；过载/短路监测；地面漏电保护；过压保护过载/短路监测； 3.9 可叠放。 | 主机一台 | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 14 | 核酸电泳仪 | / | 1.工作环境 1.1 最大工作电压:150VDC 1.2 最大缓冲液温度:40℃ 1.3 工作环境湿度:0~95% 2.设备用途 2.1用于水平电泳，分离核酸样本 3. 技术参数： 3.1 凝胶托盘：紫外透明,带有荧光标尺,便于紫外灯下观察及条带定位； 3.2可兼容的胶盘尺寸：约15×10cm； 3.3 配套梳子：15孔和20孔的梳子； 3.4 样品通量：10-60（每块凝胶1-2个电泳梳的通量值）； 3.5 基座缓冲液容量：约650ml； 3.6 溴酚蓝迁移率：约4.5cm/hr(at 75V)； | 电泳槽1台，15孔电泳梳1把，20孔电泳梳1把，15X10cm紫外托盘1个，制胶模块1个 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 15 | 核酸电泳仪电源 | / | 1. 工作环境 1.1 工作温度：0-40℃ 1.2 工作和存储湿度：0-95% 1.3 工作电源：100-240V 2. 用途 2.1提供电泳实验的稳定电压、电流、及时间控制。 3. 性能与技术要求 3.1 输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率≥75 W (最大) 3.2 输出类型：恒压、恒流，可定时1-999分钟 3.3 有暂停/继续功能 3.4 有断电后自动恢复功能 3.5 输出插孔≥4对并联，可同时对至少四个同类型的电泳槽进行电泳 | 主机一台 | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 16 | 半干转膜仪 | / | 1. 工作环境 1.1 工作温度：0-40℃； 1.2 工作和存储湿度：0-95%； 1.3 工作电源：100-240V； 2.用途 2.1将蛋白质、DNA、RNA从聚丙烯酰氨凝胶或琼脂糖凝胶转移到杂交膜上 3. 性能与技术要求 3.1 无需缓冲液槽或转印夹就能实现快速、有效、经济的转印。 3.2 15-60分钟内完成快速、高效的转印。 3.3能同时转移不同尺寸1-4块凝胶，最少转移1块凝胶；凝胶可并排或叠放，凝胶三明治用透析膜分隔开。 3.4 简单的闭锁设计，方便快速装配。 3.5 板式电极含有涂有铂金的钛阳极和不锈钢阴极，能实现均匀可靠的转印，且经久耐用。 3.6 阳极平台装有至少4个弹簧，能使平台容纳不同厚度的叠置凝胶，并在转印过程中对印三明治产生均一压力。 3.7 配置的琼脂糖凝胶支持框能从琼脂糖凝胶上转印DNA和RNA。 3.8 无需防止电极短路的塑料板。 3.9 提起安全盖时，电流被切断，能防止电击，保护使用者。 3.10 最大凝胶尺寸：≥24 x 16 cm；缓冲液要求：≤200 ml；参考体积：37 x 24 x 11 cm。 | 主机1台，转印滤纸4包 | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 17 | 恒温混匀仪 | / | 1.从 5 µL 到 50 mL，可在所有通用样品管和工作板中进行加热、混匀和制冷。 2.温控范围： 最低：室温以下 15 ℃，最高：100 ℃。 3.最低和最高温度设定 1 ℃ / 100 ℃。 4.最大温控精确性 ± 0.5 ℃， 在 20–45℃ 时。 5.温度均一性 ± 0.5 ℃，在 20–45 ℃时。 6.最大加热速率 ≥6 ℃/分钟。 7.最大制冷速率 ≥2.5 ℃/分钟， 100 ℃ 至室温之间。 ★8.混匀频率 300–3,000 rpm。 9.混匀振度（直径）约 3 mm。 10.计时 15 秒至 99:30 小时，可连续运行。 ★11.二维混匀操控技术以可控的、二维圆周运动方式混匀液体。 12.采用防溅射技术：能有效防止管盖润湿和交叉污染。 ★13.可编程：≥ 4 个编程等级。 ★14.时间/温度控制模式 ，暂停功能，USB 接口。 | 主机 1台 ； 1.5 mL加热模块 1个 | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 18 | PCR仪 | / | 1. 工作环境 1.1 工作温度：15-31℃ 1.2 工作和存储湿度： 20-80% 1.3 工作电源：100–240 VAC (±10%), 50–60HZ. 2.用途 2.1用于体外核酸片段扩增 3.性能与技术要求 3.1 主要性能要求 3.1.1 有≥5.7"高分辨率彩色液晶显示屏，实验过程中实时显示温控及运行状态，操作便捷； 3.1.2 具有动态温度梯度功能； 3.2 主要技术指标 ★3.2.1反应模板：96-well 0.2 ml 反应板或96个0.2ml PCR管； 3.2.2 最大升降温速率：≥4℃/秒； ★ 3.2.3 温度梯度：同时运行≥8个不同温度；温度梯度范围：30 - 100℃；温差范围：1 - 25℃； 3.2.4 温度范围：4-100℃； 3.2.5 温度精度：设定温度±0.5℃； 3.2.6 温度均匀性：±0.5°C（孔间温度差），在 30 秒内达到目标温度； ★3.2.7 ≥5.7英寸高分辨率彩色液晶显示屏，文字及温度曲线全信息动态显示，保证实时控制实验过程； 3.2.8 可存储≥500个用户程序，USB 闪存驱动器可无限扩展； 3.2.9 接口：1个USB； | 主机一台 | 台 | 1 | 是 | 否 |
| 19 | 小型台式高速离心机 | / | 产品要求: 1. 温控范围：-10 °C 至 +40 °C ，并可在离心机运行期间设置。 2. 离心机具备快速制冷功能，从 21 °C 降温至4 °C ：≤8分钟。 3. 待机冷却功能 ，在待机状态下可持续制冷≥8小时。 ★4.有冷凝水槽； 5. 符合最严格的IEC 1010-2-020离心机安全标准，适用于P3实验室； 6. 最大转子容量：24*1.5ml、24*2.0ml 离心管，气密性转子； ★7.转子材质：铝合金金属材质。转子盖材质：不锈钢\铝金属材质； ★8. 最高转速≥15000rpm ，以100rpm递增，最大相对离心力≥21100×g； 9. 加速到最高转速，≤15 秒； 10. 从最高速降速到零，≤16秒； ★11.离心计时：30 秒 – 99 小时 59 分钟，可连续离心； 12. 离心机盖设计确保静音操作，即使不盖转子盖离心也非常安静； 13. 软刹车功能，防治样品重悬； 14. 单独的瞬时离心按键； 15. 单独的rpm（转速）/rcf（相对离心力）转换按键； 16. 无碳刷变频电机，免维护； 17. 有定速计时功能； ★18. 运行结束后自动开盖功能； 19. 转子经第三方认证，可高温高压灭菌； 20. 噪音≤48db； 21. 配置：24*1.5ml\2.0ml 气密性角转子。 | 配置 主机一台 24*1.5ml\2.0ml 气密性角转子 1个 | 台 | 2 | 是 | 是 |
| 20 | 超纯水系统 | / | 1. 工作条件 1.1 供给电压：100 ~ 240 V ± 10%；50 ~ 60 Hz ± 2Hz 1.2 环境温度：5℃ ～ 35 ℃ 1.3 相对湿度：20 ～ 80% 2.实验应用 2.1 产出的实验室一级超纯水可应用于：各种化学分析仪器、生命科学领域实验（如PCR、细胞培养、分子生物学、基因测序等）。 3. 技术参数 3.1 系统以经过EDI、RO或蒸馏技术处理的纯水作为进水，生产制备超纯水。 3.2超纯水产水速度为逐滴至最大2 L/min，可以选择≥8种不同的取水流速，也可以通过脚踏辅助取水。 4.实验室一级超纯水产水水质：达到或超过各种标准中规定的I 级水质 产水电阻率 ≥ 18.2 MΩ.cm @ 25℃ ★TOC含量 ≤2 ppb 微生物 <0.01CFU/mL(2)，<0.005*CFU/mL(3) 直径大于0.2 μm的颗粒物数量 <1/mL 热源含量 <0.001 Eu/mL RNases <1 pg/mL DNases <5 pg/mL ★蛋白酶 <0.15 μg/mL 5. 主机 5.1智能化操作系统，自动耗材更换信息提示，所有操作步骤有图文引导。 5.2 系统使用纳米级离子交换树脂。 5.3 纯化柱具备识别芯片，系统自动识别和记录耗材使用及更换记录。 5.4 标配172nm氧化紫外灯，采用无汞环保设计。 ★5.5 内置独立在线TOC检测模块，检测范围0.5-999ppb，检测精度±0.1ppb。 5.6 制造商具备ISO9001 和ISO14001认证证书，需提供相应证书复印件。 6.取水装置 6.1 独立的取水手臂集成≥5寸彩色触摸屏，内置流量计，两种取水功能选择：定量取水范围：20mL～100L，辅助定容取水范围：50mL～5L。系统最多可以连接≥4个取水臂，管路5米。 6.2 同时可以通过取水臂和脚踏开关取水，从逐滴到最大2 L/min连续可调， 8种取水流速可选。 7. 监控系统 7.1 系统水质监测采用高精度的在线电阻率仪，电池常数0.01cm-1,随主机提供电阻率检验证书原件。 8. 软件系统 8.1彩色触摸屏，包含中文和多客户登录管理功能，具备水质显示，取水功能设置，系统设置、维护引导，信息和历史记录等功能。 8.2 全面的数据管理系统，可为最近≥30天的事件提供图文预览；所有报告均可通过USB端口导出，并且其打开格式适用于所有实验室信息管理系统，存档功能支持质量管理系统。系统可以存储≥2年的水质数据。 8.3 可以通过其他移动设备（手机或平板电脑等）实现对系统的远程监控和远程诊断。 9.配置要求: 超纯水主机系统(内置TOC检测仪) 1 台 独立取水器 1 个 带芯片超纯化前柱 1 个 带芯片低有机物型超纯化后柱 1 个 终端过滤器 1 个 脚踏取水开关 1个 | / | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 21 | 化学发光成像仪 | / | 1.性能与技术要求 1.1 仪器性能要求 1.1.1功能涵盖单色、双色荧光成像、化学发光、光密度成像等，具体为： 核酸凝胶：Ethidium bromide、SYBR® Green、SYBR® Safe、SYBR® Gold、GelGreen™、GelRed™、Fast Blast™； 蛋白凝胶：Coomassie Blue、Copper stain、Zinc stain、Flamingo、Oriole、Silver stain、Coomassie Fluor Orange、SYPRO Ruby、Krypton； 印迹膜：Chemiluminescent、Colorimetric、Qdots 525、Qdots 565、Qdots 625、CY2、Alexa 488、DyLight 488、Fluorescein。 1.1.2 CCD检测器：蓝光增强型CCD检测器，分辨率≥1392×1040 (H x V)； ★1.1.3 CCD经冷却至绝对温度（-30℃）， 冷却系统 ：Peltier； ★1.1.4 425nm处绝对Q/E值：≥55％，绝对Q/E峰值：≥63%； ★1.1.5 CCD暗电流：≤0.001 e/p/s；CCD读出噪音：≤4.5 e-rms； 1.1.6 最大成像面积≥ 25×26 cm，最大样品面积≥28×36 cm； 1.1.7 动力学范围>4个数量级，真16 bit数据输出（65536灰度级），非插值； 1.1.8光源：自发透射白光，反射白光，透射紫外； 1.1.9紫外光源：302nm； 1.1.10全自动反馈变焦镜头： 马达自动控制镜头12-75mm，f/1.2； 1.1.11配有抽拉式白光透射灯箱； 1.1.12安全模式：UV灯延时自动关闭功能，延长使用寿命。UV灯预热时间内，为低强度灯光设置； 1.1.13 UV防护板：可直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶； 1.1.14滤光片：≥2个； 1.1.15配备有校正镜头曲面度的专用滤光片； 1.1.16灵敏度：EB，≤ 100pg DNA；SYPRO Ruby，≤ 0.5ng Protein；Chemiluminescence (WesternC) :≤ 10-14g Protein； 1.1.17图像平整， 均一性CV≤ 5%； 1.1.18三块自动对焦校正板，确保成像过程无需再次调节； 1.1.19累积曝光多次成像：可以在0.001s-7200s内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且可以挑选最中意的图像保存。 1.1.20曝光时间：最短≤0.001s，每0.001s步进； 1.2 软件功能 1.2.1 全自动ImageLab专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出。 1.2.2 软件可编程，所编程序可重复调用或再编辑； 1.2.3 软件可自由安装于多台电脑，同时分析； 1.2.4 软件可控制曝光时间以看到微弱信号； 1.2.5 显示过饱和像素保证精确定量； 1.2.6 所有成像过程均保持自动对焦； 1.2.7 添加各种格式的文字注释； 1.2.8 自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算； 1.2.9 相对含量百分数分析； 1.2.10 绝对浓度、密度计算； 1.2.11 微卫星DNA分析； 1.2.12 RFLP和DNA指纹分析； 1.2.13 3D图像观察及输出； 1.2.14 ≥12种预设染料颜色标记显示及输出； 1.2.15 多幅图像合并显示并分析功能； 1.2.16 报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等； 1.2.17 图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg； 1.2.18 数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出； 1.2.19 配有软件操作指南flash； 1.2.20 软件免费升级； 1.2.21 中文版、英文版软件自由切换。 | 主机1台，制冷CCD 1个，电源1个，数据线2根，电脑1台 | 套 | 1 | 是 | 是 |
| 22 | 超微量分光光度计 | / | 1. 设备用途： 1.1蛋白质、核酸样品浓度测量 1.2细菌细胞密度测量 1.3化合物的定量和定性分析 1.4 动力学分析 1.5 全波长和固定波长扫描 2. 工作条件： 2.1电源：90-250 V, 50/60 Hz,60W 2.2 环境温度：15-35℃ 2.3 环境湿度：<85% 3. 技术指标： 3.1 同时具备微量和常规分光光度计功能，配有微量点样台和比色皿池 3.2 微量样品台： ★3.2.1样品量: 0.3–2μl 3.2.2 光度范围:0.02–330 A 3.2.3 检测范围：dsDNA：1-16500ng/μl，BSA：0.03-478mg/ml 3.3 常规比色皿池： 3.3.1 样品量：50μl-3ml 3.3.2 光度范围：0-2.6A 3.3.3 检测范围：dsDNA:0.1-130ng/μl，BSA：0.003-3.7mg/ml 3.3.4 比色皿类型：自带电动滑盖防尘 3.3.5 比色皿池具有温度控制功能，温度范围：37℃±0.5℃ 3.4 光学规格： 3.4.1 波长扫描范围:200–900nm。 3.4.2 光程： 0.67mm和0.07mm，采用固定光程，终身无需校正 3.4.3开机无需等待，即开即用。操作时间：3.5-6.0秒可完成200nm-900nm波长的数据采集 3.4.4 波长重复性:± 0.2nm ★3.4.5 波长精度:± 0.75nm ★3.4.6 带宽:优于 1.8nm 3.4.7 杂散光:< 0.5%(于240 nm 用 NaI) 和<1%(于280nm用Acetone) 3.4.8 吸光度重复性:<±0.002 A（0.67mm光程280nm处） 3.4.9 吸光度精度:<读数的1.75%（0.67mm光程，0.7A，280nm处） 3.4.10 稳定性:±0.003 A/h（280nm,20分钟预热后） 3.4.11 噪音水平:≤0.002 A rms (0 A, 280nm), 峰与峰之间≤0.002A (0 A, 280nm) 3.4.12光学检测系统:≥3648像素CCD阵列 3.4.13 光源：脉冲氙灯 ,闪烁不低于109次，提供不少于10年质保 3.5 系统性能要求 3.5.1开机时自动检测系统状态。 3.5.2 测光方式：Abs、T%、浓度，全波长扫描，比率，多波长扫描，动力学、△ABS x因子/分钟。 3.5.3 内置式方法：核酸、荧光染料，基因芯片 蛋白质（可自建标准曲线）和细胞OD600 3.5.4 仪器控制与操作：自带基于Linux的NPOS系统的 ≥7英寸彩色平板电脑，至少四核≥1GHz处理器。同时仪器可与智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑进行无线和有线连接，控制仪器并进行测量样品操作，兼容安卓、Windows或IOS系统。 3.5.5 数据和方法存储：自带平板电脑，内置≥32GB存储空间，可直接存储测量结果数据与自定义方法。 3.5.6数据输出端口：具有WLAN、HDMI、Ethernet和2个USB接口，可实现与鼠标、键盘、台式电脑、网线等多种设备连接使用。数据输出格式IDS、EXCEL或PDF，可选择单独或同时输出多种格式 3.5.7 显示器规格：≥1024×600 像素，兼容橡胶手套的触摸屏。 3.5.8采用样品压缩技术，样品被完全封闭在稳定环境中，可检测易挥发溶剂的样品 3.5.9 样品质量控制，可识别气泡、样品杂质、浊度、棉绒残留物和潜在的污染，具有空白质量控制功能 3.5.10自带≥2800rpm低速涡旋混匀器，随时随地混匀，保证重复性和准确性。 | / | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 23 | 磁力搅拌器 | / | 1.搅拌点位数目:1 2.每个搅拌点位最大搅拌量(H2O)：≥20L 3.电机输入功率：≤16W 4.电机输出功率：≥9W 5.转速显示：LED 6.速度范围:0/50~1500rpm 7.搅拌子最大长度：≥80mm 8.加热输出功率：≥600W 9.加热速度：1升 H2O ：≥ 6.5K/min 10.加热温度范围：50–310℃ 11.加热温度控制：LED 12.加热温度控制精确度：±1℃ 13.转速控制：无级 14.可调安全温度回路最小值：≤50℃ 15.可调安全温度回路最大值:≥360℃ 16.带传感器控温精确度: ±1℃ 17.工作盘材质：铝合金 18.工作盘外形参考尺寸：Ø135mm 19.外形参考尺寸：160x85x270mm 20.重量：约2.5kg 21.允许环境温度：5~40℃ 22.DIN EN 60529保护方式：IP42 23.电压：220~230/115/100V 24.频率：50/60Hz 25.仪器输入功率：650W | 主机1台 带支架，枝干，温度计，搅拌子 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 24 | 鼓风干燥箱 | / | 1.方式：侧风道强制对流 2.使用温度范围：RT+10～ 250℃ 3.温度分辨率：≤0.1℃ 4.温度波动度：±1℃ 5.温度分布精度：±2.5% 6.材质：内部不锈钢板；外部 冷轧钢板，表面耐药品性涂装 7. 断热材：硅酸铝纤维 8.加热器：不锈钢加热管 9.额定功率：≥2.0KW 10.排气口：内径28mm*2，后部；顶置测试孔 11.温度控制方式：数码管 双列PID 12.温度设定方式：轻触四按键设定 13.温度表示方式：测定温度显示：4位数码上位显示；设定温度显示：4位数码下位显示 14.定时器：0～9999分钟（带定时等待功能） 15.运行功能：定值运行、定时运行、自 动停止 16.传感器：Pt100 17.安全装置：过升报警 19.内尺寸（宽*深*高mm）：≥550*450*550 20.内容积： ≥136L 21.电源（50/60Hz）额定电流：AC220V/9.1A 23.配件：隔板≥2件；隔板架≥4件 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 25 | 天平 | / | 电子天平超薄、可堆叠， 配备全彩色触摸屏，易于操作。 具备过载保护性能，多种称量模式和多种通讯方式。 全彩色VGA触摸屏和形象的图标符号。一秒稳定时间。 量程（g） ≥620 可读性（g） 0.01 检定分度值e（g） 0.1 重复性（g） 0.01 线性误差（g）± 0.02 量程校正砝码:300（g） 线性校准砝码:300,600（g） 结构材质:高强度ABS塑料外壳，不锈钢秤盘 稳定时间（s）≤ 1 校准， 外部 去皮范围 ：全量程去皮 秤盘尺寸（mm） 约120mm 称量单位：毫克.克.千克.克拉 应用模式：基本称量.计件称量.百分比称量.检重.累加.密度测试.动态称量.显示保持摩尔称量 电源：标配AC电源适配器 通讯接口(选件) RS232, USB主设备, USB从设备, 以太网接口 显示屏≥4.3英寸宽屏触摸显示屏 过载保护性能： 最大称量值的10倍 电池使用寿命(小时) ≥6 使用环境： 10˚C至40˚C，相 对湿度10%至 80%，无冷凝 储存环境： 温度-20℃至55℃.相对湿度10%至90% 无冷凝 外形参考尺寸：（宽×高×长）（mm） 202×54×224 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |

08包：分子生物学实验室建设-设备购置-02

校内分包号：bie-20q33-02

本包核心产品：序号1二氧化碳培养箱

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳培养箱 | / | 1.工作体积：≥165升； 2.具有纯铜内壁； 3.搁板数目：3； 4.设备承重：每块板≥10 Kg/ 总负重≥30 Kg； 5.温度控制范围：高于室温3℃～55℃； 6.温度控制精度 （时间）：±0.1℃； 7.温度均一性: ＜±0.3℃； 8.具有温度跟踪报警； 9.温度显示：触摸屏； 10.保温方式：直热式； 11.温度探头：双温度探头，一备一用，防止探头损坏时温度失控； 12.二氧化碳控制范围：0～20%； 13.二氧化碳控制精度：±0.1%； 14.具有二氧化碳跟踪报警； 15.二氧化碳浓度控制：IR红外传感器，发射光源为半导体，可耐受≥180℃高温灭菌。 16.编程上下限可跟踪报警； #17. ≥180℃干热灭菌程序，可保证除HEPA滤器外全部配件在位灭菌。 18.具有开机自动校正功能，可在高温灭菌后进行零点校准。 19. 显示控制：触摸屏，中文操作界面。 20. 在≤3分钟记录一次的条件下，可自动记录≥15天全部运行数据。 #21. 腔内HEPA过滤系统：正常运行条件下，开门≥30秒，在关门≤5分钟后，腔内洁净度可达ISO5级别（Class 100）。 22. 腔内冷凝点设计：减少腔内冷凝水。 #23. 底部水库设计：无水盘设计，低水位报警。 | 主机一台 | 台 | 2 | 是 | 是 |
| 2 | 自动细胞计数仪 | / | 1.用途：对细胞图像进行自动细胞计数、细胞活力分析，同时绘制细胞大小柱状图等。 2.电脑操控软件分析。 3.软件功能： 3.1 计数功能：细胞总浓度和细胞总数；活细胞浓度和活细胞数；细胞存活率检测（台盼蓝染色法）； 3.2 模式识别功能：细胞碎片排除分析；成簇细胞的单个细胞计数；不规则细胞计数； 3.3 细胞直径分析功能；细胞直径均值；细胞大小直方图； 3.4 存储功能：数据存储功能；细胞图像存储功能；存储的细胞图像随时调出进行再次分析功能；无限存储； 3.5 计算器功能：无需手工计算，软件轻松直接计算出达到目的浓度稀释原液所需的体积或到目的接种细胞数所需原液体积。细胞成像、计数和活性分析及数据报告<10秒；加样，计数，输出三步式操作，轻松易于操作；软件能确保数据的准确性和重复性。 #4.细胞文库 4.1 内存≥300多种细胞文库，已设置好计数参数； 4.2可根据细胞情况自设参数。 5.细胞参数 5.1细胞直径：5-60um； 5.2 细胞浓度：105-107个/ml； ★6.上样体积：15-20ul； ★7.耗材：一个计数板可进行≥2个样品的计数； 8. 体积和重量 8.1 大小：约10.9 cm×19.8 cm×11.9cm±5%； 8.2 重量：≥2kg； 9.配件：主机1台；台式计算机1套 | 1.主机 1台 2.台式计算机1套 3.电源线 1根 4.说明书1份 5.计数板 3盒（75片一片做两个样本） | 台 | 1 | 是 | 否 |
| 3 | 倒置相差显微镜 | / | 1 工作条件：电压AC 100-240V，50/60HZ。 2 倒置相差显微镜 2.1 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离 ≤ 45 mm。 2.2 观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22，瞳距范围48-75mm。 2.3 照明装置：高色彩还原LED光源。 2.4 物镜： 2.4.1 预对中相差物镜4X （N.A.≥0.13；W.D. ≥16mm） 2.4.2 预对中相差物镜10X （N.A.≥0.25；W.D. ≥8.8mm） 2.4.3 预对中长工作距离相差物镜20X （N.A.≥0.4；W.D. ≥3.2mm） 2.4.4 预对中长工作距离相差物镜40X （N.A.≥0.55；W.D. ≥2.2mm） 2.5 载物台：右侧手柄平板载物台，配有可移除的多孔板标本夹。 2.6 目镜：10×，视场数≥22mm 2.7 聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥70mm 2.8 相差系统：预对中相差环板,相差观察时4X、10X、20X、40X共用一个环板无需切换。 | 配件：机架，带三目观察筒 1台； 电源线 1根； 防尘罩 1个； 载物台延伸板 1个； 带右手柄机械载物台 1个；相衬滑板 1个； 相衬专用物镜, NA 0.13, 工作距离17mm（预对中）1个； 相衬专用物镜, NA 0.25, 工作距离8.8mm(预对中）1个； 20X长工作距离 IPC相衬专用物镜, NA 0.4, 工作距离3.2mm（预对中）1个； 40X长工作距离 IPC相衬专用物镜, NA 0.55, 工作距离2.2mm（预对中）1个； | 台 | 2 | 是 | 否 |
| 4 | 倒置相差显微镜成像系统 | / | 1.彩色显微专用成像系统 1.1与上述显微镜同一品牌显微成像系统，以保证系统的稳定性，有效像素≥450万。 1.2图像速度：最大分辨率下实时速度≥15fps，1224 X 960分辨率下≥30fps。 1.3视频录制： 1224 X 960分辨率下≥24fps，时间≥20分钟。 1.4曝光时间：1/20000秒- 8秒。 1.5色彩模式：≥3种色彩模式，需具有高色彩还原、细胞培养模式。 2.显微图像控制及分析软件 2.1 采集图像：支持多种型号专业CCD，界面直观，操作容易。 2.2 可以执行简单的手动测量功能，在图像上添加注释、箭头等功能，方便的表示图像中的重点关注部位。 2.3 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度。 2.4 方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系。 2.5 可以做离线白平衡，便于后期图像色彩修正。 | 1. 500万像素高性能彩色显微数码成像系统 1套； 2.0.5X C型适配器 1个； 3.图像分析软件1套； 4.台式计算机1套； | 套 | 1 | 是 | 否 |
| 5 | 生物安全柜 | / | 1. 类型：A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环。 2. 工作区尺寸：长度≥1150mm,深度≥610mm,高度≥650mm,适用于单人或双人操作。 3.作区结构及材质：人体工学原理的10°倾斜角设计，凹盘式工作台设计，易于清理操作腔体为SUS304全不锈钢一体成型，圆角结构； 4. 过滤器：排风过滤器HEPA过滤效率≥99.99%@0.3μm；送风过滤器ULPA过滤效率≥99.9995%@0.12μm自动扫描检测过滤器运行状态，有过滤器泄漏报警功能。 ★5. 前窗玻璃：前窗玻璃底部无框设计，防止积存微生物，防紫外线钢化玻璃，厚度≥6mm，采用手拉式开启，不得使用电控，以保证断电时能及时关门防护。 ★6. 联动报警功能：紫外灯只有在风机、荧光灯、前窗玻璃全部关闭的情况下才可使用。打开前窗玻璃后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行;风机停止工作时，前窗玻璃未关严声光报警提示;进风口被遮挡时，有声光报警。 ★7. 面板显示：数字显示下降气流流速；流入气流风速；外排风量；过滤器承载压力；负压通道内负压；过滤器寿命；风机紫外灯累计运行时间； ★8. 过滤器寿命不足20%提示性报警。 9. 噪声：≤65分贝。 10. 照度：≥1000lux。 ★11. 洁净等级：10级。 12. 气流：下降气流流速≥0.28m/s;流入气流流速≥0.6m/s。 13. 结构：除紫外灯、插座和水、气龙头等必要设施外，工作区内壁无其它多余物，以防微生物积存。 14. 附件：配备防溅插座，水、气通道。 ★15. 生产企业通过ISO9001、ISO13485、ISO14001认证；获得医疗器械生产企业许可证（提供证书复印件）； ★16.报修后2小时内响应，24小时内上门维修。 ★17. 产品具有医疗器械注册证（提供复印件）。 | / | 台 | 4 | 否 | 否 |
| 6 | 水浴锅 | / | 1.内部参考尺寸（宽*深*高mm）：325*325*120； 2.隔板承重：≥5kg； 3.隔板层数：1； 4.使用温度范围：RT+5-100℃； 5.温度分辨率：≤0.1℃； 6.温度波动度：±0.5℃； 7.温度分布精度：±1.0℃； 8.内装：不锈钢板； 9.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装； 10.加热器：不锈钢加热管； 11.额定功率：≥1.0kw； 12.控制器：温度控制方式：PID； 13.温度设定方式：轻触按键设定； 14.温度表示方式：测定温度显示：3位数码上位显示；设定温度显示：3位数码下位显示； 15.定时器：0-999分钟（带定时等待功能）； 16.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止； 17.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆； 18.安全装置：过升报警。 | / | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 7 | 干式转印系统 | / | 1. 工作条件 1.1 工作温度：5-40°C 1.2工作电源：100–240 V, 50/60 Hz, 6.3 A 2. 用途 将蛋白质从聚丙烯酰氨凝胶转移到印迹膜 3. 性能与技术要求 3.1转印通量：可同时完成≥2块微型胶（8X8cm）或≥1块中型胶（8X13cm）的转印。 3.2转印速度：7分钟内即可快速高效完成蛋白凝胶的转印。 3.3操作简易：使用含整合印迹膜的转印膜组，提供便于使用而无需缓冲液的即插即用系统。 ★3.4转印膜组：由上堆积层和下堆积层组成，均含有铜电极。转印膜组下堆积层固定有0.2微米的PVDF（低荧光背景）膜或硝酸纤维素膜。 3.5 用户界面：触摸屏设计。 3.6灵活性：既可直接使用内置的≥6种优化程序，也可根据目标蛋白类型设置不同的转印程序。 3.7结果可重复性：全自动操作。 3.8 电源：内置，无需额外配备电源。 3.9坚固耐用：耐用的聚碳酸酯外壳，能够耐受乙醇，酸和碱，便于清洗。 4.配置清单 4.1主机 1台 4.2转阴膜组 PVDF膜普通型尺寸13.5 x 8cm 1套10组，2套； 4.3转阴膜组 PVDF膜迷你型尺寸8 x 8cm 1套10组，3套 | 1.主机 1台 2.转阴膜组 PVDF膜 普通型一套10组 2套 3.转阴膜组PVDF膜 迷你型一套10组 3套 | 套 | 1 | 是 | 是 |
| 8 | 全功能酶标仪 | / | 1．主要应用： 1．1 蛋白质组学研究：蛋白与蛋白相互作用、酶活性相关分析、结构研究等。 1.2 药物研究和筛选：GPCR、激酶、核受体、cAMP和cGMP、CYP450代谢途径、药物耐受途径研究、药物毒性评估等。 1.3 分子检测：动植物检验检疫、食品资源评价、临床检测、血清分析、成分测定、环境监测。 1.4 功能基因组学研究：核酸/蛋白质的光吸收定量和荧光定量、基因表达调控研究、GFP、GUS、虫荧光素酶、信号转导通路研究、基因分型及突变检测等。 1.5 细胞学研究：细胞浓度及细菌生长密度测定、细胞增殖、细胞毒性、细胞吞噬、细胞吸附、细胞渗透、细胞迁移、细胞凋亡、细胞转染研究等。 2.检测模块：荧光、发光 (Lum)、紫外-可见吸收光 (Abs) 3.系统参数 3.1荧光强度 ★3.1.1光源：高能量氙闪灯（荧光强度检测，时间分辨荧光，光谱扫描），光源能量可根据样品信号强度进行调整，有低、高两种能量强度可选； 3.1.2波长范围：250-700nm； ★3.1.3波长选择：双光栅单色器 (顶/底部)； #3.1.4带宽：激发16nm，发射16nm； 3.1.5顶部检测灵敏度：≤ 2.5 pM 荧光素 (≤ 0.25 fmol/孔 384孔板 )； 3.1.6底部检测灵敏度：≤5 pM 荧光素 ( ≤0.5 fmol/孔 384孔板 )； ★3.1.7检测器：光子整合PMT； ★3.1.8荧光光谱扫描：可进行激发光及发射光扫描，1nm步进，绘制扫描曲线，确定荧光染光谱特性； 3.2发光 #3.2.1波长范围：300-700nm； ★3.2.2动态范围：≥ 6 个数量级，具有动态扩展功能，动态扩展检测范围； 3.2.3积分时间：0ms-100s，可根据反应时间长短来调整数据采集时间； 3.2.4灵敏度(ATP)：光栅系统≤20 amol /孔 ATP闪光分析 ( 96孔 )； #3.2.5发光扫描：可在300-700nm范围内进行发光扫描,1nm步进，绘制发光扫描图； 3.2.6检测模式：闪光、辉光、发光扫描； 3.3吸收光 ★3.3.1光源：高能量氙闪灯； 3.3.2波长选择：双光栅单色器，一次检测最多可进行≥6种波长测量； 3.3.3波长范围：230-999 nm， 1 nm 步进； 3.3.4带宽：4nm (230-285nm), 8nm (>285nm)； 3.3.5测量范围：0-4.0OD； #3.3.6 OD 准确性： < 1% @ 2.0OD； #3.3.7 OD 重复性： < 0.5% @ 2.0OD； #3.3.8 OD分辨率：≤ 0.0001OD； 3.3.9散射光：< 0.03% @ 230nm； 3.3.10检测模式：终点法，动力学法，波长扫描和微孔孔域扫描； 3.3.11光路径校正：具备光路径长度校正功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm路径长度，校正误差，无须标准曲线即可准确定量； 3.4时间分辨荧光； 3.4.1光源：高能氙闪灯； 3.4.2波长范围：250-700nm； ★3.4.3波长选择：双光栅单色器； 3.4.4灵敏度：Eu ≤1.2 pM ( ≤120 amol/孔384孔板 )； 3.4.5 数据收集延迟时间：1-16000μs； 3.4.6 数据采集时间：20-16000μs； 3.5检测设定： ★3.5.1孔板移动延迟时间：0-2550ms； 3.5.2单点数据检测次数：1-255次/单个数据点； 3.5.3 检测器：光子整合PMT，可手动调整或自动调整PMT增益。 3.5.4 孔板类型兼容：兼容所有符合SBS标准微孔板，并可根据不同厂家品牌和孔数进行设定，可选≥90种不同品牌高度及规格的微孔板类型，可通过软件自定义孔板尺寸，满足特殊规格孔板检测需求。 3.5.5 孔域扫描：可进行高精度孔域扫描，最多可选≥99×99点矩阵扫描，并可根据样品形状选择扫描区域大小，扫描结果可以一键导出至Excel表格，并可根据扫描结果给出模拟热感图。 3.5.6探头高度调整范围：探头高度可在0-16mm范围内进行自动扫描，选择最佳检测探头高度。 ★3.5.7检测速度可调：可根据实验需要调整检测速度，调整检测时间。 96 孔：≤11 秒； 384 孔：≤22 秒； 3.5.8动力学检测：可对样品进行动态检测，持续时间0-168小时，完成规定时间内多点持续监测，绘制曲线，并可进行不规则动力学测定，实时监测曲线变化，及在曲线监控期间进行加样操作。 3.6常规 3.6.1孔板类型：1-384孔板；兼容Take3超微量多体积检测板； 3.6.2温度控制：室温 +4℃至 45℃，可进行预热操作，使仪器在检测开始前即达到目标温度。 ★3.6.3震荡：可选线性（360－1096cpm）、轨道（180-559cpm）、双轨道振荡（180-559cpm），振荡时间可调1－1000秒，并可配合动力学检测模式，进行长大168小时持续振荡检测。 3.7软件 3.7.1可选择中文或英文操作系统。对仪器进行控制并可同时完成数据分析及报告生成。 3.7.2模块化功能操作，内置模板文件，一键式数据EXCEL导出功能，能对可对原始数据进行多重运算，自动背景扣除。 | 1.主机1套 2.电脑分析系统1套 | 台 | 1 | 是 | 是 |

09包：科研基本实验条件配套建设-设备购置-01

校内分包号：bie-20q36-01

本包核心产品：序号2 发光检测仪

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动磁珠提取纯化系统（核酸提取） | / | 一、用途 全自动磁珠提取纯化系统，功能包括：从各种材料中，如全血、培养细胞、组织、拭纸、植物等，提取DNA、RNA；病毒核酸纯化、致病菌富集、抗体纯化、噬菌体表面展示等。工作期间无需离心或过滤操作。 二、技术指标 1. 工作原理：基于磁珠的核酸提取纯化技术； 2. 样品通量：> 20个； ★3. 工作体积：100μl-5mL； 4. 产物纯度A260/A280：DNA ，1.7-2.0，RNA ，1.8-2.1； ★5. 纯化倍数：> 6倍； 6. 磁珠回收效率：≥95%； 7. 程序运行时间：< 60min； ★8. 样品裂解和洗脱可进行孵育，最高温度≥75℃； ★9. 洗脱产物可设置低温保存，温度：4℃； 10. 彩色图形化用户界面，实时显示当前程序状态和运行时间； 11. ≥200个程序存储空间，可直接通过U盘进行程序导入与备份； ★12. 配置专门的磁珠纯化软件，可以依据不同实验目的编辑程序； 13. 试剂开放，兼容所有进口与国产磁珠试剂； 14 计算机接口：USB。 | 全自动磁珠提取纯化系统主机 1台； 磁珠纯化软件 1套； 配套原厂试剂和耗材 若干； 电脑（主流配置） 1台 | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 2 | 发光检测仪 | / | 1. 工作条件及物理参数： 运行温度：15-40℃ 电源：0.5A，100–240V，50–60Hz 2．技术参数： ★2.1 检测器：光子计数和模拟式双模式光电倍增管（PMT）； ★2.2 灵敏度(以萤光素酶摩尔数计算):≤ 1.5×10-21 摩尔的萤光素酶分子； ★2.3 线性范围：≥9个数量级； 2.4 光谱反应范围： 350nm-700nm； 2.5 交叉干扰(白板)：< 3×10-5； 2.6 样品处理量：96孔板； 2.7 自动进样器：2个，进样体积： 5－200ul，进样步长：1ul； 2.8 自动进样器可视，易于检查，可迅速发现和解决问题； 2.9平板电脑: 7.93 in. x 11.5 in. x 0.36 in, Windows10操作系统，RAM 4GB，硬盘容量128GB； 2.10 仪器带有为Promega10ml和100ml的试剂瓶和实验室通用规格的试剂瓶的试剂瓶架，试剂的喷溅最小； 3. 附件及专用工具 3.1 电脑连接线：RS-232串行数据线； 3.2 安装光盘一张； 3.3 电源线； 3.4 试剂瓶架； 4. 质量保证期： 仪器在调试通过后提供一年免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。 5.技术服务 供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，同时在现场进行操作培训和简单的故障排除培训。 6.应用范围 6.1 报告基因检测 6.2 双报告基因检测 6.3 细胞活力检测 6.4 细胞凋亡检测 6.5 蛋白酶活性检测 6.6 碱性磷酸酶，辣根过氧化物酶检测 6.7 钙离子检测 6.8 发光细菌检测 | 1.电脑连接线：RS-232串行数据线1根； 2. 安装光盘一张； 3. 电源线； 4. 试剂瓶架 1个 | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 3 | 超微量分光光度计 | / | 1. 设备用途： 1.1蛋白质、核酸样品浓度测量； 1.2细菌细胞密度测量； 1.3化合物的定量和定性分析； 1.4 动力学分析； 1.5 全波长和固定波长扫描； 2. 工作条件： 2.1电源：90-250 V, 50/60 Hz,60W； 2.2 环境温度：15-35℃； 2.3 环境湿度：<85%； 3. 技术指标： 3.1 同时具备微量和常规分光光度计功能，配有微量点样台和比色皿池； 3.2 微量样品台： ★3.2.1样品量: 0.3–2μl； 3.2.2 光度范围:0.02–330 A； 3.2.3 检测范围：dsDNA：1-16500ng/μl，BSA：0.03-478mg/ml； 3.3 常规比色皿池： 3.3.1 样品量：50μl-3ml； 3.3.2 光度范围：0-2.6A； 3.3.3 检测范围：dsDNA:0.1-130ng/μl，BSA：0.003-3.7mg/ml； ★3.3.4 比色皿类型：自带电动滑盖防尘； ★3.3.5 比色皿池具有温度控制功能，温度范围：37℃±0.5℃； 3.4 光学规格： 3.4.1 波长扫描范围:200–900nm； 3.4.2 光程： 0.67mm和0.07mm，采用固定光程，终身无需校正； 3.4.3开机无需等待，即开即用。3.5-6.0秒即可完成200nm-900nm波长的数据采集； 3.4.4 波长重复性:±0.2nm； 3.4.5 波长精度:±0.75nm； 3.4.6 带宽:优于1.8nm； 3.4.7 杂散光:< 0.5%(于240 nm 用 NaI) 和<1%(于280nm用Acetone)； 3.4.8 吸光度重复性:<±0.002 A（0.67mm光程280nm处）； 3.4.9 吸光度精度:<读数的1.75%（0.67mm光程，0.7A，280nm处）； 3.4.10 稳定性:±0.003 A/h（280nm,20分钟预热后）； 3.4.11 噪音水平:≤0.002 A rms (0 A, 280nm), 峰与峰之间≤0.002A (0 A, 280nm)； 3.4.12光学检测系统:≥3648像素CCD阵列； 3.4.13 光源:脉冲氙灯 ,闪烁不低于109次，提供10年质保； 3.5 系统性能 3.5.1开机时自动检测系统状态。 3.5.2 测光方式：Abs、T%、浓度，全波长扫描，比率，多波长扫描，动力学、△ABS x因子/分钟。 3.5.3 内置式方法：核酸、荧光染料，基因芯片 蛋白质（可自建标准曲线）和细胞OD600； 3.5.4 仪器控制与操作：自带基于Linux的NPOS系统的 ≥7寸彩色平板电脑，四核≥1GHz处理器。同时仪器可与智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑进行无线和有线连接，控制仪器并进行测量样品操作，兼容安卓、Windows或IOS系统。 3.5.5 数据和方法存储：自带平板电脑，内置≥32GB存储空间，可直接存储测量结果数据与自定义方法。 3.5.6数据输出端口：具有WLAN、HDMI、Ethernet和2个USB接口，可实现与鼠标、键盘、台式电脑、网线等多种设备连接使用。数据输出格式IDS、EXCEL或PDF，可选择单独或同时输出多种格式。 3.5.7 显示器规格：≥1024×600 像素，兼容橡胶手套的触摸屏。 ★3.5.8采用样品压缩技术，样品被完全封闭在稳定环境中，可检测易挥发溶剂的样品。 3.5.9 样品质量控制，可识别气泡、样品杂质、浊度、棉绒残留物和潜在的污染，具有空白质量控制功能。 #3.5.10自带约2800rpm低速涡旋混匀器，随时随地混匀，保证重复性和准确性。 | / | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 4 | 电转仪 | / | 1. 工作环境 1.1 工作温度： 0-40℃； 1.2 工作和存储湿度：0-95%； 1.3 工作电源：100-240V； 2. 用途 提供微型胶的快速、高质量的印迹转移。可在1小时内转移2块7.5X10cm的胶。带有冷却装置，可吸收转移过程产生的热量。 3. 性能与技术要求 3.1 标准配置：转印槽，转印夹，海绵垫，冷却芯； 3.2 性能指标： 3.2.1 参数设置灵活。200V电压转移，≤1个小时；也可以30V过夜转移。 3.2.2 在低压下，能高效、稳定转移。 3.2.3 #具有超冷却芯和水循环装置，可用于酶(4℃)或高强度转移， 24小时的转移不存在缓冲液消耗的问题。 3.2.4 阴极用涂有铂的钛作成，阳极采用不锈钢。 3.2.5 整体参考大小：16X12X18 cm；最大胶尺寸：≥7.5X10cm；缓冲液体积：≤450 ml；胶容量：≥2块小胶，凝胶尺寸：7.5X10cm。 | 电泳槽1个，转印芯1个，冷排1个，转印滤纸1包，转印支架2个，海绵垫4张 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | 电泳仪 | / | 1. 工作环境 1.1 工作温度：0-40℃ 1.2 工作和存储湿度：0-95% 1.3 工作电源：100-240V 2. 用途 用于蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验，可适应变性凝胶电泳和天然凝胶电泳。 3. 性能与技术要求 3.1配置：电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳； 3.2 性能指标： ★3.2.1同一槽内可同时进行≥4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验； 3.2.2 胶面积：8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：10.1 x 8.3cm； 3.2.3 玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶； 3.2.4 灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性； 3.2.5 上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样； 3.2.6 电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合； ★3.2.7模块化：可换置转印（western blot）等模块； 3.2.8 缓冲液使用总体积：2块胶，≤700ml，4块胶，≤1000ml。 | 电泳槽1个，制胶模块2套，电极模块1个，电泳模块1个，1.0mm电泳梳5把，1.0mm玻璃板5块，薄玻璃板5块 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 电泳系统 | / | 1. 工作环境 1.1 工作温度：0-40℃ 1.2 工作和存储湿度：0-95% 1.3 工作电源：100-240V 2. 用途 用于蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验，可适应变性凝胶电泳和天然凝胶电泳。 3. 性能与技术要求 3.1配置：电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳； 3.2 性能指标： ★3.2.1同一槽内可同时进行≥4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验； 3.2.2 胶面积：8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：10.1 x 8.3 cm； 3.2.3 玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶； 3.2.4 灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性； 3.2.5 上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样； 3.2.6 电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合； ★3.2.7 模块化：可换置转印（western blot）等模块； 3.2.8 缓冲液使用总体积：2块胶，≤700ml，4块胶，≤1000ml； ★3.2.9 配套的电泳仪电源满足：电压10–300 V；电流4-400mA；功率≥75W； ★3.2.10配套的转印槽满足：1小时内转印2块7.5X10cm凝胶。 | 电泳槽1个，制胶模块2套，电极模块1个，电泳模块1个，1.0mm电泳梳5把，1.0mm玻璃板5块，薄玻璃板5块，基础型电泳仪电源1台，小型湿转电泳槽1台 | 套 | 1 | 是 | 否 |
| 7 | 化学发光成像仪 | / | 1.性能与技术要求 1.1 仪器性能 1.1.1蛋白凝胶：Coomassie Blue、Copper stain、Zinc stain、Flamingo、Oriole、Silver stain、Coomassie Fluor Orange、SYPRO Ruby、Krypton； 印迹膜：Chemiluminescent、Colorimetric、Qdots 525、Qdots 565、Qdots 625、CY2、Alexa 488、DyLight 488、Fluorescein。 1.1.2 CCD检测器：蓝光增强型CCD检测器，分辨率≥1392×1040 (H x V)； ★1.1.3 CCD经冷却至绝对温度（-30℃）， 冷却系统 ：Peltier； ★1.1.4最大成像面积≥ 25×26 cm，最大样品面积≥28×36 cm； ★1.1.5最大成像面积≥ 25×26 cm，最大样品面积≥28×36 cm； 1.1.6动力学范围>4个数量级，真16 bit数据输出（65536灰度级），非插值； 1.1.7光源：自发透射白光，反射白光，透射紫外； 1.1.8紫外光源：302nm； 1.1.9全自动反馈变焦镜头： 马达自动控制镜头12-75mm，f/1.2； 1.1.10配有抽拉式白光透射灯箱； ★1.1.11安全模式：UV灯延时自动关闭功能，延长使用寿命。UV灯预热时间内，为低强度灯光设置，能够尽可能减少对DNA的损伤。 1.1.12 UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶； 1.1.13 滤光片：2个； 1.1.14配备有校正镜头曲面度的专用滤光片； ★1.1.15灵敏度：EB，≤ 100pg DNA；SYPRO Ruby，≤ 0.5ng Protein；Chemiluminescence (WesternC) : ≤10-14g Protein； 1.1.16 图像平整， 均一性CV≤ 5%； 1.1.17三块自动对焦校正板，确保成像过程无需再次调节； 1.1.18累积曝光多次成像：可以在0.001s-7200s内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且可以挑选最中意的图像保存。 1.1.19曝光时间：最短≤0.001s，每0.001s步进。 1.2 软件功能 1.2.1 全自动ImageLab专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出。 1.2.2 软件可编程，所编程序可重复调用或再编辑。 1.2.3 软件可自由安装于多台电脑，同时分析； 1.2.4 软件可控制曝光时间以看到微弱信号； 1.2.5 显示过饱和像素保证精确定量； 1.2.6 所有成像过程均保持自动对焦； 1.2.7 添加各种格式的文字注释； 1.2.8 自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算； 1.2.9 相对含量百分数分析； 1.2.10 绝对浓度、密度计算； 1.2.11 微卫星DNA分析； 1.2.12 RFLP和DNA指纹分析； 1.2.13 3D图像观察及输出； 1.2.14 ≥12种预设染料颜色标记显示及输出； 1.2.15 多幅图像合并显示并分析功能； 1.2.16 报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等； 1.2.17 图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg； 1.2.18 数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出； 1.2.19 配有软件操作指南flash； 1.2.20 软件免费升级； 1.2.21 中文版、英文版软件自由切换； | 主机1台，CCD1个，操作软件1套 ，白光转换屏1个 | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 8 | 掌上离心机 | / | 1.全模具化超强注塑成型，配备多种离心转子，适用于1 5ml、0.5ml、0.2ml离心管和PCR用0.2ml 8排离心管。 2.安装和更换转头，不需任何工具 3.配置：1.5/2ml×8微量离心管转头 0.2ml×8×4PCR管转头 0.5ml×8适配器 0.2ml×8适配器 4.电源：220V 50HZ 5.转速：≥8000转／分 6.离心力：约3000g 7.外形参考尺寸：155×175×125mm 8.速度控制：自动恒速 9.驱动方式：直接驱动 | / | 台 | 10 | 否 | 否 |
| 9 | 涡旋混合仪 | / | 1.旋涡混合器用于生物化学，基因工程，医学等实验需要。 2.电源：220V 3.功率：≥50W 4.转速：≥2800转/分 5.控制形式：光控感应 6.感应距离：≥30cm 7.工作方式：连续、点触、调速 8.工作台：碗型、平板型可调换 9.外形参考尺寸：170×120×170mm 10.整机重量：约4.8KG | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 10 | 超声波细胞破碎仪 | / | 1.采用中央微机集中控制 2.超声波功率步进以1%连续精细可调 3.具有脉冲和连续工作并带有测试功能 4.超声时间、间隙时间、总时间精确≤0.1秒 5.频 率：20-25 KHz 6.显示方式：≥7英寸TFT触摸屏显示 7.功 率：≥900 W（1%-99%） 8.随机变幅杆：3mm （最佳处理体积：3-10 ml） 9.最大处理体积：0.5-600 ml 10.占 空 比：0.1-99.9% 11.温度报警：0-99℃（防止样品过热） 12.报 警：时间，温度、过载 13.电 源 ：220/110V 50Hz/60Hz 14.电源机箱参考尺寸：430*255*300 mm 15.主机+换能器重量：约14 Kg 16.隔音箱参考尺寸：345*340*570 mm | 主机一台 , 6mm 探头一个， 3mm探头一个 | 台 | 1 | 否 | 否 |

10包：科研基本实验条件配套建设-设备购置-02

校内分包号：bie-20q36-02

本包核心产品：序号3超快速液相色谱仪

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速半干转印仪 | / | 1.转印通量：≥4块小胶规格：7.5*10cm或≥2块中型胶规格：8.5*12.5cm；2个转印盘设计，可运行2个独立的转印程序。 2.使用便捷：有即用型转印耗材包，无需人工准备缓冲液和膜。 3.转印速度：3分钟内完成≥2块TGX小胶的转印；7分钟内完成≥4块普通小胶；规格：7.5*10cm或≥2块中型胶规格：8.5*12.5cm的转印。 #4.电源：整合型电源参数： 一个转印槽的输入：交流电压100-240VAC, 输入功率276 VA, 50-60Hz，额定功率最大175W; 一个转印槽的输出：交流电压 0-26VAC(1V递增)，电流0-2.6 A (0.1递增)) 5.用户界面：显示屏程序化操作，可实现在无人照看下的程序自动运行监控；有预设程序帮助指导实验设计，并可根据实际需要修改程序并存储调用（≥25个程序）。 6. 电极设计：≥6弹簧配合板式电极设计，确保压力及场强均一。 7. 应用性：可兼容传统实验试剂和耗材。 8.转印通量：在7分钟内转印标准小型胶规格：7.5*10cm或≥2块中型胶,规格：8.5*12.5cm；高效转印大蛋白250KD /小蛋白1KD，单次运行能够转印1-4块小型凝胶或1-2块中型凝胶；各运行之间无需冷却期。 9.无需缓冲液或转印膜制备：即用型转印包，无需缓冲液或薄膜制备；可用于NC膜或PVDF的转印包。 10. 灵活开放系统：可选择快速预设程序，或手动输入转印条件；兼容传统的半干转印耗材，可进行30分钟的半干转印；兼容各种凝胶类型和浓度比例；可自定义并储存程序。 11.耗材对环境无害，无需废物处理成本。 12.坚固耐用：耐用的聚碳酸酯外壳；阳极镀铂和阴极不锈钢，能够重复使用，且便于清洗；使用周期试验弹簧确保了可重现性；紧凑型手柄设计，便于移动。 | / | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 2 | 全自动洗膜系统 | 可替换托盘 | 1. 应用：自动化的处理Western, Northern及Southern实验中的凝胶和膜，通过对样品盘进行定时移液或吸取废液操作，完成从膜的封闭到最终清洗的全过程； 2.可处理通量：小号膜（10 cm x 8 cm）：1-4块；中号膜（15 cm x 11 cm）：1-2块； 3.缓冲液种类：至少2种； ★4.抗体试剂：分液抗体和回收抗体均≤2种； ★5.每张膜所需抗体量及回收量：小号膜最少需3.5mL抗体，可回收≥3mL抗体；大号膜最少需7mL抗体，可回收≥6mL抗体； ★6.振荡设置：5-40圈/分钟，每一步均可独立设置； 7.程序设置：仪器内置标准方法，可自动至少9个方案，各方案可设置至少10步； 8.振荡时间：1min - 90h，整个程序运行完毕，仪器将持续进行震荡，以防止膜干； | / | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 3 | 超快速液相色谱仪 | 零备件及专用工具：随机工具和零配件1套 | 设备用途：能够用于蛋白质、多肽、核酸、糖类、有机化合物的分析测定；可以实现环境样品中多种有机化合物的定性定量测定。 1. 工作条件： 1.1电源：220V，50Hz。 1.2 操作环境温度：10˚C～35˚C。 2. 技术参数： 2.1 输液泵 2.1.1 输液方式：串联双柱塞。 2.1.2 最大排液压力：≥66MPa。 2.1.3 流量设定范围：0.001ml～10.000ml/min。 ★2.1.4 流量精密度：≤ 0.06% RSD。 2.1.5 脉动：≤ 0.08Mpa（水，1.0mL/min，7MPa输液时）。 2.1.6 梯度方式：由两个独立的泵组成的二元高压梯度系统。 2.2脱气机 2.2.1内部容量：≥0.4mL 2.2.2脱气液数：≥3液 2.3 柱温箱 ★2.3.1 控温方式：强制空气循环式。 2.3.2 温度设定范围：4℃～80℃。 2.3.3 温度控制范围：（室温-10）℃～（室温+60）℃。 2.3.4 温度控制精密度：≤ 0.1℃。 2.4 自动进样器 2.4.1 进样方式：全量进样，样量可变式。 2.4.2 进样精度：<0.2%RSD。 2.4.3 进样量准确度：1%以下。 ★2.4.4交叉污染：< 0.0025% (萘、洗必泰)。 ★2.4.5 进样速度：10秒完成10mL进样。 2.4.6 进样针清洗：在进样前后任意设定/内外清洗功能/清洗液有在线自动脱气。 2.4.7 进样线性：>0.999。 2.4.8 使用pH范围：pH1 ~ pH14。 2.4.9 试样处理数：≥105(1.5ml试样瓶)。 2.5 二极管阵列检测器 2.5.1 波长范围：190~800nm 2.5.2 光源：氘灯+钨灯 2.5.3 二极管数目：≥512个 2.5.4 波长精度：±1nm ★2.5.5 噪音（AU）：±0.3×10－5 2.5.6 分辨率：≤1.2nm 2.5.7 漂移：<0.5×10－3 2.5.8 检测范围：0.0001-2.00 AUFS 2.5.9 检测池长：10mm 2.5.10 池体积：10uL 2.5.11 池压上限：≥12MPa(1738.7psi) 3．随机文件：提供详细的中英文操作指南、产品说明书、产品合格证书、维修手册、售后服务指南、维修说明书手册及质量认证书。 4．检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。 5．技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员) 须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。 | 超快速液相色谱分析仪 1套； 包含：超快速输液泵 2个； 在线真空脱气机自动进样器 1个； 柱温箱 1个； 高灵敏度二极管阵列检测器 1个； 原装中/英文可选色谱软件 1套； | 套 | 1 | 是 | 是 |
| 4 | 斑马鱼养殖系统 | 交配盒 30套 过滤棉 200张 过滤袋 100个 活性炭 优质椰壳 100公斤 调整水箱及支架 PE材质容积100L 1套 等相关耗材 | 独立式五层单排实验级斑马鱼养殖单元 1、配置316L材质不锈钢架，外形参考尺寸1540×550×2000㎜，机架材料参考规格为25×25×2.0㎜，带底脚调节螺丝； 2、配置有养殖水自动循环净化装置：包括微滤初处理、微滤精处理、活性炭过滤、循环紫外线消毒杀菌，生物处理（高效除氨）、加热控温补偿、充气补氧等配置； ★3、独立式五层单面斑马鱼养殖单元采用嵌入式控制系统。自动液位保护，控制采用24V 安全电压，标准工业专业级24V弱电控制元件；养殖缸内水的循环量大于4 次/ 小时；设备全自动运行，故障保护； ★4、养殖缸采用食品级PC材质注塑一次成型；养殖缸缸底为平底，能有效排除残饵及斑马鱼排泄物，在正常循环的水流下即可快速实现养殖缸内养殖水的自洁，耐≥120℃高温消毒。 5、养殖缸配置：第1层安装20个1.5L 养殖缸、第2-4层安装36个3L 养殖缸、第5层安装6个10L 养殖缸；配套36个3L、6个10L养殖缸幼鱼防逃逸插板。 6、每个养殖缸的供水流量单独可控；每排养殖缸的供水流量单独可控；排水总成采用PC材料注塑一次成型。 ★ 7、管材管件等部件采用专业饮用水级别。 8、回水槽采用PC材质，模具一次成型，无死角。 ★ 9、电导率自动在线监测及调整，调整值500-550μs/cm，配仪表和加药泵； ★ 10、PH值自动在线监测及调整，调整值7.2-7.6，配仪表和加药泵。 | / | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | 体视显微镜 | / | 1.光学系统：平行光路变焦系统； 2.放大倍率：6.3x－80x； 3.变倍比12.7：1； 4.双目镜筒； 5.目镜（屈光度可调）：10x（视场直径：≥22mm）； 6.物镜：1倍平场复消色差物镜，工作距离≥60mm； 7.照明系统：同一品牌分叉式LED冷光源，带有双臂固定支架，LED寿命≥60000小时； 8.带有OCC倾斜照明功能的LED透射底座，强化立体观察效果；内置减光片；LED寿命≥60000小时； 9.配置与显微镜同一品牌≥590万像素彩色数码显微成像系统。 | / | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 6 | 人工气候箱 | / | 公称容积：300L±3L； 控温范围：无光照：5℃-50℃， 有光照10℃-50℃； 温度波动性：±1℃； 温度均匀性：±2℃； 控湿范围： 50%-90%RH； 控湿精度： ±10%； 光照强度： 0-20000LX，四级可调； 电源电压： 220V 50HZ； 工作环境温度：5℃-35℃； 输入功率： 700W- 1100W 工作室尺寸：500X450X1100； 外形参考尺寸：700X620X1615； 定时范围：1-9999min。 | / | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | 冰箱 | / | 压缩机制冷： 冷藏室(升)≥144，温度：5℃； 总容积(升)： ≥258； 冷冻室(升)： ≥74，温度：—18℃； 运转音dB(A)： ≤39； 变温室(升)： ≥40； 能效等级：2级； 除霜模式：智能除霜； 控制方式：电脑式； 制冷方式：风冷； 定频； 制冷剂 R600a)。 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |