北京中科飞鸿科技股份有限公司声表器件产业化能力建设项目

招标文件

招标编号：BIECC-CG9208/2

北京国际工程咨询有限公司

2021年4月

目  录

第一章	投标邀请	3

第二章	投标人须知	6

一、	说明	8

二、	招标文件	9

三、	投标文件的编写	9

四、	投标文件的递交	13

五、	开标和评标	14

六、	定标	18

第三章	合同主要条款	21

第四章	技术规格及要求	27

第五章	附件--投标文件格式	40

附件 1.	投标书	41

附件 2.	开标一览表	42

附件 3.	投标报价明细表	43

附件 4.	货物说明一览表	44

附件 5.	技术参数偏离表	45

附件 6.	商务条款偏离表	46

附件 7.	投标人资格证明文件	47

附件 8.	法定代表人授权书	50

附件 9.	投标人基本情况表	51

附件10. 业绩证明文件	59

附件 11.	技术文件	53

附件 12.	招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件	54

- 投标邀请

- 投标邀请

北京国际工程咨询有限公司受北京中科飞鸿科技股份有限公司的委托，对下述项目进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

- 项目名称：北京中科飞鸿科技股份有限公司声表器件产业化能力建设项目

- 招标编号：BIECC-CG9208/2

- 招标内容：如下表，具体要求见第四章“技术规格及要求”。

| 包号 | 设备名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| 01 | 步进式投影光刻机 | 1 |
| 02 | 自动匀胶显影一体机 | 1 |

- 合格投标人：见第二章“投标人须知”的第3条。

- 报名及购买招标文件时间、地点：

- 报名及购买时间：2021年4月14日起至2021年4月19日，每天9时30分至11时30分，13时30分至16时30分（国家法定节假日可电汇或网银）。

- 报名及购买地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层608室（北四环学院桥东北角）。

- 招标文件售价：

每包人民币500元，售后不退。若邮购，须加付EMS费100元人民币。

投标人如电汇购买标书，请将电汇底单及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写：购买标书信息+项目编号。发完邮件后请打招标公告中的电话确认。若电汇、网银或邮购，标书款必须于2021年4月19日16:30前到账。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号（有就写） |  |
| 公司名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

电子版招标文件免费下载方式：http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/biaoshuxiazai/

4、凡有意参加投标者，请持投标报名公司的组织机构代码证复印件或者最新三证合一的营业执照复印件（该资料不予退还），在规定时间内到指定地方购买标书。非现场报名的投标者，请将报名公司的组织机构代码证复印件或者最新三证合一的营业执照复印件，通过传真或者邮件形式发至我公司。

- 投标截止时间及开标时间、地点：

- 投标截止时间及开标时间：2021年5月7日上午9时30分（北京时间）。

- 投标及开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层510室（北四环学院桥东北角）。

- 评标办法：综合评分法。

- 其他：投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期恕不接受。届时请投标人派代表参加开标仪式。

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室

邮编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐号：10242000000002546

项目联系人：崔云龙、赵雯

联系电话：82372620

传真：82370881

电子邮箱： jowena@163.com

- 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：北京中科飞鸿科技股份有限公司声表器件产业化能力建设项目 招标编号：BIECC-CG9208/2 |
| 2 | 招 标 人：北京中科飞鸿科技股份有限公司 地 址：北京市海淀区中关村环保科技园银桦路60号北京中科飞鸿科技股份有限公司 |
| 3 | 招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司 地 址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室 |
| 4 | 投标截止时间和开标时间：2021年5月7日上午9时30分（北京时间） |
| 5 | 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层510室（北四环学院桥东北角） |
| 6 | 投标文件递交至：开标当日（投标截止时间之前）递交到开标地点 |
| 7 | 投标保证金：不低于每包投标报价的1.5%，具体要求见“投标人须知”第17条 |
| 8 | 投标有效期：90天（日历日） |
| 9 | 投标文件纸质正本一份，纸质副本四份，电子文档（光盘或U盘）一套 |
| 10 | 招标代理服务费：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付。 |

- 投标人须知

- 说明

- 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述的项目。

- 定义

  - “招标人”系指北京中科飞鸿科技股份有限公司，也称业主。

  - “招标代理机构”系指受招标人委托进行招标组织工作的北京国际工程咨询有限公司。

  - “投标人”系指响应招标人要求，向招标人提交投标文件的单位。

  - “货物”系指投标人按招标文件要求须向招标人提供的一切设备、机械、仪器、仪表、备品备件、工具、手册、软件及其它技术资料和其它材料。

  - “服务”系指招标文件规定投标人须承担的设备安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

- 合格的投标人

  - 投标人必须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

  - 投标人必须遵守国家相关法律法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。

  - 同一包中同一品牌同一型号只能有一家投标人参与投标。

  - 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

  - 投标人不得相互串通投标。投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

  - 本项目不接受联合体投标。

  - 投标人必须购买招标文件并登记备案，否则无资格参加投标。

- 投标范围和投标费用

  - 投标人可对一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号拆开进行投标。

  - 投标人应承担所有参与投标的相关费用，不论投标过程中的作法和结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 招标文件

- 招标文件的构成

  - 招标文件由发售的招标文件及在招标过程中发生的修正和补充文件组成。招标文件共五章，内容如下：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同主要条款

- 技术规格及要求

- 附件--投标文件格式

  - 投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告知招标人补全或澄清。如果投标人不按上述提出要求而造成不良后果，招标人不承担责任。

- 对招标文件的异议

  - 任何对招标文件有异议的投标人或者其他利害关系人，应在投标截止日期10天之前按投标邀请中招标人/招标代理机构的地址以书面形式（包括电报、电传、传真）通知招标人/招标代理机构。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

- 招标文件的澄清或修改

  - 无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行澄清或修改。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人/招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人；不足15日的，招标人/招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

  - 招标文件的澄清或修改书将构成招标文件的一部分，对招标人和投标人都具有约束力。

  - 招标人保留在任何时候对招标文件的解释权。

- 投标文件的编写

- 投标要求

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 投标语言

  - 投标人提交的投标文件及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

- 投标计量单位

  - 除在招标文件的“技术规格及要求”中另有规定外,计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

- 投标文件的组成

  - 投标人应在其投标文件中按招标文件第五章规定的格式（如有），填写提供以下（但不限于）文件或资料，提供复印件的须加盖单位公章：

- 投标书（附件1）

- 开标一览表（附件2）

- 投标报价明细表（附件3）

- 货物说明一览表（附件4）

- 技术参数偏离表（附件5）

- 商务条款偏离表（附件6）

- 投标人的资格证明文件（附件7）

- 法定代表人授权书（附件8）

- 投标人基本情况表（附件9）

- 业绩证明文件（附件10）

- 技术文件（附件11）

- 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件（附件12）

  - 投标人应将投标文件装订成册（不允许活页装订，否则该投标文件将予以拒绝）。

- 投标方案要求

  - 投标方案的基本要求：投标人应根据本招标文件提出的具体要求，提出满足要求的投标方案。

- 投标报价

  - 投标报价为现场到货价，包括完成招标内容的产品设计、制造、运输、保险、安装、调试、验收、培训及相关技术服务等所有费用，还包括按照法律法规应交的全部税费。

  - 投标人应按招标文件中规定的“开标一览表”（附件2）格式，以招标内容为基础提出投标报价。

  - 投标人应在“投标报价明细表”（附件3）详细填写包含招标全部内容的各项费用的构成，属于免费提供的请填写“免费”。

  - 投标人按上述13.3款要求填写“投标报价明细表”是供招标人评标方便，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力。

  - 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将予以拒绝。

  - 除非招标文件另有说明，每个投标人只能有一个投标方案和报价，否则将予以拒绝。

- 投标货币

  - 投标人需用人民币报价。

- 投标人资格的证明文件和商务偏离

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件（附件7）,作为投标文件的重要组成部分。

    - 投标人必须具备履行招标文件中“合同主要条款”和“技术规格及要求”所需的技术、安装调试能力以及相应的财务能力。

    - 投标人应有能力履行招标文件中“合同主要条款”和“技术规格及要求”所规定的由投标人提供的设备维护、技术支持和服务以及备件供应等的义务。

  - 投标人应对本招标文件商务条款的异议逐条提出，并填写商务条款偏离表（见附件6）。

- 证明投标货物等符合招标文件规定的文件（技术文件）

  - 投标人应对招标文件第四章“技术规格及要求”中的各项条款做出清晰准确的答复，如有偏离应逐条提出，并将偏离情况填写技术参数偏离表（附件5）。

  - 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的响应性文件，作为投标文件的一部分。

  - 上述证明文件包括货物主要技术指标和性能的详细说明、项目实施方案、售后服务方案等。

  - 投标人应提供货物从招标人开始使用至质保期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格等信息。

  - 本招标文件的“技术规格及要求”中所提出的标准、商标牌号（如有）或商品目录编号（如有）的参考资料仅系说明，并非进行限制。投标人可以在投标文件中采用具有权威性的标准、商标牌号或商品目录编号替换招标人指定的相应内容，只要能表明这些替换在实质上相当于或优于招标人所提技术规范的要求，并能使招标人满意。

- 投标保证金

  - 投标保证金为投标文件的必须要件。

  - 投标人应随投标文件一并向招标代理机构提交不低于每包投标报价1.5%的投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。

  - 投标保证金币种仅限于人民币，接收单位为招标代理机构（银行信息见第一章）。投标保证金须按以下形式提交：北京地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票、投标保函；其它地区：电汇（或网银）、银行汇票、投标保函。

  - 投标保证金在中标人与招标人签订采购合同后五日内予以退还。

  - 发生以下情况投标保证金将被没收：

    - 投标人在投标截止期后撤销投标。

    - 中标人无正当理由不与采购人订立合同。

    - 中标人在签订合同时向采购人提出附加条件。

    - 中标人不按照招标文件要求提交履约保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件从开标日起有效期为90天。如果投标文件有效期不足90天，将导致投标无效。

  - 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，将被要求相应延长投标保证金的有效期。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标文件的纸质正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上要求的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（附件8），并将其附在投标文件中。投标文件的纸质副本可采用纸质正本的复印件；若纸质正本和纸质副本不同，以纸质正本为准。

  - 投标文件的任何行间插字、涂改和增删须由签署投标文件的人在旁边签字并加盖公章才有效。

  - 投标文件（包括投标文件的补充文件、澄清函等）因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的递交

- 投标文件的数量、密封和标记

  - 投标人应提交一份纸质正本“投标文件”、四份纸质副本“投标文件”和一份电子文档（光盘或U盘）。每份纸质投标文件封面的右上角应标明“正本”或“副本”。

  - 投标人应将纸质正本、纸质副本和电子文档（光盘或U盘）密封，并标明招标编号、项目名称及正本、副本或电子文档等信息。

  - 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表、投标保证金（投标保证金如是电汇，采用电汇底单复印件；如是网银，采用网银转账页面打印件）和投标优惠声明（如有）分别单独密封，与纸质正本、纸质副本和电子文档（光盘或U盘）分装，并作为投标文件的一部分同时递交。

  - 每一密封信封上注明“于      年   月   日    时之前（指招标文件中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样。

  - 投标人应将投标文件按20.1-20.4中的规定密封和标记后，按投标邀请中规定的开标地点送达招标人。

  - 如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对“投标文件”的提前拆封不负责任。

  - 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件发生而导致投标文件包装的损坏或投标文件的损毁、丢失等，招标人将不负责任。

  - 招标人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

- 递交投标文件的截止时间

  - 所有投标文件（包括一份纸质正本“投标文件”、四份纸质副本“投标文件” 和一份电子文档（光盘或U盘）以及开标一览表、投标保证金和投标优惠声明）都必须按招标人在投标邀请中规定的投标截止时间之前送达招标人。

  - 出现第7.3款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标人修改通知规定的时间前递交。

  - 招标人将拒绝在投标截止时间后收到/递交的投标文件及未按20.2-20.4中的规定密封的投标文件。

- 投标文件的修改、补充、撤回和撤销

  - 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知，且该通知需经投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字方为有效。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

  - 投标人不得在投标截止时间之后撤销其投标文件。

- 开标和评标

- 开标

  - 招标人在投标邀请书中规定的时间和地点公开开标。投标人派代表参加并签到。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标人，并承诺默认开标结果。

  - 开标仪式由招标代理机构组织并主持。由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证，确认无误后交由招标代理机构工作人员当众拆封，宣读所有在截止时间前收到投标文件的投标人名称、所投包号、投标价格、投标优惠声明（如有）、是否提交了投标保证金，以及投标文件的其他主要内容并加以记录，对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

  - 由招标代理机构对开标过程进行记录并由投标人代表签字确认。

  - 未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容在评标时将不予考虑。

- 评标委员会

  - 招标人将根据本次招标项目的特点和有关法律法规的要求组建评标委员会。

  - 评标委员会成员由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

  - 评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

- 对投标文件的审查和响应性的确定

  - 开标后，评标委员会将首先审查每一投标文件：

    - 是否满足本须知第3条合格投标人的标准

    - 是否完整。

    - 是否正确签署有关文件。

    - 是否提交了所要求的投标保证金。

    - 是否实质上响应了招标文件的要求（包括所有的商务条款和技术要求）。

  - 评标委员会确定投标文件是否合格、完整和有效。

  - 实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有条款、条件和规范、要求相符，无重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指：

    - 影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能等。

    - 限制了招标人的权力和投标人的义务的规定。

    - 纠正或保留这种偏离将会对提交了实质上响应招标文件要求的投标文件的其他投标人的竞争地位，产生不公正的影响。

  - 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离或保留。

  - 评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠开标后的任何外部证据。

  - “投标文件”属下列情况之一的， 评标委员会有权将其作无效投标处理：

    - 投标有效期不足90天的。

    - 不满足合格投标人要求或资格证明文件不全的。

    - 未有效提交投标保证金的。

    - 未按要求加盖投标人公章的。

    - 无法定代表人或其授权代表签字的，或签字人无法定代表人授权的。

    - 未按要求签字的。

    - 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

    - 投标人各包报有两个或多个价格或投标人的，报价混乱，总价、单价有多处不一致的错误的。

    - 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。

    - 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

    - 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 招标文件和有关法律法规明确规定可以被拒绝的其他情形。

- 投标文件报价错误的修正

  - 若“投标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“投标一览表”为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

- 投标文件的澄清

  - 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。

  - 投标人必须按要求进行澄清，书面澄清答复须有投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字，并加盖公章，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人在开标后主动提出的澄清、说明。

- 对投标文件的评审和比较

  - 评标委员会将对有效的投标文件进行评审和比较。

  - 评标时除考虑投标报价以外,还将考虑其它因素，具体见本须知第29.7条。

- 评标原则及主要方法

  - 认真贯彻国家有关法律、法规，维护国家利益。

  - 保护招标人的合法利益。

  - 评标工作将遵循公平、公正、科学、择优的原则，对各包所有投标人的投标评价都采用相同的程序和标准。

  - 评标严格按照招标文件的要求和评标办法的规定进行。

  - 评标期间不接受任何价格调整。

  - 本次评标采用综合打分法，是指在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，由评委依据招标文件和评标办法以及有关法律法规的要求对各包中每个合格的投标人进行独立打分，所有评委对各包中同一投标人打分的算术平均值为该投标人的最终得分（所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。各投标人按最终得分高低依次排序，得分最高的前1-3名作为该项目中标候选人。

  - 01、02包具体评分因素、分值和评分标准如下：

| 序号 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分(15分) |  |  |
| 1.1 | 基本情况：考虑投标人的综合实力、人员构成等，良好得7-8分，一般得4-6分，较差得3分及以下。 | 8 |
| 1.2 | 投标人近三年相关业绩、成功案例（2018年1月1日起至开标日止，以合同签订日期为准）：类似项目业绩良好得6-7分，一般得3-5分，较差得2分及以下。 | 7 |
| 二、技术部分（55分） |  |  |
| 2.1 | 设备技术性能： 综合比较设备的技术性能，技术性能良好得20-30分，技术性能一般得10-19分，技术性能较差得9分及以下。 | 30 |
| 2.2 | 项目实施方案： 根据各投标人提供的实施方案进行评审： 方案科学、合理且描述详实，得10-15分； 方案较为科学、合理，得5-9分； 方案描述不完整或不清晰或不具备对本项目的针对性，得1-4分； 未提供得0分。 | 15 |
| 2.3 | 售后服务方案： 根据投标人售后服务方案（包括：响应时间、服务内容、故障处理办法、其它服务承诺等）进行评审： 服务方案详细、完善，响应时间满足采购人的要求，处理办法合理、可行的，得8-10分； 服务方案完整，响应时间满足采购人的要求，处理办法可行的，得4-7分； 服务方案响应时间满足采购人的要求，但方案不够完整，得1-3分； 未提供得0分。 | 10 |
| 三、价格部分（30分） |  |  |
| 3.1 | 以全部有效投标报价的算术平均值为评标基准价，评标基准价的价格分为满分30分。当投标报价低于评标基准价时，其价格分=30-20*(评标基准价-投标报价)/ 评标基准价；当投标报价高于评标基准价时，其价格分=30-40*(投标报价-评标基准价)/ 评标基准价。 | 30 |

  - 反对不正当竞争。

- 评标过程保密

  - 有关投标人的任何情况不得透露给任何其他投标人。

  - 有关投标文件的审查、澄清、评估、比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任何投标人和其他无关人员。

- 与招标人/招标机构的接触

  - 从开标之日起至授予合同之日止，除非招标人/招标代理机构/评标委员会有要求，投标人不得就与其投标有关的事项与招标人/招标代理机构/评标委员会接触。

  - 投标人不得以任何方式干扰招标和评标活动，否则其投标无效，并没收其投标保证金。

- 定标

- 定标准则

  - 招标人将把合同授予各包被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力和意愿的综合得分最高的投标人。

  - 最低投标报价不是被授予合同的唯一条件。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照该包评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 资格确认

  - 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权力

  - 为维护国家利益和招标人的合法利益，招标人在发《中标通知书》前的任何时候仍有选择和拒绝任何或所有投标和取消招标过程的权力。并且，无须向受影响的投标人承担任何责任，同时也无须通知受影响的投标人有关招标人这样做的原因。

- 结果公示和中标通知

  - 招标人/招标代理机构自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

  - 招标人确定中标人后，招标代理机构向中标人发出《中标通知书》，同时将中标结果通知其它未中标的投标人；对未中标者，招标人/招标代理机构不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

  - 招标代理机构按规定退还投标保证金。

  - 《中标通知书》是合同文件的组成部分。

- 签定采购合同

  - 中标人应在《中标通知书》发出后30日内与招标人签订采购合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其补充/修改/澄清函件等均为采购合同的重要组成部分。

  - 中标人应当按照采购合同约定履行义务，中标人不得向他人转让中标项目，也不得事先未经招标人同意将中标项目分包。否则，招标人有权撤消合同，并要求中标人退回已支付资金和赔偿相应的损失。

- 腐败和欺诈行为

  - 发生以下情况中标无效或被拒绝发出《中标通知书》：

    - “投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的。

    - 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

- 招标代理服务费

  - 本项目的招标代理服务费由中标人向招标代理机构支付。

  - 招标代理服务费执行原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的规定，根据中标金额按差额定率累进法计算后收取。

- 招标文件的解释权

  - 本招标文件由招标人和招标代理机构负责解释。

- 合同主要条款

## 设备采购合同

| 甲方（买方）：北京中科飞鸿科技股份有限公司 地址：北京市海淀区中关村环保科技园银桦路60号 电话：010-62407428 传真：010-62407407 邮编：100195 开户行： 中国民生银行股份有限公司北京环保园支行 账号：600364360 法人代表或授权人： 盖章： | 乙方（卖方）： 地址： 电话： 传真： 邮编： 开户行： 账号： 法人代表或授权人： 盖章： |
| --- | --- |

兹经甲乙双方同意由甲方购进乙方出售的下列货物，并按以下条款签订本合同。

- 合同标的

货币单位： 元

| 序号 | 名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（大写）： |  | 人民币： |  |  | 注：此价格为含13% 税 |  |  |

- 合同生效及废止

- 合同签订生效后15日内甲方以电汇方式支付预付款，乙方收到预付款后开始执行合同。

- 合同生效后在15日内乙方收不到预付款，乙方有权停止执行合同。如需继续执行，则要双方通过函件确认。确认函是合同的有效组成部分。

- 甲方需按期交款提货。

- 甲方未向乙方事先声明而逾期 15 日仍不交款提货的，乙方有权处置设备，并可单方解除合同，预付款不予退还，并保留依法追究甲方违约责任的权利。

- 乙方不能按期交货超过合同规定15日仍不能交付合同规定的合格物品，甲方有权解除合同（定制产品除外），乙方须在合同解除后 15  日将甲方所支付的货款退回甲方。

- 双方协商一致可解除合同，因一方不履行或履行合同不符合约定而致使合同解除的，守约方有获得赔偿的权利，数额为因提前终止合同给对方造成的损失。

- 结算方式与期限

01包：步进式投影光刻机

- 所有付款均以电汇方式支付到如下账户：

开户行：

账 号：

- 合同签订后15日内甲方向乙方支付合同总价 30% 预付款：

金额大写：

- 甲方在乙方洁净间按照技术协议对设备指标进行验收，验收合格后，甲方向乙方支付合同总价20%发货款：

金额大写：

- 货到甲方指定地点，乙方负责安装调试，实现Inline模式下两台设备的正常运行，按照技术协议要求满足全项指标，经甲方验证合格后，甲方向乙方支付合同总价40%的货款：

金额大写：

- 设备正常运转，满 365天后甲方付清剩余货款；货款全部付清时起设备所有权转移给甲方。

- 乙方收到甲方相应货款，按照付款比例开具13%增值税专用发票并邮寄给甲方。

02包：自动匀胶显影一体机

- 所有付款均以电汇方式支付到如下账户：

开户行：

账 号：

- 合同签订后15日内甲方向乙方支付合同总价 30%预付款：

金额大写：

- 甲方在乙方洁净间按照技术协议对设备指标进行验收，验收合格后，甲方向乙方支付合同总价20%发货款：

金额大写：

- 货到甲方指定地点，乙方负责安装调试，实现Inline模式下两台设备的正常运行，按照技术协议要求满足全项指标，经甲方验证合格后，甲方向乙方支付合同总价40%的货款：

金额大写：

- 设备正常运转，满 365天后甲方付清剩余货款；货款全部付清时起设备所有权转移给甲方。

- 乙方收到甲方相应货款，按照付款比例开具13%增值税专用发票并邮寄给甲方。

- 交货期

- 合同生效、乙方收到预付款后90日内供货。

- 甲方如遇特殊情况需要延期交款提货的，需提前一周书面通知乙方，乙方同意后，双方可就交款提货期另行达成书面意见。若甲方没有事先通知乙方而不按时交款提货，则按照6.1的违约责任执行。

- 乙方如遇特殊情况需要延期交货的，需提前交货期一周书面通知甲方，甲方同意后，双方可就交货期另行达成书面意见。若乙方没有事先通知甲方而不按时交货，则按照6.2的违约责任执行。

- 交货地点、运输及保险

- 交货地点为：甲方指定地点

- 由乙方到甲方的运输和发生的费用由乙方承担。

- 收货人地址：北京市海淀区中关村环保科技园银桦路60号北京中科飞鸿科技股份有限公司

- 姓名：   彭海坤      电话： 13120468510

- 违约责任

- 甲方如不按照合同约定支付货款，乙方有权拒绝提供服务，并每逾期一天按合同金额的 3‰ 向乙方支付违约金。

- 乙方未按合同约定交付货物，每逾期一天按合同金额的 3‰ 向甲方支付违约金。

- 若违约金按天计算累计数额达到合同总金额的10%，则双方可协商部分终止履行合同。

- 若双方事后就违约责任承担情况另行达成书面协议，则依照新达成的协议执行。

- 如遇不可抗力致使任何一方发生违约，不承担违约责任。

- 合同附件

- 甲方与乙方按照第四章技术规格及要求，签订技术协议（编号：       ），技术协议约定设备的技术规格、质量、配置、验收标准，双方严格按照此技术协议执行。

- 安装调试与验收

- 设备运抵甲方后，由乙方派遣本公司专人进行开箱拆机，并联系好专业搬迁公司负责设备的卸车、吊装、就位、安装等相关事宜（相关费用由乙方自理），甲方提供必要帮助并协助完成以上工作。甲方在到货后的七日内须具备设备安装调试条件，条件就绪后，应立即通知乙方到甲方现场进行设备的安装调试工作。若甲方违反上述期限超过两周，则乙方视该批设备自动进入质保期，乙方所提供的有关服务均属售后服务。设备安装调试期间乙方人员的差旅费及食宿费由乙方自理。

- 乙方应于接到甲方调试通知后60日内完成设备的安装调试，并达到技术协议全项指标要求，甲方须于调试完毕后的30日内完成设备验收单的签署盖章工作。如果设备未能通过甲方的验收，乙方应承担重新供货、更换设备、重新调试等义务，并承担一定的违约责任。若因甲方原因影响设备验收单的正常签署工作，则视为已经通过甲方验收，设备自动进入质保期，乙方所提供的有关服务均属售后服务。

- 甲方验收须严格依照所附技术协议中的指标进行。

- 操作培训

- 乙方人员在甲方现场完成设备的调试及验收后，免费提供为期 15 天在甲方生产现场的培训，培训内容为设备的操作，日常维护及配合工艺验证。

- 售后服务

- 质量保证期限

质保期为设备自在甲方现场完成验收合格之日起三年内，和本合同8.1及8.2中规定的情形。

质保期内，乙方向甲方免费提供及时的维修服务和维修所必须的零配件（易损、易耗品除外）。经查证由于甲方操作不当和自行拆卸改装等非制造质量原因发生的故障损失以及存放时间过长造成的设备外观或内部零件的损坏，不在以上保修范围，甲方须向乙方支付相关的维修费用。维修完毕后，由甲方出具售后服务单，并加盖甲方公章。接到甲方维修通知，乙方在 3 小时内予以答复解决方案。

- 设备超过质保期

乙方仍免费提供在线服务和技术指导；以优惠的价格向甲方提供及时的零配件供应；需要派人前往现场维修时按照乙方标准收取相应的差旅费用和工时费用等。

- 争议和纠纷处理

因本合同纠纷诉至法院的，由合同签订地人民法院管辖。

- 其它说明

- 本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

- 本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

- 未尽事宜、甲乙双方协商解决。（以下无正文）

甲方：                                         乙方：

授权代表：                                     授权代表：

签字日期：                                     签字日期：

- 技术规格及要求

01包：

设备名称：步进式投影光刻机

数量：1台/套

| 序号 | 技术指标名称 | 硅片验收技术指标（改造前） | 验收标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 验收晶片 | 8寸硅片 | 4寸晶片（铌片或钽片） | —— |
| 2 | 分辨率 | ≤0.25μm | ≤0.25μm，Shot内误差1%以内，片内误差2%以内，片间误差3%以内 (根据平坦度\衬底透光性\涂覆Barc等确定) ≤0.28μm，Shot内误差1%以内，片内误差2%以内，片间误差3%以内（铌片或钽片） | 通过曝光，显影后，找到最佳焦面，读取点估计法（Shot内5个点）取点位置的分辨率即可。 |
| 3 | 适用掩膜版尺寸 | 6寸 | 6寸 | - |
| 4 | 最大曝光区域 | 22mm×22mm （横×竖） | 22mm×22mm （横×竖） | 执行曝光、显影，测量并读取实际曝光区的尺寸。 |
| 5 | 光源 | KrF Cymer5410 激光光源 | KrF Cymer5410 激光光源 | 验看设备型号及配置。 |
| 6 | 数值孔径 Numerical aperture | 0.6 | 0.6 | 查看透镜直径规格。 |
| 7 | 聚焦深度 Depth of Focus | ≥0.8μm | ≥0.8μm | 通过曝光，显影后，找到最佳焦面，读取点估计法取点（Shot内15个点）位置的数值即可。 |
| 8 | 总聚焦误差 Total Focus Deviation | ≤0.3μm | ≤0.3μm | 通过曝光，显影后，找到最佳焦面，读取点估计法（Shot内15个点）取点位置的分辨率即可。Over-dose法。 |
| 9 | 线条均匀性误差 Linewidth abnormality | ≤0.08μm | ≤0.08μm | 用300nm L/S测量全现场保证线的9 个点V/H。 |
| 10 | 线幅异常値 Line distortion | -0.075≦(L1-L5)/(L1+L5) | -0.075≦(L1-L5)/(L1+L5) | NA/σ=0.60/0.40 (３point uniformity) |
| 11 | 像面平坦性 image plane flatness | ≦0.35μm | ≦0.35μm | NA/σ=0.60/0.75 |
| 12 | 像面弯曲 image plane curve | 1)9点最佳焦距差≦0.30μm 2)中心与8点的平均値差 ≦0.30μm | 1)9点最佳焦距差 ≦0.30μm 2）中心与8点的平均値差 ≦0.30μm | NA/σ=0.60/0.75 |
| 13 | 像面倾斜 image plane tilt | ≦0.30μm | ≦0.30μm | NA/σ=0.60/0.75 |
| 14 | 重合面重复性 coincidence Leveling | ≤±5rad | ≤±5rad | - |
| 15 | 镜头畸变 Lens distortion | ≤40nm | ≤40nm | 评测点:Shot内35点（X：7×Y：5） measurement：Nikon standard Conditions 1.装入测试掩模。2.确定最佳曝光条件。3.在最佳曝光条件下，使用 DIS 文件执行曝光、显影。 4.使用 DIAGNOSIS，MEASURE，SCMP 文件测量，通过 Maintenance, Lens distortion calculation 计算修正掩模旋转和制造误差进行 x，y 轴向的单独判断。 |
| 16 | 镜头倍率控制精度 Magnification Control vs. Lens Heating | Within±15nm | Within±15nm | HEAT 90分钟，COOL 150分钟，3点评测静态曝光，使用 DIAGNOSIS， MEASURE， SMCP 文件测量并记录 |
| 17 | 步进精度 Stepping precision | 3σ≤35nm | 3σ≤35nm | 用曝光程序STEP精度检测程序，使用设备测量文件测定，计算X、Y，计算3σ。 |
| 18 | 掩模光栏设置精度 Reticle blind setting accuracy | +0.4 to +0.8 mm (On reticle) | +0.4 to +0.8 mm (On reticle) | 1.测试掩模：设备标准测试掩模；2.晶片：1片；3.工艺程序：光栏设置程序；4.曝光条件：最佳曝光时间,最佳焦面5.用光学显微镜测量掩膜光栏的各游标值。 |
| 19 | 曝光功率能量 Exposure power | 1)≥150mw/cm2以上 2)≥120mw/cm2以上 3)≥100mw/cm2以上 | 1)≥150mw/cm2以上 2)≥120mw/cm2以上 3)≥100mw/cm2以上 | 1) NA/σ=0.60/0.75 2) NA/σ=0.60/0.55 3) NA/σ=0.60/0.40 外部光强照度计进行测定并记录。 |
| 20 | 照明均匀性 （Illumination uniformity） 1)总和 total 2)中心对四角 center to corner 3)四角 4 corner | 1）within±3.0% 2）within±2.0% 3) within±2.0% | 1）within±3.0% 2）within±2.0% 3) within±2.0% | 1.测试程序：DIAGNOSIS，LAMP；2.测定次数：5次；3.判断方法：进行测试后，记录照明均匀性指标。 |
| 21 | 曝光剂量控制精度 Integrated exposure control 1）线性；2）曝光量 | 1）within±1.5% 2）within±1.0% | 1）within±1.5% 2）within±1.0% | 静态模式 设定曝光量 1）10，30，60，100，200（mJ/cm²） 2）30（mJ/cm²） 选择曝光测量程序，分别输入所需要输入的曝光量测量，分别记录照度计的值，根据曝光误差=（Er-Ei）/Ei*100%来判断，其中 Er 为测量能量，Ei为输入曝光量mw/ cm²。 |
| 22 | 调焦校准重复精度 Focus calibration repeatability | 3σ≤80nm | 3σ≤80nm | 评测点： Shot内X 3点，Y 3点,Wafer内22 Shots，测试掩模用设备标准测试掩模，测试程序用FOCUS CALIBRATE，机器自动调焦后，从监视器读出调焦精度值。 然后用测试结果数据进行计算。 |
| 23 | 正交性 Array orthogonality | within±0.1 sec | within±0.1 sec | 用曝光程序进行测量并判断，FIA-EGA测量软件补偿后，当硅片0度时的正交性测量值为ORT0, 硅片90度时的正交性测量值为ORT90，根据下式进行判断，计算公式 =（ORT0+ ORT90）/2，测3片Wafer的平均值。 |
| 24 | 掩模旋转 Reticle rotation | ¦M¦+3≤20nm | ¦M¦+3≤20nm | 掩模精度测试程序,在每次 RR 曝光前进行一次掩模对准。使用设备文件，测定Shot内3点取平均值。 |
| 25 | 对准套刻精度 Alignment accuracy 1）FIA-EGA 2）LSA-EGA | 1）¦M¦+3σ≤50nm 2）¦M¦+3σ≤50nm | 1）¦M¦+3σ≤50nm 2）¦M¦+3σ≤50nm | 1.测试掩模：设备标准测试掩模；2.晶片：3片；3.曝光程序：标准曝光程序4.工艺程序：REG(第一次曝光)，EGA（第二次曝光）(使用 FIA&LSA 传感器做对准)；5.判断方法：使用 DIAGNOSIS，MEASURE，SMCP 文件测量，计算公式＝¦M¦+3σ，M=测试点的平均值。 |
| 26 | 晶片预对准精度 Wafer pre-alignment repeatability | 3≤15m | 3≤15m | 选择设备EGA程序，使用WLREP测量晶片，在同一Wafer上面重复测量30次x,y and 。 |
| 27 | 自动聚焦测量重复精度 Auto focus repeatability | 3≤100nm | 3≤100nm | 每次测量10次正扫描和负扫描，并由场地每个角落的4个传感器计算所得。 |
| 28 | 产能 System throughput 1) FIA EGA 2) LSA EGA | 1）≥87片/时 2）≥79片/时 （1KHz Laser，200mmWafer） | 1）≥87片/时 2）≥79片/时 （1KHz Laser，200mmWafer） | EGA 8点、31shot曝光X,Y=22×22mm曝光能量：30mJ/cm，连续进行硅片传输曝光，从第一片曝光开始到第五片曝光结束时，总计时间除以五，计算单片时间，得到产率。 |
| 29 | 操作性测试 Operation Test 1)晶圆传片系统 2)掩膜版传输系统 | 1)成功率100% 2)成功率100% | 1)成功率100% 2)成功率100% | 每个版槽/传片系统分别传输1次掩模版/晶圆，要求无故障率达到100%，连续100片要求无故障率100%。 |
| 30 | Wafer传输清浄度 Wafer transmission clean 1) Wafer表面 2) Wafer背面 | 1)10个以内(φ0.2μm以上) 2)1000个以内(φ0.3μm以上) | 1)10个以内(φ0.2μm以上) 2)1000个以内(φ0.3μm以上) | - |
| 31 | LSA光路偏转 LSA Beam Rotation | 0.2μm(Range)/420μm | 0.2μm(Range)/420μm | - |
| 32 | 对准传感器校准 Alignment Sensor calibration 1)FIA Telecen. 2)FIA focus 3)LSA Telecen. 4)LSA focus 5)VRA Telecen. 6)AlignmentAF repeat | 1) ±5mrad以内 2) ±3.0μm 以内 3) ±5mrad以内 4) ±3.0μm 以内 5) ±15mrad以内 6) 3σ≦1.2μｍ | 1) ±5mrad以内 2) ±3.0μm 以内 3) ±5mrad以内 4) ±3.0μm 以内 5) ±15mrad以内 6) 3σ≦1.2μｍ | - |

02包：

设备名称：自动匀胶显影一体机

数量：1台/套

| 序号 | 技术指标名称 | 工艺验收技术指标（改造后） | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 验收晶片 | 钽片/铌片 | 钽片/铌片 |
| 2 | 晶圆尺寸 | 4寸 | 作业测试 |
| 3 | 匀胶均匀性 | ≤±1%（正性光刻胶2000rpm、3000rpm、4000rpm） | 现场测试 |
| 4 | 起泡清边现象 | 清边要求（1.5-2.5）mm，连续作业1000片无异常 | 目测圆片周围清边宽度均匀，连续作业1000片无异常。 |
| 5 | 溶剂背清飞溅现象 | 背面胶残留、回溅等异常率≤0.1% | 连续作业一周，统计背面异常片数。异常率=异常片数/作业片数 |
| 6 | 产能 | ≥50片/小时 | 连续作业一小时，统计作业片数 |
| 7 | 传输稳定性 | ≥500片/天，连续运行无碎片，500片一次，coater和developer分开验证，总计1000片无碎片、无故障 | 现场验证，中途有异常重新开始验证 |
| 8 | 机械颗粒 | ≤小于10个/片（颗粒大于0.2μm） | 用颗粒仪检测 |
| 9 | 热板数量 | ≥4 | 现场观察 |
| 10 | 热板温度范围 | 室温～180℃ | 表面温度计五点测试 |
| 11 | 热板温控精度 | 50-120℃:±0.4℃ 120.1-150℃:±0.6℃ 150.1-180℃:±0.8℃ | 表面温度计五点测试 稳定性：设定值—实测值 均匀性=（最大值-最小值） |
| 12 | 增强粘接单元 | 具备 | 现场观察 |
| 13 | 冷板数量 | ≥2 | 现场观察 |
| 14 | 冷板温度范围 | 15～35℃ | 表面温度计五点测试 |
| 15 | 冷板温控精度 | ±0.5℃ | 表面温度计五点测试 稳定性：设定值—实测值 均匀性=（最大值-最小值） |
| 20 | 匀胶转速 | 匀胶30—6000rpm 显影30—5000rpm | 选择测速程序，使用转速表测量主轴实际转速 |
| 21 | 旋涂加速度 | 0-30000rpm/sec | 选择测速程序，使用转速表测量主轴实际加速度 |
| 22 | 旋转精度 | 1rpm，±0.5％ | 使用公式计算出转速精度(主轴转速精度=（实际转速-设定转速）/设定转速*100%) |
| 23 | 匀胶模块数量 | ≥2 | 现场观察 |
| 24 | 显影模块数量 | ≥2 | 现场观察 |
| 25 | 喷胶稳定性 | 单次喷胶差异≤0.2ml | 连续喷胶5次为1组，测量每组喷胶总量的值，共测试5组 喷胶稳定性=最大值—最小值 要求：≤1ml |
| 26 | 光刻胶种类 | 8路 | 现场观察 |
| 27 | 背洗 | 配备匀胶背洗功能 | 现场观察 |
| 28 | 光刻胶显影液温度控制 | 配备 | 现场观察 |
| 29 | 光刻胶显影液溶剂过滤 | 配备 | 现场观察 |
| 30 | HMDS | 配备 | 现场观察 |
| 31 | 具备胶路和显影通道温度调节功能，匀胶和显影腔体具备温度控制和湿度控制功能 | 配备 | 现场观察 |

一、自动化要求：

设备需要支持SECS协议通讯，通讯方式需支持 RS232 或 HSMS(TCP/IP)，且硬件和软件功能都必须完好可用，光刻机和匀胶显影机实现Inline模式。同时，可满足非Inline模式下光刻机和显影机的单台使用。

SEMI E4-0699 (SECS-I)、SEMI E5-1104 (SECS-II)、SEMI E30-1103 (GEM) specification

交货期：3个月

二、验收规范

2.1设备安全测试

2.1.1基本要求

测试根据国际半导体设备暨材料SEMI-S93a准则。

2.1.2 EMO及连锁测试方式

根据下表要求对该设备的EMO按钮和安全联锁进行逐一测试， 激活时设备能够进行下一步运行功能，如果一旦失效，设备不能进行下一步操作。参照 SEMI S2-93A 中第 5.6 和 12.1 的规定。

| 序号 | 测试点 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机屏蔽门电气连锁 |  |
| 2 | 外部设备连锁 |  |
| 3 | 气箱系统门连锁 |  |

2.1.3 整机温度测试

测试方式：整机系统全部安装后进行通电，并正常运行到最高负荷。对设备各表面温度进行监测，记录设备各处温度于下表。参照 SEMIS9-95中第 9.12 的规定。

| 序号 | 测试点 | 温度（℃） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机主体 |  |
| 2 | 控制柜 |  |
| 3 | 变压器 |  |
| 4 | 整机周围 |  |

2.2技术指标验收规范与条件

2.2.1验收规范与条件参照技术指标及工艺要求。

2.2.2技术指标及工艺要求需在指定的90天调试完毕并满足要求。

三、验收流程及条件

3.1 发货前预验收

发货前预验收按照双方签订合同时的技术协议要求验收，设备供应商必须提供出厂合格证及出厂测试报告。设备验收在设备供应商现场进行，技术指标满足双方技术协议后，双方签订预验收报告。

3.2 设备最终验收

设备的最终验收在用户现场进行，按照双方签订合同时的技术协议要求验收，设备各项技术指标满足技术协议后，双方签署最终验收报告。

3.3 设备验收需满足以下条件

3.3.1改造前设备验收采用8英寸硅片样品进行设备硬件指标及工艺指标验收。改造后采用4英寸硅片和钽片或铌片进行设备硬件指标及工艺指标验收。

3.3.2 设备供应商负责准备验收时所需的工具及光刻胶、硅片等，钽片或铌片由买方提供。设备供应商负责调试出能够稳定运行并且符合工艺验收标准的工艺菜单。

3.3.3 外观要求：在正常照明和正常视力条件下目检，设备外观标记必须完整清晰，表面无划痕，无损伤，无玷污。

3.3.4 各项技术参数和性能指标必须稳定可靠，其它技术要求应符合国家和国际有关标准的规定。

3.3.5 光刻机应通过所规定的质量验证试验，能够满足试验和运行的相关要求。

四、售后服务

4.1 提供 1 年的保修期（设备正式验收后开始计算）；

4.2 保修期内设备供应商需免费提供所有非耗材零件和现场服务；

4.3 保修期内设备供应商需提供资深工程师（5年以上相同设备工作经验）进行现场服务，响应时间（提供解决方案）应小于1 2小时。

4.4 培训需求

设备安装、调试后，设备供应商负责免费培训 1 -3 名用户人员， 技术培训内容包括设备操作、维修保养等，培训须保证每个人具备独立操作的能力，培训期不少于10个工作日。

4.5 文档要求

设备供应商需提供设备相关手册：包含操作手册、保养手册、机械图、培训资料、开机手册等 电子档和纸本各三套。

- 附件--投标文件格式

- 投标书

致：招标代理机构

根据贵方为                      项目招标的投标邀请

（招标编号），签字代表              (全名、职务)经正式授权并代表

(投标人名称、地址）提交下述纸质文件正本一份和副本一式四份。

- 开标一览表

- 投标报价明细表

- 货物说明一览表

- 按招标文件要求提供的其它全部文件

- 已交纳投标保证金，金额为

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标表中规定的投标报价为               元（即：大写金额            ）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标自宣读投标日起有效期为         个日历日。

- 如果在规定的投标截止时间之后投标人撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：          （公章）

授权代表签字：                      日期：      年     月    日

- 开标一览表

项目名称：                                            项目编号：

包号：

| 投 标 人 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 （现场交货价） | 大写金额：人民币 圆整 小写金额：￥ .00 |
| 交货期 | 合同签订后 日 |
| 交货地点 |  |
| 投标保证金 |  |
| 其他声明 |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标报价明细表

项目名称：                                            项目编号：

包号：

| 序号 | 名 称 | 制造商名称 | 生产地 | 数 量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注1：投标报价应包含招标文件所要求的项目实施的全部费用。

注2：如果不提供详细的报价明细表将被拒绝。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 货物说明一览表

项目名称：                                            项目编号：

包号：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数说明（附配置清单） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 技术参数偏离表

项目名称：                                            项目编号：

包号：

| 序号 | 产品名称 | 招标规格 | 投标规格 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 商务条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

包号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标人资格证明文件

  - 营业执照复印件

（加盖本单位公章）

  - 投标人的资格声明

- 名称和概况：

  - 投标人名称：

  - 地址：                             邮编：

传真／电话：

  - 成立日期或注册日期：

  - 实收资本：

  - 最近年度资产平衡表（到           时为止）

    - 固定资产：

    - 流动资产：

    - 长期债务：

    - 流动债务：

    - 净    值：

  - 投标人法定代表人名称：

  - 投标人在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话。

- 开户银行名称和地址：

- 所属财团（如有的话）：

- 其它情况（年表、组织、机构等）：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

  - 声明

声明内容：

- 近三年无处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态的声明

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录的声明

注：声明函必须加盖公章，格式自拟。

- 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系注册于 （投标人地址） 的 （投标人名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）招标编号为             的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于      年  月  日签字生效，特此声明。

后附被授权人身份证复印件。

投标人名称并加盖公章：

法定代表人签字：

代理人（被授权人）签字：

日期：        年     月     日

- 投标人基本情况表

| 单位名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 银行账户 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____

- 业绩证明文件

| 序号 | 行业类型 | 项目名称 | 起止时间 | 业务描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：投标人应对近2018年1月1日至开标之日做过的相关业绩作出说明（业绩证明材料应提供双方合同复印件,至少包含但不限于合同首页、双方单位名称、合同双方印章签字页、合同金额页、主要内容页、签订时间等信息内容。）

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____

- 技术文件

投标人自行根据招标文件技术要求进行编制

包括但不限于：项目实施方案、售后服务方案

- 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件