清华大学燃烧室性能试验平台购置项目

招标文件

项目编号：BIECC-22ZB0314/清设招第2022733号

北京国际工程咨询有限公司

2022年10月

目录

第一章 投标邀请	5

一、项目基本情况	5

二、申请人的资格要求	5

三、获取招标文件	6

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	6

五、公告期限	6

六、其他补充事宜	6

第二章 投标人须知资料表	9

第三章 投标人须知	12

一、说明	12

1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人	12

2. 资金来源	14

3. 投标费用	14

二、招标文件	14

4. 招标文件构成	14

5. 投标人要求对招标文件的澄清	15

6. 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改	15

三、投标文件的编制	15

7. 投标文件编制的原则	15

8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用	16

9. 投标文件构成	16

10. 证明货物/服务的合格性和符合招标文件规定的文件	17

11. 投标报价	17

12. 投标保证金	18

13. 投标有效期	20

14. 投标文件的签署与规定	20

四、投标文件的递交	20

15. 投标文件的装订、密封及递交	20

16. 投标截止期	21

17. 投标文件的修改与撤回	21

五、开标及评标	22

18. 开标	22

19. 评标委员会和评标方法	22

20. 投标文件的初审	23

21. 投标文件的澄清	25

22. 评标	25

23. 评标过程及保密原则	26

六、确定中标	26

24. 中标人的确定标准	26

25. 中标通知书	27

26. 签订合同	27

七、中标服务费	28

27. 中标服务费	28

八、质疑	28

28.质疑	28

九、履约验收	29

29.履约验收	29

十、其它	29

第四章 项目需求	30

一、需求一览表	30

二、技术规格	30

1．用途	30

2．工作条件	30

3．配置要求	31

4．技术要求	32

5. 售后服务和培训	69

6. 执行的相关标准	70

第五章 评标办法及评分标准	72

一、资格审查	72

二、符合性审查	75

三、评标办法	77

四、评分标准	80

第六章 合同协议书及合同条款	91

合同资料表	91

（一）国内采购合同模板（货物类）	94

第一条 合同货物	94

第二条 货物质量	95

第三条 合同价款	95

第四条 合同价款的支付	95

第五条 监造及交货前检验	96

第六条 包装、标记、运输和交付	97

第七条 开箱检验、安装、调试、考核、验收	98

第八条 质量保证期	99

第九条 质量保证期服务	99

第十条 履约保证金（非必选项）	99

第十一条 保证	100

第十二条 廉洁条款	100

第十三条 知识产权	101

第十四条 保密	101

第十五条 违约责任	101

第十六条 合同的解除、终止	102

第十七条 不可抗力	102

第十八条 争议解决	102

第十九条 补充条款	102

第二十条 合同生效与其他	103

（二）外贸合同模板（货物类）	104

CONTRACT	104

第七章 投标文件格式	113

1．投 标 书（格式）	114

2．开标一览表（格式）	115

3．投标分项报价表（格式）	116

4．货物说明一览表（格式）	120

5．技术规格偏离表（格式）	121

6．合同条款偏离表（格式）	122

7．	资格证明文件	123

8．投标人企业类型声明函	132

9．拟分包情况说明（格式）	135

10.投标保证金	136

11．中标服务费承诺书（格式）	137

12．业绩案例一览表（格式）	138

13．拟用于本项目人员资格和经历情况	139

14．主要技术指标和性能的详细说明	141

15．招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件（如有）	142

# 第一章 投标邀请

## 一、项目基本情况

项目编号：BIECC-22ZB0314/清设招第2022733号

项目名称：清华大学燃烧室性能试验平台购置项目

预算金额：人民币2366.30万元

最高限价：人民币2366.30万元

采购需求：燃烧室性能试验台主要研究对象是航空发动机燃烧室，用于开展燃烧室冷热态性能、燃烧流场组织、燃油雾化、传热等研究，支撑学校航空发动机燃烧室相关项目的开展，服务航空发动机燃烧室应用基础和关键技术研究，兼具教学演示功能，为航空发动机燃烧传热人才培养提供研究平台，牵引燃烧传热学科的发展。

主要开展如下试验内容：

1）燃烧室冷态性能试验；

2）燃烧室流场结构研究；

3）燃烧室流量分配试验研究；

5）火焰筒冷却结构冷效性能试验；

6）单头部/多头部/全环燃烧室热态性能试验；

7）单头部/多头部/全环燃烧室点熄火试验；

8）小流量高温雾化性能试验；

9）火焰稳定器性能模化试验、关键部件热防护试验。

具体要求详见第四章。

合同履行期限：合同签订后18个月内交付。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；

3.本项目的特定资格要求：本项目压力管道设计、安装工作允许分包。投标人须具有压力管道设计、安装相关资质或委托具有相关资质的单位对压力管道进行设计、安装。投标人或委托设计单位应具有《中华人民共和国特种设备设计许可证》（压力管道）GC2及以上级别的资质证书，投标人或委托安装单位应具有GC2及以上级别的压力管道安装改造维修许可证或《中华人民共和国特种设备生产许可证》GC2及以上资质（许可项目为承压类特种设备安装、修理、改造）证书。

## 三、获取招标文件

时间：自2022年11月28日起至2022年12月2日止，每天上午9:30至11:30，下午13:30至16:30（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1703室（北四环学院桥东北角）

方式：现场购买（只接受现金）或电汇、网银购买标书

售价：人民币500元/包（售后不退）

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件递交截止时间暨开标时间：2022年12月19日09:30（北京时间）

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座510会议室（北四环学院桥东北角）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、疫情期间接受电汇或网银购买标书，请投标人汇款时务必注明“标号+用途”（比如：22ZB0314保证金或者22ZB0314标书款），以便财务查账及汇总。期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告。电汇或网银购买标书，请将电汇底单（网银转账页面）扫描件及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请务必注明“（项目编号）购买标书信息”。

| 项目编号 | BIECC-22ZB0314 |
| --- | --- |
| 包号 | / |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 快递地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

2、账户名称：北京国际工程咨询有限公司

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐    号：10242000000002546

3、招标文件电子版文件下载网址：http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/Biaoshuxiazai/，无需注册，进入页面找到对应项目，点击查看详情，进入详情页免费下载。

4、投标文件请于投标当日投标截止时间之前递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接收。疫情防控期间建议采用快递形式递交投标文件。对于采用快递形式递交文件的投标人，应同时随附一份关于认可开标现场内容的承诺书原件（格式自拟，无需密封），并于快递发出后将公司名称、本项目编号、快递单号等信息发送至邮箱bjgjgczb1@163.com，以便代理机构及时查收快递。采用快递形式递交投标文件的（推荐采用顺丰快递），请务必自行掌握投递时间，确保在递交文件截止时间前送达，逾期到达的文件恕不接收。快递信息为：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1703室，杨梦雪收，010-82373532。

5、评标方法：综合评分法

6、采购项目需要落实的政府采购政策：节能产品强制采购；节能产品、环境标志产品优先采购；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；进口产品管理；支持脱贫攻坚；扶持不发达地区和少数民族地区；支持自主创新；支持绿色建材等。

7、本项目招标公告仅在中国政府采购网及清华大学设备采购信息发布平台上发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成投标人的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

8、凡对本次招标提出询问及质疑，请与北京国际工程咨询有限公司联系。有关招标（采购）文件购买、中标（成交）通知书领取及服务费发票、保证金交纳及退还事宜的联系电话：010-8237 0821；有关招标（采购）文件技术部分的问题咨询：因项目经理外出、开标等原因，请优先通过电子邮箱bjgjgczb1@163.com联系，或者联系010-82373532。如需质疑，质疑函请采用政府采购供应商质疑函范本格式，以书面形式一次性提交。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：清华大学

地    址：北京市海淀区清华大学，邮编100084

联系方式： 010-62783194

2.采购代理机构信息

名    称：北京国际工程咨询有限公司

地　  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层

联系方式：010-82373532

3.项目联系方式

项目联系人：王蕾蕾、杨梦雪

电    　话：010-82373532

电子邮箱：bjgjgczb1@163.com

# 第二章 投标人须知资料表

本表是关于第三章投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：清华大学 地址：北京市海淀区清华大学，邮编100084 联系人：姜赟 电 话：010-62783194 |
| 1．2 | 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司 地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层 电话：王蕾蕾、杨梦雪010-82373532 电子邮箱：bjgjgczb1@163.com |
| 1.3.3 | 是否接受联合体投标：否 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 2.1 | 财政性资金。本项目预算金额：人民币2366.30万元。 |
| 7.3 | 投标语言：中文 |
| 10.4 | 本项目数据采集系统（非独立系统）、气相场速度测试系统和燃烧及燃油喷雾测试系统接受进口产品投标，其余设备不接受进口产品投标。 |
| 12.1 | 投标保证金：肆拾陆万元整 递交截止时间：同投标截止时间。 交纳投标保证金形式：电汇、网银转账、支票、保函等非现金形式。为减少收取/退还保证金的手续，建议采用电汇或网银转账方式缴纳保证金。 账户名称：北京国际工程咨询有限公司 开户银行：华夏银行北京学院路支行 帐 号：10242000000002546 注：请投标人汇款无论保证金还是标书款务必注明“标号项目+用途”（比如：22ZB0314保证金或者22ZB0314标书款），以便财务查账及汇总。 |
| 12.6 | 中标人的保证金退还： 合同签订后2个工作日内，请将合同扫描件发送到bjgjgczb1@163.com邮箱办理相关备案及保证金退还手续，保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。 邮件标题格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）中标供应商名称；（4）采购合同签订日期。 |
| 13.1 | 投标有效期：90天 |
| 14.1 | 投标文件：正本：1份；副本：7份；电子版：2份。 （电子文件规定：提供文件的可编辑版本和盖红章的PDF扫描件，存储载体为USB存储设备）。 电子文件规定格式为： （一）文本文件采用DOC、RTF、TXT、PDF格式； （二）图像文件采用JPEG、TIFF格式； （三）影像文件采用MPEG、AVI格式； （四）声音文件采用WAV、MP3格式。 |
| 16.1 | 投标文件递交截止时间：详见第一章投标邀请 投标文件递交地点：详见第一章投标邀请。 |
| 18.1 | 开标时间：详见第一章投标邀请 开标地点：详见第一章投标邀请 |
| 26.8 | 本项目仅压力管道设计、安装工作允许分包。 采用分包形式履行本合同的，分包供应商须具有压力管道设计、安装相关资质。分包供应商应具有《中华人民共和国特种设备设计许可证》（压力管道）GC2及以上级别的资质证书以及 GC2及以上级别的压力管道安装改造维修许可证或《中华人民共和国特种设备生产许可证》GC2及以上资质（许可项目为承压类特种设备安装、修理、改造）证书。 |
| 27.1 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。 （1）以买卖双方签定的合同总额作为收费的计算基数。 （2）采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定下浮20%（单项总金额不超过10万元）向中标供应商收取中标服务费用。 （3）中标服务费币种与中标签订合同的币种相同或招标机构同意的币种 （4）中标服务费的交纳方式： 在投标时，投标人向采购代理机构送交中标服务费承诺书。中标供应商在领取中标通知书时一次向采购代理机构交纳所有中标服务费。 账户名称：北京国际工程咨询有限公司 开户银行：华夏银行北京学院路支行 帐 号：10242000000002546 |
| 其他 | 本项目为货物采购项目，需开具合同全额的货物类发票。 |

# 第三章 投标人须知

一、说明

### 1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1 采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机构。

  - 合格的投标人

1.3.1符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”中规定的内容；

1.3.2投标人必须向招标机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

1.3.3如投标人须知资料表中写明接受联合体投标，对于联合体的规定如下：

1.3.3.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.3.3.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.3.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

1.3.3.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.3.3.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体相应幅度的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业（如适用）。

1.3.3.6联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.3.7联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

1.3.3.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.3.4 投标人信用信息

信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：以网站截图打印稿形式留存。

信用信息查询截止时点：采购代理机构于投标截止时间当天查询。

如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内），则其投标将被拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.3.5若投标人须知资料表中写明本项目专门面向中小企业/小微企业采购的，如投标人不属于下列情况的，其投标文件将作为无效投标被拒绝：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造，即全部货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

  - 凡受托为本项目/分包招标标的进行设计、编制规范和其他文件或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及相关联的附属机构，不得再参加该项目/分包的其他采购活动。

  - 凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目招标采购单位的任何机构，不得参加投标。

  - 投标人在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。

1.7采购人和采购代理机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并没收其投标保证金，并视情况依法追究责任。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

### 2. 资金来源

2.1本招标文件投标须知资料表中所述的采购人已拥有一笔资金。采购人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

2.2 项目预算金额和分项或分包控制金额见投标人须知资料表。

### 3. 投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

### 4. 招标文件构成

4.1 要求提供的货物及相关服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知资料表

第三章 投标人须知

第四章 项目需求

第五章 评标办法及评分标准

第六章 合同协议书及合同条款

第七章 投标文件格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝无效。

4.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物/服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5. 投标人要求对招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后三个工作日内以书面形式予以答复。

### 6. 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改

- 6.1在投标截止期十五日前，无论出于何种原因，采购人、采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对招、投标双方具有约束力。投标人在收到上述通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

6.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

### 7. 投标文件编制的原则

7.1潜在投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的文字回答。

7.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料做进一步审查的要求。

7.3投标人提交的投标文件以及投标人与采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用“投标资料表”中规定的语言书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有“投标资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

### 8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用

8.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包中第四章“项目需求”的全部内容进行投标。不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

8.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9. 投标文件构成

9.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容（详见第七章）：

1 投标书（格式）

2 开标一览表（格式）

3 投标分项报价表（格式）

4货物说明一览表（格式）

5 技术规格偏离表（格式）

6 合同条款偏离表（格式）

7 资格证明文件，要求详见第五章评标办法及评分标准中资格审查要求

8投标人企业类型声明函（如适用）

9拟分包情况说明（如适用）

10投标保证金

11 中标服务费承诺书（格式）

12 业绩案例一览表（格式）

13拟用于本项目人员资格和经历情况（如适用）

14主要技术指标和性能的详细说明

15招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

9.2 除上述9.1条外，投标文件还应包括本须知第10条的所有文件。

9.3对于招标文件中标记了“格式”的文件，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

### 10. 证明货物/服务的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及相关服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1主要技术指标和性能的详细说明。技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

10.2.2项目实施方案及售后服务方案和承诺。

10.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及相关服务已对招标文件的技术规格做出如实详细的应答，并申明与技术规格条文的偏差和例外。【关于第四章的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”】。

10.3 投标人应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。

10.4如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标人须知资料表中写明。但投标人应保证所投产品能履行合法报通关手续。若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

### 11. 投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。涉及到外币报价的部分，请注明计算汇率，否则将以开标当日中国银行首次公布的外币/人民币的现汇卖出价作为评标时价格分的计算依据。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。投标报价方式：清华大学现场交货价。具体如下：

11.1.1 国产的货物及其有关服务的报价包括应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税金。

11.1.2 在中华人民共和国关境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的进口环节税和其他税金。

11.1.3 从中华人民共和国境外提供货物的报价，还应包括银行费、外贸代理费、海关杂费、货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费等。符合科技创新进口税收政策的货物，报价时可以不包含向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税等。投标人可同时报出到中国口岸的外币报价作为参考（外币汇率以投标当日零点的现汇卖出价为参考）。

11.1.4 在中华人民共和国境内的海关特殊监管区域内生产或加工销往境内其他地区的产品，不视为政府采购项下的进口产品，但报价要求同11.1.3。

11.1.5 临时特别条款：投标人所提供的货物如果原产于美国，投标报价中还必须包括加征的关税。加征关税的商品清单及税率以国务院税则委员会发布的最新有效公告为准。投标人应当在“开标一览表”中“投标总价”栏内和“投标分项报价表（关境外产品）”中“其他”栏内，清晰注明商品编码、加征税率、加征税率的出处等必要信息。

11.2投标人应在“投标分项报价表”上标明投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用。投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

11.3本次招标投标人只允许对所参与的采购包有一个总报价，任何有选择性或可调整的报价（或多个方案）的投标为无效标。

11.4 投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。

11.5 最低报价不是授予合同的唯一保证。

11.6除非投标资料表中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而予以否决。

### 12. 投标保证金

12.1 投标人应提供投标保证金，作为其有效投标的一部分。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：

（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；

（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知第26条的规定与采购人签订合同的；

（4）中标人未按第27条的规定缴纳中标服务费的；

（5）招标文件规定的其他情形。

12.3 投标保证金必须采用下列形式之一：

电汇/网银（采用电汇/网银必须保证在投标文件递交截止时间前汇到采购代理机构账户。以采购代理机构银行通知确认到账为准；如至投标文件递交截止时间仍未得到采购代理机构的银行确认，将被视为投标人未提供保证金）、网银转账、银行汇票、支票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.4 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

12.5凡没有根据本须知12.3和第12.4条的规定递交投标保证金的投标，将被视为无效投标。投标人同时对多个分包进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各分包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个分包不足的，涉及的所有分包将均被视为无效投标。

12.6中标人的投标保证金，在与买方签订合同后五个工作日内退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出后五个工作日内退还。采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 13. 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

13.2 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不允许修正其它内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14. 投标文件的签署与规定

14.1投标人应按招标文件投标人须知资料表的规定准备投标文件正本和副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。副本可采用正本的复印件。另外投标人还需提供电子版投标文件，若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

14.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”，并将其附在投标文件中。

14.3 任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

14.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.5 投标文件无法定代表人签字，或无被授权代表签字，其投标为无效标。

14.6 投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

四、投标文件的递交

### 15. 投标文件的装订、密封及递交

15.1 投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），左侧装订。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。采购人、采购代理机构对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。投标文件不得采用活页方式进行装订（建议采用胶装方式），否则有可能导致投标无效。

15.2 投标人应将“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”“样品（如有）”分开单独密封，并在信封上分别注明“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”“样品（如有）”字样，在投标时单独递交。如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

15.3所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明招标的项目名称、项目编号和“在（开标时间）之前不得启封“的字样。

3）投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的投标文件将被拒绝。

- 15.4 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求密封及加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 16. 投标截止期

16.1投标人应在规定的截止时间前，将投标文件密封送达至规定的地址。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

16.2采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

### 17. 投标文件的修改与撤回

17.1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

17.2投标人对投标文件的补充或修改通知应按本须知规定进行签署、盖章、密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）和递交。

17.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何补充、修改（评标委员会要求的澄清除外）。

17.4在投标截止期之后，投标人不得撤销其投标文件（包括全部投标资料），否则其投标保证金将不予退回。

17.5 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

五、开标及评标

### 18. 开标

18.1 采购代理机构应当按投标人须知资料表的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派被授权人参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

18.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

18.3采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

18.4投标人不足3家的，不得开标。

18.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

18.6开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 19. 评标委员会和评标方法

19.1 评标由依照有关法律法规组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

19.2评标方法和标准在本招标文件第五章中规定。评标委员会对投标文件的评审，分为符合性审查、商务评议、技术评议、综合评议。

### 20. 投标文件的初审

20.1投标文件的初审分为资格审查和符合性审查。

资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格性审查由采购代理机构进行审查。

符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查由评标委员会进行。评标委员会将审查投标文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格审查时按照无效投标处理：

1）投标人不满足招标文件对投标人资格要求的，包括招标采购单位通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

2）投标人资格证明文件不全或不满足招标文件要求的；

3）其他不符合资格性要求的情形。

20.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符的投标。对关键条款例如关于投标保证金、投标有效期、适用法律、社会保障资金等内容的偏离、保留和反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.4投标文件报价出现前后不一致的，将按以下方法更正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第21.1.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20.5投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

20.6对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.7 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的投标人或者对招标文件实质响应的投标人不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

20.8 不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。投标文件属下列情况之一的，应当在符合性审查时按照无效投标处理：

1）应交未交或未按规定递交投标保证金的；

2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

5）投标人未遵循公平竞争的原则、串通投标、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

6）投标文件报价出现前后不一致，在合理时间内，投标人不确认按规定修正后投标报价的；

7）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的：

①“技术参数要求”中星号“★”指标的；

② 投标有效期不足的；

③ 投标文件中提供虚假或失实资料的；

④ 在招标文件规定的不允许采购进口产品前提下，投标人所投产品中含有进口产品的；

⑤评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

⑥投标人串通投标的；

⑦其他不符合法律、法规规定的实质性要求。

20.9有下列情形之一的，属于投标人串通投标：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.10评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与采购单位沟通并作书面记录。采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

### 21. 投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

### 22. 评标

22.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行，具体详见本招标文件第五章评标办法和评分标准。

22.3本项目采用综合评分法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

22.4评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。（每个评委按分包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一分包得分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

22.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 23. 评标过程及保密原则

23.1有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

23.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

23.4采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

六、确定中标

### 24. 中标人的确定标准

24.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人

24.2评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人，或根据采购人的委托，直接确定中标人。

24.3采购人应按相关法律法规的规定在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每个分包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

### 25. 中标通知书

25.1 中标确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

25.2 投标人可通过相关发布媒体查询评标结果。投标人可以在公示期内对评标结果以书面形式提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任，并提交相应的证明材料。公示期外提出的质疑，采购代理机构将不予以受理。

25.3 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

25.4 中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 26. 签订合同

26.1中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。如果中标人无正当理由不与采购人签订合同，则其投标保证金将被没收。在此情况下，可另选下一个中标候选人，或重新招标。

26.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

26.3 合同价：如中标产品为国产产品，合同价即为中标价；如中标产品为进口产品，外贸合同中的外币金额以开标当日中国银行首次公布的外币/人民币的现汇卖出价作为折算依据。

26.4 合同中卖方的约定：如中标产品为国产产品，中标人即为合同卖方；如中标产品为进口产品，外贸合同中的卖方应为中标产品的境外制造厂家或中标人指定的境外公司。

26.5中标人所投产品若包含进口产品，采购人有权确定并自行委托进口代理公司代理相关手续（包括但不限于签订外贸合同等）。

26.6联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

26.7政府采购合同不能转包。

26.8采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

七、中标服务费

### 27. 中标服务费

27.1采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。此项费用不单独开列而应计入投标价。

27.2中标人在领取中标通知书时向采购代理机构缴付中标服务费。

27.3中标服务费将以现金、支票（北京地区）或汇票的方式进行收取。中标人如未按27.4和27.2条规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。

27.5在投标时，投标人应提供中标服务费承诺书。

八、质疑

### 28.质疑

28.1 供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见投标邀请）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

28.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

28.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

28.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

28.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

28.4   质疑函应采用政府采购供应商质疑函范本格式，应当采用包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

九、履约验收

### 29.履约验收

29.1项目完成后，中标人应当配合采购人或采购代理机构或相关专业专家提供验收需要的相关资料，按采购人要求的验收流程及措施对项目进行履约验收。

十、其它

30.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

30.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

30.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

30.2   本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

30.3其他未尽事宜，依据政府采购法及其实施条例、现行的有关政府采购的规定进行处理。

# 第四章 项目需求

一、需求一览表

| 包号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 燃烧室性能试验台 | 1套 |

★1.1如果投标人所投产品为进口产品，须出具制造厂家的资格声明或者提供制造厂家针对本项目的授权。

1.2 非单一货物采购项目，核心产品为 排气系统。

二、技术规格

### 1．用途

燃烧室性能试验台主要研究对象是航空发动机燃烧室，用于开展燃烧室冷热态性能、燃烧流场组织、燃油雾化、传热等研究，支撑学校航空发动机燃烧室相关项目的开展，服务航空发动机燃烧室应用基础和关键技术研究，兼具教学演示功能，为航空发动机燃烧传热人才培养提供研究平台，牵引燃烧传热学科的发展。

主要开展如下试验内容：

1）燃烧室冷态性能试验；

2）燃烧室流场结构研究；

3）燃烧室流量分配试验研究；

5）火焰筒冷却结构冷效性能试验；

6）单头部/多头部/全环燃烧室热态性能试验；

7）单头部/多头部/全环燃烧室点熄火试验；

8）小流量高温雾化性能试验；

9）火焰稳定器性能模化试验、关键部件热防护试验。

### 2．工作条件

2.1 环境温度：室内（-10 ~ 40）℃；

2.2 环境湿度：平均为78% RH，最高不小于95% RH，且有时会出现结露、雨雪冰冻现象；

2.3 海拔高度：≤1000 m；

2.4 电力条件：690V/50Hz，1500kW；380V/50Hz，300kW；220V/50Hz；

2.5 供水条件：循环水50 t/h，高压喷淋水60 t/h，工业软化水，供水压力≮0.4MPa；

2.6 气源条件：公用气源提供1）大气源：最大流量6.5 kg/s，最大压力1.2 MPa，最高温度800 K；2）小气源：最大流量1.0 kg/s，最大压力1.2 MPa，最高温度800K；3）仪表气：流量8 m3/min，压力1.0 MPa，常温；

2.7 场地条件：昌平A2厂房1层提供试验间和燃油间（A2厂房1层的启动调功间可以提供部分场地用于电气间），A2厂房2层提供操控间。其中试验间约为240 m2（约30 m × 8 m），操控间约为57 m2，燃油间约为22 m2，燃油间紧挨试验间且之间有门，燃油间外侧没有门，试验间承载不小于3 t/m2，操控间不大于0.5 t/m2；试验间提供2 t吊车，高度不低于4 m，吊车宽度7.1 m且贯穿整个试验间；

2.8 谐波干扰：中国国家标准GB/T14549-93；

2.9 废气排放限制：中国国家标准GB16297；北京市排放标准；昌平区排放标准。

### 3．配置要求

3.1 进气系统                                       1套

3.2 排气系统                                       1套

3.3 加温系统                                       1套

3.3.1 小功率加热器                               1套

3.3.2 大功率加热器                               1套

3.4 燃油系统                                       1套

3.5 冷却水系统                                     1套

3.6 数据采集系统                                   1套

3.7 电气及控制系统                                 1套

3.8 视频监控系统                                   1套

3.9 试验段                                         2套

3.10 燃气分析系统                                  1套

3.11 气相场速度测试系统                            1套

3.12 燃烧及燃油喷雾测试系统                        1套

### 4．技术要求

4.1 总体设计

试验台包含进气系统、排气系统、加温系统，燃油系统、冷却水系统、数据采集系统、电气及控制系统、视频监控系统、试验段、燃气分析系统、气相场速度测试系统、燃烧及燃油喷雾测试系统以及其它辅助设施等。

试验需设计两个试验台位，①号台位可用于单头部性能、油雾、流场、头部匹配、流量分配试验、流阻特性等试验；②号台位可用于扇形、全环燃烧室、火焰稳定器性能试验、关键部件热防护等性能试验；通过①②号台位配合可用于火焰筒冷却结构、混合器、换热器等性能试验。

4.1.1 总体功能要求

4.1.1.1 能够在全工况下开展燃烧各项试验并满足精度要求；

4.1.1.2 试验具有高的进口温度调节范围；

4.1.1.3 试验台具有除油和减排放功能。

4.1.2 总体技术指标要求

★4.1.2.1  ①号台位主要参数范围

4.1.2.1.1 试验件进口空气流量：    0.05 ~ 1 kg/s

4.1.2.1.2 试验件进口空气压力：    3.0 MPa（压力参数均为绝压）

4.1.2.1.3 试验件进口空气最高温度：730 ℃

4.1.2.1.4 试验件出口最高平均温度：1700 ℃

4.1.2.1.5 燃油流量：              2 ~ 80 g/s

4.1.2.1.6 试验件进口燃油最高压力：≮ 10 MPa

★4.1.2.2  ②号台位主要参数范围

4.1.2.2.1 试验件进口空气流量：    0.3 ~ 5 kg/s

4.1.2.2.2 试验件进口空气压力：    1.0 MPa

4.1.2.2.3 试验件进口空气最高温度：730 ℃（流量5 kg/s）

4.1.2.2.4 试验件出口最高平均温度：1700 ℃

4.1.2.2.5 燃油流量：              5 ~ 167 g/s

4.1.2.2.6 试验件进口燃油最高压力：≮ 8 MPa

4.1.3 总体空间布局要求

4.1.3.1 空间规划合理，能够满足后期平台功能拓展，满足人员操作和安全空间，满足测试设备最小空间要求。

▲4.1.3.2 采用两个平行的试验台位，①号台位用于小流量的单头部燃烧室性能试验和燃烧室应用基础研究，②号台位用于较大流量的多头部扇段燃烧室性能试验。

4.1.3.3 试验平台工艺布置规整合理，管路整齐，方便操作。

4.1.3.4 不同直径的管道应采用色标进行标识，不锈钢管道焊接完成后焊缝应进行酸洗，形成钝化保护膜，清除表面污渍和变色，使其外观干净整洁。

4.1.3.5 设备应无目视可见的锈蚀、裂纹、孔洞、变形和残损等。

4.1.3.6 预留光学测量设备、烟气分析系统的放置空间。

4.1.3.7 具体设备布局和系统共用情况由投标人根据经验进行综合设计和优化。

4.1.4 试验台质量要求

4.1.4.1 寿命要求

4.1.4.1.1 试验台主体总寿命应不小于20年；

4.1.4.1.2 试验台主体累计使用寿命应不小于2万工作小时。

4.1.4.2 操作性要求

4.1.4.2.1 试验台的操作/控制模式：试验台可采用就地和远程两种操作/控制模式；

4.1.4.2.2 试验台的操作/控制所需人员数量：不超过3人，其中2人负责试验台状态调节，1人负责数据采集。

4.1.4.3 互操作性

4.1.4.3.1 试验台在运行过程中，数据采集系统可将试验（状态采集、计算等结构化）数据实时保存到试验数据库（数据管理软件），数采回放数据文件、图片、仪表配置单等非结构化文件试验后导入试验数据库（数据管理软件）；

4.1.4.3.2 试验数据库导出的文件格式应满足招标方公用的试验数据管理（TDM）系统格式要求。

4.1.4.4 可维护性要求

4.1.4.4.1 需更换的部件采用插入式连接结构、螺纹连接结构或法兰连接结构；

4.1.4.4.2 除测试及控制系统外，其它系统硬件设施维修技能人员不超过高级工水平；

4.1.4.4.3 测试及控制软硬件系统的维修更换人员不超过专业助理工程师水平；

4.1.4.4.4 高空、靠墙等需要维护维修的部位，有可达通道、足够的维修空间、人员安全防护设施。

4.1.4.5 灵活性

4.1.4.5.1 试验台本体、数采系统和电气控制系统应预留一定接口，供未来升级及功能扩展。

4.1.4.5.2 测控系统传感器方便年检拆卸。

4.1.4.6 完整性

4.1.4.6.1 交付产品的性能符合技术要求的规定；

4.1.4.6.2 产品结构设计，包括可靠性，维修性和寿命等，符合技术要求及强制性国家标准、行业标准的规定；

4.1.4.6.3 产品的制造、组装、检验及调试符合设计要求。

4.1.4.7 可移植性

4.1.4.7.1 试验台测控软件应具备较好的兼容性，在更改运行环境、计算机操作系统升级或更换计算机硬件后，不必经过大幅修改即可实现原有功能。

4.1.4.8 安全性要求

4.1.4.8.1 防护等级：试验台电气设备防护等级不低于IP54；

4.1.4.8.2 机械：试验台应有防挤压、剪切、缠绕、吸入/卷入、冲击、刺伤/扎伤、摩擦/磨损、流体喷射、滑倒/倾倒/跌落功能；

4.1.4.8.3 电气：电气控制系统应具备有防漏电、触电、静电、过流、过压、欠流、欠压、过载、短路等报警功能；

4.1.4.8.4 温度：试验台空气管道有防过热、过冷功能，避免烫伤/冻伤人员；

4.1.4.8.5 材料：试验台选用的材料应无毒、无害，不会造成环境污染；

4.1.4.8.6 设备的设计/结构/布局需与操作/控制人员相协调：人员可以健康、方便姿势操作设备；用过大或极度用力时，不会因此产生危险；	操作、监视、维护过程中不会使人员因操作不便、观察不全、姿势/重心不稳定等因素产生心理负担。

4.1.4.9 设备后期处理

试验台达到寿命报废后，应满足以下处理要求：

4.1.4.9.1所有金属材料的零部件应均可回收；

4.1.4.9.2设备应便于分解、拆卸和运输，不能在试验厂房内残留不可拆解的废弃物；

4.1.4.9.3试验区域所有拆解物质量均不应大于所配吊车的最大起重量。

4.1.5 其他要求

4.1.5.1 整个试验平台调节响应快，精度高；

4.1.5.2 具备安全保护设计措施，确保人员、设备和数据的安全；

4.1.5.3 各系统能够进行独立升级和扩展。

4.2 进气系统

进气系统与厂房公用气源相连，能在大流量公共气源和小流量公共气源之间进行切换，后端与试验段进口相连，进气系统主要为燃烧室试验段提供符合一定压力、温度和流量等要求的洁净空气。

进气系统由总进气路、增压机、放气调节路、冷却气管路、整流装置等组成，主要包括阀门、流量计、压力及温度传感器、管道管件及支架等。

4.2.1 进气系统功能要求

4.2.1.1 对进气流量进行流量调节和测量；

4.2.1.2 对进气流量进行温度调节，加热和温度保持；

4.2.1.3 对进气空气进行整流；

4.2.1.4 进气系统可以为两个台位提供不同参数的工况；

4.2.1.5 对小台位气源进行增压。

4.2.2 进气系统主要技术指标要求

★4.2.2.1 ①号台位的进气参数要求：

4.2.2.1.1 流量0.05 ~ 1.0 kg/s连续可调，精度小于 ± 1%；

4.2.2.1.2 压力0.13 ~ 3 MPa连续可调，精度 ± 0.5%；

4.2.2.1.3 常温 ~ 730 ℃ 连续可调，精度 ± 3 ℃。

★4.2.2.2 ②号台位的进气参数要求：

4.2.2.2.1 流量0.3 ~ 6.5 kg/s连续可调，精度 ± 1%；

4.2.2.2.2 压力0.13 ~ 1.2 MPa连续可调，精度 ± 0.5%；

4.2.2.2.3 常温 ~ 730 ℃ 连续可调，精度 ± 3 ℃。

▲4.2.2.3 进气系统出口速度均匀，畸变指数小于0.2；

▲4.2.2.4 进气系统压力损失不大于5%；

4.2.2.5 调节响应快，达到稳定状态小于10秒；

4.2.2.6 进气系统温损小，在最高温度和流量工况下，加温系统出口到试验件进口界面的温损不小于10 ℃。

4.2.3 增压机要求

4.2.3.1 增压机为无油增压机；

4.2.3.2 增压机具有增压和稳压功能，满足小试验台流量和压力要求；

4.2.3.3 增压机具有增压调节能力；

4.2.3.4 增压机为远程控制功能，具有相应的传感器监测；

4.2.3.5 增压机外部需增设防护和隔音罩，防护和隔音罩具有通风和散热装置，以及开有检修入口等；

4.2.3.6 增压机占地较小，结构紧凑；

4.2.3.7 投标需提供增压机与整个进气系统的安装方案。

4.2.4 阀门要求

进气系统的阀门主要采用开关阀和调节阀两大类，开关阀用于对管道介质进行通断控制，调节阀用于对介质流量或压力进行调节。

4.2.4.1 满足工艺需求的情况下，尽量选用电动阀门；

4.2.4.2 所有阀门具有耐高温功能，长期耐温能力不小于530 ℃；

4.2.4.3 所有开关阀泄漏等级不低于V级；

4.2.4.4 所有调节阀泄漏等级不低于IV级，调节精度优于 ± 1%；

4.2.4.5 调节型阀门具有阀位、全开全关及过扭信号反馈功能；

4.2.4.6 开关阀和调节型阀门都具有远程/本地控制功能，仅需220或380 VAC供电；

4.2.4.7 调节型阀门的电动执行机构应该设有限位开关和阀位指示器，同时应该具备失效保护功能。

4.2.5 流量测量装置要求

4.2.5.1 流量测量可采用标准喷嘴、孔板或文丘里管，其设计、制造和安装应符合本文所提出的相关标准和规范，流量测量装置压差变送器精度优于0.25%，总流量测量精度优于1%。

4.2.5.2 所有流量测量装置应经过拥有资质的第三方校准，并给出校准证书；

4.2.5.3 所有流量测量装置具有在高温下的测量精度和稳定性。

4.2.6 进气系统其它设计要求

4.2.6.1 进气系统保温处理，保温层外侧温度 ≯50 ℃，保温层外侧具有不小于0.5 mm厚的不锈钢材料包裹，保温材料符合环保要求；

4.2.6.2 进气系统若采用分级调节或者流量计时，相互之间不发生泄漏；

4.2.6.3 进气系统具有较好的密封性能，确保在任何情况下不得产生泄漏；

4.2.6.4 进气系统不与其他试验台串气；

4.2.6.5 进气系统预留管路接口，用于后期改造引气，平常用盲板堵住；

4.2.6.6 进气系统需考虑高温带来的热膨胀；

4.2.6.7 进气系统与排气系统间配置试验件替代段，用于调试试验台;

4.2.6.8 进气系统设计、制造和安装需具有压力管道资质要求和满足相关规范。

4.3 排气系统

排气系统前端与试验段出口相连，后端与排气消音塔相连，用于将燃烧室排出的高温燃气降温减速以及油气分离和排气处理后由排气消音塔后排出，并配置调压阀门根据试验状态的需要与进气系统匹配来调节燃烧室试验件进口压力。

排气系统主要由喷水冷却装置、背压调节阀、滑移段、除油及废气处理设备、排气管道、止回蝶阀、管件和管道支架等组成。

4.3.1 排气系统功能要求

4.3.1.1 通过背压调节阀全工况范围内调节试验压力并满足精度要求；

4.3.1.2 对试验段排出的高温燃气进行高压喷淋快速降温，达到排气温度要求；

4.3.1.3 具有轴向距离可调功能，用于调节试验段的安装的轴向距离；

4.3.1.4 对燃气除油和去污，严格满足环评要求。

4.3.2 排气系统主要技术指标要求

★4.3.2.1 背压阀压力调节范围为0.1 ~ 3.0 MPa（①号台位）和0.1 ~ 1.0 MPa（②号台位），在全工况范围内调节精度 ± 1%；

▲4.3.2.2 排气流通能力≮8 kg/s（含喷淋水）；

▲4.3.2.3 最高排气温度1700 ℃；

▲4.3.2.4 排气塔入口温度小于300 ℃；

4.3.2.5 排气系统压力损失不大于5%；

4.3.2.6排气段轴向调节距离不小于1m。

4.3.3 喷淋降温段设计要求

4.3.3.1 高压喷淋水能够在试验台全工况范围内实现喷淋，分级喷淋，调节精度高；

4.3.3.2 排气管道设计时应避免喷淋水倒流或在排气管道中积存。

4.3.4 阀门要求

4.3.4.1 所有阀门都采用电动阀门；

▲4.3.4.2 背压调节阀采用高温耐热钢材质，在2分钟内能承受大于800 ℃高温；

4.3.4.3 所有调节阀泄漏等级不低于IV级，调节精度优于± 1%；

4.3.4.4 调节型阀门具有阀位、全开全关及过扭信号反馈功能；

4.3.4.5 具有远程/本地控制功能，仅需220 / 380 VAC供电；

4.3.4.6 调节型阀门执行机构应该设有限位开关和阀位指示器，同时应该具备失效保护功能；

4.3.4.7 背压调节阀门及其电动执行机构具有类似的使用业绩；

4.3.4.8 投标方在投标时需提供背压调节阀的结构方案。

4.3.5 除油减排放设备设计要求

▲4.3.5.1 燃气进入排气塔之前需要对油气混合物进行油气分离；

▲4.3.5.2 试验时，排放污染物含量需满足国家标准《GB 16297 大气污染物综合排放标准》和北京市地方标准《DB11/ 501 大气污染物综合排放标准》；

4.3.5.3 排气段出口能够通过检测手段对排放进行监测，用于污染物排放预警；

4.3.5.4 出口安装2个尾气实时监测传感器；

4.3.5.5 需要考虑尾气处理和升级改造预留的空间；

4.3.5.6 投标方在投标时需提供废气处理的详细方案。

4.3.6 排气系统其它设计要求

4.3.6.1 满足热膨胀位移和振动要求，采取补偿措施；

4.3.6.2 排气系统可承受试验件排气造成的压力与热负荷；

4.3.6.3 排气管道应具有良好的密封性，以避免排气的泄漏；

4.3.6.4 排气系统应避免当一个台位开展试验时排气通过消音塔反窜至另一个台位；

4.3.6.5 排气系统管路系统采用耐腐蚀的不锈钢材料；

4.3.6.6 排气系统布局合理，噪音处理；

4.3.6.7 在压力较低的情况下，可以通过其他接口直接排出，减小后端阻力；

4.3.6.8两个燃烧台位排气优化布局，简化结构，提高性能；

4.3.6.9 滑移段能够满足对试验段空间要求，且具有良好的密封性能；

4.3.6.10 高温管路需包裹保温层，其外层为0.5 mm厚的不锈钢，外表温度不高于50 ℃，保温材料符合环保要求。

4.3.6.11 排气系统设计、制造和安装需具有压力管道资质要求和满足相关规范。

4.4 加温系统

加温系统位于进气系统中，用于对来流高温空气进行二次加温，能精确调节试验件的进气温度，主要由电加温器、调功装置、高压变配电装置、电缆及其测控系统等组成。

加温系统分别对①号台位和②号台位的进气进行加热。

4.4.1 加温系统功能要求

4.4.1.1 稳定进口来流温度，降低来流温度波动，补偿进气系统的热损失；

4.4.1.2 对进口来流进行二次加温，提高来流温度；

4.4.1.3 电加温器节能高效，工作稳定可靠；

4.4.2 加温系统主要技术指标要求

▲4.4.2.1 最大工作压力：3 MPa（①号台位），1.2 MPa（②号台位）；

▲4.4.2.2 空气流量范围：0.3 ~ 5.5 kg/s（②号台位），0.05 ~ 1.0 kg/s（①号台位）；

▲4.4.2.3 出口温度：可以任意设定，连续可调；

★4.4.2.4 最高出口温度：≮ 730 ℃；

★4.4.2.5 电加温器满足5 kg/s流量下二次加温温升≮203K的能力；

▲4.4.2.6 温度控制精度：≤ ± 3 ℃；

▲4.4.2.7 升温速度：满足进气系统升温速率要求（≮30 ℃/min）；

▲4.4.2.8 加温效率：≮ 90%；

▲4.4.2.9 压力损失：≯ 40 kPa （当压力为3.0 MPa，流量1 kg/s，进口温度为500 ℃；以及加温器按压力1.0 MPa、流量5.5 kg/s、进口温度500 ℃计算）

▲4.4.2.10 连续使用时间：≮ 8 h；

4.4.2.11 寿命要求：

▲4.4.2.11.1 加温器容器、加温元件、变压器等主体部件使用寿命：≥ 30000 h；

▲4.4.2.11.2 控制系统等易损部件使用寿命：≥ 10000 h。

4.4.3 加温器其它设计要求

4.4.3.1 电加热器壳体需包裹保温层，其外层为0.5 mm厚的不锈钢，外表温度不高于50 ℃，保温材料符合环保要求；

4.4.3.2 在保证功能指标等条件下，尽量减小加温器的体积和占地空间；

4.4.3.3 加温器的位置设计应离试验件尽可能近，尽量减小其出口管道的热惯性；

4.4.3.4 电加温器可通过试验平台的电气控制系统进行远程手动调节，也可根据电气控制系统设定的温度值进行自动调节；

4.4.3.5 具有超温、超压和通过流量小于流量下限等异常现象报警功能，能及时自动保护；

4.4.3.6 投标人应在投标文件中给出初步的加温器系统方案，包括系统组成、加温器结构、加热元件形式、主要技术规格、主要部件材质、外形尺寸、重量、供电方案和控制方案以及加温系统使用调节方案等，并应提供拟采用加温器在类似高温高压工况下的应用案例，以证明该加温器是经过验证的、可靠的。

4.5 供油系统（含氮气吹扫系统）

供油系统主要功能是为①号台位和②号台位的试验件提供连续、稳定和有一定清洁度要求的燃油，能够为两个台位单独供应和切换燃油，用以燃烧室冷态雾化匹配和热态燃烧等试验研究，氮气系统在试验完后进行吹扫。

供油系统主要由油箱、油泵、流量计、燃油管道、油滤、燃油冷却器、阀门和金属软管、变频器（若有）、氮气吹扫系统等组成，应满足试验台技术指标中的相关要求。

油路上分别设置了油泵、回油调节阀、供油电磁阀、油滤、质量流量计等设备，每条支路可以独立工作。其中油泵用于燃油的加压，油泵采用柱塞泵，油泵的电机采用变频控制。回油调节阀主要用于供油压力的调节，供油电磁阀主要用于快速切断供油。

4.5.1 供油系统功能要求

4.5.1.1 介质：航空煤油或者标准液等燃料；

4.5.1.2 各路燃油流量和压力根据需要在大范围内可以灵活和连续稳定调节；

4.5.1.3 具备可靠的远程电动和现场手动切断功能，能在意外而需紧急停止供油时快速切断燃油供给；

4.5.1.4 应具备超压泄压、回流及反压过高止回的功能；

4.5.1.5 设置氮气吹扫路，用于试验后吹扫试验件喷嘴，防止喷嘴高温结焦；

4.5.1.6 燃油系统能满足主副油路独立供油，能够满足宽范围的燃油供应和双油路同时供应，并能精确调节燃油流量的能力。

4.5.2 供油系统主要技术指标要求

▲4.5.2.1 燃油泵出口油量3 ~ 600 kg/h，精度优于1%；

▲4.5.2.2 主副油路配置，主油路最大流量600 kg/h连续可调，副油路最大流量200 kg/h连续可调，流量调节和测量精度优于1%，两路燃油同时调节无干扰；

▲4.5.2.3 供油最高压力 ≮ 10 MPa（①号台位）和 ≮ 8 MPa（②号台位），压力波动小于1%；

4.5.2.4 泵前及泵后设有过滤器，泵前过滤器绝对过滤精度 ≯ 40 μm，泵后过滤精度 ≯ 7 μm，且油滤前后设有压差监测；

4.5.2.5 油箱容积不大于500 L，油箱有液位监测信号反馈；

4.5.2.6 燃油温度控制在0 ℃ ~ 100 ℃，控制精度为 ± 3 ℃；

▲4.5.2.7 当需要紧急停车时，可在0.2 s的时间内切断燃油；

4.5.2.8 氮气系统在试验完后进行吹扫，供气压力不低于0.7 MPa，过滤精度为7 μm，吹扫时间不低于10 min；

4.5.2.9 燃油系统管道均采用06Cr19Ni10不锈钢材质，管道内燃油流速按不超过3m/s设计。泵前供油管道最高设计压力按0.3 MPa设计，泵后供油管道最高设计压力按12 MPa（①号台位）和9 MPa（②号台位）设计。

4.5.3 供油系统其它设计要求

4.5.3.1 燃油间区域的电机、阀门、仪表等带电设备应具备防爆功能；

4.5.3.2 供油管道末端与试验件总管接口间采用金属软管连接。在试验件点火前燃油调节过程中，燃油需要回到泵前，需在循环回油总管上设置冷却器，冷却器采用风冷；

4.5.3.3 系统工作过程中不允许泄漏；

4.5.3.4 燃油系统的油泵、变频器、比例阀、溢流阀等需具有较高的可靠性。

4.6 冷却水系统

冷却水系统包括水泵、过滤器、流量计、进水阀、回水阀、止回阀、手动阀、管路和支架等设备。该系统包含循环冷却水系统和高压喷淋水系统，循环冷却水通过热传导换热用于冷却试验装置和试验测量装置，喷淋水系统通过直接喷入高温燃气中，通过相变吸热，可以将高温空气或燃气冷却至300 ℃以下，保证试验件后部设备（含废气处理设备）的温度要求。

4.6.1 循环冷却水系统

4.6.1.1 循环冷却水采用工业软化水；

▲4.6.1.2 循环冷却水可以分支成多路，用于不同设备循环冷却，各分支可以分别调节流量，各分支之间相互干扰较小；

▲4.6.1.3 循环冷却水最大供水流量50 t/h；

4.6.1.4 循环冷却水供水压力 ≮ 0.4 MPa；

4.6.1.5 循环冷却水回水压力 ≮ 0.25 MPa；

4.6.1.6 循环冷却水设备回水最高温度 ≯ 50 ℃。

4.6.2 高压喷淋水系统

4.6.2.1 高压喷淋水采用工业软化水；

▲4.6.2.2 高压喷淋水喷淋后燃气温度不高于50 ℃；

▲4.6.2.3 高压喷淋水①号台位最高喷水压力4 MPa，②号台位最高喷水压力2 MPa；

▲4.6.2.4 高压喷淋水最大水量60 t/h；

4.6.2.5 设计裕度不小于25%。

4.6.3 冷却水其它要求

4.6.3.1 可对喷水流量和循环水流量进行远程控制和灵活调节，以适应不同燃气/空气参数（温度和流量）的需求；

4.6.3.2 可对进水的压力、流量、温度和回水的压力、温度等参数进行监测；

4.6.3.3 喷水雾化和降温效果好，确保管道不会出现热腐蚀；

4.6.3.4 喷淋不会造成排气管道内部大量积水和倒流；

4.6.3.5 应设有过滤器（过滤精度由投标人确定），保证喷水孔不会被杂质堵塞；

4.6.3.6 冷却水系统管道均采用06Cr19Ni10不锈钢材质，标准件需要采用不锈钢材质。低压管道内水流速按不超过3 m/s设计，高压管道内水流速按不超过7 m/s设计，循环冷却水设备回水最高温度 ≯ 50 ℃；

4.6.3.7 水滤前后设有压差传感器或压力传感器，用于监测过滤器是否堵塞；

4.6.3.8 管道超压时具备自动泄压保护功能；

4.6.3.9 试验段冷却水系统的水泵流量应按所需流量的1.3倍选型；

4.6.3.10 冷却水系统阀门和阀门电动执行机构以及水泵需具有较高的可靠性。

4.7 数据采集系统

数据采集系统主要用于试验件的性能参数和试验台本体各系统和设备参数的测量，需测量的参数有：温度、压力、燃油流量、空气流量（压差），主要由前端信号传感器、稳态数采系统、动态数采系统、数采工作站（含数采软件）等组成，能根据不同台位、不同试验项目进行组合。

4.7.1 数采系统总体功能要求和指标

4.7.1.1 对试验台各系统和环境数据进行监测

4.7.1.2 对试验段进行稳态数据采集

4.7.1.3 对试验段进行动态数据采集

4.7.1.4 数据分析、存储及实时显示

★4.7.1.5 稳态采集系统参数如表1所示，通道数 ≮ 192路，各传感器数量根据详细设计方案确定；

- 稳态数采系统测量参数及测量要求

| 项目 | 测试参数 | 测点数量 | 参数范围 | 测量精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①号台位 | 试验件进口静压 | 3 | 0.1 ~ 3 MPa | ± 0.5% | 根据试验内容采用不同测量量程 |
|  | 试验件进口总压 | 6 | 0.1 ~ 3 MPa | ± 0.5% |  |
|  | 试验件进口总温 | 3 | 常温 ~ 750 ℃ | ± 3℃ |  |
|  | 试验件出口静压 | 3 | 0.1 ~ 3 MPa | ± 0.5% |  |
|  | 试验件出口总压 | 9 | 0.1 ~ 3 MPa | ± 0.5% |  |
|  | 试验件出口总温 | 15 | 100℃ ~ 1700 ℃ | ± 5℃ | 传感器需采用冷却措施 |
|  | 燃油流量 | 1 | 1 ~ 30 g/s | ± 0.5% | 大流量时，采用②台位流量计测量 |
|  | 进气流量 | ≥ 1 | 0.1 ~ 1.1 kg/s | ± 1% | 根据调节方案确定流量测点数目 |
|  | 喷嘴供油压力 | 1 | 0.1 ~ 12 MPa | ± 0.5% |  |
| ②号台位 | 试验件进口静压 | 3 | 0.1 ~ 1.2 MPa | ± 0.5% |  |
|  | 试验件进口总压 | 6 | 0.1 ~ 1.2 MPa | ± 0.5% |  |
|  | 试验件进口总温 | 3 | 常温 ~ 750 ℃ | ± 3℃ |  |
|  | 试验件出口静压 | 3 | 0.1~1.2 MPa | ± 0.5% |  |
|  | 试验件出口总压 | 9 | 0.1~1.2 MPa | ± 0.5% |  |
|  | 试验件出口总温 | 15 | 100 ℃ ~ 1700 ℃ | ± 5℃ |  |
|  | 燃油流量 | 1 | 5 ~ 167 g/s | ± 0.5% | 小流量时，采用①台位流量计测量 |
|  | 进气流量 | ≥ 1 | 0.3 ~ 5.5 kg/s | ± 1% | 根据调节方案确定流量测点数目 |
|  | 喷嘴供油压力 | 1 | 0.1 ~ 9 MPa | ± 0.5% |  |
| 公用 | 壁面温度 | 100 | 400 ℃ ~ 1300 ℃ | ± 3℃ | ①②台位公有，其中5路压差可用于空气流量测量装置 |
|  | 气流压差 | 32 | 0 ~ 100 kPa | ± 0.3% |  |
| 设备监控参数 | 供气压力 | 2 | 0.1 ~ 1.2 MPa | ± 0.5% |  |
|  | 供气温度 | 2 | 常温 ~ 600 ℃ | ± 3℃ |  |
|  | 排气阀门前温度 | 2 | 常温 ~ 400 ℃ | ± 5℃ |  |
|  | 高压供水压力 | 1 | 0.1 ~ 2.5 MPa | ± 0.5% | 测量范围可根据供水压力确定 |
|  | 高压供水压力 | 1 | 0.1 ~ 4 MPa | ± 0.5% | 测量范围可根据供水压力确定 |
|  | 循环水进水压力 | 2 | 0.1 ~ 0.4 MPa | ± 0.5% |  |
|  | 循环水回水温度 | 2 | 常温 ~ 100 ℃ | ± 2 ℃ |  |

4.7.1.6 前端信号主要包括压力、差压、温度、流量信号等，前端信号传感器应包括压力扫描阀/压力变送器/差压变送器、温度热电偶/铂电阻变送器、质量流量计等；

4.7.1.7 气体压力（总压、静压）应通过取样探针采集，并采用压力扫描阀测量，扫描阀每通道采样率应不低于500 Hz；应采用具备以太网通讯的压力扫描阀；

4.7.1.8 温度应采用温度热电偶或Pt100采集、测量，并采用稳态数采系统测量，设备采样率要求应不低于1000 sa/s/ch，并按需配备冷端补偿；

4.7.1.9 燃油流量应采用质量流量计采集、测量；

4.7.1.10 数据采集信号应由稳态数采系统采集、测量，所有信号应经处理后再接入稳态数采系统；

4.7.1.11 采集通道模块应支持电流、电压及频率等多种模拟量信号（DC 4 ~ 20 mA、DC 0 ~ 10 V、DC 0 ~ 1 V、1 ~ 1000 Hz），可接收外部测试信号；

4.7.1.12 采集通道模块应支持开关量信号（DIO通道），可接收外部触发信号和输出数字信号进行简单的控制。

4.7.1.13 数据扫描可以由试验程序自动（时钟）或报警动作触发，同时必须提供手动触发的能力，扫描触发与结束都写入数采系统事件日志之中；

4.7.2 其他功能要求

4.7.2.1 系统各通道具有自检、自诊断的功能，并能通过人机接口软件对各通道进行校准，量程转换、工程单位转换等。

4.7.3 稳态数采系统

4.7.3.1 数据采集信号应由稳态数采系统采集、测量，所有信号应经处理后再接入稳态数采系统；

★4.7.3.2 模拟信号采集设备应采用基于以太网通讯和LXI总线的模块化数据采集方式，LXI总线设备应选用质量可靠、提供良好售后技术支持的成熟产品；

▲4.7.3.3 模拟量信号采集设备应支持多种热电偶及热电阻类型（J、K、T、E、S、R、B、N），并支持至少两种自定义偶型，每个通道应可以独立选择测量偶型。

4.7.3.4 模拟量信号采集设备应自带开路监测、端对端自校准等功能，测量精度优于0.05%FS；

4.7.3.5 气体压力扫描阀采用单体式结构，每个模块不少于16通道；

▲4.7.3.6 压力扫描阀测量精度优于± 0.05% FS；

★4.7.3.7 压力扫描阀具备测量、去皮、吹尘、检漏、校准功能；

★4.7.3.8 为了通道和量程的灵活配置，扫描阀单模块支持配置4种不同的输入量程；

★4.7.3.9 压力扫描阀参考端可根据需求改变，最大参考压力大于500 psi；

4.7.3.10 压力扫描阀采用坚固壳体，防护等级不低于IP66，标准工作温度满足-20 ℃ ~ 70 ℃，可以适应现场恶劣环境；

▲4.7.3.11 压力扫描阀通讯和供电接口采用航空插头形式，确保可靠连接；

4.7.3.12 测试通道数量具有20%的裕度。

4.7.3.13 提供压力测量设备和模拟量测量设备的同步方案，并有成功应用案例。

4.7.4 动态数采系统

★4.7.4.1 动态数采系统需满足动应力、脉动压力和振动信号的采集。动态数采系统测量通道不小于16个通道；

▲4.7.4.2动态数采系统最高采集频率不低于100 kHz，每个通道或通道组可独立设置采样率；

4.7.4.3 应采用基于以太网通讯和LXI总线的模块化数据采集方式；

4.7.4.4 每通道独立的AD，AD位数不低于24 bit；

★4.7.4.5 每通道支持应变、电压、电阻测量，可程控设置；

4.7.4.6 应变测量支持1/4桥，1/2桥及全桥类型，可程控设置；

▲4.7.4.7 桥路匹配电阻支持120 Ω，350 Ω，1000 Ω；

★4.7.4.8 支持恒压激励和恒流激励。

4.7.5 数采软件要求

4.7.5.1 数采软件包括数据采集处理软件（数采处理软件）和数据采集显示软件（数采显示软件）；

4.7.5.2 数采处理软件主要负责采集、汇总、工程量转换、加时间戳、实时发布等重要功能；

4.7.5.3数采处理软件应能具备至少2000通道的并行处理能力，单通道采样频率应至少在1 ~ 100 Hz可调；

4.7.5.4 数采处理软件应采用多网卡通信，能同时支持高性能气体压力扫描阀、基于以太网通讯和LXI总线设备，还应支持ModbusRTU/ModbusTCP通讯协议，便于为第三方设备通过串口总线与数采软件进行通讯，具备与PLC进行双向数据交换功能，通讯频率不低于10 Hz；

4.7.5.5数采处理软件负责将采集硬件通过TCP/IP协议传入的数据进行同步合成和加时间戳后，实时存储到本地计算机，并通过网络发布；

4.7.5.6 数采处理软件应支持PTP或NPT时钟同步协议，遵循PTP 1588精密网络时钟同步协议，同步精度可达微秒级，同时可实现硬件触发同步以及实现更高级别同步，通道间的同步性误差不大于1毫秒；

4.7.5.7 数采处理软件的数据采集可以由试验程序自动或报警动作触发，同时也须提供手动触发的能力，采集开始、结束等操作都应写入事件日志文件；

4.7.5.8 数采处理软件初始化采集通道时，应提供手动添加注释和从预定义注释表中选择注释的功能；

4.7.5.9 数采处理软件应能对试验设备进行传感器标定和时漂校准，所有通道应可以在量程范围内通过递增和递减的方式对任意点进行校准，生成校准曲线。系统应具有自校准功能，能自动识别校准超差通道；

4.7.5.10 数采处理软件应提供算法管理工具，提供表达式计算功能，用于多通道间的数据关联运算，表达式还应具备简单的逻辑计算能力。对于大数据量的台架测试，需提供内置的性能计算算法，如空气流量、压比、燃烧效率、扭矩效率等不少于30种专业发动机相关性能计算算法，并应开放实时计算部分，允许用户在系统提供的框架下编写自己的性能计算链，便于满足不同试验的需求；

4.7.5.11 数采处理软件应能支持直接导入一个或多个Excel格式通道配置表对试验工程进行快速配置；

4.7.5.12 数采处理软件负责前端采集系统数据采集的启动、停止；

4.7.5.13 数采处理软件应能通过手动触发或自动条件触发进行数据记录；同时支持数据分文件存储，单文件时长可设置。支持循环存储，循环文件个数可设置。支持高速缓冲存储，避免试验数据丢失。启动采集、触发、数据记录、结束采集等操作都应写入数采软件事件日志之中；

4.7.5.14 数采处理软件应能自动或半自动的显示和记录试验事件，包括过渡态的起停、稳态点的捕获、参数报警等；

4.7.5.15 数采处理软件应能够进行试验数据事后回放和分析，至少提供三种显示方式，分析方法应包括截取、拼接、插值、重采样、拟合、RMS值、峰峰值、滤波器、FFT分析和特征值获取等；

4.7.5.16数采显示软件的主要功能包括监视页面编辑、可视化显示、注释编辑、报警提示。监视页面编辑支持Redo、Undo操作，方便客户快速创建监视页面；

4.7.5.17 数采显示软件在运行时应采用易于操作的可视化显示页面。显示页面的数量不应存在限制，且应能在试验过程中实时编辑。页面修改应采用点击拖拽控件的方式，修改后即时可用。支持把不同的监视页面输出到不同的显示器，显示器数量不少于4个；

4.7.5.18 数采显示软件的显示页面应能在任何联网的功能计算机上显示。显示页面上的参数应提供虚拟仪表、云图（定制功能）、数字显示、柱状图、X-Y曲线、特性图（支持缩放）、报警灯等多种形式。编辑的页面应能保存为模板，使用时调取；

4.7.5.19系统网络应能支持将来扩展到至少20台数采显示机，每台数据显示机能分屏显示不少于10个页面，每个页面显示不少于50个参数、不少于8个图表、每个图表不少于10条曲线。显示刷新频率可调，频率不低于10 Hz；

4.7.5.20 数采显示软件报警限制应至少提供四种类型：HIHI、HI、LO、LOLO。HI 和 LO 类型用于预报警，建议采用黄色指示。HIHI和LOLO类型则为警告，建议采用红色指示。HIHI 和 LOLO类型报警应提供声音报警选择，任一通道出现报警都应记录进系统的事件日志文件；

4.7.5.21 数采显示软件应能根据需要随时调整和更改所显示的参数，但不能影响其它参数的正常显示。

4.7.6 数采工作站要求

4.7.6.1 数采工作站应包括数采处理工作站和数采显示工作站、交换机等设备；

4.7.6.2 数采处理工作站应采用多网卡通讯接口和RS232、RS485接口，能同时支持PSI、DSA压力扫描阀和LXI总线设备与试验台控制系统PLC双向交换数据，部分主要过程数据采用Profinet实时协议收发；

4.7.6.3 CPU性能不低于酷睿i7-8700；

4.7.6.4 数采工作站主机应采用高端工作站，内存不小于32 G；

4.7.6.5 硬盘采用不小于256GB的固态硬盘和不小于1TB的机械硬盘；

4.7.6.6 操作系统64位win10以上；

4.7.6.7 数采工作站显示器应2个采用不小于27吋屏液晶显示器，具有分屏显示功能，并与操纵台其它显示器保持一致。

4.7.7 其他设计要求

4.7.7.1 采集系统通过网络与操纵台和控制系统进行通讯，实时交换数据。

4.7.7.2 数据采集系统在数采工作站的调度下控制各采集设备完成系统同步和数据采集，采集的数据实时进行分析、计算、显示和数据入库等操作并在数采显示工作站上显示；

4.7.7.3 系统配备不间断电源UPS，以保证系统在断电情况下还能正常稳定运行15分钟；

4.7.7.4 数采用电缆应采用双绞屏蔽电缆，配备补偿导线，导线截面积不小于0.5mm2，通讯电缆线采用六类网线；

4.7.7.5 燃烧室测量参数与控制电缆应满足《航空航天用镀银铜芯聚四氟乙烯绝缘轻型电线电缆详细规范》（GJB 773A-5A-2000）；

4.7.7.6 接线规范、整齐，标志、标识等符合安全生产标准化要求。

4.8 电气及控制系统

电气控制系统主要用于对试验台用电设备提供电力及对自动化设备进行远程控制。电气控制系统主要包括电气系统和控制系统两个子系统，主要由控制硬件、连接电缆、配电柜、不间断电源（UPS）、电气控制柜、操控台、工作站及控制软件等组成。

4.8.1 电气及控制系统功能要求

4.8.1.1 试验台所有电气设备均通过操纵台进行控制；

4.8.1.2 实现紧急情况下对设备的安全保护，保证试验过程中设备安全性和可靠性；

4.8.1.3配合操作控制系统等共同完成试验台的运行、试验状态参数调节等试验过程的电气控制；

4.8.1.4 电气系统用于向用电设备提供电源；

4.8.1.5 试验台试验的过程进行实时控制与状态监视，采集反馈信号完成对执行机构的调节与控制，提高对试验过程的控制精度。

4.8.2 控制系统

4.8.2.1 控制系统用于满足试验状态控制、试验设备操纵等功能，应采用基于Profinet组态的分布式控制方式；

▲4.8.2.2 PLC主站应采用有成熟应用的控制器和模块，上位机采用成熟先进可靠的工控机；

4.8.2.3 应配置基于以太网的通讯网络，控制系统PLC、加温系统PLC和数据采集系统工作站组网，PLC能与数采系统通讯并实时保存数据；

4.8.2.4 应配置模拟量采集模块采集试验件关键参数和设备重要参数，实现独立于数采系统的保护功能和控制功能；

4.8.2.5 应实现试验件进口温度、燃油流量等参数自动调节、控制；

4.8.2.6 应控制水泵电机、油泵电机、电动阀门执行器工作。

4.8.3 电气系统

4.8.3.1 电气系统需要满足试验台用电设备（除电加温器外）配电要求。

4.8.3.2 用电设备包括但不限于空气系统电动阀门执行器、油泵电机、水泵电机、试验件点火装置等；

4.8.3.3 应配置低压配电柜对用电设备进行低压配电，柜内应设置总电源开关，柜内应配置电流和电压测量显示装置监控进线电源，柜内各用电设备应设置独立电源开关；

4.8.3.4 应采用模拟量信号和开关量信号控制电动阀门执行器开向/关向运转；

4.8.3.5 应采用软起动器控制水泵电机起动/停止，应配置电流和电压测量显示装置监控进线电源。

4.8.4 电气及控制系统主要技术指标要求

4.8.4.1 满足各分系统的相关电气及控制的要求；

4.8.4.2 具备计算机自动控制和人机界面手动控制两种控制方式；

▲4.8.4.3 能够实时显示测控数据，显示周期能在0.25 ~ 2 s内可调；

▲4.8.4.4 能够实时控制各被控单元，控制周期在0.1 ~ 1 s内可调；

4.8.4.5 测控数据能够实时存储，每秒不低于5次（可调）；

4.8.4.6 数据具备数据回放功能；

4.8.4.7 能够和第三方软件实时通讯。

4.8.5 试验台保护系统功能要求

4.8.5.1 保护系统用于试验过程中试验件、试验设备等的应急保护，包括风险辨识和保护响应；

4.8.5.2 按试验过程的风险因素及其危害程度，试验台保护响应分为三级，分别为：警示提醒、自动减油、停气；

4.8.5.3 警示提醒保护应采用声光提示的方法，自动减油保护应采用PLC自动减油和声光提示的方法，手动停车保护应采用断油、断气和声光提示的方法。

4.8.6 操控台设计要求

4.8.6.1 操纵台用于满足试验人员对试验台进行控制、数据采集和数据处理的需要；

4.8.6.2 操纵台位于操纵间内，操纵台上设置了急停按钮，紧急开关带有防止误操作保护；

4.8.6.3 紧急停车应具备最高的控制优先级。紧急开关优先于控制计算机，并具有触发功能，使各控制子系统进入紧急处理程序；

4.8.6.4 操纵台的设计基于人机工效学，不仅能够满足电气系统和PLC控制系统的需要，同时能够满足试验的操作要求；

4.8.6.5 操纵台用于远程操作用电设备，远程控制试验台各系统开关，远程对进排系统、二次增压装置、加温装置、供水系统、燃油系统、废气处理设备等进行远程操作；

4.8.6.6 操纵台工位不少于6个，包含气路（含冷却水）、主持（含燃油）、数据采集、控制、光学测量、数据处理等操作工位；

4.8.6.7 应采用按钮/指示灯/触摸屏进行操作；

4.8.6.8 需提供显示和操作终端；

4.8.6.9 操纵台应配置输出设备。

4.8.7 电气及控制系统其他设计要求

4.8.7.1 电气系统应有完善的熔断保护功能，并要留有将来设备增加或临时添加较大功率设备的余地。

4.8.7.2 电缆采用双绞屏蔽电缆，通讯电缆线采用六类网线或专用通讯线。

4.8.7.3 接线规范、整齐，标志、标识等符合安全生产标准化要求。

4.8.7.4 试验器的电气控制系统应预留一定接口，供未来升级及功能扩展。

4.8.7.5 投标人应在投标文件中全面描述电气控制系统所采用的硬件解决方案和软件解决方案。硬件解决方案应描述系统的硬件框图、原理图和布置图，明确硬件设备的型号、技术指标、数量和布局；软件解决方案应描述软件名称、版本、功能。

4.8.7.6 投标人应在投标文件中展示本项目中所使用的各种控制柜的示例图片。

4.8.7.7 投标人应在投标文件中提供操纵台的初步设计方案，包括工位数量、工位的具体功能及任务分工，并附上实例图片。投标人应在关键设计阶段锁定上述信息，并给出详细的操作台配置要求（如柜体布局、尺寸、材质、颜色等）。

4.8.7.8 投标人应在投标文件中提供PLC的架构、品牌和型号，PLC采用成熟品牌，具有类似的使用业绩；

4.8.7.9 投标人应在投标文件中详细描述电气控制系统的主要硬件的型号、规格、厂家；

4.8.7.10 可编程控制器的系统软件具有升级版本时，应及时通知招标人。

4.9 视频监视系统

视频监控系统用于监控试验件和试验平台设备运转情况，配置包括9台高清网络摄像头、1台27吋显示屏幕（工作站用）、2台70寸显示屏幕（1台显示视屏信号、1台测试性能参数、曲线），30 TB监控级硬盘，1台硬盘录像机和附件。

4.9.1 视频监视系统功能要求

4.9.1.1 所有视频信号进入硬盘录像机进行处理、储存；

4.9.1.2 预留红外摄像机一台；

4.9.1.3 监视系统具有后续扩充摄像机接入的能力；

4.9.1.4 通话功能；

4.9.1.5 摄像头及云台应能够旋转，焦距、白平衡可以调节。

4.9.2 视频监视系统主要技术指标要求

4.9.2.1 支持2560 × 1440 @ 30 fps高清画面输出，30倍光学变倍（焦距5.9 ~ 177 mm可调）、16倍数字变倍；

4.9.2.2 数字摄像头像素不低于400万，采用网络传输视频信号。9台摄像机的安装位置为：试验间6台（其中4台用于监控试验件，2台用于监控试验间全局），1台安装在操纵间，1台安装在电气间，1台安装在管道阀门间（防爆）；

4.9.2.3 配置30TB监控级硬盘，能满足9路视频信号（25帧/路/秒）存储720小时以上。

4.9.3 视频监视系统其它设计要求

4.9.3.1 现场监控摄像机信号通过网络交换机信息交互至NVR录像机进行存储。网络交换机可对现场一体化固定式摄像机、网络键盘等设备进行供电，同时外接设备也可通过交换机读取网络视频图像；

4.9.3.2 网络控制键盘可直接通过网络交换机，对所有摄像机进行相应控制，并对拼接屏控制器进行相应控制，进行相应现场工控机显示画面与监控摄像机显示画面进行拼接输出到显示大屏上；

4.9.3.3 网络键盘可以分别控制摄像机信息画面选取或画面设置，并且网络键盘可以任意控制调配拼接屏上显示信息；

4.9.3.4 所有设备不带无线功能或拆除无线功能；

4.9.3.5 摄像机用于监视试验间、操纵间、电气间、管道阀门间（防爆）；网络交换机、硬盘录像机、液晶显示器及其它主要附件均布置在操纵间的操纵台上，便于试验人员对监控系统进行操作和视频监视；

4.9.3.6 各云台运转平稳可靠，无卡塞和打滑现象；视频显示清晰、色彩真实，图像无抖动和干扰；

4.9.3.7 硬盘录像机采用正版中文操作系统。软件的人机界面良好，便于操作人员短时间内即能学会使用。具有全方位云台、镜头控制功能，可分别设定每路摄像机不同参数。系统扩充性良好，软、硬件均可升级；

4.9.3.8 硬盘录像机主机为目前主流配置，9路视频图像信号可以实时显示、实时录制、实时回放，能进行多画面分割、视频切换、硬盘录像、智能回放及资料备份等；

4.9.3.9 摄像机、网络交换机、云台和硬盘录像机具有较高的可靠性。

4.10 试验段

试验段主要由前过渡段、前测量段、燃烧室试验件（含火焰筒、喷嘴、电嘴、点火装置和点火线缆、内外机匣等）、后测量段、后过渡段等组成，如下图。

试验段由甲方负责，但试验段的布局和配套以及与其他系统结合等需要供应商充分考虑。

4.10.1 试验段功能要求

4.10.1.1 模拟或模化真实燃烧室结构和试验条件；

4.10.1.2 获取燃烧室进出口参数，布置传感器测量；

4.10.1.3 满足燃烧室进口截面温度和压力的测量要求；

4.10.1.4 获取燃烧室内部流场和参数，布置传感器和开设光学观察窗口测量。

4.10.2 试验段主要技术指标要求

4.10.2.1 进口段按压力为1.0 MPa（②号台位）和3.0 MPa（①号台位）、温度为700 ℃设计，出口段按压力为1.0 MPa（②号台位）和3.0 MPa（①号台位）、温度为1700 ℃设计；

▲4.10.2.2 最大轴向空间 ≮ 2.5 m，设置排气段进口轴向位置可调。

4.10.3 试验段其它设计要求

4.10.3.1 提供不同长度规格的圆管转接段，用于在不同长度试验段安装情况下补全剩余空间；

4.10.3.2 试验台调试由投标方负责；

▲4.10.3.3 冷态联合调试时，投标人需要提供调台件；

▲4.10.3.4 热态联合验收时，供应商需借用一套燃烧室试验段安装到试验台位上实现燃烧条件下的系统验收；

4.10.3.5 试验段提供足够强度的支承平台，用于支撑燃烧试验件，支撑平台台面具有耐高温，平台高度可调；

4.10.3.6 试验段两侧留有足够的空间用于光学测量设备和燃气测量设备的布置；

4.10.3.7 燃油、冷却水、测控等系统的接口布置到试验件附近，方便安装；

4.10.3.8 试验段满足《航空燃气涡轮发动机燃烧室性能试验方法》（HB 7485-2012）要求；

3.10.3.9 提供基本的传感器，用于验收；

4.10.3.10 满足发动机燃烧室全环试验件安装要求，可方便更换试验件。

4.11 燃气分析系统

燃气分析系统根据不同的测试内容，可分为排放测试分析系统和燃气分析测温系统。燃气分析系统由燃气分析仪、取样耙、取样选择器、预处理系统、采集与控制系统及其配套水、电、线缆、桥架构成。

燃气分析系统包括燃烧室排气成分测量系统和燃烧室排气冒烟测量系统，分析后的样气需排入消音塔。

4.11.1 功能要求

4.11.1.1 排放测试分析系统主要用于燃烧效率和气态污染物排放测试；

4.11.1.2 燃气分析测温系统主要用于燃烧室温度场测量；

4.11.1.3 具有冒烟测量功能；

4.11.1.4 系统中气体分析仪具有自我诊断功能；

4.11.1.5 气体成分测量和冒烟测量能同时进行。

4.11.2 主要指标要求

★4.11.2.1 燃气分析系统用于燃烧效率测量和燃烧尾气成分分析，需要包含CO、CO2、H2O、NO/NO2、UHC、O2等分析仪以及冒烟测试台；

▲4.11.2.2 取样压力为常压 ~ 3.0 MPa （①号台位）和常压 ~ 1.2 MPa（②号台位），取样温度为常温 ~ 1700 ℃；

★4.11.2.3 气体成分测量精度优于1%；

★4.11.2.4 单点采样传输时间不大于10 秒；

▲4.11.2.5 系统响应时间（含气体成分响应时间和样气的传输时间） ≯ 10 s（复合电伴热保温管按长度20 m计算）；

4.11.2.6 燃气分析系统数据与稳态测量系统通讯；

4.11.3 排气成分测量系统

4.11.3.1 成分测量系统为在线燃气成分测量设备，用于燃烧室排气成分浓度的测量，需按ICAO标准配置。

4.11.3.2 硬件技术要求及指标

4.11.3.2.1 气体分析仪：主要由CO分析仪、CO2分析仪、O2分析仪、H2O分析仪、NOx分析仪和UHC分析仪组成，其技术参数详见表2。

表2 气体分析仪技术参数

| 序号 | 名称 | 量程 | 精度 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双通道（CO、CO2）分析仪 | CO：0 ~ 2500 ppm CO2：0% ~ 10% | CO：< 100 ppm ± 2% FS 100~2500 ppm ± 1% FS CO2： < 2% ± 1 % FS （2% ~ 6%） ± 1% FS （6% ~ 10%） ± 1% FS | 1 |
| 2 | UHC分析仪 | 0 ~ 5000 ppmC | < 10 ppmC ± 5% FS 10 ~ 100 ppmC ±2% FS 100 ~ 5000 ppmC ±1% FS | 1 |
| 3 | NOX分析仪 | NO：0 ~ 1000 ppm NOX（NO、NOX总浓度）：（0 ~ 1000）ppm | < 200ppm ± 1% FS 200 ~ 1000 ppm ± 1% FS | 1 |
| 4 | O2分析仪 | （0 ~ 25）% | ± 1% FS | 1 |
| 5 | H2O分析仪 | 露点温度 -60 ℃ ~ 60 ℃ | ± 0.3 ℃ | 1 |

4.11.3.2.2 机柜：机柜用于集成安装气体分析仪和样气预处理系统等，并配置空气、氮气接口和排气接口（G1/2外螺纹接口），可移动。

4.11.3.2.3 样气预处理系统：主要含燃气取样探针、复合电伴热保温管、燃气流量、温度及压力测量调节装置，无油真空泵，电磁阀，可编程控制器（PLC），过滤装置等，控制样气按要求进入各分析仪。

4.11.3.3 软件技术要求

4.11.3.3.1 能实现快速自动采样，在线测量多种成分的浓度（包括CO、CO2、NOx、O2、H2O、UHC等多种气体），通过集成相应程序可实时计算出燃烧效率和余气系数等性能参数，易于操作使用。

4.11.3.3.2 能通过网络实时与测试、控制系统通讯。

4.11.4 冒烟测量系统

4.11.4.1 冒烟测量系统用来测量评估燃烧室排气的碳烟颗粒浓度，可得出对应试验状态的燃烧室的排气烟度。该系统需根据ICAO相关标准配置，主要由取样探头、取样管路、阀门、滤纸夹头、标准滤纸、真空抽气泵、浮子流量计、温度和压力测量装置、反射率计等组成。其主要要求如下：

4.11.4.2 取样管路材料为不锈钢（或铜材及碳基聚四氟乙烯），内径为4 ~ 8.5 mm，管路需进行保温，温度控制在60 ℃ ~ 175 ℃之间，从取样探头出口到滤纸夹头进口的长度不超过25 m。

4.11.4.3 所有阀门、滤纸夹头采用耐腐蚀材质制造，滤纸夹头尺寸按相关标准设计。

4.11.5 其他要求

4.11.5.1 燃气分析系统设置独立的预处理控制、采集、分析功能，须配套提供软硬件，具备独立运行能力。

4.11.5.2 预处理系统布置在试验段旁，燃气分析仪布置根据试验件空间布置合理位置，整体可移动。

4.11.5.3 提供燃气分析远程操作功能，数据可以在燃气分析系统和操控间电脑存储和显示，以及远程选择仪器量程，远程设定仪器零点和灵敏度，远程切换零气和标气进入仪器，远程校准仪器零点和灵敏度点灯功能。

4.11.5.4 燃气分析系统桥架、电缆、供电采取合理的屏蔽和接地措施，避免外界信号干扰，其中取样管设置单独桥架。

4.11.5.5 提供测试段引出样气装置，通过控制系统控制样气切换，样气进入取样选择器后进行样气预处理，经过预处理的样气进入燃气分析仪进行测量；定期对取样管路进行反吹，反吹气不允许进入燃气分析仪内。

4.11.5.6 气体成分分析仪和其它测试仪器仪表灯计量校准要求提供法定计量机构的设备检定证书。

4.11.5.7 系统应可放置在环境条件较为恶劣（如噪音大、振动大）的环境中，系统应具有必要的保护措施，以保证各仪器设备的长期正常安全工作（连续工作时间不低于10小时）。

4.11.5.8 燃气分析预处理系统抗震性强，适合于实验室、中试、以及现场检测；

4.11.5.9 可靠性高寿命长，设计燃气分析预处理系统时应注意其工作可靠性，确保质保期内系统每累计使用100小时，期间出现的故障不应超过5次。

4.11.5.10 需要考虑燃气及分系统和标定系统的在试验间的布局，便于后期使用和维护。

4.12 气相场速度测试系统

气相场速度测试系统是燃烧室性能试验台必备的光学测量专用设备之一，采用层析立体重构和体自标定技术，利用 3D 互相关 3D-3C 矢量场的瞬时记录方法，实现立体空间速度场的测量和瞬态压力场及平均压力场的测量，用于燃烧室流头部流场结构研究和燃烧室性能分析和验证。

硬件组成：

1）系统采集器            3套

2）脉冲激光器及附件      1套

3）采集器导轨支架        2套

4）立体相机支架适配器    3套

5）系统控制器            1套

6）可编程同步控制器      1套

7）大口径体光源成形器    1套

8）紫外片光成形器        1个

9）激光光导臂            1套

10）立体标定板           1个

11）示踪粒子发生器       1套

软件包含1套系统软件平台、1套PIV软件包、1套3D3C TOMO立体PIV软件包和1套PIV求压力软件模块等。

4.12.1 功能要求

4.12.1.1 对燃烧平面速度场（包含速度和加速度）进行测量。

4.12.1.2 对燃烧三维速度场（包含速度和加速度）进行测量。

4.12.1.3 根据PIV结果求得平均压力场结果。

4.12.2 硬件技术要求及指标

4.12.2.1 采集器

▲4.12.2.1.1 灰度级别：12 bit

▲4.12.2.1.2 分辨率：4080 × 2984像素

★4.12.2.1.3 最小帧隔：300 ns

★4.12.2.1.4 满像素拍摄频率：41 Hz @12 bit，61 Hz @ 8 bit；

4.12.2.1.5 芯片尺寸：不小于11 mm × 8 mm

★4.12.2.1.6 最大量子效率 ~ 70%

4.12.2.1.7 接口：C 口，并带有 F口适配器

4.12.2.1.8 数据接口：CoaXPress-12，包括 10 米高清 BNC 电缆

4.12.2.1.9 采集器附件

4.12.2.1.9.1 每个相机配备一套

4.12.2.1.9.2 采集器滤光片：适用波长532 nm，带宽：± 5 nm；

4.12.2.1.9.3 采集器镜头：焦距50 mm，F数1.8。

4.12.2.2 可编程同步控制器：

4.12.2.2.1 具有成像同步控制功能、允许生成具有高精度定时的复杂脉冲模式；具备高频控制功能；

★4.12.2.2.2 使用系统软件平台进行控制。

4.12.2.2.3 支持用户根据实验需要进行编程，支持多个用户根据不同的实验条件编辑不同的时序控制程序，并支持存储以备下次实验调用；

4.12.2.2.4 具不少于8 路外触发通道，不少于2路模拟信号输出端口，不少于1路参考通道，支持模拟信号触发。同步器输入/输出信号为可编程TTL电平，端子间时间抖动不大于50 ps；

4.12.2.2.5 具备内同步、内触发、外同步、外触发、外部门控的工作模式。 对相机和接口板的触发信号，提供外同步信号输出以同步其他外部设备。

4.12.2.2.6 可以生成复杂的脉冲模式，可实现高速系统的同步，包括PIV应用的第一帧和第二帧的非模糊定义；支持提供内部或外部图像触发器；支持高速摄像机的高速同步控制；

4.12.2.2.7 外置工作模式，接口为USB 3.0。

4.12.2.3 脉冲激光器及附件：

4.12.2.3.1 系统双脉冲激光光源

4.12.2.3.2 波长532 nm

4.12.2.3.3 单脉冲能量380 mJ @ 10 Hz × 2

4.12.2.3.4 最大重复频率10 Hz × 2

4.12.2.3.5 集成风冷功能，无需外部水冷。

4.12.2.4 采集器导轨支架：采集器导轨支架长度：1000 mm， 包含两个最大承重为12 kg的相机云台。

★4.12.2.5 立体相机支架适配器：

4.12.2.5.1 在调节过程中保持视场中心位置不变；

4.12.2.5.2 安装方向自由：水平或垂直；

4.12.2.5.3 调节角度：0 ~ 20度。

4.12.2.6 系统控制器（高性能系统工作站）：

4.12.2.6.1 系统版本不低于Win. 10

4.12.2.6.2 处理器不小于10核

4.12.2.6.3 内存不小于32 GB、2933 MHz

4.12.2.6.4 显存不小于2 G

4.12.2.6.5 不小于512 GB固态硬盘，不小于6.9 TB硬盘，图片数据传输速率不小于2 GB/s。

4.12.2.7 大口径体光源成形器：

4.12.2.7.1 输入口口径10 mm × 50 mm

4.12.2.7.2 输出体光放大倍率为5倍和8倍

4.12.2.7.3 最大输出体光口径：100 × 50 mm²。

4.12.2.8 紫外片光成形器：

4.12.2.8.1 片光厚度及工作距离连续可调，工作距离0.3 ~ 2 m连续可调

4.12.2.8.2 适用波长范围为266 ~ 532 nm

4.12.2.8.3 片光张角3°、10°和20°。

4.12.2.9 激光光导臂：

4.12.2.9.1 有效光程不小于1.8 m，7关节，有效净孔径15 mm

4.12.2.9.2 适用波长为532 nm、527 nm和266 nm；

4.12.2.9.3 532 nm 和 266 nm激光通过率 ≥ 90%；

4.12.2.9.4 包含安装片光源接口部件，包含用于放置激光器和连接激光光导臂的导轨支架。

4.12.2.10 立体标定板：

4.12.2.10.1 尺寸： 106 mm × 106 mm

4.12.2.10.2 点间距：10 mm

4.12.2.10.3 点直径：2.2 mm

★4.12.2.10.4 双平面之间间距：2 mm。

4.12.2.11 示踪粒子发生器

4.12.2.11.1 最大压力：20 bar

4.12.2.11.2 最小流量：3600 L/ h

4.12.2.11.3 粒子库：8000 ml，进口：male 7.2，出口：6 mm；

4.12.2.11.4 示踪粒子TiO2：比重 为3.9 ~ 4.2 g/ccm，重量：2 kg。

4.12.3 软件技术要求

4.12.3.1 提供系统软件平台，提供子软件包和功能模块，包含PIV软件包、3D3C TOMO立体PIV软件包和PIV求压力软件模块。

4.12.3.2 系统软件平台：

4.12.3.2.1 基于64位的Win.10平台下的应用软件包，支持相机图像的记录、分析、处理与显示。

4.12.3.2.2 软件预留外部接口，提供完整的编程语言，对用户开放，用户可以自行将自行定义编程的算法嵌入到系统中。硬件控制和数据处理都可在同一个集成软件平台上完成；

4.12.3.2.3 具有较丰富的常规图像处理功能，具有线性和非线性畸变校正功能强大的图像缝合功能，适用于更大视场的速度场分析。自适应掩模定义功能，不用手动设定，软件进行批处理，只需一次定义，特别适用于水中空化现象；

★4.12.3.2.4 实时显示采样的图象数据，在线显示方向矢量场，实时显示查问域及其相关峰值；

4.12.3.2.5 具有图像前处理功能，具有图像畸变校正功能，图像binning功能，图像masking功能，高斯和拉普拉斯图像滤波；

4.12.3.2.6 自适应互相关PIV算法，支持根据粒子浓度自动判断网格大小，根据速度梯度自动对网格变形，根据收敛性自动对未收敛矢量迭代。

★4.12.3.2.7 无需借助第三方软件即可3维动画显示及生成硬件连接示意图；

★4.12.3.2.8 具有模拟粒子图像生成，粒子浓度估算器粒子大小估算器、跨帧时间估算、灰度范围、对焦清晰度实时显示等功能；

4.12.3.3 PIV软件包：

4.12.3.3.1 二维PIV子软件：能实现高分辨率PIV分析、二阶相关计算（有FFT相关算法）、可变形问讯域技术；

4.12.3.3.2 三维PIV子软件：具有自标定功能，系统能自动测量出片光源与标定板之间的偏离并能进行自动修正；

4.12.3.3.3 包含PIV不确定度定量分析（UQ）功能（avg，stdev，TKE，......）使实验结果的可靠性和准确性具有定量的数据参考；

4.12.3.3.4 具有自适应PIV分析功能：自动根据流场信号和速度梯度性质自动划分问讯域，自动适应粒子数密度及梯度信息划分问询域，可以应用于非定常流场分析；

4.12.3.3.5 大涡模拟分解，可以在速度矢量场结果中进一步计算，将其中的大涡及小涡进一步分解；

★4.12.3.3.6 具有时间超级采样（Time Super Sampling）算法；根据扩散模型而不是算数平均差值，将高速PIV测量系统的时间分辨率等效提高5-10倍。

4.12.3.4 3D3C TOMO立体PIV软件包：

4.12.3.4.1 基于2D2C 和2D3C PIV软件升级；

4.12.3.4.2 能够完成流场高密度粒子图像重构及体三维速度场测量，具有体自标定功能；

★4.12.3.4.3 具有MTE和SMTE （ 同时运动追踪增强Simultaneous Motion Tracking Enhancement） 重构算法；支持3D粒子场重构，配有MinLOS快速重构算法，SMART高精度重构算法及SMART-MTE高浓度重构算法。

4.12.3.4.4 通过估算粒子运动的时间演化历史信息，有效抑制层析粒子重构中的幽灵粒子；

★4.12.3.4.5 采用体互相关处理算法获得真正的高空间分辨率3D3C 立体层析Tomo-PIV速度矢量场；

4.12.3.4.6 具有体自标定算法。双面4基准面标定板在测量空间中，无需移动标定板位置、只需在一个位置拍照即可完成标定。

★4.12.3.4.7 Tomo PIV具备无缝升级基于迭代粒子重构的Shake The Box的能力。

4.12.3.5 PIV求压力软件模块：

4.12.3.5.1 根据PIV结果求得平均压力场结果。

4.12.4 其它要求

4.12.4.1 为满足配合燃烧及燃油喷雾测试系统使用，以及考虑后期设备升级，气相场速度测试系统组成部件和燃烧及燃油喷雾测试系统组成组件需要全部采用同一品牌。

4.12.4.2 能够通过远程实现控制和数据获取。

4.12.4.3 光学测量设备和整个光路需要考虑减小外界振动等影响措施。

4.12.4.4 对光学测量设备进行保护。

4.13 燃烧及燃油喷雾测试系统

喷雾场测试系统为燃烧室性能试验台必备的光学测量专用设备，由四个模块组成，分别为LIF模块、Spray模块、SLIPI模块以及阴影法测粒径模块。

硬件组成：

1）脉冲激光器及附件            1套

2）染料激光器及附件           1套

3）激光能量监测器             1套

4）像增强器                   1套

5）紫外镜头及附件             1套

6）片状光源准直部件           1套

7）长距离显微镜及模块组件     1套

8）阴影法测粒径标定组件       1套

9）高效率匀光器等硬件         1套

10）滤光片（OH-LIF、CH-LIF、NO-LIF滤光片各1片）

软件由1套LIF软件模块、1套结构性激光照明平面成像模块、1套喷雾几何参量测试模块、1套喷雾全场粒径分布（D32）测量软件和1套粒径软件模块等组成，部分硬件和软件与气相场速度测试系统共用。

4.13.1 功能要求

4.13.1.1 具备平面激光诱导荧光功能，对燃烧自由基的浓度进行测试。

4.13.1.2 对燃油燃烧器、发动机喷雾（航空煤油）、燃气涡轮机等非接触式测量，实现对喷雾的破裂、雾化、蒸发与混合进行测试。

4.13.1.3 测量全场液滴粒径分布。

4.13.2 硬件技术要求及指标

4.13.2.1 脉冲激光器及附件

4.13.2.1.1 ND：YAG激光器光源

4.13.2.1.2 波长532 nm、355 nm和266 nm

4.13.2.1.3 最大单脉冲能量不低于430 mJ @ 532 nm、230 mJ @ 355 nm、90 mJ @ 266 nm

4.13.2.1.4 最大重复频率10 Hz

4.13.2.1.5 光斑直径 ~10 mm

4.13.2.1.6 激光器附件包含配套激光器能量计1套

4.13.2.1.7 包含导轨支架1根，包含安装支座

4.13.2.2 激光能量监测器：

4.13.2.2.1 激光能量监测器控制方式为PLIF系统软件平台控制。

★4.13.2.2.2 可以和系统中的激光器进行同步、在线式测量并将测量的激光器脉冲能量并自动记录到LIF软件中，激光器输出能量数值同步传输给PLIF系统数据采集系统，并在系统软件中对激光器输出能量的起伏进行实时记录和修正；

4.13.2.2.3 最高工作频率200 Hz

4.13.2.2.4 适用波长范围为249 ~ 900 nm

4.13.2.2.5 重复性优于99%

4.13.2.2.6 动态范围优于1：500

4.13.2.2.7 接口为USB

4.13.2.3 染料激光器及附件：

4.13.2.3.1 包含倍频模块、全息光栅分光模块、光路传输系统、染料光路及泵浦光路；

4.13.2.3.2 控制方式：PLIF系统软件平台进行控制；

4.13.2.3.3 包含集成于PLIF软件平台中的染料激光器波长调谐软件模块；

★4.13.2.3.4 包含双波长泵浦模块，可接受532 nm和355 nm泵浦波长激光的泵浦；

4.13.2.3.5 输出光束直径：3 ~ 6 mm；

4.13.2.3.6 泵浦光路：包含具备安全防护和杂散光抑制的光路保护系统、精密可调镜架、不少于2个配套200 mm导轨、不少于2个532 nm和355 nm高反射镜；

4.13.2.3.7 光路传输系统：包含带安全防护和杂散光抑制的光路保护系统、精密可调镜架、不少于2个配套500 mm导轨、不少于3个棱镜；

★4.13.2.3.8 系统软件能够自动寻找并锁定激发峰值波长。能够通过软件自动设置和执行染料激光器的波长扫描，同时监测所激发OH荧光的强度，实时测出OH自由基的激发谱。

4.13.2.4 像增强器：

4.13.2.4.1 含整套和相机耦合的附件；

4.13.2.4.2 图像采集器独立于相机，和相机自由组合，以便于根据不同测量对以便于根据不同测量对象信号的强弱的差别自定义是否耦合像增强器；

4.13.2.4.3 有效孔径大小25 mm；

4.13.2.4.4 S20光电阴极，光谱范围200 ~ 900 nm，P43磷光板；

4.13.2.4.5 最小门宽：55 ns；

4.13.2.4.6 输入窗口材质：石英；

★4.13.2.4.7 透镜耦合形式：1：1耦合；

4.13.2.4.8 最大重复频率：2 kHz；

4.13.2.4.9 门控分辨率：5 ns；

4.13.2.4.10 曝光时间55 ns ~ 80 ms；

4.13.2.4.11 延迟 60 ns ~ 80 ms。

4.13.2.5 紫外镜头及附件：

4.13.2.5.1 紫外相机镜头 85 mm

4.13.2.5.2 F数：2.8 ~ 32

4.13.2.5.3 适用波长范围200 ~ 1000 nm

4.13.2.5.4 优化波段220 ~ 450 nm

4.13.2.5.5 分辨率65 LP/mm

★4.13.2.5.6 像面直径：> 25 mm

4.13.2.6 LIF滤光片：包含OH-LIF，CH-LIF，NO-LIF滤光片各1片。

4.13.2.7 片状光源准直部件：用于和发散的紫外光片成型部件配合使用产生准直的片状薄光带。可使片光的高度为20 mm；准直宽度大约是光束直径的八倍。最大宽度50毫米。

4.13.2.8长距离显微镜：

4.13.2.8.1 工作距离范围不低于56 ~ 170 cm

4.13.2.8.2 最大视场不小于1 cm×1 cm

4.13.2.8.3 净孔径89 mm

4.13.2.8.4 放大倍率为像平面处12倍放大

4.13.2.8.5 长距离显微镜带适配器光标板

4.13.2.8.6 包含1.5×和2× Barlow lenses（巴洛透镜）和0.9×正透镜。

4.13.2.9 模块组件：相机及长距离显微镜支架，激光光源及匀光器支架。

4.13.2.10阴影法测粒径景深标定组件：

★4.13.2.10.1 包含软件自动景深标定功能：电动控制的微动平台行程100mm，绝对精度10微米，重复定位精度3微米，通过RS232接口和系统控制器进行连接；

4.13.2.10.2 具有滑轨支架，长度575 mm。用于精确的调节标定板相对于测试对象的位置；

4.13.2.10.3 标定板尺寸：50 mm × 50 mm × 1.5 mm；

★4.13.2.10.4 标定板有四个标定区域；

4.13.2.10.5 单点直径：10 μm ~ 2 mm；

4.13.2.10.6 点间距：70 μm ~ 10 mm；

4.13.2.10.7 整个标定具有四个标定区域，每个标定区域。

★4.13.2.11 高效率匀光器：

4.13.2.11.1 适用波长范围：550 ~ 600 nm；

4.13.2.11.2 孔径120 mm。

4.13.3 软件技术要求

4.13.3.1 LIF软件模块：

★4.13.3.1.1 软件模块：

4.13.3.1.1.1 激光诱导荧光软件模块，根据测量的校准函数将采集器测到的灰度信号转换为浓度信号；

4.13.3.1.1.2 双色-LIF软件模块，即LIF测温校准软件模块，精确的比率法用于根据测量的校准函数确定温度分布；

4.13.3.1.1.3 波长调谐模块；

4.13.3.1.1.4 吸收矫正模块。

★4.13.3.1.2 系统软件能够自动寻找并锁定分子辐射跃迁激发峰值波长。系统能够通过软件自动设置和执行染料激光器的波长扫描，同时监测所激发的荧光的强度，实时测出自由基的激发谱；

4.13.3.1.3 该系统中所配备的同步测量激光器的激光能量起伏修正（需要配置在线脉冲能量监视器）；

★4.13.3.1.4 被测对象对激光能量的吸收修正，倾斜拍摄修正等功能；

4.13.3.1.5 可升级双线原子测温PLIF功能。

4.13.3.2 结构性激光照明平面成像：

★4.13.3.2.1 利用空间调制的激光片和特殊的图像处理技术，以减少致密喷雾中多重散射的影响清晰的呈现喷雾内部结构，进而呈现传统的平面激光成像时隐藏的喷雾结构；

4.13.3.2.2 改善平面液滴尺寸（DIF / Mie的D32）的结果质量，可用于瞬时成像。实现光的自动记录和校准、包括用于评估的过滤和处理功能；

4.13.3.2.3 配套硬件：用于生成空间调制的结构化激光照明光学模块，适用于单脉冲激光光源。

4.13.3.3 喷雾几何参量测试模块：喷雾几何径向、轴向或径向分布图像、贯穿度、喷雾锥角，对称性。

4.13.3.4 喷雾全场粒径分布（D32）测量软件：

4.13.3.4.1 软件模块：喷雾LIF信号（体积相关）与Mie信号（与表面积成正比）的比值产生的Sauter平均直径（SMD）或D32来表示全场液滴粒径分布；

4.13.3.4.2 滤光片组：含激发波长为266nm和 355nm的滤光片组各一套。

4.13.3.5 粒径软件模块：对喷雾液滴测量的时间、空间分辨率，视场大小，速度测量范围、粒子尺寸（d）、位置（x, y, z）、形状（偏心距）、统计表/柱状图（D21, D32, DV50）、速度（Vx, Vy）及密度信息、质量流量。

4.13.4 其他要求

4.13.4.1 为满足配合气相场速度测试系统使用，以及考虑后期设备升级，燃烧及燃油喷雾测试系统的组成部件需要全部与气相场速度测试系统采用同一品牌。

4.13.4.2 提供测试系统所需环境条件。

4.13.4.3 能够通过远程实现控制和数据获取。

4.13.4.4 对光学测量设备和整个光路开展减小外界振动等影响措施。

4.13.4.5 供应商提供光学平台。

4.13.4.6 对光学测量设备进行保护。

4.14 其他技术要求

4.14.1 调试验收要求

4.14.1.1 供应商编制调试大纲，甲方配合提供调试技术要求；

4.14.1.2 调试过程由供应方负责；

4.14.1.3 冷态调试由供应方提供调台件；

4.14.1.4 热态调试由供应方借用一个燃烧室试验段，用于燃烧试验调试；

4.14.1.5 分阶段审查，对设计方案、设备施工图、采购、调试和验收分别开展审查，对关键系统和设备开展专项审查。

4.14.2 交付物

试验台根据不同阶段至少提供以下（不限）交付物：

4.14.2.1 方案设计报告；

4.14.2.2 工艺原理图；

4.14.2.3 设备布局图；

4.14.2.4 电气及测控框架图；

4.14.2.5 试验台接口界面；

4.14.2.6 管道施工图；

4.14.2.7 电气及测控施工图；

4.14.2.8 试验台接口文件；

4.14.2.9 主要的采购信息；

4.14.2.10 试验台方案设计说明书；

4.14.2.11 试验台总体布置图和接口图；

4.14.2.12试验台调试大纲；

4.14.2.13 测试仪器和传感器等标定文件；

4.14.2.14 试验台验收报告；

4.14.2.15 试验台操作规程；

4.14.2.16 试验台使用维护说明书；

4.14.2.17 烟气分析系统使用说明和维护说明书；

4.14.2.18 光学测量设备使用和维护说明书；

4.14.2.19 安全注意事项和保护措施；

4.14.2.20 软件测试报告；

4.14.2.21 软件使用手册；

4.14.2.22 软件安装光盘；

4.14.2.23 设备操作使用说明书；

4.14.2.24 试验台日常备件清单；

4.14.2.25 测试系统精度分析。

### 5. 售后服务和培训

5.1合同货物整体质量保证期为验收合格之日起 12 个月。如果对合同货物中关键部件的质量保证期有特殊要求的，双方可以在补充条款中约定。

5.2免费提供原厂技术人员对采购人的操作技术培训和相关技术资料。培训时间不少于 7 天。

5.3供货方应为质量保证期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。供货方应在收到采购人通知后24小时内作出响应，如需供货方到合同货物现场，供货方应在收到采购人通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同货物的故障（重大故障除外）。如果供货方未在上述时间内作出响应，则采购人有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同货物的故障，供货方应承担由此发生的全部费用。

5.4供货方在质量保证期内应对设备进行定期巡检。

5.5供货方除提供免费的保质期维修服务外，还应提供终身维修服务、技术支持及备件供应。

5.6在测试系统首次校准的过程中，应对采购人的至少3名人员提供校准培训。在该培训完成后，应能使采购人的技术人员独立诊断问题，使用数据采集系统软件进行周期确认和信号校准，以及其它一般的维护工作。

5.7在试验设备的现场调试过程中，供货方应当至少为采购人的4位人员提供整套设备的操作和维护培训。培训完成后，应能使采购人能够熟练使用、操作和维护整套试验设备。

5.8各光学测量设备需提供现场培训，培训时间不少于3天，培训包含：使用注意事项、维护方法、数据优化技巧及方法等。

5.9供货方应提供整套设备一年所必须的消耗件、易损件、备件，且质保期内损耗的易损件、备件应由卖方免费足额补齐。

5.10供货方须提供完整的备件清单，包括名称、用途说明、安装位置、备件数量和当前价格清单。其中标准件应提供生产厂家及采购渠道，非标件应提供加工图纸。

### 6. 执行的相关标准

整个项目需要符合中国国家标准和北京地区标准。试验台的设计和建设至少满足或优于且不限于下面列出的规范和标准的最新版本的要求，如果几种规范和标准适用于同一情况，则遵循最为严格的规范。若本招标技术要求与其它技术要求或标准有所冲突，则应向招标人咨询并由其书面确认后才能开展工作。

GBZT 189.8 - 2007工作场所物理因素测量噪声

GB/T 3222.1 - 2006 声学环境噪音的描述、测量与评价第1部分：基本参量与评价方法

GB/T 14549 电能质量-公用电网谐波

GB/T 14525 波纹金属软管通用技术条件

GB/T 20801.3 - 2006 压力管道规范

DA／T28 - 2018 建设项目档案管理规范

NB/T 47042 - 2014 卧式容器

GB 150.1~150.4 - 2011 压力容器

GB 7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB 12348 - 2008 工业企业厂界环境噪声排放标准

DB11/ 501 大气污染物综合排放标准

GB16297 大气污染物综合排放标准

GB 50052 - 2009 供配电系统设计规范

GB 50054 - 2011 低压配电设计规范

GB 50055 - 1993 通用用电设备配电设计规范

GB50116 - 2013 火灾自动报警系统设计规范

GB 50126 工业设备及管道绝热工程施工规范

GB 50235 - 2010 工业金属管道工程施工及验收规范

GB 50236 - 2011 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范

GB 50264 - 2013 工业设备及管道绝热工程设计规范

GB 50311 - 2016 综合布线系统工程设计规范

GB 50316 - 2005 工业金属管道设计规范

GB 50348 - 2004 安全防范工程技术规范

GB 50395 - 2007 视频安防监控系统工程设计规范

GB 50683 - 2011 现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范

GJB 242 - 1987 航空涡轮螺桨和涡轮轴发动机通用规范

GJB 5543 - 2006 航空发动机地面试车台通用要求

HBJ 3 - 1998 航空工业工程建设设计规程

HB 6116 航空燃气涡轮发动机排气冒烟测量规范

HB 6117 航空燃气涡轮发动机气态污染物的连续取样及测量程序规范

HB 7485 - 2012 航空燃气涡轮发动机燃烧室性能试验方法

HB 20264 - 2016 航空燃气涡轮发动机燃烧室点火与熄火试验方法

HB 20317 -2016航空燃气涡轮发动机燃烧室流阻特性及流量分配试验方法

HB 20352 - 2016 航空燃气涡轮发动机主燃烧室出口温度场性能试验方法

# 第五章 评标办法及评分标准

## 一、资格审查

1、开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2、招标文件中资格证明文件中对格式有要求的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。

3、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合资格审查要求的，资格审查不合格，其投标无效。

4、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

5、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 2 | 授权委托书 | 法定代表人本人参与投标的需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人本人参与投标的，需提供法定代表人委托授权书 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 3 | 投标人资格声明 | 提供了符合招标文件要求的投标人资格声明。 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 4 | 制造商资格声明 | 只进口产品适用，其它产品不是必须提供 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 5 | 制造商授权书 | 第四章明确要求提供制造厂商授权的必须提供授权书（只进口产品适用），其它情况不是必须提供 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-5的证明文件。 3、本表序号7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件，格式见第七章投标文件格式 |
| 7 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章投标邀请 | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 8 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 9 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

## 二、符合性审查

1、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

3、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 2 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 3 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 4 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 5 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖 章的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第四章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 5）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

## 三、评标办法

（一）本项目采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。（每个评委按分包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一分包得分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）有关说明

1、价格扣除及加分项

（1）关于中小企业：

中小企业定义：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，全部工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，全部服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）关于监狱企业：

监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

（3）关于残疾人福利性单位：

残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

残疾人福利性单位视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）关于节能产品、环境标志产品：

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见评分办法附注2（如涉及）。

（5）以上具体内容详见本章评分办法附注。

（三）有关同品牌产品投标情况处理

（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等在本文件第四章《项目需求》中确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

（四）评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（五）评标结果的修改

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 四、评分标准

| 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 以符合招标文件要求的最低投标报价为基准价，基准价得满分30分，其它投标人的投标报价得分＝（评标基准价/该投标人的投标价格）×30。 在政府采购中，按照国家政策，给予小微企业、监狱企业、残疾人企业10%的投标价格扣除。 | 30 |
| 技术性能 | 综合考虑货物/系统的质量性能、技术指标、提供的证明材料等情况，符合招标文件全部要求的，得基本分15分； （1） 技术要求中，带“★”号标记的条款为强制要求，若不满足则投标无效；每有一个带“★”号标记的客观量化条款为正偏离加1分，最高加5分；不可量化的带“★”号标记的条款正偏离则不给予加分； （2） 带“▲”号标记的条款为重要指标，每有一个带“▲”号标记的条款为负偏离则扣1分；扣至0分为止； （3） 无标记条款为一般指标，每有一个无标记条款为负偏离则扣0.25分；扣至0分为止。 注：1.投标人需在技术规格偏离表中对项目需求二、技术规格中4.技术要求的所有内容进行点对点应答，应在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释。 2. 为方便评标，要求提供证明文件的，投标人应在证明材料中标识出对应参数指标所在位置，并在技术规格偏离表最后一列“说明”中写明相关证明文件的对应页码。 | 20 |
| 试验平台布局方案 | 投标人提供的试验平台设备空间布局科学、完整、合理，综合考虑了各系统和设备的操作空间和后期可拓展空间，考虑了烟气分析和光学等测量设备布置，考虑了后期试验过程出现的其它操作的空间需求，符合安全要求，整体布局简洁美观，满足人体工学设计，提供了详细的布局图纸和三维模型，得3分； 试验平台设计合理，考虑了大部分系统以及烟气分析和光学设备布置，对后期试验使用过程的空间需求有待改进，或欠缺一些非关键系统和设备的布局考虑，提供了布局图纸，得2分； 总体布局设计基本合理，考虑了部分设备和系统空间布局，缺乏部分关键设备或系统的布局，得1分； 试验平台布局设计不合理，或未提供相关内容的，得0分。 | 3 |
| 进气系统的设计方案 | 整个进气系统结构合理、能充分保证为燃烧室试验段提供符合一定压力、温度和流量等要求的洁净空气，有详细的增压机与整个进气系统的安装方案，得3分； 进气系统结构设计合理、能满足实际使用需求，具有安全保护措施，增压机与整个进气系统的安装方案较能满足实际需求，得2分； 进气系统设计方案存在部分关键性内容不详细或需进一步优化设计，或缺少增压机与整个进气系统的安装方案,得1分； 未提供相关内容的，得0分。 | 3 |
| 背压调节阀的结构方案 | 背压调节阀的结构设计科学合理、完全能满足实际使用需求，安全保护措施到位，精度完全能满足要求，得2分； 背压调节阀的结构设计合理、能满足实际使用需求，具有安全保护措施，精度可以满足要求，得1分； 背压调节阀的结构设计合理，具有安全保护措施，但某些关键性的内容设计需进一步优化设计，得0.5分； 未提供相关内容的，得0分。 | 2 |
| 废气处理方案 | 投标人提供的废气处理方案详细、合理，能充分保证排放污染物含量满足国家标准和北京市地方标准，得3分； 废气处理方案合理，能保证排放污染物含量满足国家标准和北京市地方标准，但存在部分非关键性内容不详细或需进一步优化设计，得2分； 解决方案存在部分关键性内容不详细或需进一步优化设计，得1分； 未提供相关内容的，得0分。 | 3 |
| 加温系统方案 | 投标人提供的加温系统方案（包括系统组成、加温器结构、加热元件形式、主要技术规格、主要部件材质、外形尺寸、重量、供电方案和控制方案以及加温系统使用调节方案等）详细、合理，完全能满足采购需求，能保证在高温高压工况下正常使用，得3分； 加温系统方案详细、合理，能满足采购需求，能保证在高温高压工况下正常使用，但存在部分非关键性内容缺失，得2分； 解决方案存在部分关键性内容缺失，得1分； 未提供相关内容的，得0分。 | 3 |
| 燃油系统方案 | 投标人提供的燃油系统（包括系统组成、技术规格、与两个试验台的配合）方案完整、准确、详细合理并具有先进性，满足实际使用需求，得2分； 解决方案详细、合理，能满足采购需求，但存在部分非关键性内容缺失，得1分； 解决方案存在部分关键性内容缺失，得0.5分； 相关内容较少，得0分。 | 2 |
| 冷却水系统方案 | 投标人提供的冷却水系统（包括系统组成、技术规格、与两个试验台）方案完整、准确、详细合理并具有先进性，满足实际使用需求，得2分； 解决方案详细、合理，能满足采购需求，但存在部分非关键性内容缺失，得1分； 解决方案存在部分关键性内容缺失，得0.5分； 相关内容较少，得0分。 | 2 |
| 电气控制系统解决方案 | 对投标人提供的电气控制系统解决方案（含所采用的硬件解决方案、软件解决方案、操控台方案、试验台保护措施、电气柜等布置）进行评审，方案详细合理，完全能满足实际使用需求，提供了详细的系统硬件框图、原理图和布置图，明确硬件设备的型号、技术指标、数量和布局以及软件名称、版本、功能等，得3分； 解决方案详细、合理，能满足采购需求，但存在部分非关键性内容缺失，得2分； 解决方案存在部分关键性内容缺失，得1分； 未提供相关内容的，得0分。 | 3 |
| 燃气分析系统方案 | 投标人提供的燃气分析系统（包括系统组成、技术规格、结构尺寸、在厂房放置和使用布局、气瓶放置、与数采和控制系统交互等）方案完整、准确、详细合理并具有先进性，满足实际使用需求，得3分； 解决方案详细、合理，能满足采购需求，但存在部分非关键性内容缺失，得2分； 解决方案存在部分关键性内容缺失，得1分； 相关内容较少，得0分。 | 3 |
| 数据采集系统方案 | 投标人提供的数据采集系统方案完整、准确、详细合理并具有先进性，满足实际使用需求，得3分； 解决方案详细、合理，能满足采购需求，但存在部分非关键性内容缺失，得2分； 解决方案存在部分关键性内容缺失，得1分； 相关内容较少，得0分。 | 3 |
| 气相场速度测试系统和燃烧及燃油喷雾测试系统方案 | 投标人提供的气相场速度测试系统和燃烧及燃油喷雾测试系统（包括系统组成、技术规格、在厂房放置和使用空间布局、日常防护措施、与数采和控制系统交互等）方案完整、准确、详细合理并具有先进性，满足实际使用需求，得3分； 解决方案详细、合理，能满足采购需求，但存在部分非关键性内容缺失，得2分； 解决方案存在部分关键性内容缺失，得1分； 相关内容较少，得0分。 | 3 |
| 产品选型方案 | 设备选型符合项目特点，选型依据充分，证明材料完整齐全；充分考虑涉及可靠性、安全性、节能环保的产品的相关要求，有相关证明材料，得3分； 产品选型方案基本完整，但部分产品的相关内容不够齐全，得2分； 有产品选型方案，但部分关键产品的相关内容明显缺失，得1分； 产品选型方案过于简单或明显缺乏针对性的，得0分。 | 3 |
| 项目实施 | 项目实施方案内容全面、明确重点，进度控制，交货、安装、调试、验收方案详细合理、针对性强、贴近项目需求，为该项目提出合理化建议，重点、难点分析全面；技术措施可靠、有保障，得4分； 方案内容充实较全面，但存在部分非核心工作表述不清晰，针对性一般，有重难点分析，技术措施较可行，得2分； 方案内容简单、无针对性，无重难点分析，技术措施较一般得1分； 未提供相关内容的，得0分。 | 4 |
| 售后服务 | 售后服务方案符合项目特点，服务团队配备、技术支持、配件供应、响应时间等满足采购人的实际使用需求，有对采购人的有实际价值内容的原厂售后承诺，得3分； 有售后服务方案，但部分内容明显缺失，明显缺乏针对性的，得2分； 售后服务方案过于简单的，得1分； 无售后服务方案的，得0分。 | 3 |
| 培训方案 | 培训内容明确丰富，培训方案科学完整，培训方式（时间、方式）科学明确，培训人数、培训材料等可以完全满足采购人需要，得3分； 培训内容明确，培训方式合理，响应采购人培训要求，得1分； 培训方案较粗糙，培训内容单一，培训方式不完整，得0分。 | 3 |
| 类似业绩 | 根据投标人提供的近3年（2019年1月1日至今）的同类试验设施业绩数量进行评分。进气温度高于800K的燃烧室试验设施有效业绩每提供1份得2分，其他燃烧室业绩每提供1份得1分，最高得5分。有效业绩证明文件包括合同、国家批复文件或验收证明文件，要求提供货物名称、试验设备系统组成、技术指标及盖章（或签字）页等内容。 | 5 |
| 节能环保 政策 | 投标产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得0.5分，最多得1分，否则得0分。 投标产品中每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得0.5分，最多得1分，否则得0分。 注：属于政府强制采购节能产品的不加分。 | 2 |
| 满分100分 |  |  |

附注：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，对于符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后价格作为评标价参加评审。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须按项目性质填写招标文件第七章中规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

（1）监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章规定的“中小企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

（2）残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（4）享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（5）供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2．节能、环保产品

国家对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。如采购人所采购的设备涉及政府强制采购节能产品，投标人提供的产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（所投产品的型号和配置应与节能证书上的完全一致），否则视为无效投标。

如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件的，按照节能、环境标志产品得分规则加分。

# 第六章 合同协议书及合同条款

（最终文本以与实验室管理处签订的合同文本为准）

### 合同资料表

本表是对合同一般条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 付款方式 | 国内合同： （1）合同生效后，甲方在30日内，向乙方支付合同价款的 15 %，作为预付款； （2）提交的工程设计方案经甲方评审通过后，甲方30日内支付乙方合同金额 30%； （3）乙方主体设备运输至项目现场，经开箱验收合格后，甲方30日内支付乙方合同金额的 15%； （4）乙方按照合同约定交付全部合同货物，完成安装、调试并经甲方验收合格后，甲方在收到乙方提交的下列全部单据并经审核无误后30 日内，向乙方支付合同价款的 30 %。 ① 乙方出具的交货清单原件一份； ② 甲方签署的收货清单复印件一份； ③ 货物验收记录复印件一份； ④ 制造商出具的出厂质量合格证原件一份； ⑤ 增值税（专用/普通）发票原件一份。 （5）在货物验收合格并稳定运行12个月后，在收到乙方增值税（专用/普通）发票原件一份并经审核无误后 30 日内，甲方向乙方支付合同价格的 10 %。 如果乙方不履行合同约定的义务或其履行义务不符合合同的约定，甲方有权直接从应付乙方的任何一笔款项中扣减甲方应得之补偿。不足部分，甲方有权继续向乙方进行追偿。 （6）质量保证期自验收合格之日起计。 进口（外贸）合同： （1）合同签订后，按照100%信用证方式（L/C）支付； （2）发货后，凭装运单据议付合同金额的 90 %； （3）验收合格后，凭最终验收报告议付合同金额的10 %尾款； （4）质量保证期自验收合格之日起计。 |
| 6.4 | 交货期：合同签订后18个月内 交货地点：清华大学昌平科研基地，用户指定地点 |
| 8.1 | 质保期：详见“第四章 项目需求” |
| 违约责任 | 国内合同： 1、乙方未能按时交付合同货物（包含仅延迟交付技术资料但足以导致合同货物安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，乙方按照每逾期一日合同价款万分之五的标准向甲方支付迟延交付违约金，逾期超过30日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同价款 30 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿甲方所有损失。 2、乙方提供的合同货物为假冒伪劣产品的，甲方有权解除合同，并按照合同价款 30 %向甲方支付违约金。 3、乙方将本合同项下的义务转包给第三方的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同价款 30 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿甲方所有损失。 进口（外贸）合同： 1、在收到货物30天内，除了保险公司或货运船主愿意承担责任外，如发现货物的质量、规格或数量与合同条款不符，买方有权凭中华人民共和国海关指定机构（中国检验认证集团CCIC）出具的检验证明，要求卖方调换新货，或者赔偿，所有产生的费用（如检验费、货物返运费和新货运费、额外保险费、仓储费、装卸费等）由卖方承担。设备保修期内，因为质量不合格、差的加工工艺或者劣质的材料导致设备在运行过程中出现问题，买方应立即书面通知卖方，并依据中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局（AQSIQ）出具的检验证明提出索赔要求。出具的检验证明文件应作为索赔依据被认可。卖方应根据买方的要求立即负责解决设备出现的问题，完全或部分调换设备部件。如果有必要，买方可以自行处理设备出现的问题，但费用由卖方承担。如果卖方在收到买方上述维修要求后一个月内没有回应，视同卖方已经接受要求。 2、除了本合同第15条规定的不可抗力外，如果卖方不能按时交货，在卖方同意赔偿，支付行直接从货款中扣除赔偿金的情况下，买方应同意延期交货。但是赔偿金不能超过总货值的30％。赔偿率为每七天0.5％，如不满七天，按七天计算。万一卖方在晚于合同规定交货期十周后仍不能装运，买方有权解除合同；而且在解除合同的同时，卖方仍需按上述方法赔偿买方。 |

# （一）国内采购合同模板（货物类）

招标编号：

甲方合同编号：清〔设备〕审202

货物类采购合同（用于合同额50万元以上）

甲方（盖章）：清华大学（二级单位）

| 地址： | 北京市海淀区清华园 | 开户银行： | 工行海淀西区支行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 税号： | 12100000400000624D | 银行账号： | 0200004509089131550 |
| 项目负责人： |  | 联系人： |  |
| 联系方式： |  | 联系方式： |  |
| 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 签字地点： | 清华大学 | 签字日期： |  |

乙方（盖章）：

| 单位名称： |  | 法定代表人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： |  | 开户银行： |  |
| 被授权人（联系人）： |  | 银行账号： |  |
| 联系方式（座机）： |  | 电子邮箱： |  |
| 传真： |  | 签字日期： |  |

清华大学于      年   月  日就                项目进行公开招标/采购，经评定乙方为中标单位。甲乙双方同意签署本合同，供双方共同遵守：

第一条 合同货物

乙方根据甲方要求提供以下货物：

| 货物品名 | 制造商 | 型号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同货物性能指标的详细描述应与开标一览表和投标分项报价表保持一致，合同其他内容应与中标文件、磋商或谈判成交记录保持一致。有关货物的配置、技术指标或者技术协议详见附件（如有）。

第二条 货物质量

2.1乙方应交付全新的并符合国家相关质量、节能、环保标准和规范要求的货物。国家、行业、企业的标准代号、编号、名称如下：

（1）国家标准：                             ；

（2）行业标准：                             ；

（3）企业标准：                             ；

2.2乙方提供样品的，样品应封存保管。乙方提供的样品质量说明为本合同不可分割的组成部分。乙方交付的货物应当与样品及其说明的质量相同。

2.3乙方提供的样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的货物与样品相同，乙方交付的货物质量仍然应当符合同种物的通常标准。

第三条 合同价款

3.1合同价款为￥            元（大写：人民币            元）。

3.2该合同价款包括货物的设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前及质量保证期内的维修维护、备品备件的所有含税费用，即乙方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及乙方的合理利润。

第四条 合同价款的支付

甲方采用下列第  4.2  条的方式支付合同价款。

4.1一次性支付

乙方按照合同约定交付全部合同货物，完成安装、调试并经甲方验收合格后，甲方在收到乙方提交的下列全部单据并经审核无误后    日内，一次性向乙方支付合同价款。

- 乙方出具的交货清单原件一份；

- 甲方签署的收货清单复印件一份；

- 货物验收记录复印件一份；

- 制造商出具的出厂质量合格证原件一份；

⑤ 合同价格100%金额的增值税（专用/普通）发票原件一份。

4.2分期支付（或者：在甲方支付尾款前，乙方开具与总合同金额对等的发票）

（1）合同生效后，甲方在   30  日内，向乙方支付合同价款的  15   %，即￥          元 （大写：人民币             元）作为预付款；

（2）提交的工程设计方案经甲方评审通过后，甲方  30  日内支付乙方合同金额  30  %，即￥          元 （大写：人民币             元）；

（3）乙方主体设备运输至项目现场，经开箱验收合格后，甲方  30  日内支付乙方合同金额的 15  %，即￥          元 （大写：人民币             元）；

（4）乙方按照合同约定交付全部合同货物，完成安装、调试并经甲方验收合格后，甲方在收到乙方提交的下列全部单据并经审核无误后  30  日内，向乙方支付合同价款的  30  %（与第一笔付款之和为合同价款的90%），即￥           （大写：人民币           ）。

① 乙方出具的交货清单原件一份；

② 甲方签署的收货清单复印件一份；

③ 货物验收记录复印件一份；

④ 制造商出具的出厂质量合格证原件一份；

⑤ 增值税（专用/普通）发票原件一份（与第一笔付款之和为合同价款的90%）。

（5）在货物验收合格并稳定运行12个月后，在收到乙方增值税（专用/普通）发票原件一份并经审核无误后  30 日内，甲方向乙方支付合同价格的10%，即￥       （大写：人民币           ）。

如果乙方不履行合同约定的义务或其履行义务不符合合同的约定，甲方有权直接从应付乙方的任何一笔款项中扣减甲方应得之补偿。不足部分，甲方有权继续向乙方进行追偿。

（6）质量保证期自验收合格之日起计。

第五条 监造及交货前检验

5.1监造

1、在合同货物的制造过程中，甲方可派出监造人员，对合同货物的生产制造进行监造，监督合同货物制造、检验等情况。乙方应免费为甲方监造人员提供必要的工作条件，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入证件等。除本合同另有约定外，甲方监造人员的交通、食宿费用由甲方承担。

2、甲方监造人员未现场监造，不影响合同货物及其关键部件的制造或检验。且甲方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

3、甲方监造人员在监造中如发现合同货物及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。乙方应采取必要措施消除合同货物的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由乙方负责。

4、甲方监造人员对合同货物的监造，不视为对合同货物质量的确认，不影响乙方交货后甲方依照合同约定对合同货物提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除乙方依照合同约定对合同货物所应承担的任何义务或责任。

5.2交货前检验

1、合同货物交货前，乙方应会同甲方代表根据合同约定对合同货物进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由乙方承担。乙方应免费为甲方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入证件等。除本合同另有约定外，甲方代表的交通、食宿费用由甲方承担。

2、乙方应提前7日将需要甲方代表检验事项通知甲方；如甲方代表未按通知出席，不影响合同货物的检验。若乙方未依照合同约定提前通知甲方而自行检验，则甲方有权要求乙方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由乙方负责。

3、甲方代表在检验中如发现合同货物不符合合同约定的标准，则有权提出异议。乙方应采取必要措施消除合同货物的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由乙方负责。

4、甲方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同货物质量的确认，不影响乙方交货后甲方依照合同约定对合同货物提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除乙方依照合同约定对合同货物所应承担的任何义务或责任。

第六条 包装、标记、运输和交付

6.1 包装

1、乙方应对合同货物进行妥善包装，以满足合同货物运至甲方指定地点及在甲方指定地点保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同货物能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

2、每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。乙方未提供相关资料的，甲方有权拒收。

3、除本合同另有约定外，甲方无需将包装物退还给乙方。

6.2 标记

1、乙方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同货物运输和保管的需要。

2、根据合同货物的特点和运输、保管的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。如合同货物为超大超重件，乙方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同货物含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

6.3 运输

1、乙方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同货物运输。

2、除本合同另有约定或经甲方书面同意外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该货物安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

3、乙方在合同货物预计起运  日前，将合同货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积（立方米）、尺寸（长×宽×高）、装运合同货物总金额、运输方式、预计交付日期和合同货物在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知甲方，并在合同货物起运后及时通知甲方。

4、如果合同货物属于超大超重包装，则乙方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知甲方；如果发运合同货物含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知甲方。

6.4 交付

1、交付时间：合同签订后     日内。交货地点：清华大学用户指定地点。甲方对乙方交付的合同货物的外观及件数进行清点核验后签发收货清单，甲方签发收货清单不代表对合同货物的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

2、合同货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，合同货物交付给甲方之前包括运输在内的所有风险均由乙方承担。

3、甲方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，乙方应在收到甲方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果甲方发现乙方提供的技术资料有误，乙方应在收到甲方通知后7日内免费替换。

4、乙方应对合同中提供的货物在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险，还应对其在项目现场进行技术服务的人员进行必要的保险。

第七条 开箱检验、安装、调试、考核、验收

7.1开箱检验

1、合同货物交付后应进行开箱检验，即合同货物数量及外观检验。如果开箱检验不在合同货物交付时进行，甲方应在开箱检验前3日前将开箱检验的时间和地点通知乙方。

2、开箱检验应由双方共同进行，乙方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

3、开箱检验中，双方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何缺陷、损坏或其他与合同约定不符的情形。

4、如果乙方代表未能依约或按甲方通知到场参加开箱检验，甲方有权在乙方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为乙方已接受。

5、开箱检验中发现的合同货物的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由乙方负责，乙方应补齐、更换及采取其他补救措施。

6、开箱检验的检验结果不能对抗在合同货物的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同货物质量问题，也不能免除或影响乙方按照合同约定对甲方负有的包括合同货物质量在内的任何义务或责任。

7.2安装、调试

1、开箱检验完成后，由乙方负责合同货物的安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试中所需各种工具、仪器仪表及易损件，由乙方自备。

2、双方应对合同货物的安装、调试情况共同及时进行记录。

7.3 培训

免费提供原厂技术人员对采购人的操作技术培训和相关技术资料，培训时间不少于    天。

7.4 考核

1、安装、调试完成后，双方应对合同货物进行考核，以确定合同货物是否达到合同约定的技术性能考核指标。

2、如由于乙方原因合同货物在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则乙方应在双方同意的期限内采取措施消除合同货物中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

3、由于乙方原因未能达到技术性能考核指标时，为乙方进行考核的机会不超过三次。如由于乙方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则甲方有权解除合同。

4、对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录货物表现、可能原因及处理情况等。

7.5验收

1、如合同货物在考核中达到技术性能考核指标，则双方应在考核完成后7日内签署验收证书一式两份，双方各持一份。验收日期为合同货物达到技术性能考核指标的日期。

2、甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为签署验收证书的参考资料一并存档。

3、验收证书的签署不能免除乙方在质量保证期内对合同货物应承担的保证责任。

第八条 质量保证期

8.1合同货物整体质量保证期为验收合格之日起    个月。如果对合同货物中关键部件的质量保证期有特殊要求的，双方可以在补充条款中约定。供货方在质量保证期内应对设备进行定期巡检。

8.2在质量保证期内如合同货物出现故障，乙方应自负费用提供质量保证期服务，对相关合同货物进行修理或更换以消除故障。更换的货物和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。

第九条 质量保证期服务

9.1乙方应为质量保证期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。乙方应在收到甲方通知后24小时内作出响应，如需乙方到合同货物现场，乙方应在收到甲方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同货物的故障（重大故障除外）。如果乙方未在上述时间内作出响应，则甲方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同货物的故障，乙方应承担由此发生的全部费用。

9.2如乙方技术人员需到合同货物现场进行质量保证期服务，则乙方技术人员的交通、食宿等费用由乙方承担。乙方技术人员应遵守甲方现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从甲方的现场管理。

9.3如果乙方的任何技术人员不合格，甲方有权要求乙方撤换，因撤换而产生的费用由乙方承担。

9.4乙方在就合同货物现场进行质量保证期服务的情况进行记录，记载合同货物故障发生的时间、原因及解决情况等，由甲方签字确认，并在质量保证期结束后提交给甲方。

第十条 履约保证金（非必选项）

10.1除本合同另有约定外，自本合同生效之日起   日内，乙方以支票、汇款的方式向甲方支付合同价款    %（不超过10%且不低于5%），即￥        元的履约保证金。

10.2如果乙方不履行合同约定的义务或其履行义务不符合合同的约定，甲方有权直接从履约保证金中划扣甲方应得之补偿。履约保证金不足以补偿甲方之损失的，甲方有权继续向乙方进行追偿。

10.3合同货物经甲方验收合格满    月（一般不少于3个月），甲方把履约保证金无息退还给乙方。

第十一条 保证

11.1乙方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2乙方保证其所提供的合同货物及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3乙方保证其对合同货物的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公共利益。任何第三方不会因乙方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同货物主张权利。

11.4乙方保证合同货物符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同货物（包含全部部件）全新、完整、未使用过。

11.5乙方保证，乙方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同货物的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6乙方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同货物在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前出现备品备件短缺影响合同货物正常运行的，乙方应免费提供。

11.7如果在合同货物设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，乙方应事先将拟停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据甲方要求，乙方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同货物正常运行所需的全部备品备件。

（2）免费提供可供甲方或第三方制造停产产品备品备件所需的全部技术资料，以便甲方持续获得上述备品备件以满足合同货物在寿命期内正常运行的需要。乙方保证甲方或甲方委托的第三方制造及甲方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8乙方保证，在合同货物设计使用寿命期内，如果乙方发现合同货物由于设计、制造、标识等原因存在危及人身、财产安全的缺陷，乙方应及时通知甲方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

11.9乙方同意甲方按照政府采购法实施条例的有关规定于本合同生效之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告本合同。在本合同签订前，经乙方书面申请并经甲方审核确认，涉及国家秘密、商业秘密的除外。

第十二条 廉洁条款

乙方保证并承诺，在政府采购、合同签订、履行过程中，未向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员、采购代理机构工作人员、甲方工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

第十三条 知识产权

13.1甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。未经甲方同意，乙方不得将其用于本合同目的之外的其他用途，且不得擅自向第三方转让、披露。

13.2如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物的过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的损失。

13.3如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方应自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼，甲方以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均由乙方承担。

第十四条 保密

14.1合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

14.2合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

第十五条 违约责任

15.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

15.2乙方未能按时交付合同货物（包含仅延迟交付技术资料但足以导致合同货物安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，乙方按照每逾期一日合同价款万分之五的标准向甲方支付迟延交付违约金，逾期超过30日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同价款 30 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿甲方所有损失。

15.3乙方提供的合同货物为假冒伪劣产品的，甲方有权解除合同，并按照合同价款30%向甲方支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿甲方所有损失。

15.4乙方将本合同项下的义务转包给第三方的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同价款 30 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿甲方所有损失。

15.5乙方擅自将合同转包或提供假冒伪劣产品或擅自变更、中止、终止合同，甲方在要求乙方承担违约责任的同时，有权将乙方的行为提交行政机关，行政机关将依法对乙方处以罚款，列入不良行为记录名单，在一定期限内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，移交公安机关依法追究刑事责任。

第十六条 合同的解除、终止

16.1有下列情形之一，当事人可以发出书面通知解除合同，合同自通知到达对方时解除：

（1）乙方迟延交付合同货物超过30日；

（2）合同货物由于乙方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标；

（3）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的担保；

（4）乙方提供的合同货物为假冒伪劣产品；

（5）乙方将本合同项下的义务转包给第三方。

16.2乙方分批交付货物，其中一批货物不交付或者交付后由于乙方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标的，甲方有权解除本合同。

16.3本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。

16.4 因乙方原因造成合同解除的，乙方应退回甲方所有交付款项并承担违约责任。

第十七条 不可抗力

17.1如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水、流行性疾病，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

17.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任，但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

17.3双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后协商继续履行或终止合同。

第十八条 争议解决

双方因履行本合同而发生争议的，应友好协商解决。协商不成的，任何一方有权诉讼至北京市海淀区有管辖权的人民法院。解决争议期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同规定的其他各项条款。

诉讼过程中产生的诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、公告费等所有费用均由败诉方承担。

第十九条 补充条款

本合同项下的货物“燃烧室性能试验台”自安装完毕并通过甲方验收之日视为交付日，货物的所有权及风险自交付日起转移至甲方，交付日前货物的风险由乙方自行承担。本条为特别约定，合同其他条款与本条约定不一致的，以本条约定为准。

第二十条 合同生效与其他

20.1本合同的所有附件（如有）、采购文件、投标文件、中标通知书、供货要求、报价表、技术性能指标的详细描述、技术服务和质量保证期服务计划等均是合同不可分割的部分，并与合同正文具有同等法律效力。

20.2本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字、加盖单位公章或合同专用章后生效。合同签订日期以双方中最后一方签署、加盖公章或合同专用章的日期为准。

20.3本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份。

20.4本合同有效期：    年（应大于或者等于质保期限）。

双方已充分理解并同意本合同项下全部条款、权利、义务以及风险，且不存在任何其他不明条款，故签订本合同。

以下无正文。

# （二）外贸合同模板（货物类）

# CONTRACT

Contract No.:

THE BUYER:

-------------------------------------------------

（Authorized Signature）

买方：

The Buyer:

地址：

Address:

电话Tel:                传真Fax:

THE END-USER：

Tsinghua University

------------------------------------------------

（Authorized Signature）

最终用户：清华大学

End-user: Tsinghua University

地址：中国北京市海淀区清华园1号

Address: No. 1 Tsinghua Garden, Haidian District,

Beijing 100084, P. R. China

卖方：

THE SELLER:

-------------------------------------------------

（Authorized Signature）

The Seller:

地址Address:

电话Tel:

卖方银行Beneficiary’s Bank Name:

银行地址Bank Address:

账号Account No.:

银行识别代码Swift Code:

本合同是由买方/最终用户和卖方共同签订，买方/最终用户同意购买，卖方同意出售下述商品：

This Contract is made by and Among the Buyer, the End-user and the Seller whereby the Buyer and End-user agree to buy and the Seller agree to sell the under mentioned commodity according to the terms and conditions stipulated below:

- 货物名称及型号（规格）:

COMMODITY(IES) &SPECIFICATIONS:

| 序号 ITEM | 货物名称，型号规格 Commodity, Specifications |  | 单位 Unit | 数量 Qty | 单价 Unit Price | 合计金额 Subtotal Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中文品名： 英文品名Description： 型号Model: 品牌Brand: -配置详见附件清单- -Details as per attachment- |  |  | 1 |  |  |
| Total Amount |  |  |  |  |  |  |

2.	生产国别和制造厂商:

COUNTRY OF ORIGIN AND MANUFACTURERS:

3.	装运时间TIME OF SHIPMENT:                      ，不允许分批发货

Within          weeks after contract signed with partial shipment not allowed.

4.	装运口岸PORT OF SHIPMENT:

5.	目的港口PORT OF DESTINATION: 中国北京首都机场 Beijing Airport, P. R. China

6.	付款PAYMENT: 100%不可撤销即期信用证支付100% Irrevocable L/C at sight.

信用证：买方须于交货日期前一个月按货物总值开立以卖方为受益人的不可撤销信用证，该信用证凭卖方按 90 %发票金额向开证行开具的即期汇票及本合同第11款所规定的装运单据议付。剩余10 %发票金额凭买卖双方及最终用户（清华大学）签字盖章的最终验收报告议付。上述汇票及单据一经提示给开证行，开证行须以电汇或信汇方式付款。信用证有效期至装运后第    天止。开证行以外的全部银行费用由卖方承担。若本款中的信用证未能在约定时间内成功开立，外商可以根据信用证延迟开立的时间相应地推迟交货期。

Under Letter of Credit: The Buyer shall, one month prior to the date of delivery, open an irrevocable letter of credit, in favor of the Seller, for the total value of shipment. The Credit shall be available against Seller’s draft(s) drawn at sight on the opening bank for 70% invoice value accompanied by the shipping documents specified in Clause 11 hereof. 10% invoice value accompanied by Certificate of Acceptance, signed and stamped by the End-user (Tsinghua University), also signed and stamped by the Buyer and the Seller in one original and one copy. Payment shall be effected by the opening bank, (by telegraphic transfer) against presentation to them of the aforesaid draft(s) and documents. The Letter of Credit shall be valid until the 90th day after the shipment is effected. All Banking charges and Interest outside the opening bank shall be for the Seller’s account. （If the L/C under Clause 6 of this contract fails to be opened within the agreed time, the delivery period shall be extended accordingly according to the length of the delay in opening the L/C.）

7.	质量保证GUARANTEE OF QUALITY:

卖方保证货物用最上等的材料和工艺制成，全新，未曾用过，能满足本合同及报价文件中提到的所有质量要求和规定的指标。卖方免费负责货物的安装及调试。设备保修期为验收合格后   个月。

The Seller guarantee that the commodity hereof is made of the best materials with first class workmanship, brand new and unused, and complies in all respects with the quality and specifications stipulated in this Contract. The Seller is responsible for installation and adjustment of the goods free of charge. The guarantee period shall be 12 months counting from the date of final acceptance of the goods.

8.	包装：必须用新的结实的木箱或纸箱包装设备，以适应于长距离的海运或空运、内陆运输和气候的变化，该包装可以保护设备耐粗暴搬运、防湿、防潮、防震、防锈。该木质包装上必须加盖由货物出口国权威检验机构出具的“国际木质包装检疫措施标准（IPPC）”专用标识（黑色或蓝色）。

由于包装不良所发生的损失，由于采用不充分或不妥善的保护措施而造成的任何锈损，卖方应负担由此产生的一切费用和损失。

包装中必须随货物放置一套完整的操作说明和服务手册。

PACKING: To be packed in new strong wooden case(s)/ carton(s), suitable for long distance ocean/air and inland transportation, and change of climate, well protected against rough handling ,moisture, rain, corrosion ,shocks and freeze. In case of wooden cases or wooden pallet is applied, the International Plant Protection Convention （IPPC） mark should be labeled (in black or blue) by the manufacturers certified by plant quarantine authorities of exporting countries or regions.

The Seller shall be liable for any damage and loss of the commodity and expenses incurred on account of improper packing and for any rust attributable to inadequate or improper protective measures taken by the Seller in regard to the packing.

One full set of service and operation instructions concerned shall be enclosed in the case(s).

9.	运输标志：卖方应用不褪色的颜料在每个包装相邻的四侧上做好标记，包括：箱号、合同号、到货口岸、毛重、净重、尺寸和指示性标志，如“防潮”、“小心轻放”、“向上”等和唛头：

SHIPPING MARK: The Seller shall mark on the sides of each package with fadeless paint the package number, contract number，port of destination，gross weight, net weight, measurement and the wordings: “KEEP AWAY FROM MOISTURE” “HANDLE WITH CARE”. “THIS SIDE UP” etc. the lifting position, and the shipping mark:

---------------------------------

10.	保险INSURANCE: 装运后由卖方按合同金额110%根据国际商会巴黎出版的《Incoterms 2010》投保一切险和战争险。To be covered by the Seller after shipment covering 110% of the total contract value against all risks and war risks in accordance to Incoterms 2010.

11.	单据DOCUMENTS:

11.1 .卖方应向议付行提供以下单据申请议付/向买方申请付款

The Seller shall present the following documents to the negotiating bank for negotiation /collection or to the Buyer for remittance.

(1)	空运: 1份标有“运费预付”，                       为收货人的正本空运提单。地址：        ，联系人：      ，电话：             ，邮箱：                 。

Air-freight1 original airway bill marked Freight Prepaid and consigned to the Buyer,                   , Address:                       , Tel:                Contact:          , E-mail:                    .

(2)	根据有关合同出具内容详细的发票正本3份、副本3份，并注明合同号和唛头（一个以上唛头时，须分别开具发票）。

Manually Signed Commercial Invoice in 3 originals and 3 copies indicating L/C No., Contract No. and Shipping Mark (in case of more than one shipping mark, the invoice shall be issued separately), made out in details as per the relative contract.

(3)	由制造厂家或卖方出具的装箱单正本2份，副本2份。

Packing List in 2 originals and 2 copies issued by the Manufactures/ Seller.

(4)	由制造厂家或卖方出具的质量和数量证明书正本1份、副本各1份。

Certificate of Quality and Quantity /Weight in 1 original and 1 copy issued by Manufactures/ Seller.

(5)	价格条件为CIF/CIP时，按发票金额的110%投保一切险和战争险的保险单正本和副本各1份。

In case of CIF/CIP, Full Set（included 1 original and 1 copy）of Insurance Policy, covering Air Transportation 110% of invoice value against all risks and war risks.

(6)	48小时內通知买方货物装运细节的传真或信函副本1份。

Copy of fax/letter to the Buyer advising particulars of shipment immediately after shipment is made.

(7)	由制造厂家原产地证明正本1份、副本2份。

Certificate of Origin in 1original and 2 copies issued by Manufacturer..

(8)	由卖方出具的非木质包装证明文件或卖方出具的木质包装已有IPPC标识的证明文件。

Non wood packing declaration issued by Seller or certificate issued by the Seller certifying that the wood package is marked with IPPC logo.

11.2. 卖方应在发货后2天内，通过邮件或传真直接提供给买方一套上述发货文件。

The Seller shall, within 2 days after shipment, send by Email/Fax one sets of the aforesaid shipping documents, one set directly to Buyer.

11.3. 文件的数量和内容应该是完整和正确的。凡因卖方没有提供上述文件或者文件内容与实际不符，造成买方无法通关和及时取得货物，产生的所有损失由卖方承担。买方的名称、详细地址和电话必须打印在海运提单或空运提单上，否则卖方应该承担由此引起的损失。

The number and contents of the documents shall be complete and correct. If the Buyer fail to pass the Customs and take over the goods in time due to the Seller not having provided the documents specified as above, all losses shall be borne by the Seller. The Buyer’ name with its complete address and telephone number must be printed on Bill of Loading or Airway Bill, otherwise the Seller shall be responsible for the losses arising thereof.

12.	装运SHIPMENT:

12.1. 对于采用CFR/CIF/CIP/DAP贸易术语的情况，卖方应该在规定的装运期内将货物从装运港运送至目的港，不允许转船。如果发生转船，所有产生的费用由卖方承担。不允许直接放置在甲板上运输。本合同的货不能用挂买方不能接受国家国旗的货船运输，而且货船的船龄不能超过15年。

In case of CFR Terms/CIF/CIP/DAP Terms

The Seller shall ship the goods within the time of shipment from the port of shipment to the port of destination. Transshipment is not allowed. Whereas transshipment has happened, all the expenses and costs occurred thereof shall be borne by the Seller. On-deck shipment is not allowed. The contracted goods shall not be carried by a vessel flying the flag of the country which the Buyer can not accept. The age of vessel should not exceed 15 years.

12.2. 如果货物是通过包裹邮寄或空运，卖方应在本合同第3条规定的装运日期前30天用传真或信函通知买方，包括估计的发货日期、合同号、品名、发票金额等。卖方发货后，应立即用传真或信函通知买方合同号、品名、发票金额、发货日期和空运单号.

In case the goods are to be despatched by parcel post/air-freight, the Seller shall, 30 days before the time of delivery as stipulated in Clause 3, inform the Buyer by fax/email of the estimated date of delivery, Contract No., commodity, invoiced value, etc. The Seller shall, immediately after despatch the goods, advise the Buyer by fax/letter of the Contract No., commodity, invoiced value, date of despatch and bill of lading no.

12.3. 清关地点为北京机场海关。卖方在发货前务必与买方确认免税及与本合同相关的进口单据已经办好，否则任何因未确认以上信息而发货导致的全部费用和损失由卖方承担。

The place of customs clearance should be Beijing Airport Customs. The Seller shall contact the Buyer to confirm the Chinese Customs Duty-Free Certificate and other import documents related to the contract are already authorized by Chinese Customs and related departments. Any delivery without confirmation with the Buyer, all the related expenses and lost should be borne by the Seller.

13.	装运通知SHIPPING ADVICE:

卖方应在完成货物装载后三个工作日内用传真或信函通知买方合同号、品名、空运单号或海运单号、发票金额、毛重、装运货船名称、发货日期等连同转运单据复印件（包括运单、贸易发票、装箱单）。卖方未按约定及时通知买方而导致的损失，由卖方承担。易燃和危险货物的详细资料必须注明。

The Seller shall, immediately upon the completion of the loading of the goods, advise by fax/letter the Buyer of the Contract No., commodity, master Airway Bill No. or Bill of Loading No., invoiced value, gross weight, name of vessel and date of departure etc. together with the hard copies of the transshipment note (including Bill, Commercial Invoice, Packing List).  In case the Buyer fail to arrange insurance in time due to the Seller not having advised in time, all losses shall be borne by the Seller. The details of inflammable and dangerous goods, if any, shall be also indicated.

14.	索赔CLAIMS:

在收到货物    天内，除了保险公司或货运船主愿意承担责任外，如发现货物的质量、规格或数量与合同条款不符，买方有权凭中华人民共和国海关指定机构（中国检验认证集团CCIC）出具的检验证明，要求卖方调换新货，或者赔偿，所有产生的费用（如检验费、货物返运费和新货运费、额外保险费、仓储费、装卸费等）由卖方承担。设备保修期内，因为质量不合格、差的加工工艺或者劣质的材料导致设备在运行过程中出现问题，买方应立即书面通知卖方，并依据中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局（AQSIQ）出具的检验证明提出索赔要求。出具的检验证明文件应作为索赔依据被认可。卖方应根据买方的要求立即负责解决设备出现的问题，完全或部分调换设备部件。如果有必要，买方可以自行处理设备出现的问题，但费用由卖方承担。如果卖方在收到买方上述维修要求后一个月内没有回应，视同卖方已经接受要求。

Within 90 days after the arrival of the goods at destination, should the quality, specification, or quantity be found not in conformity with the stipulations of the contract except those claims for which the insurance company or the owners of the vessel are liable, the Buyer shall, on the strength of the Inspection Certificate issued by the Designated agency of General Administration of Customs of the People’s Republic of China (China Certification & Inspection Group, here in after referred to as CCIC), have the right to claim for replacement with new goods, or for compensation, and all the expenses (such as inspection charges, freight for returning the goods and for sending the replacement, insurance premium, storage and loading and unloading charges etc.) shall be borne by the Seller. As regards quality, within warranty period, should damages occur in the course of operation because of inferior quality, poor workmanship or inferior material used, the Buyer shall immediately notify the Seller in writing and put forward a claim supported by Inspection Certificate issued by Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ). The Certificate so issued shall be accepted as the base of a claim. The Seller, in accordance with the Buyer’ claim shall be responsible for the immediate elimination of the defect(s), complete or partial replacement of the commodity according to the state of defect(s). If the Seller fail to answer the Buyer within one month after receipt of the aforesaid claim, the claim shall be reckoned as having been accepted by the Seller.

15.	不可抗力FORCE MAJEURE:

在货物的加工、装运或运输过程中，由于不可抗力导致的延误装船或不能出运，卖方不负责任。卖方应在上述事件发生十四天之内通知买方，并将事故发生地专门的政府权威机构或者制造商出具的事故证明书以航空信件寄给买方。在这种情况之下，卖方仍有义务采取一切必要手段，使货物尽快出运。“不可抗力”系指那些合同一方无法控制的、无法预见、无法避免的事件和情况，其发生也不是卖方的违约或疏忽而造成的。这些事件包括但不限于：政府行为、战争或革命、火灾、洪水、罢工、防疫限制和禁运、发运国或到港国的国家或海关政策变化、流行病例如COVID-19疫情及其防控行政强制措施。如事故持续超过十个星期，买方有权解除本合同。

The Seller shall not be held responsible for any delay in delivery or non-delivery of the goods due to Force Majeure，which might occur during the process of manufacturing or in the course of loading or transit. However, the Seller shall advise the Buyer immediately of such occurrence and within fourteen days thereafter shall send by airmail to the Buyer for their acceptance a certificate issued by the competent government authorities or the manufacturer of the place where the accident occurs as evidence thereof. Under such circumstances the Seller, however, are still under the obligation to take all necessary measures to hasten the delivery of the goods. “Force Majeure” means an event and circumstances which are beyond the control of the Parties, not foreseeable, unavoidable, and not caused by the seller's breaching or negligence. Such events may include but not restricted to: such as government behavior, war or revolution, fires, floods, strike, quarantine restrictions, and freight embargoes, the policy change in government or customs from country of shipment or destination ,epidemic such as COVID-19 and its relevant compulsory administrative enforcement measures of prevention and control. In case the accident lasts for more than 10 weeks, the Buyer shall have the right to cancel the Contract.

16.	迟交货和罚金LATE DELIVERY AND PENALTY:

除了本合同第15条规定的不可抗力外，如果卖方不能按时交货，在卖方同意赔偿，支付行直接从货款中扣除赔偿金的情况下，买方应同意延期交货。但是赔偿金不能超过总货值的30％。赔偿率为每七天0.5％，如不满七天，按七天计算。万一卖方在晚于合同规定交货期十周后仍不能装运，买方有权解除合同；而且在解除合同的同时，卖方仍需按上述方法赔偿买方。

Should the Seller fail to make delivery in time as stipulated in the Contract, with exception of Force Majeure causes specified in Clause 15 of this Contract, the Buyer shall agree to postpone the delivery on condition that the Seller agree to pay a penalty which shall be deducted by the paying bank from the payment. The total penalty, however, shall not exceed 5% of the total value of the goods involved in the late delivery. The rate of penalty is charged at 0.5% for every seven days, odd days less than seven days should be counted as seven days. In case the Seller fail to make delivery ten weeks later than the time of shipment stipulated in the Contract, the Buyer shall have the right to cancel the contract and the Seller, in spite of the cancellation, shall still pay the aforesaid penalty to the Buyer without delay.

如果卖方所交付的货物未能达到本合同第7款的约定，最终用户有权拒绝接收，并要求卖方另行提供符合本合同第7款约定的货物或解除合同。卖方另行提供货物所需时间，累积计入交货周期；最终用户选择解除合同的，卖方除应当承担合同已经执行部分的费用外，还需承担违约金。前述全部罚金或违约金，总计不超过30%合同款。

Should the Seller fail to provide qualified goods stipulated in Clause 7, the End –user will refuse the delivery. The End-user has rights to choose demanding another delivery of qualified goods or cancelling the contract. Another delivery of the new qualified goods will be calculated in the whole delivery period. If the End –user chooses to cancel the contract, the Seller, in spite of the cancellation, shall bear the expenses occurred and still pay a penalty to the End –user. The amount of the penalty shall not exceed 30% of the contract value.

17.	一致性CONFORMITY:

发票、装箱单和其它卖方签署的文件必须与这份合同完全一致，而且，卖方发出的此合同项下的货物必须与合同发票、装箱单、技术指标、数量和价格完全一致。如果卖方不能遵守，卖方必须为此引起的所有后果负责。

The Invoice, Packing List and other documents issued by the Seller under this contract must be strictly in conformity with the contract. Also, the commodities delivered by the Seller under this contract, must be strictly in conformity with the contract Invoice and Packing List in terms of specification, technical indices, quantities and price. Should the Seller fail to abide by this stipulation, the Seller shall take their own responsibility for all the consequences arising thereof.

18.	税费TAXES AND DUTIES

18.1. 凡因执行本合同或与本合同有关、在中国之外发生的所有税费由卖方承担。

All taxes arising outside of China in connection with the execution of this Contract shall be borne by the Seller.

18.2. 凡因执行本合同或与本合同有关的，根据关税法律由中华人民共和国政府对买方征收的所有税费由买方承担。

All taxes in connection with, and in the execution of this Contract to be levied by the Government of the P.R.C. on the Buyer in accordance with the tax laws in effect shall be borne by the Buyer.

19.	仲裁ARBITRATION:

凡与本合同有关或因执行合同发生的一切争议，均应通过双方友好协商解决。如不能解决，则提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照委员会的仲裁规则在北京进行仲裁。该仲裁委员会作出的裁决是最终的，买卖双方应受其约束。双方不能向法庭或其它权威机构求助以改变仲裁结果。仲裁费用由败诉一方负担。

All disputes in connection with this Contract or the execution thereof shall be settled friendly through negotiations. In case no settlement can be reached, the case may then be submitted for arbitration to China International Economic and Trade Arbitration Commission in accordance with the Provisional Rules of Procedures promulgated by the said Arbitration Committee. The Arbitration shall take place in Beijing and the decision of the Arbitration Committee shall be final and binding upon both parties; neither party shall seek recourse to a law court or other authorities to appeal for revision of the decision. Arbitration fee shall be borne by the losing party.

20.	适用法律APPLICABLE LAW:

本合同由中华人民共和国相关法律解释。

The contract shall be interpreted in accordance with the laws of the P.R.C’s mainland.

21.	合同生效Effectiveness of the Contract:

21.1本合同仅在满足以下条件后即生效

The Contract shall become effective only if the following requirements have been achieved

a. 叁方授权代表人签字；

Signature of the authorized representatives of the three parties.

b. 收到出口许可证复印件（如需要）或卖方声明本合同货物无需出口许可的传真或电子邮件。

Upon receipt of copy of Export License (if required) or The Seller’s Statement stating that the Export License is approved or the contracted goods do not need Export License by fax and email.

21.2如果必要，卖方有义务向其政府申请出口许可，费用自理。

It is the Seller’s responsibility to obtain the export license for the goods covered by this contract from their own government at their own expense, if required.

21.3如果必要，买方有义务向其政府申请进口许可，费用自理。

It is the responsibility of the Buyer to obtain any import licenses if required for the goods covered by this contract from their own country at their own expense.

22. 特别规定SPECIAL PROVISIONS:

22.1 所有附件视为本合同的组成部分。如果本合同条款和附件有冲突、不一致，以本合同条款为准。

All the conditions, the appendixes or the attachment(s) shall be considered integral part(s) of this contract. In the case of a conflict, discrepancy or inconsistency between the terms of this contract and those of the attachment, the terms of this Contract shall prevail.

Appendix I- Configuration 附件I：配置清单

  - EXW，FCA，FOB，CIF，CIP，DAP等条款应适用巴黎国际商会出版的《Incoterms 2010》

The terms EXW, FOB, CIF, CIP, DAP, etc., shall be governed by the rules prescribed in the current edition of Incoterms published by the International Chamber of Commerce, Paris (Incoterms 2010).

22.3所有书面的合同修改、补充技术协议、附录应由各方共同签署并构成合同不可分割的一部分。

Should any of the contents of the Contract be amended and /or supplemented by mutual agreement, addendum in written to the Contract shall be signed by every parties and shall form an integral part of the Contract.

22.4本合同以中、英文两种文字书写，两种文字具有同等法律效力。如有任何争议时，应以中文为准。

This contract is written in both English and Chinese. If there are any discrepancies, the Chinese version shall overrule the English version.

23. 本合同附件清单：

This contract with the attachment(s) as following

此证，本合同由三方签署并盖章六份正本，合同各方各执两份。

IN WITNESS THEREOF, this Contract is signed and stamped by the three parties in SIX original copies; each party holds two copies.

--------------------以下空白--------------------------

--------------------End---------------------------------

Appendix I- Configuration

附件I：配置清单

|  | 货物描述及说明 Description | 单位 Unit | 数量 Qty. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

# 第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

### 1．投 标 书（格式）

致北京国际工程咨询有限公司：

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告（投标邀请）(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本___份及电子版    份。

我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）后附“开标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）我方如中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）我方已详细审查全部招标文件，包括第   号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（6）本投标有效期为自投标截止日起  90 个日历日。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________传真____________________________

电话_________________________电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人公章

日期

### 2．开标一览表（格式）

项目名称：                                                                 项目编号：

| 投标人名称 | 投标总价 （元/人民币） | 投标保证金 （有/无） | 质保期 | 交货期 | 核心产品品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人民币大写金额： 人民币小写金额： |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注:1、此表还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交一份原件。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。临时特别条款：投标人所提供的货物如果原产于美国，投标报价中还必须包括加征关税。加征关税的商品清单及税率以国务院税则委员会发布的最新有效公告为准。投标人应当在“附件2 开标一览表”中“投标总价”栏内和“附件3-2 投标分项报价表（关境外产品）”中“其他”栏内，清晰注明商品编码、加征税率、加征税率的出处等必要信息。投标报价应当包含加征关税而未包含，或者应当提供而未提供以上要求信息，是投标人的风险，可能会影响价格得分，甚至导致投标无效。

### 3．投标分项报价表（格式）

投标分项报价表----关境内产品

项目名称:______________________             项目编号:_______________

（请按货物清单顺序报价，以便核对。报价单位：人民币/元）

| 序号 | 名称 | 产地 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 是否属于小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖章): ________________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：________________________________________________

注： 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2. 上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3. 本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，采购人将不再支付其他费用。

投标分项报价表----关境外产品

项目名称：______________________             项目编号：_______________                         投标货币：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 （CIP用户指定地） | 总价注① （CIP用户指定地） |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外贸相关费用 | 此处不可填写！！！ 1、“外贸相关费用”必须包含进口代理服务费、内陆运保费、银行费和通关服务费等，按《XXX大学免税合同“外贸相关费用”比例统计表》中列明的固定比例估算，其中进口代理费按固定比例收取（见“XXX大学进口代理服务费收取比例表”），外贸代理服务费上限为4万元；其他费用（内陆运保费、银行费、通关服务费及杂费等）按实际发生费用为准，不须填写。未包含或未完整包含前述各项费用的投标报价，应为投标人的风险，可能导致投标无效。 2、“外贸相关费用”不包括关税、进口环节增值税、加征关税等；如包括相关税额，必须在以下“其他”中明确列明。 3、进口代理公司由XXX大学确定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价注②（一般由进口产品到岸价与“外贸相关费用”组成） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖章): ________________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：________________________________________________

备注说明：

1）如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2）投标总报价应为货物至最终用户所在地所发生的全部费用，一般由进口产品到岸价与“外贸相关费用”组成，详见“第三章 11投标报价”。符合科技创新进口税收政策的货物，投标总报价中可以不包含向中华人民共和国政府交纳的关税、进口环节增值税等。

3）清华大学免税合同“外贸相关费用”比例统计表

（2018年1月1日--2020年10月1日）

| 到岸价合同金额人民币(万) | “外贸相关费用”收取比例 |
| --- | --- |
| 50﹤合同金额≤100 | 1.41% |
| 100﹤合同金额≤200 | 1.32% |
| 200﹤合同金额≤500 | 1.26% |
| 500万以上 | 0.74% |

进口代理服务费收取根据合同金额折合成人民币金额后按照差额定率累进计费方式计算。

4）清华大学进口代理服务费收取比例表

| 合同金额人民币(万) | 进口代理服务费收取比例 |
| --- | --- |
| 0﹤合同金额≤10 | 1%，最低800元人民币 |
| 10﹤合同金额≤100 | 0.8% |
| 100﹤合同金额≤500 | 0.6% |
| 500﹤代理金额≤1000万 | 0.4% |
| 1000万以上 | 0.2% |
| 备注：进口代理服务费收取根据合同金额折合成人民币金额后按照差额定率累进计费方式计算，外贸代理服务费上限为4万元。 |  |

### 4．货物说明一览表（格式）

项目名称：______________                  项目编号：______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注：各项货物详细技术性能可另页描述。

### 5．技术规格偏离表（格式）

项目名称:___________                  项目编号:______________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应在本表中对招标文件第四章项目需求的内容进行应答。上表中“招标文件条目号”请填写“第四章-（具体条款编号）”，“招标规格”请复制招标文件第四章项目需求中相应的条款，“投标规格”请填写对应的回复，“响应/偏离”中根据实际响应情况填写“响应”或“正偏离”或“负偏离”，如有另外需要说明的，可以在“说明”中填写。

2.投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”， 对招标文件无偏离应标明“响应”。

3.如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字方有效。

### 6．合同条款偏离表（格式）

项目名称:_____________                项目编号:_____________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件合同条款内容 | 投标文件内容 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人如果对合同条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对合同条款没有偏离，请注明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字方有效。

### 资格证明文件

7-1营业执照等证明文件

7-2 授权委托书

法定代表人身份证明书（格式）

（投标文件签字人为法定代表人时，须提供该证明书）

本文件声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）郑重声明在下面签字的（法定代表人姓名、职务）身份证号：为本公司的法定代表人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

投标人名称(盖章)：

法定代表人签字：

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

法定代表人授权书（格式）

（投标文件签字人非法定代表人时，必须提供该授权）

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称(盖章)：

法定代表人签字或盖章：

法人授权代表签字：

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

7-3投标人资格声明　(格式)

致：（采购人或采购代理机构）

我公司是按照中华人民共和国法律成立的一家法人单位（其他组织或自然人），我公司具有独立承担民事责任的能力，具有履行本次采购合同所必需的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我公司不是为本采购项目的采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商。

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

在投标截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果。

与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（盖章）：

年    月    日

7-4制造商资格声明（进口产品适用）

- 名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1)关于制造投标货物的设施及其它情况：

| 工厂名称地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

| 制造厂家名称和地址 | 主要零部件名称 |
| --- | --- |

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

| 名称和地址 | 销售项目和数量 | 出口销售额 |
| --- | --- | --- |

5、近三年的年营业额：

| 年份 | 国内 | 出口 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |

6、易损件供应商的名称和地址：

| 部件名称 | 供应商 | 地址 |
| --- | --- | --- |

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：__________________________

法人授权代表 (签字)：________________ _

法人授权代表的职务：__________________　电话号：__________________

制造商盖章：__________________________　传真号：__________________

7-5制造商授权书（如适用）

致：（采购代理机构）

我们（制造商名称）是按（国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家/地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第　　（项目编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（投标人名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（投标人名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，（投标人名称）于　　年　　月

日接受此件，以此为证。

| 制造商名称： |  |
| --- | --- |
| 签字人签名： |  |

注：

1．第四章项目需求中明确要求提供制造厂商授权的进口产品必须提供授权书，其它产品不是必须提供。接受厂家代理商的转授权，但需提供上述代理关系的证明。

2．此授权函格式为参考格式，制造商可依据自身实际情况自行出具授权函。如采用此授权函格式，请按照格式要求完整填写各项内容，并由制造商签字方为有效。

3．如制造商已授权其他经销商参与本项目的投标，则制造商不得参与本项目的投标，否则其被授权经销商将视为无效投标。

7-6本项目的特定资格要求（如有，具体详见第一章投标邀请）

### 8．投标人企业类型声明函

说明：

（1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件，供应商应按格式详细填写应填写内容。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

（2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

（3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（4）本项目采购标的所属行业详见第五章评分办法及评分标准。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 9．拟分包情况说明（格式）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占投标报价 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| 2 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

### 10.投标保证金

（凭据复印件加盖公章）

此投标保证金或其交纳凭据/证明还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交一份复印件。

### 11．中标服务费承诺书（格式）

致北京国际工程咨询有限公司：

我们在贵公司组织的							项目招标中若获中标（招标文件编号：						），我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、电汇或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。

特此承诺

承诺方名称：										（承诺方盖章）

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

### 12．业绩案例一览表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人及联系方式 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：应提供合同复印件（具体要求详见评分标准）。提供的复印件不符合要求的，在评标时不予考虑。评委保留对上述资料原件审核的权力。

### 13．拟用于本项目人员资格和经历情况

13.1本项目实施团队主要人员名单（格式）

| 拟担任职务、分工 | 姓名 | 学历 | 专业 | 从业资格 | 相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。

授权代表（签字）：____________

投标人名称（盖章）:    ____________

日期：_____年______月______日

13.2本项目团队主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  |  | 专业 |  |  |  |
| 学历 |  | 职称 |  |  | 职务 |  |  |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  |  | 相关工作年限 |  |  |  |
| 拟在本项目担任中职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的相关项目名称/成果情况 |  |  | 担任何职 （负责人/参加者） |  | 是否已完成 |  | 备注 |

注：“主要人员”是指实际参加本项目规定的管理、技术和服务工作的负责人员（包括但不限于项目负责人/项目经理等），应附上有关从业资质证书。

### 14．主要技术指标和性能的详细说明

- 包含但不仅限于技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

### 15．招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件（如有）